# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新龙泽院区急诊CT设备维保服务 | 198 | 3年 | 供应商应具备定期巡检、保养、电话支持、现场服务能力 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

新龙泽院区急诊CT设备维保服务

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：3年

实施地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京积水潭医院新龙泽院区急诊CT设备维保服务采购项目服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

1.3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

1.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2. 服务内容及要求

（1）供应商需具备提供本地化服务的能力。

（2）供应商需提供本地化服务的工程技术人员≥4名。

（3）供应商的工程技术人员应具有原厂认证的有效的医疗设备服务资质证（具备可以维修机型列表），并需要提供原厂培训资格证。

（4）供应商提供的工程技术人员为本单位正式员工（提供相关证明材料）。

（5）供应商须提供全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，要求能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施(FCO)， 以解决相应故障。

（6）供应商应保证设备开机率≥95%（按每年365天计算），若未达到开机率，超出一天顺延三天保修。

（7）供应商应具备定期巡检、保养、电话支持、现场服务能力，且提供相应服务方案；一年内提供≥2次高级预防性维护保养服务。每次维护保养完成后，须向采购人提供专业维护保养报告。供应商需配合采购人完成每年相关设备检测。

（8）供应商应具备客户服务专线电话服务系统或手机微信报修平台。电话中心或微信报修平台每年365天开通，并有专人接听，服务期内提供7*24小时响应服务。提供服务方案。

（9）响应时间要求：设备发生故障时，供应商400/800电话须在≤15分钟内响应，提供电话、网络等技术支持。每年响应时间为365天，每天24小时，工程技术人员到达现场时间≤12小时。

（10）供应商所提供所有零备件均为原制造厂商零配件，需要提供原厂检测合格单，并有可以追溯的序列代码,可随时提供400/800电话查询该代码有效性(须提供备件来源的渠道证明材料，原厂出具的证明或渠道商之间的合作证明)。

（11）对于备件供应，在维修更换期间可提供备用配件。

（12）设备年检前，供应商应配合采购人将设备调整到最佳状态，保证设备全部通过计量检测或符合国家标准。

（13）每年维保项目结束前，供应商保证设备状态正常，不得带病出保，并提供当年的设备总体状态总结。

（14）在未经采购人允许的情况下，供应商不能调取任何设备相关的病患信息或任何其他信息。

（15）供应商保证设备在保修期内可提供远程诊断服务。

（16）本次维保设备型号：联影CT（序列号：680005）  数量：1

（17）维保期限：3年