采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 小型移动式C形臂X射线机 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 足底压力步态评估系统 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 悬吊康复床 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 动静态平衡功能评估及训练系统 | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 高能量激光治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 2-5 | 全身关节活动评估训练系统 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 关节镜系统 | 2 | 否 |
|  | 3-2 | 关节镜手术器械 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 色素浓度图分析仪 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 射频消融治疗仪 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 病人监护仪 | 2 | 否 |
|  | 5-2 | 中心监护系统（遥测 1拖12） | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 软式内镜洗消机 | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 1 | 是 |
| 7 | 7-1 | 心肺流转热交换水箱 | 1 | 否 |
|  | 7-2 | 医用电动病床 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 否 |
|  | 8-2 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 否 |
|  | 8-3 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 输尿管镜 | 3 | 是 |
|  | 9-2 | 生物反馈刺激仪 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 旋磨介入治疗设备 | 1 | 是 |

- 商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：本合同签订之日起90日内完成交付

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

01包：5年

02包：6年

03包：关节镜系统：5年；关节镜手术器械：3年

04包：色素浓度图分析仪：5年；射频消融治疗仪：7年

05包：5年

06包：5年

07包：心肺流转热交换水箱：5年；医用电动病床：6年

08包：耳鼻喉综合治疗台：6年；医用内窥镜摄像系统：6年；体外冲击波碎石机：5年

09包：输尿管镜：6年；生物反馈刺激仪：5年

10包：5年

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

## 01包：

品目1-1：小型移动式C形臂X射线机

（1）用途：应用于手、足踝、儿童骨骼、较小部位的手术的外科手术使用。

（2）技术参数：

1.1、探测器材质：CMOS；

▲1.2、探测器分辨率≥2000×1500；

▲1.3、探测器像素尺寸≤75μm；

▲1.4、系统分辨率≥7lp/mm；

1.5、探测器可旋转：旋转角度180°（±90°）；

1.6、探测器外形为长方形：可对手、足踝、儿童等拍摄部位外形覆盖；

▲1.7、探测器尺寸：长度≥15cm；宽度≥12cm；

1.8、探测器具备双采集视野功能；

1.9、探测器全场采集视野尺寸：长度≥14.5cm；宽度≥11.4cm；

探测器专注采集视野尺寸：长度≥11.2cm；宽度≥11.2cm；

2、X线源

2.1、接地阳极X线球管；

2.2、焦点大小：45μm；

2.3、球管kVp范围：40to75kVp；

2.4、球管电流范围：0.02mA至0.10mA；

2.5、球管kVp范围：40to75kVp；

2.6、曝光模式≥4种；

2.7、具备高分辨率曝光模式；

2.8、具备低剂量曝光模式模式；

2.9、具备自动曝光模式；

2.10、具备手动曝光模式；

3、C形臂主机架

3.1、C形臂机架开口≥34.3cm；

▲3.2、C形臂机架弧深≥50.8cm；

3.3、轨道旋转≥120°；

3.4、轴心旋转≥380°；

▲3.5、机架占地长度≤85cm；

▲3.6、机架占地宽度≤75cm；

3.7、具备多轴机架折叠、监视器倾倒折叠转运模式；

3.8、具备UPS；

3.9、具备激光准直灯；

3.10、激光准直灯工作方式：开关或延时打开≤60秒；

4、触摸屏监视器

4.1、触摸屏监视器≥24英寸；

4.2、触摸屏监视器分辨率≥1920×1200；

4.3、触摸屏监视器旋转角度≥350°；

4.4、触摸屏监视器可视角度≥178°；

5、高清影像处理链；

5.1、图像采集分辨率≥300万像素；

5.2、自动IQ：智能提升图像质量；

5.3、图像处理≥16bit；

5.4、图像采集帧率≥30帧/秒；

5.5、电影录像帧率≥30帧/秒；

5.6、具备摄影成像模式；

5.7、具备连续透视模式；

5.8、具备电影显像模式；

5.9、马赛克多格显示：1-18张图像；

5.10、具备实时降噪功能；

5.11、具备边缘增强功能；

5.12、具备自动剂量控制功能；

5.13、具备图像放大功能功能；

5.14、具备亮度、对比度调节功能；

5.15、具备图像旋转、镜像翻转、平移、黑白翻转功能；

5.16、配图像存储：SSD固态硬盘；

5.17、具备结构化剂量报告；

5.18、具备以太网口；

5.19、视频输出接口；

5.20、移动数据存储：USB口或CD/DVD-RAM驱动器（JPEG、TIFF）或DICOM（专业格式、原生格式）；

5.21、操作系统：Microsoft®Windows10或以上；

5.22、具备三重功能脚踏开关；

（3）配置要求：

1、高灵敏度CMOS平面探测器。薄型，双视野（一个）；

2、主机（含控制软件）1套；

3、高清触摸屏显示器（一个）；

4、带热键操作的字母数字键盘（一个）；

5、三项功能脚踏开关（一个）。

02包：

品目2-1：足底压力步态评估系统

（1）产品用途：产品用于对下肢步行障碍患者进行步态评估训练。

（2）产品技术参数：

- 1.支持光脚和穿鞋状态下的足底压力数据实时采集和实时显示。

- 2.支持站立静态采集模式和步行动态采集模式。

- ▲3.具备单足滚动周期的时间参数，具备单足滚动期≥4个阶段的逐级分析。

- 4.具备步态周期的完整时间参数分析，包括：支撑期、摆动期，双支撑期及多周期拟合分析。

- 5.具备步态周期的完整空间参数分析，包括：步长、跨步长、步宽、足轴角度、重心移动轨迹、重心移动速度。

- ▲6.具备整足分区分析功能，可将整足划分为≥10个分区进行分析，提供分区数据，同时提供脚趾区、跖骨区、足弓区和足跟区4个整合分区独立计算推进力分析。

- 7.显示足底各区域压力压强随时间变化曲线，各区域接触面积，并具备手动分区调整优化的功能。

- 8.显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等。

- 9.显示足弓指数，并有正常足弓值范围。

- 10.可掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析。

- 11.显示人体静态站立或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离。

- 12.具备单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析及正常范围参考。

- 13.具备糖尿病足判断数据，供医师参考治疗。

- 14.可以采集足底压力参数，供矫形鞋垫进行设计。

- 15.可对单足多次测试数据进行压力值平均拟合分析，也可对多次测试数据进行接触面积的平均拟合分析，同时提供左右两足在拟合数据和单次测量数据的对比功能。

- 16.数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印。

- 17.已获得由CFDA医疗器械注册证。

- 18.有效采集区域长度≥120cm，有效采集区域宽度≥60cm，整体长度≥140cm，整体宽度≥100cm

- 19.传感器数量：≥13700个

- 20.传感器密度：≥4个/cm²

- 21.采集频率≥400fps

- 22.量程≥200N/cm²

- 23.力测量精准度误差率≤±2%

（3）产品配置要求：

- 1.测试平板1个

- 2.测试软件1套

- 3.数据线和电源线1套

- 4.EVA跑道1套

5.台车（带工作站）1套

品目2-2：悬吊康复床

（1）用途：用于对脑中风、脑外伤等患者进行肢体运动康复训练或早期站立训练等。

（2）技术参数：

▲1.多点多轴式悬吊，具备≥15点及≥5轴

2.悬吊轴可线性移动，移动范围纵向≥160cm，横向≥70cm

3.具备悬吊轴线性移动限制功能

▲4.具备悬吊轴360度旋转，可做核心肌群及脊柱康复等训练

5.具备扩展尾翼，液压拉伸功能

6.悬吊架≥3000×1100×2000mm

7.悬吊绳最大长度≥100cm

8.具备≥10种不同用途的悬带

9.具备不同尺寸及强度的弹力绳：

a）长弹性绳≥55cm，承重≥30KG

b）短弹性绳≥30cm，承重≥60KG

10.具备双滑轮绳

11.具备沙袋、柱形垫、平衡垫

（3）产品配置要求：

| 1 | 悬吊架 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 扩展尾翼 | 1个 |
| 3 | 悬吊绳 | ≥14根 |
| 4 | 双滑轮绳 | ≥1根 |
| 5 | 悬带 | ≥10种 |
| 6 | 拉手 | ≥2根 |
| 7 | 弹力绳 | ≥8根 |
| 8 | 沙袋 | ≥4个 |
| 9 | 柱形垫 | ≥1个 |
| 10 | 平衡垫 | ≥2个 |
| 11 | 挂件架 | ≥1个 |

品目2-3：动静态平衡功能评估及训练系统

（1）产品用途：产品用于对平衡能力障碍患者进行评估训练。

（2）产品技术参数：

- 1.可用于赤足或穿鞋状态下的动静态平衡能力测试。

- 2.采用数据库进行数据存储，方便用户进行数据云存储及操作。

- 3.具备二类医疗器械注册证。

- 4.无体重限制，儿童或肥胖成人均可测试。

- ▲5.系统可进行≥5种类型的平衡能力测试。

- 6.系统可进行站立时摇摆倾角的测试。

- 7.系统可进行≥4种角度的膝关节站立平衡能力测试，并进行不同角度测试之间的数据对比。

- 8.系统可进行单足站立状态下睁眼及闭眼时的平衡能力测试，并可进行不同类型测试之间的数据对比。

- 9.系统可进行双足站立状态下睁眼及闭眼时的站立摇摆角的测试，并可进行不同类型测试之间的数据对比。

- ▲10.系统可进行≥8种测试方向的极限平衡能力测试判断是否有方向性的平衡缺失，提前预测平衡障碍的发生。所有采集数据均支持回放。

- 11.可进行mCTSIB：进行感觉整合试验。

- 12.所有测试类型均可一键生成并打印报告。

- 13.系统主要分析数据参数包括：压力分析、重心偏离、重心偏向、椭球分析、重心距离、X轴距离、Y轴距离、包络面积、角度分析。

- 14.系统可进行重心稳定性能力的评估，包括重心移动速度，相邻帧之间重心在X轴、Y轴上的移动距离。

- 15.系统可直观显示测试者相关测试能力正常与否，以颜色注以标识。

- 16.系统可进行≥4种类型的平衡能力训练。

19.传感器密度：≥4个/cm²

20.采集频率≥400HZ

21.量程≥200N/cm²

22.重心测试位置偏移精确度：≤2mm

（3）产品配置要求：

1.平衡分析训练系统1套

2.软件1套

3.电源线和数据线1套

4.台车（带电脑）1套

品目2-4：高能量激光治疗仪

（1）产品用途：设备适用于促进局部组织的血液循环，缓解肩关节周围炎疼痛。

（2）产品技术参数：

1、激光器分类:4类

2、治疗激光波长：980nm±10nm

3、单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，0-15W，微调步进0.1W

▲4、激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²（提供有效证明材料）

▲5、激光输出手柄出光口3cm处光功率密度：≥2200mW/cm²（提供有效证明材料）

6、指示光波长：650nm±20nm，指示光功率：≤5mW，指示光亮度可调节

7、输出方式：手持式手柄按钮开关操作

8、距离出光口5cm处的光斑直径：≥40mm

9、脉冲模式脉宽：1ms–999ms可调，调节步进1ms，误差≤±10%

10、脉冲模式频率：1Hz–500Hz可调，调节步进1Hz，误差≤±10%（需提供有效证明材料）

11、光束发散角：0.32rad-0.47rad

12、定时器：≥3600S，设置步长1S

13、治疗方案：可储存针对患者的精准定制化治疗方案

14、储存空间：患者库数据≥1000个

15、激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30%

- （3）产品配置要求：

1.半导体激光治疗仪1台

2.激光输出手柄1套

3.遥控联锁1个

4.钥匙开关钥匙2把

5.标准AC电源连接导线1根

6.防护眼镜1副

7.防护眼罩1副

8.备用保险2个

9.治疗头1套

品目2-5：全身关节活动评估训练系统

（一）主要用途：用于全身关节活动度分析及关节活动训练。

（二）技术参数：

1、动作捕获传感器：

▲1.1无线穿戴式智能传感器≥15个，覆盖全身各大关节，可用于肩、肘、腕、髋、膝、踝、颈椎、腰椎等关节的活动度评估与训练。

▲1.2采用WIFI传导，距离≥50米。

1.3角度测量误差：≤1°。

2、整机：

2.1CPU：i5或以上性能。

2.2内存≥8G；硬盘≥256G。

2.3电容防爆显示器≥49英寸。

3、训练与评估软件功能：

3.1训练与评估功能：

3.1.1实时记录与显示训练数据，每个用户独立存储，病历可追溯。

3.1.2自动生成评估报告与训练处方，自由设置训练处方。

3.1.3提供全身8大部位训练功能，动作≥20种，关节活动训练≥64个。

3.1.4提供≥15种虚拟情景互动式康复训练游戏，≥40个关节活动动作训练游戏。

3.1.5提供全身8大关节活动度测评，关节活动部位≥20个，关节活动动作≥64个。

3.2数据显示与管理：

3.2.1评估报告、训练报告以图形化方式呈现关节活动度范围，可查看详细数值记录。

3.2.2支持对比跟踪训练效果，报告中可写入评语、诊断与医嘱。

3.3个性化设置：

3.3.1可自定义测量和训练的关节活动度。

3.3.2训练时间、难易程度、训练范围可个性化设置。

3.4具有软件著作权登记证书

3.5提供软件终身免费升级服务。

- （三）要求配置：

1、支架：1个。

2、动作捕获传感器：15个。

3、充电盒：1套。

## 03包：

品目3-1：关节镜系统

（1）产品用途：

用于开展关节镜微创手术，用于术中视频采集，关节腔滑膜及软组织清理，腔内组织消融与止血。

（2）产品技术参数：

▲一、4K摄像光源系统、动力系统、高频手术设备为同一品牌

二、4k摄像光源系统

1.摄像光源系统

1）视频输出：

1个HDMI2.0接口，支持3840x2160像素(4K)视频输出；1个3G-SDI接口，支持1920x1080像素(UHD)视频输出；1个DVI接口，支持1920x1080像素(UHD)视频输出；3个USB3.0接口(背板2个，前面板1个)；1个网口；

2）垂直扫描率：不低于60Hz，恒定60帧；

3）信噪比:≥33dB；

▲4）图像分辨率：支持3840×2160P

5）图文处理功能：支持USB3.0进行图像存储，摄像自带4K图像录制、播放、存储功能；

6）手术模式：关节镜、椎间孔镜、耳鼻喉镜、宫腹腔镜、泌尿镜。

7）主机图像延迟：≤100ms；

8）主机支持手动白平衡，自动背光补偿功能，曝光模式根据手术模式可编辑；

9）支持一键拍照、一键图像放大、录像功能和图像冻结；

10）主机具有亮度调节、对比度调节、饱和度调节、锐利度调节、数字降噪及动态范围调节功能；

11）支持图像的信息集成、手术设备参数、存储图像预览和手术视频播放。主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。12）内置光源亮度可调节，调节范围1-50；

13）光源使用有计时功能，光源显色指数实测值不低于90；

14）光源寿命：≥30000小时；

15）色温：3000K~7000K；

16）光源功率不低于90W；

17）接口：适配Wolf、STORZ接口；

18）光通量：不小于900lm

2．4k摄像头

1）4K摄像头：不低于IPX7防水，可低温等离子或擦拭灭菌；

▲2）采用CMOS图像传感器技术，尺寸不小于1/1.8英寸；

3)支持按键功能自定义：

4)支持HDR成像和低照度成像；

5)数码变焦：开机无放大，最多支持9级别；

6)摄像头材质为钛合金，硬质氧化，耐磨损；

7)扫描方式及采集分辨率：逐行扫描，单幅图像分辨率≥3840×2160P；

8)标准C型卡口，可连接进口、国产硬镜。

3．4K光学镜头（定焦）

支持可低温等离子灭菌

4．监视屏

1）显示器≥32英寸；

2）分辨率：≥3840×2160；

3)防眩光防护玻璃，触控按键；

4)最高亮度：≥700cd/m2，对比度：≥1400:1；

5．台车

1）静音万向轮；

2）可调节托盘；

6．光源光缆

1）长度≥3m；

2）支持高温高压灭菌，Steris和Sterrad灭菌。；

7．关节内窥镜

1）直径：4.0mm；

2）工作长度长度：175mm；

3)视场角：30°；

4)视野：超广角；

5)角分辨率高等于5C/°（光学工作距离4mm）；

6)不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长；

7)内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗；

8)含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果

9)采用激光焊接技术，密封性强。

10)目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。

11)目镜与镜端均可拆卸，以降低维修成本；

12)配双阀外鞘，圆锥形闭孔器。

13)可高温高压消毒。

8．镜鞘

双阀大流量，2个旋转活塞，直径6.0mm,30°

9．穿刺锥（钝头）

穿刺锥（钝头），直径4.2mm，长度180mm

二．刨削动力系统

1.刨削动力主机

1）双通道手柄及脚踏工作模式；

2）主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏；

3）具有手柄工作模式和转速记忆功能；

2.刨削脚踏开关

1）支持正转、反转、往复、速度调节功能；

2）不低于IPX8防水性能；

3）具有链接孔带锁设计，支持防脱落设计

3.手控式刨削手柄

1)手柄具有一体式吸引通道:流量可调可控；

▲2)重量≤650g，磨砂防滑手柄设计；

3)手柄正转，反转，往复转三种模式；

4)最大转速（不低于）：正/反转为8000转/分；往复转为5000转/分；

5)额定扭矩90mN.m；

6）≥3键人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向控制；

7）不低于IPX8防水性能，可高温高压灭菌；

8）支持过载保护，在堵转的情况下停止工作输出，保护病人和设备；

三．高频手术系统

1.高频手术设备主机

1)控制器双极设计；

2）一机多用，可以同时满足膝、肩、髋关节、小关节、关节软骨、腱性疾病的手术需要；

3）可调式能量控制开关：凝血1~2档、消融1~9档；

4）具有各种手术刀头识别功能，根据插入刀头的不同自动识别档位；

5）手术温度可监测：超出60度会发出警告提示；

6）主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏；

7）功率参数：

①工作频率：100kHz

②电压范围：0-320Vrms@100kHz

最大输出功率：390W@200Ω

8）具有故障自动检测显示和报警声音提示

9）温度测量功能：

①温度范围：20~60℃

②温度分辨率：1℃

③校准精度：±3

10）具有金属误触误碰保护断电功能

2.高频手术设备脚踏开关

1）支持消融、凝血、消融档位调节功能；

2）不低于IPX8防水性能；

3）具有链接孔带锁设计，支持防脱落设计

4)脚踏：具备手控锁定功能，防止手柄误碰

▲5）一次性射频刀头具备手控功能，实现脚踏和手控自由切换

- 产品配置要求：

1.4k摄像主机*2

- 2.摄像头*4

- 3.32k显示器*2

- 4.台车*2

- 5.刨削主机*2

- 6.手控刨削手柄*4

- 7.高频手术设备*2

- 8.关节镜：

①直径4.0mm，镜头角度30°*4个（含镜鞘套装）；

②直径4.0mm，镜头角度70°*4个（含镜鞘套装）；

③直径2.7mm，镜头角度30°*4个（含镜鞘套装）；

品目3-2：关节镜手术器械

（1）产品用途：

用于配合关节镜手术设备开展关节镜微创手术，开展肩，髋，膝，踝等不同部位的关节镜微创手术。

- 产品技术参数：

- ▲1)接触人体部分材料采用符合GB/T1220-2007规定的05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10、30Cr13、40Cr13材料、符合ASTMF899-12规定的S45500、S46500材料及由符合GB24627-2009规定的镍-钛合金材料制成。材料经过一定循环动态试验，具有优良的硬度、锐度、耐磨度

- 2)手术器械支持高温高压灭菌

- 3)闭口型,φ6.5×300mm；肌腱套取器头端圆孔口应微锐

- 4)肌腱集成测量器160mm；测量器和瞄准器的刻度标识清晰，无弯曲、歪斜现象，易读取辨认

- 5)瞄准器4mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 6)瞄准器5mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 7)瞄准器6mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 8)瞄准器φ5mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 9)导钻φ2.4mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s

- 10)空心钻φ4.5mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 11)测深尺225mm；测量器和瞄准器的刻度标识清晰，无弯曲、歪斜现象，易读取辨认

- 12)空心钻股骨空心钻φ6.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 13)空心钻股骨空心钻φ7.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 14)空心钻股骨空心钻φ8.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 15)空心钻股骨空心钻φ9.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 16)空心钻股骨空心钻φ10.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 17)瞄准器手柄φ6.5mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 18)导向器φ6.3mm；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 19)点对点瞄准器120mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 20)胫骨瞄准器120mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 21)股骨瞄准器120mm；瞄准器通用手柄、瞄准器应能配合良好，锁紧后不松动

- 22)胫骨空心钻φ7.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 23)胫骨空心钻φ8.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 24)胫骨空心钻φ9.0mm；钻头锋利，无卷刃，崩刃；经颈部强度试验后，应不断裂且永久变形量应不超过0.08mm；径向跳动值应不超过0.08mm；切削性能由时间来衡量，切削时间不大于为20s；钻头空心处应能顺利插入导钻

- 25)后叉保护套5.25mm

- ▲26)抓线钳166×2×直0°；手术剪、手术钳钳头的二片应相互吻合，不得有错位现象，抓线钳钳头闭合应完全，操纵缝线顺畅，不滑脱；手术钳钳齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷；手术钳、手术剪经过反复20次使用不破损、断裂；钳头或剪头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者的晃动

- 27)骨锉165×12°；骨锉锉面平直，锉刃锋利、清晰完整，不得有缺刃及明显偏倒现象

- 28)探钩关节探针165mm；测量器和瞄准器的刻度标识清晰，无弯曲、歪斜现象，易读取辨认

- 29)清洗棒300mm

- 30)膝关节工具盒500mm

- 31)导丝φ1.2×305mm；导丝与配合使用器械配合良好

- 32)推结剪线器φ1mm

- 33)沟槽套管φ5.5×120mm

- 34)探钩关节探针165mm；测量器和瞄准器的刻度标识清晰，无弯曲、歪斜现象，易读取辨认

- 35)交换棒φ4×330mm

- 36)方头组织起子120×30°

- 37)骨锉170×12°；骨锉锉面平直，锉刃锋利、清晰完整，不得有缺刃及明显偏倒现象

- 38)弧形拉钩140mm

- 39)推结器φ1.4mm

- 40)拉索过线器左45°×150；用于穿刺操作的拉索过线器、缝合针、鸟嘴过线钳、尖钩钳、缝合钳头部应锋利，能顺畅穿透硅胶

- 41)拉索过线器右45°×150；用于穿刺操作的拉索过线器、缝合针、鸟嘴过线钳、尖钩钳、缝合钳头部应锋利，能顺畅穿透硅胶

- 42)拉索过线器直0°×150；用于穿刺操作的拉索过线器、缝合针、鸟嘴过线钳、尖钩钳、缝合钳头部应锋利，能顺畅穿透硅胶

- 43)肩骨锤70mm

- 44)鸟嘴过线钳164×1.2×直0°；手术剪、手术钳钳头的二片应相互吻合，不得有错位现象；手术钳、手术剪经过反复20次使用不破损、断裂；钳头或剪头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者的晃动；用于穿刺操作的拉索过线器、缝合针、鸟嘴过线钳、尖钩钳、缝合钳头部应锋利，能顺畅穿透硅胶

- ▲45)软组织抓钳170×2×直0°；手术剪、手术钳钳头的二片应相互吻合，不得有错位现象；手术钳、手术剪经过反复20次使用不破损、断裂；钳头或剪头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者的晃动

- ▲46)抓线钳165×2×直0°；手术剪、手术钳钳头的二片应相互吻合，不得有错位现象，抓线钳钳头闭合应完全，操纵缝线顺畅，不滑脱；手术钳钳齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷；手术钳、手术剪经过反复20次使用不破损、断裂；钳头或剪头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者的晃动

- ▲47)扁带剪线钳方型170×2.7×0°；手术剪、手术钳钳头的二片应相互吻合，不得有错位现象；手术钳、手术剪经过反复20次使用不破损、断裂；钳头或剪头开合应顺利，钳杆在开合时不得有干扰使用者的晃动；剪线钳应能顺利剪切缝线

- 48)过线拉索550mm

- 49)肩关节工具盒500mm

- 产品配置要求：

1.探钩70mm*2

2.鸭嘴咬切钳左弯78×1.7×左15°*2

3.鸭嘴咬切钳右弯78×1.7×右15°*2

4.鸭嘴咬切钳直型80×1.7×直0°*2

5.小篮钳3×80mm*2

6.软组织抓钳80×1.6×直0°*2

7.游离体抓钳80×1.2×直0°*2

8.髓核钳145×2mm*2

9.髓核钳175×4mm*2

10.软骨锥60°*2

11.软骨锥90°*2

12.探钩165mm*2

13.交换棒Φ4×330mm*2

14.组织起子160×30°*2

15.肩盂锉170×12°*2

16.缝线拉钩140mm*2

17.推结器φ1.4mm*2

18.拉索过线器150×左45°*2

19.拉索过线器150×右45°*2

20.拉索过线器150mm*2

21.骨锤70mm*2

22.鸟嘴过线钳164×1.2×直0°*2

23.软组织抓钳170×2×直0°*2

24.抓线钳165×2×直0°*2

25.线带剪线钳170×2.7×0°*2

26.过线拉索550mm*2

27.肩关节通用工具盒500mm*2

28.闭口取腱器Φ7mm*2

29.肌腱集成测量器160mm*2

30.偏移股骨瞄准器4mm*2

31.偏移股骨瞄准器5mm*2

32.偏移股骨瞄准器6mm*2

33.股骨瞄准器通用手柄Φ5.1mm*2

34.过线钻尖导针Φ2.4mm*2

35.空心钻Φ4.5mm*2

36.测深尺225mm*2

37.股骨空心钻Φ6.0mm*2

38.股骨空心钻Φ7.0mm*2

39.股骨空心钻Φ7.5mm*2

40.股骨空心钻Φ8.0mm*2

41.股骨空心钻Φ9.0mm*2

42.股骨空心钻Φ10.0mm*2

43.前后交叉导向器把手Φ6.4mm*2

44.成角钻头导向器Φ6.3mm*2

45.前叉点对点瞄准器120mm*2

46.后叉胫骨瞄准器120mm*2

47.后叉股骨瞄准器120mm*2

48.胫骨空心钻Φ6.0mm*2

49.胫骨空心钻Φ7.0mm*2

50.胫骨空心钻Φ7.5mm*2

51.胫骨空心钻Φ8.0mm*2

52.胫骨空心钻Φ9.0mm*2

53.胫骨空心钻Φ10.0mm*2

54.后叉保护套5.3mm*2

55.抓线钳166×2×直0°*2

56.骨锉165×12°*2

57.探钩165mm*2

58.清洗棒300mm*2

59.膝关节通用工具盒500mm*2

60.棘轮手柄φ9×180mm*2

61.界面钉拧入器245mm*2

62.导丝φ1.2×305mm*2

63.推结剪线器φ1mm*2

64.半月板沟槽套管φ5.5×120mm*2

65.实心刮匙2×0°*2

66.实心刮匙2×30°*2

67.实心刮匙2×60°*2

68.空心刮匙30°*2

69.空心刮匙60°*2

70.探钩70mm*2

71.软骨锥40°*2

72.软骨锥65°*2

73.软骨锥90°*2

74.推结器φ1.4mm*2

75.剥离器30°*2

76.抓线钳80×1.6×直0°*2

77.缝合钩直型80mm*2

78.软骨切割器直型3mm*2

79.软骨切割器左弧3mm*2

80.软骨切割器右弧3mm*2

81.锉刀2.5×65°*2

82.植骨器3×40°*2

83.植骨器3×65°*2

84.卵圆咬切钳直型220×4.4×直0°*1

85.线带剪线钳220×2.7×直0°*1

86.推结剪线器φ1×220mm*1

87.骨刀上弯15°4.75*220mm*1

88.骨刀上弯30°4.75*220mm*1

89.骨刀下弯15°4.75*220mm*1

90.骨刀下弯30°4.75*220mm*1

91.髋关节缝线拉钩3.15*220mm*1

92.长双面刮匙4.75*220mm*1

93.髋关节长探勾4.0*220mm*1

94.髋关节锉上弯20度4.0*220mm*1

95.髋关节锉下弯20度4.0*220mm*1

96.髋关节推结器3.15*220mm*1

97.髋关节钩刀3.0*220mm*1

98.髋关节软骨锥直型220mm*1

99.髋关节软骨锥60°220mm*1

100.髋关节软骨锥90°220mm*1

101.半槽套管5*120mm*1

102.半槽套管6*120mm*1

103.中空交换棒3.5*330mm*1

104.软骨柱取出器柄*2

105.软骨柱取出器（头）6mm*1

106.软骨柱取出器（头）7mm*1

107.软骨柱取出器（头）8mm*1

108.软骨柱取出器（头）9mm*1

109.软骨柱取出器（头）10mm*1

110.软骨打入器150mm*2

111.软骨导向器6mm*1

112.软骨导向器7mm*1

113.软骨导向器8mm*1

114.软骨导向器9mm*1

115.软骨导向器10mm*1

116.扳手*1

117.打入器*1

118.测量棒φ5.0*1

119.软骨移植工具器械盒250×250mm*1

## 04包：

品目4-1：色素浓度图分析仪

（一）主要用途：量化评估肝储备功能。

（二）技术参数

1、可进行人群的肝血流量横向和纵向对比。

▲2、可检临床指标至少包括：药物血浆清除率、药物15分钟滞留率、有效肝脏血流量。

3、药物15分钟滞留率一致性≥99%、有效肝脏血流量≥98%。。

4、具备容量管理功能；指标如：循环血容量（BV）、循环血容量指数（BVI）。

5、检测过程中具备血氧饱和度（SpO2）监测功能。

6、药物浓度测量范围：0—20mg/L，测量精度：不超过±0.35mg/L。（提供产品说明书或检验报告）

▲7、获得检测结果所需时间≤7min。

▲8、便携式主机，重量≤4kg，带把手；内置电池工作时间≥30min（请提供产品说明书或技术要求的图片）

▲9、基于检测原理ICG-PDD法，为降低误差，设备检测主机独立工作，与配套的数据分析工作站等隔离，避免如工控一体机等因自身电磁等干扰

10、具备检测报告输出设备，结果可长期保存。

11、中文操作界面，可以批量导入检测信息，选定目标受试者，一键开始，一键结束

12、内置锂电池，容量≥4Ah。

13、药物浓度检测探头：检测部位在鼻翼部或腹部，无需粘贴遮光，自动校正。

（三）主要配置：

1、分析仪主机：1台。

2、药物浓度检测探头：1个

3、锂电池：1组

品目4-2：射频消融治疗仪

（一）主要用途：用于治疗组织器官的实体肿瘤，使局部肿瘤组织发生凝固性坏死。

（二）技术参数：

▲1、射频输出频率：455～490kHz之间

2、控制模式：

2.1、具备功率控制和温度控制模式。

2.2、功率控制模式：操作者需设定目标时间和功率，设备会自动地在设定的时间内保持此功率。

2.3、温度控制模式：操作者需设定最大允许的输出功率、目标时间和目标温度，设备会自动地调节功率输出（在最大允许值之内）以达到和保持设定的目标温度。

3、在整个治疗过程，操作者可随时调节功率以达到所需的治疗效果。

4、目标温度设置范围：50～120℃；调节步长≤1℃

5、测量范围：0～124℃；分辨率≤1℃；精度：不超过±3℃。

▲6、输出功率设置范围：5-150W；调节步长≤1W；精度：不超过±20%

7、主机可实时显示电极周围组织的阻抗值和温度。

8、控制系统：

8.1、只有在阻抗范围大于10Ω和小于500Ω时工作，当阻抗在25-150Ω时可获最大输出功率（±20%）。

▲8.2、具备自动调温、控温功能，能根据消融灶组织的温度，自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。

8.3、系统具备智能识别保护装置，在误操作和设备不正常时自动切断射频输出。

8.4、可显示实时温度、功率、阻抗；可显示设定目标温度和功率、设定时间和倒记时间。

9、电极：

▲9.1、具有测温装置，可以测量并反馈组织温度。

9.2、可提供高强度带形状记忆功能的可伸缩子电极。

9.3、可提供多爪电极（探针伸展2cm～5cm，工作长度10cm～20cm，套管外经15G或17G电极直接穿刺进针）和单针电极及双极电极产品。

10、电源：AC110～230V，50Hz±1Hz，功率≤300VA

（三）主要配置：

1、射频治疗仪主机：1台。

2、电极连接线：1根。

3、脚踏开关：1个。

4、回路连接线：2根。

## 05包：

品目5-1：病人监护仪

1.病人监护仪

（1）产品用途：

适用于成人、新生儿、小儿生命体征信息监护

- 产品技术参数：

一．监护仪结构

- 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个。

- 2.≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，支持显示屏亮度自动调节

- 3.内置锂电池，供电时间≥2小时

- 4.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类

二．监测参数：

- 5.基本功能模块：支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- 6.基本功能模块从监护仪拔出后可作为一个独立的监护仪，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池，供电≥4小时，无风扇设计

- 7.ECG支持3/5导心电监测

- 8.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

- 9.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

- 10.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 11.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- 12.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms

- 13.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 14.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 15.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级不低于IPX7

- 16.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

- 17.支持6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 18.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 19.具有图形化报警指示功能

- 20.具有报警升级功能：当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 21.具有特殊报警音：当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 22.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

- 23.配备具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；（提供有效证明材料）

- 24.具备输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾

- 25.具备脓毒症指南工具，提供筛查、治疗建议和参数趋势

- 26.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 27.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 28.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 29.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

- 产品配置要求：

1.主机2台

2.基本转运模块（心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温和双有创血压监测）2套

3.测量附件包2套

4.电源2套

品目5-2：中心监护系统（遥测1拖12）

（1）产品用途：

适用于患者的心电信号监测

- 产品技术参数：

- （一）中央站参数

1.中心监护系统支持中央站,工作站,浏览站,远程查询系统等多种产品形态互连

2.系统功能

2.1中心监护系统可支持参数监测ECG，ST,QT/QTc，RESP，SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP等

2.2可对接≥64床的床边监护，支持有线，无线联网

2.3单屏可显示≥36个病人的同时集中监护

2.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

3.数据回顾

3.1支持最近≥240小时的全息波形和压缩波形回顾

3.2支持≥3000条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形的回顾

3.3支持最近≥240小时ST片段回顾

4.其他功能

4.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人等

4.2支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

4.3中央站多床支持显示运动监测界面

- （二）遥测参数

- 1.整机要求

  - ▲1.1遥测发射盒重量≤270克（含锂电池）

  - 1.2遥测发射盒尺寸≤130*70*30mm

  - 1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求

  - 1.4无创血压模块防水等级符合IP32要求

  - 1.5抗跌落测试通过1.5米跌落测试

  - 1.6电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。

  - ▲1.7遥测发射盒具备彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480*320像素

  - 1.8遥测发射盒屏幕可同时显示≥3个参数和≥2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

- 2.监测参数

  - 2.1具备HR，ST，PVC测量值

  - 2.2血氧、无创血压监测，具备SpO2，PR，NIBP测量值。（ST，PVC可在中央站上显示）

  - ▲2.3具有多参融合算法，具备抗干扰性能。

  - 2.4支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

  - 2.5具有抗运动算法，

  - 2.6具备3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测

  - 2.7心率测量范围：成人15–300bpm。

  - 2.8心电波形波速提供25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s可选。

  - 2.9心电滤波模式具备监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz）,运动模式（1~20Hz）。

  - 2.10具备ST段分析，ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。

  - 2.11具备ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。

  - 2.12具备单个，多个ST值报警，支持报警限设置。

  - 2.13具备起搏分析。

  - 2.14具有QT/QTc测量功能，QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。

  - 2.15具备房颤及室上性心律失常分析功能，室上性心动过速，SVCs/min等，具备≥25种实时心律失常分析

  - 2.16血氧饱和度测量范围：0-100%

  - 2.17血氧的脉率测量范围：20–300bpm。

  - 2.18可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

  - 2.19血压测量范围（收缩压）：25~290mmHg（成人）

  - 2.20血压测量范围（平均压）：15~260mmHg

  - 2.21血压测量范围（舒张压）：10~250mmHg。

  - 2.22NIBP的脉率测量范围：30–300bpm。

  - 2.23具备手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

  - 2.24具备动态血压监测（ABPM）功能。

  - 2.25无创血压模块≥500组无创血压测量结果回顾，可通过USB接口将测量数据导出到中央站。

- 3.系统功能

  - 3.1具备声、光双重三级报警系统。

  - 3.2具有LED报警灯，可显示三级报警状态（红，黄，青）

  - 3.3具有图形化报警指示功能。

  - 3.4具有三种报警音可选。

  - 3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

  - 3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

  - 3.7支持给患者发送消息。

  - 3.8遥测发射盒用充电锂电池供电，工作时间≥100h。

  - ▲3.9采用608MWMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

  - 3.10集中充电器同时充电≥10块电池，每个充电位都有充电状态指示灯。

（3）配置要求：

| 序号 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机背带发射盒基本附件包 | 12套 |
| 2 | 心电、血氧功能及附件包 | 12套 |
| 3 | 心电导联线 | 12套 |
| 4 | 激光打印机 | 1台 |
| 5 | 锂电池 | 12块 |
| 6 | 中央站 | 1套 |

## 06包：

品目6-1：软式内镜洗消机

（一）主要用途：对软式内镜进行清洗消毒

（二）技术参数

▲1、可一次同时消毒≥1条内镜；内镜全部浸泡在清洗消毒舱中，并且全过程对内镜进行全自动渗漏检测，如发现渗漏，机器自动报警；

2、洗消内镜种类：包括各种品牌软式内镜，活检管道、抽吸管道及附加管道均可进行连接，可实现全管道灌流清洗消毒及酒精吹干。

▲3、化学试剂：全自动抽吸清洗剂及过氧乙酸消毒剂，一用一排（提供证明材料）。

4、渗漏检测，可检测到压力差≤35mbar。（提供证明材料）。

5、漂洗功能：通过过滤精度≤0.2μm的终末过滤芯过滤后对软式内镜进行漂洗。

6、干燥功能：通过过滤精度≤0.2μm的空气过滤塞过滤，产生无菌空气干燥内镜管腔，并可选用酒精干燥功能。

7、完成软式内镜的渗漏检测、预清洗、酶清洗、漂洗、消毒、无菌水漂洗、干燥、上下水等全部工作所需时间≤25min；

8、自身消毒

▲8.1、清洗消毒机具备一键自身消毒功能提供证明材料）

8.2、机器自身消毒时间≤20min。

▲8.3、完成一次自身消毒所需过氧乙酸用量≤110mL；（提供证明材料）

9、控制系统

9.1、液晶显示屏≥4英寸，可显示清洗消毒各个阶段的温度、时间、所使用的化学试剂，

9.2、具备自动故障诊断功能，机器自动显示故障信息。

9.3、直接与试剂桶相连，由机器全自动计量、注入清洗剂、消毒剂。

9.4、可追溯内镜操作者信息，打印消毒记录。

10、清洗舱门密封设计。

11、加热方式：内置加热装置，同时外部可直接供应热水。

（三）主要配置：

1、主机：1台。

2、内镜连接器：1套。

品目6-2：电子鼻咽喉内窥镜

（1）产品用途：

软镜，主要用于耳鼻喉各部位的常规检查。

（2）产品技术参数：

一、电子鼻咽喉内窥镜技术要求：

▲1.无内置光纤，视角≥120°，像素≥100万。

▲2.主软管部外径≤3.6mm，无内置吸引通道,长度≤360mm，允差10%。

3.软管弯曲部弯：向上≥180°，向下≥150°，弯曲角度支持定制。

4.照明：LED光源，光照度≥2000LX，不少于三档亮度调节，非光纤照明。

5.景深：不小于2～50mm。

6.可整体浸泡消毒。

7.具备图像预冻结功能：在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

8.具备手柄一键拍照、录像、调节亮度功能。

9.与主机之间采用一键插拔的航空接头连接，无需旋转。

10.吸引按键可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。

▲11.支持无线或有线两种方式连接多功能显示器，无需转接。

二：便携显示主机技术规格要求：

1.搭配软镜手柄使用无需转接。

2.可兼容喉镜手柄、软镜手柄等不同手柄。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，支持戴手套操作。

▲5.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

6.可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。

7.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

9.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

10.主机与手柄连接后，旋转角度：前、后≥120º，左、右≥270º，以方便特殊体位的操作。

11：具备HDMI传输功能。

（3）产品配置要求：电子鼻咽喉镜1条；便携显示主机1台

## 07包：

品目7-1：心肺流转热交换水箱

（一）用途：心脏手术的体外循环。

（二）技术参数：

▲1.具备双路独立出水，可供氧合器及变温毯使用；

▲2.温度调节范围：2℃-41℃,精度≤±0.1℃;显示范围：2℃-44℃；

▲3.制热系统：电加热，功率2000W±0.5%；

▲4.升温速率：5℃/min；

5.制冷系统：储水罐温度15℃时，1600W±1%；

6.降温速率：3.5℃/min；

7.工作电压：AC220V,50Hz；

8.设定温度后制冷及加热系统自动调节温度；

9.具备双重升温极限温度保护装置，保证使用的安全；

10.具备升/降温模式自动转换功能；

11.具有在术后将管路水回收功能。

（三）配置要求：

1.人工心肺机-热交换水箱：1台；

2.水管路：4根。

品目7-2：医用电动病床

（1）用途：临床危重症患者救治

（2）技术参数：

- ▲1)规格：床板长≥1950mm，床面宽≥900mm（2）全长≥2200mm，全宽≥1000mm（3）自带隐藏式延长框架≥2330mm（4）安全载重≥200kg。

- ▲2)体位调节功能：背部上升0-75°；膝部上升0-45°；高低升降482-860mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

- ▲3)体位调节功能：背部上升0-75°；膝部上升0-45°；高低升降482-860mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

- 配置要求：

- 1)五个护栏：护栏上设置电动CPR按钮。

- 2)全床具备3个控制，分别为：1个遥控器，2个护士操作面板；护士操作面板可锁定。

- 3)配蓄电池，在断电时供体位调节≥3小时。

- 4)配体重称1台，称重功能不受病床及病人体位影响、称重范围2-240kg，具备报警功能。

## 08包：

品目8-1：耳鼻喉综合治疗台

（1）产品用途：耳鼻喉检查及治疗

（2）产品技术参数：

2.1、耳鼻喉诊疗台

▲1、三关节万向转动，可做任何方向调节，水平方向≥360°，垂直方向≥20°，灯臂垂直升降范围≥600mm，水平升降范围≥180°；LED冷射灯光为自然光（白光照明，工作温度≤30°）色温5000K,照度≥1150lx，灯泡使用寿命≥10000h。

▲2、一体式主操作台及副台（工作台与书写台连体式）（误差±10%）：易清洁，防止药液渗漏;规格：1830（W）×650（D）×780(H)mm;重量：150kg。

3、机箱：含电脑储物柜，金属材质，数控成型，电子喷塑，耐撞击。

4、一体式喷药枪：无芯一体技术。拆装灵活，便于清洁；

5、正压泵：0MPa～0.3MPa，可调;最大压力0.3Mpa。

6、负压泵：0MPa～-0.1MPa，防回流，减震，安全环保，易清洁;负压吸引管内置于机箱内。

7、加热除雾装置：采用防尘装置；具备定时设置、人工控制开关;

8、耳咽管通气装置：低噪音，免维护;

9、分泌物吸引装置：可调节吸力大小;

10、纱布容器：嵌入式设计，方便投放和取出消毒.

11、吸入污物瓶：主、副污物瓶规格为2500ml和250ml；采用防回流装置。

12、正常工作噪声：≤60dB

13、观片灯：LED超薄

（2）产品配置要求：

1、LED冷射照明灯装置1套

2、主操作台1套

3、一体式喷药枪（直型）3把

4、一体式喷药枪（弯型）1把

5、高性能正压泵1个

6、高性能负压泵2个

7、医用药瓶3个

8、加热除雾装置1套

9、耳咽管通气装置1套

10、分泌物吸头8个

11、纱布容器4个

12、器械托盘1个

13、观片灯1个

14、耳鼻喉科病人椅1把

15、医生座椅1把

17、台车1台

品目8-2：医用内窥镜摄像系统

（1）产品用途

医用内窥镜摄像系统与鼻窦镜、耳内窥镜、喉内窥镜相连，用于在微创手术和门诊检查及换药中使用。

（2）技术参数：

1、主机：图像像输出信号接口：HDMI2.0×1；3G/HD-SDI×4；USB3.0；网络接口

图像输出像素≥3840×2160。

2、具备抓图及录像功能，录制图像分辨率≥3840×2160。

3、可手动或者自动白平衡，自动记忆白平衡。

4、具备图像翻转、画中画功能。

- 具备选择不同内窥镜的工作模式功能。

- 具备亮度增益调节、锐度调节、饱和度调节。

- 具备区域设置调节，控制图像反光。

▲8、摄像主机具备超高清4K摄像系统嵌入式软件著作权证书。

9、摄像头：图像传感器尺寸及数量1/1.8寸，1CMOS.医疗级设计

▲10、配备与4KCMOS感光芯片分辨率匹配的超高清4K光学接口，中心分辨率和边缘分辨率均≥250LP/mm

▲11、摄像头按键≥5个可编程，根据操作医生习惯自定义：白平衡，冻结，存储，内镜模式等功能。

▲12、摄像头可连接不同型号手术显微镜，手术显微镜接口可变焦，可显示同视野、可显示1:1同画面。

13、冷光源：冷光源灯泡寿命≥20000小时；

14、冷光源：色温≥5600K；

15、光亮度可调：图像亮度能进行无级变挡调节；

16、医用监视器≥27英寸，分辨率≥3840*2160；逐行扫描；

17、图文工作站：高清采集系统，支持逐行、隔行信号。

18、打印机：彩色喷墨打印机；

19、仪器台车：可调台车拉伸立柱，带多功能架，带仪器车支架；

20、仪器台车：台车内具有线路整理装置，轮锁定、拉伸立柱

21、鼻窦镜：视向角0°、30°、70°可选；长度175mm;直径4mm;

22、耳内窥镜：视向角0°、长度110mm;直径2.7mm.

（3）产品配置要求：

1、4K超高清摄像主机1套

2、医用内窥镜冷光源1台

3、医用监视器1台

4、专用仪器台车1台

5、图文工作站1台

6、彩色打印机1台

7、鼻窦镜直径4.0mm0度内镜1支；

8、鼻窦镜内镜2支；（按临床需求选度数）

9、2.7mm0°耳内镜2支。

品目8-3：体外冲击波碎石机

（一）主要用途：用于泌尿系结石碎石治疗

（二）技术参数：

- 1、碎石系统

▲1.1、冲击波发生器：透镜折射式电磁冲击波源。

1.2、第二焦点

1.2.1、高度：≥150mm,可变焦；（提供注册证或检测报告证明）

1.2.2、脉冲前沿≤0.5μS；脉宽≤1μS。

1.2.3、焦斑范围：径向：±7.5mm以内；轴向：-40mm～55mm以内

1.3、压缩声压峰值：20MPa～60MPa。

1.4、膨胀声压峰值：≤9MPa

1.5、高压放电范围：11KV～16KV。

1.6、高压脉冲电容储能范围：60.5～128J

1.7、冲击波源运动臂转动角度范围≥200误差≤±5°，升降范围≥300mm；误差≤±5mm。

▲1.8、可与主机分离的独立的移动式多功能手术床；治疗床全电动控制，三维六向运动：上下升降范围≥150mm，纵向移动范围≥150mm，横向移动范围≥150mm；

1.9、机械传动系统最小调节精度：≤1mm；误差≤2mm。

2、B超定位系统：超声图像辅助一键对位功能。

2.1、B超探头定位装置：可环绕冲击波源多角度运动。

▲2.2、具有电子自动测距功能，第二焦点距离电子数字直接显示。

2.3、探头轴心延线与碎石焦点径向误差：≤2mm。

2.4、探头表面与碎石焦点测距误差：≤2mm。

2.5、探头电动升降范围：25-125mm。

3、控制系统

3.1、整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示。

3.2、碎石时可选择连续触发、心电同步、单次击发等多种形式。

3.3、碎石触发频率调节范围：60～120次/分钟，最小调节步长≤1Hz)；

4、具备封闭式水加热，自动排气，恒温超温保护自动循环装置。

5、整机采用直流安全电压控制

6、治疗床有效载荷：≥130Kg。

（三）主要配置：

1、主机：1台。

2、治疗床：1张。

2、B定位系统：1套。

3、冲击波源系统：1套。

4、水处理系统：1套。

5、工作站（含一键对位超声辅助定位装置）1套。

6、定位用超声1套。

## 09包：

品目9-1：输尿管镜

（1）产品用途：泌尿外科探查、取石手术

（2）产品技术参数：

▲1、镜直径：插入4.5Fr,后端6.5Fr;

▲2、视野角度：5度；

▲3、可配合3Fr器械使用；

4、镜子长度：570mm,工作长度430mm;

▲5、特殊金属记忆，镜管自动复位；

▲6、高亮度，图像不低于50000像素；

7、器械入口可配伞状工作通道口；

▲8、可配碎石杆器；

9、防操作插入前端；

10、器械通道具有反渗水功能；

11、可浸泡、熏蒸、可134度高温高夺消毒；

12、钛合金材质外壳；

13、蓝宝石镜面。

- 产品配置要求（每套）：

- 1.硬性纤维输尿管镜1条

- 2.配套消毒盒1个

品目9-2：生物反馈刺激仪

（1）产品用途：盆底电刺激理疗：急迫性尿失禁、压力性尿失禁的康复治疗；盆底疼痛的治疗。

（2）产品技术参数：

1.主机4个电刺激通道、4个肌电采集通道、1个压力反馈通道。

2.肌电采集测量范围：1μV~3000μV(r.m.s)

3.分辨率：≤0.2μV(r.m.s)

4.通频带：不窄于20Hz~550Hz(-3dB)

5.系统噪声：≤1μV

6.差模输入阻抗：大于5MΩ.

7.共模抑制比：大于100dB.

▲8.低频刺激强度：0-100mA,最小0.5mA调节。

▲9.低频刺激频率：0.5Hz-1000Hz可调，最小0.1Hz调节。

▲10.输出脉冲宽度：30μs-1000000μs可调，最小10us调节。

11.电刺激基础输出波形：三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波、CI波、CS波。

12.中频刺激频率：1kHz-10kHz可调，误差：±10%。

13.调幅度：0%~100%的调幅度范围内可调，5%调节，允差±5%.

14.压力模块测量范围为0-400mmHg,测量分辨率为0.1mmHg.

15.使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。

▲16.具备盆腹动力评估功能，包含9种评估功能，包括盆底表面肌电快速筛查、标准筛查、标准评估(Glazer评估)、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估、肌电压力综合筛查、肌电压力综合评估、专科检查。

17.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

18.输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节，总计可调节输出36种刺激波形。

19.配备可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。

20.盆底康复治疗时，可实现对于盆底肌牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的自动治疗，治疗过程中无需手动切换模式或人工更换电极探头。

▲21.盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。

22.具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率。

23.具有kegel抗阻模式，治疗过程中可实时调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练。

24.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。

25.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。

26.系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

27.可与同品牌超声影像设备数据同步，可在同一页面展示肌电评估数据和超声影像检查数据，同时支持智能生成磁、电、热联合治疗方案。

28.系统支持扫码读取患者信息，配备扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重等，提高临床诊疗效率。

29.具有完整的专科病例记录系统，包括POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。"

（3）产品配置要求：

1、推车主机（含软件）1台

2、显示器（含单屏支架*1）1套

3、电源线1根

4、1分5电极线4根

5、导气管1根

6、肌电压力传导阴道电极1个

7、一次性使用阴道电极1个MLDV1-M

8、一次性使用直肠电极1个MLDR1

9、阴道电极1个MLDV2-M

10、直肠电极1个MLDR2

11、理疗用体表电极（矩型50mm*50mm）8对

12、理疗用体表电极（矩型70mm*120mm）4对

13、理疗用体表电极（乳型72mm*156mm）2对

14、理疗用体表电极（水滴型47mm*107mm）2对

15、键盘1个

16、鼠标1个

17、鼠标垫1个

18、扫描器1个

19、音箱1个

20、耳机1个

21、接地线1根

22、十字起（安装用）1把

23、显示器支架转接件1套

24、大螺钉（固定支架用）4颗

25、小螺钉（固定显示器支架转接件）4颗

26、手拧螺丝（固定显示器用）4颗

另附：1、体腔器械导入润滑剂（45g）1个

- 2、一次性电极转接线1根

- 3、盆底肌肉康复器1套

- 4、打印机1台"

## 10包：

品目10-1：旋磨介入治疗设备

（1）用途：用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头的转速，并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息。

（2）技术参数：

1.旋磨介入治疗设备，转速范围：0-250000r/min，可调。

▲2.用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头的转速，向操作人员提供整个程序过程中的性能信息

▲3.具有每次操作时间和总体操作时间的记时功能

用户界面事件计时器00:00-59:59；用户界面过程计时器00:00-59:59

4.具备速度下降幅度过大提示功能

5.失速时会显示红色失速图标

6.工作电压:220V~,频率50/60Hz，功率：≥70VA

▲7.显示屏，实时显示磨头转速

▲8.具备光纤测定磨头转速

9.带有与气瓶连接的管路和控制阀门

10.控制面板上有速度旋钮，可调节磨头转速

11.旋磨磨头表面有镍涂层；

12.采用压缩空气或氮气为动力，压力：620.5-758.4kPa（90psi-110psi）

流量：额定压力时最低≥140l/min

13.运行模式：连续运行

14.控制面板具备三种连接接口：光纤接口，电连接器，气体管线连接器

15.控制台内部具备压力组件，用于控制输出给旋磨导管的压力恒定适配旋磨导管及磨头

16.支持冠状动脉旋磨磨头引导导管尺寸：1.25毫米、1.5毫米、1.75毫米、2.0毫米、2.15毫米、2.25毫米、2.38毫米和2.5毫米等。导管长135厘米。

（3）配置要求：

控制台：1个，空气软管：1个。