# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为佑安医院医用设备（核磁）购置维保服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 佑安医院医用设备（核磁）购置维保服务 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）实施的时间：三年，合同按年签订。

2.采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期三年，合同按年签订。

- 采购标的的验收标准

参见维保服务要求及合同

六、采购标的的其他技术、服务等要求

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 第1包 佑安医院医用设备（核磁）购置维保服务

一、维保设备及期限：西门子Trio 3.0核磁设备，SN：35446；数量：1台；服务期：3年。

二、服务要求：

▲1.全保服务，投标报价中含不限次人工费和故障备件更换费用（包含液氦、冷头、外水冷机、磁体等所有备件）。

2.保修期内免费提供设备的安全补丁升级服务，保证系统安全软件为最新版本。

3.保养服务：供每年度≥2次的预防性保养服务（包含保养耗材），并提供每季度一次的巡检服务。同时提供保养清单及保养报告。

4.年度维保服务期结束时提供全年维保资料，对维修的故障进行分析，并装订成册。

▲5.最终服务商具备合法获取的维修密钥，可完整使用故障诊断软件和校准软件，提供承诺函加盖公章。

6.最终服务商具备400或800客户服务专线，每年365天24小时开通并有专人接听。在接到医院报修电话后，维修人员在2小时内响应，如果需要现场维修，24小时内到达现场。

▲7.所更换的备件为标的设备对应的同一生产厂家和同一型号规格的全新配件或原厂认证同等质量配件，并提供配件的相关材料，包括但不限于产品报关单、可追溯的序列代码。投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章。

8．备件响应时间：≤5天（不可抗因素除外）。

9.最终服务商国内具备备件库，提供地址、联系人电话和房屋产权证明或租赁证明。

▲10．最终服务商维修服务工程师≥3名，工程师均具有原设备厂家或其国内设立的分支机构出具的培训证书，提供维修工程师在在职证明和证书复印件。

▲11.开机率≥95%（365天计算），停机每超过规定天数一天保修期延长3天。

12.更换核磁设备配套水冷机和精密空调。

13.最终服务商具有专业维修工具，列明清单。

14.在合同期内如设备报废或停止使用的，采购人提前一个月提出书面申请，可提前终止合同。维保费用余款将按照该设备终止履行责任的时间比例扣除。