# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为佑安医院放射科设备（飞利浦 iCT）购置维保服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★投标人具有有效的辐射安全许可证。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 佑安医院放射科设备（飞利浦 iCT）购置维保服务 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）实施的时间：三年，合同按年签订。

2.采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期三年，合同按年签订。

- 采购标的的验收标准

参见采购需求及合同要求

六、采购标的的其他技术、服务等要求

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 第1包 佑安医院放射科设备（飞利浦 iCT）购置维保服务

一、维保设备和服务器：飞利浦Brilliance iCT，1台，服务期限：3年。

二、维保要求：

▲1、全保服务，含不限次人工费和所有故障备件更换费用（包括球管、探测器、原厂后处理工作站等CT本身正常运转的所有所有备件，不含第三方独立设备）

2、最终服务商具备400或800免费维修电话， 24小时×7天服务，每天有专人值班服务，可电话知道排除故障。

3、最终服务商每次派工，需提供统一的维修工单，供采购人留存。

▲4、保修设备发生故障，最终服务商接到维修通知后，在线工程师电话响应时间≦30分钟，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≤8小时

▲5、最终服务商具备合法获得诊断维修钥匙，可完整使用设备维修和校准软件。

6、最终服务商可及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施。

▲7、所更换的备件为标的设备对应的同一生产厂家和同一型号规格的全新配件或原厂认证同等质量配件，并提供配件的相关材料，包括但不限于产品报关单、可追溯的序列代码。

8、维保设备开机率保证≥95%（一年365天计算），停机时间每超过规定天数一天顺延二天保修日期。

▲9、最终服务商维修工程师≥3名，均需具备原产CT维修培训合格证书并提供证书复印件。

10、最终服务商国内具备备件库，提供地址、联系人电话和房屋产权证明或租赁证明。

11、系统保养要求：

11.1、最终服务商每年为设备提供≥4次高级维护保养服务，并提供符合原厂技术要求的保养报告。

11.2、应商需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

11.3、保养内容包括

11.3.1、保养滑环系统以保障正常供电及通讯控制。

11.3.2、主轴承润滑以降低磨损 。

11.3.3、数据传输的保养以保障扫描质量和速度 。

11.3.4、准直器校验以保障最低辐射剂量。

11.3.5、控制台保养，以保障计算机的正常运行。

11.3.6、扫描床检修维护降低故障率 。

11.3.7、扫描床交叉臂检查以保证安全 。

11.3.8、扫描床的润滑，降低噪音及轴承磨损。

12、最终服务商提供CT设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表。