# 采购需求

- 采购标的

| 标的名称 | 数量 （套） | 预算金额 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能铁磁质探测系统 | 2 | 56 | 否 | 单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后30日内完成交货、安装、调试、培训、验收等采购人能够正常使用前的一切工作。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务：

1.质保期：整机质保期（最终验收合格后）≥5年，终生维修，软件终身免费升级。

2.安装：卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场开箱验货，进行安装、调试设备。

3.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。

4.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

5.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是北京安定医院磁共振金属探测器购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

- （二）具体要求

- 1.功能：

- 1.1具备实时探测含铁磁质的金属物体功能。

- 1.2具备探测含铁磁质的非金属物体功能。

- 1.3双模探测：具备通道监测和高精度探测模式任意切换功能。（高精度病人探测模式，用于可探测细小的铁磁质医疗植入物。通道监测模式用于监测铁磁携带者闯入磁共振室）。

- 1.4具备实时、可视化智能报警，且对无磁性金属等物品不报警功能。

- 1.5具备铁磁物定位功能

- 2.系统结构：立柱式，门两侧双柱探测，具有金属外壳

- 3.监测模式：具有自助式扫描功能，自动扫描检测在探测范围内运动的人和物体

- ▲4.智能定位筛查功能：高精度磁通门传感器数量≥10个，具备报警和铁磁质物体精准定位功能

- ▲5.双模式探测功能：具备同时提供高精度探测和通道监测模式，具有手动或自动切换功能

- ▲6.系统设置方式：具备手机蓝牙调整报警功能（传感器灵敏度、报警范围、音频音量、语音音量、灯光亮度等）且软件可升级

- 7.信号处理方式：≥6通道

- ▲8.报警方式：≥3种，（语音报警、灯光报警、音频报警等）

- 9.灯光报警：≥3种(绿灯、黄灯、红灯等)，具备测量数据实时自动闪烁和切换功能

- 10.蜂鸣器音量：0～100dB

- 11.语音报警：中文模式

- 12.探测距离：0～2米

- ▲13.联网功能：具有网络传输功能和升级扩展网络化云平台管理模式

- 14.探测灵敏度：数字化控制，连续无限级可调

- 15.校准方式：数字化，连续可调

- 16.抗干扰能力：强，自动适应周围电磁干扰和机械干扰

- 17.报警触发：光电，具备报警状态自动恢复功能

- 18.响应时间：≤0.1秒

- ▲19.通行速度：≥0.2 m/s

- ▲20.探测最小体积：≤3mm³

- 21.工作电源：AC100～240V，50/60Hz

- 22.工作温度: -4°F ～158°F (-20℃～70℃ )

- 23.相对湿度：0～95%

- 24.配置清单：

- 24.1铁磁探测柱：2根

- 24.2语音组件：1个

- 24.3电源线：1根

- 24.4红外探测组件：1套

- 24.5安装附件：1套

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.中标供应商保证合同项下的设备在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求。设备应符合医疗安全管理要求，确保采购人使用过程中无安全隐患。

3.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

4.中标供应商免费提供设备性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

5.为落实政府采购政策需满足的要求：

5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

5.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

5.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.采购标的的其他技术、服务等要求：

6.1标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

6.2对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指产品说明书或检测机构出具的检验报告（上文有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

6.3投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

6.4工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

6.4.1仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

6.4.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

7.验收标准

7.1中标供应商交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，符合医疗器械监督管理部门的相关规定，并能满足采购人的特别要求。

7.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付必需的医疗设备的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

7.3验收方式：设备自中标供应商交付，采购人、中标供应商双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

7.4设备到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成设备的安装调试工作。

7.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。