# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 分包最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 吸脂机 | 吸脂机 | 1 | 25 | 25 | 否 | 是 |
| 4 | 电子内窥镜等 | 电子内窥镜 | 1 | 120 | 180 | 否 | 是 |
|  |  | 皮肤超声检测仪 | 1 | 20 |  | 否 | 否 |
|  |  | 多光谱皮肤镜图像处理工作站 | 1 | 40 |  | 否 | 否 |
| 8 | 药物电子注射治疗仪 | 药物电子注射治疗仪 | 1 | 36 | 36 | 否 | 是 |
| 9 | 脉冲染料激光治疗仪等 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1 | 100 | 235 | 否 | 否 |
|  |  | 高频电刀 | 1 | 15 |  | 否 | 否 |
|  |  | Nd：YAG激光治疗仪 | 1 | 120 |  | 否 | 是 |

二、具体要求

03包：吸脂机

1.吸引压力：-65kpa～-95kpa连续可调。

2.真空泵：采用无油真空泵。

▲3.真空泵数量：≥2台。

4.真空泵工作模式：具有单独控制功能，具有同时开启、单独开启、自由切换功能。

▲5.抽气速度：120L／min或240L／min可调，120L适用于一般病患的需求，240L主要针对于重度脂肪堆积患者或局部脂肪严重堆积患者。

6.往复振动幅度：5mm±10%。

▲7.往复振动次数：0-3000次/分钟，可调。

8.脂肪定向存储：设备两侧吸脂瓶可定向选择。

9.脂肪存储系统：采用一次性防倒吸止溢存储袋。

10.蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～500ml/min可连续调节。

11.控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。

12.面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率等。

13.吸脂工作模式：工作模式≥2种，至少包括手动吸脂、振动吸脂等。

14.脂肪吸引头具有品字形吸口。

15.手动吸脂针：具有直径2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm、5mm等吸脂针。

16.振动吸脂针：具有直径3.0mm、3.5mm、4mm、5mm等吸脂针。

17.操作方式：脚踏开关需一体化，负压、注液、振动在同一模板。

18.应急开关：除脚踏开关外，机器各功能均设有应急开关。

19.手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压两种消毒方式。

20.正常工作噪声：≤55dB。

21.输入功率：≤1000VA。

22.输入电压：AC220±20V％，50±1Hz。

04包：电子内窥镜等

标的名称1：电子内窥镜

1.摄像系统主机

1.1  4K摄像系统：分辨率≥3840×2160及≥1920×1080P。视频输出可在两种模式分辨率间切换：4K、1080P格式。

▲1.2摄像头图像传感器具有≥3组白光CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8寸，4K/60fps输出超高清图像；

1.3摄像主机输出色彩深度：≥12bit；

1.4主机面板全液晶触摸屏≥6.5英寸；

1.5内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、3D降噪调节、日期时间设置、冻结等；

1.6主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节。

1.7摄像头控制按键：≥3个，摄像头按键可分别自定义长按/短按功能，可自定义多功能：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度等功能。

1.8主机支持≥10种预设模式，分别是：耳镜模式、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉模式、膀胱镜模式、关节镜模式、≥4种自定义检查模式等；

1.9具备COMM口实现串口通讯和调试，可远程系统升级。

▲1.10图像亮度精细化调节功能，调节范围：≥200级。

1.11可实现图像0-50级电子放大。

1.12具备智能曝光功能；

1.13摄像头光学变焦≥2倍，变焦距离范围≥14～32mm。

1.14具有预览设置功能，可无线控制主机功能设置。

1.15具有降噪调节功能，能实现3D降噪和2D降噪调节功能。

2.LED冷光源主机

▲2.1 LED灯泡功率：≥70W；

2.2LED光源模组使用寿命为：≥50000h。

2.3具有液晶显示操作屏，具有中文菜单，屏幕尺寸≥6.5英寸；

2.4主机面板可数字显示亮度值，0-100%可调，调节精度：≤±10%；

▲2.5主机导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护；

3.内窥镜

3.1鼻窦镜 视向角0°，直径≤4mm、镜体工作长度：≥175mm；

3.2有效景深范围1-100mm；

▲3.3视场中心角分辨力：≥5.5 C/(°)

3.4视场角：≥120°；

3.5设计光学工作距：≥15mm；

3.6综合镜体光效：≥0.4；

3.7综合边缘光效：≥0.1；

3.8耳镜直径≤3.0mm，工作长度≥110mm；

3.9视场角：≥45°；

3.10视向角：0°；

3.11分辨率：≥7Lp/mm；

3.12景深：1～50mm；

4.液晶监视器

4.1LED屏幕：≥30英寸；

4.2分辨率：≥3840×2160；

4.3视角范围：≥178°；

4.4亮度：≥800cd/m2；

4.5对比度：≥1300：1；

4.6响应时间：≤14ms；

4.7支持高动态范围模式；

4.8图像输入输出具有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口；

4.9防护等级：≥IP35；

5.台车

5.1储物盒：≥1个；

5.2置物层：≥3个。

标的名称2：皮肤超声检测仪

1.彩色液晶显示器尺寸≥15英寸。

2.显示器开合倾斜角度：≥170°,分辨率≥1920×1080,亮度与对比度可调。

▲3.触摸操作屏尺寸≥10英寸，支持手势控制。

4.铝合金外壳，整机重量：≤4.5kg。

▲5.能够通过触摸屏实现操作，TGC分段调节≥8段，LGC≥8段。

6.双电池仓设计可独立供电，可拔插、锂电池，屏幕带电池电量图标显示。

7.具有屏幕磁吸合功能，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入休眠状态，打开显示器，开机≤30s、关机≤4s。

8.自适应空间复合成像，支持：≥9条偏转线。

9.动态范围：≥320dB。

10.最大探测深度：≥40cm。

11.取样容积：0.5-40mm分级可调。

12.探头频率范围：1.0-17.0HMz（依赖不同探头），基波≥5组，变频谐波≥5组。

13.线阵探头偏转角度：≥±30度。

14.穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

15.支持宽景成像，长度：≥1米。

16.支持解剖M型成像：≥3条取样线，支持用户自行编辑采样线。

17.支持血管内中膜自动测量。

18.支持选配ECG功能模块，屏幕上可显示心电图像，并可对增益、速度、工作模式等参数进行调节，可快速存储、导出心电报告。

19.具有超宽频变频探头：基波≥5组，谐波≥5组，线阵探头频率5.0-19MHz。

20.配置需求：主机≥1台、线阵探头≥1把。

21.全科测量软件包：配置腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

22.支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语。

23.图片回放：B模式最大：≥100000帧，Color最大：≥30000帧。

24.支持图像后处理。

25.内置硬盘≥120G。

26.支持网络连接、WIFI连接。

27.支持DICOM3.0。

标的名称3：多光谱皮肤镜图像处理工作站

1.面部成像装置

1.1支持左面、正面、右面不同角度拍摄，可自动对焦。

1.2多光谱成像（普通光、偏振光、UV光），支持连拍，可预览拍摄画面。

1.3图像分辨率：≥4000×6000。

1.4光源波长范围

1.4.1.普通光和偏振光：400nm≤λ≤700nm。

1.4.2.UV光：320nm≤λ≤390nm。

1.4.3.UV光源：符合GB/T 20145-2006中连续灯不超过3类危害的要求。

1.5受照面辐照度（UV光）：Ee≤330W/m²。

1.6受照面温升：受照面温升ΔT≤5℃。

1.7光源照度(普通光/偏振光)：Ev≥1500lx（在图像采集处）。

1.8色温(普通光/偏振光)：4000K±500K。

1.9光源显色指数(普通光/偏振光)：≥80。

1.10支持自动白平衡。

1.11图像格式：JPG，导出图片的水平分辨率和垂直分辨率≥300dpi。

1.12具有下巴、额头定位支撑。

2.电子皮肤镜

2.1显示屏：≥3.5英寸。

2.2支持20倍、50倍、200倍微观成像，视频分辨率：≥1920×1080。

2.3图像采集方法：支持偏振法、非偏振法、浸润法，三种方法一体式镜头采集。

2.4图像分辨率：≥2560×1920。HDMI高清数字传输。

2.5图像视野范围：≥1.0mm×1.0mm。

2.6光源照度：Ev≥2000lx（在图像采集处）。

2.7色温≥4500K±500K。

2.8受照面温升：受照面温升ΔT≤5℃。

2.9色彩还原：对于白、黑、红、绿和蓝色不应有明显的颜色偏差。

2.10图像几何失真：中心区域图像无明显失真。

▲2.11镜头分辨率：20倍镜头：≥10线对/mm，50/200倍镜头：50倍处≥40线对/mm、200倍处≥70线对/mm。

2.12光源波长范围：400nm≤λ≤700nm。

2.13操作功能：具有冻结、拍照、录像功能。

3.软件

3.1登记信息

3.1.1可登记病人信息、检查信息。

3.1.2可对病人信息跟踪，并有复诊提示功能。

3.2图像采集

3.2.1面部成像装置图像采集

3.2.1.1可选左面、正面、右面不同角度进行拍摄。

3.2.1.2可进行多光谱图像连续拍照、预览、保存。

3.2.2皮肤镜图像采集

3.2.2.1可观察并采集微观图像或视频。

3.2.2.2可观察并采集大体图像或视频。

▲3.3图像预览：提供≥7光谱图像，可同步观察以及导出图片。

3.4特征分析：具备皮肤特征凸显的表现观察、标注及统计功能。

3.5 3D观察：具备皮肤3D图像展示多角度观察功能。

3.6肌肤观察：具备肌肤预测表现评估功能。

3.7对比分析：具备图像并列对比、镜像对比、皮损测量功能。

3.8辅助分析

3.8.1色素分析

提供“ABCD法”、“七点检查表评分法”、“三点检测评法”、“Menzies评分法”、“ABC法”等色素类疾病分析法和标准化术语。

3.8.2毛发分析

3.8.2.1可对毛发特征进行标注并计数，并能计算毛发平均直径、密度，毛发总数，终毛、中毛、毳毛、黄点征、黑点征、单位毛囊毛发的根数、终毛/毳毛比。

3.8.2.2提供毛发生长周期分析，包括（生长期、休止期、退行期）

3.8.2.3毛发测量：毛发直径、长度。

3.8.2.4提供毛发诊断标准化术语。

3.8.3银屑病分析：提供银屑病PASI评分标准化术语、皮损面积计算。

3.8.4甲病分析：提供甲病分析的标准化术语。

3.9.辅助输入

3.9.1提供皮肤图谱库病例辅助参考，并支持快速引用病例描述。

3.9.2提供专家病例词库术语,并支持快速引用病例描述。

3.10.辅助工具

3.10.1图像处理辅助工具，包括图片标注、几何变换工具、图像效果、辅助线等，并能保至数据库。

3.10.2图片合成，可对多个不同部部位图片进行合成，并能保存至数据库，可作为报告图片。

3.11病历对比：用于复诊患者前后就诊信息对比。

3.12具有报告编辑及打印功能

3.13具备报告查询功能：支持能按检查号、病人号、姓名、检查日期等进行检索报告信息，并支持报告导出。

3.14具备信息管理功能：包括患者档案、部位管理、图谱管理、专家词汇、科室管理模块。

3.15具备数据统计功能：支持病种统计、工作量统计、特征统计，医保类型统计等以图表方式展示。

3.16具备系统设置功能：包括用户管理、角色管理、用户授权、检查界面设置与报告界面设置模块。

3.17医生工作端

支持院内诊室客户端访问连接皮肤镜影像分析软件，并能进行检查报告查阅、编辑、打印报告以及导出检查报告电子版等。

3.18具备数据备份功能：备份或还原数据库。

08包：药物电子注射治疗仪

1.注入量预置范围：0.0056～0.500ml,误差≤±5%。

2.负压强度：范围-20～-80kPa，分为10档可调。

3.负压暂停时间：1档：2.25s、2档：1.95s、3档：1.65s、4档：1.35s、5档：1.05s。

4.注射器类型：1/1mL、2/2.5mL、2.5/2.5ml、2/3ml、2.5/3ml、3/3ml、2/5ml、2.5/5ml、3/5mL、4/5ml、5/5ml。

5.助推后退：1档：0mm、2档：1mm、3档：2mm、4档：3mm、5档：4mm。

6.注入模式：自动传感、单次、自动单次。

7.注射针数：10-180针可调。

8.主机尺寸：≤320×260×250mm。

9.重量(净重)：≤4kg。

10.脚踏开关寿命：≥25000次。

09包：脉冲染料激光治疗仪等

标的名称1：脉冲染料激光治疗仪

1.波长：Nd：YAG，1064nm；ALEX，755nm 。

▲2.脉宽：0.1～200ms可调/0.5～200ms可调； 定时模式：100ms-60s 脉冲定时输出。

▲3.激光器最大单脉冲输出能量：100J/35J。

4.单脉冲终端最大能量：≥80J/30J。

▲5.最大能量密度：300J/cm2/60J/cm2。

6.脉冲重复频率：0.5Hz～50Hz/0.5Hz～20Hz。

7.出光控制方式：常规脚踏开关控制。

8.光束传导：光纤及手具传导。

▲9.光斑直径（光斑可调常规手具）：3mm～16mm可调。

10.冷却系统：内封闭循环水冷却。

11.瞄准光：650nm红色半导体指示光。

12.控制面板：彩色触摸屏。

标的名称2：高频电刀

1.主载频率：460kHz±10%。

2.非电抗性负载阻抗：单极500Ω±10%；双极100Ω±10%。

3.工作电源：AC220V±10%，50Hz±2%。

4.额定输入功率：800VA+10%。

5.工作模式：纯切、混切、电凝、消融、双极。

6.最大输出功率：单极：≥300W；双极：≥70W。

标的名称3：Nd：YAG激光治疗仪

1.激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器(Nd：YAG 激光器)；

▲2.激光波长：1065nm±5mm/530mm±5mm；

3.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂；

▲4.治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能； 配备两种治疗头

5.光斑直径：1065nm：2mm～8mm（8mm为平行光传输出），530nm：1.5-7mm(7mm平行光输出)

▲6.最小脉冲宽度：350ps；

7.最大能量密度：15J/cm2；

▲8.终端单脉冲最大输出能量：500mJ；

9.重复频率：1～10Hz；

10.激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调；

11.冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置；

12.控制系统：

12.1屏幕：≥10英寸，配智能操作系统；

12.2具有参数修正功能及升级接口，设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、主电源工作电压、出光次数计数、氙灯使用次数计数等多种功能；

12.3具有冷却水温度、液位、水流等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作。

13.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

14.使用期限：≥10年