## 品目1-1：数字病理切片扫描系统

1.数字化切片扫描仪主机

  - 1.1加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥300张。

  - ▲1.2扫描倍数：同时具备20倍和40倍扫描模式。

  - ▲1.3扫描方式：明场采用面阵扫描技术。

  - ▲1.4扫描速度：20倍及40倍扫描，组织面积15mm×15mm，扫描时间均≤30s。

  - ▲1.5扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。

  - 1.6平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，确保超高精度控制。

  - 1.7扫描相机：配置面阵扫描相机，可输出4K高清图像，保证扫描连续性和最小图像拼接次数。

  - ▲1.8定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.01μm。

  - 1.9扫描工作站：处理器优于或等于六核64位英特尔至强处理器，W2235；内存≥32GB；硬盘≥40TB；网卡：支持千兆及以上带宽；显示器等于或优于23英寸。

2.扫描控制软件及浏览软件

  - 2.1切片标签识别：打印体数字，条码，二维码；支持人工输入。

  - 2.2组织区域识别：自动识别，支持多边框区域圈定；同时也可人工设定或修改扫描区域。

  - 2.3焦点设置：自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点。

  - 2.4多层扫描：支持多层扫描，层距可自行调整；

  - 2.5图像浏览：可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；

  - 2.6图像输出：可对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图，直接300DPI以上输出。

  - 2.7支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览。

  - 2.8同屏对比：支持一个屏幕同时显示多张图像，并智能找到相同位置。

  - 2.9图像处理工具：配置Gamma 校正，对比度、亮度、颜色均衡、饱和度、锐化处理工具。

  - ▲2.10智能评分：对每张切片自动进行图像质量的评分。

3.配套软件

  - 3.1数字切片数据库：支持新增创建多级数字切片目录，可编辑与删除；支持自定义创建教学切片样本库、疑难病例切片库等病例库。

  - 3.2数字切片上传功能：支持数字切片网页web端的浏览。

  - 3.3在线标注：提供多种标注方法：线段、曲线、圆形、箭头等，支持对不同角色在线标注权限的分配功能。

  - 3.4数据查询：支持根据文件名、切片类型、大体描述、病理诊断等组合条件查询切片库，可通过荧光原位杂交分析软件直接调用。

  - ▲3.5原位杂交图像分析软件：全中文操作界面，可用于人类中期分裂相染色体核型分析，基因或DNA片段的染色体定位，染色体涂染，标记染色体，肿瘤遗传学。

  - 3.6景深扩展：支持同一探针多层面信号共聚焦功能。

  - 3.7分析报告内容和格式：可以根据用户需要设置，各种储存数据的快速检索，图像和文字资料储存于专业图像数据中，数据库独立存在于硬盘中。

  - 3.8病例信息及相关信息库功能：可与病理科报告系统兼容并具有文件导航功能,优化集合的病历处理系统，便于查找病历资料及文件检索。

  - 3.9病理组织分割功能：采用机器学习算法或者AI算法对各类组织进行分割，如分割肿瘤和间质，可以联合其它定量模块进行综合分析。

  - 3.10免疫组化细胞定量功能：可同时量化≥3种细胞核、细胞膜和细胞浆中的IHC标记物表达。

  - 3.11免疫荧光细胞定量功能：可同时量化细胞核、细胞膜、细胞浆中免疫荧光标记物表达。可同时计算出≥6 种荧光标记物当中每种荧光标记物的细胞个数以及百分比。

  - 3.12 空间分析-邻近分析/最近分析功能：可分析数字化全景切片图像中不同细胞之间的邻近关系，可计算某一细胞、对象最邻近的其他细胞、对象数量；可基于不同细胞／对象的距离分析进行邻近关系分析，并在原始组织图像上生成分析结构可视化的图像。

  - 3.13空间分析-浸润分析功能：计算某一界限范围的免疫细胞浸润关系；可根据细胞密度生成细胞浸润密度热图。

  - 3.14连续切片叠加分析功能：支持明场/荧光切片的叠加：用于分析两张连续切片不同图像上两两细胞的位置关系，并得到数据直方图。同样适用于样本多轮染色叠加分析。

  - 3.15系统工作站：另外配置一台等于或优于Inter Core i7-8700k CPU，内存≥32GB，硬盘≥20TB，高分辨率≥ 27 英寸 LED 显示器。

  - 品目1-2：镀膜仪

1、基本要求

1.1功能要求：通过平面磁场溅射，可对样品表面进行均匀的金属镀膜，实现非导电样品的导电处理，适宜于SEM观察；可对样品做辉光放电，用于亲水化处理。

1.2 操作参数要求：

1.2.1溅射电流：0－150mA，可调。

1.2.2 溅射时间：1－999秒，可调。

1.2.3 镀膜终止：可按设定时间终止

▲1.3 工作气体：高纯氩气

1.4. 控制系统要求：

1.4.1 控制器：内置式触摸屏控制面板，

1.4.2 镀膜过程控制：自动镀膜

1.5 镀膜功能要求

▲1.5.1 金属溅射镀膜，可选方向性或弥散性功能。需带有铜靶材≥1块

▲1.5.2 带有氩气灌洗功能，以去除管路中残留气体，保证样品室内无污染

1.5.3 带有预溅射功能，金属靶带有挡板保护

1.5.4 辉光放电用于亲水化处理.放电电流：5-15mA； 放电时间：1-999s可调

1.6样品室参数要求：

▲1.6.1 样品室内径不小于：宽140 × 深145 × 高150 mm

1.6.2 工作距离：30－100mm

▲1.6.3工作台≥直径80mm，可插入18SEM样品座

▲1.7 真空泵：

二级真空旋转泵：抽真空速度≥5mm³/h，金属连接管，带有油雾过滤器. 最优真空度：≤7x 0.001mbar

1.8 系统维护与清洁：

样品室舱门、样品室内壁金属保护罩、镀膜挡板、靶材、样品台都可简易拆卸，清洁。

2、质量保证：

验收合格后1年。保修期内，当仪器及附件发生质量问题而不能正常工作时，公司需在24小时内对产品的质量故障做出解决方案的响应，必要时在48小时内派工程技术人员到现场免费修理或免费更换零配件来解决问题。

3、技术及售后服务:

3.1 人员培训：仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.2 对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，

3.3 交货期：合同签订后3个月内；交货地点：用户所在地；运输方式：航空；目的港：北京首都国际机场

3.4 技术文件（交货时提供）：仪器设备的安装、操作手册；仪器设备的维护的保养手册；仪器设备的工作软件说明书、操作使用手册。

  - 品目1-3：组织处理机

1、基本要求

1.1功能要求：用于电子显微镜观察样品前，对样品进行全自动组织处理。可对样品进行全自动固定、脱水、渗透等处理。

1.2 硬件参数要求：

1.2.1 程序列表：最大可储存程序不少于20组；每组程序步数可设置不少于20步

1.2.2每步程序时间可设定范围：1 min～ 99 h 59 min

1.2.3温度控制范围：+4 ～ +60 °C，电镜应用还具有预热预冷功能

1.2.4五档震动频率可选：0.10Hz、0.25Hz、0.50Hz、1Hz、2Hz ，也可选择无震动模式

1.2.5试剂列表：具备可自定义的试剂列表，可储存不限量种试剂

1.2.6可预定义程序开始或结束时间

▲1.2.7电镜应用：每次循环最大可设置24个20ml试剂管，每次最多可处理56个电镜样品。

▲1.2.8配备集成触摸屏，用于系统显示读取和编辑设定程序

1.2.9备用电源：具备，在意外断电时驱动转盘继续运行，保护样品防止其变干

2、质量保证：

验收合格后1年。保修期内，当仪器及附件发生质量问题而不能正常工作时，公司需在24小时内对产品的质量故障做出解决方案的响应，必要时在48小时内派工程技术人员到现场免费修理或免费更换零配件来解决问题。

3、技术及售后服务:

3.1 人员培训：仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3.2 对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，

3.3 技术文件（交货时提供）：仪器设备的安装、操作手册；仪器设备的维护的保养手册；仪器设备的工作软件说明书、操作使用手册。