采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高频手术系统 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 1 | 否 |
|  | 2-5 | 焦磷酸测序仪 | 1 | 否 |
|  | 2-6 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 1 | 否 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60日内供货。

采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

签订合同后，供方出具100%金额发票，需方取得全额发票后支付首款，首款占合同总价的40%，即人民币___________元；在货物到货且需方验收合格后，根据财政资金拨付情况向供方支付尾款，尾款占合同总价的60%，即人民币___________元。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：01包：自设备安装验收合格之日至少5年。

02包：品目2-1：自设备安装验收合格之日起至少8年，品目2-2、2-3、2-4：自设备安装验收合格之日起至少5年，品目2-5、品目2-6：自设备安装验收合格之日起至少6年。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日起36个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供36个月免费保修服务的产品，供应商应提供满足36个月的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。

质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

01包：

品目1-1：高频手术系统

一、用途：用于支气管镜手术切割和止血。

二、主要技术参数：

1.具有单极电切、电凝功能。

2.具有双极电切、电凝功能。

3.具有≥2种内镜电切模式，可通过效果、切割宽度、切割时间间隔3个参数进行调节。

▲4.具有氩气刀功能。模块化设计：由高频手术系统和氩气发生器两台设备组成，且两台设备为同一品牌。

5.具有单极和双极射频消融功能。

6.可无缝升级系统具有水刀功能。

7.可无缝升级系统具有冷冻功能用于呼吸介入冷热结合治疗。

8.彩色液晶显示屏≥6英寸，中文操作界面。

9.程序储存：可储存手术程序≥90组。

10.智能识别：器械即插即用，自动识别，显示使用器械的参数。

11.自动监测系统：实时监测主机及配件的工作状态，有故障时显示中文故障信息，并有声光报警。

▲12.软性氩气电极种类≥20种，包括直喷型、侧喷型、360°环喷型。氩气电极前端具有色环标记。

▲13.负极板安全监测系统模式设定：≥4种，单片，双片，单片和双片，动态模式。

14.氩气电凝模式最高输出电压：≤4800V。

15.氩气电凝模式工作频率：≤350kHz。

16.氩气流量调节0.1-8升/分（以0.1升/分逐步调节）。

▲17.单极电切模式最大输出功率：≥300W。

18.单极电凝模式最大输出功率：≥180W。

19.双极电切模式最大输出功率：≥100W。

20.双极电凝模式最大输出功率：≥120W。

▲21.内镜电切模式最大输出功率：≥400W。

▲22.具有≥3种氩气电凝模式，最大输出功率：≥160W。

23.附件：

23.1双踏板脚踏开关      1个

23.2单踏板脚踏开关      1个

23.3单极器械连线        1根

23.4减压阀              1个

23.5一次性带导线负极板 10片

23.6氩气电极            ≥7支

02包：

品目2-1：全自动生化分析仪

# 1.全自动生化分析仪；

# ▲2.生化速度≥2000测试/小时；ISE≥900测试/小时；

# 3.任何常规工作状态下切入急诊检测状态；

# ▲4.试剂位数量≥50个；

# 5.具有加样暂停功能；

# 6.最小样本量≤1.0ul，步长≤0.1ul；

# 7.支持样本自动稀释

# 8.具有自动重测标本功能；

# 9.具有重测标本优先功能；

# 10.常规样本进样区容量≥400管，不含急诊位及缓冲区；

# 11.支持交叉污染关系设置；

# 12.吸光度重复性CV≤1.0%；

# 13.加样准确度重复性≤2%；

# 14.模块化设计可与同品牌生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级，

# 15.所有检测项目对各品牌试剂全开放；

# 品目2-2：压力蒸汽灭菌器

# ▲1.设备容积：≥1500L

# 2.压力设计：-0.1-0.3Mpa

# 3.设计温度：≥144℃

# 4.使用寿命：≥10年

# 5.前后门设计：2种模式；

# ▲5.1 隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开；

# 5.2 维修门模式：工程师对设备维护或检修时，前后门可同时打开

# 6.真空泵、安全阀、压力表符合国家标准

# 7.压力检测装置：具备压力检测装置，当压力低于运行程序所需压力时，自动报警并在屏幕显示报警原因，原因可追溯回看，灭菌器运行退出程序

# 8.记录方式：

# 8.1 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中可随时查看

# 8.2 热敏打印：可将程序运行过程中的相关信息打印出来可以通过电脑将运行程序永久保存并可以随时打印、可以重复打印

# 9.超压保护：具有超压保护功能，内室压力超过程序允许范围，程序可以自动退出并显示故障原因，故障原因可以存储，便于随时查询

# 10.灭菌器设有紧急停止按钮

# 11.灭菌器程序数量（包括自定义程序+测试类程序+辅助类程序）及灭菌种类符合国家标准

# 12.标准灭菌时间应小于60分钟

# 13.灭菌温度设定为134℃，设定范围121℃-139℃

# 14.灭菌时间121℃≥20分钟。134℃≥10分钟，时间范围0-9999秒可以设定。干燥时间设定≥15分钟，0-9999秒可以设定

# 15.脉动次数：3次负压3次正压1次跨压，脉动次数0-99次可设定

# 16.配置：消毒车2台/灭菌锅（材质304或306L），装载篮筐3个/灭菌锅。

# 17.其他需求：灭菌器地坑式安装，隔离面板（304或306L不锈钢材质）

# 18.设备安装后提供设备可以正常使用的各种检查检测报告结果。保证设备即刻可以进入正常工作。（如因安装灭菌器拆移原科室设备，安装结束后协助原设备恢复）

# 品目2-3：压力蒸汽灭菌器

# 1.灭菌器（1套）

# ▲1.1 设备容积：≥1500L

# 1.2 压力设计：-0.1-0.3Mpa

# 1.3 设计温度：≥144℃

# 1.4 使用寿命：≥10年

# 1.5前后门设计：2种模式：

# ▲1.5.1 隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开；

# 1.5.2 维修门模式：工程师对设备维护或检修时，前后门可同时打开

# 1.6 真空泵、安全阀、压力表符合国家标准

# 1.7 压力检测装置：具备压力检测装置，当压力低于运行程序所需压力时，自动报警并在屏幕显示报警原因，原因可追溯回看，灭菌器运行退出程序

# 1.8 记录方式：

# 1.8.1 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中可随时查看

# 1.8.2 热敏打印：可将程序运行过程中的相关信息打印出来可以通过电脑将运行程序永久保存并可以随时打印、可以重复打印

# 1.9 超压保护：具有超压保护功能，内室压力超过程序允许范围，程序可以自动退出并显示故障原因，故障原因可以存储，便于随时查询

# 1.10 灭菌器设有紧急停止按钮

# 1.11 灭菌器程序数量（包括自定义程序+测试类程序+辅助类程序）及灭菌种类符合国家标准

# 1.12 标准灭菌时间小于60分钟

# 1.13 灭菌温度设定为134℃，设定范围121℃-139℃

# 1.14 灭菌时间121℃≥20分钟。134℃≥10分钟，时间范围0-9999秒可以设定。干燥时间设定≥15分钟，0-9999秒可以设定

# 1.15 脉动次数：3次负压3次正压1次跨压，脉动次数0-99次可设定

# 1.16 配置：消毒车2台/灭菌锅（材质304或306L），装载篮筐3个/灭菌锅。

# 1.17 其他需求：灭菌器地坑式安装，隔离面板（304或306L不锈钢材质）

# 1.18 设备安装后提供设备可以正常使用的各种检查检测报告结果。保证设备即刻可以进入正常工作。（如因安装灭菌器拆移原科室设备，安装结束后协助原设备恢复）。

# 2、洁净蒸汽发生器（1套）

# 2.1 洁净蒸汽产气量：≥500kg/h，可以同时带动两台高压蒸汽灭菌器；

# 2.2 设计温度：≥180℃

# 2.3 工作压力：≥0.8MPa

# 2.4 液晶触摸屏，显示报警、报警查询、显示即时蒸汽压力，可以手动自动切换保证蒸汽的连续供应；

# 2.5 具有权限管理，相关参数可调

# 3、蒸汽供应系统：

# 3.1 锅炉房蒸汽一部分进灭菌器夹层，一部分进入洁净蒸汽发生器将纯水加热制成洁净蒸汽再进入到灭菌器内室供灭菌循环使用；

# 3.2 需有备用蒸汽管道，洁净蒸汽发生器故障时，锅炉房蒸汽一部分进入到灭菌器夹层，一部分进入到灭菌器内室。保证灭菌器正常运行。

# 3.3 设备安装由灭菌器厂家工程师负责。两套管路外观需有明显区分

# 品目2-4：高效液相色谱串联质谱仪

# 1.适用范围：临床上用于对人体样本（对样本无要求）中有机化合物（对有机化合物无要求）进行定性或定量检测。

# 2.液相色谱部分

# 2.1二元高压梯度泵，非四元梯度泵;

# 2.2流速范围：0.001-6.000mL/min，增量0.001mL/min;

# ▲2.3流速精密度：≤0.05%RSD；

# 2.4最大输液压力：≥14000psi；

# 2.5流动相溶剂通道：≥6路

# 2.6自动进样器样品通量：≥150位2mL样品瓶，兼容不少于4块96孔板进样；

# 2.7自动进样器样本舱温度： 4–40 ℃；

# 2.8柱温箱控温范围：5℃–110℃；

# 2.9柱温箱可兼容25cm色谱柱，设备厂家具备提供同品牌取得独立NMPA注册资质色谱柱能力，型号规格≥6种；

# 2.10生物兼容性管路（MP35N材质）;

# 3.串联质谱部分

# 3.1离子源：独立ESI、APCI源，接口采用离子传输管结构设计，而非单纯锥孔设计，且离子传输管为金属材质，拆下后不带电控元件，可超声清洗；

# 3.2具有真空隔离装置，清洗维护无需卸真空；

# 3.3离子源雾化气、辅助加热气及气帘气均采用氮气，无需干燥空气；

# 3.4双重温度控制系统，离子源及接口部分均可加热，接口部分加热温度≥400℃；

# 3.5质量分析器 Q1和Q3四极杆采用全金属钼材质；

# 3.6质量分析器 Q1和Q3无需加热；

# 3.7质量分析器Q1和Q3均采用分段式共轭双曲面设计四极杆，Q1和Q3均设有预杆及后杆，消除边缘场效应及低质量数歧视；

# 3.8质量分析器Q1和Q3长度≥15cm；

# 3.9碰撞池：90度弯曲碰撞池设计，加有轴向加速电场，碰撞气为高纯高惰性氩气；

# 3.10电子倍增器检测器，具备脉冲计数模式和数字模拟模式两种检测器模式

# ▲3.11质量数范围覆盖：M/Z 5～3000 amu；

# 3.12灵敏度：ESI(+)，1pg利血平，过柱检测，连续进样10针，MRM离子对为m/z609＞195，信噪比 S/N＞750,000:1，CV＜3%；ESI(-)：1pg氯霉素，过柱检测，连续进样10针，MRM离子对为m/z321＞152，信比为S/N＞750,000:1，CV＜3%；

# 3.13检测限: H-ESI离子源正模式：他克莫司最低检测限＜4 fg；H-ESI离子源负模式：雌三醇最低检测限＜30 fg；

# 3.14分辨率：Q1和Q3全质量范围可到0.4 amu，分辨率可调，软件直接选择设定；

# 3.15扫描速率：≥15000 amu/s；

# 3.16SRM扫描速度：≥600 SRMs/秒，正负极切换速度≤5ms；

# 3.17质量稳定性：≤0.1 amu/24hrs；

# 3.18线性范围六个数量级；

# ▲3.19可合规开展不少于14种维生素（包括维生素C、维生素B12）、不少于6种类固醇激素(包括硫酸脱氢表雄酮、皮质醇、雄烯二酮、睾酮)、抗感染类药物(包括万古霉素）、免疫抑制剂(包括环孢素、霉酚酸）项目的检测。

# 4.数据处理系统

# 4.1同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能，具备一键式触发全自动定量数据处理和报告能力；

# 4.2仪器校正和方法开发：可以实现高效的仪器校正和方法优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法，不需要手动逐条输入MRM参数，同时支持手动修改；

# 4.3可支持全中文应用软件。

# 5.附件：

# 5.1全自动样本前处理系统1台，适用于固相萃取、固相支撑液液萃取、除磷脂和蛋白沉淀自动化样品前处理，兼容96孔板和小柱；8通道移液，支持液位超声探测；洗脱收集板位数≥4个。

# 5.2工作站：至少配置如下：Windows 10或以上操作系统，CPU：主频≥3.2GHz;内存：≥32GB;固态硬盘：≥512G;机械硬盘:≥1T;彩色液晶显示器：≥27英寸。

# 5.3 UPS不间断电源：1套，功率≥10KVA，断电续航时间≥30分。

# 5.4氮气发生器：1台：输出性能最大≥55 LPM。

# 5.5隔离变压器：1台，额定容量：≥10 KVA。

# 5.6液相色谱柱：≥2根。

# 品目2-5：焦磷酸测序仪

# 1.检测原理：基于焦磷酸测序反应原理，在临床上用于对来源于人体样本的单核苷酸突变（SNP）进行检测，以检测基因变化。

# ▲2.检测通量：可同时检测的样本量≥16个。

# 3.检测速度：≤80秒/个。

# 4.重复性：相同样本测定结果的标准差SD≤10%。

# 5.偏倚：相同样本测量结果的均值，与理论值的绝对偏差（偏倚）≤10%。

# 6.样品盘各孔位间均一性：用同一样本在样品盘 16 个孔位各测定 1 次，计算样品测量结果的变异系数(CV)，CV≤10%。

# 7.基线波动：在不加试剂的情况下运行程序，获得 16 个通道的采样基线，每个通道基线波动≤10。

# 8.软件功能：

# 8.1控制功能：控制取样组件、托盘、数据采集组件，实时采集反应过程中产生的生物发光强度；

# 8.2处理功能：根据采集到的生物发光强度，在软件界面上实时显示所采集到生物发光强度，并输出特定 SNP 位点的碱基含量（%）或多态性。

# 品目2-6：全自动细菌分枝杆菌培养监测系统

# 1.检测原理：采用荧光测量技术，支持瓶外非侵入式微生物培养和检测；

# ▲2.检测容量：≥240瓶；

# 3.培养方式：一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温培养；可自由设定温度、振荡方式；

# 4.培养温度：每个抽屉的温度可在25℃-45℃范围内设定；

# 5.组合培养：支持组合培养：细菌、真菌及分枝杆菌的培养；

# 6.检测菌种：支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌;

# ▲7.检测孔位：箱体的每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测；

# 8.检测方法：多种检测运算方法；

# 9.培养周期：支持每个培养瓶孔位自由设定培养周期；

# 10.状态显示：信息显示屏，实时显示培养温度、阳性/阴性培养瓶及空闲瓶数量；

# 11.结果提示：对阴、阳性结果自动检测和提示；能通过连接信息化系统提供远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果；

# 12.结果显示：图形化，细菌生长曲线；

# 13.预报阴功能：支持阶段性的阴性结果预报；可自由设定阶段报告时间；

# 14.报警功能：提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声音、显色报警功能；

# 15.放瓶方式：直接条码扫描进样，可随意放瓶，同时支持批量放瓶；

# 16.延迟放瓶：支持培养瓶延迟放入功能；

# 17.培养瓶种类：配套培养瓶包括标准需氧瓶、中和抗生素需氧瓶、中和抗生素儿童瓶、标准厌氧瓶、中和抗生素厌氧瓶等；

# 18.培养瓶材质：采用多层聚合碳纤材质培养瓶，有效防止摔碎造成的生物危害；

# 19.吸附剂：采用多种抗生素吸附剂，有效吸附抗生素及其他影响因子，有效提高阳性率，同时可排除对染色干扰；

# 20.培养瓶重置：支持培养瓶的重新放置；可自由设定重新检测或延续检测方式和时间；

# 21.孔位校准：支持自动校准和人工校准；

# 22.数据录入及管理：内置条码扫描设备，支持条码扫描、手工输入或信息系统数据导入；内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式；

# 23.远程控制：支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持各种联网管理系统，如LIS、HIS系统；

24.仪器和配套试剂均获得NMPA认证