# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 1 | 否 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后30天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

5.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：整机≥5年（含探头）。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 彩色多普勒超声诊断仪1

一、数量：1套

二、主要用途：用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经超声诊断和介入诊疗。

三、主要规格及系统概述

1、彩色多普勒超声波诊断仪主机包括：

1.1、原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节。

▲1.2、采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带。

1.3、智能像素优化技术：可开关。

1.4、二维灰阶成像单元：

1.4.1、具备宽频可变频成像技术，灰阶、谐波、彩色、频谱独立变频，中心频率数值可视可调。

1.4.2、具备斑点噪声抑制技术，多级可调，支持所配探头。

1.4.3、具备空间复合成像技术，支持所配凸阵、线阵探头。

1.4.4、具备组织谐波成像功能，可用于所配探头，频率可视可调。

1.4.5、具备组织声束矫正技术，适用于所配凸阵及线阵探头，≥5级可调。

1.4.6、具备宽景成像功能，扫描长度≥90cm，支持所配2D成像探头。

1.5、血流显像技术，无需注射造影剂具备血流动力学成像功能，支持所配凸阵、小微凸、线阵线阵、相控阵探头（附图）。

1.6、微细血流成像技术：可显示微细血流，支持立体显示模式。

1.7、二维立体血流显示技术；立体程度可调节。

▲1.8、穿刺针增强显示功能：支持多配线阵、凸阵探头，角度可调节，可独立调整穿刺针的增益（附图）。

1.9、智能多普勒技术：自动调整彩色取样框位置、角度，可调整频谱取样容积和取样角度。

1.10、应变式弹性成像

1.10.1、支持多配凸阵、线阵、腔内探头，具备成像质量监控色棒和操作动作曲线。

1.10.2、弹性量化分析：具备动态弹性图定量分析功能，可同屏提供≥5个感兴趣区的硬度值和≥5个感兴趣区与参照区的硬度比。

1.11、智能血管检查技术：可一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒、自动调整彩色取样框位置、角度；自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。

2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）包括：

2.1、一般测量。

2.2、妇产科测量。

2.3、心脏功能测量。

2.4、多普勒血流测量与分析。

2.5、外周血管测量与分析。

2.6、泌尿科测量与分析。

2.7、多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数可选择。

3、图像存储与(电影)回放重现单元：

3.1、超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。

4、超声图像存档与病案管理系统

4.1、一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像。

4.2、动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介，支持后台导图。

5、输入/输出信号：HDMI、USB等。

6、连通性：

6.1、具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印、工作列表协议。

6.2、超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备可完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作。

四、技术参数要求

1、主机通用参数：

1.1、彩色液晶显示器≥23英寸，具备关节臂，可上下、左右、前后调节。

1.2、液晶触摸屏≥12英寸，具备多点触控功能。

1.3、操作面板可上下及左右调节。

1.4、激活探头接口：≥4 个（不包括笔式探头接口），均为无针触点式接口。

1.5、具备耦合剂加热装置，温度可调。

1.6、固态硬盘容量：≥1TB。

2、探头

▲2.1、配置：≥4把，至少包括腹部单晶体凸阵探头1把、小器官线阵探头1把、单晶体相控阵探头1把、成人腔内探头1把。

2.2、所配探头均为无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式可显示中心频率，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。

2.3、探头频率：

2.3.1、单晶体腹部凸阵探头：1.0～5.0MHz.

2.3.2、小器官线阵探头：3.0～11.0MHz。

2.3.3、单晶体相控阵探头：1.0～5.0MHz。

2.3.4、成人腔内探头：4.0～9.0MHz。

2.4、小器官探头阵元数：≥900阵元。

2.5、相控阵探头扫描角度≥110°（附图）。

2.6、探头可配穿刺导向装置，穿刺角度≥3个可选。

3、二维灰阶成像

3.1、二维帧频：

3.1.1、凸阵探头：≥55帧/s@18cm深度、全视野。

3.1.2、相控阵探头：≥65帧/s@18cm深度、扫描角度 85°。

3.2、彩色帧频

3.2.1、凸阵探头：≥15帧/s@18cm深度、全视野。

3.2.2、相控阵探头：≥30帧/s@18cm 深度、扫描角度 85°。

3.3、回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30s。

3.4、增益调节：B/M可独立调节，STC≥8段可调。

▲3.5、扫描深度：≥45cm（提供原厂白皮书，附图）。

4、频谱多普勒

4.1、成像方式：PW、CW、HPRF。

4.2、最大测量速度：

4.2.1、PWD：血流速度≥10m/s。

4.2.2、CWD：血流速度≥20m/s。

4.3、最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）

4.4、PW取样容积范围：0.5mm～20mm。

5、彩色多普勒

5.1、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。

5.2、具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）功能。

5.3、线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

5.4、具备彩色多普勒能量图 (PDI)、彩色方向性能量图（DPDI）。

6、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

7、独立超声报告工作站：2套。

8、彩色液晶显示器：1台，尺寸≥24英寸，分辨率≥1080×1920。

9、移动硬盘：1个，容量≥1T。

10、UPS电源：1台，功率≥3KVA，续航时间≥120min。

第2包 彩色多普勒超声诊断仪2

一、数量：1套

二、主要用途：用于腹部、妇产、心脏、血管、小器官、等方面的超声临床诊断和科研教学工作。

三、主要技术规格及系统概述：

1、彩色多普勒超声诊断仪包括：

▲1.1、多波束并行发射技术，全程动态聚焦。

1.2、脉冲优化处理技术。

1.3、接收波束并行处理技术。

1.4、自适应增益补偿技术。

1.5、数字化二维灰阶成像和分析单元。

1.6、数字化彩色多普勒成像和分析单元。

1.7、数字化频谱多普勒成像和分析单元。

1.8、B模式、 CFM、 PWD模式分别独立角度偏转技术。

1.9、解剖M型技术：可360度任意旋转M型取样线角度。

1.10、一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数。

1.11、智能实时图像优化技术，可自动优化图像增益及TGC。

1.12、空间复合成像技术：同时作用于发射和接收,≥9线偏转，支持所配凸阵、微凸阵和线阵探头。

1.13、自适应像素优化技术：≥5级可调。

1.14、反向脉冲谐波技术：谐波频率可视可调。

1.15、具备实时二同步 /三同步显示功，支持速配相控阵探头、凸阵探头和线阵探头。

1.16、宽景成像扫描技术：

1.16.1、测量功能,电影回放功能。

1.16.2、支持所配线阵、凸阵探头。

1.16.3、可与空间复合成像技术结合使用。

1.17、全屏高清放大功能：分辨率≥1920×1080。

1.18、超声声速自动校正技术：可用于肥胖及困难病人、可用于乳腺检查，并可调整级别。

1.19、扩展成像技术：支持所配凸阵、微凸阵、线阵探头，可与空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术结合使用。

1.20、组织多普勒技术(TDI/或DTI)：具有彩色、谐波、PW、M型多种模式，并支持在机应变及应变率定量分析工具。

1.21、同屏对比既往和目前的超声图像。

1.22、乳腺智能筛查功能：

1.22.1、定位乳腺位置，无需压迫乳腺组织；可显示完整乳腺扫查轨迹，并可回放。

1.22.2、可对病灶进行标记，点击所选病灶即可自动获取该病灶的动态图像。可一键自动显示病灶位置信息。

1.22.3、同一病灶可同屏显示两个相交切面图像。

2、测量和分析 ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)：

2.1、一般测量：可测量距离、面积、周长。

2.2、产科测量：包括产科径线测量、NT测量、羊水指数测量、新生儿髋关节角度测量，可提供单/双胎儿孕龄及生长曲线。

2.3、外周血管测量和计算功能。

2.4、多普勒血流测量与分析：自动多普勒频谱包络计算。

2.5、心脏功能测量。

3、图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：

3.1、内置一体化超声工作站，数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存，可进行参数编程调节。

3.2、电影回放重现≥2000帧。

3.3、可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像。

4、输入信号：外部视频；输出信号：DP高清输出。

5、连通性：

5.1、具备USB接口，可导出图像。

5.2、具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印、工作列表协议。

四、技术参数：

1、主机通用参数

1.1、彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，不间断逐行扫描，可上下、左右旋转。

1.2、操作面板：

1.2.1、液晶触摸屏≥12英寸，具备多点触控功能。

▲1.2.2、主屏幕与触摸屏可实时同步显示扫描图像。

1.2.3、操作面板左右旋转和高度调整，最大旋转角度≥360°。

1.3、激活探头接口：≥4个，微型无针式,并可互换通用。

1.4、动态范围：≥280dB。

1.5、硬盘≥500G。

1.6、预设条件: 针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件。

2、探头：

2.1、二维、彩色、多普勒均可独立变频。

▲2.2、配置：≥4把，至少包括腹部单晶体凸阵探头1把、血管/小器官线阵探头1把、心脏单晶体相控阵探头1把、腔内单晶体探头1把。

2.3、探头频率：

2.3.1、腹部单晶体凸阵探头：1.0～5.0MHz。

2.3.2、血管/小器官线阵探头：5.0～12.0MHz。

2.3.3、心脏单晶体相控阵探头：1.0～5.0MHz。

2.3.4、腔内单晶体探头：4.0～10.0MHz。

2.4、腔内单晶体视野：≥160度。

▲2.5、腹部单晶体凸阵探头最大扫描深度：≥40cm。

2.6、B/D 兼用：电子线阵，B/PWD；电子凸阵，B/PWD。

3、二维成像：

▲3.1、增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节。并可在触摸屏上进行调节。

3.2、数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

3.3、独立接收和发射通道。

4、频谱多普勒：

4.1、成像模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。

4.2、显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW、B/CPA/PW、B/CDV/CW。

4.3、最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10.0m/s。

4.4、最低测量速度：≤0.5mm/s。

4.5、Doppler及M型电影回放：≥45s。

4.6、高通滤波、低通滤波截止频率分级可选。

4.7、取样宽度及位置范围：宽度0.5mm～20mm多级可调。

4.8、零位移动：≥8级。

4.9、显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位。

4.10、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

5、彩色多普勒：

5.1、显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。

5.2、相控阵探头彩色扫描速率：≥10帧/秒@全视野、18cm深度。

5.3、彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)。

5.4、具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)功能。

5.5、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

5.6、线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

6、超声功率输出调节： B/M、PWD、COLOR DOPPLER输出功率分级可调。

7、配备独立超声报告工作站4套、监控盒子1套。