# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高性能光子CT | 1 | 是 | 是 |

（二）具体要求

1.机架系统

1.1机架孔径：≥80cm；

1.2驱动方式：磁悬浮；

1.3数据传输方式：无接触；

#1.4机架内部冷却方式：水冷；

1.5机架密闭，恒温恒湿；

2. X线球管及高压发生系统

2.1高压发生器

#2.1.1高压发生器总功率：≥120kW；

2.1.2球管电压档位：≥5档；

2.1.3最大输出管电压：≥140 kV；

2.1.4最小输出管电压：≤70 kV；

2.2球管

2.2.1独立X线球管数量：≥2套；

2.2.2球管冷却方式：油冷；

2.2.3球管阳极热容量：≥30MHU（或等效）

2.2.4球管阳极最大散热率：≥2500 KHU/min；

2.2.5球管焦点个数：≥3；

#2.2.6球管最小焦点：≤0.4×0.5mm；

#2.2.7球管最大焦点：≤0.8x1.1mm；

#2.2.8最大球管电流：≥1300mA；

#2.2.9  70千伏下最大管电流：≥1300mA；

3.探测器

3.1 X线数据采集系统（DAS）数量：≥2套；

★3.2探测器类型：光子计数半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换；

3.3 探测器材料：采用半导体材料，碲化镉、碲锌镉或深硅；

★3.4	最小探测单元Z轴宽度：≤0.25 mm；

#3.5数据最大采样率：≥5000次/360°；

#3.6单位长度探测器单元总数：≥200000/cm；

4.扫描床

#4.1扫描床最大水平移动速度：≥600mm/s；

4.2 最大垂直移床速度：≥30mm/s；

4.3 床面垂直升降最高点：≥95cm；

4.4 床面垂直升降可低至：≤57cm；

4.5 床面最大承重：≥300kg；

4.6 具备触屏控制床位移动功能。

5.主控台

5.1 主计算机：提供计算机型号；

5.2 计算机内存：≥64GB；

5.3 计算机主频：≥8×3.5GHz；（或等效）

5.4 图像存储量：≥5000000幅；

5.5 具备图像存档系统；（CD-RW 或 DVD 等）

5.6 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸：≥23英寸；

5.7 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率：≥1280×1024；

5.8  DICOM 3.0 接口传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve

打印：Dicom Basic print 存档：Dicom Storage Commitment

5.9 具备患者列表软件；

5.10 具备USB 3.0 外设接口；

5.11 具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行；

5.12 具备并行重建功能，并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务；

6.扫描与重建参数

#6.1机架最快旋转速度：≤0.25s/360°

#6.2单扇区图像采集时间分辨率（非等效）：≤100ms

6.3定位像最大扫描长度：≥200cm；

#6.4单次连续螺旋最大扫描时间：≥120s；

6.5最大螺距：≥2.0；

6.6最大图像重建视野FOV：≥50cm；

6.7图像重建矩阵：≥768×768；

#6.8最薄图像扫描层厚：≤0.25mm；

6.9最薄图像重建层厚：≤0.25mm；

6.10 能量成像（包括光子计数、双能量、能谱和光谱）扫描速度：≥300mm/s

6.11 心脏能量成像（包括光子计数、双能量、能谱和光谱）单扇区图像采集时间分辨率（非等效）≤100ms；

7.图像质量

7.1密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%≤6.0 mGy,CTDIvol

#7.2	X/Y 轴空间分辨率 MTF=2%：≥40lp/cm；

7.3最小CT 值（非扩展 CT 值）：≤-8000HU；

7.4最大CT 值（非扩展 CT 值）：≥+55000HU；

8.智能影像工作流技术

8.1提供人机交互的AI平台；

8.2提供单独人工智能算法；

8.3具备人工智能算法训练数据数据库；

8.4具备提供无线操控平板：

8.5具备自动扫描参数建议与装载功能；

8.6具备自动扫描框定功能；

8.7具备自动识别和标记感兴趣区域功能；

8.8具备一键式快速扫描参数调整功能；

8.9具备自动管电流调节功能；

8.10具备自动弹性剂量匹配功能；

8.11具备自动管电压调节功能；

8.12具备智能参数调整技术，具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像；

8.13智能扫描辅助技术：具备扫描参数设定的辅助指导功能；

8.14具备造影剂自动触发功能；

8.15具备自动三维重建功能：具备独立完成SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能；

8.16具备脊柱自动重建功能：具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘；

9.高端能量成像平台

9.1支持生成能量成像后处理专用数据格式；

9.2 输出单能谱图像并支持回顾性选择不同能级；

9.3 具备生成虚拟平扫图像功能；

9.4 具备生成碘图功能；

9.5 支持生能量成像血管后处理专用数据格式；

9.6 CTA血管检查可以提供去除碘的图像，保证钙化评估；

9.7  CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分；

10.高端临床应用技术

10.1 具备多扇区重建功能：

10.2 心脏扫描最大螺距：≥3.2；

10.3 机架内置心电门控装置：具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪；

10.4  ECG 具备实时监测功能；

10.5 具备模拟心电图技术，提供模拟心电图；

10.6 钙化积分扫描kV档数：≥5；

10.7 具备不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术；

10.8 具备不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术；

10.9 具备单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术；

10.10 具备不受心率和心律限制的心功能成像 ；

10.11 心率自适应螺距调节技术：具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能；

10.12 具备不规则心率避过技术；

10.13 具备相对时相采集技术：具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能；

10.14 具备绝对时相采集技术：具备根据心动周期特定ms 选择曝光时间窗的功能；

10.15 具备自动全剂量曝光范围技术：前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能；

10.16 具备前瞻性心电门控自动曝光范围技术，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能；

10.17 具备心脏最佳时相自动重建技术：具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相；

10.18 相对时相重建技术：具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能；

10.19 绝对时相重建技术：具备根据心动周期特定ms 选择重建数据的功能；

10.20 心肌线束硬化伪影校正技术：具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法；

10.21 具备房颤和心律不齐患者心电编辑功能，具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能；

11.低剂量扫描技术

11.1 管电流自动实时调节技术：具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相；

11.2 智能扫描重建技术：具备根据定位相自动选择kV并根据扫描目的自动选择最佳重建；

11.3 特定敏感器官保护技术：具备保护敏感器官如乳腺、甲状腺等部位的技术；

11.4 具备70kV 超低剂量扫描技术；

11.5 提供最高版本迭代算法；

11.6 无效射线屏蔽系统数量：≥2；

11.7 智能滤过技术：在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置；

11.8 智能定位相技术：具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描；

11.9 智能剂量分布技术：具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况；

11.10 智能剂量管理技术：具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能；

12.图像处理平台

12.1 具备图像显示功能；

12.2 具备照相功能；

12.3 具备打印功能；

12.4 具备视频捕捉和编辑工具功能；

12.5 具备图像存档和网络系统；

12.6 具备实时多平面重建功能；

12.7 具备三维重建软件包功能；

12.8 具备容积渲染成像软件功能；

12.9 具备最大及最小密度投影软件；

12.10 具备透明显示软件；

12.11 具备电影功能软件；

12.12 具备三维容积测量评估软件；

12.13 具备血管分析软件；

12.14 具备心脏分析软件；

12.15 具备心血管后处理软件包；

12.16 具备冠状动脉钙化分析；

12.17 具备Agatston 当量评分软件；

12.18 具备质量评分软件；

12.19 具备容积评分软件；

12.20 具备冠状动脉钙化程度自动评估功能；

12.21 具备冠脉年龄自动评估功能；

12.22 具备单支血管标准评分软件；

12.23 具备冠脉血管基本评分软件；

12.24 具备冠状动脉血管分析软件；

12.25 具备心脏分离功能；

12.26 心脏血池具备自动去除功能；

12.27 冠脉束具备一键自动提取功能；

12.28 具备智能识别心脏长轴位功能；

12.29 具备智能识别心脏短轴位功能；

12.30 具备心脏平面智能用户自定义功能；

12.31 具备实时心脏投照角度显示功能；

12.32 具备冠脉最佳平面自动显示功能；

12.33 具备血管导航功能；

12.34 具备解剖结构显示器功能；

12.35 具备各枝冠状动脉自动探查命名功能；

12.36 具备自动显示各枝冠状动脉图像功能；

12.37 具备冠状动脉横断面自动显示功能；

12.38 具备冠脉中心线编辑功能，实现冠脉分枝的延长、剪切；

12.39 具备智能血管狭窄分析和测量功能；

12.40 具备冠脉狭窄程度自动评估功能；

12.41 具备冠脉轮廓线显示及编辑功能；

12.42 具备冠脉直径轮廓曲线自动显示功能；

12.43 具备冠脉斑块定性显示功能，可按照密度标记不同色彩；

12.44 具备冠脉斑块分析软件；

12.45 具备斑块透镜显示功能；

12.46 具备血管支架放置助手，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离；

12.47 具备心功能分析软件，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估；

12.48 具备自动探查各期相心肌功能；

12.49 具备血池模式心肌精确定量评估功能；

12.50 具备心脏收缩期和舒张期自动探查功能；

12.51 具备自动计算生成心脏时间容积曲线功能；

12.52 具备自动播放多时相心脏运动图像功能；

12.53 具备心脏瓣膜运动模式观察，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示；

12.54 具备心肌质量评估软件；

12.55 具备舒张末期和收缩末期容积评估软件；

12.56 具备每博输出量评估软件；

12.57 具备射血分数评估软件；

12.58 具备个性化心功能参数评估软件，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值；

12.59 具备心肌组织17分段牛眼图分析软件，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图；

12.60 具备冠脉分布彩色地形图功能，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图；

12.61 具备去除检查床软件；

12.62 具备去除骨软件；

12.63 具备编辑骨去除蒙片软件；

12.64 具备突出骨显示软件；

12.65 具备高密度结构分离软件；

12.66 具备半自动跟踪血管软件；

12.67 具备手动跟踪血管软件；

12.68 具备血管中心线编辑软件；

12.69 具备钙化去除软件；

12.70 具备血管导航软件；

12.71 具备病变定位软件；

12.72 具备狭窄定量测量软件；

12.73 具备血管长度定量分析软件；

12.74 具备血管直径定量分析软件；

12.75 具备管腔轮廓编辑软件；

12.76 具备像素透镜灰阶值测量软件；

12.77 具备高级心血管后处理软件包；

12.78 具备心功能增强分析软件；

12.79 具备心血管分析自动追踪软件；

12.80 具备快速支架计划软件；

12.81 具备神经血管减影软件；

12.82 具备自动减影骨去除软件；

12.83 头颈最佳平面显示功能，具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能；

12.84 手动剪辑功能：具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡；

12.85 剪辑容积功能：具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能；

12.86 具备动脉瘤自动分割功能；

12.87 具备动态血管软件；

12.88 具备能量成像后处理高级应用平台。

13.售后服务

13.1 具备远程维修诊断系统；

13.2 国内具备备件仓库；

13.3 省内固定维修工程师；

13.4  400免费保修电话号码；

13.5 现场技术培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

# 采购需求

采购标的

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 血液动力学监测设备 | 3 | 否 | 是 |

1.血流动力学参数

#1.1体表心电：≥12导联，具有ST段分析功能；

1.2 具备呼吸呼吸监测功能：测量范围0～120次/分钟；

1.3 有创压：≥4通道，测量范围：-20mmHg～240mmHg；

1.4无创压测量范围：成人0～290 mmHg，儿童0～250mmHg；测量方式：自动和手动模式；

1.5脉搏血氧饱和度测定范围：30%～100%；

#1.6具备心输出量测定功能，可采用温度稀释法以及fick‘s法；

#1.7具备集成FFR功能：可接收无线压力导丝数据，实时显示压力曲线，自动计算FFR数值；

#1.8具有压力梯度、流速、分流和血流阻力计算，辨膜面积计算等血流动力学分析功能；

1.9具备定时、计时器功能；

1.10具有手术流程的模板记录功能，术中无需手动输入文字，可完成流程记录；

#1.11 屏幕内信号可全程存储，并具有补救存储功能；（回溯数据最大≥25秒）

#1.12 单屏最大显示通道数量≥18，包含12导ECG和4个压力，呼吸和脉搏血氧度的波形；

1.13显示页面数量≥3；

1.14具有心脏电生理手术级别的电气隔离设备（信号隔离器），提供信号纯净度和抗干扰能力；

1.15具有QT间期测量、ST抬高、ST段变化比对；

1.16具有QRS波形变化比对功能；

1.17具有二尖瓣舒张充盈期(DFPm)、三尖瓣舒张充盈期(DFPt)、主动脉收缩射血期(SEPa)、肺动脉收缩射血期(SEPp)测量计算等功能；

1.18具有二尖瓣血流(MVF)、三尖瓣血流(TVF)、主动脉瓣血流(AVF)、肺瓣膜血流(PVF)测量计算等功能；

1.19具有二尖瓣指数(MVI)、三尖瓣指数(TVI)、主动脉指数(AVI)、肺动脉指数(PVI)测量计算等功能；

#1.20具有全身血管阻力(SVR_W)、全身血管总阻力(TSVR_W)、肺血管阻力(PVR_W)、肺部血管总阻力(TPVR_W)、全身血管血流阻力指数(SVRI)、总血流阻力指数(TVRI)、肺部血管血流阻力指数(PVRI)、肺部血管总阻力指数(TPRI)测量计算功能；

1.21具有左心室每搏作功(LVSW)、左心室每搏做功指数(LVSWI)、右心室每搏做功(RVSW)、右心室每搏做功指数(RVSWI)测量计算功能；

1.22具有耗氧量（VO2）、动脉含量（FCa)、肺静脉含量（FCv）、肺动脉含量（FCpa)、肺静脉含量（FCpv)计算功能；

1.23具有全身血流（Qs)、全身血流指数(QsI)、有效肺血流(Qeff)、有效肺血流指数(QeffI)、肺血流(Qp)、肺血流指数(QpI) 、流量比(Qp/Qs)计算功能；

1.24动静脉氧分压差(AVdiff)、左到右流(LRFLOW)、右到左流(RLFLOW)分流量计算等功能；

1.25具备科研支持功能，有SCI文献支持功能；

#1.26具有与DSA交互连接功能，能通过DSA控制血动操作；

2.主机软硬件

2.1单主机式一体机式设计；

2.2频率：≥3.5GHz，核心数：≥四核；

2.3主机内存：≥16GB；

2.4主机硬盘：≥2×500GB；

#2.5具备SD卡存储、数据导出功能；

2.6 100/1000M网卡TCP/IP；

2.7操作台LCD显示器数量：≥2个（实时屏，回放屏），尺寸≥20英寸，分辨率≥1600X1具有200；

2.8远程LCD显示器数量≥1，尺寸≥20英寸，分辨率≥1600×1200；

#2.9具有耗材的条形码扫描记录功能，并配备有扫码枪；

2.10系统内置中文报告系统：可自定义报告格式，自动生成各种报告。

2.11所有中文界面（包括电脑系统、手术操作界面、报告系统等）

2.12配备打印机；

#2.13配备不间断电源；

2.14配备可移动工作台；

2.15该系统后续支持升级为多导电生理记录系统。