- 一、采购标的

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 核心产品（是/否） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 精密空调 | 2 | 18.5 | 是 | ≥3年 |
|  | 1-2 | 实验室精密空调 | 5 | 20 | 否 |  |
| 02 | 2-1 | 同步子母钟 | 1 | 18.9 | 否 | ≥3年 |
|  | 2-2 | 护理对讲系统 | 3 | 1 | 否 |  |
|  | 2-3 | 除颤仪 | 5 | 4.5 | 是 |  |
|  | 2-4 | 电子血压计 | 7 | 0.2 | 否 |  |
|  | 2-5 | 电子血压计 | 3 | 1.5 | 否 |  |
|  | 2-6 | 多功能急救训练模拟人 | 6 | 1.5 | 否 |  |
|  | 2-7 | 负压吸引器 | 8 | 0.35 | 否 |  |
|  | 2-8 | 抢救车 | 3 | 0.37 | 否 |  |
|  | 2-9 | 抢救平车 | 2 | 0.5 | 否 |  |
|  | 2-10 | 输液泵 | 3 | 0.4 | 否 |  |
|  | 2-11 | 通风橱 | 1 | 2.5 | 否 |  |
|  | 2-12 | 洗胃机 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 2-13 | 心电监护仪 | 3 | 4 | 否 |  |
|  | 2-14 | 心电图机 | 4 | 2.1 | 否 |  |
|  | 2-15 | 医用雾化器 | 3 | 0.15 | 否 |  |
|  | 2-16 | 治疗车 | 13 | 0.3 | 否 |  |
|  | 2-17 | 紫外线消毒车 | 2 | 0.05 | 否 |  |
| 03 | 3-1 | oled显示屏 | 12 | 0.9 | 是 | ≥1年 |
|  | 3-2 | 冰箱 | 1 | 0.24 | 否 |  |
|  | 3-3 | 冰箱 | 2 | 0.1899 | 否 |  |
|  | 3-4 | 不锈钢餐车 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 3-5 | 电茶炉 | 10 | 0.25 | 否 |  |
|  | 3-6 | 交互电子白板 | 1 | 2.57 | 否 |  |
|  | 3-7 | 全息投影展示柜 | 1 | 2 | 否 |  |
|  | 3-8 | 沙盘沙具 | 1 | 0.8 | 否 |  |
|  | 3-9 | 台式净饮机 | 2 | 0.1389 | 否 |  |
|  | 3-10 | 吸尘器 | 1 | 0.05 | 否 |  |
|  | 3-11 | 消毒柜 | 2 | 0.25 | 否 |  |
|  | 3-12 | 液晶电视 | 5 | 0.5 | 否 |  |
|  | 3-13 | 液晶电视 | 40 | 0.1399 | 否 |  |
|  | 3-14 | 液晶电视 | 1 | 0.1399 | 否 |  |
|  | 3-15 | 液晶电视 | 1 | 0.6 | 否 |  |
|  | 3-16 | 液晶电视 | 2 | 0.3499 | 否 |  |
| 04 | 4-1 | 培训显示终端 | 1 | 2.7 | 否 | ≥3年 |
|  | 4-2 | 培训辅助显示终端 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-3 | 工控主机 | 23 | 0.5 | 否 |  |
|  | 4-4 | 文件交互设备 | 12 | 3.475 | 否 |  |
|  | 4-5 | 主扩扬声器 | 4 | 1 | 否 |  |
|  | 4-6 | 阵列式麦克风 | 5 | 0.5 | 否 |  |
|  | 4-7 | 有线鹅颈话筒 | 2 | 0.23 | 否 |  |
|  | 4-8 | 自适应音频处理器 | 4 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-9 | 波束阵列麦克风 | 4 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-10 | 二合一桌面麦克风（锁版单麦) | 8 | 0.35 | 否 |  |
|  | 4-11 | 分体式终端(含摄像机) | 20 | 4.3 | 否 |  |
|  | 4-12 | 中央控制主机 | 4 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-13 | 控制面板 | 4 | 0.25 | 否 |  |
|  | 4-14 | 电源时序器 | 6 | 0.21 | 否 |  |
|  | 4-15 | 控制工控机 | 4 | 0.69 | 否 |  |
|  | 4-16 | 机柜1 | 2 | 0.29 | 否 |  |
|  | 4-17 | 机柜2 | 4 | 0.39 | 否 |  |
|  | 4-18 | 远程教学显示终端98寸 | 1 | 2.7 | 否 |  |
|  | 4-19 | 远程示教显示终端75寸 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 4-20 | 远程教学显示终端85寸 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-21 | 远程教学辅助显示终端65寸 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-22 | 阵列音柱 | 16 | 1 | 否 |  |
|  | 4-23 | 数字音频矩阵 | 5 | 2.05 | 否 |  |
|  | 4-24 | 可编组调音台 | 1 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-25 | 电子教室显示终端 | 2 | 2.7 | 否 |  |
|  | 4-26 | 电子教室辅助显示终端 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-27 | 视频矩阵1 | 1 | 2.3 | 否 |  |
|  | 4-28 | 视频矩阵2 | 1 | 10.38 | 否 |  |
|  | 4-29 | 主扩音箱 | 2 | 1.3 | 否 |  |
|  | 4-30 | 补声音箱 | 2 | 1 | 否 |  |
|  | 4-31 | 数字功放 | 12 | 1.05 | 否 |  |
|  | 4-32 | 数字音频处理器 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-33 | 阵列式麦克风(拾音讲台区域) | 1 | 0.23 | 否 |  |
|  | 4-34 | 高清显示模组（含显示模组控制器、视频处理器、配电箱） | 1 | 104.49 | 是 |  |
|  | 4-35 | LED成像面光灯 | 8 | 0.86 | 否 |  |
|  | 4-36 | 电源箱 | 1 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-37 | 调光台 | 1 | 2.2 | 否 |  |
|  | 4-38 | 信号放大器 | 2 | 0.14 | 否 |  |
|  | 4-39 | 蝴蝶口线性阵列扬声器 | 12 | 2.3 | 否 |  |
|  | 4-40 | 数字超低扬声器 | 2 | 2 | 否 |  |
|  | 4-41 | 上下辅助扬声器 | 8 | 0.5 | 否 |  |
|  | 4-42 | 返送扬声器 | 2 | 0.45 | 否 |  |
|  | 4-43 | 线性阵列功率放大器 | 6 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-44 | 超低功率放大器 | 1 | 1.8 | 否 |  |
|  | 4-45 | 补声功率放大器 | 3 | 1.4 | 否 |  |
|  | 4-46 | 返送功率放大器 | 1 | 1.4 | 否 |  |
|  | 4-47 | 反馈抑制器 | 1 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-48 | 数字调音台 | 1 | 1.4 | 否 |  |
|  | 4-49 | 控制室监听音箱 | 2 | 0.2 | 否 |  |
|  | 4-50 | 无线手持麦克风 | 4 | 0.38 | 否 |  |
|  | 4-51 | 无线头戴话筒 | 4 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-52 | 基础讨论主席单元 | 1 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-53 | 基础讨论代表单元 | 18 | 0.29 | 否 |  |
|  | 4-54 | 基础讨论主控机 | 1 | 0.68 | 否 |  |
|  | 4-55 | 控制室显示器 | 2 | 0.12 | 否 |  |
|  | 4-56 | 控制键盘 | 1 | 0.98 | 否 |  |
|  | 4-57 | 稳压电源时序器 | 2 | 0.4 | 否 |  |
|  | 4-58 | 呼叫控制穿越一体机 | 1 | 20 | 否 |  |
|  | 4-59 | 多点控制单元 | 1 | 42 | 否 |  |
|  | 4-60 | 会议研讨显示终端 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-61 | 阵列麦克风 | 12 | 0.1714 | 否 |  |
|  | 4-62 | 护理模拟显示终端 | 2 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-63 | 教学显示终端75寸 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 4-64 | 教学显示终端85寸 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-65 | 实训显示终端 | 5 | 1 | 否 |  |
|  | 4-66 | 考试显示终端 | 1 | 1.5 | 否 |  |
|  | 4-67 | 会议辅助显示终端 | 1 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-68 | 示教显示终端 | 1 | 1 | 否 |  |
|  | 4-69 | 会议显示终端 | 4 | 1 | 否 |  |
|  | 4-70 | 控制台 | 3 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-71 | 多功能讲台1 | 1 | 0.3 | 否 |  |
|  | 4-72 | 多功能讲台2 | 2 | 0.6 | 否 |  |
|  | 4-73 | 多功能讲台3 | 2 | 0.85 | 否 |  |
|  | 4-74 | 电动折叠隔断 | 1 | 8 | 否 |  |
| 05 | 5-1 | 楼控交换机 | 1 | 0.38535 | 否 | ≥2年 |
|  | 5-2 | 网络控制引擎 | 1 | 6.3 | 否 |  |
|  | 5-3 | NAE箱体 | 1 | 0.295 | 否 |  |
|  | 5-4 | 冷源集成网关 | 1 | 0.39 | 否 |  |
|  | 5-5 | 变配电系统集成网关 | 1 | 0.39 | 否 |  |
|  | 5-6 | 电梯系统集成网关 | 1 | 0.5 | 否 |  |
|  | 5-7 | 直膨式空调系统集成网关 | 1 | 0.5 | 否 |  |
|  | 5-8 | 联网温控器系统集成网关 | 3 | 0.5 | 否 |  |
|  | 5-9 | 网关箱体 | 2 | 0.32 | 否 |  |
|  | 5-10 | 可编程数字控制器 | 8 | 0.9 | 是 |  |
|  | 5-11 | 扩展模块1 | 13 | 0.38 | 否 |  |
|  | 5-12 | 扩展模块2 | 40 | 0.285 | 否 |  |
|  | 5-13 | 扩展模块3 | 54 | 0.35 | 否 |  |
|  | 5-14 | 风道温湿度传感器 | 15 | 0.1 | 否 |  |
|  | 5-15 | 低温断路控制器 | 11 | 0.07 | 否 |  |
|  | 5-16 | 风机压差开关 | 57 | 0.06 | 否 |  |
|  | 5-17 | 滤网压差开关 | 22 | 0.06 | 否 |  |
|  | 5-18 | 风道二氧化碳传感器 | 3 | 0.28 | 否 |  |
|  | 5-19 | 浮点控制非弹簧复位驱动器 | 6 | 0.2499 | 否 |  |
|  | 5-20 | 比例控制非弹簧复位驱动器 | 9 | 0.2499 | 否 |  |
|  | 5-21 | 网络风机盘管温控面板 | 188 | 0.1 | 否 |  |
|  | 5-22 | 500*400*140DDC箱体 | 22 | 0.26 | 否 |  |
|  | 5-23 | 600*500*140DDC箱体 | 26 | 0.285 | 否 |  |
|  | 5-24 | 800*600*200DDC箱体 | 10 | 0.295 | 否 |  |
|  | 5-25 | 1000*800*200DDC箱体 | 4 | 0.32 | 否 |  |
|  | 5-26 | 继电器和继电器底座 | 262 | 0.004 | 否 |  |
|  | 5-27 | 液位开关 | 27 | 0.05 | 否 |  |
|  | 5-28 | 楼宇自控管理系统 | 1 | 12 | 否 |  |
|  | 5-29 | 配套服务及辅材 | 1 | 54.515003 | 否 |  |
|  | 5-30 | 集成费 | 1 | 0.801786 | 否 |  |
| 06 | 6-1 | 单门磁力锁 | 140 | 0.08 | 否 | ≥3年 |
|  | 6-2 | 双门磁力锁 | 82 | 0.165 | 否 |  |
|  | 6-3 | 开门按钮 | 95 | 0.0045 | 否 |  |
|  | 6-4 | 单门门禁控制器 | 10 | 0.38 | 否 |  |
|  | 6-5 | 双门门禁控制器 | 77 | 0.55 | 是 |  |
|  | 6-6 | 四门门禁控制器 | 20 | 0.63 | 否 |  |
|  | 6-7 | 标准读头 | 339 | 0.058 | 否 |  |
|  | 6-8 | 人脸识别门禁机 | 13 | 0.65 | 否 |  |
|  | 6-9 | 专用电源 | 13 | 0.0475 | 否 |  |
|  | 6-10 | 交换机 | 10 | 0.38535 | 否 |  |
|  | 6-11 | 通过式智能探测门 | 1 | 6.55 | 否 |  |
|  | 6-12 | 微剂量X射线检查设备 | 1 | 26.9 | 否 |  |
| 07 | 7-1 | 设计服务 | 1 | 15.61 | / | / |
| 08 | 8-1 | 监理服务 | 1 | 14 | / | / |

- ★二、商务要求

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：

01包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

02包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

03包：自签订合同之日起30个工作日内到货。

04包：自签订合同之日起45个工作日内到货。

05包：合同签订后60个日历日内送货至甲方指定地点，并安装、调试、验收合格。

06包：合同签定之日后30天内完成本项目的建设任务，安装调试完毕后7个工作日内，由采购人组织项目验收。

07包：自签订合同之日起20日内完成设计报告编制。

08包：自签订合同之日起至项目通过最终验收止。

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京回龙观医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：按采购人要求

- 三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京回龙观医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

01包：

一、采购内容及技术要求

（一）采购内容清单

| 设备名称 | 应用区域 | 数量/单位 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 地下一层脑磁图室 | 2 台 | 否 |
| 实验室精密空调 | 一层注册试验药品储藏室 | 5 台 | 是 |
|  | 一层药物储存室--IIT研究药物储藏室 |  |  |
|  | 三层液质室 |  |  |
|  | 三层气质室 |  |  |
|  | 三层色谱室 |  |  |

- （二）技术参数要求

- 1.精密空调（2台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 送风方式 制冷量 | 上送风 30KW 提供具有CNAS标识的第三方检测报告 | 是 |
| ★2 | 风量（m3/h） | 9000 | 否 |
| 3 | 电加热功率（kW） | 6 | 否 |
| 4 | 加湿量（kg/h） | 4.5 | 否 |
| ▲5 | 全年能效比 | 应提供具有CNAS标识的第三方检测报告，包括冷量、AEER等相关数据。检测报告中机组AEER≥4.3 | 是 |
| 6 | 机房精密空调的加湿性能： | 应采用高效加湿器，加湿量不低于加湿要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 | 否 |
| 7 | 涡旋压缩技术 | 机房精密空调应具有高效节能型，在室内干球24℃，湿球≤17℃，室外干球温度35℃工况下，机组能效比应≥3.15。 | 否 |
| 8 | 蒸发器 | 高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率 | 否 |
| 9 | 膨胀阀 | 电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确. | 否 |
| 10 | 冷凝器 | 冷凝器的选配应根据当地的气象条件（选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求 | 否 |
| 11 | 室外机 | 冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 | 否 |
| 12 | 防水 | 冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 | 否 |
| ▲13 | 统一管理 | 所投设备需要与现有楼宇自控系统兼容，可以实现在楼宇自动系统上统一管理，无需借助第三方软件，投标人提供承诺书 | 是 |
| 14 | 生产制造厂商资质 | ISO50001能源管理体系认证、提供相应的证书资料。 | 是 |
| ▲15 |  | 中国设备维修安装企业能力等级证书，满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料 | 是 |
| 16 |  | 知识产权合规管理体系认证证书 知识产权合规管理体系符合标准 GBT29490-2023 | 是 |
| ▲17 |  | 设备的生产制造厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合 | 是 |

- 2.实验室高精密专用空调（5台）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 送风方式 制冷量 | 上送风 15KW | 否 |
| ★2 | 风量（m3/h） | 5100 | 否 |
| 3 | 电加热功率（kW） | 9 | 否 |
| ★4 | 加湿量（kg/h） | 6 | 否 |
| ▲5 | 温、湿度控制精度 | 温、湿度控制精度≤±0.30C，相对湿度≤±1.5%RH，并有具有CNAS标识的第三方检测报告 | 是 |
| 6 | 机房精密空调的加湿性能： | 应采用高效加湿器，加湿量不低于加湿要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 | 否 |
| 7 | 涡旋压缩技术 | 具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，应采用直流变频涡旋压缩机，可根据室内负荷30-100%输出制冷量，无极调节。 | 否 |
| 8 | 蒸发器 | 高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率 | 否 |
| 9 | 膨胀阀 | 电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确. | 否 |
| 10 | 冷凝器 | 冷凝器的选配应根据当地的气象条件（选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求 | 否 |
| 11 | 室外机 | 冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 | 否 |
| 12 | 防水 | 冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 | 否 |
| ▲13 | 统一管理 | 所投设备需要与现有楼宇自控系统兼容，可以实现在楼宇自动系统上统一管理，无需借助第三方软件，投标人提供承诺书 | 是 |
| ▲14 | 生产制造厂商资质 | 中国设备维修安装企业能力等级证书，满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料 | 是 |
| 15 |  | ISO50001能源管理体系认证、提供相应的证书资料。 | 是 |
| ▲16 |  | 知识产权合规管理体系认证证书 知识产权合规管理体系符合标准 GBT29490-2023 | 是 |
| ▲17 |  | 设备的生产制造厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合 | 是 |

- （三）安装服务要求

中标人应负责招标文件规定范围内空调配电系统、制冷铜管系统、控制系统、进排水系统等所需要的所有管材，包含安装、调试工作，并负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作。中标人在安装提调试前应组织有关人员熟悉图纸，编制方案。

本项目设备安装服务范围包括：

- 投标人负责精密空调设备的长途运输及卸货落地并负责搬运就位到机房安装位置；

- 投标人提供精密空调所需的主机动力电缆，并提供铺设及安装；

- 投标人提供精密空调所需的进、排水管材料，并提供铺设及安装；

- 投标人提供精密空调所需的室内机与室外机之间铜管材料，并提供安装连接；

- 投标人提供精密空调所需的设备之间联网通讯线缆，并提供联网连接调试；

- 投标人提供精密空调所需的室内机与室外机之间配电电缆线，并提供安装连接；

- 投标人提供精密空调设备的开机调试服务；

- 投标人所提供的精密空调，需要配合楼宇自控系统、环控系统的联合调试。

- （四）售后服务

1、投标方所投设备须在国内设有技术支持和售后维修服务机构及完整的备品备件仓库，以满足设备日常的维保及出现运行故障时的快速抢修的需求。投标人详细说明针对投标产品的服务体系和服务方式。

2、投标人应具备设备供货、设备安装及服务的能力。投标人的服务应包括主机设备提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修等。

3、投标人须具备交货能力，请各投标人对交货期作出承诺，交货到指定安装机房位置，并负责安装调试验收。

4、如果中标人最终交付的空调设备性能不能满足本招标文件规定要求的各项技术性能指标，则中标人应负责免费调整或修复。若经重新调整或修复仍不能弥补缺陷，则招标方将视缺陷的程度对中标方作出经济处罚。

5、验收工作结束后，中标人应负责起草验收报告。验收报告的内容应包括：合同名称、验收目的、验收时间、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。

6、质保期：

在质量保证期内发生的故障，中标人均应负责免费修复。

保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，投标人必须提供及时的技术支持。

无论在保修期内还是保修期外，系统设备如有重大故障，投标人在接到用户电话后，必须在2小时内赶到现场并在8小时内排除故障。

02包：

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 同步子母钟 | 1 | 否 |
| 2-2 | 护理对讲系统 | 3 | 否 |
| 2-3 | 除颤仪 | 5 | 是 |
| 2-4 | 电子血压计 | 7 | 否 |
| 2-5 | 电子血压计 | 3 | 否 |
| 2-6 | 多功能急救训练模拟人 | 6 | 否 |
| 2-7 | 负压吸引器 | 8 | 否 |
| 2-8 | 抢救车 | 3 | 否 |
| 2-9 | 抢救平车 | 2 | 否 |
| 2-10 | 输液泵 | 3 | 否 |
| 2-11 | 通风橱 | 1 | 否 |
| 2-12 | 洗胃机 | 1 | 否 |
| 2-13 | 心电监护仪 | 3 | 否 |
| 2-14 | 心电图机 | 4 | 否 |
| 2-15 | 医用雾化器 | 3 | 否 |
| 2-16 | 治疗车 | 13 | 否 |
| 2-17 | 紫外线消毒车 | 2 | 否 |

品目2-1 同步子母钟参数

1.产品尺寸：630×250×820±5mm

2.材质：精美铝合金外框 亚克力面板

3.显示尺寸：双面二联显示年、月、日、星期、时、分、秒

上联1.8英寸数码管显示年、月、日、星期

下联3英寸数码管显示时、分、秒

4.同步方式：

4.1自动获取母钟信号同步，支持NTP/SNTP网络对时,RJ45接口。

4.2可与计算机局域网共用网络、共用交换机。

5.时间精度：

5.1网络同步精度≤10ms

5.2自走时精度≤200ms/天

6.电源及功耗：20V±20%外置适配器

12V±20%电源输入

支持POE供电

运行功耗≤15W

7.工作温度：-10℃～65℃

8.管理软件配置：

8.1支持管理自动发现子钟

8.2支持远程管理配置子钟设备名称、IP地址、NTP服务器地址、串口连接信息等。

8.3.管理控制终端支持无网络连接时也可对子钟进行配置管理

9.资质证书：提供子钟嵌入式软件著作权证书

品目2-2 护理对讲系统参数

一.护士站接收主机

1.主机多功能显示：可显示万年历、护理等级、呼叫床号、序号等。

2.多级护理设置：可根据病员病情设置高、低级护理床位，并在主机上有不同颜色的灯显示。

3.高级优先：高级病员的呼叫可以中断低级病员的通话。

4.话筒统播：可通过主话机作下通知、找人等统播。

5.宣教广播：可接入录音机等信号源作宣传教育广播。

6.无中断呼叫：无论在通话、广播等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。

7.呼叫存储：分机呼叫而主机无人接时主机可将该分机号存储

8.故障自检报警：当系统出现故障时主机显示窗口及显示屏均能给出数字显示，并伴有声报警提示。

9.布线方式：二芯线设计

10.规格：570mm*400mm*35±5mm

11.语音报号：主机、分机及电话机都可振铃语音报号

12.语音播报：分机呼叫，可语音播报“XXX号房 XX号床 呼叫”

13.音量调节：可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。

二.双面走道显示屏

1. 存储容量：具备≥2000条对话

2.显示功能：显示时间、呼叫号

3.布线要求：二芯线设计，接线不分正负极

4.尺寸：650*220*40±5mm

三. 床头对讲分机

1.防潮防水设计，具有指示灯和紧急呼叫功能

2. 规格120*90*15±5mm

四.紧急按钮:具备

品目2-3 除颤仪参数（本包核心产品）

1.重量：≤4.2kg（含电池）。

2.彩色液晶触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.具备图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.具备中文操作界面。

5.显示心电波形扫描时间≥36s。

▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED等功能；适用于29天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J等。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

▲11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功具备中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到正常使用时间≤2s。

▲14.除颤充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.具备智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

19.具备CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

20.抢救结束后自动生成抢救报告，可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

21.具备培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

22.心电波形速度：50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度：25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度：25 mm/s、12.5 mm/s。

23.心电监测心律失常分析种类≥26种。

24.具备ST/QT实时分析。

25.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

26.监护参数用于成人，小儿和新生儿。通过国家医疗器械注册、CE（MDR)认证。

27.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

28.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

29.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

30.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

▲31.配≥1块外置智能锂电池，支持200J除颤≥300次。

32.报警功能：报警方式≥3种；声音、文字、灯光等。

33.配置50mm记录纸记录仪，同时打印≥3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录。

34.存储连续ECG波形≥120小时，数据可导出至电脑。

35.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

36.设备自检后支持对于自检报告进行打印。

37.具备自检放电能量精度显示。

38.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

▲39.防尘防水级别IP55。

40.具备抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受≥0.75米跌落冲击。

41.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

品目2-4 电子血压计参数

1.测量方法：脉搏波法

2.压力范围：压力（0～299）mmHg［（0～39.9)kPa］

3.脉率数：30～199次/分

4.测量准确度：压力≤±3mmHg（±0.4kPa)、脉率数≤±5%

5.测量位置：左右臂均可测量

6.存储：测量数据≥100组

7.袖带使用周长范围：15-42cm

8.声音：具备语音提示

9.传输方式：USB接口和WIFI

10.显示屏：背光+LCD显示

11.加压方式：压力泵自动加压

12.减压方式：线性电磁控制阀自动减压系统

13.压力监测：半导体压力传感器

14.超压保护：压力超过300mmHg时，具备急速排气保护。急速排气时间≤10秒

15.抗菌设计：整机外壳及袖套采用抗菌材料

16.语音设置：可以开启与关闭语音

17.压力单位：mmHg和kPa两种模式互选

18.使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH

19.运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH

20.运行大气压力：80kPa～106kPa

21.外形尺寸：208mm×120mm×90mm±5mm

22.电击保护：具备

23.电源：DC3.7V（锂电池）、电源适配器

24.输入：AC100-240V 50/60Hz；输出：DC6V/2A

25.电池使用标准：内置锂电池，可连续测量≥500次

26. 其他：支持听诊功能，使用听诊器进行血压测量

品目2-5 电子血压计参数

1.测量方法：脉搏波法

2.显示方法：LCD显示屏

3.测量方法：脉搏波法

4.测量范围： 压力：（0～300）mmHg［（0～40) kPa］

脉搏：40次/分～180次/分

5.测量准确度：压力≤±2mmHg（±0.267kPa).

6. 脉搏：40-180次；精度≤±2%

7.存储容量：测量数据≥100组

8.测量位置：左右臂均可测量

9.压力监测：高精密半导体压力传感器

10.加压：压力泵自动加压方式

11.减压：线性电磁控制阀自动减压系统

12.超压保护：压力超过300mmHg时，具备急速排气保护。急速排气时间≤10秒

13.肘部位置传感器:具备

14.臂筒角度调节：臂筒可左右转动≥10度

15.适合臂周：17cm～42cm

16.输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式

17.干扰提示：具备

18.抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料

19.语音设置：可开关语音，音量可调节

20.打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸

21.压力单位： mmHg和kPa两种模式互选

22.主机尺寸：472mm （长)×400mm （宽)×310mm （高) ±5mm

23.电击保护：具备

品目2-6 多功能急救训练模拟人参数

1.执行标准：美国心脏学会（AHA)2020国际心肺复苏（CPR)＆心血管急救（ECC)指南标准。

1.选用材料，牢固耐用 。

2.解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

3.模拟生命体征：

·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

5.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。

·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。

·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。

6.加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加≥5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物等。模拟整个急救操作流程。

7.触觉感应：

7.1.模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

8.显示功能：

8.1.实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

8.2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，可调节音量。

系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

8.3.条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm~6cm.

·按压深度不足时，条形码为黄色。

·按压深度合适时，条形码为绿色。

8.4.条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

·吹气量过少时，条形码为黄色。

·吹气量合适时，条形码为绿色。

·吹气量过大时，条形码为红色。

·当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

8.5.可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59秒。

8.6.操作频率：100-120次/分以上。

8.7.电源：220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

9.打印机功能：

9.1.可实时打印操作数据。

9.2.可结束后打印操作过程。

9.3.成绩单内容：含操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定等。

10.RF遥控器功能：包含以下三大板块功能

10.1.急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

10.2.操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

10.3.模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

11.材料：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用热塑弹性体混合胶材料，内部选用耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形  。

品目2-7 负压吸引器参数

一、功能要求

1、无油膜式泵

2、具备低噪音、连续负压调节

3、具备大容量

4、具备浮子式防溢流装置

5、具备压力显示

二、性能指标

1、极限负压：-0.08MPa/600mmHg

2、抽气速率：≥20L/min

3、储液瓶容量：≥1L

4、电源：220V±10%/50Hz

5、噪音：≤55dB（A)

6、功率：≤120VA

三、配置

1、主机：1套

2、储液瓶（1000ml):1个

3、储液瓶瓶盖（带防溢流装置):1套

4、过滤器:1个

5、Φ8液管（2M):1根

6、220V电源线:1根

7、保险管（φ5×20/2A):2个

8、一次性吸痰管:1个

品目2-8 抢救车参数

1.外形尺寸：650*470*985±5mm；

2.台面采用工程塑料，台面上配不锈钢板面或PVC软玻璃，易清洁，耐腐蚀；设有三面围栏，防止物品滑落；台面侧面配书写平台，增加工作台面；

3.车体采用高强度铝合金材质，四面采用铝合金立支撑，强度高，耐磨抗腐蚀；侧板背板采用铝塑板拼装；

4.车体配五层抽屉，上三层抽屉配分隔片，抽屉滑轨用三节静音滑轨；抽屉用ABS扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫；

5.车体配中控锁，保护车内物品，药品安全；

6.车体底部配防撞轮；

7. 车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮 ≥Φ100mm，带制动装置；

8.配件：不锈钢输液架，氧气瓶支架，插线板，心肺复苏板，仪器托架，污物桶，钢制挂筐，锐器盒支架等，配一次性锁≥15个。

品目2-9 抢救平车参数

1.平车主要框架结构采用铝合金压铸成型。

2.平车面纵梁用≥30mm*20mm*2mm，钢制造。

3.平车面及护栏用工程塑料一次成型。

4.平车全长≥1900mm, 床面宽度600mm,，满足人体身高需求, 靠背可起伏0-75度，可根据人体舒适程度调节。

5.平车面分体设计，上体用气弹簧做为支撑力源。

6.平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为560/860mm。

7. 平车采用中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。

8.封闭式底架，静音脚轮，≥120mm,有脚踏制动。

9.配不锈钢伸缩输液架。

品目2-10输液泵参数

1.整机使用期限≥10年，

2.支持输血功能，并提供证明文件

3.输液精度≤±5%

4.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

5.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.可自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等

7.输液模式≥8种：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式等

8.具备选择时间给药模式，适用于肿瘤科输注化疗药物

9.彩色触摸显示≥3.5英寸

10.具备药物库，药物信息储存≥5000种。

11.具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持颜色≥4种

12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

13.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置50mmHg

14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并进行提示

15.具备阻塞解除后自动重启输液功能

16.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持≤15μL的单个气泡报警

17.信息储存：存储历史记录≥5000条

18.电池工作时间≥5小时@25ml/h

19.防异物及进液等级IP44

20.整机重量≤1.5kg

21.满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

品目2-11 通风橱参数

一.外观尺寸 W1800*D350*H2350mm（定制）

二.材质、结构

1.主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、采用≥ 1.2mm 厚钢板，折弯具备一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。内衬板采用≥ 5mm 厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。配导流板，固定件采用抗腐蚀聚氯乙稀材质制作一体成型。折叠门配一体成型不锈钢长合页，顶部配滑轮，拉动轻便而静音。拉手 PP 一体成型，嵌入≥5mm钢化玻璃，门高度为 1800mm，无级任意停留。

2.连接部分所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

3.排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径 250mm/315mm可选 圆孔，套管连接，减少气体扰流。

三.配件

1.旁板内侧位置配水路（一次性成型 PP 小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口铜质阀芯实验室专用龙头。）

2.电路控制面板用液晶显示屏面板（可设置风阀开启行程，支持电动风阀 6 秒快开）等，≥8 个按键（电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键）。照明 LED 白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部。插座配≥4个 10A 220V 五孔多功能插座。线路使用正泰≥ 2.5 平方铜芯电线。

品目2-12 洗胃机参数

一、功能要求

1、具备自动压力反馈控制系统。

2、具备强力换向防堵结构。

3、具备压力液量双安全保护。

4、具备进出胃液量平衡控制功能。

5、具备进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。)

6、具备进出胃动态数字压力显示。

7、具备无油膜式泵。

二、技术参数

1、洗胃压力：47kPa-55kPa

2、出胃液量：≤450ml/次

3、进胃液量：≤350ml/次

4、液量平衡：≤250ml/次

5、噪声：≤60dB（A)

▲6、输入功率：≤80VA

7、电源：AC220V 50Hz

三、 配置：

1、主机

2、一次性吸引管

3、一次性使用胃管

4、防尘堵

5、电源线

6、其他必须的配置

品目2-13 心电监护仪参数

一.结构：

▲1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个

2.彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，显示通道≥8道，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

3.可内置锂电池，供电时间≥4小时

4.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

5.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

二.监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

▲8.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9.ECG支持3/5导心电监测，6/12导联心电监测

10.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

11.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

12.具备ST段分析功能，可用于小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

13.具备RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

14.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

▲15.无创血压具备手动、自动间隔、连续、序列、整点等≥5种测量模式

16.NIBP 新生儿病人类型收缩压测量：30～140mmHg

17.配新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测

18.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

19.支持双通道血氧监测，可同时监测两个部位的血氧。

▲20.支持双通道有创压IBP监测，支持≥6通道有创压监测

21.有创压适用于小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

22.IBP波形叠加显示≥6道

23.具备主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块，具备顺磁氧监测技术进行氧气监测

三．系统功能：

24.具有图形化报警指示功能

25.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

26.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限，适用于小儿类型

27.具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

28.目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动

29.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

▲30.支持≥800条事件回顾。每条报警事件能存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

31.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

32.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

品目2-14 心电图机参数

一、工作条件

1.1  工作环境：交流电源100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃，相对湿度15% ~95%，大气压57.0 kPa ～ 107.4 kPa

1.2  内置可充电锂电池，连续工作时间≥500 份自动报告，或≥2 小时连续记录，或≥6 小时无记录测量

二、ECG测量规格

2.1  频率响应：0.01Hz ~ 500Hz

2.2  采样率：≥64 kHz

2.3  起搏器采样率：≥96 kHz

2.4  输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

2.5  耐极化电压：≥±900mV（±5%）

2.6  共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启）

2.7  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%

2.8 除颤防护：承受5000V（360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏

三、显示器

3.1  彩色液晶屏≥5英寸

3.2  分辨率≥800×480 pixels

3.3  支持屏幕背景网格显示

四、存储器

4.1  内置存储器支持存储≥1200 份心电图报告

4.2  支持外接U盘

五、打印机

5.1  内置高分辨率热敏式点阵打印机，最大记录通道数为≥4通道

5.2  走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5%

5.3  打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥32点/mm（25mm/s）

六、软件功能

6.1  支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息

6.2  具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间

七、数据传输

7.1  外部接口：USB接口*2，网络接口

7.2  支持无线WIFI模块，具有2.4G/5G双频

7.3  支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求

品目2-15 医用雾化器参数

1.雾颗粒平均直径 中位粒径MMD：3.0μm （±25%）

2.1-5微米：≥60%

3.气流量：≥4L/min

4.药残留量：≤1.0ml

5.雾化率：≥0.2ml/min

6.主机噪音：≤65db

7.雾化杯：自产

8.档位设计：雾化杯可调：三挡调节功能

9.输入功率：≤180VA

10.电源：输入220V~50Hz

11.工作条件：压力范围 60kP~150kPa

品目2-16 治疗车参数

1、车体采用标准304或以上材质，不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0mm，拒绝生锈氧化。满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304专用焊丝，使产品达到不开焊，表面打磨抛光均匀。

2、台面厚度≥1.0mm,采用高精度光纤激光切割加工成型。二层面板设计，台面承重≥40公斤，三面护栏。

3、管材对接部位，用半弧冲压技术，对口紧密，无毛刺。

4、静音脚轮设计，带对角刹车功能，防缠绕。

6.规格：1930x640x560/860±5mm

品目2-17 紫外线消毒车参数

1、功能与特点

1.1基本参数：灯臂折后的离地高度1100mm±5mm；额定电压AC220V±10%；额定频率50Hz±1Hz；输入功率≤120VA；

1.2灯臂长度940±3mm；灯臂调节角度0～180°；紫外线杀菌灯规格ZW50S25W；紫外线杀菌灯数量2支；单支紫外线杀菌灯辐射照度130uw/cm²；

1.3外形尺寸360mm*295mm*1100mm±5mm；

1.4正常工作条件：应符合GB28235-2011的要求；

1.5外观：产品的外表面应光洁、色泽一致，无划痕、腐蚀斑迹等现象，油漆件应无明显脱落、流挂现象。

1.6锁紧性能：产品固定好的灯臂应牢固锁紧，无松动现象。

1.7移动性能：配置万向轮底座，4个带360度，车轮产品的脚轮应活动自如，无阻滞现象。

1.8紫外线杀菌灯有效寿命：

1.9应符合GB 28235-2011中6.2.4的规定；

1.10启动性能：产品的紫外线杀菌灯在电源198V时应能正常启动；

1.11消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上金色葡萄球菌（ATCC 6538）作用60min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料或检测报告）

1.12消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上大肠杆菌（8099）作用60min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料或检测报告）

1.13消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上铜绿假单胞菌（ATCC 15442）作用60min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料检测报告）

1.14消毒效果：对灯管正下方垂直1m处玻片上枯草菌黑色变种芽孢（ATCC 9732）作用90min的杀灭对数值 ＞3.0，（需提供原厂证明材料检测报告）

1.15电气安全性：产品面板上的开关、定时器、网电熔断器、标牌，设备接线、操作等安全性应符合GB9706.1的规定，（需提供原厂证明材料）

1.16 灯车高度:104cm（士5%)移动

1.17紫外线灯管功率:30w*2;灯管使用寿命≥1年，（需提供原厂证明材料）

1.18石英玻璃管，紫外线透过率>95%，灯管高度可自由调节，满足多角度杀菌，（需提供原厂证明材料）

1.19消毒时间自控范围:0-120分钟，支持两节灯管分别控制，（需提供原厂证明材料）。

03包：

| 序号 | 设备名称 | 配置要求（技术参数或组件） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oled显示屏 | 1、单面板尺寸：55寸 2、物理分辨率：1920*1080 ▲3、单屏尺寸：1211.3mm（W)*682.1（H)mm 4、拼缝：1.7mm ▲5、亮度：500cd/m² 6、可视角度：160°/160° 宽高比：16:9 7、支持7*24小时连续工作，365天不关机，性能稳定 8、系统运行环境：操作系统 中英文Windows 9、支持同屏播放电脑屏幕或其他HDMI信号源 10、支持单屏，整屏显示 | 块 | 12 |
| 2 | 冰箱 | 容量650升及以上，一级能效，双开门，风冷 | 台 | 1 |
| 3 | 冰箱 | 容量250升及以上；一级能效；变频；风冷 | 台 | 2 |
| 4 | 不锈钢餐车 | 定制品，304不锈钢，2385*1050*850mm 1.5mm厚板。配 400保温桶5个，325*265份数盆2个，530*325份数盆2个。上部分翻盖带提手，下部分双开推拉柜门，配8寸橡胶万向轴承轮。底部配国家免检明星品牌不锈钢2000W加热管900mm一组。可调节指示灯温控开关。 | 台 | 1 |
| 5 | 电茶炉 | 额定功率2kw及以上，水胆容量：≥18L，过滤方式：五级及以上过滤 出水方式：一开水一温开水 适用人数50人及以上 | 台 | 10 |
| 6 | 交互电子白板 | ▲1、屏幕显示尺寸≥86寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板。图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥5000:1。 2、钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。 3、屏幕采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面。采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，透光率≥93%，光泽度≤8度。 4、采用红外触控方式，全通道支持20点触摸 5、整机支持 2.0立体声模式，内置2个前朝向悬浮式中高频音响，采用左右对称设计，可实现反射式环绕立体音效，功率≥15W*2。 6、整机前置接口至少1路多功能Type-C、 1路HDMI IN、1路触摸USB、3路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。 7、整机无线模块支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性，连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 8、内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥4G RAM 、整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 | 台 | 1 |
| ▲7 | 全息投影展示柜 | 屏幕尺寸55寸，屏幕比例4:3，可视≥180度，分辨率≥1280*1024 | 台 | 1 |
| 8 | 沙盘沙具 | 3000件整套/配1.6米高6层陈列架、标准沙盘、团辅沙盘和天然海沙60斤/ | 台 | 1 |
| 9 | 台式净饮机 | 温热，6级RO过滤，出水≥0.19L/分钟 | 台 | 2 |
| 10 | 吸尘器 | 功率：3000w；电压：220v；集尘容量30L，集尘类型干湿 | 台 | 1 |
| ▲11 | 消毒柜 | 容量：≥350L ，消毒方式紫外线+臭氧+热风循环，层架材质201无磁不锈钢 消毒星级:一星级 | 台 | 2 |
| 12 | 液晶电视 | 75寸，显示类型：LCD显示 运行内存：≥3G 存储内存:≥64GBHDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 5 |
| 13 | 液晶电视 | 43寸，显示类型：LED显示 四核 运行内存：≥2G 存储内存: 16GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:1080p 含壁挂支架及安装 | 台 | 40 |
| 14 | 液晶电视 | 43寸，显示类型：LED显示 四核 运行内存：≥2G 存储内存:16GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:1080p 含壁挂支架及安装 | 台 | 1 |
| 15 | 液晶电视 | 98寸，显示类型： Mini LED CPU:四核 运行内存：≥4G 存储内存:≥64GB HDMI2.0接口数:≥3个支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 1 |
| 16 | 液晶电视 | 65寸，显示类型：LCD显示 CPU:四核 运行内存：≥2G 存储内存:≥32GB HDMI2.0接口数:≥2个 支持格式（高清）:4K 含壁挂支架及安装 | 台 | 2 |

04包：

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训显示终端 | 1.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥6G，ROM≥64G； 3.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 5.为保证显示色彩效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩； 6.电脑投屏，可最大支持4k@30的分辨率投屏； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备； 8.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）； ▲10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 13.整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联 14.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 2 | 培训辅助显示终端 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，最薄处≤25mm，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； ▲12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 3 | 工控主机 | 1.机型：国产品牌商用台式机； 2.处理器：ARM架构国产处理器，主频≥2.3GHz、核心≥8个； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4.内存：≥16GB DDR4内存，最高支持32GB； 5.硬盘：≥512GB SSD，可支持3.5寸硬盘扩展； 6.光驱：内置DVDRW光驱； 7.显卡：独立显卡≥2GB； 8.音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 9.网卡：集成千兆网卡； 10.主板扩展：≥3个PCIe，≥2个SATA3.0； 11.I/O扩展：USB口≥8个，USB3.0原生接口≥6个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 12.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，刷新率≥100Hz，色域≥99%sRGB，灰阶响应时间≤5ms，VGA+HDML+DP视频接口，须与主机同品牌。 13.键鼠：USB光电鼠标，防泼溅键盘、键鼠连接线≥1.5m； 14.电源：≥200W电源； 15.机箱：体积≤10L机箱；机箱光驱、侧面板、固态硬盘、3.5寸机械硬盘支持免工具拆卸； 16.支持机箱锁锁具，配备安全锁孔； 17.操作系统：预制安装国产化正版终身授权操作系统； ▲18.管理系统：要求提供一套运维管理软件，可实时显示至少500台计算机设备的状态，并可以展示相应的网络拓扑图，提供相关软件授权和功能截图证明文件； | 台 | 23 |
| 4 | 文件交互设备 | 硬件指标： 1.RAM：≥8GB 2.内置存储：≥128G 3.按钮：电源键≥1 ，录制键≥1 4.扩展支持：USB 扩展 5.视频输出：可自适应输出分辨率，最高支持3840×2160分辨率 6.视频接口：HDMI输入≥1 HDMI输出≥1 7.影音接口： LineIn支持麦克风的接入，LineInOut支持音箱的连接 8.WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G 9.内置WIFI：双频2.4G及 5G 无线速率（最大)1.3Gbps 10.网络接口：≥3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口（LAN*2，WAN*1） 11.电源接口: 12VDC 3.0A.加电自开机功能 12.USB接口：≥3个USB接口，支持U盘，鼠标键盘，摄像头的接入 13.硬盘接口：M.2最大支持1T 14.尺寸不低于：264mm×231mm×61mm 软件技术功能要求： 1.多语言切换：系统支持简体中文、英文等语言模式快速切换。 2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上触控点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。工具条支持在大屏的左边和右边显示，满足不同习惯的老师会议使用。工具条具有下拉功能，可灵活调整按钮的高度。 ▲3.多种画面布局显示：支持≥16个投屏设备同时接入会议互动终端，≥16个画面同时显示，且支持Auto（自适应)画面、1画面、2 画面、3 画面、4 画面、6 画面、8 画面、9 画面、16画面切换模式，≥13种默认画面布局方式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大一小、一大两小、一大三小、画中画等);只需一键点击，即可选择相应的布局。布局内显示的投屏设备具有设备画面记忆功能，切换后各布局内的设备画面不会自动更改。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 4.界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。布局还支持:布局快照、清除主屏等功能按钮的选择。 5.录制：设备支持多种方式开启录制，如互动终端的“录制”按钮，屏幕工具条“录制”按钮、和遥控器APP“录制”按钮，支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中、云盘或内置硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能； 6.移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入会议互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作；（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） ▲7.软件遥控器：互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。使用遥控器APP可拍摄多达16张照片或录制多达16段短视频上传至屏幕显示，亦可将遥控器（手机/平板/电脑端)本地的多达16个文件，上传至屏幕分屏显示。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） 8.网络摄像机采集：支持通过网络把网络摄像机信号接入，在互动终端上直接读取显示。支持调整摄像机转动速度的快慢同时支持摄像机画面的微调（上下、左右、拉伸、缩放).也可对摄像机画面进行翻转移除操作。 9.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 10.分组互动：通过广播功能把主控端显示内容同步到指定的单个或多个小组屏上,分组端可选择暂离广播或接收广播。通过切屏功能，可以抓取≥16个小组屏内容到主控端，进行对比,并支持广播至所有分组端。还可以把任何一个小组屏幕内容，演示到其他指定的单个或多个小组屏上。支持在主控端广播状态下进行批注或白板书写时，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。支持教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作。 11.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地，支持通过遥控器 APP 分享到微信、微博、Q0等第三方应用程序。 12.白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，支持普通画笔书写、荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度; 13.管理互动：支持将管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成管理系统对移动终端或电脑的管控。同时可通过管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向至少60台终端推送画面，为保证兼容性要求管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。 14.扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。 15.推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将会议互动终端的画面、声音通过互联网直播，最多可完成≥16路投屏设备画面同步直播到互联网;同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过会议互动终端进行拉流播放;用户可预置多个推流、拉流地址。 16.手写板：支持≥60台手写板通过 Wifi 网络连接到互动终端，手写板书写笔迹可实时通过互动终端展示。支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、6屏、8屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许自主选择不同手写板上屏展示，支持将已上屏的手写板画面截图保存至U盘或本地硬盘。支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。支持对手写板清除笔迹，也可通过书写板上的“清除”按钮，一键清除手写板笔迹。 17.文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示;支持通过截屏和录制将存储在图库（U盘、云盘:内置硬盘)中的图片、视频直接上屏展示;支持将从云空间下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示;支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的 PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。 18.文件上传：支持windwos、Android、ios系统终端通过APP软件与系统连接，进行文档、照片、视频等本地文件上传并同时直接显示出来，一台终端上传文件并发显示不少于16个画面窗口，APP上传后系统可以随时调取已上传的文件反复阅览。 19.APP应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在互动终端，无需借助主控平板可直接开启互动软件，完成互动过程;通过快捷按钮可完成主界面和应用程序主界面的一键切换。 20.欢迎主题：系统内置≥14种主题模板，直接对设备自定义修改欢迎主题界面，主题界面支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示，并可同步展示到分组屏显示。 21.互动调查：支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计会议数据和应用功能使用频次，采集点不少于17个数据源。 22.WEB应用：支持添加第三方WEB端网页链接，可在屏幕同时展示不少于16个网页界面； 23.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。 24.反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows 电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows 设备进行反向控制操作，具有选择开启或关闭功能按钮，同时还支持在显示终端大屏触摸或通过会议互动终端外接鼠标以及遥控器软件进行反向控制。 25.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。 26.个性化设置：支持修改互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。 27.安全策略：支持设置随机 PIN 码和固定 PIN 码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码:还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。 28.国产化支持：支持国产麒麟、统信操作系统和国产CPU环境下用纯软件实现≥16个国产电脑同时接入会议互动终端，≥16 个画面同时显示。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） ▲29.直播电视台：支持用户输入直播间名称和简介，选择收看方式、直播时长、直播优先级等信息，即可完成直播间的创建。支持云盒、ID加入、扫描二维码加入三种收看方式，直播时长支持选择5、10、20、30、40、50、60分钟的直播时长，支持勾选强制直播，支持直播端设备锁定直播间，锁定后新设备将无法加入直播间，支持查看当前直播设备的名称、状态、设备类型和加入方式，并可强制移除收看端设备。（提供 CNAS或CMA检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 12 |
| 5 | 主扩扬声器 | 1.设备具有不劣于IEC 529 IPX5防水标准（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.系统类型：≥5只x3寸"+3只x1寸"（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.支持双链路不劣于1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz 5.灵敏度：不劣于102dB SPL 1w/1m 6.输入阻抗：不劣于8 ohms 7.额定功率：不劣于 250W 8.最大声压级：不劣于 128dB SPL,133dB SPL Peak 9.覆盖角度:不劣于150°×（20/25/30°可变,±30°可调）（此参数提供检测报告并加盖公章） 10.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 6 | 阵列式麦克风 | 1.AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声 2.频率响应≥30-20KHZ 3.敏感度≥-50dB±3dB（1Db=1V/ Pa at 1KHZ) 4.最大声压级：1≥32Db SPL 5.信噪比：>70Db,1Khz at 1Pa 6.动态范围：≥108Db,1kHZ at Max SPL 7.自动噪声抑制（ANS）：可有效压制噪音，增强语音，以提高在噪音环境下的言语清晰度； 8.混响抑制（ARR）：在打开混响抑制时，可明显感知降低了混响，提高了语音清晰度 | 个 | 5 |
| 7 | 有线鹅颈话筒 | 1.搭配直径不劣于14mm高灵敏度的优质镀金电容音头。 2.静音按键采用触发器开关技术，操作灵敏无冲击，可靠耐用。 3.高位LED指示功能，工作状态一目了然 。 4.鹅颈式设计，360°任意调整角度，轻松满足各种拾音需求 。 5.底部防滑设计，起到减震、减小噪声硬传输的作用。 6.指向性 超心型 7.频率响应不劣于20-20,000Hz 8.灵敏度不劣于 -30dB,31.6mV/Pa（0dB=1V/Pa@1kHz) | 个 | 2 |
| 8 | 自适应音频处理器 | ▲1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.单机具有网络双备份功能，当1路信号故障时，保障信号稳定输出 3.≥128路网络音频通道AES网络信号传输（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 5.≥8路线路电平模拟音频输出通道 6.usb数字音频输入输出轨道播放 7.≥8个GPIO接口 8.≥32路AEC通道 9.≥8路Dante通道 10.设备具有AFC自适应反馈消除；具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能 11.频率响应：不劣于20Hz~20kHz（±0.2dB) 12.幻象电源：48V； 13.总谐波失真+噪声：0.006%@4dBu 14.工作温度：不劣于0℃~45℃； 15.工作电压：110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 16.最大功耗：不劣于65W 17.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 9 | 波束阵列麦克风 | 1.不劣于14mm高灵敏度的优质镀金电容音头，音质清晰自然。线性分布的音头阵列技术，音质效果更佳。 2.内置高效数字降噪芯片，智能降噪、抑制环境噪音。 3.具有射频干扰屏蔽技术，屏蔽信号干扰，保证音质不受损。内置增益旋钮，支持音量调节。 4.镀金音头，圆形指向性。 断电报警功能。 5.360°全指向性，拾音更广。具有雷击、反接、过压、静电等电气保护。 6.宽频带、高保真、降噪语音清晰。 7.锌合金一体成型外壳，有效抑制各类电磁干扰。 8.指向性 圆型 9.频率响应不劣于50-10,000Hz 10.灵敏度不劣于-25dB,56.2mV/Pa（0dB=1V/Pa@1kHz) | 个 | 4 |
| 10 | 二合一桌面麦克风（锁版单麦) | 1.2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用； 2.处理受干扰、易串频、音质差、和维护管理困难的有效技术； 3.全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能； 4.2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用； 5.开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 6.使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； 7.要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作； 8.支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒； 9.内置DSP数字防啸叫功能； | 套 | 8 |
| 11 | 分体式终端（含摄像机） | - 分体式终端： - 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。 2.终端主要元器件须国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等； 3.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性； 4.支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口，支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口； 5.支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行； 6.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； 7.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码； 8.支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像； 9.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 10.支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能； 11.支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护； 12.支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 | 套 | 20 |
|  |  | - 摄像机： - 1.CMOS成像芯片 1/2.5英寸,像素≥800万，支持WDR图像数字宽动态功能。 2.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。 3.水平视角不劣于80°。 4.光学变焦不低于12倍。 5.高清视频输出接口≥2路。 6.RS～232控制接口≥2个,支持标准VISCA控制协议。 7.应具备自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 |  |  |
| 12 | 中央控制主机 | 1.采用不低于32位8核ARM架构微处理器，处理速度不低于2.23GHz； 2.内置≥2G DDR3 SDRAM； 16G EMMC FLASH的存储器,叠加4G前面板触控屏专用FLASH的存储器； 3.主机前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色触摸屏，直接使用android；ios；windows编程软件进行编程与工程程序上传，与外接控制终端控制程序相同，实现互联互控互锁； 4.≥1路COMPUTER/RFGW多功能连接口，直接传统无线射频触摸屏接收器或电脑串口连接设置或控制使用； 5.≥1路RF射频连接天线接口，RF传统专用无线射频触摸屏，多无线节点无线连接控制，兼容智能家居模式（选配）； 6.≥32个TEDP协议功能模块连接； 7.≥8个独立的Socket服务端，控制设备到≥8台；最大可升级到≥32台； 8.网络唤醒，网络控制电脑播控软件或PPT等软件的操控功能； 9.主机时间系统统一管理，配合编程对一些自动或按时间循环执行控制功能免去配套电脑； 10.≥1路网络接口，网络控制与组网管理控制；android；ios；windows等系统控制终端； 11.≥1路USB升级控制端口，实现主机的底层升级或通过电脑控制； 12.多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS-485代码、RS-232代码）； 13.多台网络中控主机实现级联控制，达到互联，互通，互控效果； 14.内置AI智能系统监测模块，实时监测系统运行状况，异常情况报警提示功能； 15.≥2G DDR3 SDRAM系统内存；≥16G+≥2G EMMC FLASH的程序存储器； 16.≥8路DP9公型口，2路DP9母型口口，双向传输RS232/485及422控制信号； 17.≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口； 18.≥4路3.81凤凰 RS485控制端口 19.≥8路3.81凤凰红外IR控制端口,可扩展到18路； 20.≥8路3.81凤凰I/O端口； 21.≥4路3.81凤凰 弱电继电器接口； 22.≥1路工业级USB控制或升级固件接口； 23.≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口 24.≥1路RJ45网络连接口； 25.前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色触摸屏，自带红外录码窗口与按键； 26.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 13 | 控制面板 | 1.先进的纳米涂层技术，有效避免屏幕指纹干扰（类疏油涂层）； 2.采用多点触摸屏电容屏，触摸灵敏度高； 3.多功能按钮，可以快速完成亮度调节，频道选择和屏幕导航等功能； 4.制作工艺好，握感良好，适合会议室，多功能厅。 5.≥11.4英寸显示屏幕 | 个 | 4 |
| 14 | 电源时序器 | 1.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与≥2路万用插座直通 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）≥2200W/7000W最大承受无功功率 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥10A电流磷铜材质，标准美式插座 4.顺序开启逆序关闭 5.PASS键可全通道同时打开 6.COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 7.时间间隔可调 8.自由通道关闭 9.级联叠机ID:0-255 10.中控外控 11.精准电压显示 12.漏电保护与过流保护 13.面板通道独立关闭 | 台 | 6 |
| 15 | 控制工控机 | 1.机型：国产品牌商用台式机； 2.处理器：ARM架构国产处理器，主频≥2.3GHz、核心≥8个； 3.主板：与处理器相匹配芯片组主板； 4.内存：≥8GB DDR4内存，最高支持32GB； 5.硬盘：≥256GB SSD+1TB HDD，可支持3.5寸硬盘扩展； 6.光驱：内置DVDRW光驱； 7.显卡：独立显卡≥2GB； 8.音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）； 9.网卡：集成千兆网卡； 10.主板扩展：≥3个PCIe，≥2个SATA3.0； 11.I/O扩展：USB口≥8个，USB3.0原生接口≥6个；1个串口；1个RJ-45千兆网口； 12.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡，刷新率≥100Hz，色域≥99%sRGB，灰阶响应时间≤5ms，VGA+HDML+DP视频接口，须与主机同品牌。 13.键鼠：USB光电鼠标，防泼溅键盘、键鼠连接线≥1.5m； 14.电源：≥200W电源； 15.机箱：体积≤10L机箱；机箱光驱、侧面板、固态硬盘、3.5寸机械硬盘支持免工具拆卸； 16.支持机箱锁锁具，配备安全锁孔； 17.操作系统：预制安装国产化正版终身授权操作系统； 18.管理系统：要求提供一套运维管理软件，可实时显示至少500台计算机设备的状态，并可以展示相应的网络拓扑图，提供相关软件授权和功能截图证明文件； | 台 | 4 |
| 16 | 机柜1 | 1.22U网络机柜，600mm×600mm×1200mm | 台 | 2 |
| 17 | 机柜2 | 1.42U网络机柜。600mm×600mm×2000mm | 台 | 4 |
| 18 | 远程教学显示终端98寸 | 1.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥6G，ROM≥64G； 3.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 5.为保证显示色彩效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩； 6.电脑投屏，可最大支持4k@30的分辨率投屏； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备； 8.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 13.整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联 14.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 19 | 远程示教显示终端75寸 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； | 台 | 1 |
| 20 | 远程教学显示终端85寸 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； ▲10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 21 | 远程教学辅助显示终端65寸 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 22 | 阵列音柱 | 1.设备具有不劣于IEC 529 IPX5防水标准（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.系统类型：≥5只x3寸"+3只x1寸"（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.支持双链路不劣于1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz 5.灵敏度：不劣于102dB SPL 1w/1m 6.输入阻抗：不劣于8 ohms 7.额定功率：不劣于 250W 8.最大声压级：不劣于 128dB SPL,133dB SPL Peak 9.覆盖角度:不劣于150°×（20/25/30°可变,±30°可调）（此参数提供检测报告并加盖公章） 10.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 16 |
| 23 | 数字音频矩阵 | 1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作 2.单机具有网络双备份功能，当1路信号故障时，保障信号稳定输出 3.≥128路网络音频通道 4.支持AES网络信号传输 5.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 6.≥8路线路电平模拟音频输出通道 7.支持usb数字音频输入输出轨道播放 8.≥16个GPIO接口 9.≥64路AEC通道 10.支持≥8路Dante通道 11.设备具有AFC自适应反馈消除；具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能 12.频率响应：不劣于20Hz~20kHz（±0.2dB) 13.幻象电源：48V； 14.总谐波失真+噪声：不劣于0.006% @ 4dBu 15.工作温度：不劣于0℃~45℃； 16.工作电压：不劣于110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 17.最大功耗：不劣于65W | 台 | 5 |
| 24 | 可编组调音台 | 1.应支持≥16每通道有 48V 可开关的幻像电源 2.应支持GB30话筒前置放大器和精密的均衡电路 3.应支持≥8个 AUX 辅助输出（4 个AUX可切换推子前/推子后) 4.应包含≥19条母线 5.应支持18dB/倍频程的高通滤波器 6.应支持≥4个全立体声通道 7.应支持≥4个立体声返回 8.应支持每个通道设有直接输出 9.应支持≥8个编组输出 10.应支持≥4个哑音编组 11.应支持≥11 x 4 矩阵输出 ▲12.针对以上参数，提供CNAS检测报告并加盖公章 13.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 25 | 电子教室显示终端 | 1.为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用98英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，采用2.2声道，内置2×7W+2×18W扬声器； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥6G，ROM≥64G； 3.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（提供国家级第三方认证机构测试报告） 4.产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（需提供认证证书复印件）； 5.为保证显示色彩效果，屏亮度≥440cd/㎡，对比度≥1200:1，色域达到90%NTSC，可显示更鲜艳的色彩； 6.电脑投屏，可最大支持4k@30的分辨率投屏； 7.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备； 8.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（提供国家级第三方认证机构测试报告） 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 10.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持手机、电脑通过客户端对整机展示内容进行实时录屏，并最终保存到手机、电脑上 13.整机无需外接任何视频会议终端，仅用整机即可召开视频会议，实现远端互联 14.支持手机、电脑等多终端通过连接码连接整机，进行传屏、文件传输等操作；支持并快速传输PPT、PDF及图片等文件； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 26 | 电子教室辅助显示终端 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 27 | 视频矩阵1 | 1.接口：配置输入卡数量/总输入路数不低于4张/8路；可接输出卡数量/总输出路数不低于4张/8路；共计配置：≥8通道输入，≥8通道输出，≥4个输入卡位，≥4个输出卡位； 2.支持输入插卡类型：N；HD-2IN；DV-2IN；HD-2IN4K；VG-2IN；AV-2IN；SD-2IN；RJ45-2IN；FR-2IN； 3.支持输出插卡类型：MX-2OUT；HD-2OUT；DV-2OUT；HD-2OUT4K；VG-2OUT；AV-2OUT；SD-2OUT；RJ45-2OUT；FR-2OUT； 4.以太网控制：RJ-45母接口,以太网控制协议：TCP/IP,以太网控制速率：自适应10M/100M，全双工或半双工； 5.插卡式架构：输入信号插卡需：DVI、HDMI、VGA、AV、YPbPr、SDI、网口、光纤于及多功能信号卡；输出信号插卡匀：DVI、HDMI、VGA、AV、YPbPr、SDI、网口、光纤于及多功能信号卡，方便配置与扩展； 6.输入输出≥2通道卡，配置更加丰富，更加适应复杂的使用环境； 7.主机前面板内嵌≥4.3寸IPS彩色触摸屏，直接使用android；ios；windows编程软件进行编程 8.前面板触屏可直接更改主机IP，设置系统参数，用户连接权限等其它系统实用功能参数的设置； 9.全能控制机制：全能触控屏，红外遥控、≥2路RS-232\485、≥1路RJ45网口、≥1路USB接口； 10.任意分辨率和任意格式输入到任意分辨率和任意格式输出，完全可以脱离EDID。 11.默认从800×600到19200×1200的30多种不同分辨率，或自定义分辨率功能，如须4K@30分辨率时输入输出卡必须选择4K输入输出； 12.拼接功能，投影仪或普通电视机即可实现拼接，一键调用极速拼接模式； 13.强大的EDID管理功能，可设置为EDID广播、EDID指定或自定义EDID功能，多接口输入卡更能自动EDID，完全无需理会； 14.内置可编程中控模块，内建≥8路Socket组件，可自由设定TCP/IP或UDP端口，可作服务器端或客户端。可实现远程控制其他设备或扩展RS232、RS485接口；内建中控模块多达32个TEDP协议功能模块连接；内建≥8个独立的Socket服务端，平板控制设备增加到≥8台； 15.可监测工作状态、工作温度，具有异常状态实时自动报警功能； 配置信号输入卡要求： 16.视频无缝切换输入；单卡≥2路HDMI信号输入，3.5MM音频输入加嵌功能，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝。 17.兼容HDMI1.4A,DVI1.1协议，HDCP协议 18.接口带宽达≥6.75Gbps,全数字像素带宽225Mhz 19.3D或1920x1200,1920x1080及以下分辨率，分辨率800×600---1920×1080可以自定义设置； 20.输入3.5模拟音频输入端口，配套视频交混功能。 21.默认使用EDID自动获取技术； 22.165MHz全数字像素带宽，接口带宽为≥6.75Gbps,全数字（总共2.25Gbps,每种颜色是2.25Gbps）； 23.内部输入分辨率：800x600@60Hz；1024x768@60Hz；1280x720@60Hz；1280x1024@60Hz；1366x768@60Hz；1400x1050@60Hz；1440x900@60Hz；1680x1050@60Hz；1600x1200@60Hz；1920x1080@60Hz；1920x1200@60Hz； 配置信号输出卡要求： 24.视频无缝切换，拼接输出；单卡≥2路HDMI信号输出，输出无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝。 25.兼容HDMI1.4A,DVI1.1协议，HDCP协议 26.接口带宽达≥6.75Gbps,全数字像素带宽225Mhz 27.3D或1920x1200,1920x1080及以下分辨率，分辨率800x600---1920x1200可以自定义设置； 28.输出端口3.5模拟音频输出端口，直接输出连接音频系统。 29.默认使用EDID自动获取技术 30.≥2路HDMI输出接口，3.5模拟音频输出端口； 31.HDMI1.4协议3D部份,及显示模式，但不包括3D-1080P@120Hz向下兼容HDMI1.3的示标准,HDCP1.3协议,DVI1.0协议； 32.165MHz全数字像素带宽，接口带宽为≥6.75Gbps,全数字（总共2.25Gbps,每种颜色是2.25Gbps）； 33.分辨率800x600---1920x1200可以自定义设置； | 台 | 1 |
| 28 | 视频矩阵2 | 1.≥3U切换主箱体,支持≥4输入槽位，≥4输出槽位，最大支持≥16X16； 2.配备≥2块4K60HDMI输入卡，单卡支持≥4通道HDMI信号输入，最大支持分辨率3840×2160@60Hz，支持独立音频及内嵌音频； 3.配备≥2块4K60HDMI输出卡，单卡支持≥4通道HDMI信号输出，最大支持分辨率3840×2160@60HZ，支持独立音频及内嵌音频； 4.支持EDID管理功能； 5.支持随路音频切换功能； 6.支持音频解嵌功能； 7.支持音频加嵌功能； 8.支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体.颜色.大小.位置.背景色.透明度等参数； 9.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； 10.设备应支持SDI.HDMI.VGA.DVI.HDBaseT等信号的混合输入； 11.设备应支持SDI.HDMI.VGA.DVI.HDBaseT等信号的混合输出； 12.输入输出延迟低于2帧，支持60帧信号处理不丢帧； 13.支持60Hz帧率信号采集，无丢帧.无卡顿现象； 14.支持单台设备能通过控制软件实现不同端口不同分辨率显示； 15.支持前面板按键控制.TCP/IP网络控制.RS232指令控制； 16.机箱最高分辨率支持3840×2160@60Hz并向下兼容其他分辨率； 17.无缝切换＜15ms； 18.设备本身不少于16组场景保存.调用； 19.上位机软件支持输入信号丢失检测，信号丢失后改变颜色进行标识； 20.支持板卡热插拔功能； 21.支持前面板液晶屏状态显示，通过前面板可以对矩阵进行切换以及预案的保存调取； 22.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 29 | 主扩音箱 | 1.全频设计，真实自然的人声和音乐表现 2.全天候设计，不劣于IEC 529 IPX5 防水标准 3.系统类型：≥10只x3寸"+2只x3寸" 4.支持双链路≥1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口 5.频率响应：≥45Hz-20kHz 6.灵敏度：≥102dB SPL 1w/1m 7.输入阻抗：8 ohms 8.额定功率：≥400W 9.最大声压级：≥128dB SPL,133dB SPL Peak 10.覆盖角度:160°×30° | 台 | 2 |
| 30 | 补声音箱 | 1.设备具有不劣于IEC 529 IPX5防水标准（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.系统类型：≥5只x3寸"+3只x1寸"（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.支持双链路不劣于1路Dante网络接口、一路凤凰端子接口（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.频率响应：不劣于 60Hz-20kHz 5.灵敏度：不劣于102dB SPL 1w/1m 6.输入阻抗：不劣于8 ohms 7.额定功率：不劣于 250W 8.最大声压级：不劣于 128dB SPL,133dB SPL Peak 9.覆盖角度:不劣于150°×（20/25/30°可变,±30°可调）（此参数提供检测报告并加盖公章） 10.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 31 | 数字功放 | 1.通道数：≥2通道 2.设备支持≥1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息（此参数提供检测报告并加盖公章） 4.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 5.面板配备不少于1路USB数字接口，连接电脑操作，左右通道有电子分频器，7段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能。 6.8Ω每通道输出功率≥（1KHz正弦波满功率测试）CH1×550W 7.桥接功率输出不劣于（8Ω）1200W / （4Ω）1300W 8.频率响应：不劣于20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 9.总谐波失真<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 10.互调失真不劣于（SMPTE）： ≤ 0.05％ 11.转换速率不劣于：20V/us 12.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 13.信噪比不劣于：105dB 14.通道分离度不劣于：80dB 15.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 16.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 17.提供CQC认证并加盖公章 18.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 12 |
| 32 | 数字音频处理器 | 1.设备具有双机热备份，当主设备故障时备用设备在0.1秒内接替主机工作 2.单机具有网络双备份功能，当1路信号故障时，保障信号稳定输出 3.≥64路网络音频通道 支持AES网络信号传输 4.≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道 5.≥8路线路电平模拟音频输出通道 6.支持usb数字音频输入输出轨道播放 7.≥16个GPIO接口 8.≥64路AEC通道 9.支持≥8路Dante通道 10.设备具有AFC自适应反馈消除；具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能 11.频率响应：不劣于20Hz~20kHz（±0.2dB) 12.幻象电源：48V； 13.总谐波失真+噪声：不劣于0.006% @ 4dBu 14.工作温度：不劣于0℃~45℃； 15.工作电压：不劣于110~220VAC+-10%（50Hz-60Hz）； 16.最大功耗：不劣于65W | 台 | 1 |
| 33 | 阵列式麦克风（拾音讲台区域) | 1.过流保护，高温保护，过载保护，标配专用的音量控制面板（可安装再讲桌或墙壁上)； 2.话筒具有≥12个拾音咪头 3.凤凰端子接口； 4.应具有自动降噪功能； 5.拾音距离：≥5-8米； 6.指向性：不劣于定向宽带式； 7.频率响应：不劣于20-18KHz； 8.信噪比：不劣于80dB； 9.最大升压级：不劣于113dB； | 个 | 1 |
| 34 | 高清显示模组（含显示模组控制器、视频处理器、配电箱） | 高清显示模组： 1.像素点间距:≤1.57mm； 2.单元分辨率（W×H）:≥384×216；单元比例:≥16∶9；单元尺寸（W×H×D）:≤600×337.5×43.5mm；主屏显示尺寸：≥6000mm×3375mm，分辨率：≥3840×2160；单副屏显示尺寸:≥3600mm×2025mm，分辨率：≥2304×1296；配置≥2块辅屏； 3.像素密度:≥409600点/㎡；显示单元相对错位:垂直相对错位：≤0.04mm；水平相对错位：≤0.04mm；单元拼接间隙:≤0.04mm；相邻像素之间平整度:≤0.04mm；相邻模块之间平整度:≤0.02mm；像素位置偏差:JX≤0.64%； 4.像素构成:全倒装集成三合一COB封装；箱体材质:箱体采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型； 5.驱动方式:共阴恒流驱动； 6.功耗:峰值功耗：≤325W/㎡；平均功耗：≤160W/㎡ ； 7.温升:最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升≤15K； 8.刷新频率:≥4200Hz； 9.星型连接:模组供电电源和信号采用星型连接方式； 10.换帧频率:50&60Hz&120Hz&240Hz；支持3D显示 11.灰度等级:红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级；像素失控率:LED像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0； 12.视角:水平≥175°；垂直≥175° 13.最大对比度（全白/全黑，环境照度0.05lux）:≥25000∶1； 14.亮度:最大亮度≥1500nits 15.色温:1000-20000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K 16.亮度均匀性（校正后）:≥99%；显示模组亮度均匀性:LMJ≥98.3%； 17.色度均匀性:±0.002Cx,Cy；亮度鉴别等级:亮度鉴别等级C级：BJ≥24； 18.智能节电功能:产品通过节能认证。产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%； 19.能效:LED显示屏能源效率值：2.0cd/W，符合GB 21520-2015，能效一级； 20.电源能效:LED显示屏具备PFC电源，供电电源功率因数≥98%，转换效率≥90%； 21.阻燃（防火）:PCB的阻燃等级应达到 V-0级；面板的阻燃等级应达到 V-0级；电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级； 22.观看舒适度:“人眼视觉舒适度 （VICO)”指数低于2.0（符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 （VICO)”要求）0≤VICO＜1；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 23.支持5G驱动方案，单元箱体可直接处理1080P信号，单网线串接箱体1920×1080分辨率； 24.IP防护等级:直径1.0mm 的试验金属线不能进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。防尘试验后，检查样品无粉尘进入，通电工作正常，符合防护等级IP5X要求；试验设备喷水口内径：6.3mm；样品至喷水口相距为2.5m；水流量为12.5L/min；测试时间5min.试验后样品内部无积水，符合防护等级IPX5要求； ▲25.以上参数须提供CNAS认可实验室出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 26.须提供所投产品的3C认证、节能认证、环境标志认证证书并加盖制造商公章； 27.为保证货源的可靠性，需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件,并加盖公章； | 套 | 1 |
|  |  | 显示模组控制器： 1.输入分辨率：满足1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力：≥230万像素 3.供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式：USB接口控制 5.视频接口：HDMI/DVI 6.音频接口：≥HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.输出接口：≥四网口 8.USB接口控制，可级联多台进行统一控制 9.为确保系统有很好的兼容性，LED控制系统与LED显示屏为同一品牌，需提供CCC证书并加盖生产厂家公章； | 个 | 10 |
|  |  | 视频处理器： 1.视频处理器输入端口要求：≥4路HDMI高清接口、2路4K（60Hz)接口，支持预监，结合LED高清显示屏使用，满足后期扩展的需求； 2.视频处理器输出分屏要求：≥8路DVI高清接口，支持单输出多画面分隔与布局，每路DVI输出不得少于四个分屏，支持单输出多画面分隔与布局； 3.使用要求：系统的核心设备，前端连接信号源，后面连接LED屏幕和其他显示设备；采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰；专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示；所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇、电源等主要模块均为插卡式设计； 4.功能要求：满足多路视频，任意位置和大小开窗显示；支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰；支持输入端口EDID编辑功能，使输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合；支持本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源；支持单台设备同时控制最多四组不同分辨率的屏幕墙，每组屏幕墙独立控制互不干扰，需要支持RRTA功能；支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显；支持视频的倍频倍线处理功能；支持画面漫游、自由缩放、任意叠加；支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正；支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 5.为确保系统稳定性和兼容性，视频处理器应与LED显示屏高清显示模组应为同一厂商生产，并提供CCC证书证明； | 台 | 1 |
|  |  | 配电箱： 1、配电柜内含PLC智能控制单元 2、63A主断路器，标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 3、功率≥30KW 4、含PLC,网络交换 | 个 | 1 |
| 35 | LED成像面光灯 | 1.额定电压：AC100V-240V50/60HZ 2.额定功率：≥230W 3.寿命：≥50000小时 4.颜色：3200K-5600K（供选择其中一种） 5.调光：0-100%线性调光 6.功能：渐变，跳变，脉变功能，功能速度可控，使用方便 7.频闪：频闪1-25Hz 8.IP防护等级：IP20 9.角度：19-26-36-50度（供选择其中一种） 10.控制信号：国际标准DMX512信号 11.通道数量：≥2CH 12.控制方式：主从，自走，标准DMX512 13.散热方式：对流，自然散热 14.散热控制：主板智能温控系统，超温过热自动保护 15.材料：压铸铝 16.含灯钩、灯杆、吊点 17.灯体尺寸不低于长：505mm、宽165、高210mm | 个 | 8 |
| 36 | 电源箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2.额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载. 3.过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 个 | 1 |
| 37 | 调光台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2.最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光，使用珍珠灯库。 3.内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 4.≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 5.带背光的LCD显示屏，中英文显示 6.关机数据保持。 7.U盘备份和升级。 8.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 9.电源：AC100240V/50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 38 | 信号放大器 | 1.电源：100-240V 50-60Hz 2.输出：DMX512/1990信号 | 个 | 2 |
| 39 | 蝴蝶口线性阵列扬声器 | 1.设备具有自检曲线功能，可根据声场环境设置音响曲线（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.单元类型：≥2x8寸线阵 4x2寸高音 3.频率范围：不劣于55Hz-20KHz 4.灵 敏 度：≥105dB SPL 1w/1m 5.输入阻抗：16 ohms 6.额定功率：≥450W 7.最大声压级：≥135dB SPL 8.声场辐射范围：≥110°x 5° 9.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 12 |
| 40 | 数字超低扬声器 | 1.系统类型：≥18寸超低音箱 2.频率范围：≥45Hz-400Hz 3.频率响应：≥50Hz-180Hz（±3dB) 4.灵 敏 度：≥103dB SPL 1w/1m 5.输入阻抗：8 ohms 6.额定功率：≥700W 7.最大声压级：≥132dB SPL | 个 | 2 |
| 41 | 上下辅助扬声器 | 1.系统组成:≥ 1x10" 钕磁钢驱动单元 / 1.4" 压缩式驱动单元 2.最大声压级：（1M, 自由声场)1 with D6 / D12:130 / 133 dB SPL 3.额定功率: ≥300W 4.频率响应:≥ （-5 dB) 48 Hz-18 kHz 5.标称覆盖角:≥ （水平 x 垂直)75° x 50°3 / 110° x 55°3 | 个 | 8 |
| 42 | 返送扬声器 | 1.系统类型：≥12寸同轴音箱 2.频率范围：≥70Hz-20kHz（±3dB) 3.频率响应：≥60Hz-20kHz 4.灵 敏 度：不劣于96dB SPL 1w/1m 5.输入阻抗：8 ohms 6.额定功率：≥300W 7.最大声压级：≥121dB SPL,127dB SPL Peak 8.声场辐射范围≥：90°x 90° | 个 | 2 |
| 43 | 线性阵列功率放大器 | 1.通道数≥2通道设备支持≥1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率不劣于（1KHz正弦波满功率测试）CH1×1200W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 6 |
| 44 | 超低功率放大器 | 1.通道数≥2通道设备支持1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数（此参数提供检测报告并加盖公章） 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率不劣于（1KHz正弦波满功率测试）CH1×1200W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 1 |
| 45 | 补声功率放大器 | 1.通道数≥2通道 设备支持1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率（1KHz正弦波满功率测试）CH1×800W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 | 个 | 3 |
| 46 | 返送功率放大器 | 1.通道数≥2通道 设备支持1路Dante网络信号输入、设备通过接口进行数据反馈功能、故障报警、可通过后台检测到功放详细数 2.前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息 3.功放具有独立的凤凰端子接口、以及欧姆接口，根据使用环境不同选择链接方式。 4.设备后面板具有声道单独增益控制音频通道挡位选择功能、支持挡位切换、便捷操作 5.设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露 6.8Ω每通道输出功率（1KHz正弦波满功率测试）CH1×800W 7.频率响应不劣于：20Hz-20KHz （1W,0.5%THD，+0/-0.3dB） 8.总谐波失真不劣于：<0.05% （8Ω，20Hz-20KHz） 9.转换速率不劣于：20V/us 10.阻尼系数不劣于：200:1 （100Hz） 11.信噪比不劣于：105dB 12.通道分离度不劣于：80dB 13.输入灵敏度不劣于：0.775V/0dB 14.输入阻抗不劣于：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入 | 个 | 1 |
| 47 | 反馈抑制器 | 1.采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz 2.总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 3.频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB 4.通道间交叉话音: 典型值>80dB 5.输出端交叉话音: 典型值>80dB 6.电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz 7.电力消耗: ≤9W | 台 | 1 |
| 48 | 数字调音台 | 1.设备具有AES网络输出控制，沉余电源接口 2.≥16路本地可调并能存储调用话筒前置放大器（此参数提供检测报告并加盖公章） 3.≥4路线路输入 4.最大≥66通道混音 5.≥1 ViSi Connect™扩展卡插槽，达64X64的输入/输出路径扩展 6.≥1对AES数字输入输出 7.应支持每母线输入前/后选择 8.应支持可自由分配的推子和配置 9.≥8矩阵母线 | 台 | 1 |
| 49 | 控制室监听音箱 | 1.输入口：卡侬式的平衡口，大三芯的平衡/非平衡口； 2.频率范围优于65Hz-19.5KHz； 3.信噪比：不劣于>90dB，全输出20kHz频宽时； 4.应包含前面板上有电源开关指示灯； 5.输入阻抗：不劣于平衡口20k ohms，非平衡口10k ohms； 6.应包含无线电波干扰保护，输出限流，高温保护，开/关瞬时保护，电源保险丝； | 个 | 2 |
| 50 | 无线手持麦克风 | 1.分集天线确保接收的连续性，6.35mmXLR音频输出,外部电源供电 2.26dB可调增益范围,轻质耐用结构,2节AA电池供电时间8小时 | 个 | 4 |
| 51 | 无线头戴话筒 | 1.灵敏度：不劣于-37.5dB（13.8mV))re1V at 1Pa 2.最大声压级：不劣于135dB 3.频响范围：不劣于70-16,500 Hz 纠错 4.标称阻抗：不劣于100欧 | 个 | 4 |
| 52 | 基础讨论主席单元 | 1.通过IEC 60914国际标准认证； 2.带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3.应具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 4.应标配指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 5.应支持可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 6.应支持超强抗手机干扰能力； 7.应支持高对比度、低功耗OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 8.应具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 9.应自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9级）； 10.应自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 11.应包含内置左右双扬声器（2W），音量可调（0～9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 12.应支持发言功能：申请等待模式（Operator)、限制发言模式（Auto)、先进先出模式（FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 13.主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 个 | 1 |
| 53 | 基础讨论代表单元 | 1.通过IEC 60914国际标准认证； 2.带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3.采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4.易于布线，方便施工管理； 5.单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7.标配指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈； 8.可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9.超强抗手机干扰能力； 10.高对比度、低功耗OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 11.采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 12.具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 13.自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9级）； 14.自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 15.内置左右双扬声器（2W），音量可调（0～9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 16.发言功能：申请等待模式（Operator)、限制发言模式（Auto)、先进先出模式（FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 17.主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； | 个 | 18 |
| 54 | 基础讨论主控机 | 1.要求：通过IEC 60914国际标准认证； 2.基于数字控制架构开发，全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，高速DSP数字音效处理器，CD级音质； 3.应支持48KHz音频采样频率，音频频响可达20Hz～20KHz； 4.应支持高对比度、低功耗OLED屏用于显示系统状态、发言人数、发言模式等信息，并提供多种语言； 5.应支持导航式旋钮，方便管理人员对会议服务器进行操作及管理设置； 6.应支持4路会议单元连接接口，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7.应支持采用集中式供电管理，单台主控机标准可挂载60～70个话筒单元，通过连接多台扩容主机，可组成容量为4096席的大型系统； 8.应支持USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态； | 台 | 1 |
| 55 | 控制室显示器 | 1.面板：IPS技术 2.对比度：≥1000:1 3.类型：直面屏 4.响应时间：≤1ms 5.屏幕刷新率：≥120Hz 6.接口：VGA，HDMI 7.分辨率：≥1920*1080 8.屏幕尺寸：≥27英寸 | 台 | 2 |
| 56 | 控制键盘 | 1.应支持BRC摄像机的IP远程控制 2.应支持切换背光补偿打开/关闭，R增益和B增益调节，R黑电平和B黑电平调节，光圈值调节，增益值调节，快门速度调节 3.控制接口VISCA RS-232C输出接口：迷你DIN 8针型 4.VISCA RS-422接口：9针型 5.LAN：自动检测到RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX 6.输入/触点输出：9针型 | 个 | 1 |
| 57 | 稳压电源时序器 | 1.通道数量：≥16路万用插座继电器受控与≥2路万用插座直通 2.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）≥2200W/7000W最大承受无功功率 3.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受≥10A电流磷铜材质，标准美式插座 4.顺序开启逆序关闭 5.PASS键可全通道同时打开 6.COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 7.时间间隔可调 8.自由通道关闭 9.级联叠机ID:0-255 10.中控外控 11.精准电压显示 12.漏电保护与过流保护 13.面板通道独立关闭 | 台 | 2 |
| 58 | 呼叫控制穿越一体机 | 1.采用独立硬件服务器，非MCU内置模块。支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 2.支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议，支持呼叫带宽配置与管理，实现区域呼叫流量控制，避免网络拥塞。 3.支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域。 4.支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网。 5.支持DDoS攻击、HTTP慢速拒绝服务、畸形报文等网络攻击保护，网络攻击时业务运行不受影响。 6.会议管理平台支持会议终端、MCU等视频会议设备统一管理功能,可在系统首页上快速获取实时的设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率,可通过图表方式显示系统资源监控信息。 7.会议管理平台支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等会议控制功能，支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询等功能。 8.会议管理平台支持锁定会场视频源功能，可实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响。 9.会议管理平台支持弹性多通道级联，无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。 10.会议管理平台支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离。 11.会议管理平台支持TR069协议，可实现对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断等功能。 12.会议管理平台支持将多台MCU 组成资源池，当某台MCU发送故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒。 | 台 | 1 |
| 59 | 多点控制单元 | 1.多点控制单元采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片，支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准。 2.多点控制单元支持IPV4和IPV6双协议栈，支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议,支持4K30fps、1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF等分辨率的活动视频。 3.多点控制单元支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus等音频协议。 4.支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场。 5.在全编全解模式下，单台MCU最大支持16个4K30fps视频端口或者64个1080P 30fps视频端口或者128个720P30fps视频端口。 6.支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，语音清晰流畅，无卡顿。 7.支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间<10秒，音视频恢复时间<15秒。 8.支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方1080P 30fps同时协作。 | 台 | 1 |
| 60 | 会议研讨显示终端 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 61 | 阵列麦克风 | 1.全向麦克风需要数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。 2.全向麦克风支持终端供电，不需要额外电源。 3.全向麦克风支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 | 台 | 12 |
| 62 | 护理模拟显示终端 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 2 |
| 63 | 教学显示终端75寸 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 64 | 教学显示终端85寸 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 65 | 实训显示终端 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，整机2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 5 |
| 66 | 考试显示终端 | 1.整机屏幕采用85英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，工作频率2.4GHz/5GHz 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 7.手机和电脑可以向整机互传文件 8.支持桌面自定义，客户可根据需求设置桌面样式，在桌面底部显示4个常用应用图标； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.设备支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备只能无线投屏，无法通过热点网络访问互联网的视频网站、网页应用等；当关闭此功能后，连接热点的第三方设备除了可以正常投屏，还可以访问互联网的视频网站、网页应用等（提供国家级第三方认证机构测试报告）； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用； 13.产品需具备节能认证； 14.产品符合电器电子产品有害物质限制要求（即ROHS）； 15.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 67 | 会议辅助显示终端 | 1.整机采用65英寸液晶屏，显示比例16:9，高清4K分辨率，亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0及以上或同类系统，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口，≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.应用窗口投屏时，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情，实现个人端隐私保护，能避免如微信弹窗 6.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等； 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 68 | 示教显示终端 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 1 |
| 69 | 会议显示终端 | 1.整机屏幕采用75英寸VA液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000:1，超窄边框设计，屏占比≥92%，2.0声道，扬声器功率≥20W； 2.整机采用Android 9.0系统及以上，内置CPU性能≥四核，内置GPU性能≥双核，RAM≥4G，ROM≥32G；； 3.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3（Typ)； 4.电脑投屏，可最大支持4k@30fps的分辨率投屏； 5.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 6.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 7.支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 8.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； 9.支持通过系统设置开机自启动系统预装的应用； 10.支持通过系统设置滚动字幕，作为设备常驻上方的文字通知内容，设置的内容包含文字内容、显示方式（静态显示、向左滚动）、文字大小、文字颜色； 11.支持通过系统平台，对设备做信息发布，包含但不限于图片、视频、文档等； 12.支持对接集控管理平台，实现立即关机、立即重启等操作；实现设备一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备；支持设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息、壁纸等，并支持循环执行；支持并推送至对应设备进行安装，同时支持卸载已安装应用；（提供国家级第三方认证机构测试报告） 13.产品需具备节能认证； 14.需提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件，并加盖公章； | 台 | 4 |
| 70 | 控制台 | 1.台面基材采用≥25厚E1级环保中密度板外贴防火板，游离甲醛释放量小于9mg/100g，左右侧板≥25厚中密度板环保水性漆饰面、≥1.5mm冷轧钢板柜体、酸化磷化处理 2.约2700mm×1000mm×750mm，根据实际环境定制 | 台 | 3 |
| 71 | 多功能讲台1 | 1.规格：约1800×900×900，根据实际环境定制 2.技术要求：采用优质≥E1级人造板，优质≥0.8厚防火板双饰面，后成型，优质环保材料封边。桌面考虑电脑嵌入式设计，中控台方便实用，所有设备均能够在中控台操作使用，桌下考虑储藏功能。优质金属五金件，配锁。 | 台 | 1 |
| 72 | 多功能讲台2 | 1.一体化设计：塑料材质，讲桌由上、中、下三部分简单拼装；整体尺寸（长宽高）：约765mm×650mm×1160mm，根据实际环境定制 2.报告台上层可选配集成不小于21.5英寸触摸一体电脑，铝拉丝接口面板，鹅颈话筒，LED文件灯，抽拉键盘抽屉，翻转鼠标托板；支持电动可调节触摸一体电脑视角； 3.与控制工控机配套使用； 4.鹅颈话筒：V型超心型指向，有效收音距离30CM，70CM加长双软管杆身； 5.铝拉丝接口面板：集成多功能接口供用户使用，触摸一体机电脑接口：USB2.0x2位； 笔记本电脑接口：HDMIx1；VGAx1；电源接口1位；3.5音频接口1路，网口1路； 显示器电动翻转控制开关；LED软管文件灯； 6.讲桌中部由一体成形的塑料主体组成； 7.底部信号输出：视频输出信号：笔记本视频输出：HDMI；VGA；笔记本音频输出：3.5音频接口1路麦克接口/音量输出；网口：一路 | 台 | 2 |
| 73 | 多功能讲台3 | 1.控制台，钢木结构，安装调音台 2.基材：≥E1级环保中密度纤维板（MDF），表面覆耐磨防火板（厚度≥0.8mm） 3.框架：铝合金型材框架（6063-T5铝合金，表面阳极氧化处理） 4.边角处理：全圆角防撞设计（R10mm倒角） 5.约1440mm×760mm×900-1300mm，根据实际环境定制 | 台 | 2 |
| 74 | 电动折叠隔断 | 1.电动折叠：隔断采用电动折叠设计，可通过中控系统轻松控制其展开和折叠，操作简便，节省空间。 2.书写功能：隔断表面覆盖有特殊书写材料，支持使用白板笔或其他书写工具直接书写，方便会议、教学等场合使用。 3.控制系统：配备控制系统，可实现对隔断的远程控制，包括开关、折叠、展开等功能，提高使用效率。 4.材质：框架采用高强度铝合金材质，表面经过粉末喷涂处理，防锈耐腐蚀；书写面板采用优质书写材料，耐磨易清洁。 5.折叠方式：采用多折式设计，每片门板宽度为≥1200mm，确保隔断在展开和折叠时都能保持稳定的结构。 6.承重能力：每片门板承重≥50KG/㎡，确保隔断在书写或悬挂物品时的稳定性。 7.隔音性能：隔音系数可达45db，有效隔绝噪音，提供安静的工作或学习环境。 8.安装要求：顶部预留≥600mm即可安装导轨，隔断系统内部电路全部安装在轨道与门板之内，无需预留外部电路；库房内预留220V电源插座。 9.尺寸：约10000mm×3000mm，根据实际环境定制 | 项 | 1 |

05包：

## 一、项目总体要求

1、总体要求

采购人有权对中标方所提供的产品的性能参数进行核查，如与投标文件承诺不符，采购人有权取消中标公司中标资格并没收投标保证金。

2、保密要求

对于工作中涉及的国家秘密和工作秘密，严格执行保密管理部门的规定。

3、安装调试要求

（1）安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整，开始安装时，供应商必须同意让采购人中接受过培训的硬软和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。

（2）安装介质

投标方必须提供用于系统安装与配置的介质（光盘、磁盘或其他）。

（3）文档要求

验收完成后，中标方必须如数提供完整的系统软硬件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。手册必须包括下列内容：

系统和操作手册必须包括（但不局限于）：

- 系统安装与配置手册

- 系统维护，包括：诊断手册、故障排除指南。

用户手册包括（但不局限于）：

- 系统竣工文档

- 用户使用手册等

（4）验收标准及方法

投标方所提供系统和设备须符合国家和行业的相关标准。

投标方需在投标文件中制定相应的验收计划。

4、培训及售后服务

（1）安装调试指导

设备安装调试期间，要求投标人委派设备安装项目师到现场，全面配合采购人进行整个项目的安装和检查，并随时与采购人保持良好的沟通，指导采购人配置采购系统的运行环境。

（2）免费培训

①培训人员：投标人有责任对采购人的维修、操作进行培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到使用、维护和将来升级所必需的要求。

②培训计划：投标人应向采购人提供培训计划，并由采购人确认，培训计划应包括：培训的课程；培训的目标；培训开始时间和结束时间；使用的培训设施；受训人员的要求。

（3）对采购人进行技术支持服务时间及故障响应时间

投标人需提供24小时热线电话支持、专用技术服务网站支持、Email支持和传真支持，对于接到的采购人技术咨询，应在2小时内提出解决方案。投标人应给出具备提供该服务能力的说明。

（4）提交相关技术文件

①对本需求逐条提出实质性响应，如有偏离应提出技术偏离表。

②主要设备的详细配置和技术说明书。

二、货物需求一览表

供应商需在响应文件中针对下表中的设备列出详细的拟投设备品牌、型号、参数及相关证明材料等。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼控交换机 | 1、二层网管交换机，2、交换容量≥336Gbps，3、包转发率≥42Mpps，4、24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，5、固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； |
| 2 | 网络控制引擎 | 1、不少于8000点数据服务器。2、双核64位CPU3、≥240G固态存储器；4、支持BACnetIP/Ethernet协议，5、支持ModbusTCP/UDP数据。6、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持不少于20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。▲7、网口设置不同网段IP,网口具有隔离功能，保证数据安全。 |
| 3 | NAE箱体 | 1、包含BACnet路由器，（4个BACnetMSTP总线485接口，1个以太网BACnetIP通讯以太网接口)；2、接不少于30个BACnet控制器；3、高800mm*宽600mm*深200mm含设计盘图等；4、用于数字控制器；5、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；6、线槽50*30不低于4米；7、内部线BV0.75不低于80米；8、端子排不低于80个,含导轨。 |
| 4 | 冷源集成网关 | 1、具有2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 5 | 变配电系统集成网关 | 1、具有不少于2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 6 | 电梯系统集成网关 | 1、具有不少于2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 7 | 直膨式空调系统集成网关 | 1、具有不少于2个通讯口，基于RS-485接口的Modbus485通讯，可以读写Modbus从设备；RJ45接口可以接入到以太网，支持BACnetEthernet/IP协议。 2、将Modbus设备的寄存器数据映射成BACnet变量，支持1000个模拟变量和1000二进制变量。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetEhernet/IP支持10M/100M自适应 7、Modbus通讯支持EIA-232（串口)连接1个Modbus设备，或支持EIA-485（双绞通讯)连接10个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 8 | 联网温控器系统集成网关 | 1、BACnet网关控制器支持Modbus通讯，支持ModbusEIA-485通讯。支持MS/TP通讯接入到BACnet网。 2、支持1000个模拟变量和1000二进制变量，连接Modbus设备数据到BACnet系统中。3、电源24VAC@10VA.半波整流,允许使用同一个交流24V变压器给多个控制器供电。交流24V电源其中的1脚接地。 4、电池提供3.0V电池给时钟供电，在掉电情况下能工作1.5年。在系统带电情况下，电池寿命为10年。 5、处理器AVRCMOS处理器（带FLASH，EEPROM，RAM） 6、BACnetMS/TP支持1条BACnetMS/TP总线，端子接线连接（双绞屏蔽线，可以采用RVSP2*0.5）,通讯速度不低于76.8Kbps. 7、Modbus通讯支持EIA-485（双绞通讯)连接48个Modbus设备。通讯配置选择ASCⅡ/RTU,4800或9600baud,奇/偶/无校验,和停止位选择，以适应各种Modbus通讯设备。 8、软件支持1000BACnetAVsand1000BVs,支持Modbus和BACnet映射表，可以读写所有的AV或BV变量。 9、BACnet一致性标准BACnet协议 10、遵从标准EMCGB/T17626 |
| 9 | 网关箱体 | 1、包含BACnet路由器，（4个BACnetMSTP总线485接口，1个以太网BACnetIP通讯以太网接口)；2、接不少于30个BACnet控制器；3、高1000mm*宽800mm*深200mm含设计盘图等；4、用于数字控制器；5、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；6、线槽50*30不低于6米；7、内部线BV0.75不低于100米；8、端子排不低于100个,含导轨。 |
| 10 | 可编程数字控制器 | 1、电源：24VADC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VADC电源和控制器共地。 2、通用输入：8路10位分辨率通用输入，通过拨动开关设置（IN0---IN7）输入通道为热敏电阻，数字量，4-20mA或0-10VDC输入。 3、数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 4、数字量输出：5路继电器输出，每个触点负载能250VAC,8A（阻性负载)、5A（感性负载）。 5、模拟量输出:6路10位分辨率通用模拟量输出。通过拨动开关（AO0---AO5）可以配置输出通道为0-10VDC或4-20mA.；4-20mA输出，要求负载电流最后要回到BLC控制器的地，4-20mA输出的最大负载电阻为1000ohm；0-10VDC输出的最小负载电阻为500ohm。 6、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 7、处理器:处理器（存储不小于512KBFLASH，128KBRAM） 8、材质及防护等级：PC/ABS阻燃塑料，IP20防护等级 9、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm 10、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps、Modbusslave通讯 11、BACnet一致性:标准BACnet协议 12、遵从标准:EMCGB/T17626▲13、需具有SIL2安全等级及以上认证▲14、需具有BTL认证证书▲15、需具有CE认证证书 |
| 11 | 扩展模块1 | 1、电源AC24V电源：24VAC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器 供电。24VADC电源和控制器共地； 2、通用输入：10路10位分辨率通用输入，输入通道为热敏电阻、数字量、4-20mA或0-10VDC输入； 3、数字量输出：4路继电器输出，每个触点负载能力250VAC,1A 4、模拟量输出:3路8位分辨率通用模拟量输出。通过拨动开关（AO0---AO2）可以配置输出通道为0-10VDC输出的最小负载电阻为500ohm； 5、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 6、处理器:-处理器（须带FLASH，EEPROM，RAM） 7、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm. 8、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps。 9、BACnet一致性性:标准BACnet协议 10、遵从标准:EMCGB/T17626 |
| 12 | 扩展模块2 | 1、电源：24VADC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VADC电源和控制器共地。 2、通用输入：8路10位分辨率通用输入,通过拨动开关设置（IN0---IN7）输入通道为热敏电阻，数字量，4-20mA或0-10VDC输入。 3、数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 4、数字量输出：无 5、模拟量输出:无 6、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 7、处理器:处理器（存储不小于512KBFLASH，128KBRAM） 8、材质及防护等级：PC/ABS阻燃塑料，IP20防护等级 9、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm 10、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps、Modbusslave通讯 11、BACnet一致性:标准BACnet协议 12、遵从标准:EMCGB/T17626 |
| 13 | 扩展模块3 | 1、电源：24VADC@10VA.电源采用半波整流,这样保证了可以使用同一交流24VAC变压器给多个BCU控制器供电。24VADC电源和控制器共地。 2、通用输入：8路10位分辨率通用输入,通过拨动开关设置（IN0---IN7）输入通道为热敏电阻，数字量，4-20mA或0-10VDC输入。 3、数字量输入：8路数字量输入，BI8—BI15 4、数字量输出：5路继电器输出，每个触点负载能250VAC,8A（阻性负载)、5A（感性负载） 5、模拟量输出:无 6、24VDC输出:2个接线端子，最大负载能力24VDC，200mA给传感器和其他设备供电。 7、处理器:处理器（存储不小于512KBFLASH，128KBRAM） 8、材质及防护等级：PC/ABS阻燃塑料，IP20防护等级 9、接线端子:可插拨接线端子，2.5mm 10、通讯:BACnetMS/TP网络,速率可达76.8kbps、Modbusslave通讯 11、BACnet一致性:标准BACnet协议 12、遵从标准:EMCGB/T17626 |
| 14 | 风道温湿度传感器 | 1、电源供电工作电压DC24V功耗最大2VA 2、信号输出信号4-20mA；精度湿度≤5%；温度≤0.5°C；湿度测量范围0-100%；温度测量范围0-50°C 3、连接端子连接方式2.5mm2 4、污染等级Normalacc.ToEN60730,RoHScompliant 5、保护等级IP56toEN60529 6、壳体材料上盖和安装底座耐火ABS塑料 |
| 15 | 低温断路控制器 | 1、开关动作单刀双掷2、温度范围1.0～7.5℃3、回差℃2.5～3.5℃4、毛细管长度6m5、感温极限℃806、电源电压（VAC)2507、无感负载电流（A)58、有感负载电流（A)49、开关瞬间动作 10、直读刻度盘显示设定值 11、可以通过旋钮方便设置温度控制点安装 |
| 16 | 风机压差开关 | 1、最大工作压力所有压力范围都是10Kpa.2、开关点调整围50-500Pa3、介质空气,非燃烧和腐蚀性气体 4、温度范围介质和环境温度从-20～85℃储存温度:-40～85℃ 5、隔膜材料硅树脂,温度为200℃,喷射气.其它材料可选.6、压力连接2个塑料管连接口P1和P2,外径6mmP1连接高压,记号为+P2连接低压,记号为- 7、外壳材料开关体材料为PA6.6.外壳材料为PS. 8、机械工作寿命 超过100万次开关 9、电气连接 AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46224,或者按键式螺纹端子.电缆PG-11或者M20×1.5 10、触点示意图1、常闭2、常开3公共端子 11、防护等级IP54 12、CE认证CE认证的低压电气设73/23/EEC |
| 17 | 滤网压差开关 | 1、最大工作压力所有压力范围都是10Kpa.2、开关点调整围200-1000Pa3、介质空气,非燃烧和腐蚀性气体 4、温度范围介质和环境温度从-20～85℃储存温度:-40～85℃ 5、隔膜材料硅树脂,温度为200℃,喷射气.其它材料可选.6、压力连接2个塑料管连接口P1和P2,外径6mmP1连接高压,记号为+P2连接低压,记号为- 7、外壳材料开关体材料为PA6.6.外壳材料为PS. 8、机械工作寿命 超过100万次开关 9、电气连接 AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46224,或者按键式螺纹端子.电缆PG-11或者M20×1.5 10、触点示意图 1、常闭2、常开3公共端子 11、防护等级IP54 12、CE认证CE认证的低压电气设73/23/EEC |
| 18 | 风道二氧化碳传感器 | 1、供电24VADC储 2、CO2量程测量范围：0-2000ppm分辨率：≤1ppm3、接线标准接线范围≤2.5mm24、精度±50ppm+5%5、材质及防护等级PC/ABS阻燃塑料，IP30防护等级 6、电流型输出4—20mA输出7、认证CE 8、电压型输出0-10V输出9、功耗<3W |
| 19 | 浮点控制非弹簧复位驱动器 | 1、扭矩16N·m2、电源DC24V3、开关型带辅助开关 |
| 20 | 比例控制非弹簧复位驱动器 | 1、扭矩16N·m2、电源DC24V3、模拟型带反馈 |
| 21 | 网络风机盘管温控面板 | 1、MODBUSRS4852、带显示LCD3、可支持多种应用 4、供电100-240VAC50/60Hz， 5、最大电流阻性负载≤3A 6、联网型 7、温度监测范围-5°C～70°C 8、两线和三线阀均可接入 9、掉电后开机需恢复之前工作状态 |
| 22 | 500*400*140DDC箱体 | 1、高500mm*宽400mm*深140mm含设计盘图等；2、用于数字控制器；3、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；4、线槽50*30不低于2米；5、内部线BV0.75不低于60米；6、端子排不低于80个,含导轨。 |
| 23 | 600*500*140DDC箱体 | 1、高600mm*宽500mm*深140mm含设计盘图等；2、用于数字控制器；3、变压器200W一个,空开双匹10A一个，保险4A一套；4、线槽50*30不低于3米；5、内部线BV0.75不低于70米；6、端子排不低于90个,含导轨。 |
| 24 | 800*600*200DDC箱体 | 1、高800mm*宽600mm*深200mm含设计盘图等；2、用于数字控制器；3、变压器200W一个；4、空开双匹10A一个；5、保险4A一套；6、线槽50*30不低于4米；7、内部线BV0.75不低于80米；8、端子排不低于100个,含导轨。 |
| 25 | 1000*800*200DDC箱体 | 1、包含BACnet路由器，（4个BACnetMSTP总线485接口，1个以太网BACnetIP通讯以太网接口)；2、接30个BACnet控制器；3、高1000mm*宽800mm*深200mm含设计盘图等；4、用于数字控制器；5、变压器200W一个；6、空开双匹10A一个；7、保险4A一套；8、线槽50*30不低于6米；9、内部线BV0.75不低于100米；10、端子排不低于120个,含导轨。 |
| 26 | 继电器和继电器底座 | 1、24VAC含底座2、触电材料：银镍3、保护等级：IP404、吸合时间：15ms以下5、释放时间：10ms以下 |
| 27 | 液位开关 | 1、微动开关20（8)A250V~16（4)A250V~10（6)A400V~ 2、防护等级IP68 3、开关角度±45 4、壳体无毒聚丙烯5、高可靠，高精确机械触点开关 6、敏感元件为机械滚动球 7、机械触点简单可靠 8、液位点位置可调整 9、不受大气压影响 10、采用聚丙烯注射来保证高密封性能 |
| 28 | 楼宇自控管理系统 | - 1、能源管理软件不限点位限制，设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件； - 2、支持WEB浏览； - 3、内嵌图形化组态软件，； - ▲4、支持20用户WEB访问； - 支持历史数据及实时数据曲线； - 报警管理，报表管理，动态组态画面； - 建筑物能源均衡控制管理；建筑物热平衡控制算法，能源优化控制模块，热平衡水利计算模块，时间控制模块，冷热负荷预算模块，无扰切换模块； - 节能量分析，能耗数据分析，数据对比分析（天对比，周对比，月对比，年对比）。建筑物按功能区或部门划分，计量用水量、冷热量、电量。 - ▲9、需具有CMMI3等级及以上认证 - ▲10、需具有麒麟软件NeoCertify认证 - ▲11、需集成一期楼宇自控系统 |
| 29 | 线缆1 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVV2*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆2 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVV4*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆3 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVVP2*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆4 | 控制线 1.名称：控制线 2.规格：RVVP4*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆5 | 电源线 1.名称：电源线 2.规格：RVV3*2.5 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆6 | 通讯线 1.名称：通讯线 2.规格：RVSP2*1.0 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线缆7 | 网线 1.名称：网线 2.规格：CAT6 {工作内容} 穿管或线槽敷设 |
|  | 线管1 | 线管 1.名称：线管 2.规格：JDG20 {工作内容} 暗敷设 |
|  | 线管2 | 线管 1.名称：线管 2.规格：JDG25 {工作内容} 暗敷设 |
|  | 桥架1 | 桥架 1.名称：桥架 2.规格：100*100 |
|  | 桥架2 | 桥架 1.名称：桥架 2.规格：200*100 |
|  | 配套服务 | 所有设备安装调试及DDC编程 |
| 30 | 集成费 |  |

### 三、项目组织设计

（一）供应商编制项目组织设计的要求：供应商应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，编制本项目的项目组织设计。其中：

安全文明实施方案应当按以下要求进行编制：

1.供应商根据招标文件的要求和项目现场情况，结合企业的自身情况和技术实力，在并对应报价函所填报的管理目标等级在项目组织设计中编制有针对性的安全文明措施方案。

（1）编制与所填报的管理目标等级相对应的安全文明项目措施：结合《图集》分别编制安全项目措施方案、文明项目措施方案、环境保护措施方案和临时设施措施方案。

（2）采购人有特殊安全文明项目要求的，供应商编制对应的特殊安全文明项目措施方案。分别编制管理目标等级对应的《图集》标 准外项目措施方案（如有）、超过一定规模的危大项目对应的安全文明项目增加措施方案（如有）和其他特殊安全文明项目措施方案（如有）。

超过一定规模的危大项目对应的安全文明项目措施方案应当为危大项目专项项目方案中对应的超出部分的相关安全文明项目措施内容。

（3）供应商编制的安全文明项目方案应当包括项目总承包范围内的总承包人自行项目的项目的安全文明项目措施及公用的安全文明项目措施。

其他依据《北京市住房和城乡建设委员会关于实施〈北京市建设项目安全文明项目费费用标准（2020版）〉的通知》京建发〔2020〕316号文执行。

（二）项目组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要项目设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和项目进度网络图

### 附表一：拟投入本项目的主要项目设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （ KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 阶段工种 | 按项目项目阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：项目进度网络图

- 1．供应商应递交项目进度网络图或项目进度表。

- 2．项目进度表可采用网络图（或横道图）表示。

06包：

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门磁力锁 | 1.工作电压： +12VDC； | 140 | 把 |
|  |  | 2.带端子板及出线孔，方便出线，电线接头，方便电源线插入容易安装； |  |  |
|  |  | 3.安装板特有挂孔设计，既便于安装，又可有效防止因长期撞击造成锁体脱落； |  |  |
|  |  | 4.耗电量低，内置突波吸收器，具电源浪涌、防错接保护功能，自动消磁无残磁，无噪音； |  |  |
|  |  | 5.带门状态检测输出，可反馈门的开关状态，带LED信号指示，锁开启时，亮红灯，关闭时，亮绿灯； |  |  |
|  |  | 6.表面采用阳极氧化防锈处理（远远优于常见的镀锌防锈工艺），使用寿命长； |  |  |
|  |  | 7.断电开门，应适合于木门、防火门、玻璃门等的门框内、外各种安装方式。 |  |  |
| 2 | 双门磁力锁 | 1.工作电压： +12VDC； | 82 | 把 |
|  |  | 2.带端子板及出线孔，方便出线，电线接头，方便电源线插入容易安装； |  |  |
|  |  | 3.安装板特有挂孔设计，既便于安装，又可有效防止因长期撞击造成锁体脱落； |  |  |
|  |  | 4.耗电量低，内置突波吸收器，具电源浪涌、防错接保护功能，自动消磁无残磁，无噪音； |  |  |
|  |  | 5.带门状态检测输出，可反馈门的开关状态，带LED信号指示，锁开启时，亮红灯，关闭时，亮绿灯； |  |  |
|  |  | 6.表面采用阳极氧化防锈处理（远远优于常见的镀锌防锈工艺），使用寿命长； |  |  |
|  |  | 7.断电开门，应适合于木门、防火门、玻璃门等的门框内、外各种安装方式。 |  |  |
| 3 | 开门按钮 | 1.尺寸规格 ： 86mmx86mm； | 95 | 个 |
|  |  | 2.最大耐电流 ：3A 36VDC。 |  |  |
| 4 | 单门门禁控制器 | 1.安装方式：挂式； | 10 | 台 |
|  |  | 2.支持一控一门、单门双向； |  |  |
|  |  | 3.通讯方式：TCP/IP，外部：AC220V，内部：DC12V5A； |  |  |
|  |  | 4.数据循环存储、数据恢复，软硬件看门狗杜绝死机； |  |  |
|  |  | 5.支持监控开门状态、远程开门，铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯，韦根支持韦根26、34、66读头，支持消防联动； |  |  |
|  |  | 6.支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限，各种控制； |  |  |
|  |  | 7.最新一代32位ARM处理器， ARM Cortex-M3内核； |  |  |
|  |  | 8.主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； |  |  |
|  |  | 9.韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护； |  |  |
|  |  | 10.开门控制模式：只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门； |  |  |
|  |  | 11.支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条，设备断电数据保护10年； |  |  |
|  |  | 12.铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯； |  |  |
|  |  | 13.支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能； |  |  |
|  |  | 14.支持门禁联动消费、停车、考勤功能； |  |  |
|  |  | ▲15.支持门禁或通道软件一键联动开门或开闸，电子地图远程开门或开闸、APP远程开门或开闸、微信公众号远程开门或开闸（提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲16.门禁支持一卡一密功能（提供系统功能截图，并加盖厂家盖章）； |  |  |
|  |  | ▲17.门禁进出数据可通过管理平台设置规则做为考勤数据使用，支持5个时间段可设置范围、自动数据分析、生成考勤报表（提供平台系统截图，并加盖厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲18.提供《国家信息技术设备质量监督检验中心》检测报告，并加盖厂家公章； ▲19.提供《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》检测报告，并加盖厂家公章。 |  |  |
| 5 | 双门门禁控制器 | 1.安装方式：挂式； | 77 | 台 |
|  |  | 2.支持一控双门、双门双向； |  |  |
|  |  | 3.通讯方式：TCP/IP，外部：AC220V，内部：DC12V5A； |  |  |
|  |  | 4.数据循环存储、数据恢复，软硬件看门狗杜绝死机； |  |  |
|  |  | 5.支持监控开门状态、远程开门，铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯，韦根支持韦根26、34、66读头，支持消防联动； |  |  |
|  |  | 6.支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限，各种控制； |  |  |
|  |  | 7.最新一代32位ARM处理器， ARM Cortex-M3内核； |  |  |
|  |  | 8.主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； |  |  |
|  |  | 9.韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护； |  |  |
|  |  | 10.开门控制模式：只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门； |  |  |
|  |  | 11.支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条，设备断电数据保护10年； |  |  |
|  |  | 12.铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯； |  |  |
|  |  | 13.支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能； |  |  |
|  |  | 14.支持门禁联动消费、停车、考勤功能； |  |  |
|  |  | 15.支持门禁或通道软件一键联动开门或开闸，电子地图远程开门或开闸、APP远程开门或开闸、微信公众号远程开门或开闸； |  |  |
|  |  | 16.门禁支持一卡一密功能； |  |  |
|  |  | 17.门禁进出数据可通过管理平台设置规则做为考勤数据使用，支持5个时间段可设置范围、自动数据分析、生成考勤报表； |  |  |
| 6 | 四门门禁控制器 | 1.安装方式：挂式； | 20 | 台 |
|  |  | 2.支持一控四门、四门单向； |  |  |
|  |  | 3.通讯方式：TCP/IP，外部：AC220V，内部：DC12V5A； |  |  |
|  |  | 4.数据循环存储、数据恢复，软硬件看门狗杜绝死机； |  |  |
|  |  | 5.支持监控开门状态、远程开门，铁箱可显示电源状态、工作状态指示灯，韦根支持韦根26、34、66读头，支持消防联动； |  |  |
|  |  | 6.支持多个时间组、门状态、节假日、各种权限，各种控制； |  |  |
|  |  | 7.最新一代32位ARM处理器， ARM Cortex-M3内核； |  |  |
|  |  | 8.主板设计，硬件、软件看门狗，双重防护，杜绝死机； |  |  |
|  |  | 9.韦根信号、门磁信号、电锁信号增加过流过压双重保护； |  |  |
|  |  | 10.开门控制模式：只刷卡开门、刷卡或密码、只密码、刷卡+个人密码、刷卡+普通开门密码、任意多卡开门、指定多卡开门、区域APB控制、手机APP开门、微信远程开门、微信二维码开门、APP二维码开门； |  |  |
|  |  | 11.支持远程实时监控开门状态、名单记录容量可达10万条，设备断电数据保护10年； |  |  |
|  |  | 12.铁箱支持显示电源状态、工作状态指示灯； |  |  |
|  |  | 13.支持消防信号、门磁信号、烟雾信号、内部事件联动指定继电器输出功能； |  |  |
|  |  | 14.支持门禁联动消费、停车、考勤功能； |  |  |
|  |  | 15.支持门禁或通道软件一键联动开门或开闸，电子地图远程开门或开闸、APP远程开门或开闸、微信公众号远程开门或开闸； |  |  |
|  |  | 16.门禁支持一卡一密功能； |  |  |
|  |  | 17.门禁进出数据可通过管理平台设置规则做为考勤数据使用，支持5个时间段可设置范围、自动数据分析、生成考勤报表； |  |  |
| 7 | 标准读头 | 1.读卡类型：Mifare1； | 339 | 个 |
|  |  | 2.最佳读卡距离：2-8cm； |  |  |
|  |  | 3.读卡时间：Tmax≤500mS； |  |  |
|  |  | 4.通讯：韦根26/34； |  |  |
|  |  | 5.工作电压：9-16VDC； |  |  |
|  |  | 6.额定电流：30-100毫安； |  |  |
|  |  | 7.符合国际标准的接线方式，防浪涌保护，防错接保护； |  |  |
|  |  | 8.LED指示灯显示通讯状态。 |  |  |
| 8 | 人脸识别门禁机 | 1.操作系统：Linux 操作系统； | 13 | 台 |
|  |  | 2.屏幕尺寸：8英寸IPS超高清屏； |  |  |
|  |  | 3.处理器：双核处理器，主频 1.5GHz，1.2TFLOPS算力,内存1G+8G存储； |  |  |
|  |  | 4.摄像头：500W宽动态双目活体摄像头； |  |  |
|  |  | 5.识别距离：0.5-2M； |  |  |
|  |  | 6.识别时间：＜300ms； |  |  |
|  |  | 7.人脸库容量：1：N，N≤110000（即11万张人脸）； |  |  |
|  |  | 8.防水等级：IP66； |  |  |
|  |  | 9.记录存储：150000条识别记录； |  |  |
|  |  | 10.红外活体：带夜间红外、补光功能；活体识别，可防相片与视频识别； |  |  |
|  |  | 11.相片采集：软件相片批量导入、软件采集相片、人脸机采集相片、小程序采集相片、支持采集相片自动下发终端； |  |  |
|  |  | 12.通讯协议：支持局域网/广域网协议、可提供协议对接； |  |  |
|  |  | 13.支持99个普通的时间组策略，每个普通时间组策略可设置每天多达20个时间段控制； |  |  |
|  |  | 14.支持99个特殊的时间组策略适用于节假日特殊时间的通行要求，每个特殊时间组策略可设置多达20个日期时间段控制； |  |  |
|  |  | ▲15.支持并发5进程5端口批量下发人脸功能，解决大批量下发人脸问题（提供系统功能截图，并加盖制生产厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲16.支持软件操作注销人员后自动删除人员功能（提供系统功能截图，并加盖生产厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲17.智慧管理平台，管理模块丰富，使客户管理更高效、更智能、更省心、更省钱，平台最少要支持30个模块以上选择：数据分析、系统管理、设备管理、人事管理、卡务管理、宿舍管理、考勤管理、薪资管理、门禁管理、消费管理、订单管理、移动管理、停车管理、访客管理、巡更管理、水控管理、电控管理、人脸管理、班牌管理、餐台管理、称重管理、指纹管理、会议管理、健康管理、门锁管理、梯控管理、视话管理、校讯管理、彩屏管理、实训管理、进销管理、营养管理、行为管理、人证管理、LED管理、报修管理、培训管理、HR同步管理、短信管理、APP管理、微信管理、充电管理（提供平台系统截图，并加盖生产厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲18.人脸考勤门禁系统软件具有国家认可的第三方机构出具的著作权权证书报告（提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章）； |  |  |
|  |  | ▲19.人脸终端获得第三方带CNAS人脸检测报告（提供相关证明材料复印件，并加盖厂家公章）。 |  |  |
| 9 | 专用电源 | 专用电源 | 13 | 个 |
| 10 | 交换机 | 1.交换容量336Gbps； 2.包转发率42Mpps； 3.固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 10 | 台 |
| 11 | 通过式智能探测门 | 1.大屏测温安检门应具有金属检测功能、测温功能、人脸抓拍、信息发布等功能； | 1 | 台 |
|  |  | 2.由于现场安装环境限制，安检门外观尺寸应满足： |  |  |
|  |  | 通道尺寸：≤(mm)2100(高)x750(宽)x600(深) |  |  |
|  |  | 外形尺寸：≤(mm)2300(高)x890(宽)x670(深) |  |  |
|  |  | 3.显示屏尺寸：安检门应配备前后两个显示屏，尺寸应不小于28寸； |  |  |
|  |  | 4.多位置供电功能：样机的机箱顶部、左右门板均有电源和网络接口； |  |  |
|  |  | 5.金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警； |  |  |
|  |  | 6.信息发布终端管理功能：应支持通过显示屏进行自定义信息发布，可在客户端编辑发布内容，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、链接网页内容、实时监控画面等，可通过远程网络客户端或本地U盘更新内容。 |  |  |
|  |  | 7.通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%； |  |  |
|  |  | 8.报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s； |  |  |
|  |  | 9.报警显示功能：设备应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示人体藏匿违禁品的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； |  |  |
|  |  | 10. 计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次； |  |  |
|  |  | 11.实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值； |  |  |
|  |  | 12.人脸检测与测温：可同时检测并框选出30张人脸，并叠加测温结果； |  |  |
|  |  | 13.温度测量误差：在33℃-42℃范围内,测温误差均不大于0.2℃； |  |  |
|  |  | 14.人脸比对：设备应可在门头主机内建立人脸数据库，可存储不少于30万张人脸；支持对人脸进行属性识别，识别结果为输出属性按照性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等分类；可对存储的人脸按照不同名单进行分类，分类的名称可修改便捷，不同名单分类可联动不同的处理方式（如黑白名单）。 |  |  |
|  |  | 15.嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器； |  |  |
|  |  | 16.工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝； |  |  |
| 12 | 微剂量X射线检查设备 | 1.设备应用透射成像技术，可同时显示过检包裹的两个视角的透射图像，方便现场对违禁品的全面管控。 | 1 | 套 |
|  |  | 2.通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）; |  |  |
|  |  | 3.设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：刀具、锂电池、充电宝、压力容器、工具、鞭炮、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）等； |  |  |
|  |  | 4.穿透力：设备在正常工作时，能够穿透不小于46mm厚的钢板； |  |  |
|  |  | 5.单次检查剂量：在正常工作时，两个X射线产生装置，单次检查剂量应小于等于10μGy； |  |  |
|  |  | 6.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求； |  |  |
|  |  | 7.设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于65dB(A)； |  |  |
|  |  | 8.智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行； |  |  |
|  |  | 9.输送带正反向运转位移：设备在正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于等于1mm； |  |  |
|  |  | 10.超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，样机应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板； |  |  |
|  |  | 11.显示功能试验：设备应支持 1080p@120 FPS； |  |  |
|  |  | 12.图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB； |  |  |
|  |  | 13.危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置； |  |  |
|  |  | 14.保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色； |  |  |
|  |  | 15.泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA； |  |  |
|  |  | 16.绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下不应小于于500MΩ。湿热条件下不应小于20MΩ。 |  |  |

二、对接要求需实现的功能

供应商提供的设备必须与医院现有设备相兼容，实现全院一卡通刷。

三、施工组织要求

1、本项目为交钥匙工程，投标报价包含所有的设备安装、调试等；

2、本次建设项目需实现与原有门禁系统无缝融合，统一管理。

3、投标人在购买招标文件后自行进行踏勘，结合本次招标内容进行系统设计，所投报价需满足此次招标系统运行的全部建设需求。

四、其他要求

售后服务：

1）质保期：质保期内免费上门保修，终身提供技术支持；

2）提供7*24小时免费售后服务。系统故障报修后，半小时响应，2小时到现场，4小时排除故障。

3）设备安装完毕后，进行现场操作使用培训。

07包：

## 一、基本情况

工程名称：北京回龙观医院二期扩建信息化建设（新增内容）项目设计

建设单位：北京回龙观医院

建设规模：新建科研教学康复楼，总建筑面积3.4万平方米

资金来源：北京市政府投资

建设地点：位于北京回龙观医院院内门急诊综合楼的西北侧

招标内容：北京回龙观医院二期扩建信息化建设（新增内容）项目设计，包括但不限于设计及概算编制工作、后续服务工作及投标人在投标文件中承诺的其他服务内容。

设计周期：自签订合同之日起20日内完成设计报告编制。

## 二、项目建设内容

信息化部分应包含但不局限于如下内容与功能。如设计单位认为需要在设计中适当调整系统及功能，在保证限额设计总指标不被突破的前提下可由设计单位自行设计，设计成果须报招标人批准。

- 1、门禁系统

建设门禁系统用于新建科研康复楼，所有终端设备（门禁控制器107台、磁力锁222个等）与现有门禁软件平台对接，实现整个院区门禁系统统一授权管理（现有品牌提供一卡通数据接口进行数据对接）。同时配置安检系统，部署于科研康复楼一层大厅入口，防止人员携带刀具、爆炸物品、危险物品进入医院。

- 2、楼宇自控系统

建设楼宇自控系统用于新建科研康复楼，拟配置数据管理服务器、软件平台及各类网关、控制器、传感器、I/O模块等，实现热泵、风盘、新风、给排水、变配电、照明等系统的监测或管控。现门诊楼控系统接入到本次新增软件平台实现统一管理，同时保留现有门诊楼控工作站作为分控管理。

- 3、多媒体会议系统

建设多媒体会议系统用于新建科研康复楼，支撑北京回龙观医院日常学术研讨、会议报告、小型演出等。计划新建1间报告厅和20间教学会议室，多媒体会议系统主要建设内容包含：显示系统、扩声系统、视频会议系统、中控矩阵系统等

- 4、实验室设备

购置实验室设备用于新建科研康复楼，支撑精神医学研究，包括动物实验、人体实验，生化实验，遗传学实验等各种精神医学的基础与临床研究，科研康复楼内包含多间实验室，需要配置排气罩、滴水架、功能柱等配套设施，同时为满足实验环境恒温、恒湿的需求，配置精密空调系统。

- 5、办公终端设备

购置台式机、笔记本、打印机等办公终端设备，用于科研康复楼示教教学、心理援助热线、精神障碍风险评估室、信息采集室、神经电生理研究室、神经认知研究室、动物行为学、集成数据处理室、资料室、各类实验室、诊断室、治疗室、会议室及远程教学中心等部门日常办公、科研、教学及康复治疗等使用。

- 6、医疗相关专项设备

购置医疗相关专项设备用于各类医疗科研、教学及康复治疗，包括药物临床试验、精神康复、心理危机干预等使用。主要包括①护理培训设施：电图机、除颤仪、电子血压计、输液泵、治疗车、抢救车等；②药物临床实验设施：同步时钟、护理对讲、电茶炉等；③科研办公设备：投影仪、全息投影展示柜、液晶电视、交互电子白板等；④其他辅助设施：碎纸机、消毒柜、吸尘器、保温餐车等。

- 三、设计服务内容

投标人须完成北京回龙观医院二期扩建信息化建设（新增内容）项目设计。根据国家发展改革委第57号令关于初步设计的相关要求，结合具体业务系统现状，进行设计、规划，进一步明确项目目标，项目范围，对项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、系统方案设计、主要技术指标、运行管理体系、投资概算与资金来源、风险及效益分析等内容进行全面、可行、详细的设计与分析，在规定的时间内，完成本项目要求提交的各项内容，向项目单位交付的项目成果以书面和电子版方式提交。

## 四、设计目标

- 1、总体目标

满足北京回龙观医院二期开业对医院日常办公、安全防范、管理运营、学术研讨、会议交流、精神医学的基础与临床研究等相关需求。相关建设系统需实现与医院现有信息化体系的无缝对接，支撑新建科研教学康复楼的业务开展，同时符合国家及北京市关于医疗信息化、智慧医院建设的政策要求。助力提升精神卫生医疗服务质量、科研创新能力及运营管理水平。

- 2、具体目标

- （1)满足安全防范立体化需求

设计高可靠的门禁及安检系统，通过复用现有门禁平台（依时利），新增科研康复楼门禁点位及配套安检设备，实现对科研康复楼各区域（实验室、病房、办公区等）的精准权限管控。系统需具备实时监控、异常报警、消防联动等功能，结合视频监控系统形成“事前预警、事中处置、事后追溯”的闭环安全管理体系，保障医患人员安全。

- （2)满足管理运营智能化需求

设计楼宇自控系统，整合热泵、新风、给排水、变配电等设备的监控与控制功能，实现对科研康复楼环境参数（温度、湿度等）的精准调节及能源消耗的动态监测。系统需支持与现有门急诊楼楼宇自控系统的统一对接，通过数据可视化提升后勤管理效率，满足智慧医院精细化管理要求。

- （3)满足学术研讨与会议交流专业化需求

设计1间报告厅及20间教学会议室的多媒体会议系统，配置高清显示、专业扩声、视频会议及中控矩阵等设备，支持不低于1080P高清音视频传输、远程教学及多会场联动。系统需兼容现有会议终端，新购设备实现新旧设备统一管控，满足学术报告、远程会诊、小型演出等多样化场景，提升学术交流的便捷性与专业性。

- （4)满足日常办公高效化需求

设计覆盖科研教学康复楼各部门的办公终端，配备符合信创要求的台式机、笔记本、打印机等设备，实现示教教学、心理援助热线、精神障碍风险评估等办公场景的高效协同。系统需支持国产化操作系统及软件，确保数据处理安全稳定。

- （5)满足精神医学研究精准化需求

设计符合实验室标准的环境控制设备（排气罩、精密空调等）及科研终端，为动物实验、生化实验、遗传学研究等提供恒温恒湿、安全可控的实验环境，支撑科研数据的高效采集与分析，助力精神医学基础与临床研究的顺利开展。

## 五、设计服务要求

- 项目团队配备要求

项目经验：投标人应有丰富的医疗信息化项目实施经验。

技术团队：投标人应拥有专业的技术团队，包括系统分析师、注册咨询师、一级造价师等，以确保项目的顺利实施。

服务团队构成：

（1）项目负责人

投标人应指定项目组织能力强的管理骨干作为项目负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（2）技术负责人

投标人应指定技术水平高的技术骨干作为技术负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（3）项目团队人员

投标人应由相关领导牵头负责成立专门项目组，团队应配备与项目特点相匹配的设计人员，设计人员应具备与项目相关业务的相关执业（职业）资格证书；另外，根据设计工作量随时增加合格的技术支持人员以保证项目进度。

- 服务质量要求

- 基本要求

保证项目方案覆盖建设单位的全部需求、可落地可实施。

- 全过程的质量控制

加强设计咨询过程的质量控制，保证设计咨询活动按照相应的规程执行；

对需求分析、方案设计、设计论证、报告编制、方案调整修改等阶段的咨询工作进行质量控制。

用户反馈：收集用户对设计报告的反馈意见，及时进行修改和完善。

持续改进：根据项目进展和用户需求的变化，不断优化设计报告的内容和形式。

- 成果的质量控制

对设计咨询的工作成果加强质量检查，包括前后内容逻辑的一致性、文档的格式是否符合建设单位质量管理要求、概算中的设备清单是否与方案中一致，由产品质量审计员负责审核并签字确认。

### 3、职责与责任

- （1）质量责任

投标人应当对服务质量负责。成果物应当满足工程质量和安全的需要。

- （2）中立要求

投标人在项目方案编制中建议选用的材料、构配件和设备，并说明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外，投标人不得指定生产厂、供应商。

- （3）变更确认

投标单位应参与技术变更的研判与确认，并对由于技术方面的变更而引发出的投资变更做出判断与结论。

- （4）知识产权

投标人完成的本项目所有工作成果，其全部知识产权和相关权益均归招标人所有。本合同终止后，投标人应按招标人的要求，将设计咨询过程中形成的档案资料全部移交至招标人。

- （5）保密责任

投标单位对招标单位提供的所有相关项目资料给予保密。未经招标单位事先书面许可，投标单位不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与该保密信息或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用该保密信息。

### 4、定制化服务能力

需求分析：投标人应能够准确理解医院的业务需求，进行深入的需求分析，确保设计方案的针对性和有效性。

个性化设计：根据医院的特定需求，提供个性化的信息化设计方案，满足医院的独特业务流程和管理要求。

灵活调整：在项目实施过程中，投标人应能够根据医院反馈及时调整方案，确保最终交付的设计文件能够满足医院的期望。

### 5、项目管理与沟通

项目管理流程：投标人应建立完善的项目管理体系，确保项目按时按质完成。

定期沟通：投标人应与医院保持定期沟通，及时汇报项目进展，解决项目实施过程中的问题。

文档记录：投标人应提供完整的项目文档，便于医院进行项目监督。

## 六、交付成果

- 1、设计报告

按照招标人的要求，完成信息化系统的功能设计，详细描述产品应具备的全部功能。同时，对产品的硬件及网络支持条件予以严谨地分析和量化，为相关的工程建筑安装和设备选型等基础性工作提供准确的依据。

设计成果必须严格遵守设计原则，全部满足设计目标要求，全面覆盖设计内容，完全符合法规、标准的要求。至少报告以下章节：

项目背景和目标：介绍项目的背景信息，明确系统设计的目标。

需求分析：详细描述用户需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等。

总体架构设计：展示系统的技术架构，包括硬件架构、软件架构、网络架构等。

建设方案：详细描述各个功能模块的设计，包括数据流程图、界面设计等。

预算估算：提供项目的概算，包括硬件成本、软件成本等。

- 2、概算文件

项目工程建设部分的经济文件的编制必须贯彻执行国家、北京市有关工程建设的政策和法令，项目涉及信息化采购部分的概算文件必须按照信息化建设主管部门的相关要求编制。包括：

硬件成本：计算机、服务器、网络设备等硬件设备的购置或升级费用。

软件成本：操作系统、数据库管理系统、应用软件等软件的购买或定制开发费用。

信息资源建设成本：信息资源建设的费用。

其他费用：监理、测评等。

- 七、验收标准

- （一）设计咨询设计文档验收要求

- 提交的所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解；如有软件、数据建模等，应当采用标准的方法、工具。

- （二）最终工作成果验收要求

- 1.中标方提交的所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解。

- 2.中标方最终提交的初步设计及概算编制报告需达到采购人要求及国办发〔2019〕57号《国务院办公厅关于印发<国家政务信息化项目建设管理办法>的通知》对于项目初步设计内容和深度的要求。

- 3.经用户单位确认后视为成果验收合格。

08包：

# 一、监理工作总体要求

监控、督导和评价项目承建单位的行为，并采取相应的管理措施，保证项目建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位和监理工程师的勤奋而谨慎的工作，力求项目的质量、进度、投资目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

1、监理人应依据招标人的需求提供监理服务，按照工作步骤和工作方法，具体开展项目监理工作。

2、监理人要保证对项目进行全过程监理，真正掌握项目进展情况第一手资料。

3、监理人定期对向招标人提交监理报告，包括各子项目的工程进度、资金使用、工程质量、风险情况等内容。

4、监理人须协助招标人做好信息管理、工程文档管理的工作，对于项目建设文档进行汇总、归档、管理、编目。

5、协助招标人对项目进行过程管理、初验及终验。

6、协助招标人制定项目管理的相关制度，以加强对各承建单位质量保证期的管理。

# 二、监理服务要求

（一）监理目标

1、工程质量目标

在本项目预定的工程进度和投资下，通过完成本项目各子项目建设的质量目标。完成项目整体目标的预期质量目标。

2、工程进度目标

保证工程在合同规定的时间内完成，且本项目的各阶段建设按照预定的计划有序地进行。在规定日期内完成全部建设任务。

3、工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理，符合政府采购相关规定。

（二）监理服务范围

本次招标服务的范围包括：合同签署、方案设计、设备到货验收、设备安装调试、初验、试运行、培训、终验等全过程监理服务。

（三）监理服务内容

按照“三控制、二管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，具体内容包括（但不限于）：

1、工程组织及方案审核

（1)对项目质量控制的关键性环节进行监理；

（2)跟踪承建单位的项目开发进度；

（3)审核和确认承建单位的项目管理方案；

（4)审核和确认承建单位的总体技术方案；

（5)审核和确认承建单位的组织实施方案；

（6)参与方案的深化设计；

（7)审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

（8)审核和确认承建单位的配置管理方案；

（9)审核和确认承建单位的测试内容；

（10)审核和确认承建单位的系统运维服务管理方案。

2、工程质量控制

（1)系统集成质量的控制

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

（2)工程施工的质量控制

对进场材料报验进行质量检查和控制；

对工程施工过程进行检查；

对隐蔽工程进行检查和确认；

对项目施工安全和环境进行管理；

对工程施工质量进行质量检查和控制。

（3)应用软件开发的质量控制

审核和确认承建单位的软件开发计划；

软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试阶段的质量控制；

协助业主单位督促承建单位对应用软件各模块进行功能符合性测试，并出具相应测试报告；

源代码及应用程序的移交验收。

（4)软件应用培训的质量控制

审核和确认承建单位的培训计划；

监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核和确认承建单位的培训总结报告。

3、工程进度控制

（1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

（2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3)当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4、工程投资控制

（1)通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

（2)协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与项目进度结合起来。

5、信息安全控制

信息安全性检查，检查是否符合有关安全和保密的要求。

6、知识产权保护控制

（1)正版系统软件的使用；

（2)业主单位、承建单位及第三方知识产权的保护；

（3)提供或开发的软件，业主单位不受第三方的质疑和起诉。

7、工程合同管理

（1)协助业主单位签订工程施工合同，全面管理工程施工合同；

（2)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（3)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（4)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（5)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

（6)对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

（7)对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

（8)任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

8、信息管理/工程文档管理

（1)做好监理日记及工程大事记；

（2)做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

（3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4)管理好实施期间的各类技术文档；

（5)项目月报（周报）；

（6)监理工程师通知；

（7)各种会议纪要；

（8)阶段性项目总结；

（9)承建单位提交的技术文档。

9、组织协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1)第一次现场会

（2)监理交底会

（3)项目工作例会及业主单位组织的例会

（4)监理协调会

（5)专题讨论会

（6)专家论证会

（7)阶段工作总结会

（8)问题通报会

（9)分项的阶段验收、初验及最终验收会

（四）监理服务准则

1、维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

2、执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3、不收受被监理单位的任何礼金。

4、不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

5、遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

6、认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

7、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

8、坚持科学的态度和实事求是的原则。

9、在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

10、不泄漏所监理的工程需保密的事项。

（五）监理服务依据

1、国家及北京市信息系统工程监理规范。

2、招标单位与承建单位签订的承建合同。

3、招标单位与监理单位签订的监理合同。

4、有关国家和行业的技术标准。

5、根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

（六）监理服务期限

自签订合同之日起至项目通过最终验收止。