# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 序号 | 维保设备名称 | 设备型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | DSA维保 | Allura Xper FD20 Biplane | 1 |
|  | 2 | DSA维保 | UNIQ FD20 | 1 |
|  | 3 | MRI维保 | Ingenia 3.0T | 1 |
|  | 4 | MRI维保 | Ingenia 1.5T | 1 |
|  | 5 | 大孔径CT维保 | Brilliance CT Big Bore | 1 |
|  | 6 | 移动C形臂X线机维保 | Veradius | 1 |
|  | 7 | MRI移机 | Ingenia 1.5T | 1 |

二、商务要求

1.服务时间和地点：

1.1服务期限：1年

1.2服务地点：首都医科大学宣武医院指定地点

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

三、技术要求

# （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标是“MRI、DSA、回旋加速器及大孔径CT等维保服务购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

# （二）服务内容及要求

1.服务设备明细

| 序号 | 服务名称 | 设备型号 | 设备号 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA维保 | Allura Xper FD20 Biplane | 62333950 | 2015年11月 |
| 2 | DSA维保 | UNIQ FD20 | 69536077 | 2017年4月 |
| 3 | MRI维保 | Ingenia 3.0T | 74504929 | 2018年11月 |
| 4 | MRI维保 | Ingenia 1.5T | 79320722 | 2019年9月 |
| 5 | 大孔径CT维保 | Brilliance CT Big Bore | 74854241 | 2020年8月 |
| 6 | 移动C形臂X线机维保 | Veradius | 79125933 | 2019年11月 |
| 7 | MRI移机 | Ingenia 1.5T | 79320722 | 2019年9月 |

2.服务要求：

2.1服务内容：

2.1.1提供设备的安全检查；

2.1.2提供影像质量检查；

2.1.3提供设备除尘保养；

2.1.4提供运行状态检查等；

2.1.5提供提供定期维护保养报告；

2.1.6当采购人维保设备出现故障时，投标人及时派工程师进行指导或赴现场维修；

2.1.7维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由投标人承担（不包括的备件除外）；

2.1.8投标人须保证维保设备全年工作日的开机率≥95%，按照一年365个工作日计算。

2.2服务响应要求

2.2.1投标人需提供免费服务电话或免费维修电话，具备24小时×7天服务能力。

2.2.2投标人保证每天有专人值班服务，同时具备远程故障排除能力，投标人应提供详细应答说明，但不限于在线值班工程师的数量，资质等文件。

2.2.3保修设备发生故障，投标人应接到维修通知后，在线工程师电话响应时间不超过30分钟，工程师在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≤8工作时。国内备件到货时间≤12小时，国际备件到货时间≤72小时。

2.2.4投标人须提供全套原厂诊断软件，且需持有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。

2.2.5要求投标人能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施(FCO)。

2.2.6投标人应保证维保设备开机率保证≥95%，超过一天顺延二天保修日期；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。

2.3系统保养要求：

2.3.1投标人需对保修设备及相关配套设备做出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

2.3.2投标人需对采购人工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用。

2.3.3如维保服务设备信息表“备注”中无特殊要求，则投标人每年为设备提供高级维护保养服务（CT设备每年≥3次，DSA设备每年≥2次，MR设备每年≥3次），有特殊要求以维保服务设备信息表中要求为准。投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

2.4备件和工具要求

2.4.1任何经投标人使用的备件须保证经过原厂安全和性能检测合格，提供的每一个备件应具有可通过官方查询追溯的序列号。

2.4.2投标人需提供设备制造商出具的备件供应证明，或提供备件供应渠道的原厂备件供应证明（设备制造商出具）以及投标人和备件供应渠道之间的合作证明。

2.4.3投标人需具有核磁、CT、DSA专用调试工具各一套，并提供工具清单。

2.4.4投标人至少有一家仓库，保证维保设备常用维修所需零配件的95%得到及时提供。

2.5投标人需根据采购人要求为相关使用及维护人员提供4人次培训名额，保证设备使用。

2.6投标人需提供所保Ingenia 1.5T设备及其配套的水冷机和精密空调移机服务1次，价格已包含在投标总价中。

2.6.1需提供原厂技术工程师对设备进行相关检查（软件及硬件），对设备进行评估。

2.6.2技术工程师对设备硬件进行拆分分类（专业工具箱、工装架1套到达场地）；

2.6.3技术工程师对设备主要备件进行拆分，技术工程师协助指导实施工程师对设备进行拆除；

2.6.4转移至指定区域对所有备件进行除尘、检查、分类、编组包装

2.6.5转运至医院指定位置， 再次安装，调试，校准（提供安装场地要求条件指导，不包含新场地安装必要条件准备）；

2.6.6包含在拆装机过程中必备使用硬件（如易损耗的地线、电源线，绝缘垫片，各类固定器等）；

2.6.7不包含在拆机、转运、安装过程中非人为因素造成的备件损坏。

四、为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采 购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。