# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京佑安医院购置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 微波消融治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 多功能妇科检查床 | 2 | 否 |
|  | 1-3 | 多功能高档电动护理床 | 4 | 否 |
|  | 1-4 | 治疗车（小） | 14 | 否 |
|  | 1-5 | 治疗车（中） | 23 | 否 |
|  | 1-6 | 治疗车（大） | 3 | 否 |
|  | 1-7 | 抢救车 | 1 | 否 |
|  | 1-8 | 除颤监护仪 | 1 | 否 |
|  | 1-9 | 病理切片柜 | 4 | 否 |
|  | 1-10 | 病理蜡块柜 | 4 | 否 |
|  | 1-11 | 医用冷藏柜 | 1 | 否 |
|  | 1-12 | 电动吸引器 | 3 | 否 |
|  | 1-13 | 牙科微动力系统 | 1 | 否 |
|  | 1-14 | 遥测监护系统 | 1 | 否 |
|  | 1-15 | 封口机 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 生物显微镜 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 全自动酶标仪 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 离心机 | 3 | 否 |
|  | 2-4 | 免疫蛋白印记仪 | 1 | 否 |
|  | 2-5 | 全自动血型配血仪 | 1 | 否 |
|  | 2-6 | 射频消融治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 2-7 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 输尿管内窥镜 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 医用心理量表评估系统 | 1 | 否 |
|  | 3-3 | 视频喉镜 | 3 | 否 |
|  | 3-4 | 凝血和血小板功能分析仪 | 1 | 否 |
|  | 3-5 | 鼻窦手术动力系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间（服务期限）：签订合同后30日内。

2、采购项目（标的）交付的地点（服务地点）：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后36个月。

五、采购标的验收标准

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应提供验收手册、技术资料、验收工具，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1微波消融治疗仪

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

1、可在3.0T及以下磁共振机房使用(距离磁体最小距离≤1.5m) 边扫描边消融。

2、工作频率：2450MHz±10%。

3、输出功率调节范围：0～100W，调节步长≤5W。

4、治疗时间调节范围：0～30min，调节步长：≤1min。

5、控制系统：

5.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸。

5.2、控制方式：按键、触屏、脚踏。

5.3、计时方式：具备正计时、倒计时、累计时间计时方式。

5.4、测温范围：35℃～90℃，误差：不超过±1.5℃。

5.5、超温保护限值设定范围：40℃～90℃，误差：不超过±1℃。

5.6、具备杆温控制告警功能，保证消融针针杆温度≤42℃。

5.7、具有自动保护装置，具备开机自检、过载、过温、误操作保护功能。

5.8、循环水泵不工作，微波停止输出。

6、外壳的微波辐射泄露≤5mW/cm²。

7、消融导管：

7.1、具备旁温测温端口。

7.2、多发射源导管可选。

8、电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，功率≤600VA。

第1包 品目1-2多功能妇科检查床

数量：2台/套

一、每台技术参数如下：

1、产品尺寸：1250×700×850mm，可上下浮动20mm。

2、由背板、座板、腿板、托腿架组成。

3、座板下方配不锈钢圆盆。

4、额定载荷≥135kg。

5、床架采用直径≥30mm，壁厚≥1.0mm不锈钢管经折弯、焊接而成。焊接表面光滑。

6、托腿架采用直径≥12mm不锈钢筋加腿托组成。

▲7、可调整背板角度、腿板角度、托腿架高度，托腿架可拆卸。

8、背板上折角度调节范围：0～45°。

9、腿板上折角度调节范围：0～45°。

10、床垫：人造皮革、高弹海绵（≥30mm）组合而成。

11、床腿装有塑胶套脚。

第1包 品目1-3多功能高档电动护理床

数量：4台/套

一、主要用途：用于妇科手术、诊断及检查等。

二、每台技术参数如下：

▲1、手控制器可控制床的电动升降、电动后倾、电动背板上下折。

2、背板最大上折角度≤75°；最大下折角度≥15°

3、最大后倾角度：≥25°。

4、台面升降范围：600mm～1000mm；误差：不超过±20mm。

5、台面：尺寸：1450mm×590mm，可上下浮动20mm。

6、床垫为皮革制作，护潮、防渗防漏。

7、床体材质：（补充）；底座防漏设计。

8、如腿托可活动，需补充活动范围。

9、各种附件材质： 304不锈钢。

10、具备可充电电池，在无交流电情况下，可自动供电，，支持连续≥50次手术。

11、配备万向脚轮，可刹车

三、单台主要配置

1、床体：1台。

2、腿托：2只。

3、握力把手：2个。

4、污物盆：1个。

5、手控制器：1个。

第1包 品目1-4 治疗车（小）

数量：14台/套

一、每台技术参数如下：

1、规格尺寸：500mm×350mm×900mm，可上下浮动5%。

2、整体材质：

2.1、整体材质： 304不锈钢板及不锈钢管。

2.2、板厚：≥1.0mm；钢管厚度≥1.2mm，直径≥25mm；台面底部加装加强筋

3、双层台面设计，上层台面带三面不锈钢围栏，下层台面带四面不锈钢围栏。

4、上台面下边配置1个抽屉，抽屉轨道采用，三节伸缩滚珠式静音滑，抽屉承重≥15kg。

5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮直径≥100mm，带刹车。

6、满焊焊接，表面打磨抛光处理，焊接光滑圆润；板材表面经过拉丝美化处理。

二、每台主要配置：

1、推车：1辆。

2、污物桶：1个。

第1包 品目1-5 治疗车（中）

数量：23台/套

一、每台技术参数如下：

1、规格尺寸：600mm×450mm×900mm，可上下浮动5%。

2、整体材质：

2.1、整体材质：304不锈钢板及不锈钢管。

2.2、板厚：≥1.0mm；钢管厚度≥1.2mm，直径≥25mm；台面底部加装加强筋。

3、双层台面设计，上层台面带三面不锈钢围栏，下层台面带四面不锈钢围栏。

4、上台面下边配置1个抽屉，抽屉轨道采用，三节伸缩滚珠式静音滑，抽屉承重≥15kg。

5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮直径≥100mm，带刹车。

6、满焊焊接，表面打磨抛光处理，焊接光滑圆润；板材表面经过拉丝美化处理。

二、每台主要配置：

1、推车：1辆。

2、污物桶：1个。

第1包 品目1-6 治疗车（大）

数量：3台/套

一、每台技术参数如下：

1、规格尺寸：800mm×500mm×900mm，可上下浮动5%。

2、整体材质：

2.1、整体材质：304不锈钢板及不锈钢管。

2.2、板厚：≥1.0mm；钢管厚度≥1.2mm，直径≥25mm；台面底部加装加强筋

3、双层台面设计，上层台面带三面不锈钢围栏，下层台面带四面不锈钢围栏。

4、上台面下边配置1个抽屉，抽屉轨道采用，三节伸缩滚珠式静音滑，抽屉承重≥15kg。

5、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮直径≥100mm，带刹车。

6、满焊焊接，表面打磨抛光处理，焊接光滑圆润；板材表面经过拉丝美化处理。

二、每台主要配置：

1、推车：1辆。

2、污物桶：1个。

第1包 品目1-7抢救车

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

1、规格尺寸：650×475×960mm；可上下浮动5%。

2、台面：ABS工程塑料与不锈钢板面板结合；设有三面围栏。

3、立柱采用铝合金型材；侧板、背板采用铝塑板拼装。

4、抽屉：

4.1、车体配有五层抽屉，ABS扣手，采用三节静音滑轨。

4.2、抽屉材质为加厚铝合金材质。

4.3、抽屉内配防滑垫。上三个抽屉内配分隔片。

5、车体侧面配有书写平台。

6、车体配有中控锁。

7、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。

8、车体配四只防撞装置。

二、主要配置：

1、抢救车：1辆。

2、不锈钢输液架：1个。

3、氧气瓶支架：1个。

4、5孔插线板：1个。

5、心肺复苏板：1个。

6、仪器托架：1个。

7、污物桶：2个。

8、锐器盒支架：1个。

第1包 品目1-8 除颤监护仪

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

1.1、重量：≤5kg（含电池）。

1.2、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768，中文操作界面，支持手势操作。

1.3、可显示≥5通道监护参数波形。

1.4、配置50mm记录纸记录仪，可同时打印≥3通道波形。

1.5、自动打印除颤记录，单次波形最长记录时间≥30s；可连续记录波形。

1.6、配备1锂电池，可支持200J除颤≥300次。

1.7、防尘防水级别：IP55。

1.8、裸机可承受0.75米跌落冲击。

1.9、工作环境温度范围：0℃～55℃，湿度范围：5%～95%，大气压范围：60.0 kPa～105kPa。

▲2、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天及以上人群。

3、除颤

▲3.1、双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

3.2、手动除颤：

3.2.1、具备同步和非同步除颤方式。

3.2.2、能量≥15档可选，最大能量≥360J；可通过体外电极板进行能量选择。

3.2.3、配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量：1～50 J范围内≥15档可选。

3.2.4、手动除颤模式下可提供自动节律分析和操作指引。

3.4、体外除颤电极板：

3.4.1、一体化设计，同时支持成人和小儿，可快速切换。

▲3.4.2、电极板支持能量选择，控制充电、放电三步操作，满足单人除颤操作。

3.5、AED除颤：

3.5.1、具备中文语音和中文提醒功能和自动录音功能，记录时长≥8h。

3.5.2、从开始AED分析到放电准备就绪所需时间≤10s。

3.6、开机到可正常使用时间≤2s。

▲3.7、除颤充电至200J所需时间≤5s。

3.8、可实时显示病人接触状态和阻抗值。

4、心电监护：

4.1、适用于成人，小儿和新生儿。

4.2、具备5导心电监护功能。

4.3、心电波形速度：6.25 mm/s～50 mm/s范围内≥4挡可选。

4.4、心律失常分析种类≥20种@心电电极片监测。

4.5、支持ST/QT实时分析。

4.6、阻抗呼吸率范围：0～200rpm。

4.7、除颤后心电基线恢复时间≤3s。

4.8、可存储≥120h连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

5、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

6、具备CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波。

7、抢救结束后自动生成抢救报告。

8、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

9、关机状态下可每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），可定期自动大能量自检（最大放电能量），自检后可自动打印或按需打印自检报告。

第1包 品目1-9病理切片柜

数量：4台/套

一、每台技术参数如下：

1、材质：钢板厚度≥0.8mm，表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

2、工程塑料蘑菇头拉手,所有结构件采用模具一次成型。

3、底座尺寸：500×450×120mm。可上下浮动5%。

4、每组切片柜12个柜体叠加，每组尺寸：500×450×1680mm，可上下浮动5%。

5、每个柜体含横向抽屉6个。

6、每组储存玻片≥60000张。

第1包 品目1-10 病理蜡块柜

数量：4台/套

一、每台技术参数如下：

1、材质：冷轧钢板，厚度≥0.8mm；表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

2、抽屉：滑轮导轨式，工程塑料内嵌式拉手，所有结构件采用模具一次成型。

3、底座尺寸：500×450×120mm，可上下浮动5%。

4、每组蜡片柜由4个柜体叠加；每组尺寸：500×450×1680mm；可上下浮动5%。

5、每个柜体包括6只抽屉；单个柜体尺寸：500×450×390mm；可上下浮动5%。

6、每组可储存蜡块≥15000只。

第1包 品目1-11医用冷藏柜

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

1、结构、材质

▲1.1、立式，单开门体，箱内有效容积：≥300L。

1.2、外部尺寸：≤600mm×650mm×1850mm；内部尺寸≥500mm×500mm×1250mm。

1.3、门体：双层电加热玻璃门，带暗锁可加挂锁。

1.4、具备温度测试孔。

1.5、多层搁架设计，搁架间距可调。

1.6、柜内照明：LED。

1.7、配备万向脚轮和止动底脚。

2、制冷系统：

▲2.1、制冷方式：风冷；环保制冷剂。

2.2、温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃。

2.3、冷凝水汇集后可自动蒸发。

3、控制系统

3.1、温度控温范围：2～8℃；调节步长≤0.1℃；温度数字显示；

3.2、具备温度显示传感器和温度控制传感器。

3.3、具备高低温蜂鸣报警、传感器故障蜂鸣报警、断电蜂鸣报警功能。

3.4、具备充电电池，断电后可显示箱内实时温度≥24h。

4、噪音：≤45dB（A）。

5、电源：AC 198～242V，50Hz±1 Hz

6、制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001认证并提供证书复印件。

第1包 品目1-12电动吸引器

数量：3台/套

一、每台技术参数如下：

1、无油免维护活塞泵。

2、具备二次防溢流装置。

3、气控防水脚踏开关。

4、压力数字显示。

5、负压调节范围：-0.01MPa～-0.09MPa。

6、抽气速率：≥35L/min。

7、PC液瓶，储液瓶容量：≥2L×2。

8、噪声：≤55dB(A)。

9、工作电源：AC 220V±10%、50Hz±2%，功率≤150VA。

10、外形尺寸：≤1000×500×500mm。

第1包 品目1-13牙科微动力系统

数量：1台/套

一、主要用途：适用于口腔治疗中，如：拔牙、牙槽骨修整、根管治疗、根尖手术、儿童全麻治疗、牙周手术、修复等，提供牙科手机进行手术的驱动力。

二、技术参数

1、主机：

1.1、转速调节范围：100～400000转/分钟。

1.2、供水模式：≥2种（生理盐水或去离子水）。

2、可通过触控显示屏或脚踏开关来控制操作。

3、整机噪音：≤80dB。

4、配备台车，静音脚轮可锁定。

5、可选配一次性使用无菌口腔冲洗器。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、脚踏开关：1个。

3、台车：1个。

第1包 品目1-14遥测监护系统

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

（一）、中央站：

1、中央站硬件：

1.1、CPU：i7或以上性能；内存≥4G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥22英寸；打印机：输出设备(黑白激光)。

1.2、彩色液晶电视：≥45英寸；数量：2台。

1.3、音箱：1套。

2、软件功能：

2.1、中央监护系统软件支持≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量≥120床。

▲2.2、采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备数量≥120床。

2.3、系统具备用户权限管理功能，提供基于用户名、密码的用户身份认证。

2.4、双向控制，中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。

2.5、具备护士呼叫和呼叫病人功能。

2.6、具备病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理功能。

2.7、中央监护系统可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。

2.8、中央站软件可导出数据。

（二）遥测监护仪主机1

▲1、主机具备心电、呼吸、血氧、脉率监测功能。

2、液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥480×320，具有自动息屏功能，用户可自定义息屏时间。

3、心电监测：

3.1、具备3/5导心电监护功能。

3.2、具有多导心电监护算法。

4、内置充电电池，支持主机工作时间≥80h。

5、重量≤300g（含电池），配挂包。

6、防水防尘等级：IP67。

7、满足1.5米跌落测试要求。

（三）、遥测监护仪主机2：

▲1、主机具备心电、呼吸、血氧、脉率、血压监测功能。

2、液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥480×320，具有自动息屏功能，用户可自定义息屏时间。

3、心电监测：

3.1、具备3/5导心电监护功能。

3.2、具有多导心电监护算法。

4、血压监测

4.1、袖带血压测量，测量时间≤20s。

▲4.2、支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。

5、内置充电电池，支持主机工作时间≥40h。

6、整体尺寸≤80×150×30mm，重量≤400g（含电池），配挂包。

7、防水防尘等级：IP44。

8、满足1.5米跌落测试要求。

（四）、电池充电站

1、可同时为≥8块锂电池充电。

2、充至90%的时间≤5h。

3、具有防尘盖板。

二、主要配置：

1、中央站：1套。

2、遥测监护仪主机1：4台。

3、遥测监护仪主机2：2台。

4、锂电池：12块。

5、ECG导联线：6条。

6、血氧转接线：6条。

7、软指套血氧传感器：6条。

8、便携包：6个。

9、血压延长管：2根。

10、血压袖套：2个。

11、集中充电站：1个。

第1包 品目1-15 封口机

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

1、封口

1.1、封口速度：≥10m/min。

1.2、封口留边调节范围：0～35 mm可调。

1.3、封口温度调节范围：60-220℃。

1.4、具备微处理器控制的升温和降温装置。加热：平板式陶瓷加热组件。

1.5、采用浮动式恒定压力压合结构，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要。

2、打印：

2.1、打印方式：针式打印。

2.2、双打印头，可双行打印。

2.3、可中、英文打印。

3、控制系统

3.1、彩色液晶触摸屏：≥7英寸，内置时钟。

3.2、可以设置打印内容、打印参数的位置，可设置上打印或者下打印；打印参数可自动储存。

3.3、中英文显示打印切换，键盘输入控制，和参数可以设置并具有功能。

3.4、可以打印测试时间、封口温度、压力、速度、封口时间、操作人员、设备编号。

3.5、工作过程自动检测，出现故障可自动报警或提示。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、滚轴工作台：1个。

3、导向板：1个。

4、色带：2个。

第2包 品目2-1 生物显微镜

数量：1台/套

一、用途：用于普通染色的切片观察。

二、技术参数：

1、生物显微镜，可作明场、暗场观察。

▲2、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离：45mm。

3、载物台尺寸：≥120×130mm；行程：≥75mm（X）×30mm（Y）。

4、调焦机构：具备粗调限位装置；可以进行张力调节。

5、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25。

6、照明系统：LED光源，寿命≥20000h。

7、双目观察筒，瞳距调整范围：50-75mm，倾斜角度：30°±1°，可360°旋转。

8、10×目镜：

8.1、带眼罩，眼点高度≥430mm。

8.2、视场数≥20。

9、物镜转盘：≥4孔。

10、物镜：

▲10.1、配备平4×平场消色差物镜1个、10×平场消色差物镜1个、40×平场消色差物镜1个、100×平场消色差物镜1个。

10.2、4×物镜：N.A.≥0.1；W.D≥27mm。

10.3、10×物镜：N.A.≥0.25；W.D≥8mm。

10.4、40×物镜：N.A.≥0.65；W.D≥0.6mm。

10.5、100×物镜：N.A.≥1.25；W.D≥0.12mm。

11、双目观察筒、目镜、物镜都防霉处理。

12、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

第2包 品目2-2 全自动酶标仪

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

1、光源：卤素灯；波长范围：340～850nm。

2、滤光片轮≥8位，配备≥3块滤光片，至少包括405nm±5nm、450nm±5nm和620nm±5nm滤光片。滤光片半带宽：≤9nm。

3、吸光度测量范围：0～6Abs。

4、线性范围：0～3Abs@测量波长405nm±5nm、96孔板快速测量模式；0～4Abs@标准测量模式96孔板。

5、分辨率≤0.001Abs。

6、准确性：±1%（0～3Abs），精确性：CV≤0.2%（0～3Abs）。

7、测量速度：96孔板快速测量模式，≤6s；96孔板标准测量模式，≤12s；384孔板快速测量模式，≤11s；384孔板标准测量模式；≤33s。

8、振荡器：线性振荡，速度≥3档可选。

9、彩色显示屏≥10cm*6cm；分辨率≥480×270

10、主机可存储测量程序≥100个和测量结果≥100组（96 孔板）。

11、配备外接打印机。

12、通讯接口：USB，可连接计算机、U盘用于结果的输出和保存。

13、内置电脑控制软件。

第2包 品目2-3 离心机

数量：3台/套

一、每台技术参数如下：

1、全金属机箱，自吸式电子门锁，开盖自动停机。

▲2、变频电机，具备测速系统。

3、微处理器控制，液晶屏显示。

4、程序储存≥9组，转速、离心力可单独设置。

5、升速≥10档可调，减速≥10档可调，具有全制动防回荡功能。

6、具有停机手动、自动开盖选择功能。

7、最高转速：≥4000r/min；误差：不超过±2.5%。

8、最大相对离心力：≥3100×g。

9、最大容量：水平转子，真空采血管≥100支（自动脱帽）；生物安全转子，真空采血管≥28支。

10、定时时间：1-99min。

11、整机噪音：≤65dB（A）。

12、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤1kW。

二、单台主要配置：

1、主机：1台。

2、转子：2套。

3、离心桶：2个。

第2包 品目2-4 免疫蛋白印记仪

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

▲1、试验条容量：≥45条。

2、控制系统：

2.1、液晶触摸显示屏，中文操作界面。

2.2、程序存储：≥50组。

2.3、具备试剂添加提示、废液溢流、工作结束等报警功能。

3、可进行≥2个不同项目（同一品牌试剂盒）同盘操作。

4、液体分配系统：

▲4.1、配液泵数量：≥8台。

4.2、单泵分配量范围，0000μL～3000μL；调节步长≤ 1μL；准确度：不超过±3.0%@当各通道试剂分配量2000μL；精密度：CV ≤5.0%@当各通道试剂分配量为2000μL。

4.3、配液瓶容量：≥200mL；数量：≥6瓶。

5、摇床：

5.1、温度设置范围： 室温、25℃-37℃；误差：不超过±1.5℃；波动≤0.2℃。

5.2、速度≥3挡可选。

5.3、孵育时间设置范围: 0-24 h，调节步长≤1 min，可循环显示h：min：s。

6、清洗：

6.1、各通道可按需运行自动清洗程序进行清洗。

6.2、清洗过程中，可同时双头加液、吸液。

6.3、清洗缓冲液瓶容量：≥1000mL×2瓶。

6.4、交叉污染： 当阴性和阳性样本按交替顺序测试时，阴性样本应不可呈现阳性条。

7、废液瓶：

7.1、无渗漏、密闭负压废液瓶。

7.2、容量：≥2000mL瓶。

8、通讯： RS232 接口。

9、电源：AC 220V±22V ，50Hz±1 Hz；功率：≤250VA。

10、仪器使用年限≥10年（提供铭牌或说明书证明）。

第2包 品目2-5 全自动血型配血仪

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

（一）、主机：

▲1、可完成ABO、Rh（D）血型定型检测、ABO、Rh（D）血型抗原检测Rh血型抗原检测、不规则抗体筛查；、交叉配血等。

▲2、全自动完成血型试验的上卡、打孔、加样、孵育、离心、判读等实验过程。

3、检测卡：6/8孔微柱凝胶卡。

4、血型卡抓手和加样模块为两个独立机械臂，可以同时加样和转卡。

5、凝胶柱卡转移机械手：可完成所有的转卡工作，断电不掉卡。

6、穿刺模块：常温位≥12个；配备打孔器，全自动完成穿刺、支持6/8孔打孔器。

7、加样臂：

7.1、采用气动置换原理吸样

▲7.2、加样通道≥2个，采用一次性TIP头，具有液面探测功能、失针检测、气泡检测、凝块检测功能。

7.3、加样重复性及准确度：重复性CV（%）≤1%@加样量（100 uL）；准确性（%）：不超过±2%。

▲8、流水线式运行，可同时放置≥144个样本；可使用原始管上机，支持9mm～12mm试管

9、自动混匀试剂位≥12个；稀释液位置≥2个。

10、稀释模块：可放置≥2块96孔稀释板

11、具备条形码扫描功能，可以扫描样本、试剂和微柱凝胶卡的信息。

▲12、离心机≥2台，最高转速：≥3000r/min，每台离心位≥12个。

13、试剂卡容量：可放置≥96张试剂卡。

14、孵育模块：

14.1、≥2组； 每组≥12个孵育位。

14.2、孵育温度：室温～60℃。

15、待定模块：≥2组，每组≥12位。

16、判读模块：CMOS相机及背光源组成，实验结果自动判读出报告。

17、工作站：

17.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥21英寸；打印机：输出设备（黑白激光）。

17.2、中文操作界面；具备数据库，可连接LIS/HIS系统。

▲18、测试速度： ABO正反定型每小时可完成≥48张卡。

（二）、附件：

1、吸头载架： 800ul吸头盒≥4个。

2、样本载架：≥24 个样本位。

3、试剂卡载架：24卡/个。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、吸头载架：1个。

3、样本载架：6个。

4、试剂卡载架：4个。

5、吸头：2000个。

6、吸头托盘：10个。

7、试剂盒（100mL）：2个。

8、稀释板：5块。

第2包 品目2-6 射频消融治疗仪

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

（一）、主机：

▲1、输出通道：≥3通道。

▲2、水冷系统 ：具备一体式水冷泵，能量输出时自动开启，消融完成时自动关闭。

3、工作频率：470kHz±2%。

▲4、工作模式：自动模式（阻抗算法，适用于固定式消融）、功率模式（适用于移动式消融）、温度模式（适用于针道消融）。

▲5、输出功率调节范围：0～200W；调节步长≤5W，误差：不超过±10%。

6、时间设定范围： 0～30min；调节步长≤1min，倒计时模式。

7、术中实时监测并显示温度、实时功率、阻抗。

8、阻抗监测范围：25Ω～999Ω；误差：不超过±10%或±不超过10Ω。

9、温度测量范围：10℃～99℃；误差：不超过±3℃。

10、可连接额外的温度探针，对消融区域周边重要组织器官进行温度监控。

11、具备开机自检功能，并实时监控温度、阻抗、系统连接及机械故障。如出现问题，可声光报警同时停止能量输出。

12、防电击等级, I类， BF型。

（二）、射频消融电极包及附件：

1、可提供配套的一次性使用水冷循环直型电极针。

2、电极针尖类型：三棱针尖。

3、电极长度, 7cm～25cm范围内≥5档可选。

4、电极直径：17G、19G可选。

5、暴露区长度暴露区长度：5m～40mm范围内≥5种可选。

6、电极针杆标记精度：≤1cm；至少在5cm、10cm、15cm、20cm处有特殊标记。

7、电极针尖端内置热电偶，可监控内部冷却水温度。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、脚踏开关：1个。

3、台车：1辆。

第2包 品目2-7 全自动免疫组化染色机

数量：1台/套

一、每台技术参数如下：

（一）主机

1、免疫组织化学（IHC）染色、免疫细胞化学/巴氏联染（ICC/LBC）、免疫细胞化学/巴氏联染联检（ICC/LBC+LBC）。

2、技术原理：阻水圈法。

3、适用样本： 液基细胞制片和组织细胞石蜡切片。

▲4、检测通量, 1～48张组织切片或细胞制片/批，检测时间≤4h@48张切片。

5、ICC染色试剂用量：≤50uL/测试）；IHC染色试剂用量≤150uL/测试。

▲6、项目自由组合：同批可单一项目单一程序设置，亦可多个项目多程序设置。

7、内环境可控,仪器内温度：20～30℃，湿度：≥60%。

8、全中文操作界面，系统自动保存上次操作参数，染色过程实时监控，实时显示仪器的进行状态。

9、具备故障自动报警功能，可自动暂停。

10、可提供配套载玻片，自带阻水圈；单片单圈、单片双圈载玻片可选。

（二）便携式工作站：

1、CPU：i5或以上性能；内存≥64G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥21英寸；打印机：输出设备（黑白激光）。

2、配套报告软件。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、笔记本电脑：1 台。

第3包 品目3-1 输尿管内窥镜

数量：1套（2根镜子）

一、镜子1：

（一）技术参数如下：

1、视向角：0°

2、视场角≥60°

3、有效景深范围：5mm～15mm。

4、视场中心角分辨力：≥0.7C/（°）

5、有效光度率：≥400cd/（㎡·lm） 。

6、显色指数：Ra≥80。

7、照明镜体光效ILeR：≥0.7，综合镜体光效SLeR：≥0.104，综合边缘光效SLe-z：≥0.046

8、单位相对畸变：在工作视场形状下单位相对畸变的控制量∣VU-Z∣≤50%；当∣VU-Z∣≤25%时，畸变一致性差UV≤4%(绝对差)；当∣VU-Z∣＞25%时畸变一致性差UV≤16%(相对差)。

9、插入部分最大宽度直径≤3.75mm，器械通道最小宽度直径≥1.4mm。

10、工作长度：≥430mm；内镜总长≤600mm。

▲11、一体化镜身镜桥，蓝宝石镜头，镜身可弯曲

12、具备镜桥双阀门。

13、目镜罩外径：31.7mm±0.5mm，适用于医院硬镜摄像系统。

14、导光束可适配Wolf、Olympus、Storz等光源主机。

15、支持戊二醛浸泡、低温等离子消毒；2%的戊二醛灭菌消毒循环20次试验无泄漏。

16、取石钳：直径≤4Fr，有效长度≥550mm。

（二）主要配置：

1、输尿管内窥镜：1条。

2、封水帽：2个

3、取石钳：1把。

4、消毒器械盒：1个。

二、镜子2：

（一）技术参数如下：

1、视向角：0°。

2、视场角≥80°。

3、有效景深范围：5mm～15mm。

4、视场中心角分辨力：≥1.06C/ (°)。

5、有效光度率：≥700cd/（㎡·lm） 。

6、显色指数：Ra≥80。

7、照明镜体光效 ILeR：≥0.6，综合镜体光效 SLeR：≥0.178。

8、单位相对畸变：在工作视场形状下单位相对畸变的控制量 ∣VU-Z ∣≤ 50%；当 ∣VU-Z ∣≤25%时，畸变一致性差 UV ≤ 4%(绝对差)，当 ∣VU-Z ∣ >25%时，畸变一致性差 UV≤16%(相对差)。

9、插入部分最大宽度直径≤4.45mm，器械通道最小宽度直径≥1.7mm。

10、工作长度≥430mm，内镜总长≤600mm。

▲11、一体化镜身镜桥，蓝宝石镜头，镜身可弯曲。

12、具备镜桥双阀门。

13、目镜罩外径：31.7mm±0.5mm，适用于医院硬镜摄像系统。

14、导光束可适配Wolf、Olympus、Storz等光源。

15、支持戊二醛浸泡、低温等离子消毒；2%的戊二醛灭菌消毒循环20次试验无泄漏。

16、取石钳：直径≤5Fr，有效长度≥550mm。

（二）主要配置：

1、输尿管内窥镜：1条。

2、封水帽：2个

3、取石钳：1把。

4、消毒器械盒：1个。

第3包 品目3-2 医用心理量表评估系统

数量：1台/套

一、主要用途：用于辅助医护人员对被试人员的精神、心理状况、认知功能、睡眠状况相关的信息进行采集、存储、测评及报告打印。

二、每台技术参数如下：

（一）、患者一体机工作站：

1、CPU：N5095处理器或以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G。

2、显示屏：≥23.8寸；分辨率 ：≥1920×1080 。

3、配备耳机。

（二）、医生工作站：

1、CPU：i5或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1T。

2、彩色液晶显示屏≥21寸。

3、打印机：输出设备（黑白激光）。

（三）、软件功能：

▲1、系统数据库包含量表：≥250个，至少包括长谷川痴呆测验、痴呆简易筛选量表(BSSD)、不自主运动评定量表、阿尔茨海默病筛查表（AD8）、Hachinski缺血量表（HIS）、简明精神病评定量表(BPRS)、简易智力检测量表（AMTS）、多伦多述情感障碍量表（TAS-20）、多伦多述情感障碍量表（TAS-26）、认知情绪调节问卷（CERQ）、瑞文高级推理测验（APM）、社会功能缺陷筛选量表（SDSS）、认知偏差问卷（CBQ）、眩晕障碍量表(DHI)、神经精神问卷（NPI）、额叶行为问卷（FBI）、个人和社会功能量表（PSP）、功能独立性评定FIM量表、老年人运动功能量表（GLFS-25）、功能活动调查表（FAQ）、美国国立卫生院神经功能缺损评分、临床痴呆评定量表(CDR)、MES记忆与执行筛查量表、老年人认知功能筛查量表（CASI）、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、阿尔兹海默病评定量表-认知分量表（ADAS-cog）、Rivermead行为记忆功能评定表、常识记忆注意力测验、简明心理状况测验（MMSE）、轻度行为损害检查表（MBI-C）、Cohen-Mansfield激越问卷（CMAI）、总体衰退量表、康奈尔痴呆抑郁量表、严重损害量表（SIB）、额叶功能评定量表、执行功能失常问卷、威斯康星卡片分类测验、SDMT符号数字模式测验、Boston命名测验、言语流畅性测验、ACVLT听觉词语学习测验、短时数字记忆测验、画钟试验、舒尔特方格、连线测验、Stroop色词测验（心理范式）等。（提供系统功能截图）

2、数据库可存储≥1百万患者的测评数据。

3、系统具备数据备份、还原功能。

4、可按条件导出患者的治疗数据，导出数据格式可与SPSS完全兼容。

5、具备多级管理功能，可对功能权限和数据权限进行个性化设置。

6、信息配置模块：用户可以根据需求，设置选填项和必填项以及报告是否展示。

7、系统可对患者端的任务进行暂停/继续管理，提高患者端的使用率。

8、医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，形成详版报告和简版报告。支持报告预览、下载及批量下载。

▲9、具备档案管理功能。可一键导出患者所有测评数据形成健康档案。可根据实际需要选择详版档案和简版档案；同时提供筛选功能。（提供系统功能截图）

10、对于心理指标或测量分数异常，可预警提示。

▲11、具备用药记录及药品管理功能。可查看到所有用药记录的患者信息列表，可新增、删除患者的用药记录。可查看到系统内所有药品信息，可新增、修改、删除药品信息。（提供系统功能截图）

12、可提供多种类型的统计数据，支持测评统计、科研统计、绩效统计、量表统计。

▲13、具备科研统计功能。可在科研管理中添加科研组，并可在科研组中添加人员、移除人员。在科研分析中选择科研组、量表、字段进行分析，可导出 excel表格形式科研分析结果。（提供系统功能截图及医疗器械产品技术要求）

14、可自行创建评估方案。

15、内置系统帮助功能。

16、具备断点续测功能。支持患者端测评中途退出，并保存测评数据。

17、支持移动端测评。

18、量表库中的量表顺序可根据本账号量表使用频率进行排序。

19、医生可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改。

20、患者端具备语音读题及字体放大功能。

21、系统支持根据姓名、性别、出生日期等对数据进行检索。

22、可出具以个人批次任务为单位的综合报告。（提供系统截图）

▲23、针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出说明。（提供系统功能截图）

▲24、一键去重：可自动标识已选中的重复量表，支持一键去重。（提供系统功能截图）

25、提供WORD、PDF两种格式的测查报告。

▲26、可自主设置详版报告/档案内容。可以根据实际需要从测试目的、图片展示、测试时长、参考范围、重点提示、趋势图中选择相应的模块，组成相应报告/档案内容。（提供系统功能截图）

27、系统可为测试结果的可信度提供参考。（提供系统功能截图）

三、主要配置：

1、医生管理端电脑（含软件）：1套；

2、患者一体机工作站（含软件）：4套。

第3包 品目3-3 视频喉镜

数量：3台/套

一、每台技术参数如下：

1、喉镜由显示部件、镜片手柄（摄像头、LED灯）、充电器组成，整机具备拍照录像、数据存取、WIFI传输、视频照片回放功能。

2、分体式设计，镜片手柄与显示组件采用采用直插式连接。

3、显示部件：

3.1、液晶显示屏尺寸≥3.0英寸，可上下0º～110º转动，左右0º～270º转动。

3.2、显示部件防水等级IPX3。

3.3、内存≥32G，可存储≥30万张照片，可支持录像≥15个小时。

3.4、具备USB接口，可导出数据。

3.5、内置充电电池，支持主机待机≥3h，充电时间≤3h，充电次数≥300次，并可提示电量。

4、手柄部件：

4.1、防水等级：IPX7。

4.2、光源照度：≥150lux。

4.3、摄像头成像矩阵：≥1280*720；景深：5～100mm。

4.4、图像分辨率≥7.8lp/mm。

4.5、主机头端长度≤7.0mm；主机软管长度≥120mm；主机软管直径：≤7.5mm

5、喉镜片：

5.1、可提供配套使用一次性喉镜片（具备医疗器械注册证）。

5.2、喉镜片前端为弧形设计，视场角≥45°，具有防雾功能。

5.3、儿童一次性使用全包喉镜片总长度：118±5mm；可插入部分长度：84±5mm；镜尖宽度≤14mm；摄像头处喉镜片宽度≤18mm；镜片厚度≤13mm。

5.4、成人小号全包喉镜片总长度：140±5mm；可插入部分长度：108±5mm；镜尖宽度≤19mm；摄像头处喉镜片宽度≤23mm；镜片厚度≤14mm。

5.5、成人大号全包喉镜片总长度：156±5mm；可插入部分长度：123±5mm；镜尖宽度≤20mm；摄像头处喉镜片宽度≤25mm；；镜片厚度≤12mm。

二、单台主要配置：

1、显示部件：1个。

2、手柄：1个。

3、充电器：1个。

4、数据线：1根。

5、消毒帽 ：1个。

第3包 品目3-4 凝血和血小板功能分析仪

数量：1台/套

一、主要用途：用于动态监测全血凝血功能。

二、技术参数：

▲1、检测指标：包括凝血酶激活时间、纤维蛋白生成速率、血小板功能、血液达峰时间、血液凝集强度。

▲2、检测用时：≤15min。

▲3、检测通道数：≥2个。

4、样本类型：全血和抗凝全血样本；自然全血可即刻检测，枸橼酸钠抗凝后四个小时内检测。

5、检测用血量：≤0.5ml。

▲6、内置 RFID 读写装置，可读取检测试剂盒电子标签，自动识别试剂型号、生产时间、判断效期。

7、报告模式：医院+科室+患者信息+数据＋图形。

8、彩色液晶显示屏≥7英寸。

9、内置可充电电池，满电状态下工作时间≥3小时。

10、主机可存储≥256个检测结果，检测数据可导出。

11、数据传输：连接医院LIS数据通讯系统。

▲12、配套试剂常温储存（8-26℃），不需冷藏。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、网线：1条。

3、夹持器：1把。

第3包 品目3-5 鼻窦手术动力系统

数量：1台/套

一、主要用途：手术切除鼻腔部位组织。

二、技术参数

1、主机

1.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面，可设置并显示对电机转速、运转模式、水泵流量。

▲1.2、双手柄接口，可同时接入两个手柄。

▲1.3、正反转速调节范围：0～12000r/min；往复转调节范围0-6000 r/min。

1.4、内置注水泵，注水水量：0mL/min～120 mL/min范围内≥10档可选。

1.5、主机拥有自检测技术与自诊断技术。

2、脚踏

2.1、多功能脚踏，可以控制转速。

2.2、控制方式：固定转速方式和转速无极调节方式。

2.3、脚踏防水等级：IPX8 级；脚踏开关线缆长度≥2.5m。

3、手柄

3.1、手柄可控制正转、反转、往复转，并可调节速度；往复频率为：78次/min±1次/min。

3.2、手柄带负载转速：≥空载转速的99.9%@0～额定负载转矩范围内。

3.3、手柄具有过载保护功能。

3.4、手柄外壳可触及的外壳表面温度不超过环境温度8℃@额定的工作条件。

3.5、手柄可接受134℃高温蒸汽灭菌。

3.6、吸引通道吸引量：≥1200mL/min@-70kPa±10kPa。

3.7、手柄线缆长度：≥3m。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、手柄：1把。

3、脚踏：1个。