第五章  采购需求

一、采购标的
	序号
	设备名称
	数量

（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否为核心产品

	1
	动物实验室净化饮水机
	1
	30
	否

	2
	废旧垫料收集台
	3
	8
	否

	3
	小鼠IVC 1
	10
	29.11
	是

	4
	小鼠IVC 2
	5
	12.37
	否

	5
	大鼠IVC
	3
	15.388
	否

	6
	小鼠备用笼盒
	90
	0.072
	否

	7
	大鼠备用笼盒
	80
	0.132
	否

	8
	体视显微镜
	3
	0.4
	否

	9
	超声波清洗器
	1
	0.98
	否

	10
	助吸器
	1
	0.238
	否

	11
	混匀振荡器
	1
	0.09
	否

	12
	掌上离心机
	1
	0.08
	否

	13
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	2.268
	否

	14
	单道移液器
	4
	0.02
	否

	15
	灌流泵
	1
	0.31
	否

	16
	负压吸引器
	1
	0.198
	否

	17
	普通天平（百分之一）
	12
	0.06
	否

	18
	电热恒温水浴锅
	5
	0.035
	否

	19
	超净工作台
	3
	0.81
	否

	20
	十万分之一天平
	1
	1.56
	否

	21
	小动物麻醉呼吸机
	1
	6
	否

	22
	生理记录仪
	1
	2
	否

	23
	A2型生物安全柜
	1
	3.7
	否

	24
	无影灯单孔
	4
	0.065
	否

	25
	复苏暖箱
	2
	3.5
	否

	26
	动物监护仪
	1
	5.455
	否

	27
	手术无影灯
	1
	4.44
	否

	28
	无创血压仪
	1
	8.5
	否

	29
	水迷宫系统
	1
	9.6
	否

	30
	便携式双模干雾消毒机
	1
	15
	否

	31
	安乐箱（带架子）
	1
	0.78
	否


二、具体要求
标的名称1：动物实验室净化饮水机
1.用途：专用于对实验动物饮用水源进行处理
2.可同时满足≥15000只小鼠饮用和灭菌锅、空调加湿、清洗的用水量。
3.主机设备外形尺寸≤（宽×深×高)800mm×850mm×1750mm，卫生级无菌不锈钢304储水罐(宽×深×高mm)≥700×700×2100，容积：≥500L。
4.重量≤350kg。
5.设备要求以自来水为进水:电导率≤800μS/cm @25℃，通过过滤纯化工艺，符合GB14925-2023饮水产水无菌。
6.整套系统应包括全自动砂层过滤模块、全自动吸附层过滤模块、微滤拦截器、离子分离纯化过滤柱、储存系统、供水模块、杀菌模块，自控系统等工艺组成。
7.工作流程：自来水→动物饮用水制水主机→304不锈钢实验动物专用饮水箱→供水分配泵→自动氯化装置→用水点。
8.实验动物饮水制备系统包含制水主机；制水主机与实验动物饮水储存水箱为分体式设计。
9.主机可24小时不间断制水。系统具备中文操作菜单。自动记录运行报警记录、设置用户等级密码。
10.产水水质：菌落总数为零。
11.系统具备≥7英寸彩色触摸液晶屏幕，可通过屏幕获取系统信息。采用自动技术PLC产品模块。配备漏水报警和切断水源的功能，同时具备APP远程操控设备运行和数据查看功能。
12.主机外观采用全包式烤漆工艺，设立检修门和可移动固定式设计，方便检修和移动。并提供设备部件照片。
13.实验动物专用饮水箱采用不锈钢SUS304材质，底部无死角设计。水箱配备水箱空气过滤器，采用PTEF（聚四氟乙烯）膜片。其启停液位传输信号由主机进行信号监控。水箱内置喷流球，冲刷水箱内壁，抑制微生物滋生。配备水箱自动排放阀，受主机程序控制。
14.实验动物饮水循环泵：采用变频离心泵。全自动氯化装置，自动根据制水启动检测浓度添加，参数可修改。
15.动物制水主机可显示如下参数：自来水进水压力、工作压力、水箱液位、手/自动操作界面、耗材更换提醒、在线声光报警、制水流量，并提供系统界面操作照片。
16.具备应急手动开关
17.软化供水流量≥2000L/H。
18.控制器采用液晶显示，实时显示运行参数和工作状态
19.控制器配有备用内置存储，在临时断电重启后的情况下可根据用户需要启动再生程序。
20.能够通过设定参数自动进行正反洗、再生吸盐操作。
21.供水采用压力式信号增压方式，能够在水压不足时启动水泵电机到设定压力值范围内。
22.布水系统：采用射流式布水，树脂有效交换容量。
23.采用虹吸再生原理，无需盐泵。
24.过滤罐体选用玻璃钢防腐材质，配备流量型自动再生功能。
25.过滤罐一备一用，单体进行工作时间制水，非工作时间进行软化再生。
26.过滤罐制水率≥98%。
27.设备连接管路使用防腐型材质的PPR/U-PVC，能够满足检修临时调节用水的旁通设计，配备在缺水过程中保护好设备主体管路和罐体的负压设计。
28.水质软化配置运行条件：电源：AC220V ，50Hz ，功率≤ 0.75KW；管径DN32,压力范围0.25-0.5Mpa；尺寸：长宽高≤1.2x1x2m；温度范围：5-40℃，室内通风；场地要求：水源引入车间，设立1个废水排水口，口径≥80mm；软化产水：≥2000L/H，硬度≤0.8mmo/L。
29.软化水配置工艺：自来水----恒压供水泵---2000L/H自动软化制水模块（一用一备）---用水点。
▲30.动物饮水以检测水质为无菌，必须提供三年内第三方检测报告1份（检测方法为《中华人民共和国药典》2020年版四部通则1101的检测报告文件）。软化水检测报告必须提供以检测方法参考GB/T6909-2018 4.1的6个水样为同一个水质报告证明文件，检测结果＜0.01。
31.产品配置要求：动物饮用水系统主机1台，动物饮水水箱1台，自动软化水系统主机1套。
标的名称2：废旧垫料收集台
1.用途：专用于收集废旧实验动物垫料
2.电源供应：220/240V, 50Hz。
3.空气过滤：初、高效双重过滤，高效过滤率≥99.99%。
4.气帘流速：≥0.6m/s。
5.运行噪音：≤65dB。
6.外形尺寸:≤1300×850×2230mm。
7.工作台面积≥1100×600mm。
8.通道口高度：≥570mm。
9.升降：操作台面一键升降，升降行程为1850-2200mm。
10.工作台面：ABS材质表面耐化学消毒剂。
11.照明：工作区域照明亮度可调，范围为150-1200lm。
12.紫外消毒：消毒时间可设置，消毒完成自动切断电源。
13.控制系统：控制器采用PLC（可编程逻辑控制器），智能气流流速控制，实时监测显示层流风及屏障风速并提供稳定气流。
14.触摸屏：采用≥5英寸高清触控屏。
15.报警功能：流速过低，高效堵塞更换报警提示，设置声光报警装置，报警内容实时显示在屏幕报警界面。
16.提供高效更换记录及维护记录查询存储功能。
17.垃圾推车容积≥60L。
18.配备移动滚轮。
19.要求重金属与阻燃剂等含量合格。
20.产品配置要求：主机3台、垃圾推车3个，产品说明书、合格证、电源线，出厂检验报告。
标的名称3：小鼠IVC 1
1.用途：专用于清洁级或SPF级动物的饲养。
2.小鼠独立通气笼由送排风主机、笼架和笼盒三部分组成，适用于屏障环境设施内饲养SPF级小鼠。
3.主机同笼架分离，一台主机至少可连接2个双面架或4个单面架，单机最大承载能力≥120笼，支持正压和负压运行模式，不接受一体机。主机运行噪音≤55dB、可对每个笼盒独立送气，防止交叉感染。笼盒内静态技术指标：气流速度≤0.18m/s。
4.笼盒内正负压可调。笼盒在正压状态下：静压差≥5Pa；空气洁净度≥5级，落下菌数0个/皿；换气次数应≥50次/h。
▲5.各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％（提供国家认可机构出具的检测报告）。
6.主机风机采用不高于24V安全电压直流无刷风机；送排风系统分置。
7.主机重要部件精度要求：风速传感器精度≤±2%；温度传感器精度≤±1℃；湿度传感器精度≤±3%；压力传感器精度≤±2%。
8.主机主体采用SUS304不锈钢外壳，主机表面烤漆。主机采用斜面操作界面，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节。
▲9.主机内部送排风集气室采用模块化组合，不可采用钣金拼装焊接填胶形式,须提供集气室未安装于主机前的实物照片与安装于主机后的实物照。
10.主机显示屏≥7英寸彩色液晶显示屏。智能化的LCD显示终端，嵌入式ARM显示一体机，主机连接专用测试笼在线监测笼盒内压差、换气次数、温度、湿度等技术参数。
11.主机具有停电、设备故障、笼盒内:压力、温度、湿度超出上限值和下限值的报警功能，具有更换高效过滤超时提醒功能。
12.主机预留数据接口，支持WiFi连接，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。具有手机APP，支持手机远程在线查看及管理设备。
13.主机空气过滤器：送排风均至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。主机的进风初效过滤器规格≥370×180mm，设置于主机背部。
14.主机外形尺寸为:≤600×280×1600mm（长×宽×高）。
▲15.要求重金属与阻燃剂等含量合格（提供国家认可机构出具的检测报告）。
16.笼架规格：单面架≥64笼位，笼架尺寸≤1742×490×1633mm，高度不包含主风管。
17.笼架采用AISI304不锈钢材料，不锈钢厚度≥1.5mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺。笼架进风、排风管孔采用冲压式结构。
18.笼架底部的四个边角为弧度角，带墙体保护装置，移动笼架时笼架不锈钢主体不会与墙体接触碰撞，笼架底部至少4个万向耐腐蚀耐抗压尼龙脚轮，脚轮必须带轴承，其中至少2个脚轮带刹车。
19.笼架每个笼盒的导轨有笼盒入位指示标识，当笼盒入位后，指示标识消失代表笼盒正确入位。
20.笼架的两侧纵向须带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置须带有坐标编号A、B、C、D…，坐标为激光打印，永不褪色，以方便笼盒位置的准确记录。编号颜色应为黑色，方便阅读。
21.笼架与笼盒的进出风嘴应用硅胶软连接。笼架中每层装满笼盒后的距离适中，移动下方笼盒时不会碰到上方笼盒。
22.笼盒采用全新聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，耐干热灭菌温度≥180℃，灭菌≥400次不变形。
23.笼盒规格：≥390×198×160mm（长×宽×高），笼盒空间要求满足GB14925－2023，底盒高度≥13cm，笼底净面积≥490cm²。
24.底盒摞起时，每增加一个底盒的高度增加≤55mm，笼盒之间留有足够的空间，笼盒取放自如且高温消毒灭菌时蒸汽可通畅地进出笼盒。
25.笼盒采用上部送风，上部排风方式。
26.笼盒采用侧密封方式，密封圈安装在笼底盒上。笼盒密封性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱，在134℃及以上温度进行高压灭菌时无变形。
27.笼盒重金属与阻燃剂等含量合格。
28.隔栏：笼盒内承载饲料的隔栏材料为AISI304不锈钢，全隔栏，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm。笼盒打开笼盖后无需取下隔栏便可方便抓出与放入笼盒内饲养的实验鼠。
▲29.笼盒顶部设有圆形生命窗与外界相通，并具有高效滤膜。
30.笼盒生命窗面积≥0.014m²,周边带有密封硅胶垫，覆盖滤膜孔径≤0.3µm的高效过滤膜，滤膜细菌透过率为0，能够对≥0.2µm颗粒的过滤效率≥99.99%，高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌且不影响性能。
31.设备断电72小时内小鼠无窒息死亡。
32.外置式饮水瓶方式，容积≥245ml，水瓶置放槽有自动定心导入式功能。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新聚亚苯基砜树脂原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理。
33.笼盒卡扣为尼龙卡扣，镶嵌于笼底两侧，可拆卸。
▲34.笼盒标牌位置设计合理，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损,高温灭菌后不变形。笼盒标签托架内置非接触式NFC/RFID可读写芯片，支持PDA端软件对NFC芯片进行读写功能。
35.产品配置要求：送排风主机24台、小鼠饲养笼架48个，每个笼架64笼位，笼架上满载全套笼盒，共计3072套笼盒。每套笼盒至少包含:笼底、笼盖、水瓶、饲料架、标签牌各1个。
标的名称4：小鼠IVC 2
1.用途：专用于清洁级或SPF级动物的饲养。
2.小鼠独立通气笼由送排风主机、笼架和笼盒三部分组成，适用于屏障环境设施内饲养SPF级小鼠。

3.主机同笼架分离，一台主机至少可连接2个双面架或4个单面架，单机最大承载能力≥120笼，支持正压和负压运行模式，不接受一体机。主机运行噪音≤55dB、可对每个笼盒独立送气，防止交叉感染。笼盒内静态技术指标：气流速度≤0.18m/s。

4.各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％。

5.主机风机采用不高于24V安全电压直流无刷风机；送排风系统分置。

6.主机重要部件精度要求：风速传感器精度≤±2%；温度传感器精度≤±1℃；湿度传感器精度≤±3%；压力传感器精度≤±2%。

7.主机主体采用SUS304不锈钢外壳，主机表面烤漆。主机采用斜面操作界面，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节。

8.主机内部送排风集气室采用模块化组合，不可采用钣金拼装焊接填胶形式。

9.主机外形尺寸为:≤600×280×1600mm（长×宽×高）。

10.要求重金属与阻燃剂等含量合格。

11.笼架规格：单面架≥64笼位，笼架尺寸≤1742×490×1633mm，高度不包含主风管。

12.笼盒采用全新聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，耐干热灭菌温度≥180℃，灭菌≥400次不变形。

13.笼盒规格：≥390×198×160mm（长×宽×高），笼盒空间要求满足GB14925－2023，底盒高度≥13cm，笼底净面积≥490cm²。

14.底盒摞起时，每增加一个底盒的高度增加≤55mm，笼盒之间留有足够的空间，笼盒取放自如且高温消毒灭菌时蒸汽可通畅地进出笼盒。

15.笼盒采用侧密封方式，密封圈安装在笼底盒上。笼盒密封性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱，在134℃及以上温度进行高压灭菌时无变形。

16.笼盒重金属与阻燃剂等含量合格。

17.笼盒顶部设有圆形生命窗与外界相通，并具有高效滤膜。

18.笼盒生命窗面积≥0.014m²,周边带有密封硅胶垫，覆盖滤膜孔径≤0.3µm的高效过滤膜，滤膜细菌透过率为0。能够对≥0.2µm颗粒的过滤效率≥99.99%，高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌且不影响性能。

19.外置式饮水瓶方式，容积≥245ml，水瓶置放槽有自动定心导入式功能。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新聚亚苯基砜树脂原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理。

20.笼盒卡扣为尼龙卡扣，镶嵌于笼底两侧，可拆卸。

21.笼盒标牌位置设计合理，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损,高温灭菌后不变形。笼盒标签托架内置非接触式NFC/RFID可读写芯片，支持PDA端软件对NFC芯片进行读写功能。

22.产品配置要求：送排风主机24台、小鼠饲养笼架48个，每个笼架64笼位，笼架上满载全套笼盒，共计3072套笼盒。每套笼盒至少包含:笼底、笼盖、水瓶、饲料架、标签牌各1个。

标的名称5：大鼠IVC
1.用途：专用于清洁级或SPF级动物的饲养。
2.大鼠独立通气笼由送排风主机、笼架和笼盒三部分组成，适用于屏障环境设施内饲养SPF级大鼠。
3.主机同笼架分离，一台主机可至少连接2个双面架或4个单面架，单机最大承载能力≥120笼，支持正压和负压运行模式，不接受一体机。主机运行噪音≤55dB，采用静压微风技术，可对每个笼盒独立送气，防止交叉感染。笼盒内静态技术指标：气流速度≤0.18m/s。
4.笼盒内正负压可调。笼盒在正压状态下：静压差≥5Pa；空气洁净度≥5级，落下菌数0个/皿；换气次数应≥50次/h。
5.各笼盒间换气次数、气流速度、静压差的相对偏差均≤10％。
主机风机采用不高于≤24V安全电压直流无刷风机；送排风系统分置。
6.主机重要部件精度要求：风速传感器精度≤±2%；温度传感器精度≤±1℃；湿度传感器精度≤±3%；压力传感器精度≤±2%。
7.主机主体采用SUS304不锈钢外壳，主机表面烤漆。主机采用斜面操作界面，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节。
▲8.主机内部送排风集气室采用模块化组合，不可采用钣金拼装焊接填胶形式。（须提供集气室未安装于主机前的实物照片与安装于主机后的实物照片）。
9.主机显示屏≥7英寸彩色液晶显示屏。智能化的LCD显示终端，嵌入式ARM显示一体机，主机连接专用测试笼在线监测笼盒内压差、换气次数、温度、湿度等技术参数。
10.主机具有停电、设备故障、笼盒内:压力、温度、湿度超出上限值和下限值的报警功能，具有更换高效过滤超时提醒功能。
11.主机预留数据接口，支持WiFi连接，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。具有手机APP，支持手机远程在线查看及管理设备。
12.主机空气过滤器：送排风均至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.995%。主机的进风初效过滤器规格≥370×180mm，设置于主机背部，提供实物照片。
13.主机外形尺寸为:≤600×280×1600mm（长×宽×高）。
▲14.要求重金属与阻燃剂等含量合格符合相关标准（提供国家认可机构出具的检测报告）。
15.笼架规格：单面架≥36笼位，笼架尺寸≤2190×490×1572mm，高度不包含主风管。
16.笼架采用AISI304不锈钢材料，不锈钢厚度≥1.5mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺。笼架进风、排风管孔采用冲压式结构。
17.笼架底部的四个边角为弧度角，带墙体保护装置，移动笼架时笼架不锈钢主体不会与墙体接触碰撞，笼架底部至少4个万向耐腐蚀耐抗压尼龙脚轮，脚轮必须带轴承，其中至少2个脚轮带刹车。
18.笼架每个笼盒的导轨有笼盒入位指示标识，当笼盒入位后，指示标识消失代表笼盒正确入位。
19.笼架的两侧纵向须带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置须带有坐标编号A、B、C、D…，坐标为激光打印，永不褪色，以方便笼盒位置的准确记录。编号颜色应为黑色，方便阅读。
20.笼架与笼盒的进出风嘴应用硅胶软连接。笼架中每层装满笼盒后的距离适中，移动下方笼盒时不会碰到上方笼盒。
21.笼盒采用全新聚亚苯基砜树脂材料，耐干热灭菌温度≥180℃，灭菌≥400次不变形。
22.笼盒规格：≥390×345×215mm（长×宽×高）。笼盒空间要求满足GB14925－2023，底盒高度≥18cm，笼底净面积≥920cm²。
23.底盒摞起时，每增加一个底盒的高度增加≤70mm，笼盒之间留有足够的空间，笼盒取放自如且高温消毒灭菌时蒸汽可通畅地进出笼盒。
24.笼盒为双进风阀门与双排风阀门形式。采用上部送风，上部排风方式。
25.笼盒采用侧密封方式，密封圈安装在笼底盒上，笼盒密封性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱，在134℃及以上温度进行高压灭菌时无变形。
26.笼盒重金属与阻燃剂等含量合格符合相关标准。
27.隔栏：笼盒内承载饲料的隔栏材料为AISI304不锈钢，全隔栏，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm。笼盒打开笼盖后无需取下隔栏便可方便抓出与放入笼盒内饲养的实验鼠。
▲28.笼盒顶部设有圆形生命窗与外界相通，生命窗面积≥0.014m²。
29.生命窗周边带有密封硅胶垫，覆盖≤0.2µm的高效过滤膜，滤膜细菌透过率为0，高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌且不影响性能。
30.外置式双饮水瓶方式，每个饮水瓶容积≥245ml，水瓶置放槽有自动定心导入式功能。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新聚亚苯基砜树脂原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理。
31.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门应自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，且无需工具即可拆卸和安装。
32.笼盒卡扣为尼龙卡扣，镶嵌于笼底两侧，可拆卸。
▲33.笼盒标牌位置设计合理，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损。高温灭菌后不变形。笼盒标签托架内置非接触式NFC/RFID可读写芯片，支持PDA端软件对NFC芯片进行读写功能。
34.产品配置要求：送排风主机6台、大鼠饲养笼架6个，每个笼架36笼位，笼架上满载全套笼盒，共计216套笼盒。每套笼盒至少包含:笼底、笼盖、水瓶、饲料架、标签牌各1个。
标的名称6：小鼠备用笼盒
1.用途：专用于清洁级或SPF级动物的饲养。
2.笼盒采用全新聚亚苯基砜树脂材料，耐干热灭菌温度≥180℃，灭菌≥400次不变形。
3.笼盒规格：≥390×198×160mm（长×宽×高），笼盒空间要求满足GB14925－2023，底盒高度≥13cm，笼底净面积≥490cm²。
4.底盒摞起时，每增加一个底盒的高度增加≤55mm，笼盒之间留有足够的空间，笼盒取放自如且高温消毒灭菌时蒸汽可通畅地进出笼盒。
5.笼盒采用上部送风，上部排风方式。
6.笼盒采用侧密封方式，密封圈安装在笼底盒上。笼盒密封性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱，在134℃及以上温度进行高压灭菌时无变形。
7.笼盒重金属与阻燃剂等含量合格符合相关标准。
8.隔栏：笼盒内承载饲料的隔栏材料为AISI304不锈钢，全隔栏，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm。笼盒打开笼盖后无需取下隔栏便可方便抓出与放入笼盒内饲养的实验鼠。
9.笼盒顶部设有圆形生命窗与外界相通，并具有高效滤膜。
10.笼盒生命窗面积≥0.014m²,周边带有密封硅胶垫，覆盖滤膜孔径≤0.3µm的高效过滤膜，滤膜细菌透过率为0，能够对≥0.2µm颗粒的过滤效率≥99.99%，高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌且不影响性能。
11.设备断电72小时内小鼠无窒息死亡。
12.外置式饮水瓶方式，容积≥245ml，水瓶置放槽有自动定心导入式功能。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新聚亚苯基砜树脂原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理。
13.笼盒卡扣为尼龙卡扣，镶嵌于笼底两侧，可拆卸。
14.笼盒标牌位置设计合理，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损,高温灭菌后不变形。笼盒标签托架内置非接触式NFC/RFID可读写芯片，支持PDA端软件对NFC芯片进行读写功能。
15.产品配置要求：每套笼盒：笼底、笼盖、水瓶、饲料架、标签牌各1个。
标的名称7：大鼠备用笼盒
1.用途：专用于清洁级或SPF级动物的饲养。
2.笼盒采用全新聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，耐干热灭菌温度≥180℃，灭菌≥400次不变形。
3.笼盒规格：≥390×345×215mm（长×宽×高）。笼盒空间要求满足GB14925－2023，底盒高度≥18cm，笼底净面积≥920cm²。
4.底盒摞起时，每增加一个底盒的高度增加应≤70mm，笼盒之间留有足够的空间，笼盒取放自如且高温消毒灭菌时蒸汽可通畅地进出笼盒。
5.笼盒为双进风阀门与双排风阀门形式。采用上部送风，上部排风方式。
6.笼盒采用侧密封方式，密封圈安装在笼底盒上，笼盒密封性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱，在134℃及以上温度进行高压灭菌时无变形。
7.要求重金属与阻燃剂等含量合格符合相关标准。
8.隔栏：笼盒内承载饲料的隔栏材料为AISI304不锈钢，全隔栏，边框钢丝直径≥3mm，网盖钢丝直径≥2mm。笼盒打开笼盖后无需取下隔栏便可方便抓出与放入笼盒内饲养的实验鼠。
9.笼盒顶部设有圆形生命窗与外界相通，生命窗面积≥0.014m²。
10.生命窗周边带有密封硅胶垫，覆盖≤0.2µm的高效过滤膜，滤膜细菌透过率为0，高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌且不影响性能。
11.外置式双饮水瓶方式，每个饮水瓶容积≥245ml，水瓶置放槽有自动定心导入式功能。饮水瓶方形带液位刻度，材质均采用全新聚亚苯基砜树脂原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，电抛光处理。
12.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门应自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，且无需工具即可拆卸和安装。
13.笼盒卡扣为尼龙卡扣，镶嵌于笼底两侧，可拆卸。
14.笼盒标牌位置设计合理，笼盖与笼底均有放置标牌的卡槽，材质要求耐高温防磨损，高温灭菌后不变形。笼盒标签托架内置非接触式NFC/RFID可读写芯片，支持PDA端软件对NFC芯片进行读写功能。
15.产品配置要求：每套笼盒：笼底、笼盖、水瓶、饲料架、标签牌各1个。
标的名称8：体视显微镜
1.用途：显微镜观察。
2.连续无级变倍6.7：1，像面连续变倍齐焦。
3.放大倍数：6.7X-45X，选配目镜及辅助物镜，放大率可扩展：3.35X-270X。
4.目镜：大视野目镜SW10X/22，高眼点，广角。
5.观察筒：45°倾斜、360°旋转，瞳距调节范围55-75mm；双边视度调节±5。
6.物镜：0.67X-4.5X连续变倍物镜，变倍比6.7:1。
7.底座：立臂式LED底座，升降≥100mm，立臂调焦托架手轮松紧可调，配备透射/落射独立控制LED光源，双样品夹，圆形样品托板（95mm），并具备加装移动（XYR轴）载物台和偏光观察附件预留位。
8.光源：LED照明，5V/3W。
9.光学接口：C-mount接口，0.5X。
10.产品配置要求：主机1台、目镜1对。
标的名称9：超声波清洗器
1.用途：用于超声清洗。
2.大屏幕液晶显示器。 
3.显示器上菜单参数选择。
4.功率40%－100%可调。 
5.数显设定超声清洗时间。 
6.仪器的操作程序采用单片机软件。 
7.工作时间倒计时显示。 
8.室温-80℃的温度设定范围。 
9.1-999min总工作时间设定。 
10.配有专用不锈钢网篮、降音盖。 
11.仪器的内外壳体和降音盖采用不锈钢。  
12.实时显示清洗槽内实际温度。  
13.工作参数断电记忆功能。 
14.容量:≥14.4L。
15.频率:≥40KHz。 
16.超声功率:≥480W。 
17.功率可调: 40-100% 。
18.加热功率:≥500W。 
19.温度可调: 室温-80℃。 
20.时间可调: 1-999min。
21.具备网架、降音盖、排水。
22.产品配置要求：主机1、网架1、降音盖1。
标的名称10：助吸器
1.用途：用于在实验室环境中对动物进行操作时吸取或排出液体。
2.吸液速度：≥5ml/s。
3.操作方式：电动/重力。
4.电池：可更换的锂电池。
5.电池使用时间：可间歇工作8小时以上。
6.充电时间：≤3小时。
7.移液管种类：塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管。
8.过滤器：0.45μm疏水性滤膜。
9.重量：≤200g。
10.产品配置要求：主机1台。
标的名称11：混匀振荡器
1.用途：用于实验中的液体混匀操作。
2.振荡方式：圆周 
3.周转直径：4mm
4.速度范围 ：0-2500rpm
5.转速显示：刻度
6.运行方式：连续运转/点动
7.产品配置要求：主机1台。
标的名称12：掌上离心机
1.用途：用于实验中的离心。
2.最大转速：≥7000rpm
3.最大相对离心力：2680×g
4.转子容量8×0.2/0.5/1.5/2.0ml;32×0.2ml PCR管或4×0.2ml PCR8联管
5.运行时间：连续运行
6.噪声：≤45dB
7.电机类型：直流电机
8.产品配置要求：主机1台。
标的名称13：立式压力蒸汽灭菌器
1.用途：用于实验器具灭菌。
2.自控、带干燥型，微电脑智能化自动控制
3.手轮式快开门安全连锁装置结构；压力安全联锁装置，超温自动保护装置
4.自涨式密封圈，自动排放冷空气，超压自泄，断水自控，极限超温保护装置，工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机。
5.内循环排汽式，带3升集气瓶
6.自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥
7.灭菌干燥工作过程：灭菌、灭菌结束；灭菌、灭菌结束后放汽；灭菌、放汽、排水、干燥。
8.容积：≥50L
9.灭菌功率：≤3.2kW
10.干燥功率：≤0.8kW
11.极限工作/设计温度：≥135℃/138℃
12.极限工作/设计压力：≥0.22MPa/0.25MPa
13.内腔尺寸(mm)：≥Ф400×640，筒体直径：≥400mm
14.提篮尺寸(mm)：≥Ф360×230×2个
15.产品配置要求：主机1台、提篮2个。
标的名称14：单道移液器
1.用途：用于实验中液体的吸取和排出。
2.产品量程：0.1ul-1000ul。 
3.操作方式：手动。
4.应用：水性溶液移取。
5.配置清单：说明书、质检单。
标的名称15：灌流泵
1.用途：实验中灌流操作。
2.转速范围：0.1~100 rpm。
3.转速分辨率：≤0.1 rpm。
4.调节方式：薄膜按键连续调节。
5.显示方式：≥3位LED显示当前转速。
6.适用电源：AC 100-240V  50/60Hz。
7.工作环境：环境温度0 ~ 40℃ 相对湿度＜80%。
8.IP等级：≥IP20。
9.掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作。 
10.全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等。
11.配置清单：主机1台、电源线1根、管路1套。
标的名称16：负压吸引器
1.用途：实验中液体负压吸引。
2.适用电源：AC 100-240V  50/60Hz。
3.最大真空度：-300——600mbar。
4.真空度流速：6L/min（空气）。
5.吸液速度：15ml/S。
6.负压调节范围：0.01——0.08mpa。
7.集液瓶容量：≥1000ml。
8.配置清单：主机1台、管路1套、电源线1根。
标的名称17：普通天平（百分之一）
1.用途：实验中样品称量。
2. 称量范围：0-500g。
3. 可读性/精度：≤10mg。
4. 外形尺寸：≤280×190×110（mm）。
5. 秤盘尺寸：≤130mm。
6.配置清单：主机12套、电源线12根。
标的名称18：电热恒温水浴锅
1.用途：实验中样品水浴。
2.加热功率：≤600W。
3.控温精度：±1℃。
4.孔位：双孔。
5.控温范围：室温-100℃。
6.配置清单：主机5套、电源线5根。
标的名称19：超净工作台
1.用途：实验中的洁净操作。
2.过滤效率：≥99.99%（≥ 0.3μm颗粒）。
3.洁净度：≥ISO 5级。
4.噪音：≤62dB(A)。
5.振动半峰值：≤5μm。
6.照度：≥300Lu。
7.平均风速：≥0.3m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿·时。
8.工作区带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能。
9.操作前窗为安全玻璃移门，升降系统控制位置可上下任意定位。
10.箱体冷轧钢板静电粉末喷涂；工作区304不锈钢台面。
11.风速高中低档设计。
12.配置清单：主机3台、电源线3根、质检报告3份。
标的名称20：十万分之一天平
1.用途：实验中样本称量。
2.采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备。
3.采用传感器软件技术，使仪器性能更稳定。
4.四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰。
5.内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备。
6.单位转换：克拉、盎司、克等不少于三种不同称量单位的转换。
7.称量范围(g)：0-50。
8.可读性（mg）：0.01。
9.秤盘尺寸（mm）：≥80。
10.工作空间高度：≥220mm。
11.校准方式：外部校准。
12.电源：220V/50Hz。
13.配置清单：主机1套、电源线1根、质检单1。
标的名称21：小动物麻醉呼吸机
1.用途：小动物手术中提供麻醉呼吸辅助。
2.提供安全有效的间歇正压通气（IPPV），容控(VCV)和压控(PIPCV)两种工作模式。
3.体重在10g～1kg的小动物，能实现输入体重智能设定呼吸参数。
4.可存储和加载1-10组不同呼吸参数设定。
5.支持呼吸频率在10～300bpm之间切换，潮气量满足0.05ml～5ml，步径0.001ml，气道压力上限设定1～50cmH2O，步径1 cmH2O，精度±0.7 cmH2O，可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数。
6.呼吸末正压设置，范围0-10 cmH2O，步径1 cmH2O。
7.声音报警，智能文字信息提示，错误代码查询。
8.吸呼比范围为20〜80%可调；叹息增加潮气量0〜20%，可设定每10〜999次呼吸自动叹息或手动控制。
9.蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≤2.5kPa，内部可承受≥50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃。
10.蒸发器容量≥120ml，带流量和温度自动补偿功能。
11.可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源。其中空气泵空气输出流量18 L/min，输出压力18 Kpa，最大真空度≥320Milli bar。 
12.可同时满足≥5只小动物同时麻醉，各麻醉通路流量可独立调节。
13.配置清单：蒸发罐1台、呼吸主机1套、电源线1根、质检报告1份。
标的名称22：生理记录仪
1.用途：记录实验动物生理体征。
2.记滴功能：任意通道均可记录总滴数，滴速，任意时间段的滴数、滴速。
3.采用全速USB2.0或3.0接口，即插即用。
4.四通道16位A/D同步采样。
5.可扩展组合为4-8通道放大器，1-2路刺激器。
6.监听功能：四通道任意监听。
7.虚拟通道设计，通道原始数据、微分、积分、频率、平均图形实时同步显示。
8. 刺激器技术指标：幅度：0-100mv步长1mv，波宽：0.1-60ms,程控调节步长0.1ms；工作方式：单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激7种，刺激预览：在选定刺激参数后可用预览刺激脉冲的幅度、波宽个数等。
9.软件功能：多窗口功能：任意设置窗口数，每个视窗可独立成系统，与硬件无关。可实时调用前面的实验数据进行分析处理，分别边采样、压缩，边处理数据。
10.可自主定制各项实验。
11.文件回收功能：对过去做过的曲线，如忘记存盘或计算机出现特殊情况时，可将文件回收，实验数据可自定义保留时间，需要时可回收未保存或文件损坏的实验数据，保证了实验数据在任何情况不丢失。
12.心电图功能：通过软件还可以实时切换为全导联心电图放大器，完成心电图信号的采集处理，软件切换导联模式；心电测量功能：可对心电图心率、P幅度、PR期间、QRS时程、ST、T幅度、QT期间进行处理，并可直接进入Excel、SPSS、SAS等处理软件。
13.与Microsoft Word Excel Access无逢对接，有医学统计功能专用处理软件模块：处理方法全面、精确。针对不同的生物信号，有实时的、独特的处理算法。在神经电生理、肌电分析、新药的药理毒理实验方面有多种专项分析算法。
14.文件打印功能：可对实验曲线进行任意编辑，保存、不少于七种打印编辑模式及全文件预缆打印功能。可任意编辑图形及文字的大小尺寸、图形的坐标形式、颜色等图形属性。且可任意添加、删除、拷贝、复制图形。
15.数据导出功能：可导出实验数据、实验参数的配置等，且可抽出某些需要的通道单独导出。对采样时数据量太大的信号也可按时间的压缩比抽取以压缩数据量。
16.生物信号采集处理系统要能在Windows系统安装。
17.高度集成化，采用USB2.0或3.0接口。
18.记录通道数：≥4个。
19.采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率≥1000KHz，硬件最低采样率≤0.01Hz。
20.低噪声：等效输入噪声电压峰峰值≤2.0μV，信噪比≥80dB。
21.交、直流具有相同的增益：量程±0.5V——±20μV。
22.预先设置生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数≥60个。
23.实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率。
24.单台设备可根据用户需要设定1——31个显示通道。
25.具有三维频谱分析功能。
26.配置清单：主机 1套、电源线1根、质检报告1份。
标的名称23：A2型生物安全柜
1.用途：实验操作中空气净化负压安全装置。
2.洁净等级：≥ISO 5级（100级）。
3.气流模式：70%循环，30%外排。
4.流入气流平均流速：0.55m/s。
5.下降气流平均流速：0.35m/s。
6.下降气流控制精度：±0.02 m/s。
7.噪音水平：≤67db。
8.人员防护：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105。
9.受试产品防护：菌落数≤5CFU./次。
10.交叉感染防护： 撞击式采样器的菌落数≤2CFU./次。
11.工作区尺寸（长×宽×高）：≥1360×580×595mm。
12.外型尺寸（长×宽×高）：≤1500×770×2135mm。
13.箱体高度：≥1500mm。
14.下排风过滤器（长×宽×高）：1395×475×70mm；外排风过滤器（长×宽×高）：750×420×90mm。
15.照明灯/紫外灯规格：30W×1/30W×1。
16.功率：1.4kW。
17.产品配置要求：主机1台、说明书1份、保修卡1张、合格证1张。
标的名称24：无影灯单孔
1.用途：实验操作中照明。
2.色温:6000-6500k。
3.照度:≥20000Lux。
4.功率:≤7W。
5.产品配置要求：主机4台、合格证4份。
标的名称25：复苏暖箱
1.用途：用于新生动物培养、呼吸系统疾病、外伤、低血糖、休克、传染病等治疗或研究、动物术后恢复。
2.可用于啮齿动物、爬行类、猫狗、兔子、鸟等动物，应用于新生动物培养、呼吸系统疾病、外伤、低血糖、休克、传染病等治疗或研究、动物术后恢复。
3.温度：可调节范围20.0-40.0℃，可最低0.1℃增量进行调整，控制精度±0.5℃。
4.湿度：湿度可调节范围30-70%，可最低以1%增量进行调节，控制精度±1%RH，初始值55％。
5.加湿器组件电压24V，额定功率≤11W，用水量≤90ml/L，水瓶容量≥300ml。
6.风速：1~6挡可调，当温度、CO2浓度任意功能出现异常报警后，系统自动打开通风系统，自动通风时可强制关闭；当温度、CO2浓度功能均在正常范围内，可手动打开或关闭通风功能，手动调节风速。
7.CO2浓度：采用CO2浓度探头，还能自动加速CO2的排出，可调节范围500-4000PPM，可最低以100ppm为增量进行调整，控制精度±10ppm，初始值1700ppm，可根据CO2浓度自动开启通风系统。
8.O2浓度：采用O2浓度探头，能自动控制仓内O2浓度，可调节范围：20-60％，可以1％为增量进行调整，氧浓度精度≤±3%，初始值20％。
9.LED灯照明：LED灯，亮度可调节，能够保证开关≥10000次性能无变化。
10.紫外消毒（UVC）：采用高功率紫外灯，能杀灭≥99%的病原微生物，高效254nm紫外线石英镀膜，可设定照射时间范围：5-60分钟，以1分钟为增量进行调整，初始值30分钟。
11.红外（IR）灯：可快速提升仓内温度以及配合实验人员进行红外理疗，可设置范围：1-5分钟，以1分钟为增量进行调整，能够保证开关频次≥10000次性能无变化。
12.负离子净化：高浓度负离子，可提升至森林级的呼吸环境，可设置运行时间范围：5-30分钟，以1分钟为增量进行调整，初始值5分钟，出口处，浓度≥700万/cm3。
13.设备运行噪音≤50dB。
14.雾化器：超声频率1.5MHZ±10%，雾化率≥3.0ml/min，定时0-30min可调。
15.智能输入设定：系统根据用户选择动物种类、年龄和疾病类型一键自动输出默认推荐参数。
16.屏幕显示：可实时显示加热、加湿、红外、紫外灯、负离子等指示灯状态，≥7寸触摸屏，屏亮度可支持≥7级调节。
17.系统语言支持中文。
18.具有断电保护功能，断电后，仓内动物仍不会出现窒息或缺氧。
19.报警：具有温度异常、传感器异常、CO2浓度异常、仓门打开等声音、文字、图标警报提示。
20.内部尺寸：≥690 mm×470 mm×490mm。
21.采用金属外壳。
22.支撑网采用不锈钢材质。
23.可支持两台机器堆叠使用。钢化玻璃门上具有输液管路通道。具备加湿器和雾化器接口，支持仓体内加湿和雾化给药。具备固定输液支架，可同时悬挂四个输液瓶。万向轮运行灵活。
24.配备国际通用电源插座接口，配备单独手动开关，便于加湿器和叠加设备供电。
25.产品配置要求：主机2台、电源线2根。
标的名称26：动物监护仪
1.用途：用于监测和评估动物的生理参数。
2.监护仪外形结构：
2.1 便携一体式监护仪,可用于监护狗，猫,其他等动物。
2.2 ≥12英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥8通道波形显示。
2.3 整机无风扇设计。
3.监测：
3.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。
3.2 采用ECG多导同步分析技术。
3.3 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。
3.4 具备智能导联脱落监测功能。
3.5 提供心率变化统计界面，包括动物平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，能够直观快速了解过去24小时动物的心率变化和心率分布情况。
3.6 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况。
3.7 采用抗干扰和弱灌注血氧技术。
3.8 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式。
3.9 体重≥23kg动物无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg。
3.10 23kg>体重≥10kg无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg。
3.11 ≤10kg体重的动物无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg。
3.12 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，能够直观快速了解过去24小时动物血压变化和分布情况。
4系统功能：
4.1 支持中/英文输入。
4.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调。
4.3 具备报警集中设置功能。
4.4 具备血液动力学、药物计算功能。
4.5 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能。
4.6 至少具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式工作模式。
4.7 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
4.8 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护。
4.9 标配高能锂电池，工作时间≥4小时。
4.10 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。
4.11 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
5.产品配置要求：主机1台、电源线1根、说明书1份、合格证1张。
标的名称27：手术无影灯
1.用途：实验操作中照明。
2.灯头直径（MM)：≥700。
3.照度（相距1M处LUX)：40000-180000。
4.色温K：3700±500。
5.光斑直径MM：150-300。
6.照明深度MM：≥1200。
7.亮度调节：1-100。
8.演色性指数CRI：≥97%。
9.色彩还原指数RA：≥97%。
10.术者头部温升：≤1℃。
11.术野工作区域温升：≤2℃。
12.电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ。
13.输入功率：400VA。
14.灯泡平均寿命：≥80000小时。
15.灯泡功率：1W/3V。
16.产品配置要求：主机1台、电源线1根。
标的名称28：无创血压仪
1.用途：测量小动物血压。
2.测量原理为光电容积脉搏法，以TAIL-CUFF非侵入方式测定血压，避免增加动物压力；且动物于清醒、麻醉或休克状态皆可测量。
3.测得参数至少包含：心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP 以及平均压MBP。
4.可测量各种体型老鼠(大鼠、小鼠，初生幼鼠、孕鼠、肥胖鼠等)，体重10-1800g均可测量。
5.具自动测量功能。加压传感器套在老鼠的尾根部监测脉波变化，自动判断传感器是否装入鼠尾，避免橡胶膜损坏。主机透过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动加压开始测量。可有效地避免误测，提高测量的准确度和重复性。
6.搭配鼠网、鼠袋与保温筒，形成老鼠偏好的黑暗温暖环境，以温和的方式进行保定，待测实验鼠在保定空间内维持安静稳定的状态以取得准确性较高的血压数值。
7.主机具前置液晶显示器，可快速读取实际的脉波变化以及测定状态、可在主机上设置动物编号等测量参数。不需连接计算机即可脱机操作，测量结果可直接储存于SD卡。具内建时钟：在与PC连接时，自动与PC的系统时间校正。主机自带保温功能，温度设定范围：最高温度可设置到40℃，可透过软件或主机调节设定。
8.可扩充多信道保温装置。
9.附操作软件：
9.1需可安装于windows操作系统计算机，并可储存测量数据。
9.2测量时，于软件上设定动物编号等信息，方便浏览每次测量的数据和波形。
9.3可保存测量时的脉波，事后确认数值的可靠性。
9.4测量结果可以输出成供其他应用程序读取的格式，可导入表格并计算平均值，可生成检测报告，让计算及图表化更简单。
9.5可自定义测量的次数和时间间隔，实现定时/实时血压监测。适用于手术中的血压测量。
10.通过 USB 接口，血压计可连接计算机操作测量、对血流脉波、压力变化进行实时监测。测量结果直接存入计算机中，搭配软件对波形和测量结果（心率、血压等）进行编辑、存储。 
11.最大测量心率：≥1000 BPM，这个数值是否有误？最大测量血压：≥350 mmHg。
12.主机具自动统计与自我诊断功能：在测量完指定的次数后，自动统计平均值、标准误差、标准偏差、变异系数。并可及时监测出减压速度、橡胶膜破损和传感器异常，确保测量的正确性。
13.血压计需包含以下组件：主机、鼠网、鼠袋、加压传感器、保温筒、测定台、软件、SD卡。
14.产品配置要求：主机、鼠网、鼠袋、加压传感器、保温筒、测定台、软件、SD卡各1份。
标的名称29：水迷宫系统
1.用途：测试实验动物对空间位置感和方向感的学习记忆能力。
2.采用模块化设计，包括实验模块和功能模块，可选择不同的模块。
3.可以连接BNC模拟相机、Web相机和USB数码相机进行实时录制与采集分析，也可以直接加载前期录制好的视频（兼容多种常规视频格式如MPG, AVI, DIVX 和VOB等）进行数据分析。
4.软件支持实时摄像并同步采集分析，采集过程中可将原始数据录制成视频保存并进行后续再分析。
5.可记录分析动物的运动情况，如轨迹、速度（平均/最大/最小速度）、距离、时间等以及动物进入特定区域的潜伏期、停留时间和时间比例、动物进入特定区域的次数等；也可记录动物的全局活动量，以及辨别动物某些精细动作。
6. 提供视频探测优化工具，针对实验室拍摄环境条件差异，可独立调节同一场景内各个区域的亮度和对比度，以及调节背景噪点以获得最佳的动物识别效果。
7.全局活动量监测模式适用于强迫游泳、悬尾实验等，可监测动物包括局部肢体的全局活动情况和整体静止状态（Immobility），Immobility的标准可自行定义。
8.不少于种开始记录和四种停止记录的方式设置。
9.可多种方式自定义视频的分析时间，包括前期准备时间的扣除，以及截取中间的时间段进行特定分析，或者将一个视频拆分成多段视频分别进行分析。
10. 采用静态背景扣除法，可人工消除未留空白背景的视频中的追踪目标，也可人工修正轨迹误差，可自动消除动物摆尾的影响。
11.软件允许安装多台电脑，实现数据的离线分析；也可批量分析多个trails。
12.可自定义≥9个特殊事件（如舔足、起跳等）标记，通过电脑热键快速标记动物某一时刻的特殊行为活动。
13.可为每一只动物设定独特的数据信息，也可批量导入Excel编辑好的动物信息；可详细设置需要显现和隐藏的所有相关参数以获得精准且定制化的数据报告。
14.分析的最终数据包含实验数据、实验信息、图像信息、动物数据库等所有信息，并以统一的文件格式以及同一路径进行保存，可以直接分析给出组间对比数据。 
15.软件自带水迷宫的实验模块，提供实验区域规划模板以及数据报告模板。
16.利用分组进展图表工具可快速查看实验组别间的数据结果偏差,可输出组间对比图。
17.产品配置要求：软件1套、水迷宫硬件1台、电源线1根、合格证1份。
标的名称30：便携式双模干雾消毒机
1.用途：对环境进行消毒，保持环境的无菌状态。
2.主机采用二流体超干雾技术，具备双模式，可使用7.5~8%过氧化氢消毒剂进行终末灭菌，也可使用200ppm弱酸性次氯酸消毒剂作为日常消毒。
3.主机为便携式，工作重量＜12Kg，带提手。
4.主机采用锂电池供电，无需外接电源即可使用。
5.采用机身与远程双触摸屏，消毒过程中可带走无线远程控制屏，便于在实验室外进行监控，机身屏幕尺寸≥5英寸，远程屏幕≥2.8英寸。
6.主机具备过氧化氢消毒、弱酸性次氯酸消毒两种模式，前者可用于终末灭菌，后者可用于日常消毒。
7.在两种消毒模式下，均应达到或超过《消毒技术规范》要求，其中：对空气中细菌杀灭对数值＞log6（99.9999%），对物表的细菌杀灭对数值＞log4（99.99%），对空气中芽孢杀灭对数值＞log6（99.9999%）。
8.主机应配备温湿度传感器，并可设置启动温度和中断湿度。
9.主机可根据房间容积，自动给出消毒剂注入总量。
10.主机可设定消毒剂达到消毒浓度后的维持时间，并通过温湿度反馈控制间断喷雾。
11.主机运行过程中，能够对预热、注入、消毒、解析等四个阶段进行精确控制，并显示在主界面。
12.主机具备声光提醒功能，从外部观察窗即可看到设备运行状态。
13.附带远程操作模块，触摸屏控制，可在被消毒房间外部对设备运行状态进行查看和控制。
14.主机配备的气泵，功率需≥300w，流量≥35ml/min，压力≥0.8MPa。
15.主机配备锂电池，容量应≥24V/24A，能够保证3个循环以上使用。
16.主机配备符合标准的充电电源适配器。
17.配备的过氧化氢消毒剂浓度需7.8%，波动范围±0.2%；配备的弱酸性次氯酸消毒剂浓度200ppm，浓度波动范围在±20ppm。
18.主机工作时噪声应符合GB14925《实验动物环境及设施》要求，即≤60dBA。
19.配备过氧化氢消毒伴侣装置，具有消毒增益和快速解析功能。
20.消毒伴侣功率≥2Kw；快速解析处理风量≥500m³/h。
21.消毒伴侣装置整体应采用镀锌板喷涂材质，尺寸≤360×450×700mm，重量≤35kg。
22.消毒伴侣装置具备自动运行控制功能，增益和降解时间可单独设置，设备自动运行。
23.配备智能过氧化氢浓度监测器，用于消毒时对空间内的过氧化氢浓度进行实时监测和记录。
24.智能过氧化氢浓度监测器采用无线互联、同步显示的内外两台装置，实验室内的装置能够探测、显示过氧化氢浓度；实验室外的装置能够通过无线通讯，与内机实时同步显示，便于在外部观察消毒状况。
25.智能过氧化氢浓度监测器自动记录消毒全程过氧化氢浓度，做到数据可追溯、可查询。
26.智能过氧化氢浓度监测器过氧化氢浓度监测范围不小于0~1000ppm，内外机均采用≥2.8英寸的触摸屏。
27.智能过氧化氢浓度监测器采用5V锂电池供电，电池容量内机≥6000mAH，外机≥3000mAH，保证6h以上的使用时间。
28.智能过氧化氢浓度监测器内机需具备三脚架连接装置。
29.产品配置要求：
29.1便携式双模干雾消毒机，1台；
29.2充电电源适配器，1台；
29.3氧化氢消毒剂，1L×6瓶；
29.4  200ppm弱酸性次氯酸消毒剂，1L×6瓶；
29.5用户说明书，1份；
29.6设备保修卡，1份；
29.7过氧化氢消毒伴侣装置，1台；
29.8智能过氧化氢检测器，1套。
标的名称31：安乐箱（带架子）
1.用途：实验动物安乐死。
2.适配性：适用于小鼠，大鼠，豚鼠及兔子等动物。
3.带自动冲洗和手动冲洗功能，能快速和自动清除箱内95%以上的CO2废气。
4.自动化：可一键式完成动物麻醉、安乐死、废气清除的整个操作。
5.CO2通入的时间：1s-60min，调控精度≤1s。
6.快速冲洗气体流速：10 L/min，1s-60min时间可调。
7.CO2通入流速：0-40L/min，数字化显示，调控精度≤0.01L/min。
8.安乐死箱可选：根据实验需要可以同时完成≥20只鼠的安乐死手术的安乐死箱体，最多可同时处理 ≥200只小鼠或者 ≥100 只大鼠。
9.暴露箱可视化：带透明观察窗，能够观察箱内动物的状况。
10.安乐死箱可以扩展用于其他实验：可根据需要修改为动物染毒箱，用于暴露染毒实验。
11.产品配置要求：主机1台、架子1套。
