# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京积水潭医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11-1 | 数字化乳腺X射线机 | 1台 | 否 |
|  | 11-2 | 准分子激光系统 | 1套 | 是 |
|  | 11-3 | 移动式G型臂X线机 | 3台 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：数字化乳腺X射线机质保期≥5年、准分子激光系统质保期≥5年、移动式G型臂X线机质保期≥8年（以上设备均自验收完成之日起计算质保期，且保修类型要求全保）。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第11包   品目11-1	数字化乳腺X射线机

一、主要用途：用于人体乳腺X射线摄影；

二、技术参数：

1、高压发生器：

1.1、逆变频率：≥25kHz。

1.2、功率：≥5kW。

1.3、管电压可调范围：20～40kV。

▲1.4、最大mA≥200mA。

1.5、最大mAs≥600mAs。

1.6、曝光控制：

1.6.1、具备全自动曝光模式（AEC）和手动曝光模式。

1.6.2、全自动曝光模式：具备标准模式、对比度优先模式、剂量优先模式。

1.7、可在主机工作站上控制曝光。

2、X线球管：

2.1、双焦点，小焦点尺寸≤0.1mm；大焦点尺寸≤0.3mm。

2.2、阳极旋转转速：≥9000rpm。

▲2.3、阳极热容量：≥350kHU。

2.4、管套热容量：≥500kHU。

2.5、限束器类型：电动，自动调节。

2.6、附加滤过材料：银、铍。

3、平板探测器：

3.1、探测器材料：非晶硅。

▲3.2、探测器尺寸≥24×30cm。

3.3、高分辨率采集矩阵≥2800×3500。

▲3.4、像素尺寸：≤80um。

3.5、采集灰阶度：≥16bits。

3.6、空间分辨率：≥6.5lp/mm。

3.7、DQE：≥60% @0lp/mm。

3.8、滤线栅栅密度：≥3.5lp/mm。

3.9、滤线栅有效栅比：≥5:1。

3.10、具备平板探测器日常校准功能。

4、立式摄影机架：

4.1、源像距≥70cm。

4.2、摄影臂为旋转C形臂，全电动设计，可上下移动、等中心旋转非O型臂。

4.3、具备角度记忆功能、一键到下一摆位、一键镜像功能。

4.4、具备压迫力、压迫厚度、旋转角度显示功能。

4.5、具备等中心旋转功能。

4.6、具备左右乳腺摆位指示灯。

4.7、具备防护面罩。

4.8、C形臂垂直运动高度范围：≥80cm。

4.9、C形臂旋转角度：-150°～+190°。

4.10、压迫板运动方式：智能压迫、手动调节。

4.11、压迫板解压方式：自动解压、手动解压。

4.12、压迫板具备紧急释放、自动释放功能。

4.13、压迫板可电动微调。

4.14、最大电动压迫力：≥200N。

4.15、压迫板可单独拆卸、更换。

4.16、压迫板尺寸：18×24cm、24×30cm（可上下浮动5%）。

4.17、机架具备液晶显示屏，可显示受检者姓名界面、可显示角度界面，并可切换显示。

4.18、脚闸≥2副，可控制C形臂垂直升降运动与压迫板压迫。

4.19、机架与工作台均具备一键急停键。

5、图像采集工作站：

5.1、CPU主频：≥3.5GHz。

5.2、内存：≥8GB。

5.3、硬盘：≥1TB，图像文件存储容量≥20000幅。

5.4、显示工作站：≥23英寸。

5.5、具备患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理功能。

5.6、具备摆位图用于提示每个拍摄部位（需提供图片证明文件）。

5.7、图像后处理功能：具备图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、文本输入功能；支持图像多种布局显示。

5.8、可在数字图像上显示各种曝光参数，包括kV、mAs、压迫力度、压迫厚度、剂量、曝光时间等

5.9、具有乳腺假体植入物拍摄程序。

5.10、具备Dicom3.0接口，开放传输、存储、打印、查询、工作列表协议，可与PACS/RIS/HIS系统的集成。

5.11、患者信息可实时动态显示和检索。

5.12、具备患者、检查、序列、图像数据库管理功能。

5.13、可根据不同检查状态显示与排序。

5.14、可预定义拍摄参数也可后期调整。

5.15、具备灰度处理与调整功能。

5.16、可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系。

5.17、具备组织均衡和噪声抑制等频率处理功能。

5.18、可按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区。

6、图像后处理工作站

6.1、配备原厂乳腺专用后处理工作站。

6.2、CPU：≥3.6GHz。

6.3、内存：≥8GB；硬盘≥1TB。

6.4、显示工作站：2台。

6.4.1、尺寸：≥21英寸；

6.4.2、分辨率：横屏，≥2560×2048；竖屏，≥2048×2560。

6.4.3、亮度：≥1200cd/m2。

6.4.4、对比度：≥1200：1。

6.4.5、可纵向/横向显示。

6.5、具备中文图文诊断报告。

三、主要配置：

1、X线主机：1套

2、平板探测器：1个

3、乳腺滤线栅组件：1套

4、乳腺机专用限束器：1套

5、压迫器组件：1套

6、升降压迫控制脚闸：2个

7、图像采集系统：1套

8、原厂乳腺后处理工作站：1套

9、乳腺专用软件包：1套

品目11-2	准分子激光系统

一、主要用途：用于冠状动脉介入治疗

二、技术参数：

1、激光激发媒介：氯化氙（XeCl ）气体，气体寿命：≥3个月。

2、具备氯化氙气体储存罐。

3、激光波长：308nm±3nm。

4、脉冲宽度（半峰全宽）：125ns-200ns。

5、频率调节范围：25-80Hz。

▲6、系统通过激光导管输出能量，输出能量密度调节范围：30-80mJ/mm2。

7、具备激光系统能量校准导管，可校准激光系统能量。

8、具备能量探测器，工作模式下可测量来自光纤的能量；在校准模式下可检测能量校准导管的输出能量。

9、预热时间：≤5min。

10、控制系统：

10.1、控制面板≥6英寸，可调节激光输出能量及频率。

10.2、可记录并显示每次手术激光发射的次数以及累计发射次数。

10.3、可根据所使用的激光光纤导管直径不同自动限定激光最高发射能量及频率。

10.4、具备故障报警功能，激光发射能量低于要求时可自动报警。

10.5、具备激光发射控制脚踏。

10.6、配备紧急关停按钮。

11、具备脚轮，可移动。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、护目镜：5副。

3、标定导管：1个。

4、脚踏开关：1个。

5、氯化氙气体储存罐：1个。

品目11-3	移动式G型臂X线机

一、技术参数：

1、机架：

1.1、轨道方向可电动旋转、透视系统可电动升降。

1.2、透视系统升降行程：≥250mm。

1.3、轨道方向旋转角度：≥30°。

1.4、具备SID（焦屏距）可调，最大SID≥110cm，调节行程≥25cm。

1.5、最大开口：≥90cm。

1.6、具备防碰撞系统。

1.7、具备激光定位灯。

2、高压发生器：

2.1、高压发生器功率：≥5kW。

2.2、最大管电压：≥120kV。

2.3、最大管电流：≥15mA。

3、球管：

3.1、双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点 ≤1.2mm。

3.2、热容量： ≥800khu。

4、探测器：

4.1 、探测器类型：非晶硅数字平板探测器。

4.2、探测器尺寸： ≥21cm×21cm。

4.3、像素尺寸：≤205μm。

4.4、像素矩阵：≥1024×1024。

4.5、空间分辨率：≥2.5lp/mm。

5、图像显示器：

5.1、实时图像显示器： 尺寸≥19英寸；分辨率≥1280×1024；显示器旋转角度：≥180°。

5.2、控制监视器：尺寸 ≥15英寸。

6、图像工作站：

6.1、内存≥16G、硬盘≥1T、硬盘图像存储量≥100000幅。

6.2、具备图像实时边缘增强、图像降噪锐化，对比/亮度调节功能。备正/负片图像显示、水平/竖直镜像、图像旋转功能。

6.3、具有USB接口，可导出JPEG格式图像。

6.4、具备DICOM3.0接口，开放图像存储、打印、图像传输协议。

二、主要配置（单台）：

1、机架：1套

2、高压发生器：2台

3、X线球管：2个

4、动态平板探测器：2块

5、滤线栅： 2块

6、激光定位装置：2套.

7、限束器：2套

8、实时图像显示器：≥1台。

9、控制监视器：1台。

10、脚踏开关：1个。