# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CT维保，型号：optima 620CT | 1 |
| 2 | CT维保，型号：REVOLUTION CT | 1 |
| 3 | CT移机，型号：REVOLUTION | 1 |

二、商务要求

1.服务时间和地点：

1.1服务期限：1年

1.2服务地点：首都医科大学宣武医院指定地点

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

三、技术要求

# （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标是“2台CT维保及1台CT移机服务购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

# （二）服务内容及要求

1.拟购服务设备明细

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT维保，型号：optima 620CT | 1套 | 2022年3月 |
| 2 | CT维保，型号：REVOLUTION CT | 1套 | 2018年9月 |
| 3 | CT移机，型号：REVOLUTION | 1套 | 2019年3月 |

2.维保服务要求

2.1供应商必须提供免费服务电话或免费维修电话，全年24小时有专人接听，同时具备远程故障排除能力

2.2供应商具有长期稳定的维修服务机构，其中维修人员具有所维修保修保养设备规格型号的原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证；

2.3供应商需能够随时取得设备制造商的技术、物力支持。

2.4保修设备发生故障，供应商需30分钟内做出电话响应，在电话指导保修设备操作人员仍不能排除故障时24小时内派维修工程师到达维修设备现场，解决问题。

2.5供应商需具有合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙。

#2.6供应商应保证维保设备开机率保证≥95%，每年包含节假日（一年以365天计算）；其他意外灾害等不可抗力和人为恶意以及由于航空管制等特殊情况下配件等待引起的时间不含在内。（提供承诺书并加盖供应商单位公章）

2.7供应商在国内设有专门的零配件仓库，仓库面积须≥200平方米。

#2.8服务期内，若球管发生故障，供应商提供设备制造厂家原厂认证球管，且必须提供原厂认证。（提供承诺书并加盖供应商单位公章）

2.9供应商需配备有至少2名全职的原厂认证合格的工程师，需提供当年有效期内的原厂资质证明，且每个型号的工程师中至少一名在供应商公司服务年限≥5年。

2.10供应商需对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

#2.11其他要求：（提供承诺书并加盖供应商单位公章）

（1）供应商每年为每台设备提供≥2次维护保养服务。

（2）维保需复核原厂质量标准及国家权威质量计监部门相关标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的定期保养报告。

（3）供应商的保养服务需做好记录，记录包括但不限于设备清洁、性能测试及较准、必要的机械或电气的检查等

（4）供应商需根据采购人要求对设备的数据进行备份，做好非紧急性质的补救性维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行标准进行维修，

（5）供应商需根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

3.CT移机服务要求

3.1设备预检:移机前对设备进行全面的性能检查，并将检查结果形成报告；

3.2拆卸：原厂或原厂授权认证工程师对主机及其原厂配置工作站进行拆卸；

3.3搬运：对主机及其原厂配置工作站按照勘察路线搬运至新机房；

3.4安装调试：原厂或原厂授权认证工程师对主机及其原厂配置工作站进行安装调试。

四、为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。