# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 血流动力学监测仪 | 3 | 否 |
|  | 2-2 | 麻深监测注射泵 | 2 | 否 |
|  | 2-3 | 心输出量测量仪 | 2 | 否 |
|  | 2-4 | 外周血管分析仪 | 1 | 是 |
| 3 | 3-1 | 玻切机 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后60天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

5.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：详见各包技术参数中质保要求。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1电子鼻咽喉镜系统

一、技术参数

（一）电子影像处理器及光源：

1、可输出和处理最高分辨率≥1920×1080的视频图像。

2、具备数码变焦放大功能。

▲3、具备光学染色功能，可突出显示病变范围、可显示血管走行分布、可鼻腔模自动改变色彩。

4、具备USB接口，可直接导出高清镜下图像及相关数据。

5、画中画功能：冻结图像的同时，具备动态小画面窗口，显示内镜在体内的实时画面，并可变换位置。

6、内镜图像大小可选择。

7、具备自动增益控制功能，光线不足时，图像信号自动放大，自动调整图像亮度。

8、图像色彩调节：R\G ≥10档可调。

9、自动测光模式：平均测光、峰值测光。

▲10、可兼容软性电子支气管镜。

▲11、配置内窥镜摄像头，可连接硬性内窥镜或纤维镜。

12、光源：可自动、手动调光。

（二）、检查型电子鼻咽喉镜：

1、视向角：0°（直视）。

2、视野角度：≥80°。

3、景深：3～50mm。

4、先端部外径：≤3.5mm。

5、插入部外径：≤3.6mm。

6、弯曲角度：上≥130°，下≥130°。

7、全长：≤500mm，有效长度：≥300mm。

8、可连接频闪光源，接口连接处可180°旋转。

9、遥控按钮：≥3个。

10、使用年限：≥6年（提供铭牌或使用说明书证明）。

（三）、治疗型电子鼻咽喉镜：1条

1、视向角：0°，直视。

2、视野角度：≥80°

3、景深：3～50mm。

4、先端部外径：≤4.8mm。

5、插入部外径：≤4.9mm。

6、钳道内径：≥2.0mm。

7、弯曲角度：上≥130°，下≥130°。

8、全长：≤600mm，有效长度：≥300mm。

9、可连接频闪光源，接口连接处可180°旋转。

10、遥控按钮：≥3个。

11、使用年限：≥6年（提供铭牌或使用说明书证明）。

（四）、内窥镜摄像头：

1、可接硬性内窥镜或纤维镜。

2、镜头光学变焦≥2倍。

3、视度：-4D～+4D。

4、控制按钮≥3颗。

▲5、能够与电子影像处理器兼容，支持智能染色技术。

（五）、鼻窦镜：20支

1、视向角：0°，直视。

2、视野角度：≥80°。

3、直径≤4mm；长度≥170mm。

4、可高温高压消毒。

（六）、监视器：彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率：≥1920×1080。

（七）、台车：多层设计，可放置电刀及视频打印机等；具备监视器吊臂，可调整监视器角度。

（八）、图文工作站：

1、硬件：CPU，≥4核；内存≥8G；硬盘≥1T；独立显卡；彩色液晶显示器≥22英寸；具备DVD刻录机。

2、配套软件具备图像及文字的增、删、改、查功能。

二、主要配置：

1、电子影像处理器及光源：1套。

2、检查型电子鼻咽喉镜：2条。

3、治疗型电子鼻咽喉镜：1条。

4、内窥镜摄像头：1个。

5、鼻窦镜：20支。

6、监视器：1台。

7、台车：1辆。

8、图文工作站：1套

三、质保期：≥5年（除鼻窦镜外），鼻窦镜质保期≥3年。

## 第2包 品目2-1血流动力学监测仪

一、主要用途：用于床旁无创血流动力学实时监测。

二、技术参数：

▲1、检测原理：采用胸电生物阻抗法原理、具备24小时连续实时监测功能及即时检测功能。

▲2、具备内置血压模块（非外置血压计），血压信息可自动测量或手动输入。

3、生物阻抗测量电流调节范围：7μA～2.5mA。

4、信号采集频率调节范围：50-1600kHz。

5、检测参数

5.1、心排量参数：包括但不限于心输出量、心搏量、心脏指数、心搏指数、心率变律性。

5.2、前负荷(容量负荷)参数：包括但不限于胸液传导性、每搏变异率、肺毛细血管楔压、血管容积。

5.3、后负荷（血管阻力）参数：包括但不限于每搏外周阻力、每搏外周阻力指数、系统阻力、系统阻力指数、血管活性/血管弹性。

5.4、心肌收缩力参数：包括但不限于左心室每搏作功、左心室搏动做功指数、左心室作功、左心室做功指数、射血前期、左室射血前期、射血收缩指数、变力状态指数、收缩变力性、射血分数。

5.5、常规参数：包括但不限于心率、收缩压、舒张压、平均动脉压、脉压差。

6、主机便携式设计，彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。

7、CPU：i5或以上性能；主频≥3.00GHz。

8、内置存储容量：≥60G。

9、采用中文操作系统，开放数据接口，可接入His系统。

10、可显示、存储、打印阻抗心电图、心阻抗微分（dZ/dT)、心阻抗图（dZ）。

▲11、具备血流动力学临床监控模块，具备血流动力学分析调控指导、心功能指标监测与评定、血液容量评估与管理、血压监测与管理、PLR试验等多种临床应用辅助功能。

12、屏幕显示模式：参数模式、变化趋势图模式、治疗趋势分析模式和心功能管理评估模式。

13、可对监测数据进行存储、调取和回放。

14、具备智能分析功能，可提供和打印注有相应监测时间段和日期的不同类型的血流动力学报告，包括心搏量/心输出量测定报告、无创心功能监测报告、心阻抗图报告、动态趋势报告、治疗分析趋势报告。

三、主要配置（单套）

1、无创血流动力学检测系统主机：1台。

2、导联线：1条。

3、血压袖带及延长管：1套。

4、移动台车：1辆。

5、诊断报告输出设备：1台。

6、无线键盘：1个。

7、无线鼠标：1个。

8、一次性心电电极：10包。

四、质保期：≥5年。

## 第2包 品目2-2麻深监测注射泵

一、技术参数

1、麻深监测模块：

1.1、通过麻醉深度监测模块和一次性无创脑电电极，可无创动态持续测量、采集患者脑电信号，测量大脑的麻醉和镇静状态（麻醉深度指数）。

1.2、意识深度指数CSI（VAI）测量范围：100～0(从清醒到无脑电信号)。

1.3、肌电信号指数（EMG）测量范围：100～0（额肌电强度由强到弱）。

1.4、信号质量指数（SQI）测量范围：100～0（信号由强到弱）。

1.5、爆发抑制比（BSR）测量范围：0～100％（最近脑电采样周期中EEG处于抑制状态所占的时间百分比）。

1.6、EEG采样率：≥2000次/秒；输入阻抗：≥2.5MΩ。

1.7、CSI(VAI)计算所需时间：传感器连接后≤15s值。

1.8、抗工频干扰、抗高频电刀干扰，抗肌电干扰功能。

▲1.9、肌松监测刺激电流调节范围：1mA～70mA。

1.10、肌张力传感器：压电膜片；具备自动复位、清零功能，无需定期校准。

2、注射模块：

▲2.1、集成三个注射通道，三种药物在一台设备上同时注射，实现三种药物的平衡用药。

2.2、注射模式：恒速注射、时量推注、间断给药、诱导维持、T1闭环肌松、TOF闭环肌松、靶控注射。

2.3、靶控注射功能：具备血浆靶控和效应室靶控注射功能。

▲2.4、具备镇静靶控注射功能，根据镇静麻醉深度的变化，实时反馈镇静靶浓度大小。

2.5、具有靶控优化输注功能。

2.6、肌松给药监测功能。可通过重复频率神经电刺激，进行肌张力测定，获取神经肌肉阻滞程度。

2.7、具备手动注药功能，可显示手推的药量。

2.8、流速设置范围：0.1-1200mL/h。

2.9、流速精度：不超过±2.0%或不超过±0.007mL/h。

2.10、适用注射器规格：5mL、10mL、20mL、30mL、50mL注射器，内置≥20种注射器品牌。

2.11、具备自动较准识别功能。

3、控制系统：

3.1、彩色液晶显示屏≥7.0英寸，分辨率≥800×480。

3.2、内置多种靶控药物，至少包括丙泊酚、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵、咪唑安定、右美托咪定、依托米脂、氯胺酮及其对应的靶控模型。

▲3.3、丙泊酚模型≥3种，包括儿童模型（1-18岁）。

3.4、可同时显示CSI(VAI) 趋势图、实时意识镇静深度指数。

3.5、可显示实时脑电波形及波形趋势。

3.6、具备肌松数据监测功能。可通过刺激患者腕部尺神经，肌张力传感器监测拇内收肌反应，实时监控病人的肌肉松弛程度、神经肌肉阻滞程度。

3.7、具备注射管路压力动态监测系统（DPS），可实时监测注射管路内的压力。

3.8、具有速度异常（快、慢、停）、推座异常、电机反转、增药过量、手部温度低、检查电极、电缆未连接、推座异常、重装推把、交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、推空、阻塞报警功能；报警方式：声光报警，报警音量可调。

3.9、阻塞压力报警限值≥5档可选。

3.10、可存储≥10万条以上记录。

3.11、历史数据可导出U盘。

4、提供配套PC软件，可显示导出的手术全程趋势图及注射数据，同时能打印出报表。

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。DC：可充电电池，支持系统运行≥5h。

6、防水等级：注射模块，IPX4；麻深监测模块，IPXO。

二、主要配置（单套）：

1、麻深监测注射泵：1台。

2、传感器总成：1个。

三、质保期：≥8年。

## 第2包 品目2-3心输出量测量仪

一、主要用途：用于床旁血流动力学监测，可无创测量心脏血流动力学功能指标以及颈部和外周血流动力学指标。

二、技术参数：

▲1、测量原理：采用多普勒血流测量方法，非手持及非侵入式测量，可逐搏连续记录≥2小时以上的实测血流数据，数据采集点（采集位置）≤2个。

▲2、可实时监测颈部血管以及外周血管的血流频谱以及流速、流量等多项血流动力学参数数值。

3、可直接测量血流最大、最小及平均流速；可获取最大血流速度变化速率。

▲4、可同步监测和输出多项血流动力学参数,包括:血流速度时间积分、血流分钟距离、每搏输出量及指数、心输出量及指数、外周阻力及指数、心肌收缩力指标、最大血流速度变化率、氧输送及指数、血流峰值流速、血流舒张期最低流速、平均血流流速度、校正流动时间、血流峰值速度变异度、血流每搏血流量、血流搏动指数、血流阻力指数、左右心室流出道的每搏流速和流量。

▲5、可对四肢浅表外周动脉进行血流阻力指数RI评估。

6、信号增益≥5档可调。

7、配备心肺复苏工具软件包、被动抬腿工具软件包、补液试验工具软件包。

8、测量中同屏显示单参数趋势图，且参数可随时切换。

9、测量中可随时回顾患者信息、测量任意时间点的测量数值、事件信息和同步多参数动态趋势和频谱信息、实时动态参数同步趋势图；可同屏显示测量中的任意两点间变化指标。

10、具备基线变异度工具，可对所有参数同时设定各自基线值，并根据血流搏动实时显示基线变异度。

11、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，具备USB2.0接口、以太网接口；存储空间≥128G。

12、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；DC：锂电池，充满电后可持续工作≥3小时,可提示电量。

▲13、超声探头：4.0MHz±10%、2.2MHz±10%各1支，可固定在体表，动态测量、冻结、存储测量指标。

三、主要配置（单套）

1、心输出量测量仪主机：1台。

2、心输出量超声探头：2支。

3、锂电池：1块。

4、台车：1辆。

四、质保期：≥5年。

第2包 品目2-4外周血管分析仪

一、主要用途：通过无创检查方法，对病人动脉、静脉血管疾病、胸廓出口综合症等进行诊断。

二、技术参数

1、主机：

▲1.1、采用多普勒、光电容积、节段压力等方法对周身血管进行无创检查。

1.2、多普勒探头接口≥2个。

▲1.3、同步光电容积描记探头接口≥1个，可实现4通道同步测量。

1.4、同步静脉回流探头接口≥1个，可实现2通道同步测量。

1.5、多普勒探头：双向连续多普勒探头， 4MHz、8MHz可任选。

▲1.6、具备≥10通道袖带选择器及充气压力管连接臂，≥10通道压力自动检测并计算踝肱指数值。

1.7、压力测量范围：0～290mmHg，误差：不超过±3mmHg。

1.8、内置电动压力泵，，并有快速放气设置；

2、数据采集分析工作站：

2.1、CPU：i5或以上性能；内存≥16G；固态硬盘≥500G；彩色液晶显示器1台≥21英寸；报告输出设备（彩色）1台。

2.2、具备遥控键盘，可一键完成存储、分析、打印工作。

3、软件功能

3.1、中文界面。

3.2、具有多普勒波形描记法分析软件，包括波形自动峰值检测和存储分析功能和下肢最大静脉流出量分析功能。

3.3、具有光电容积描记法分析软件。

3.4、具有四肢节段压测量分析软件。

3.5、具有静脉反流时间分析软件。

3.6、具有颈动脉血管探测分析软件。

3.7、具备反应性充血实验软件。

3.8、具备胸廓出口综合症检查功能。

3.9、具备冷激发实验软件。

3.10、具有运动负荷试验分析软件。

3.11、具有脉搏波传导速度分析软件，可评估外周血管弹性，与病人年龄相关。

3.12、具备颈动脉脉搏波传递速度及动脉硬化指数分析功能。

3.13、可保存同一病人最后≥5次检测的数据，并自动生成对比表格。

3.14、可调用造影图像和数码图像合并至病例报告中。

3.15、用户可自定义测量方案。

3.16、具有病历存储功能和多种报告输出格式。

3.17、可自动备份所有病人数据到光盘、U盘、硬盘中。

4、测量参数

4.1、动脉系统测量方法和测量参数

4.1.1、上下肢：采用多普勒、节段压力、脉搏容积描记法。可测量脉搏波速度、动脉硬化指数、踝肱指数、搏动指数、阻力指数、收缩压、舒张压、平均血流速，各节段压力值、光电容积描记法波形、上升时间、宽度、脉率值。

4.1.2、手指脚趾：采用多普勒、光电容积描记法、可测量手指脚趾压力、波形上升时间、宽度以及脉率。

4.2、静脉系统具备：

4.2.1、上下肢：多普勒测量法，可测量下肢最大静脉流出量、静脉容积、动脉流入、半振幅时流出量、3秒后流量、5秒后流量。

4.2.2、下肢静脉反流时间试验；回流时间、回流一半时间、静脉流量、回流量。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、多普勒探头：2把。

3、PPG探头：2对。

4、VRT探头：1对。

5、袖带选择器及充气压力管连接臂：1套。

6、肢体绑带：10条

7、指趾绑带：5条

8、数据采集分析工作站（含采集、分析软件）：1套。

9、台车：1辆。

四、质保期：≥5年。

第3包 品目3-1玻切机

一、技术参数：

1、具有超声乳化、玻璃体切除、眼内灌注功能、硅油注吸、眼内照明功能。

▲2、全程动态监测并控制眼内压，眼内压控制精度：不超过±2mmHg。

3、超乳系统：

▲3.1、具备扭动超声以及传统超声工作模式。

3.2、扭动超声纵向频率：43±3.0kHz；扭转频率：32±2.0kHz。

3.3、切口大小：2.2mm～3.2mm。

4、玻璃体切除

▲4.1、玻切头切速调节范围：100-20000次/min。

4.2、玻切头双气路驱动。

4.3、玻切头切割具备开合比控制功能，开合比≥3种可选。

4.4、切割系统可配备20G、23G、25+G、27G+玻切头。

5、具有比例式电凝、比例式反吐功能。

6、灌注/抽吸、超声乳化负压调节。

6.1、文氏泵、蠕动泵双泵设计可不间断手术实时切换，可不中断手术操作更换灌注液。

6.2、调节范围：0～650mmHg。

6.3、前后节灌注液自动提示更换。

7、双路输出照明系统，光源：氙灯，亮度：23±13lux（23g光纤）。

▲8、具备耗材自动识别功能，可连接驱动20G、23G、25+G、27G+不同口径的玻切头及光纤，自动调整参数。

9、脚踏开关可切换玻切灌注、气液交换。

10、具备眼内填充气体自动净化配比系统。

11、可提供气动镊子、手柄。

12、术后自动记录参数、自动生成手术报告。

13、可提供20g、23g、25g+、27g+的单玻切套包、前后联合套包。

14、可提供多种微创手术器械，管道和积液盒子采取可拆卸努尔式接口。

二、主要配置：

1、超乳玻切一体机主机：1台。

2、超乳手柄：1套。

3、注吸手柄：1套。

4、视网膜镊子：2把。

5、单玻切套包（含玻切头）：2个。

6、前后联合套包（含玻切头）：2个。

三、售后服务

1、质保期≥5年。

2、提供备机，接到通知后72小时内到场。