# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京世纪坛医院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 口腔综合治疗台 | 9 | 否 |
| 2 | 2-1 | 数字胃肠机 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 磁共振成像增强软件 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 血液透析机 | 8 | 否 |
| 4 | 4-1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 基因测序仪 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 反重力跑台 | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 手术动力系统 | 2 | 否 |
|  | 6-2 | 超微创针刀镜系统 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 血管内光学相干断层成像系统 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 同步咳痰机 | 2 | 否 |
|  | 8-2 | 微波治疗仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后60天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。并且负责满足设备安装条件的适应性改造（第2包适用）。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

5.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：详见各包技术参数中质保要求。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 第1包 品目1-1口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

一、技术参数：

1、CBCT、全景、头颅侧位独立拍摄功能的三合一机型，全景、头颅侧位非CBCT生成。

2、X射线发生器：

2.1、X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光。

2.2、最小焦点：≤0.5mm。

2.3、管电压调节范围：60kV～100kV。

▲2.4、管电流调节范围：2mA～10mA（提供彩页及制造商盖章技术文件）。

2.5、CBCT成像曝光时间：≤10s。

▲2.6、全景成像曝光时间：≤9s。

2.7、头颅侧位成像曝光时间：≤8s。

3、探测器：

3.1、探测器数量：≥2块，头颅侧位拍摄具备独立探测器。

3.2、CBCT探测器：

3.2.1、非晶硅探测器。

3.2.2、探测器有效尺寸：≥24cm×17cm。

▲3.2.3、单球管单圈扫描非拼接最大视野（宽×高）：≥16cm×15cm。

▲3.2.4、影像探测器像素尺寸：≤95μm。

3.2.5、CBCT图像最小体素尺寸：≤40μm（提供彩页及制造商盖章技术文件）。

3.2.6、2D全景PA扫描图像高度：≥13cm。

3.2.7、最小成像视野（宽×高）：≥5×8cm。

3.3、头颅侧位探测器：有效尺寸(宽x高)≥25*20cm。

4、成像质量：

▲4.1、三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0lp/mm。

4.2、2D全景扫描成像空间分辨率：≥5.0lp/mm。

4.3、2D侧位扫描成像空间分辨率：≥5.0lp/mm。

5、三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）：≤7μSv。

6、机械装置：

6.1、立柱升降行程：≥70cm。

▲6.2、CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射），无需镜面反射，可面对面观察定位激光线位置。

6.3、头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键（提供技术白皮书或彩页并标注）。

6.4、激光线定位线数量：≥6条。（提供彩页及制造商盖章技术文件）

7、控制面板：液晶触摸显示屏≥10英寸。

8、影像采集处理工作站：CPU，i7或以上性能；内存≥16GB；硬盘≥2TB，显卡显存≥4GB；彩色液晶显示器≥23英寸。

9、采集和图像处理软件功能：

9.1、具备CBCT、2D全景、2D头颅等独立拍摄功能。

9.2、具备放大镜功能，可对整个显示界面提供区域放大显示，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。

9.3、3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节；透视投影、正交投影模式可选。

9.4、CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上可选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非2D截图图像）。

9.5、种植多切片显示：支持≥8×8矩阵层面显示；MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面可同时打开和独立滚动查看。

9.6、三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，可一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。

9.7、智能模拟拔牙：可一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示；在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能。

9.8、模拟种植：

9.8.1、可在种植体库中选择适合长度、直径的种植体；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。

9.8.2、种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。

9.9、智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。

9.10、智能骨粉量预估：

9.10.1、可排除真实骨质骨量的干扰，一键标定并计算目标区域所需骨粉填充体积；支持多目标区域多次预估，可控制单个或多个目标区域的显隐。

9.10.2、目标区域范围通过3D球体立体选取，支持修改球体颜色、大小、位置、透明度。

9.11、具备自动检测并标注神经管、舌侧管功能；通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管；目标区域通过3D球体立体显示。

9.12、上颌窦分析：可一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算结果。

9.13、气道分析：可一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算结果。

9.14、颌骨分析：一键自动识别上、下颌骨、分割并伪彩显示，并可导出STL数据。

9.15、头影测量正畸处理软件：内置头影测量方法≥15种，测量项目≥130个，涵盖≥70个测量点；可一键自动标记；可提供的头影测量参考值（提供彩页证明）。

9.16、智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告。

9.17、可基于大视野CBCT影像生成侧位影像；可自动进行头位矫正，并通过ROI区域选取半侧头颅生成侧位片。

9.18、数据传输：将设备接入医院现有PACS网络，数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS。

10、设备有限使用期限：≥15年（提供铭牌或说明书证明）。

11、影像存储服务器：≥20TB。

## 二、质保期：≥5年。

## 第1包 品目1-2口腔综合治疗台

一、技术参数：

1、工作条件：

1.1、环境温度：5-40℃；相对湿度：≤85%；大气压力范围：86～105kpa。

1.2、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤500W。

1.3、工作时间：每天连续工作时间≥8h。

1.4、气源压力范围：500～700kpa。

1.5、水源压力范围：200～400kpa。

2、治疗台安装方式：悬挂于牙椅侧箱。

3、病人椅：

▲3.1、固体金属注模结构加喷粉烤漆保护，最大承重≥200kg（提供具备CMA认证的检验报告证明）。

3.2、电动液压驱动系统，可调节液压速度，可缓启缓停，承诺质保期≥10年。

3.3、具备自动紧急制动系统，病人椅下降时遇阻力自动停止并向上抬升，无压力时牙椅停止。

▲3.4、病人椅离地高度调节范围：400mm～950mm；靠背运动角度：≥105°（提供具备CMA认证的检验报告证明）。

3.5、具备双关节头枕，高度可调节，头枕具有患者颈部支撑功能，适合成人、儿童支撑。

▲3.6、双侧扶手设计，左侧扶手固定，右侧扶手可旋转（提供设计图纸及照片证明）。

3.7、采用无缝超薄软椅垫、一体滚塑底板。

3.8、地箱：

3.8.1、流线形一体化地箱，地箱加上盖的总高度≤90mm。

3.8.2、地箱内具备空气过滤和调压装置、水源过滤和调压装置,并显示气源压力、水源压力。

4、医生单元：

4.1、手机管线采用双侧快插，管线全部内置。

4.2、一体成型挂架器械≥6位，预留内置洁牙机、光固化机插口和辅助器械预留插口。

4.3、具备一体式≥5组防回吸手机控制模块。

4.4、器械盘：

4.4.1、一体成型下挂式器械盘。

4.4.2、上部平台区域外缘≤550×300mm，内缘≥450×300mm。

4.5、控制面板：

4.5.1、触控调节面板。可设定和存储≥4组程序椅位。

4.5.2、可控制手术灯开关、口杯注水、痰盂冲洗、椅位升降和靠背起伏。

4.5.3、具备手机管线冲洗消毒程序键。

4.6、快插式防回吸三用枪：枪头枪柄可拆卸进行蒸气消毒。

4.7、内置手机废油收集系统，个收集手机轴承多余的润滑油。

4.8、内置≥2L手机独立供水系统。

5、侧箱痰盂系统：

5.1、陶瓷一体成型，随椅升降，可拆卸。

5.2、内置固体废物收集器。

5.3、可控定时水杯注水与痰盂冲洗。

5.4、口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水。

5.5、侧箱外形尺寸：长≤550mm，宽≤300mm，高≤350mm（提供设计图纸证明）。

6、助手单元：

▲6.1、助手工具挂架随椅升降，≥3孔，挂架支臂可旋转≥180°（提供对比照片或设计图纸）。

6.2、具备强吸排唾控制阀，可拆卸、可高温高压蒸气灭菌消毒。

6.3、具备弱吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒。

6.4、多功能触控面板：可控手术灯开关、口杯注水、痰盂冲洗、椅位升降和靠背起伏等功能。

7、手术灯：

7.1、手术灯与牙椅连体式，≥3轴定位，调节到治疗椅位时手术灯自动开启，离开治疗位时手术灯自动熄灭。

7.2、光源：LED，反射式出光设计，冷、暖两种模式可调。

7.3、照度调节范围：8000～30000lux；调试调节：感应式无极亮度调整。

7.4、光斑尺寸：≥70×140mm@距离700mm。

8、医生椅：

8.1、医生椅升降高度可调、靠背高度可调。

8.2、铸铝件底座涂聚酯粉末涂层保护，橡胶轮、五轮滚动。

9、护士椅：

9.1、护士椅升降高度可调，手枕扶手高度和打开收缩角度可调整。

9.2、不锈钢脚环高度可调。

9.3、铸铝件底座涂聚酯粉末涂层保护，橡胶轮、五轮滚动。

10、制造商通过ISO9001认证并提供证书复印件。

二、主要配置：

1、患者椅：1台。

2、医生单元：1套。

3、助手单元：1套。

4、侧箱痰盂系统：1套。

5、手术灯：1台。

6、护士椅：1把。

7、医生椅：1把。

★8、配备高速手机2支、直手机弯手机各1支、低速电马达1支、内置超声洁牙机1台、快插式金属防回吸三用枪1套。

## 三、质保期：≥6年。

## 第2包 品目2-1数字胃肠机

一、主要用途：用于全身各部位的平板数字化透视及数字化摄片，满足临床消化系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要。

二、技术参数：

1、多功能检查床系统,

▲1.1、一体化可倾斜检查床，具备消化系统造影专用一体化压迫装置，可进行遥控操作。

1.2、具有紧急刹车安全装置，具有全数字化成像系统及单片点片摄影及连续点片摄影功能；采用低吸收剂量的碳素纤维高强度床板。

1.3、碳素纤维床板，床板材质X线吸收当量≤0.6mmAl。

1.4、床体控制：遥控控制、床旁控制。

1.5、床体倾斜角度：－28°～+88°

1.6、床体具有升降功能。

1.7、床面最低高度：≤75cm。

1.8、倾斜投照角度：不少于±30°。

1.9、床面侧向移动行程：≥14cm。

1.10、压迫器最大压力：80N±10%。

1.11、滤线栅栅密度：≥40LP/cm。

1.12、床体承重：≥135kg。

▲1.13、床体在立位过程中具有碰撞保护功能。

1.14、手柄：

1.14.1、床体起卧、影像运动控制、限束器控制、压迫器控制具有互异性。

1.14.2、点片按键与运动控制集合在同一手柄，可实现单手运动操作及点片采集。

2、高压发生器

2.1、高压发生器可以独立控制，可显示曝光参数。

2.2、标称功率：≥50kW。

2.3、最大摄影管电流：≥600mA。

2.4、最大摄影管电压：≥150kV。

2.5、逆变频率：≥50kHz。

2.6、最短曝光时间：≤1ms。

2.7、最大透视输出电压, ≥125kV。

2.8、连续透视管电流调节范围：0.1mA～5mA。

▲2.9、脉冲透视帧频：≥5种可选。

2.10、摄影方式：具备点片摄影、直接摄影、连续摄影。

2.11、解剖程序设定：≥100组。

3、X线球管系统：

3.1、球管阳极热容量：≥400kHu。

3.2、球管阳极旋转速度：≥9000rpm。

3.3、球管焦点：

▲3.3.1、双焦点，小焦点尺寸≤0.6mm，大焦点尺寸≤1.2mm。

3.3.2、小焦点功率：≥35kW；大焦点≥90kW。

3.4、限束器

3.4.1、可自动及手动控制。

3.4.2、限束器硬化滤过种类：≥3种可选。

3.4.3、具备限束器曝光野指示灯。

3.5、具备球管端控制显示系统，可以控制影像系统运动，显示视野大小、滤过等级。

4、平板探测器系统：

4.1、影像系统移动行程：≥90cm。

4.2、源像距（SID）：≥150cm。

4.3、探测器：

▲4.3.1、碘化铯非晶硅无线整板动态探测器，透视检查、摄影及连续摄影均采用平板成像，探测器可移出至床体外工作。

4.3.2、探测器承重：≥250kg。

4.3.3、平板尺寸：≥17英寸×17英寸。

4.3.4、像数尺寸：≤160μm。

4.3.5、采集灰阶：≥16bit。

4.3.6、空间分辨率：≥3.0 lp/mm。

4.3.7、采集矩阵：≥2500×2500。

4.3.8、从曝光到获得预示图像的最短时间：≤1s。

4.3.9、平板视野：≥5视野可选。

5、采集工作站

5.1、硬件： CPU：≥6核，主频≥3GHz；内存≥16G；SSD≥500G，可存储≥60000幅图像；液晶显示器≥19英寸，数量：2台，可分别实时图像和已采集图像。

5.2、具备病人资料处理、图像采集、处理、显示及图像传输等功能。

5.3、具备DICOM3.0接口, 开放打印、存储、传输、查询、工作列表协议。

5.4、透视：

5.4.1、最大采集速度：≥30fps。

5.4.2、透视存储:每序列≥950帧。

5.4.3、脉冲透视像素及速率：≥15fps@1024×1024。

5.4.4、具备末帧图像保持功能。

5.5、连续摄影采集像素及速率：≥15fps@1024×1024。

5.6、具备数字分隔摄影功能。

5.7、具备虚拟限束器。

▲5.8、具备剂量显示功，可提供剂量报告。

5.9、图像处理功能包括：实时动态亮度控制功能；实时动态图像显示、回放功能；实时边缘增强功能；图像放大及漫游显示功能；多幅显示功能；黑白反转功能；左右翻转功能；测量功能及注释功能AP/PA、L/R定位标记功能。

6、附件： 配备对讲系统、脚踏板、肩托架、手柄、钡餐杯。

## 三、质保期：≥5年。

## 第2包 品目2-2磁共振成像增强软件

一、技术规格

1、硬件：

1.1、CPU：i5或以上性能。

1.2、内存：≥32GB。

1.3、SSD容量：≥1000G。

1.4、网络端口：千兆以太网端口≥2个。

1.5、GPU：NVIDIA RTX A4000或更高性能图像处理单元。

2、软件系统：

2.1、正版操作系统。

2.2、数据接口：具备 DICOM3.0接口，开放查询、存储、传输、打印协议。

2.3、主要功能：

2.3.1、具备AI卷积神经网络。

2.3.2、可提供磁共振图像的多层次特征信息。

2.3.3、具备深度学习功能。

2.3.4、具备影像增强功能。

2.3.5、具备影像平滑度调节功能。

2.3.6、具备影像对比度调节功能。

2.4、适用人体多部位扫描：≥10个。

2.5、增强技术适用的序列

2.5.1、自旋回波序列：包括:2D/3D自旋回波序列。

2.5.2、可选择角度的自旋回波。

2.5.3、反转恢复序列。

2.5.4、脂肪抑制序列。

2.5.5、快速恢复快速自旋回波。

2.5.6、快速自由水抑制序列：包括快速自由水抑制T1W、T2W成像技术。

2.5.7、快速反转恢复序列(脂肪,水抑制)。

2.5.8、时间飞跃法磁共振血管造影序列。

2.5.9、梯度回波序列(2D/3D)，包括T1、T2加权技术。

2.5.10、2D平衡式梯度回波序列(B-FFE、True-FISP、FIESTA)。

2.5.11、3D平衡式梯度回波序列(B-FFE、True-FISP、FIESTA)。

2.5.12、弥散加权成像序列。

2.6、提速性能：

▲2.6.1、所有部位成像提速平均：≥35%。

2.6.2、颅脑 3D T1 Precontrast 成像提速≥45%。

2.6.3、颅脑 3D T1 Postcontrast成像提速≥45%。

2.6.4、颅脑 3D T2 FLAIR 成像提速≥44%。

2.6.5、脊柱成像提速≥40%。

▲2.7、深度学习技术可以实现脑部精准定量容积测量。

2.8、磁共振图像加速技术临床应用：磁共振图像加速技术得到的图像可应用于图像分类、疾病诊断的风险评估、图像分割、治疗反应的预测。

▲2.9、加速相关的深度学习技术可以用于脑部多发性硬化成像。

2.10、兼容业内主流厂家磁共振设备的扫描序列和扫描部位。

3、生产厂商获得ISO信息安全认证证书。

四、质保期：≥6年。

## 第3包 品目3-1血液透析机

# 一 、技术参数

# 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉、浓缩液，也可连接中心供液系统。

# 2、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

# 3、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统和联机B粉接口。

# 4、可进行可调钠曲线治疗，可选择的线性、梯级自动调整程序；可单独使用也可与超滤程序组合使用。

# 5、可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性、梯级自动调整程序；可单独使用也可与可调钠程序组合使用。

# 6、密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，平衡腔精确度：不超过透析液总量的±0.1%。

# 7、血泵管路可调：根据需要采用2mm～10mm直径透析管路。

# 8、参数设置：

# 8.1、透析液温度设置范围：35℃～39℃。

# 8.2、血泵流速调节范围：20～600mL/min；误差：不超过±10%。

# 8.3、超滤率调节范围：0～4000mL/h；误差：不超过±1%；可实现零超滤。

# 8.4、肝素泵流量设置范围：0～10mL/h  并有大剂量追加功能。

# ▲8.5、透析液流量设置：0～800mL/min范围内可调。

# 9、参数监测：

# 9.1、静脉压力监测范围：-50mHg～+500mmHg；误差：不超过±10mmHg。

# 9.2、动脉压力监测范围：-280mmHg～+280mmHg；误差：不超过±10mmHg。

# 9.3、跨膜压监测范围：-50mmHg～+500mmHg；具备跨膜压自动跟踪报警功能。

# 9.4、空气探测：超声探测原理，最低可检测≤1μL气泡，并具备液面调整功能。

# 9.5、漏血探测器：光学检测，可检测最低血量≤0.5ml/min@Hct=25、透析液最大流量800ml/min时。

# 9.6、具备电导度监测、显示及超限报警功能。

# ▲9.7、具备在线尿毒素清除率监测模块。

# ▲9.8、具备在线血压监测模块。

# ▲10、清洗消毒程序：可进行化学、热、脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒温度≥80℃，除钙、除脂和消毒程序一体化进行；热化学消毒时间≤40min。

# 11、彩色液晶显示≥10英寸，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

# 12、可设定自动开、关机时间，自动预冲洗及选择自动消毒程序。

# 13、具备全功能自检功能，包括显示、控制、监测、水路等系统，自检不可跳过。

# 14、有内置维修和故障诊断程序，可声光报警。

# 15、具备网络接口。

# 16、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15min。

# ▲17、可做水路密闭性测试。

# 18、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

# 二、主要配置：（单台）

# 1、血液透析主机：1台。

# 2、透析液过滤器：1个。

# 3、输液架：1个。

# 三、质保期：≥5年。

第4包 品目4-1高效液相色谱仪

一、技术参数

（一）、四元溶剂管理系统：

1、最大操作流速：≥5mL/min。

▲2、最大操作压力：≥9500psi。

▲3、独立驱动数控色谱泵：≥2台。

4、泵压力传感反馈回路：≥2路。

5、梯度变化曲线≥10种，至少包括线性、步进、凹线、凸线等类型，由色谱软件直接控制。

6、内置自动缓冲盐配置功能，可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，缓冲盐配置种类≥8种可选，梯度种类≥3种可选；PH值增量：≤0.1。

7、排气舱≥4个。

（二）、进样器：

1、进样体积：≥50 μL。

2、样品交叉污染：≤0.0005%@咖啡因。

3、自动进样循环时间：≤30s。

4、样品容量：≥2个样品盘。

（三）、柱温箱：

1、温度设置范围：室温～65.0℃。

2、加热模式：空气循环。

3、色谱柱容量：≥3根30cm色谱柱。

（四）、二极管阵列检测器

1、检测波长范围：190～800nm。

2、二极管个数：≥500个。

3、采样频率：≥80Hz。

▲4、全波长氘灯光源，寿命≥2000小时。

5、具备固定狭缝。

6、光导全反射流通池，池长≤10mm。

（五）、控制分析工作站：CPU，i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥23英寸；配检查报告输出设备。

（六）、控制分析软件功能：

1、全中文操作界面。

2、内置数据库。

3、校正拟合定量计算方式≥15种。

4、具备数据检索功能。

5、可用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析。

6、用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算；样品信息类型≥5种可选；数据类型≥5种可选。

7、可以计算美国药典、欧洲药典和日本药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。

二、主要配置

1、四元梯度泵：1套（含真空脱气）。

2、自动进样器：1套。

3、柱温箱：1套。

4、二极管阵列检测器：1套。

5、控制分析工作站：1套。

6、控制分析软件：1套。

7、色谱柱：6根。

三、质保期：≥5年。

## 第4包 品目4-2基因测序仪

一、主要用途：二代测序技术，对来源于人体样本的脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)进行测序。

二、技术参数：

▲1、测序读长：SE50、SE100、PE100、PE150。

2、数据通量：测序平台支持不同通量的芯片，至少包含100M Reads和500M Reads通量的芯片。

3、运行100M通量芯片最大产出数据量≥30G，运行500M通量芯片数据最大产出数据量≥150G。

4、测序时间：50 个循环测序反应时间≤9h，300 个循环测序反应时间≤28h。

5、检测灵敏度：单个碱基序列；检测准确度及重复性：可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）。

6、数据质量：使用标准文库SE50，PE100，Q30≥85%。

7、控制工作站：内存≥32G，机械硬盘≥4TB。

8、全自动核酸提取模块

8.1主要用途：用于自动化核酸提取。

8.2、提取原理：采用磁珠法提取，磁珠回收率：≥90%。

8.3、适用样本：血液、痰液、脑脊液、肺泡灌洗液、鼻咽拭子、胸腹水、组织、尿液、FFPE等临床样本。

8.4、处理体积：50～1000uL。

▲8.5、样品通量：≥32，操作时间≤45min/次。

8.6、具备照明系统、排气紫风扇和外消毒功能。

8.7、具备振荡混合功能。

8.8、液晶触摸显示屏≥7英寸。

10、全自动样品处理系统

10.1、主要用途：自动完成高通量测序的文库制备，包括酶反应体系构建、样本浓度测定、样品浓度均一化、测序反应体系构建、文库浓度测定、文库Pooling、PCR/qPCR体系构建、分液配液等，最终产物直接用于高通量测序仪上机运行。

10.2、适用样本：血清、血浆、全血、咽拭子、肺泡灌洗液、脑脊液、FFPE。

▲10.3、单次运行样本通量≥24。

▲10.4、具备移液系统、温控模块、PCR扩增模块、定量模块，无需机外配套设备，即可全流程完成文库制备、文库扩增、均一化及稀释混合、定量，制备好的文库可直接上机测序；（提供设备内照片标注模块名称及功能并加盖制造商公章）

10.5、PCR模块：

10.5.1、系统内设独立PCR扩增舱，与其他舱室隔开。

10.5.2、温控范围：4-99℃，支持多样本并行处理。（提供产品彩页及设备内独立PCR舱室图片并加盖制造商公章）

10.6、温控模块：

10.6.1、冷藏模块≥2个和振荡温浴模块1个。

10.6.2、冷藏模块温控范围：4～8℃。

10.6.3、振荡温浴模块温控范围：室温～75℃；振荡速率调节范围：0～3000rpm。

10.7、移液系统：移液系统有电容和压力双液面探测功能，可适配50、200、1000μL等不同规格一次性吸头；移液范围：1μL—1000μL；移液精度≤1μL，CV≤10% ，移液准度不超过±10%。

10.8、定量模块：内部配置1-96样本通量浓度测定系统，定量范围：0.1-100ng/μL，通过光吸收法和荧光法的技术原理检测核酸浓度，自动记录结果并可追溯，无需额外配置或外挂浓度测定工具。

10.9、消毒和空气过滤装置

10.9.1、内置≥3 组紫外消毒装置，可杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体等。

10.9.2、和内置≥3组高效空气过滤装置，过滤效率≥99.95%@0.3µm 颗粒。

10.10、控制系统：

10.10.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色触控屏≥13英寸，图形操作界面。

10.10.2、内置项目程序≥30项，可用于病原宏基因组、新冠全基因组、单菌全基因组、扩增子、肿瘤基因和自主开发的建库流程；用户自可定义流程。

11、病原自动化分析系统

11.1、主要用途：对高通量测序数据进行自动化分析，并出具mNGS临床检测报告。

11.2、CPU：≥24核；内存≥256G；硬盘≥20T；彩色液晶显示器≥21.5英寸；配检测报告输出设备。

11.3、病原自动化分析系统分析系统至少包括管理系统、客户样本信息管理系统、实验室信息管理系统。与医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）等院端系统对接。

11.4、可检出阳性率分布，病原谱频率分布。

11.5、数据库：

11.5.1、具备≥15000种病原体泛基因组数据库，包括已知基因组序列的细菌、DNA病毒、RNA病毒、真菌、寄生虫、支原体、衣原体等。

11.5.2、具备病原体基因组序列数据库、人体微生态菌群数据库、试剂工程菌数据库、环境微生物数据库、临床与流行病学信息库。

11.6、数据从测序仪自动同步到自动化分析服务器。

11.7、分析功能：

▲11.7.1、自动化调用mNGS分析流程，可对测序样本进行mNGS的数据分析，含碱基识别、数据质控、去除人源宿主、参考数据库比对、种属鉴定、病原识别、耐药基因分析、毒力基因分析。分析完成后，可将分析结果自动同步到报告解读与审核系统。

11.7.2、单批次完成分析所需时间≤2h。

11.7.3、对于新发病原体，可实现基因分析和拼接功能，获得变异信息以及基因组序列。

11.7.4、具备基于局部比对算法的搜索工具。

12、肿瘤自动化分析系统

12.1、主要用途：通过对肿瘤基因特定片段的有效DNA序列数据进行分析，得到参考序列比对结果，获得位点突变信息。

12.2、CPU：i7或以上性能；内存≧6G，硬盘≧500G固态硬盘；彩色液晶显示器≥23英寸；报告输出设备。

12.3、系统具有前端数据管理模块、样本中心数据管理模块、实验中心数据管理模块、分析中心数据管理模块、报告中心数据管理模块、本地或线上解读模块（结果解读、报告生成、报告发送等）、批量样本自动统计模块（可统计样本量、变异阳性率等）、本地基因组数据库构建模块。

▲12.4、数据库：基因变异位点20万、靶向药物≥200种（包括厄洛替尼、奥希替尼、PARP抑制剂等）。

12.5、数据分析：

12.5.1、对数据进行自动分析，完成20例样本分析所需时间≤2.5h。

12.5.2、可存储实验信息、标本信息及患者信息。

12.5.3、分析流程：可进行数据比对、注释、质量控制等功能，可注释≥10种数据库，包括COSMIC、Clinvar、DbSNP、gnomaAD、sift、BRCAexchange等权威数据库。

12.5.4、可以对BRCA1/2基因进行结果分析并给予变异分类的预分析。

12.5.5、可对计算机CPU、内存及磁盘使用量实时监测。

## 第5包 品目5-1反重力跑台

一、主要用途：用于对下肢步行障碍的患者进行减重步态康复训练。

二、技术参数：

1、减重系统：

1.1、采用空气压力差减重技术，进行减重步态训练，人体穿着密封短裤与气压仓连接。

▲1.2、人体最小负重：≤20%体重；减重调节精度≤1%体重。

1.3、气压仓高度≥5档可调，适用身高范围：140cm～195cm。

1.4、采用磁吸式气压仓升降杆，磁吸式气压仓升降杆完成与扶手的结合和脱离所需时间≤1s，升降杆能够落到跑台表面。

1.5、训练短裤

1.5.1、尺寸≥9种可选，至少可满足髋周长（髋围）范围：61cm～125cm、大腿周长（大腿围）范围：35cm～60cm的人群使用。

1.5.2、短裤类型：侧走、正走、倒走可选。

1.5.3、可提供冬夏2种不同季节短裤。

2、跑台：

▲2.1、跑台可正向、反向运行。

2.2、跑带正向运行速度调节范围：0.1km/h～15km/h；速度调节步长≤0.1km/h。

2.3、跑带反向运行速度调节范围：0.1km/h～5km/h；速度调节步长≤0.1km/h。

2.4、倾斜角度：≥5档可调。

2.5、跑台有效训练范围(长×宽）≥146cm×53cm。

2.6、跑台最大承重：≥135kg。

2.7、具有安全急停装置。

2.8、触控面板可显示时间、距离、坡度、能耗和步速等参数。

2.9、与升降台直接连接的主扶手与升降台采用焊接方式连接，两个扶手内宽度≤600mm，长度≥1000mm。

2.10、底框高度≤130mm，跑带到地面高度≤210mm。

3、摄像系统：

3.1、摄像头≥3个，像素：≥1080P；满足前方、侧方和后方进行视频反馈需要，视频可随时切换。

3.2、前方摄像头内置，位置固定，侧方和后方的摄像头外置。

3.3、显示器：≥17英寸，可实时反馈使用者步行或奔跑时肢体状态。

4、配备足底压力传感器，至少4个，分布跑台4角。

5、红外步态传感器，至少2个，分布在设备前端。

6、工作站：CPU i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥23英寸；配报告文本输出设备。

7、软件功能：

7.1、中文操作界面。

▲7.2、具备步态评估和步态打印功能，可提供步频、步长、步幅、对称性、平衡性数据。

7.3、训练视频可以实时显示步态，可存储和导出。

7.4、用户训练数据管理系统：

7.4.1、可按时间、姓名查询和管理，可查询步频、步长、步幅、对称性、平衡性等数据及训练数据曲线。

7.4.2、支持查询数据和曲线再次打印、自动生成PDF导出。

8、断电后续航时间 ≥2min。

9、超声理疗功能：

9.1、输出模式：连续输出；脉冲输出；脉冲频率：16Hz～100Hz范围内≥3档可选。

9.2、单头可实现双频输出，超声工作频率：1MHz±10%、3MHz±10%。

9.3、内置处方：≥50个，内置处方包含文字信息、人体彩图部位信息、人体解剖图信息。

9.4、超声功率调节范围：0~8W。

9.5、配备手持式超声头，面积≥5cm²，可用于水下治疗。

9.6、可同时满足2人使用。

10、深层肌肉刺激：

10.1、线控方式。

10.2、频率连续可调，调节范围：10Hz～60Hz。

10.3、按摩头：钛合金材质，配备35mm、25mm、15mm三种按摩头。工作时振动连续输出，按摩头可伸缩。

10.4、可同时满足3人使用。

11、电针治疗：

11.1、输出通道：≥6个。

11.2、输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化。

11.3、脉冲宽度调节范围：0.008ms～0.6ms。

11.4、输出频率：2Hz～100Hz范围内≥3种可选，也可循环输出。

11.5、最大脉冲幅度：150V±5%@负载250Ω～500Ω。

11.6、定时时间：15～45min范围内≥3档可选。

11.7、可同时满足2人使用。

三、主要配置：

1、减重系统：1套。

2、跑台：1台。

3、摄像系统：1套。

4、工作站：1套。

5、训练短裤：12条。

6、PT枕：20个。

7、1kg沙袋：≥6个；2kg沙袋：≥6个。

8、5kg壶铃：≥5个；6kg壶铃：≥5个。

9、0.5kg哑铃：≥4个；1kg哑铃：≥4个。

四、质保期：≥5年。

## 第6包 品目6-1手术动力系统

手术动力系统1:1套

一、技术参数

（一）刨削动力系统：

1、刨削动力主机：1台

1.1、输出通道≥2个，可同时连接≥2把手柄。

1.2、液晶触摸显示屏≥3英寸。

1.3、具备吸引泵，流量可调。

1.4、具有手柄工作模式和转速记忆功能。

1.5、控制方式：手柄及脚踏工作。

2、刨削脚踏开关：1个

2.1、可控制正转、反转、往复，可调节速度。

2.2、防水等级：IPX8。

3、刨削手柄：1把

3.1、手柄工作模式：正转、反转、往复转。

▲3.2、最大转速：正/反转≥8000 转/分； 往复转≥5000 转/分。

▲3.3、额定扭矩：≥ 90mN.m。

3.4、具有一体式吸引通道，直径≥4mm。

3.5、磨砂防滑手柄，重量≤700g。

3.6、手控按钮可实现手柄开关、方向控制。

3.7、防水级别：IPX8，可高温高压灭菌。

3.8、具备过载保功能。

（二）医用电动锯钻（摆锯）

1、主机：

1.1、电机类型：无刷电机。

1.2、空载频次：0～18000cpm。

1.3、振幅：4°±0.5°。

1.4、输出端径向圆跳动：≤0.1mm 。

1.5、输出端轴向移动：≤0.5mm 。

1.6、空载噪声：≤75dB（A）。

1.7、常温条件下，空载运行5min主机表面温度≤50C°。

1.8、主机重量≤1500g。

1.9、主机手柄处具备按钮式运转、停止、运转三挡调节开关，可单手操作。

1.10、主机机身一体化铝合金设计。

1.11、采用快速装拆式电池盒，电池盒采用铝合金主体，电池盒仓盖具有可视化双重锁定功能。

1.12、主机锯片安装接口快装式。

2、充电器：1个

2.1、电源：AC 110V～220V，50Hz±1Hz。

2.2、具有电量检测、电量显示功能。

2.3、可一次同时充四块电池。

3、电池：2块。

3.1、锂电池。

3.2、容量≥2000 mA；1A的放电电流下，放电时间≥30min。

（三）、医用电动锯钻（电钻）：

1、主机：

1.1、电机类型：无刷电机。

1.2、空载转速转速：0～1200rpm@连接骨钻接头、空心钻接头、克氏针；0～300rpm@连接髋臼钻接头。

1.3、扭矩：

1.3.1、连接骨钻接头，输出扭矩：0～4N·M；最高冲击扭矩≥10N·M。

1.3.2、连接髋臼钻接头，输出扭矩：0～12N·M；最高冲击扭矩≥19N·M。

1.4、夹持范围：

1.4.1、夹头夹持范围：0.8～7.9mm、1.0～8.1mm。

1.4.2、克氏针夹持范围：0.7～2.0mm、2.0～3.2mm、3.0～4.2mm。

1.5、空载噪声： ≤75db（A）。

1.6、输出端径向圆跳动：≤0.1mm。

1.7、输出端轴向移动：≤0.5mm。

1.8、常温条件下，空载运行5min主机表面温度≤50C°。

1.9、主机重量：≤1000g。

1.10、主机手柄处具备按钮式正转、停止、反转三挡调节开关功能、，可单手操作。

1.11、主机机身一体化铝合金设计。

1.12、采用快速装拆式电池盒，电池盒采用铝合金主体，仓盖具有双重锁定功能。

1.13、主机为多功能快换接口，可以快速更换接头。

2、充电器：1个

2.1、电源：AC 110V～220V，50Hz±1Hz。

2.2、具有电量检测、电量显示功能。

2.3、可一次同时充四块电池。

3、电池：2块。

3.1、锂电池。

3.2、容量≥2000 mA；10A的放电电流下，放电时间≥15min。

（四）、锁针加压器（机械盐水架）

1、五星滚轮底座：尺寸≥Ф600mm×120mm。

2、高度可调范围：1600mm～2450mm。

3、独立挂钩：≥4个，总负荷≥ 20000mL冲洗液。

4、弹力负荷开锁控制，按压助力提升按钮，输液袋可随意升降，释放按钮即可锁停在所需的高度。

5、具备刻度标尺。

（五）、肩关节牵引架系统：1套

1、表面耐磨层厚度：≥45um，可在ω=0.03NaCI盐雾中不腐蚀。

2、主体选用铝镁合金和316不锈钢。

3、产品重量：≤10千克。

4、三种砝码重量：3kg、2kg、1kg。

5、可直接和标准手术床配合使用。

6、可直接转换线索之间的砝码重量调节理想的手术角度。

7、适用于各种镜下及开放侧卧位肩关节手术。

（六）、医用诊疗床

1、插接宽度调节范围：500～650mm。

2、背板角度调节范围：-15°～80°。

3、背板尺寸≥550×500mm，垫子厚度≥50mm。

4、头颈托可以360°万向任意定位。

5、头颈托高度调节范围：0～300mm。

6、配备辅助推车，手术完成后可以放置在推车上并固定。

（六）、膨腔泵：1套

1、压强调节范围：50mmHg～400mmHg。

2、具备过压减压功能，实际压强大于设置压强10mmHg （误差不超过±5%）时，膨腔泵自动反转泄压。

3、具有过压报警功能，当膨腔泵检测到的压强大于设置压强20mmHg(误差不超过±2.5mmHg)蜂鸣器报警。

4、流量调节范围：0.1L/min～1L/min。

5、流量误差：不超过±10%@流量设置≥0.1L/min。

6、灌注附件为可重复使用部分，高压蒸汽灭菌方20次，灌注附件无裂纹、莎漏水；不脱开。

7、路的各个连接处能承受至少15N的静态轴向拉力15s不脱开、不断裂。

二、质保期：≥5年。

手术动力系统2:1套

一、技术参数：

1、主机：

1.1、微处理器控制平台，彩色液晶触摸屏≥7英寸。

1.2、微电机：≥2个；恒速驱动控制系统，负载降速≤5%。

1.3、面板可进行功能、转向切换。

1.4、具备手柄自动识别功能。

1.5、冷却系统流量；≥130mL/min。

1.6、具备故障自诊断和保护功能。

1.7、电气安全：BF型。

2、脚踏开关：

2.1、线缆长≥3m。

2.2、可进行功能切换及注水控制，可无级调速。

2.3、防水等级：IPX8。

3、微电机（钻、铣、磨用）：

3.1、峰值输出功率≥150W。

3.2、快插接口。

3.3、可高温高压消毒。

3.4、自动风冷技术。

4、颅骨钻手柄：

4.1、轻质合金材料，带手把，重量≤0.5kg。

4.2、最大外径 ≤30mm。

▲4.3、最大转速：≥1500r/min。

4.4、可高温高压消毒。

5、颅骨铣手柄：

5.1、表面防滑设计，可握持式或执笔式操作。

5.2、快速铣刀安装接口。

5.3、最大外径≤20mm。

5.4、可配置可旋转护靴或固定护靴。

5.5、可高温高压消毒。

6、磨钻手柄：

6.1、外形尺寸：外径≤15mm，长度≥ 95 mm，角度21°，重量≤0.1kg。

6.2、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能。

6.3、最高转速≥75000r/min。

6.4、径向跳动＜0.01mm。

7、颅骨钻头：

7.1、具备机械式钻穿即停装置。

7.2、快装卸接口设计。

7.3、钻头直径：≥9mm。

7.4、钻头可重复使用。

8、铣刀：

8.1、具备密封功能。

▲8.2、直刃设计。

8.3、头端直径：1.6mm±0.1mm；可铣切颅骨缝隙：1.6mm±0.1mm。

8.4、铣刀可重复使用。

9、磨钻头：

9.1、金刚砂、钨钢可任选，可用于骨组织的高速磨削、钻孔。

9.2、头端直径：1～7mm可选；杆径：≤2.4mm。

9.3、径向跳动：≤0.01mm。

9.4、磨钻头可重复使用。

10、微电机（鼻、颅底用）：

10.1、峰值输出功率≥100W。

10.2、可高温高压消毒。

10.3、快插接口。

10.4、自动风冷技术，温升小，噪音低。

▲10.5、可兼容变向磨钻手柄。

11、细长臂磨钻手柄（鼻、颅底用）

11.1、ISO-E类型标准接口，磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能。

11.2、可高温高压消毒灭菌。

11.3、最高转速：≥80000r/min，径向跳动≤0.01mm，急停时间≤0.2s。

12、细长臂支撑杆附件（鼻、颅底专用）：2套。

12.1、可从注水直型支撑杆附件、成角型支撑杆附件、弧型支撑杆附件、带护鞘支撑杆附件中任选2个附件。

12.2、长度：135±5mm、155±5mm、175mm±5mm可任选。

13、细长臂磨钻头（鼻、颅底用）（20支）

13.1、金刚砂、不锈钢可任选。

13.2、头端直径：1～4mm可选。

13.3、长度：135±5mm、155±5mm、175mm±5mm可任选。

▲13.4、变向磨钻头可选，刀头可实现0-36°刚性无级变角，0-360°往复无级旋转。

13.5、磨钻头可重复性使用。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、脚踏开关：1个。

3、微电机（钻、铣、磨用）：1个。

4、颅骨钻手柄：1把。

5、颅骨铣手柄：1把。

6、磨钻手柄：1把。

7、颅骨钻头：1个。

8、铣刀：10把。

9、磨钻头：6个。

10、微电机（鼻、颅底用）：2个。

11、细长臂磨钻手柄（鼻、颅底用）：2把。

12、细长臂支撑杆附件（鼻、颅底专用）：2套。

13、细长臂磨钻头（鼻、颅底用）：20支。

三、质保期：≥5年。

## 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统

一、技术参数：

（一）、医用一体化内窥镜摄像系统：

1、摄像系统主机：1套

▲1.1、可处理和输出分辨率≥1920×1080的视频图像。

1.2、手术模式≥4种可选。

1.3、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集。

1.4、具备图像冻结功能。

1.5、可录制视频图像（1920×1080P@60Hz），存储容量≥32GB，可连续录制时间≥10h；录制格式：H.264。

1.6、具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能。

1.7、具有自动白平衡、自动背光补偿功能、图像增强功能。

2、内窥镜冷光源

2.1、光源：LED，寿命≥20000h；光源功率≤30W。

2.2、光源最大照度：≥700,000Lux，照度无级可调；色温：3000K～7000K之间。

3、导光束：长度≥3000mm；数量：2根。

4、摄像头：1个

4.1、摄像头感光芯片：≥1/2英寸，分辨率：≥1920×1080，逐行扫描。

4.2、摄像头按键≥3个，自定义功能包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键。

5、显示器：

5.1、彩色液晶显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080；可视角度视角：上、下≥178°；左、右≥89°。

5.2、最大对比度：≥1000:1，最大亮度：≥200cd/m2。

6、0°关节内窥镜：直径：2.7mm±10%；工作长度：175mm±10%；数量：2支。

7、30°关节镜：直径：2.7mm±10%；工作长度：310mm±10%；数量：2支。

8、合体镜鞘：镜子通道外径：3.4mm±10%；器械通道外径：2.2mm±10%，工作长度310mm±10%；数量：1套。

9、双阀镜鞘：可配合所配关节内窥镜使用，直径：4.0mm±10%；工作长度115mm±10%，带闭孔器；数量：2套。

10、单阀镜鞘：可配合所配关节内窥镜使用，直径：4.5mm±10%；工作长度：130mm±10%；数量：2套。

（二）、数据处理工作站： CPU，≥2核，主频≥4GHz；内存≥4GB；硬盘：≥500GB；彩色液晶显示屏≥21英寸，分辨率≥1920×1080；具备蓝牙传输、有线和无线网络接口，内置摄像头、麦克风和音箱等，配报告文本输出设备。

（三）、针刀镜手术器械：1套

1、关节冲洗针：

1.1、角度：0°；数量：17支；管径：1.5mm±10%、2.0mm±10%、2.5mm±10%；3.0mm±10%、4.0mm±10%可选；针长：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%、180mm±10%可选。

1.2、角度：15°；数量：8支；管径：2.0mm±10%、2.5mm±10%、3.0mm±10%可选；针长：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%可选。

1.3、角度：30°；数量：12支；管径：1.5mm±10%、2.0mm±10%、2.5mm±10%；3.0mm±10%可选；针长：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%可选。

1.4、角度：25°；数量：1支；管径：4.0mm±10%；针长：180mm±10%；数量：1支。

2、灌洗针：直径：1.5mm±10%；2.0mm±10%；2.5mm±10%；3.0mm±10%可选；工作长度分别为：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%、200mm±10%可选。数量：16支。

3、刮匙：

3.1、圆形头；杆径：2.9mm±10%；刮匙头最大直径：4.4mm±10%；长度：100mm±10%；数量：1支。

3.2、腰形头；杆径：2.9mm±10%；刮匙头最大直径：4.4mm±10%；刮匙头深度：10mm±10%；长度：100mm±10%；数量：1支。

4、爪钳：

4.1、杆宽：2.5mm±10%，长度：130mm±10%，数量：1支；杆宽：1.5mm±10%；长度：280mm±10%，数量：1支。

5、刺探针：

5.1、中锋；针杆直径：1.5mm±10%；针长：252mm±10%；数量：1支。

5.2、偏锋；针杆直径：1.5mm±10%；针长：252mm±10%；数量：1支。

5.3、针头宽可选：2.7mm±10%；2.5mm±10%；2.9mm±10%；1.0mm±10%；1.5mm±10%；2.0mm±10%；针杆直径可选：2.0mm±10%；2.5mm±10%；1.0mm±10%；1.5mm±10%；针长可选：130mm±10%；180mm±10%；120mm±10%；70mm±10%；80mm±10%；130mm±10%；数量：14支。

6、松弛切刀：刀头宽，2.9mm±10%，刀杆直径，2.5mm±10%，刀长，120mm±10%，数量，2支；刀头宽，4.8mm±10%，刀杆直径，3.0mm±10%，刀长：150mm±10%；数量，2支。

7、拨松针

7.1、15°大圆头，针头直径：3.0mm±10%；针杆直径：2.5mm±10%；针长：120mm±10%；数量：2支。

7.2、锥头；针杆直径：2.5mm±10%；针长：120mm±10%；数量：2支。

7.3、20°锥头；针杆直径：2.5mm±10%；针长：120mm±10%；数量：2支。

7.4、圆头；针杆直径可选：1.0mm±10%；1.5mm±10%；2.0mm±10%；针长可选：70mm±10%；80mm±10%；130mm±10%；180mm±10%。数量:10支。

7.5、大圆头：针头直径，2.0mm±10%，针杆直径，1.2mm±10%，针长：40mm±10%，数量，2支；针头直径，2.5mm±10%；针杆直径，1.5mm±10%，针长：50mm±10%，数量，2支。

8、剪、钳：

8.1、杆状兰剪，直型；杆宽：3.5mm±10%；刀长：165mm±10%；数量：1把。

8.2、平口关节钳；钳杆宽：3.2mm±10%；钳长：168mm±10%；数量：1把。

8.3、半月板兰钳，左弯；钳杆宽：3.3mm±10%；钳长：120mm±10%；数量：1把。；右弯；钳杆宽：3.3mm±10%；钳长：120mm±10%；数量：1把。

8.4、剥离钳；钳杆宽：2.7mm±10%；钳长：65mm±10%；数量：1把。

9、冲洗把手：把手直径，22mm±10%；把手长度，180mm±10%；进出水双通道；数量：1把。

（四）、医用加压器：1台

1、正压范围：10kpa～50kpa。

2、负压范围：-10kpa～-50kpa。

3、最大冲洗量：≥1000mL/min。

4、最大吸气量：≥1500mL/min。

（五）手术配套便携彩超：1套

1、用途：适用于识别神经卡压，肌腱撕裂，早期炎症，实时导航穿刺，精准给药及微创手术。

2、技术参数

2.1、显示模式：B、M、B/M、PW、PDI、Color。

2.2、彩色液晶显示屏≥15英寸。

2.3、扫描深度：≥300mm。

2.4、具备扩展成像技术、组织特性成像成像技术、组织谐波成像功能。

2.5、TGC≥8段可调；动态范围可调。

2.6、图像后处理：具备图像增强、灰度图谱、伪彩图谱、左右翻转、上下翻转、图像放大功能；电影回放：可调回放速度。

2.7、具备一键优化功能。

2.8、测量与计算：

2.8.1、Ｂ模式：可测量距离、角度、面积、体积、描记长度、长度比率。

2.8.2、Ｍ模式：可测量距离、时间、斜率、心率。

2.8.3、专业测量包括腹部、妇科、产科、小器官。

2.9、探头接口：≥2个；具备备USB接口。

2.10、硬盘：≥128G。

2.11、探头：

2.11.1、配置：≥2把；至少包括凸阵探头1把、线阵探头1把。

2.11.2、探头频率：

2.11.2.1、凸阵探头：2.5～5.0MHz。

2.11.2.2、线阵探头：6.0～11MHz。

2.12、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率≤100VA；DC：内置可充电电池，可支持主机工作≥3h。

2.13、主机重量：≤4kg。

（六）、辅助设备

1、台车：1辆。

2、关节内窥消毒盒材质：不锈钢或铝合金；数量：3个。

3、器械消毒筐材质：不锈钢或铝合金；数量：2只。

4、针具消毒盒材质：不锈钢或铝合金；数量：1个。

三、质保期：≥5年。

第7包 品目7-1血管内光学相干断层成像系统

一、主要用途：用于血管内超声成像（IVUS）成像、光学相干断层成像(OCT)成像、IVUS-OCT同步融合成像。

二、技术参数：

1、主机硬件：

1.1、CPU：≥8核；内存≥32G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，数量：2台。

▲1.2、OCT检测设备与IVUS诊断设备的融合，在同一主机上既可选择单模式OCT成像、单模式IVUS成像，也可选择双模融合成像。

1.3、同一主机通过一根导管一次回拉可以获取OCT和IVUS同时同位的管腔诊断信息，同一主机可显示同一组织部位的OCT和IVUS横截面图像。

1.4、血管内超声成像（IVUS）成像

1.4.1、超声工作频率：≥35MHz；成像半径≥6.0mm。

1.4.2、轴向分辨力≤110μm，侧向分辨力≤220μm。

1.5、光学相干断层成像(OCT)成像

1.5.1、扫描光源：激光源，中心波长：1310nm±20nm；输出功率调节范围：5mW～20mW。

1.5.2、轴向分辨力≤30μm；侧向分辨力≤30μm。

1.5.3、光源扫频速率：100kHz±5%；OCT光学成像半径≥5㎜。

1.5.4、指示光波长：650nm±25nm；指示光输出功率：≤0.3mW。

▲1.6、回撤方式：手动、自动，单次最快回撤速度：≥40mm/s。

▲1.7、最大单次回撤长度：≥150mm。

▲1.8、最快成像帧速率：≥200帧/秒。

2、软件功能：

2.1、中文操作界面。

2.2、图像采集处理：

2.2.1、具备影像360度旋转、血管三维重建体渲染和3D飞行导航功能，3D管腔模式下可实现管腔、管壁之间一键切换。

2.2.2、具备图像文件的输入、输出和管理功能。

2.2.3、具备回放控制、校准调整、书签控制、捕获图像、记录图像、图像放大功能。

2.2.4、可DICOM 3.0标准存储影像，可导出TIFF格式、JPEG格式、DICOM格式、AVI格式图像。

2.3、测量功能

2.3.1、可通过OCT图像进行管腔相关测量和斑块性质评估，可通过IVUS图像识别EEL并测量斑块负荷，并能观测到脂质斑块后的深层病变信息。

2.3.2、可自动和手动测量管腔病变部位的面积、直径、狭窄程度的功能。

2.3.3、可设定支架贴壁不良阈值,支架小梁贴壁不良和良好可不同颜色显示。

2.3.4、支架膨胀系数阈值可自定义，当实测值与所设阈值对比时，支架膨胀数据自动计算；膨胀良好和膨胀不良可不同颜色显示。

2.3.5、能自动探测整个回拉图像的EEL。

2.3.6、可自动测量每帧图像的斑块负荷。

3、一次性血管内成像导管：

3.1、成像导管≥3种可选，导管具备快速交换接口。

▲3.2、导管外径≤1mm，成像导管适用的冠脉血管直径范围：2.0mm～4.0mm。

3.3、有效长度：≥1350㎜。

4、配套输液泵及注射泵：

4.1、输液泵

4.1.1、≥8种输液模式可选：包含但不限于，速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式。

4.1.2、触摸显示屏≥3.5英寸，全中文显示。

4.1.3、快进方式≥3种，快进速度范围：0.1～1500mL/h。

4.1.4、输液速度范围：0.1～1500.0mL/h, 最小调节步长≤0.01mL/h。

4.2、注射泵

4.2.1、自动识别规格为5mL、10mL、20 mL、30 mL、50（60）mL所有符合标准的注射器。

4.2.2、液晶触摸显示屏≥3英寸，全中文显示。

4.2.3、具有把手设计，方便转运。

4.2.4、手动快进、快速定量快进、自动快进方式可选。

5、配药全自动荧光免疫分析仪。

5.1、样本类型：全血、血浆。

5.2、样本预处理：原始采血管不开盖直接上样，无需样本预处理，条码识别，自动混匀。

5.3、HCT检测功能：具有机内自动红细胞压积（HCT）检测功能。

5.4、自动检测样本量、样本类型。

5.5、测试速度≥30测试/小时。

5.6、在机试剂位≥15个,支持≥240个测试。

5.7、可读取试剂条形码，具备自动存量追踪和标记、试剂有效期追踪和标记功能。

5.8、仪器自动收集所有液体废弃物和用过的检测杯，无需手工处理。

5.9、可同时提供TnI和TnT检测，其他检测参数包括CK-MB、Myo、NT-proBNP、CRP、D-dimer、ßhCG、PCT。

5.10、NT-proBNP检测时间≤10min。

5.11、液晶触摸显示屏≥8英寸。

5.12、可单向、双向连接外部Lis软件或网络。

三、主要配置

1、主机：1台。

2、探头接口单元：1个。

3、台车：1辆。

4、输液泵：10台。

5、注射泵：10台。

6、全自动荧光免疫分析仪：1台。

四、售后要求

1、验收合格之日起免费质保期≥5年。

2、免费提供安装、调试及培训服务。

3、接到报修通知2小时内响应，48小时内到现场进行维修。

## 第8包 品目8-1同步咳痰机

一、技术参数

1、主机具备自动和手动运行模式。

2、咳痰功能：

2.1、具有咳振功能。

2.2、咳出气量限制功能可开启或关闭。

2.3、咳痰灵敏度范围：咳痰峰值流速的10%-85%；调节步长≤5%。

2.4、最大抽吸流量：≥200L/min。

2.5、压力调节范围：0～-90cmH2O，误差：不超过±10%。

2.6、咳痰间隔时间设置范围：5～120min。

2.7、每组咳痰次数设置范围：1～20次。

▲2.8、单次咳痰的开始条件：与呼吸机呼气开始同步，机器自动判断。

2.9、单次咳痰时间设置范围：0～2s。

2.10、可设置每组咳痰治疗定时自动循环

2.11、咳痰触发响应时间：≤0.2s。

▲2.12、痰液可自动密闭式引流至积痰杯。

3、控制系统

3.1、液晶显示屏≥8英寸，可显示压力和流量波形曲线。

3.2、可实时监测模拟咳痰产生的峰值压力；监测范围：0～-120cmH2O；误差：不超过±5cmH2O 或不超过±10%实际值。

3.3、咳痰峰值流量监测范围：0～300L/min；误差：不超过±15L/min 或不超过±15%实际值。

3.4、可监测模拟咳痰的咳出气量；监测范围：0～3000mL误差：不超过±50mL或不超过±15%实际值。

3.5、报警：具备通气管路阻塞、通气管路泄漏、快门阀关闭失败、技术故障、呼吸机端流量监测错误、病人端压力监测错误、咳痰压力高/低、气源压力低报警功能。

3.6、信息提示：可提示本周期不满足咳痰条件、未连接呼吸机或病人、风机温度高、高海拔下压力不足。

3.7、具备自检功能。

3.8、设置参数和警报可存储。

4、工作噪声：≤75dB（A）。

5、工作条件：

5.1、环境温度：5℃～40℃；湿度：15%～95%，无凝结；大气压强：700hPa～1050hPa

5.2、电源：AC 100-240V，50Hz±1Hz。

5.3、气源：高压空气或氧气；压力，250-600KPa；流量≥50L/min。

二、质保期：≥7年。

## 第8包 品目8-2微波治疗仪

一、技术参数：

▲1、可用于外科手术中直径3mm以下血管组织凝固、止血和多血实质性脏器切除。

2、工作模式：手术止血、手术切割模式。

3、微波发生器：

3.1、固态微波发生器。

3.2、工作频率：915MHz±25MHz。

▲3.3、微波输出功率：0～90W，连续可调。

3.4、无用辐射：≤10 mW/cm2。

4、控制系统：

4.1、液晶触摸显示屏≥8英寸。

4.2、治疗时间显示范围：0～59s：1～30min。

4.3、输出控制方式：手动、脚控。

4.4、脚踏开关防水等级：IPX8。

4.5、具备过载保护系统。

5、传输导线带旋转装置。

6、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤700VA。

7、配套手术用便携式彩色超声装置：

7.1、用途：可实现对多血实质性脏器切除术的器官定位功能，如肝肿瘤切除术中，对肿瘤的超声定位、确定切缘以及是否有遗漏病灶等。

7.2、液晶显示屏≥15英寸。

7.3、系统动态范围≥280Db。

7.4、高清晰斑点噪音抑制技术≥5级可调。

7.5、空间复合成像技术。

7.6、组织特征性成像技术。

7.7、梯形成像、凸型扩展功能。

7.8、具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

7.9、焦点位置可调或全域聚焦技术。

7.10、实时双同步、三同步显示。

7.11、测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)：包括一般测量、血管测量包、 泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量、肾脏测量包、多普勒血流测量与分析、自动多普勒血流测量与分析。

7.12、激活探头接口≥2个。

7.13、探头

7.13.1、配置≥2把，至少包括凸阵探头1把、线阵探头。

7.13.2、探头频率：凸阵探头：2～5MHz，线阵频率：6～16MHz。

7.14、配备可移动台车。

二、质保期：主机≥5年，配套手术用便携式彩色超声装置≥1年。