采购需求

一、采购标的
	包号
	包名称
	数量

（台/套）
	单价最高限价
（万元）
	分包最高限价（万元）
	是否为核心产品

	07
	血管造影注射系统
	1
	30
	30
	单一产品采购包


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订之日起90日内完成交付。
2.交货地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））
（四）售后服务（质保期）（如适用）：
1.质量保修期：≥5年
2.维保期内供应商提供7天/周×24小时/天全天候维保服务。供应商在接到采购人通知（电话、书面、传真等方式均可）后的8小时内到现场并维修成功，恢复正常使用。若供应商不能8小时内修复产品至正常使用，供应商应无偿提供备用机供采购人使用至产品恢复正常使用为止。
3.维保期内，供应商应提供每月一次的定期预防性巡检、检测及维护、保养服务（具体方案见本合同附件），并在服务完成后3日内，供应商向采购人提供巡检、检测及维护、保养明细清单和报告，并加盖供应商主体公章，经使用科室护士长及责任工程师签名确认提供了该服务后，交采购人物资器械中心档案室保存。
4.维保期内，供应商承担人工费、交通费、运费、税费、零配件费、软件升级、数据恢复等全部费用。供应商提供的零配件应当是产品原厂家生产的或是经其认可的，全新、未使用、未维修过的，不存在质量瑕疵和权利瑕疵。
5.供应商提供的售后服务人员需具备相关技术能力及资质。
6.采购人不能正常使用产品达24小时，维保期按照不能正常使用时间的5倍顺延。故障时间累计达10日，采购人有权委托第三方维保或者要求供应商退货或者换货。采购人选择第三方维保的，供应商应向采购人及该第三方无条件公开技术参数、密码、源代码等数据资料，因此支出的维保费等费用由供应商承担。采购人选择退货或换货的，供应商应在接到采购人通知后10日内完成退货或换货。
7.产品年开机率（连续运行8小时以上）达到95％（以自然年度内工作日总数为基准计算），故障天数自然年度不超过18天/年。如故障天数超过18天/年，供应商还应当按照5万元/天承担损害赔偿责任，且采购人有权解除合同并要求供应商承担合同总金额30%的违约责任且归还采购人支付的全部款项。
（五）保险（如适用）：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“北京朝阳医院2024年追加购置医用设备第三批”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。
★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。
★2.3投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。
★2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
1.吸药速度：≥2mL/s。
▲2.造影剂检测：自动检测瓶中是否有造影剂，并报警。
3.安全保护：自动检测针筒中是否有空气，并自动排气。
4.活塞自动回缩：具备推杆活塞自动回缩。
▲5.自动吸药：具备自动吸药功能。
6.可旋转：屏幕可旋转方向。
7.显示屏：彩色触摸屏。
8.显示项目：可显示包含但不限于注射类型、注射速率、注射剂量、压力、上升时间等。
9.控制面板：触摸屏控制。
10.中文操作界面：显示器控制装置为全中文显示。
11.注射针筒：≥100ml。
12.注射速度：0.8-40ml/s。
13.注射剂量：0.8ml-100ml。
14.上升/下降时间：0.1-1s。
15.压力范围：200-1200psi。
▲16.注射/X线延时：0.0-99.9s。
17.注射类型转换：可在注射造影剂和盐水间任意切换。
18.造影成像系统接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步。
19.注射模式：具备固定流速和可变流速两种模式。
20配置清单：
20.1控制器1个；
20.2注射机头1个；
20.3供电模块1个；
20.4气泡锤1个；
20.5生理盐水支架1个；
20.6造影剂支架1个；
20.7电源动力线1根；
20.8数据通讯线1根；
20.9电源线1根；
20.10 U盘1个；
20.11说明书1个。
