| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、磁体系统 | #场强≥9.4T，工作频率≥400MHz，磁体腔净直径≥30cm（±1cm），磁场漂移≤0.05ppm/h |
|  |  | #磁体均匀度≤7ppm@18cm DSV；≤0.6ppm@13cm DSV，匀场通道数≥6，匀场：提供4阶匀场 |
|  |  | 磁体匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场 |
|  | 二、射频系统 | #独立射频发射通道≥2通道，并行接收通道≥20通道，射频功率放大器功率≥2kw |
|  | 三、梯度系统 | #可更换梯度系统：提供可更换不同应用功能的梯度系统≥2种， 小动物梯度系统：梯度线圈内径≥114mm，最大梯度强度≥800mT/m，梯度切换率≥8500T/m/s，梯度放大器最大输出功率≥100kW 大动物梯度系统：梯度线圈内径≥200mm，最大梯度强度≥300mT/m，梯度切换率≥1500T/m/s |
|  | 四、射频线圈配置 | 适配于兔子专用收发一体容积线圈内径≥150mm±5mm，通道数≥2 |
|  |  | 适配于大小鼠专用收发一体容积线圈内径≥82mm±4mm，通道数≥2 |
|  |  | 适配于大鼠体部专用收发一体容积线圈内径≥70mm±4mm，通道数≥2 |
|  |  | 适配于大鼠头部与小鼠体部专用收发一体容积线圈内径≥40mm±4mm，通道数≥2 |
|  |  | 适配于大鼠头部专用表面线圈通道数≥3 |
|  |  | 适配于小鼠头部专用表面线圈通道数≥3 |
|  |  | 可用于小鼠头部光遗传实验专用扫描的多通道表面线圈：通道数≥3 |
|  |  | 可用于大鼠头部与小鼠体部专用扫描的氢钠收发一体容积线圈：内径≥40 |
|  |  | 可用于大鼠头部与小鼠体部专用扫描的氢磷收发一体容积线圈：内径≥72 |
|  |  | 配置多功能仅接收磷核环形表面线圈 |
|  |  | 提供不同尺寸的环形表面线圈个数≥4 |
|  |  | #提供原厂非人灵长类动物线圈的联合开发服务，线圈数量≥1，满足2种状态成像：清醒和麻醉，满足2种实验模式：任务态和静息态 |
|  | 五、工作站 | 处理器核心数量与主屏要求：≥4核，≥3.0GHz |
|  |  | 内存容量≥128 GB |
|  |  | 硬盘容量≥960 GB |
|  |  | 显示分辨率≥1920 × 1200 |
|  |  | 提供并行扫描和存储 |
|  |  | 提供DICOM 数字接口 |
|  |  | 提供 PACS 网络连接 |
|  | 六、高精度自动动物床 | 移动精度≤0.1 mm |
|  |  | 动物仓角度调节≥±2.5° |
|  |  | 支持一键进出床 |
|  |  | 具备激光定位功能 |
|  | 七、动物实验支持系统 | 提供动物生理信号监控系统，用于在磁共振环境下监控呼吸、心电、血氧 |
|  |  | 提供用于大鼠、小鼠、兔子、仓鼠、豚鼠动物的吸入式麻醉组件 |
|  |  | 提供用于保持动物体温的循环水保温系统 |
|  | 八、其他配套 | #提供精密空调系统一套，提供水冷机一套 |
|  | 九、磁共振基础成像软件包 | 具备自旋回波序列 |
|  |  | 具备快速自旋回波序列 |
|  |  | 具备单次激发快速自旋回波序列 |
|  |  | 具备三维调制翻转角成像技术 |
|  |  | 具备反转恢复自旋回波序列 |
|  |  | 具备快速反转恢复序列 |
|  |  | 具备扰相梯度回波序列 |
|  |  | 具备快速扰相梯度回波序列 |
|  |  | 具备稳态自由进动梯度回波序列 |
|  |  | 具备平衡稳态自由进动梯度回波序列 |
|  |  | 具备三维快速扰相梯度回波序列 |
|  |  | 具备对比增强血管成像梯度回波序列 |
|  |  | 具备时间飞跃法梯度回波序列 |
|  |  | 具备相位对比梯度回波序列 |
|  |  | 具备多回波合并的梯度回波序列 |
|  |  | 具备基于自由感应衰减的回波平面成像序列 |
|  |  | 具备基于自旋回波的回波平面成像序列 |
|  |  | 具备弥散加权成像的回波平面成像序列 |
|  |  | 具备快速采集技术 |
|  |  | 具备部分傅里叶采集重建技术 |
|  |  | 具备部分回波采集重建技术 |
|  |  | 具备矩形视野成像技术 |
|  |  | 具备并序列行成像技术 |
|  |  | 具备椭圆形视野采集技术 |
|  |  | 具备脂肪抑制技术 |
|  |  | 具备频率选择脂肪饱和法 |
|  |  | 具备精准频率反转恢复脂肪抑制技术 |
|  |  | 具备频谱特异激发技术 |
|  |  | 具备短时间反转恢复技术 |
|  |  | 具备基于反转恢复的回波平面成像序列 |
|  |  | 具备放射状片层定位技术 |
|  |  | 具备多层块多角度片层定位技术 |
|  |  | 具备同、反相位梯度回波技术 |
|  |  | 具备自由饱和带技术 |
|  |  | 具备平行饱和带技术 |
|  |  | 具备伴随饱和带技术 |
|  |  | 具备图形交互式饱和带定位技术 |
|  |  | 具备常规伪影抑制技术 |
|  |  | 具备流动补偿技术 |
|  |  | 具备呼吸触发技术 |
|  |  | #提供以下高阶序列：同时多层成像技术，脂肪定量成像技术，一次扫描多参数定量成像技术，振荡梯度自旋回波成像技术 |
|  |  | #提供AI技术赋能：AI去噪声加速成像技术，运动伪影校正技术 |
|  | 十、高级AI后处理软件包 | 课题详情大盘展示：支持数据及任务大盘展示 |
|  |  | 课题共享：支持课题创建者分享课题给其他用户共同参与 |
|  |  | 4D数据拆分：支持2D、3D、4D数据上传，支持4D数据的自动拆分与上传 |
|  |  | 数据查询和下载：支持按患者ID、患者姓名、检查号进行模糊查询；支持按检查信息、序列信息、临床信息、ROI信息进行高级检索；支持原始影像数据批量下载 |
|  |  | 3D SR重建：支持三维重建显示，对重建结果缩放、平移、任意角度旋转，按部位显示与隐藏，并对颜色、平滑度、透明度进行调节 |
|  |  | 4D数据播放：支持4D数据按时间点播放查看 |
|  |  | 半自动识别ROI轮廓：结合深度学习算法，框选后自动识别组织/病灶轮廓 |
|  |  | 传播标注：支持多方向多层面传播标注，支持进行指定层面传播标注 |
|  |  | 批量预处理：提供批量预处理功能，支持ROI交集/并集/补集、基于原图或分割区域的阈值分割、ROI腐蚀膨胀、ROI基于连通度拆分、批量拆分序列 |
|  |  | 全自动分割算法：提供基于人工智能的自动分割模型，自动分割模型＞150种，包括CT、MRI图像，提供明细列表说明和截图 |
|  |  | #影像组学分析与统计分析：支持ICC分析及结果导出；提取特征值≥2264种；可调用≥15种滤波器进行特征提取；提供组学建模预处理器≥8种；提供组学特征降维方法≥17种；提供≥14种机器学习模型；支持模型对比结果可视化，包括ROC曲线、校正曲线、决策曲线、混淆矩阵、列线图、相关热图、小提琴图、预测曲线、散点图、KM曲线等多种图表；可视化操作，无需编写代码，自动生成Demographic Table；定性分析支持对定性数据进行多种检验，包括Pearson卡方检验、连续性校正卡方检验、Fisher精确检验和Friedman秩和检验；定量分析支持对定量数据进行多种检验，包括独立样本t检验、Mann-Whitney U检验、单因素方差分析和Kruskal-Wallis H检验；支持 Demographic Table.xlsx 表格下载，便于用户定制化绘图 |
|  |  | LOSS曲线：提供训练LOSS曲线，以初步判断模型性能 |
|  |  | 模型级联：支持进行模型级联训练 |
|  |  | 模型验证：支持进行模型验证，提供DICE值、Mean、95%CI等性能指标 |
|  |  | 迭代式标注：支持模型迭代式训练，以减少标注工作量 |
|  |  | 二分类及多分类训练：支持二分类及多分类训练 |
|  |  | 类激活图：支持类激活图输出 |
|  |  | 类激活图与原图的融合图：支持类激活图与原图的融合图输出 |
|  | 十一、磁共振波谱软件包 | 定域波谱：PRESS，STEAM |
|  |  | 化学位移成像波谱：CSI2D/3D |
|  |  | 设备安装完成后，免费提供设备应用培训，培训时间≥1周 |
|  | 十二、设备安装场地 | #投标人需承担核磁设备安装相关的场地适应性改造工程 |