采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 3-1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 否 |

二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：本合同签订之日起90日内完成交付

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：6年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

1用途：基于电感耦合等离子体质谱技术，对人体血液、尿液、毛发样品中的无机元素进行定性或定量检测。

2 提供 NMPA医疗器械注册认证。

03包：

品目3-1：电感耦合等离子体质谱仪

1. 仪器部分

▲1.1具备小体积旋流型雾化室；配半导体制冷装置，最低制冷温度≤-15℃。（提供证明材料）

1.2 炬管：具备可拆卸石英炬管，预准直炬管座内置气路连接，无须O型圈，无需手动连接等离子气，炬管为卡式设计，配≥2种口径中心管的分体式石英炬管。

▲1.3 离子源：自激式全固态RF发生器，频率≤30 MHz；RF工作线圈中可通冷却循环水；采用虚拟接地技术。配备≥10套屏蔽炬。

1.4 蠕动泵：具备惰性材质四通道蠕动泵系统，泵速≥90 rpm连续可调，具有智能清洗功能。（提供证明）

1.5 具备等离子体可视系统：在炬箱内配高清影像观测和录制系统，可在工作站上通过软件控制实时观察等离子体，分辨率可调，支持视频录制和视频回看，支持人机分离操作 （提供证明）。

▲1.6 接口：采样锥口径0.9~1.2mm，截取锥口径0.35~0.6mm，接口需匹配不同应用场景的灵敏度需求；为满足超锥使用，配备≥10套超锥；提供结构及尺寸证明。

1.7 离子传输系统：配置一套正交离子偏转聚焦系统；系统内形成空间三维电场分布，样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，与光子及其他中性粒子分离，保证检测器最佳的分析信噪比，提供结构证明。

▲1.8 碰撞池：具备质量筛选功能，对不同的被测元素，通过控制软件自动给出相应元素所需的质量筛选区段，池体具备碰撞聚焦功能，提供功能及文献证明。

1.9 纯金属钼材质的双曲面四极杆质量分析器，驱动频率≤2.0MHz。

▲1.10 真空系统：采用单个分子泵+单机械泵设计，无需双分子泵即可保持高真空工作需求，提供结构证明。

2. 软件需求（提供软件功能证明）

2.1 具有分析和处理TRA数据和色谱数据的功能，具备元素形态分析的拓展能力。

▲2.2 配安全软件，具备权限分级、权限管理、审计追踪、电子签名等功能；数据完整性和电子记录管理符合FDA21 CFR part 11要求，提供证明。

2.3 具备元素总量分析模式、标准加入法分析模式、同位素稀释法分析模式、时间分辨模式模式及色谱联用模式等。

2.4 一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素一次进样完成分析。

3. 整体性能要求

▲3.1 标准模式下灵敏度：

3.1.1 低质量数：≥20Mcps/ppm；

3.1.2 中质量数：≥330Mcps/ppm；

3.1.3 高质量数：≥300Mcps/ppm；

3.2 氧化物离子产率（CeO+/Ce+）＜1.8%；

▲3.3 双电荷离子产率（Ba++/Ba+）＜2%；

3.4 短期稳定性（10min或20min (RSD) ）：各元素（Be、In115、Bi 209）满足：<1%；

▲3.5 长期稳定性（2 hr (RSD)）： 各元素（Be、In115、Bi 209）满足：<1.5%；

▲3.6 抗干扰能力：盐酸甲醇基体下 ClO、 ArC 干扰物的浓度测定：

ClO干扰物的浓度<0.07 ppb

ArC干扰物的浓度<0.02 ppb

3.7 抗干扰能力：盐酸甲醇基体下 V、 Cr 元素测量准确性：回收率＞96.5%

3.8 质量范围：覆盖3-288amu，仪器应具备分析 286UOOO+离子的能力，提供证明；

3.9 质量分辨率：涵盖0.2~3 amu，同一次分析样品，可对所有元素的分辨率进行单独设置，具有高分辨率和标准分辨率两种模式，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下可自动切换，提供证明。

（3）服务要求

▲1. 为保证设备的使用性能符合临床科室需求，要求提供投标型号设备参加国家卫健委临床检验中心室间质评全血五元素、血铅项目的实验室数量≥10家，且全血五元素有独立分组，提供2024年国家卫健委临床检验中心室间质评证明材料。

2. 提供包含锂元素检测试剂盒，具备医疗器械注册证。

▲3. 具备提供多种元素测定试剂检测方案的能力：提供同品牌全血/末梢血≥25种元素检测试剂，血量≤ 40 微升；检测元素包含：钙Ca、镁Mg、铁Fe、铜Cu、锌Zn、锰Mn、硒Se、铬Cr、铅Pb、汞Hg、镉Cd、钴Co、砷As、钒V、铝Al、磷P、镍Ni、铷Rb、锡Sn、锑Sb、铯Cs、钡Ba等元素；同时元素定量限检测满足：钒V＜0.35 μg/L、铬Cr＜1μg/L、锰Mn＜1.3μg/L、钴Co＜0.16μg/L、砷As＜1.6μg/L、镉Cd＜0.32 μg/L、汞Hg＜0.32 μg/L等；提供试剂注册或备案凭证、性能验证报告证明。

4. 具备提供多种元素测定试剂检测方案的能力：提供尿液≥15种元素检测方案；包含：钒V、铬Cr、铜Cu、锌Zn、砷As、硒Se、镉Cd、锡Sn、锑Sb、钆Gd、汞Hg、铊TI、铅Pb、铋Bi等元素；提供试剂注册或备案凭证。

（4）配置要求：

1. 电感耦合等离子体质谱主机1台；

2. 采集数据分析工作站，内存≥16G；硬盘≥512G，彩色液晶显示器≥27英寸：

3. 雾化室半导体制冷控温装置一套；

4. 冷却循环水系统一套；

5. 高通量自动进样器一套，样品托盘架≥60位，托盘架数量≥4个；

6. 六通阀或七通阀式快速进样组件一套。