采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 超声电子支气管镜系统(内窥镜用超声诊断设备) | 1 | 否 |
| 02 | 2-1 | 超声用电磁定位穿刺引导设备 | 1 | 否 |
| 03 | 3-1 | 高频手术系统(电磁刀) | 2 | 否 |
| 04 | 4-1 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 1 | 是 |
| 05 | 5-1 | 宫颈细胞扫描分析系统 | 1 | 否 |
| 06 | 6-1 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 是 |
| 07 | 7-1 | 脑电图仪（64导） | 1 | 是 |
| 08 | 8-1 | 脑电图仪（256导） | 2 | 是 |
| 09 | 9-1 | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | 是 |
| 10 | 10-1 | 血流动力学监测仪(无创血液动力学检测仪） | 2 | 否 |
| 11 | 11-1 | 血栓抽吸系统 | 1 | 是 |
| 12 | 12-1 | 血液透析滤过机 | 3 | 否 |
| 13 | 13-1 | 牙科激光治疗仪 | 1 | 否 |
| 14 | 14-1 | 医用事件相关电位仪 | 1 | 否 |
| 15 | 15-1 | 医用真空全自动清洗消毒机 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：进口产品为合同签订后90天内交付，国产为合同签

订后30天内交付

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：三年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置科研设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日起36个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供36个月免费保修服务的产品，供应商应提供满足36个月的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。

质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

## 01包：

  - 品目1-1；超声电子支气管镜系统(内窥镜用超声诊断设备)

一、技术参数

1、主机：

1.1、一体便携式，彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。

1.2、TGC：≥8段可调。

1.3、图像增益：1-16档可调，档位增减量1档。

1.4、超声图像对比度：≥10档可调。

1.5、具有伪彩功能。

1.6、可记录和回放采集到的超声原始数据，可在回放时调节超声图像范围≥11档可调、对比度、TGC。

1.7、图像标注：在图像冻结状态下，可在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像支持≥5组测量。

1.8、长度测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持≥5组长度测量。

1.9、面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持≥5组。

1.10、冻结图像可进行360°任意角度旋转。

1.11、小超声内镜图像回放：≥2000帧，支持自动回放和手动回放。

1.12、内置存储硬盘≥1TB，能存储视频录像。

1.13、数据导出：具备USB接口，可将患者检查信息（图像、检查报告）、视频导出到USB存储设备。

1.14、传输协议：支持TCP/IP协议、DIC0M协议。

1.15、导出图像格式：BMP、JPG、PNG、TIFF。

1.16、报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，可自定义报告模板；

1.17、可同屏同时显示一幅冻结图像和一幅激活图；冻结图像、激活图像可为不同成像频率的图像。

1.18、锂离子电池，支持待机时间≥90min。

2、超声小探头：

▲2.1、工作频率：≥20MHz。

2.2、轴向分辨力：≤0.2mm。

▲2.3、扫描角度：环形360°。

2.4、小探头外径：≤1.5mm。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、超声小探头：1把。

## 02包：

品目2-1：超声用电磁定位穿刺引导设备

一、主要通途：可接收并显示超声影像，实时显示穿刺路径和穿刺靶点，用于实质脏器、血管、神经穿刺介入手术中对穿刺器械进行导航。

二、技术参数：

1、主机：

1.1、CPU：i5或以上性能，主频≥2.70GHz。

1.2、内存：≥8G；硬盘≥250G

1.3、显示器：≥23英寸，分辨率≥1920x1080，灰阶≥256。

2、超声探头传感器：

2.1、线缆长度：≥3m

2.2、线缆外径：≤4mm

2.3、传感器尺寸：≤10mm×10mm×20mm（宽×高×长）

3、导航

3.1、导航引导空间范围：在发射器前方≥30×30x×30cm。

3.2、导航精度：≤1.5mm。

4、操作台车：

4.1、台车可移动，轮子可分别锁定。

4.2、可电动调节操作台高度，调节范围：0～20cm。

4.3、操作台承重≥15kg。

5、软件功能

5.1、接收术中超声影像，跟踪手术器械并将手术器械的空间位置在病人影像术中超声影像上以虚拟探针的形式实时显示。

5.2、可接收HDMI、VGA、DVI、S-Video、DP视频端口超声图像。

5.3、可在接收的超声图像中实时显示穿刺路径。

5.4、可在接收的超声图像中实时显示穿刺针及针尖位置和预期穿刺靶点。

5.5、可在接收的超声图像中实时显示针尖到预期穿刺靶点的距离。

5.6、非同平面穿刺时，当穿刺针顶端到达超声图像所在平面时，预期穿刺靶点颜色可改变。

5.7、同平面穿刺时，穿刺针显示灰色；同平面参数可设置。

6.1、具备视频打开和断开功能

6.2、可连接断开导航仪。

6.3、具备软件截图、存储功能。

6.4、具备视屏存储功能。

6.5、具备视频及图像导出功能。

6.6、具备患者数据管理功能。

6.7、具备数据输出打印功能

6.8、具备多用户管理功能

7、适配耗材：12G-20G，与配套耗材通过鲁尔接头快速连接

三、主要配置

1、主机：1台。

2、超声探头传感器和传感器卡扣：1套（包括传感器1个/卡扣2个）

3、穿刺针传感器：1个。

4、导航发射器：1台。

5、导航发射器支臂：1个。

## 03包：

品目3-1：高频手术系统(电磁刀)

一、技术参数：

1、可以用于 “神经组织周围”等区域的手术。

2、主机：

2.1、工作频率≥2种，主工作频率：10～14MHz；次工作频率：4～5MHz之间。

▲2.2、工作模式：笔型汽化（单极）、双极切开、双极凝血。

2.3、最大输出功率

2.3.1、笔型汽化（单极）模式：40W±5%。

2.3.2、双极切开模式：30W±5%。

2.3.3、双极凝血模式：20W±5%。

2.4、输出功率最小调节步长

2.4.1、笔型汽化（单极）模式：≤0.5W。

2.4.2、双极切开模式：≤0.6W。

2.4.3、双极凝固模式：≤0.4W。

2.5、笔型汽化模式（单极模式）在工作过程中无需连接负极板（中性极板）。

2.6、最大空载电压（有效值电压）

2.6.1、笔型汽化模式：≤500V。

2.6.2、双极切开模式：≤300V。

2.6.3、双极凝固模式：≤200V。

2.7、主机输出接口：≥2个。可同时连接2种不同类型的电极。

2.8、笔型汽化切割模式、双极切开模式在操作过程中有明确的提示音，主机音量大小可调节。

2.9、具备配合脑室镜使用的模式和工具，可以开展经鼻颅底手术和经颅脑室镜手术。

2.10、各工作模式具有最大连续输出不超过60s的限制功能，超过60s需再次踩下脚踏开关对应开关。

2.11、报警

2.11.1、具备过热报警功能，超过设定温度或通风工作状态异常时，关断主机输出，并声音报警、显示屏显示错误状态。

2.11.2、具备过电压报警功能，超过设定值，将关断主机输出，并声音报警，显示屏显示错误状态。

3、配套手柄及电极

3.1、笔型手柄具弯型和直型结构可选。

3.2、笔型手柄额定电压：≤1000V。

3.3、具备配合内窥镜使用的电极，可以在液体中实现凝血和切割。

▲3.4、可以通过同一把双极镊子输出双极切开和双极凝固的两种能量，通过不同颜色的脚踏开关键区分工作模式。

4、脚踏开关防水等级：IPX8。

二、主要配置（单台）

1、高频手术系统（电磁刀）主机：1台。

2、三键式脚踏开关：1个。

3、弯型笔型手柄：1把。

4、直型笔型手柄：1把。

5、单极手术电极（电磁刀单极）：6把。

6、双极手术电极（电磁刀双极）：2把。

7、双极用输出线缆：1根。

## 04包：

品目4-1：高效液相色谱串联质谱系统

- 一、主要用途用于对人体内的维生素、氨基酸、胆汁酸、激素、神经递质等内、外源性小分子及其他大分子生物标志物进行定性及定量检测，并可开放。

- 二、技术参数

- （一）、液相色谱串联质谱系统

1、超高效液相色谱仪：

1.1、梯度泵：

1.1.1、操作压力：≥10000psi。

1.1.2、流量设置范围：0.001～2.00mL/min；精度：≤0.075%RSD；准确度：≤±1.0%。

1.1.3、梯度组成精度：≤0.2%RSD，不随反压变化；梯度混合准确度：≤±0.6%，不随反压变化；

1.1.4、脱气通道数量: ≥6个。

1.2、自动进样器

1.2.1、样品盘：≥96位，1.5ml/2ml样品瓶。

1.2.2、进样量设置范围：0.1～50uL。

1.2.3、样品污染度：≤0.005%。

1.2.4、样本舱温度设置范围：4～40˚C。

1.3、柱温箱：

1.3.1、温度设置范围：室温～80˚C。

1.3.2、温度稳定性：≤±0.5˚C。

1.3.3、温度准确度：≤±0.5˚C。

▲1.3.4、容量：可容纳≥2根色谱柱，配置≥2个色谱柱切换阀。

2、质谱仪

2.1、主要组成部分：离子源，质量分析器，检测器。

2.2、离子源：

▲2.2.1、配有独立的ESI和APCI离子源或复合离子源。

2.2.2、最高温度：≥640℃。

2.3、质量分析器：三重四级杆

2.4、扫描：

2.4.1、扫描方式包括但不限于：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）；

2.4.2、扫描速度：≥12000 amu/sec。

2.5、检测器：

2.5.1、质量范围：覆盖5～2000amu。

2.5.2、质量稳定性：≤0.1amu/24h。

2.5.3、线性范围：≥6个数量级。

2.5.4、正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样，S/N≥1000000:1。

2.5.5、负离子灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，S/N≥900000:1。

2.5.6、质量分辨率：半峰宽≤0.5 Da。

2.6、正负离子切换速率：≤6ms；

3、工作站： CPU：i7或以上；内存≥128G；硬盘≥10T；彩色液晶显示器≥27英寸；

- 4、软件：

4.1、配套专业操作软件；

4.2、开放数据端口，免费与医院Lis系统连接，数据双向传输。

（二）配套设备：

1、氮气发生器：

1.1、超细化中空纤维膜分离技术，高效分离氮气膜，能持续产生高纯氮气。

1.2、外置无油空气压缩机，输出流量≥400L/min。运行噪音≤60dB。

1.3、氮气：流量≥100L/min，纯度≥99.5%。

1.4、内置不锈钢储气罐：容量≥100L，安全保护压力≥1Mpa；

▲1.5、可扩展，扩展后可增加≥35L/min的氮气，同时不增加占地面积；

1.6、可向其他所需氮气设备提供氮气,并免费连接。

2、超低温冰箱：

2.1、内部容积：≥300L，冻存盒容量≥200 个。

2.2、制冷系统

2.2.1、压缩机：≥2台。

2.2.2、工作温度设置范围：-50℃～-86℃。

2.2.3、温度均匀性：≤6℃。

2.2.4、冰箱空载，由室温降至-80℃所需时间≤6h

2.3、具备报警提示及远程报警接口，可连接外部报警和监控系统。

2.4、箱体结构：

2.4.1、箱体材料：冷轧钢箱体结构，外壁涂层。

2.4.2、外门数量：≥1个，具备内门。

2.4.3、门把手：可锁定并可同时增加挂锁。

2.4.4、不锈钢搁板≥3块，搁板高度可调节。

2.4.5、具备重型脚轮。

2.5、电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz。

3、医用冰箱

3.1、温度设置范围：冷藏室，2～8℃；冷冻室，-20℃～0℃。

3.2、冷藏室容积：≥185 L；冷冻室容积：≥120 L

3.3、外门数量：≥2个。

3.4、具备报警提示功能。

3.5、具备脚轮。

4、医用冷藏箱：

4.1、温度设置范围：4～8℃。

4.2、内部容积：≥700L。

4.3、外门数量：≥2个，透明钢化玻璃门。

4.4、温度数字显示。

4.5、具备脚轮。

三、主要配置：

1、液相色谱串联质谱系统：1套。

2、氮气发生器：1台。

3、超低温冰箱：1台。

4、医用冰箱：1台。

5、医用冷藏箱：1台。

## 05包：

品目5-1：宫颈细胞扫描分析系统

- 一、技术参数：

- （一）、扫描仪主机：

▲1、全自动扫描，无需工作人员值守，可单次加载扫描≥120片。

- 2、物镜：20×，数值孔径≥0.8 。

- 3、定位精度：扫描系统载物台X、Y、Z方向的重复定位精度应≤0.05μm。

4、对焦：可自动在组织上分布对焦点，或者手动更改对焦点密度，可手动增加、移动、删除对焦点。

5、具备条形码扫描器，可识别一维、二维码，自动识别存储病理号，自动绑定临床信息。

6、明场扫描部分：

6.1、图像采集：线性扫描，行频≥30kHz，图像形变误差≤5um。

- 6.2、扫描分辨率：≤0.25μm/pixel (20×)。

- 6.3、扫描及分析综合速度: 15mm×15mm范围，单张切片扫描、存储及分析时间≤60s。

- 6.4、多层扫描：最多支持≥20层多层扫描，层距调整。

- 6.5、可自动和手动设置白平衡校正点。

7、荧光成像：荧光成像部分与明场扫描部分集成在一个主机内。

- 7.1、相机

- 7.1.1、单色荧光相机，面阵式扫描成像。

- 7.1.2、传感器芯片尺寸：≥1.2英寸。

- 7.1.3、传感器像素数量：≥400万。

- 7.1.4、像素尺寸：≤3.45μm×3.45μm。

- 7.1.5、量子效率：≥80%。

- ▲7.2、荧光扫描速度：15mm×15mm 区域，3色扫描时间≤12min，6色扫描时间≤25min。

- 7.3、通道数: ≥6通道，包含DAPI、Orange、Cy5、Cy7、Green、Red。

- 7.4、可自动探测荧光样品组织区域，筛选目标扫描区域，无需手动检测。

- （二）、扫描和图像处理工作站

- 1、CPU：i7或以上性能。

- 2、内存：≥32GB，硬盘≥40TB。

- 3、彩色液晶显示器≥27 英寸。

（三）、图像采集、处理、分析软件：

1、系统采用B/S架构。

2、具有基于网页的切片图像管理软件，具备图像加载、自动识别、图像浏览、报告出具功能，可对所有检查的数据进行查询、管理。

3、可对≥9张病理切片同步对比浏览，在不同染色的多切片放置角度有偏差时自动对齐角度。

4、可对数字切片进行任意角度旋转。

5、具备离线阅片，在内网断网情况下也可以进行图像数据的浏览；

6、图像处理：可分离组合通道，具备多种滤镜算法，至少包括实时、后期反卷积。

7、可以在图像上添加注释，可以在图像上测量长度、面积、荧光强度。

8、可以建立切片数据库，按照病例、标本和玻片等信息进行分类存档及智能化管理。

9、自动分析功能

9.1、阴性排除率：≥60%；

9.2、高级别上皮内病变（High Grade Squamous Intraepithelial Lesion，HSIL)检出率：≥99.9%；

9.3、低级别上皮内病变（Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion，LSIL)检出率：≥98%；

9.4、不能排除高度鳞状上皮内病变的不典型鳞状细胞 (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance - Cannot Exclude High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion，ASC-H) 检出率：≥90%；

10、负责与LIS/HIS系统对接费用。

二、主要配置：

1、扫描仪主机：1台。

2、图像扫描处理工作站：1套。

3、图像采集、处理、分析软件：1套。

## 06包：

品目6-1：肌电诱发电位仪

一、技术参数：

（一）、工作站：

1、CPU：≥2核。

2、内存：≥4G，硬盘：≥1000G。

3、彩色液晶显示器：≥22英寸，分辨率≥1400×900

4、打印机：黑白激光打印机。

5、配备DVD刻录光驱、扬声器。

6、配备隔离稳压电源。

（二）、放大器

▲1、国际10-20标准的电极输入≥22个，用户可自由定义各输入的记录项目；

2、通道数：≥6通道。

3、数模转换：≥24 bit；

▲4、采样率：≥100kHz/通道；

5、灵敏度：1V/D～10mV/D范围内≥10档可选

6、输入阻抗：≥1000M。

▲7、共模抑制比：≥120dB。

8、噪声：≤0.5µV。

9、内置校准：矩形脉冲，幅度：2～0000µV范围内≥5档可选。

10、显示灵敏度：0.001µV/D ～10mV/D范围内≥20档可选。

11、基时范围：0.2ms/D～5s/D范围内≥20档可选。

12、低频滤波截止频率调节范围：0.2～5kHz(6，12dB/倍频)。

13、高频滤波截止频率调节范围：30～20k(12dB/倍频)。

14、陷波滤波：50、60Hz，开或关。

15、波形触发：自动或手动控制。

16、具备电极阻抗检测和报警功能。

17、数据传输方式：USB。

18、具备控制面板与鼠标两种操作方式，设备可以脱离控制面板完成检查。

19、具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激及视觉刺激等接口，并可外接磁刺激器；

（三）、刺激器：

1、电刺激器：

1.1、手柄式刺激器，可通过手柄上的功能按钮调整刺激量、刺激频率、刺激开、关等，也可面板控制。

1.2、电刺激输出通道≥2个，可分别独立工作。

1.3、刺激类型：具备恒流、恒压模式，无需外接第三方刺激器。

1.4、刺激方式：双向脉冲刺激，自动消除刺激伪迹。

1.5、刺激模式：单个、重复、串刺激、循环、非循环

1.6、刺激强度：

1.6.1、恒流模式电流调节范围：0～100mA；最小调节步长≤0.01mA。

1.6.2、恒压模式电压调节范围：0～400V；调节步长≤1V。

1.7、刺激间期设置范围：0.02～1ms。

1.8、刺激频率设置范围：0.06～200Hz。

1.9、刺激控制：或手柄遥控；

1.10、可实时监测并显示实际刺激量、提示监测刺激电极是否有短路或断路，并通过不同颜色提示刺激状态。

2、听觉刺激器：

2.1、听刺激类型：喀喇音、纯音、爆发音；

▲2.2、最高刺激强度：≥135dB SPL；

2.3、刺激极性：疏音、密音、交替音。

2.4、刺激频率：250Hz～8kHz范围内≥10档可选。

2.5、纯音/爆发音包络类型：linear、gaussian、hanning、blackman。

2.6、噪声掩蔽调节范围：-15～+125dB pSPL。

3、视觉刺激器：

3.1、模式：黑白方块格、水平条、垂直条、Bitmap图像、双刺激、翻转、闪烁。

3.2、刺激视野：全野，半野，1/4野，1/8野等；

3.3、注视点：≥8种颜色可选

（四）、分析软件功能：

1、全中文软件。

2、肌电图软件功能：

2.1、检测病种：至少包括腕管综合征、糖尿病、神经根病、肌肉病、重症肌无力等，可进行自定义病种设置，并可设置个性化检查菜单。

2.2、具备在线拷屏与视频录制软件：肌电图数据在任何电脑系统中均可回放。

2.3、具备自发肌电分析、运动单位分析、大力收缩分析、定量肌电图分析、360s肌电采集信号分析功能。

2.4、具备EMG进针质量监测功能，可用于监测进针的位置；具备反应肌肉收缩水平强度量表。

2.5、常规肌电图软件中即可采集单纤维项目中的颤抖值。

2.6、具备自动多运动单位电位（MMUP)采集功能，最多可自动采集≥12MUP。

2.7、具备手动MUP和自动MUP计算功能，计算参数包括时程、波幅、位相、转折、面积和上升时间。

2.8、具备肌肉解剖图.

3、神经传导软件包功能：

3.1、检查项目：至少包括运动神经传导、感觉神经传导、F波、H反射、重频电刺激、瞬目反射、微移（Inching）、侧方扩散等检查项目。

3.2、具备通道实时监测和记录功能，可校验信号质、显示病人的紧张度、实时显示干扰。

3.3、具备波形回看功能，可记录每次刺激波形，重新选择最佳波形进行分析。

3.4、具备神经传导检查结果自动对比功能，可显示健侧与患侧数值差异。

3.5、可提供神经解剖图。

4、诱发电位软件包：

4.1、听觉诱发电位：可测量脑干听觉诱发电位、客观听阈、中潜伏期反应、长潜伏期反应、耳蜗电图、前庭诱发电位。

4.2、体感诱发电位：

4.2.1、可同时实现≥6通道体感诱发电位检查。

4.2.2、可测量上肢体感诱发电位、下肢体感诱发电位、脊髓体感诱发电位。

4.3、视觉诱发电位：

4.3.1、视觉诱发电位检测≥6导。

4.3.2、具备棋盘格翻转诱发、视网膜电位图ERG、眼震电图EOG和闪光刺激诱发功能。

4.4、具备运动诱发电位检测功能。

4.5、具备听觉P300、视觉P300检测功能。

4.6、具备CNV伴随负反应检测功能。

4.7、诱发电位波形可通道叠加、左右对比叠加、单侧多次叠加。

5、自主神经检查：

5.1、至少包括自主皮肤交感反射（SSR）检测、电刺激皮肤交感反射（GSR）检测和RR间期心率变异分析功能。

5.2、RR心率变异检测具备呼吸指引图

6、震颤记录分析软件：

6.1、采集模式：静止、姿势、持重物。

6.2、具备自动震颤频率分析、波幅分析、半宽功率分析、全功率分析、结抗肌相干性分析。

6.3、可以录制带患者视频的震颤分析视频文件。

7、高级软件包

7.1、具备运动单位数目索引，可无创评估运动单位数目。

7.2、具备复合肌肉动作电位扫描功能。

7.3、具备对冲测试功能。

7.4、具备三冲测试功能。

7.5、具备静息期测试功能。

7.6、具备短程刺激训练。

7.7、具备长程刺激训练。

二、主要配置：

1、工作站：1套。

2、放大器：1台。

3、电刺激器：1套（含鞍状双极刺激探头）。

4、视觉刺激器：1套（含监视器）。

5、听觉刺激器：1套（含耳机）。

6、震颤加速器：2个。

7、震颤重物：2个。

8、标准配件：1套。

9、采集分析软件：1套。

## 07包：

品目7-1：脑电图仪（64导）

一、主要用途：记录、分析成人、小儿及新生儿患者的大脑皮层活动电位，同时可测量显示患者的SpO₂信息和心电、肌电、呼吸和眼球运动波形，用于睡眠障碍、癫痫相关疾病诊断。

二、技术参数：

1、放大器：

▲1.1、一体化交流耦合放大器≥64通道。

1.2、采用无线技术与工作站相连，也可以切换为有线连接方式。

1.3、放大器输入孔：≥64个。

1.4、输入漏电流：≤5nA。

1.5、峰峰值噪声 ：≤1.5μVp-p。

1.6、共模抑制比：≥105dB。

▲1.7、采样频率：100～4000Hz范围内≥5档可调。

1.8、存储容量：可连续记录脑电图≥24h。

1.9、输入阻抗：≥200MΩ。

1.10、输入范围：不少于±12.5mV。

1.11、双极输入：≥4路

1.12、电源：充电电池，支持放大器工作时间≥10h。

2、脑电同步视频：

2.1、具备网络视频采集摄像机及云台。

2.2、视频图像高分辨率：≥1920×1080像素。

3、数据采集分析工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能。

3.2、内存：≥8G；固态硬盘≥500G，机械硬盘≥4000G。

3.3、彩色液晶显示器≥24英寸。

3.4、打印机：黑白激光打印机。

4、数据采集分析软件功能：

4.1、病人数据可在任意安装了windows操作系统的计算机回放，无需安装脑电图专用软件。回放过程中可编辑数据高频滤波、低频滤波等参数。

4.2、具备波形局部放大和自动测量功能。可对选择的波形进行局部放大、自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

4.3、在记录回放过程中可调整视频窗口透明度，可同时显示波形和视频。

▲4.4、具备宽频分析功能，可自动提取分析高频振荡，也可用于不同频段波形提取分析。

▲4.5、具备ECG滤波功能。在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波，自动和手动滤波可选，无需调整灵敏度、滤波参数。

4.6、具备肌电滤波功能。

4.7、具备≥8导DSA。采集和回放时可显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定义导联、振幅范围。

4.8、可提供二维地形图，三维地形图。具备三维电压地形图分析功能，可显示尖刺波最早出现的部位和方向，用于病灶源定侧定位。

4.9、当发生停电或者移动到信号覆盖范围外时，脑电图自动记录到放大器的储存卡上，可连续存储≥24h脑电图；来电时计算机自动启动，并自动连接放大器、自动上传数据4.10、多种参考电极可随时切换，参考方式至少包括包括平均参考法（AV）、Aav（耳电极平均）、顶参考法（Vx）、源参考法（SD）、系统参考（Org）、A1→A2、 A1←A2、A1←→A2、A1+A2等模式

4.11、具备脑电图诊断报告模板，报告数据及脑电波采用数据库存储。

4.12、具备癫痫数据分析统计功能，可根据患者年龄、诊断、癫痫病因等进行报告统计及分析。

4.13、具备报告导出功能，可一键导出所需要的报告。

三、主要配置：

1、64导无线放大器：1台。

2、工作站：1台。

3、接线盒：1个。

4、脑电同步视频：1套。

5、仪器车：1台。

6、数据采集分析软件：1套。

## 08包：

品目8-1：脑电图仪（256导）

一、主要用途：记录、分析成人、小儿及新生儿患者的大脑皮层活动电位，同时可测量显示患者的SpO₂信息和心电、肌电、呼吸和眼球运动波形，用于睡眠障碍、癫痫相关疾病诊断。

二、技术参数：

1、放大器：

▲1.1、一体化256通道交流耦合放大器，非32或64通道放大器组合。

1.2、输入阻抗：≥200MΩ。

1.3、全导联：≥10000Hz/通道。

1.4、低频滤波截止频率：0.08～300Hz范围内≥8档可选。

1.5、高频滤波截止频率：15～3000Hz 范围内≥8档可选。

1.6、双极输入：≥4路

1.7、输入范围：不少于±12.5mV.

1.8、耐极化电压：偏差：不超过±5%@施加±1000mV的直流极化电压

2、脑电同步视频：视频图像高分辨率≥1920×1080像素。

3、电刺激模块，与脑电图仪为同一注册证

3.1、脑电图通道、刺激通道通用，可软件选择切换开关。

3.2、刺激电流：≥15mA

3.3、刺激模式：双向恒流串刺激。

3.4、脉冲频率设置范围：0.1～50Hz。

3.5、软件控制刺激程序，全自动进行刺激，无需拔插电极线。

4、数据采集分析工作站：

4.1、CPU：i7或以上性能。

4.2、内存：≥8G；固态硬盘≥500G，机械硬盘≥4000G。

4.3、彩色液晶显示器≥24英寸。

4.4、打印机：黑白激光打印机。

5、数据采集分析软件：

5.1、病人数据可在任意安装了windows操作系统的计算机回放，无需安装脑电图专用软件，回放过程中可编辑数据高频滤波、低频滤波等参数。

▲5.2、具备波形局部放大和自动测量功能。可对选择的波形进行局部放大、自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

5.3、在记录回放过程中可调整视频窗口透明度，可同时显示波形和视频。

5.4、具备宽频分析功能，可自动提取分析高频振荡，也用于不同频段波形提取分析。

▲5.5、具备ECG滤波功能。在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波，自动和手动滤波可选，无需调整灵敏度、滤波参数。

5.6、具备肌电滤波功能。

5.7、可提供二维地形图、三维地形图。具备三维电压地形图分析功能，可显示尖刺波最早出现的部位和方向，用于病灶源定侧定位

5.8、多种参考电极可随时切换，参考方式至少包括包括平均参考法（AV）、Aav（耳电极平均）、顶参考法（Vx）、源参考法（SD）、系统参考（Org）、A1→A2、 A1←A2、A1←→A2、A1+A2等模式

5.9、具备脑电图诊断报告模板，报告数据及脑电波性采用数据库存储。

5.10、具备癫痫数据分析统计功能，可根据患者年龄、诊断、癫痫病因等进行报告统计及分析。

三、主要配置：（单台）

1、256导放大器：1台

2、工作站：1套；

3、接线盒：4个。

4、脑电同步视频：1套

5、电刺激模块：1个。

6、数据采集分析软件：1套。

## 09包：

品目9-1：全自动快速微生物质谱检测系统

- 一、用途：可应用于临床微生物（细菌，真菌等）样品的快速鉴定。

- 二、技术参数

- （一）、全自动微生物质谱系统

- 1、主机：

1.1、激光器：

1.1.1、最大频率≥50Hz；

1.1.2、激光光源寿命≥4000万发射次数。

▲1.2、离子源：自动清洗或无需清洗。

1.3、质量检测范围：1～500 k Da 。

1.4、一次性进样≥96个样本

1.5、飞行管长度≥1米；

1.6、靶板:可提供重复使用靶板;

1.7、分辨率:>3600FWHM（Angiotensin)

1.8、灵敏度: 50 fmol/uL 胰岛素S/N≥50:1

1.9、质量准确度:蛋白混合物：≤200 ppm (外标法)；≤150 ppm (内标法)

2、工作站：

2.1、CPU：≥4核。

2.2、内存≥16GB，硬盘；≥2TB。

2.3、彩色液晶显示器≥24英寸

3、全自动微生物质谱系统软件功能：

3.1、具备主机控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析功能，可提供全自动数据分析；

▲3.2、临床菌库覆盖常见临床菌株,并能自建菌株库；

3.3、菌种数据库总量≥2000种；

3.4、丝状真菌数据库:≥200种

3.5、软件终身定期免费更新，包含但不限于软件包升级、菌种库扩充等。

3.6、免费与医院lis连接，双向传输数据；

3.7、免费开放中间体软件的所有功能。

（二）、配套设备:

1、生物安全柜：

1.1、双人单面操作；

1.2、气流模式：≥100%外排，与现有管路免费连接。

1.3、下降气流平均流速： ≥0.35m/s±10%；进气流平均流速≥ 0.50m/s±10%；

1.4、配备超高效过滤器；

1.5、台面：不锈钢一次成型，无接缝，可清洗；

1.6、配备紫外消毒装置；

1.7、操作前窗防紫外线，并有超出安全位置报警提示功能。

2、二氧化碳培养箱:

2.1、容积：≥180L.

2.2、温度控制误差：不超过±0.1℃；波动范围：37℃时，不超过±0.2℃；

2.3、二氧化碳浓度控制范围：0～20%；控制误差：不超过±0.1%。

3、高速冷冻离心机：

3.1、立式，免配平。

3.2、温度调节范围：-10℃～40℃；

3.3、转速：最高转速≥15000rpm/min，最大离心力≥20000g；

3.4、运行时间设置：1-99min，增量：1min，加速时间≤15s；

3.5、无碳刷免维护电机驱动；

3.6、具备转头自动识别。

3.7、具备自动锁盖和内锁装置。

3.8、具备速度异常自诊断、不平衡保护功能。

3.9、噪音≤60dB。

3.10、水平转头离心容量:单次≥100x5/7ml，并提供10/15ml尖底尿样管配套适配器≥4个。

4、立式医用冷藏箱：

4.1、温度范围：2-8℃。

4.2、内部容积：≥300L。

4.3、外门数量：≥1个，透明钢化玻璃门。

4.4、温度数字显示。

4.5、具备报警提示功能。

4.6、具备脚轮。

三、主要配置：

1、全自动微生物质谱系统：1套。

2、生物安全柜：1台。

3、二氧化碳培养箱：1台

4、高速冷冻离心机：1台。

5、立式医用冷藏箱：1台。

## 10包：

品目10-1：血流动力学监测仪(无创血液动力学检测仪）

- 主要用途：用于各类危重患者及围术期的血流动力学监测。

二、技术参数：

1、适用范围：适用于体重≥1kg的新生儿、儿童和成人。

▲2、微创监测模式：通过动脉置管的动脉压力传感器获取动脉压力波形数据进行分析，实现实时连续血流动力学监测，无须专属耗材。

▲3、工作原理：采用脉搏能量分析法进行计算。

4、测量频率：逐搏测量，每次心跳均可获取一组数据。

5、监测参数包括：

5.1、基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。

5.2、心功能参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。

容量应答参数：脉压变异度（PPV）、每搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。

5.3、氧代谢参数：氧供（DO2）氧供指数(DO2I)氧耗（VO2）

6、显示：

6.1、显示屏：液晶触摸，显示屏≥17英寸

6.2、变化率参数：可显示SV、MAP、HR、SVR、CO变化率。

6.3、界面和菜单：在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图，可标注参数基线及自定义范围。

6.4、历史回顾：可回顾本患者所有瞬时数据值，进行的操作等内容

▲7、具有内置容量负荷试验流程方案，至少包括液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验。

8、日间/夜间模式可切换。

9、数据存储：

9.1、数据存储容量：≥16G。

9.2、具备一键截屏功能。

▲9.3、可通过USB口导出数据文件；配备读取软件，可实时还原监测数据、波形图及操作情况。

10、支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统连接，进行实时数据传出
11、报警系统：具备参数报警功能，可自定义报警范围、可开放/关闭报警、具备报警静音功能

12、具备设备自检功能：可在主界面以中文形式显示设备自检提示信息。

13、可蓄电：内置充电电池，续航时间≥4小时。

三、主要配置（单台）：

1、血流动力学分析仪主机：1台。

2、实时连续BP血压监测组件：1套。

3、推车：1辆。

## 11包：

品目11-1：血栓抽吸系统

一、主要用途：用于外周动静脉、血透通路及冠脉系统的血栓清除。

二、技术参数：

1、工作模式：

▲1.1、具备血栓抽吸模式、溶栓剂喷射模式，可直接切换。

1.2、血栓抽吸模式：导管头端压力恒定，压力值：-600mmHg±5%。

1.3、溶栓剂喷射模式：药物喷射流量≥60ml/min。

2、气动系统：滚轮泵；每次气体压固定值：10kpsi±0.10kpsi。

3、控制系统：

3.1、具备中文操作系统。

3.2、具备操作时间、报警和错误信息显示功能。

3.3、导管多规格，系统可自动识别并显示导管型号。

3.4、脚踏式控制开关防水级别：IPX8。

4、电击保护类型：防除颤类CF型。

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

▲6、配套导管：可提供多种型号导管，导管适用于血管直径≥2.0mm的冠脉、外周血管，部分配套导管具备定向抽吸血栓功能，可调整导管头端窗口方向。

## 12包：

品目12-1：血液透析滤过机

一、用途：用于血液透析滤过治疗

二、技术参数：

1、控制系统：

1.1、液晶触摸显示屏≥10英寸，中文操作界面。可实时显示各种治疗参数。

1.2、原液配方：全开放，可存储≥3种原液配方，可编辑配方。

1.3、浓度曲线≥5条可选曲线；超滤曲线≥5条可选曲线，可进行透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线治疗。

1.4、具有在线血液透析滤过功能、（在线HDF功能），能够在线制备置换液

1.5、具备数据通信接口。

1.6、具有声光报警功能。

1.7、具备后备电池，停电时自动跳转供电，运行时间≥20min，支持体外循环监测、报警系统。可显示后备电池电量。

1.8、具有断电数据保存功能。

2、超滤系统：采用容量平衡腔超滤控制系统，对超滤进行控制和监测。

3、参数设置：

3.1、透析液流速设置范围：300～700mL/min，调节步长≤1mL/min；误差：不超过±50mL/min@流速500mL/min。

3.2、透析液温度设置范围：34.0～40.0℃。

3.3、血流量设置范围：50-600mL/min；误差：不超过±10ml/h或±10%。

3.4、置换液流速设定范围：0.0L/h～18.0L/h；误差：不超过±10 %。

3.5、置换液目标量设定范围：0.01～99.99L。

3.6、肝素泵流速设置范围：0.0～9.0ml/h；注射器规格：20mL。

4、监测参数：

4.1、可实时监测透析液温度。

4.2、动脉压监测范围：-400～+500mmHg；误差：不超过±3mmHg。

4.3、静脉压监测范围：-200～+400mmHg；误差：不超过±3 mmHg。

4.4、跨膜压监测范围：-400～+500mmHg；误差：不超过±6 mmHg。

4.5、透析液压力监测范围：-400～+400mmHg；误差：不超过±3 mmHg。

4.6、透析液浓度监测范围：13-16.5ms/cm。

4.7、漏血检测器：

4.7.1、光学检测，可检测最小漏血量≤0.35mL/min。

4.7.2、报警延迟时间≤10s。

4.8、空气探测：超声检测，监测灵敏度≤0.001mL。

▲4.9、具备在线血压监测装置，当检测到患者血压降低时能自动停止脱水及补液，自动降低血流量或切换至旁路模式。

▲4.10、具备血容量检测功能，可提供Ht、△BV%、Hgb。

4.11、具备实时透析尿素氮清除率监测装置，可在线实时监测Kt/V值。

5、消毒模式：

▲5.1、采用单向排放消毒模式。

5.2、具备化学消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥80℃，可设置多种脱钙清洗、热消毒、化学消毒程序，使用通用的消毒液。

6、配液方式：采用容量稀释方式，按标准稀释比例配制透析液，浓度传感器≥2组。

7、配备内毒素过滤器2支，可串联形式进行液体过滤，生成超纯透析液。

8、输入功率≤1500W，内部电机直流安全电压驱动。

9、无专用耗材，耗材（含血液透析管路、透析器、血滤器等）全部开放，可连接使用≥2种-透析液过滤器

▲10、配备预充漏斗、标配干粉支架组件。

## 13包：

品目13-1：牙科激光治疗仪

- 一、主要用途：用于激光口腔软组织切除术。

二、技术参数：

- （一）、主机：

- 1、治疗激光器：

- 1.1、类型：Nd:YAG固体激光器

- 1.2、激光波长：1064nm±10nm。

- 1.3、激光输出方式：脉冲、准连续

- 1.4、脉冲宽度：120μs±20%。

- 1.5、最大重复频率：≥60Hz。

- 1.6、最大输出能量：≥200mJ，输出能量连续可调。

- 1.7、峰值功率：≤1200W。

1.8、激光传导方式：光纤传导。

1.9、光纤顶端平均能量：≤12W。

2、指示光：半导体激光

- 3、工作模式: 脉冲激光+水雾同步输出。

- 4、冷却方式：内部循环水冷却，外部风冷却。

- 5、控制系统：

- 5.1、微处理器控制，液晶触摸显示屏≥8英寸。具备多种固定治疗模式，无需手动调节参数。

- 5.2、具备故障自动检测分析功能。

- 6、距眼睛的安全操作距离：裸视≤2.5m。

- 7、外形尺寸（W×H×D）：≤650mm×350mm×1000mm

- 8、环境温度：5℃～40℃；相对湿度范围：≤80%；大气压力范围：700hPa～1050hPa；额定功率：≤3kVA

- （二）、手柄：耐高温金属材质，手柄内置水气管路。

- （三）、光纤：长度≥5m/根，光纤直径:≤0.6mm

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、手柄：2把。

3、光纤：1条。

4、激光引导头：100个。

## 14包：

品目14-1：医用事件相关电位仪

一、技术参数：

1、信号放大器系统

▲1.1、放大器通道：脑电通道≥35通道，差分通道≥8通道，独立呼吸通道≥1通道，独立触发通道≥1通道，自定义脑电通道≥2通道，独立REF通道≥1通道，GND通道≥1通道；所有通道兼容AC/DC。

1.2、内置快速转接盒接口：≥2个

1.3、放大器与电脑主机接口：USB接口。

1.4、A/D转换：≥24Bit。

1.5、共模抑制比：≥120dB。

▲1.6、最大采样频率：≥16kHz/通道。

1.7、输入范围：不少于±1100 mV。

1.8、噪声：≤1.5μVpp

1.9、AC滤波：50Hz、60Hz切换。

1.10、放大器面板具备多功能按钮，可一键进行阻抗测试、监测、记录；可实时在线连续测试阻抗。

1.11、放大器面板和软件界面具备阻抗指示功能

1.12、放大器具备工作状态指示灯。

2、脑电采集分析工作站：CPU：i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥23英寸；打印机：黑白激光打印机。

3、软件功能：

3.1、脑电图软件：

3.1.1、具备脑电信号采集与分析功能、事件相关电位与分析功能。

3.1.2、癫痫功能：可自定义设置癫痫探测规则，自动探测，具有棘波、尖波和棘慢波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波及癫痫发作片段。

3.1.3、可实时、区间分析波幅、频率地形图。

3.1.4、可标记声音、疼痛等事件，支持对比定量分析。

3.1.5、可以计算脑电节律频率、波幅、功率，可以excel表格形式导出。

▲3.1.6、具备ABCD频谱功率图。

3.1.7、具备阿尔法频率峰值计算功能，可计算每个通道阿尔法频率峰值、功率与指数，计算不同脑区平均峰值与额叶不对称性；可编辑不同疾病的参考值，可自动出示报告。

3.1.8、具备阿尔法离散地形图，可编辑颜色映射反映阿尔法峰值离散度，用于评估意识障碍患者恢复期认知水平。

3.1.9、内置脑电定量分析功能，包括自相关与互相关分析、频谱－功率分析、单通道时频分析，可显示相干性分析数据与图形、不同区间对比分析波幅、功率和指数图、二维与三维脑电地形图；

3.1.10、具备脑功能趋势分析功能，包括静息态指数、光谱熵、平均波幅、节律指数比、快慢波比值，各节律指数等趋势图≥20种。

3.1.11、屏幕显示的趋势图数量可以自由设置，单屏能显示≥4列趋势图。

3.1.12、可实时显示各个通道阻抗趋势图。

3.1.13、具备密度谱阵列（DSA）与压缩密度谱阵列（CSA）功能：支持以μV2与dB显示结果；可显示优势频率、边缘频率和中位频率；可设置平滑水平、自定义噪声排除水平和去除标记。

3.1.14、可预设多种功能测试模板，用户可设置语音、文字提示与时长设置，标记的片段可用于对比分析，支持用户自定义测试。

3.1.15、具备内置小波分析与独立成分分析功能，用于去除伪迹。

3.1.16、用户可自定义信号校准、监测、采集、伪迹识别标记、分析和自动报告全过程；支持用户随时打断自动化过程

3.1.17、可同时打开多个脑电采集、分析窗口，同步脑电采集与分析。

3.1.18、软件内置波形频率、波幅测量尺；可单波电子测量频率、功率和波幅；支持滑动测量，支持将所选波形和测量结果一键截取发送至报告。

3.1.19、可设置各个通道EEG、EMG上下边界数值/线。

3.1.20、可左右侧导联叠放，识别左右半球信号对称性。

3.1.21、可预设单极、双极、横联、纵联和平均导联，支持用户自定义蒙太奇；以头形显示蒙太奇导联设置界面；可对蒙太奇内单个导联独立设置滤波、颜色；监测和回放中可自由切换

3.1.22、可预设多种参考方式，至少包括平均参考（AV）、双耳平均参考（AA）、中央参考（Cz）、 源参考（SD）、左半球平均参考（AV1）、右半球平均参考（AV2）、系统参考（REF）、同侧耳电极参考（A1或A2）、对侧耳电极参考（A2或A1）。

3.1.23、具备图形优化组件，可优化轨迹显示。

3.1.24、支持以秒为单位显示脑电信号。

3.1.25、预设多种脑电分析报告模板，可导出至MS Word编辑；报告可导出至PDF文档，

支持预设报告术语表，在书写结论时，通过点击快速粘贴文本.

3.1.26、事件管理：内置事件列表，可筛选、编辑、删除事件。

3.1.27、数据管理：软件支持网络和本地数据管理器，支持导入、导出数据存档；对数据进行合并；支持导出检查统计记录到word和excel格式。

3.1.28、可预设多种患者信息，支持用户自定义参数、编写列表和历史字符串录入信息。

3.1.29、支持导出EDF、BDF格式文档。

3.1.30、支持局域网内从不同终端设备调取、查看实时软件界面

3.1.31、支持创建不同权限的账户。

3.1.32、滤波截止频率范围：高通，0.05～10Hz；低通，5～600Hz。

3.1.33、内置带通滤波器，可以单独选择仅让指定频段节律通过（如α或者θ+α等），屏蔽其他节律频段；滤波范围可自定义。

3.1.34、具备实时心率监测功能，可在波形中实时显示心率数值

3.1.35、扫描速度调节范围：1～10000mm/s和1-200s/页。

3.1.36、灵敏度调节范围：1～10000μV/mm，可根据屏幕脑电信号范围自动调整灵敏度。

4、事件相关电位软件：

▲4.1、软件预设声音刺激范式：P300、 MMN以及P50、CNV、GoNoGo 。

4.2、用户可自定义刺激声音类型、出现概率、分析区间、刺激频率、刺激个数。

4.3、内置高级认知电位套件，用户可自定义刺激类型、出现概率和刺激顺序；可导入excel格式的刺激文件

4.4、刺激和分析系统在同一个软件中，软件将刺激范式（媒体文件）与采集程序同步加载到软件中再进行触发，避免延时。

4.5、软件支持eprime/Presentation软件编辑的范式，可在软件内打标，导出为第三方分析软件识别的数据格式

4.6、脑电ERP分析系统：可进行基于声音-闪光刺激的P300、MMN以及P50、CNV，GoNoGo成分分析以及高级脑电ERP分析（用户自定义刺激事件）。

4.7、同步触发刺激时，具备实时采集、储存、回放脑电图的原始波和叠加脑电波变化功能；可同屏显示原始EEG、实时ERP叠加结果。

4.8、ERP结果显示模式：列表模式实时显示波幅图；以图、表形式展示分析结果；以蒙太奇形式，显示不同导联中的ERP分析结果和ERP图表结果

4.9、设置ERP分析结果展示窗口颜色、轨迹重叠、灵敏度和扫描速度。

4.10、系统内置成分编辑器与自动搜索开关，对 ERP 成分可进行手动放置或自动识别，自动生成其波幅、潜伏期等指标

4.11、可显示原始轨迹。

5、软件终身免费升级和维护。

二、主要配置要求：

1.信号放大器： 1个。

2.盘状电极： 43根。

3.眼罩刺激器：1个。

4.患者按钮：1个。

5.听觉刺激器及转换单元：1套。

## 15包：

品目15-1：医用真空全自动清洗消毒机

- 一、主要用途：用于清洗并消毒常规手术器械、腔镜管腔器械、精密器械、带孔外盒的器械、各种导管类等。

二、技术参数

1、清洗原理：通过抽真空使清洗槽内的空气压力介于 5kPa～102KPa之间，清洗液在负压环境下产生突沸和剧烈汽化效应，从而清洗器械的内外表面，清洗过程中清洗液温度≤45℃；

2、装载方式：把需清洗的器械拆卸后放入篮筐内，再放入腔体内即可。

3、加热系统：电加热。

4、具备消毒功能，A0值可调。

5、干燥功能：通过热力鼓风、真空干燥两种方式实现干燥脱水。

6、清洗槽容积：≥100L；

7、腔体内胆材质：316不锈钢。

8、开门方式：对开门。按钮解锁，上下开启清洗工作区的密封门。

9、控制系统：

9.1、可编程序控制器（PLC），彩色触摸屏≥7英寸，中文界面。

9.2、具备定时功能、温度控制功能。

9.3、具备阀动作显示功能、测定值显示功能、门状态显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等。

9.4、清洗过程可追溯，配备打印机，可自动打印清洗过程的关键参数并提供数据上传接口。

10、真空泵：无油真空泵

11、冷却系统：采用空气冷却。

12、安全装置：包括漏电断路装置、泵过载保护装置、腔体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置等。

13、外形尺寸（深×宽×高）：≤0.9m×1m×1.9m。

三、主要配置：

1、医用真空全自动清洗消毒机主机：1台

2、不锈钢内车（舱内）（长×宽×高，585×345×365mm，可上下浮动5%）：3个

3、不锈钢清洗篮筐（长×宽×高，520×250×55mm，可上下浮动5%）：15个

4、配套不锈钢篮筐盖：3个

5、装卸载车（长×宽×高，875×370×800mm，可上下浮动5%）：6辆