# 第五章   采购需求

说明：

1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试

行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）

《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如接受进口产品，需标明。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 犬障碍综合训练器材 | 套 | 2 | 否 |
| 2 | 血气生化分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 血常规五分类分析仪 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 全自动微量DNA提取仪 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 大体系疑难检材DNA提取仪 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 旋涡振荡器 | 台 | 4 | 否 |
| 7 | 骨骼研磨仪 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | DNA测序仪 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 毒物现场检测仪 | 台 | 3 | 否 |
| 10 | 标准试剂样品智能储存柜 | 台 | 1 | 否 |
| 11 | 手机恶意APP动态取证装备 | 台 | 2 | 否 |
| 12 | 痕迹普通数字影像采集设备 | 台 | 2 | 否 |
| 13 | 现场勘查灯 | 台 | 12 | 否 |
| 14 | 茚三酮（DFO）显现箱 | 台 | 2 | 否 |
| 15 | 0.1毫克分析天平 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 非接触式情感分析测试仪 | 台 | 1 | 否 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

中标供应商应于合同签订后60个日历日内完成全部货物的到货及安装调试，达到约定的设备功能和性能等要求。

2. 付款条件（进度和方式）

付款进度和条件：

① 合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的50%预付款，即人民币小写           元，人民币大写          元；

② 全部货物初步验收合格后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的40%，即人民币小写           元，人民币大写          元；

③ 全部货物最终验收合格且中标供应商向采购人提交由其开户银行出具的合同总价的5%的履约保函正本后15个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的10%，即人民币小写           元，人民币大写          元。

（2）结算付款方式：转账。

（3）每次采购人付款前，中标人需向采购人提供符合采购人要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等以采购人获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，采购人可根据经费批复情况调整付款时间及金额，且不视为采购人违约。如发生上述情况，中标供应商承诺仍按本合同约定履行中标供应商义务。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

包装：中标供应商所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

运输：

（1）交付地点：中标供应商应当将货物运至采购人指定地点（刑侦总队法医中心）。

（2）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由中标供应商承担。

（3）运输途中货物损毁、灭失的风险：由中标供应商承担。

（4）中标供应商应随货物配套交付质量证书及中文技术资料一套，如目录索引，图纸，源代码存储介质，技术说明书，操作手册，使用指南，维修指南或服务手册和示意图。

4. 售后服务（质保期）

中标供应商为货物提供原厂质保服务，质保期3年，从项目最终验收合格之日起开始计算。对于质保期内更换的设备，从设备更换之日起重新计算质保期。其中对更换的存储设备提供故障设备不返还服务，其中对所有产品提供原厂质保服务承诺函。

三、技术要求

1.服务内容及要求/货物技术要求

1.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 犬障碍综合训练器材 | 其中包含1套（工作犬）犬障碍综合训练器材和1套（训练犬）犬障碍综合训练器材，具体内容如下： #1.模拟搜救箱12套(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 尺寸≥800mm×800mm×1200mm（长×宽×高）； 框架材质应具备防锈功能； 两侧设置把手，方便移动； 箱体内部设置折叠凳。 2.停留台2套 尺寸约≥1000mm×1000mm×500mm（长×宽×高）； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能； 需具备防水防腐性能。 3.网墙1套 尺寸≥1300mm×700mm×（700-900）mm（长×宽×高）； 网孔为60mm×60mm； 高度可调节； 具备防锈防腐功能。 4.火圈5套 尺寸≥1200mm×600mm×1500mm（长×宽×高）； 火圈材质可燃烧液化气或天然气或油布； 可调节高度； 具备防锈功能。 5.跨栏1套 整体尺寸≥2500mm×600mm×1000mm（长×宽×高）； 栏杆长度≥1300mm，材质应重量轻、韧性好； 跨栏可调节高度； 具备防锈功能。 6.组合跳远架2套 每套尺寸长1400mm（±10mm），高度分别为200mm、300mm、400mm、500mm、600mm（±10mm）； 板厚度≥40mm，材质具备防水防腐防滑功能； 7.跷跷板1套 整体尺寸≥3000mm×400mm×500mm（长×宽×高）； 跷跷板面宽≥300mm 底座框架材质具备防锈功能； 板厚度≥40mm，材质具备防水防腐防滑功能。 8.水平梯1套 整体尺寸≥9000mm×1200mm×1500mm（长×宽×高）； 每个横板间隔≥300mm； 外围框架材质具备防锈功能； 正桥长度为6000mm，宽500mm（±10mm），斜板长度为2200mm（±10mm）； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 9.平衡木1套 整体尺寸≥9000mm×1000mm×1500mm（长×宽×高）； 板面宽≥300mm，厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能； 框架材质具备防锈功能。 10.木圈1套 尺寸≥1580mm×1500mm×2100mm（长×宽×高）； 主架材质具备防锈功能； 板墙厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能； 中间木圈直径≥650mm； 可通过快速拆卸墙板方式调节圆圈高度。 11.斜板墙1套 尺寸≥1580mm×3000mm×2200mm（长×宽×高）； 主架材质具备防锈功能； 斜板尺寸≥1580mm×2000mm.（长×宽） 板墙厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 12.软板桥1套 尺寸≥10000mm×850mm×1700mm（长×宽×高）： 软桥面≥3600mm×850mm（长×宽）； 平台≥1200mm×850mm（长×宽）； 框架材质具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 13.拱形断桥1套 断桥每半个尺寸≥4000mm×1000mm×2000mm（长×宽×高）； 桥面≥2000mm×1000mm（长×宽）； 斜坡为弧形； 框架材质具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 14.伸缩断桥1套 断桥每半个尺寸≥4000mm×1000mm×2000mm（长×宽×高）； 桥面≥2500mm×1000mm（长×宽），可伸缩1000mm（±10mm）； 框架材质具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 15.竖梯1套 尺寸≥3500mm×1200mm×3500mm（长×宽×高）； 竖梯间隔≥300mm； 台面≥1200mm×1200mm（长×宽）； 护拦高≥500mm，材质具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 16.双垛桥1套 尺寸≥10000mm×1100mm×2150mm（长×宽×高）； 跺桥≥6000mm×1500mm（长×高）； 坡长≥2500mm，圆板直径≥300mm； 配备12个跺桩； 框架材质具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能。 17.三级跳台加鱼鳞板1套 尺寸≥6600mm×3000mm×3600mm（长×宽×高）； 框架材质具备防锈功能； 每节台面≥1300mm×1200mm×1000mm（长×宽×高）； 护拦高600mm（±10mm）； 平台之间配备挡板，尺寸≥1200×1000mm（宽×高）； 脚踏板厚度≥2mm，材质具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能； 鱼鳞板面为重叠实木板材质。 18.平衡吊桥1套 尺寸≥5000mm×1200mm×2000mm（长×宽×高）； 框架为镀锌方钢材质，具备防锈功能； 台面厚度≥30mm，材质具备防水防腐防滑功能； 板宽300mm（±10mm）； 高度可快速调节。 19.轮胎架1套 尺寸≥1200×970×1000mm（长×宽×高）。 框架材质具备防锈功能； 20.A板1套 尺寸≥1500×970×1000mm（长×宽×高）； 框架材质具备防锈功能； 板面厚度≥25mm，材质具备防水防腐防滑功能； 21.三级跳台1套 框架材质具备防锈功能； 尺寸≥4500×970×1000mm（长×宽×高）； 一级跳台尺寸≥1000×970×320mm（长×宽×高）； 二级跳台尺寸≥1000×970×670mm（长×宽×高）； 三级跳台尺寸≥1000×970×1020mm（长×宽×高）； 台面为实木材质，厚度≥25mm，具备防水防腐功能。 22.软板桥1套 尺寸≥6500×970×1000mm（长×宽×高）； 台面厚度≥25mm，材质具备防水防腐防滑功能； 框架材质具备防锈功能。 23.双梯1套 尺寸≥2100×2100×1000mm（长×宽×高）； 台面厚度≥25mm，材质具备防水防腐防滑功能； 框架材质具备防锈功能。 24.平衡板1套 尺寸≥1500×970×1000mm（长×宽×高）； 吊板≥1200×950mm（长×宽）； 外框≥1500×970×1000m（长×宽×高）； 内框≥1200×970×1000m（长×宽×高）； 台面厚度≥25mm，材质具备防水防腐防滑功能； 框架材质具备防锈功能。 25.独木桥1套 尺寸≥5000×970×1000mm（长×宽×高）； 台面为实木材质，厚度≥25mm，具备防水防腐功能； 框架材质具备防锈功能。 26.鱼鳞板1套 尺寸≥2100×2100×1000mm（长×宽×高）； 台面为实木材质，厚度≥25mm，具备防水防腐功能； 框架材质具备防锈功能。 27.废墟池1套 尺寸≥2500×970×500mm（长×宽×高）； 斜坡≥970×500mm（长×宽）； 框架材质具备防锈功能。 28.幼犬障碍金属围栏网片79片 尺寸≥1500×2000mm（长×宽）； 网格间隔为50×120mm（±5mm）（长×宽），网格粗45mm； 框架材质具备防锈功能，尺寸≥30mm×30mm（长×宽）； 围栏网片间可任意链接 |
| 2 | 血气生化分析仪 | - #测定动物血气。可直接测定PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，Cl-,Ca++, Hct，Lac，Glu等项目，计算参数cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，SO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数不低于28项；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) - 自动平行进样； - #彩色触摸屏≥5英寸；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) - 具备充电功能； - 具备二维条码扫描及热敏打印功能； - 最低用血量为：≤100μl； - #配备独立包装的耗材，随采购配备不少于10套;(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) - 提供参数的升级服务：具备无需增加模块进行内部联网软件升级功能。 |
| 3 | 血常规五分类分析仪 | - 用于警犬（多种动物）全血细胞计数+白细胞五分类+网织红细胞检测； - #检测项目≥25项参数（包括但不限于：WBC、NEU#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、NEU%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、Retic#、Retic%、PLT、MPV、PDW、PCT）；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) - 主要配置含主机1台；配备试剂包≥2套；显示屏≥12英寸彩色触摸屏，外接电脑支持中文数据管理系统储存。 - 采用无氰化物溶血剂技术； - 可生成≥5个二维散点图、≥3个直方图； - 进样方式：开放进样，具有静脉全血、预稀释血模式；单次进样即可测出网织红细胞参数，可任意切换CBC模式，CBC+DIFF模式，CBC+DIFF+Retic模式三种检测模式； - 全血细胞计数+白细胞五分类检测用血量≤20μL，全血细胞计数+白细胞五分类+网织红细胞检测用血量≤35μL； - 支持多种动物检测； - 对异常样本，给出对应的提示，辅助诊断； - 具备一键故障消除、开关机自动维护、自动排堵、自动休眠、防抵死等功能； - 具有自适应性智能分类技术+浮动界标技术； - 具有自动休眠和唤醒功能，可24小时开机； - 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性； - 具有自检功能(状态自检、试剂自检)； - 采用可视化的方式，监测仪器关键器部件或状态； - 多方式排堵； - 具有一键维护功能，状态显示、更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成； - 支持远程维护和升级； - 分析速度≥60样本/小时，数据存储管理≥5万条样本记录（包含散点图、直方图、动物信息）。 |
| 4 | 全自动微量DNA提取仪 | （一）功能：可实现从检材前处理到PCR扩增的全流程自动化操作，适用于法医常见的血斑、唾液斑、脱落细胞等多种检材的DNA提取与纯化、扩增，支持同时处理1-96份样本。 （二）技术指标： 1.尺寸（长*宽*高）：≤3500*1000*2200mm； ★2.可实现加液、移板、检材裂解、固液分离、裂解产物转移和DNA纯化等步骤的自动化操作，支持扩增试剂的低温保存与自动配制，具备96孔板和吸头内微量液体液位的精确识别能力，可构建常规PCR反应体系，常规PCR扩增全程无需人工干预；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 3.一次运行可同时进行1-96份常规检材的处理，运行时间≤95min； ★4.独立模块化设计，可搭配不同模块定制化方案完成多种DNA检验流程，与现有的BK-TQ-001E型号设备串联适配，同时兼容我单位现有的提取试剂盒使用；配有开放式反应板，可使用未预加试剂的开放式反应板与各种磁珠试剂盒配合应用；可配有预封装试剂的反应板和试剂槽，无需手工加试剂，一次性使用即用即抛；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #5.需配有专门的全自动混合斑处理方案，可同时处理得到1-24个男女成分分离的样本模板，得到模板的时间≤180分钟；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 6.自动化固液分离模块通过24孔嵌套式反应板和自动化离心机的配合实现分离裂解产物和检材载体的功能； #7.能实现在线裂解体积介于400ul—2.7ml；自动化移液通道：1-8道；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #8.多舱室设计：至少采用3舱室及以上设计，包括但不限于DNA纯化舱室、液体处理舱室和PCR检测舱室，各舱室独立分区，完全物理隔离。各舱室内需具备气压实时监测功能，确保内部气压稳定；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 9.自动化移液模块应包括但不限于具备Tip头检测，自动退Tip头、压力式液面探测、电容式液面探测、吸空检测、吸堵检测、液面跟随功能；单模块液体处理体积量程范围在0.5ul-1000ul； 10.该设备包括但不限于集成了自动化移液、移板、孵育、固液分离、不低于96通量的纯化、PCR扩增仪操作、温控、识别、封膜等多个模块； 11.内置运行程序既可满足用于血斑、唾液斑等常规检材的DNA提取、PCR体系构建和PCR扩增要求，又可以满足用于脱落细胞、微量及混合斑等疑难检材的DNA提取、PCR体系构建和PCR扩增要求； 12.具备多终端控制功能：可连接4-10个移动终端对仪器进行控制； 13.随机配备试剂耗材要求：用于仪器调测使用及验证效果的提取试剂盒；数量要求：包括≥600人份超微量磁珠法DNA提取试剂盒，≥40人份全自动混合斑DNA提取试剂盒。 |
| 5 | 大体系疑难检材DNA提取仪 | （一）功能：专门用于疑难骨骼类检材、大体积特殊重要检材、命案积案陈旧检材的提取纯化。 （二）技术指标： 1.设备每次运行可实现1-24份检材的自动化DNA提取, 磁头形式为单列24道； 2.配有满足常规检材和大体系检材的DNA提取程序； ★3.吸附区实现单份样本在线吸附体积最大可达20ml；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 4.纯化区实现磁珠及样品的转移； 5.磁珠回收效率≥99%； 6.配有开放式反应板，可与各种磁珠法DNA提取试剂盒配套应用； #7.同时配有预封装好试剂的封装耗材，实现免加试剂的自动化DNA提取；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #8.设备内置空气净化单元，可有效过滤空气中直径0.3微米以上的微粒；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 9.洗脱区配备与主机自动化整合的加热/制冷模块， DNA在线加热洗脱，且DNA洗脱后可低温保存； 10.单独配备一体式8孔联盖洗脱条，洗脱孔为联排管结构，工作体积20-100ul； 11.随机配备：≥288人份微量案件检材磁珠法DNA提取试剂盒、≥20人份大体系疑难检材试剂盒及大体系骨骼检材试剂盒及配套耗材； |
| 6 | 旋涡振荡器 | （一）功能：用于液体试剂的混匀、震荡等，适合短时间点动或长时间连续工作； （二）技术指标： 1.运行方式：点动、自动 2.速度范围：2000-4000rpm 3.振幅：4mm |
| 7 | 骨骼研磨仪 | 1.功能：采用机械震荡方法，利用不锈钢珠或其它材质珠子对样品的机械研磨，将样品研磨破碎。 #2.通量：标配2×10ml钢罐，最多可以拓展做到192样品同时研磨。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 3.研磨速度：牙齿样本5-10秒，骨骼样本1-2分钟； 4.适用：骨骼、牙齿等各种法医样本的研磨，以及各种动植物组织样本。 #5.珠研磨，可同时适用2×24和2×96的适配器，可配置3mm或5mm或7mm的研磨珠。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 6.功率：150W。 7.震动频率：3-30 Hz，1Hz递进。 8.震荡时间：10s-99min。 9.尺寸（高×宽×深）：≤270x380x480mm ； 10.重量：≤30kg。 11.噪音指数≤75dB。 |
| 8 | DNA测序仪 | 1.进样方式：全自动进样，可同时适用2×96孔的普通板及2×96孔的快速板； 2.操作模式：自动注胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预; ★3.毛细管通道≥24通道；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 4.在片段长度≤600bp内的电泳时间小于40min，每24小时检测通量不低于500个样品； 5.电泳电压：0-20KV； 6.毛细管控温范围：动态温度控制从18℃～65℃； #7.激光光源：固态激光器，波长505nm，最大输出功率不低于30mw；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #8.光学系统：光纤分光双束传导正交激发，反射式光栅分光方式；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #9.多色荧光分析能力，支持五色、六色、八色、九色荧光实时检测；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #10.数据收集软件：具有样品编表智能化、仪器状态实时监控的功能；支持空间校正；支持五色、六色、八色、九色光谱校正，支持STR数据采集；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 11.开放式仪器平台，可兼容不同厂商的毛细管阵列、凝胶及扩增试剂盒和耗材； 12.DNA片段分析软件：支持输出Allele报告，输出CODIS报告；内含实验室信息管理系统（LIMS）接口支持进口及国产DNA测序仪数据格式；加密狗驱动，可在不同电脑安装多个软件； 13.含有遗传分析仪配套耗材：缓冲液、电泳凝胶、高纯度甲酰胺、24道毛细管阵列各不少于1套，均为原厂家所生产； |
| 9 | 毒物现场检测仪 | - 可检测血液中含有一氧化碳、醇类、氰化物三种毒物。 - 尺寸≤550mm×300mm×350mm。 - 重量≤12kg。 - 单次检测时间≤10分钟，内置电池。 |
| 10 | 标准试剂样品智能储存柜 | 1.具备人员身份验证，支持人脸识别和账号密码登录； 2.具备预警、报警能力； 3.系统功能：系统可自动记录试剂出入库状态,并经过后台分类筛选，生成各类统计报表，具备试剂查询、报表统计、预警信息、视频监控、用户管理、柜体管理、模版下载、模版管理等操作； 4.具备柜体屏幕直接进行新品入库、领用、归还等操作，同时支持单品、多品及批量操作，盘点清单； 5.柜体可独立使用，也可拓展副柜使用，支持有线、无线组网； 6.具备电容式触摸屏，屏幕内嵌人脸识别摄像头，配备高清摄像头，不少于2个USB接口； 7.具备独立透明双开门结构，可分类储存，全遮光密闭空间设计，内循环过滤除味，可移动； 8.尺寸(宽*深*高)≥1000*700*1900mm 9.具备双人双锁功能，配备摄像头，支持视频回放、导出，具备应急开锁机构，保证断电时可正常领用； 10.可存放500ml的试剂瓶，定位到层，存储数量不少于150瓶； #11.可自动定位到抽屉或孔位，单台存量≥1200支（20ml标准品），禁止堆叠存放；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #12.每个抽屉，自动识别试剂信息，并精准定位到每一个孔位或抽屉；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) |
| 11 | 手机恶意APP动态取证装备 | 一、URL分析 1.支持多种方式导入URL：支持直接录入URL分析；支持文本文件、CSV文件、Excel文件、XML文件、JSON文件批量导入URL；支持还原二维码获取URL信息，支持解析图片获取URL信息； 2.支持URL静态分析，支持获取Whois信息、服务器IP信息、ICP备案信息； 3.支持URL进行CDN识别，获取CDN使用状态、服务提供商； 4.支持URL进行 Web指纹扫描； 5.支持URL进行端口扫描，支持自选IP、自选端口范围； 6.支持获取URL的网站证书信息（HTTPS协议）； #7.支持模拟PC端、Android端、iOS端进行URL动态分析；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 8.支持获取访问网站生成的网络痕迹，自动识别行为类别并生成标签，包括但不限于主网站、客服平台、第三方服务，支持自定义标签； 9.具备截图、长截图功能，保存至本地； 10.支持查看、下载网站源码至本地； 11.支持快速导出URL分析报告，支持上传URL分析结果至云端； 12.支持以表格的形式导出URL分析报表； 二、APK分析 1.支持多种方式导入APK分析：支持直接导入应用安装包文件，支持导入下载链接、二维码自动获取应用安装包，支持导入文件夹自动扫描、获取所有文件格式的应用安装包文件； 2.支持手动录入安装包信息创建分析任务； 3.支持伪加密的应用安装包文件解密并静态分析，获取真实文件结构以及源码数据； 4.支持Android应用安装包（APK文件）静态分析获取应用基本信息，包括但不限于应用名称、应用图标、应用版本、应用包名、MainActivity主函数、Manifest清单文件； #5.支持修复应用安装包的Manifest清单文件并展示真实内容；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 6.支持Android应用安装包（APK文件）静态分析获取应用签名证书信息，包括但不限于证书的所有者、发布者、序列号、有效期、签名哈希、签名算法、证书版本、证书公钥、证书内容； 7.支持Android应用安装包（APK文件）静态分析获取应用权限信息，支持自动区分权限级别，标注危险权限、正常权限； 8.支持通过多种方式获取应用使用的第三方服务，包括但不限于打包服务、地图服务、社交服务、推送服务、统计服务、安全服务、广告服务、支付服务； 9.支持Android应用-安装包（APK文件）静态分析获取应用当前的加固状态，支持识别提供加固服务的公司信息以及加固的方法； 10.支持Android应用安装包（APK文件）一键脱壳，获取真实源码数据，提供不少于四种脱壳方案；支持导入DEX文件关联分析； #11.支持Android应用安装包（APK文件）通过“云真机”一键脱壳；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 12.支持Android应用安装包（APK文件）源码解析，获取源码中的手机号码、邮箱账号、URL、IP等关键信息，支持自定义解析规则获取指定格式的数据；支持查看安装包文件源码； 13.支持Android应用安装包（APK文件）文件系统解析，支持关键文件推荐、开源开发框架、组件识别；支持快速搜索文件； #14.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析，支持真机设备有线连接、真机设备无线连接、模拟器设备连接；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #15.支持Android应用安装包（APK文件）使用“云真机”进行分析，支持自动绕过APK检测root；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 16.支持Android应用安装包（APK文件）自定义动态分析，支持配置分析功能并植入分析脚本进行分析； 17.支持Android应用安装包（APK文件）使用调试脚本进行动态分析，获取Android应用层网络数据； 18.支持Android应用安装包（APK文件）使用抓包APP获取网络数据，提供用于Android手机抓包的APP； 19.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的HTTP网络痕迹，支持查看数据包的详细内容，包括但不限于数据包内容以及URL的域名、IP信息，支持获取域名的CDN服务信息； #20.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析对获取的HTTP网络数据包进行HTTP拦截、修改，支持修改数据包的请求、响应内容；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 21.支持对获取到的HTTP数据进行分组统计展示，支持按照标签、类型等方式进行筛选； 22.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的TCP网络痕迹，支持查看网络痕迹的内容以及IP信息，支持导出TCP原始数据包至本地； 23.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的DNS域名解析记录； 24.支持自动识别应用运行时发生的网络痕迹的行为类别，支持自动进行标签、分类，标签类型包括但不限于主网站、客服平台、第三方服务，支持自定义类型进行标签； 25.支持一键导入网络痕迹至URL分析列表，进行深度分析； 26.支持对Android应用安装包（APK文件）的动态分析结果进行深度分析，自动扫描并识别主网站是否存在管理后台并获取后台地址； 27.支持对Android应用安装包（APK文件）的动态分析结果进行深度分析，自动扫描服务器的端口信息并识别服务器是否部署了数据库、管理面板等关键服务； 28.支持Android应用安装包（APK文件）动态分析获取应用运行时发生的运行痕迹，包括但不限于应用获取隐私信息、调用设备功能、获取网络状态； 29.支持Android应用安装包（APK文件）动态调试，内置20种以上快速调试脚本，支持手动编写Frida脚本进行调试，调试结果结构化展示； 30.支持基于安装包源码的动态调试，选择APK源码中的类/方法进行快速调试； 31.支持对多个APK进行自动分析，支持APK自动动态分析； 32.支持导出多种APK分析报告，包括全量分析报告、线索分析报告，支持上传分析结果至云端； 33.支持以表格的形式导出APK分析报表； 三、IPA分析 #1.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用基本信息，包括但不限于应用名称、应用图标、应用版本、应用包名、info.plist清单文件、embedded.mobileprovision配置文件；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 2.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用签名证书信息，包括但不限于所有者的APPID、UUID、证书有效期、开发者程序标识符、开发者证书内容、开发团队信息； 3.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用权限信息； 4.支持iOS应用安装包（IPA文件）静态分析获取应用使用的第三方服务； 5.支持iOS应用安装包使用“云真机”进行分析，支持直接导入下载地址下载安装应用，支持一键导出安装包至本地； 6.支持iOS应用使用“云真机”进行分析，获取运行时发生的网络痕迹，支持查看网络痕迹的详细内容，包括但不限于数据包内容以及URL的域名、IP信息； 7.支持iOS应用安装包无线连接真机进行动态分析，获取运行时发生的网络痕迹； 8.支持自动识别应用运行时发生的网络痕迹的行为类别，支持自动进行标签、分类，标签类型包括但不限于主网站、第三方公司，支持自定义类型进行标签； #9.支持越狱的iOS设备一键导出iOS应用安装包（IPA文件）；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 10.支持导出多种IPA分析报告，包括全量分析报告、线索分析报告，支持上传分析结果至云端； 11.支持以表格的形式导出IPA分析报表； 四、PE程序逆向分析 #1.支持多种PE文件类型分析，包括但不限于：EXE文件、dll文件；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 2.支持多种方式导入PE文件分析，包括但不限于：单个文件直接导入、文件夹/压缩文件夹导入、安装包导入等方式； 3.支持获取PE文件基本信息，包括但不限于图标、版本、PE文件类型、程序基地址、程序入口、区段、创建日期、文件哈希、编译语言、编译日期、编译工具； 4.支持对PE文件进行静态分析，获取PE头、数据表、区段、导入表、导出表、资源文件、重定位表数据； 5.支持对解析PE文件，获取文件所有的字符串池； 6.提供运行PE程序的虚拟机以及系统镜像，支持系统镜像一键初始化环境； 7.支持PE文件动态分析，获取PE文件运行产生的HTTP网络痕迹，支持查看网络痕迹详细内容，包括HTTP数据包详细内容、产生HTTP痕迹的进程信息、进程的堆栈信息； 8.支持PE文件行为分析，获取PE文件运行时发生的所有行为，包括但不限于：进程通信、文件读写、注册表读写、网络行为等； 9.支持查看PE文件行为的详细内容，包括行为的详细内容、行为的结果、产生行为的进程信息、进程的堆栈信息； 10.支持导出PE文件的分析报告和全量动态分析结果； 五、其他功能 #1.可对接互联网线索智能分析平台获取辖区受害人采集案件列表并下载应用安装包文件，支持查看案件分析状态、数据质量；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 2.内置应用程序分析工具集，包括通用工具、APK分析工具、URL分析工具、PE分析工具等，不少于10种； 3.具备万级应用安装包白名单, 支持本地维护白名单库; 4.具备国内常见域名的白名单，支持本地维护白名单库； #5.具有自主知识产权（提供软件著作权证书并加盖投标人公章）。 |
| 12 | 痕迹普通数字影像采集设备 | ★1、16k高清全景采集器，单个镜头不低于800万像素，不低于32G存储；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 2、拍摄时长不超过30秒/组； 3、配备三脚架，承重不低于1kg，带快装板，配备全景处理设备； 屏幕尺寸不低于14英寸，不低于126G内存，不少于512G存储空间； 4、软件支持不少于3种操作系统；系统兼容proj格式工程文件，快速成像； #5、具备多场景链接及根据平面图快速定位功能； 能够关联现场细目照片及痕迹物证照片和报告；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) - 具备现场分析辅助标画功能； 7、能够存储为.exe通用格式； 8、能够截取不低于4490*3370分辨率图片。 |
| 13 | 现场勘查灯 | 1、功率（LED）：≥10w； 2、配光均匀度：不低于0.9； 3、电流： 3.1搜索光：不低于2800mA； 3.2拍照光：不低于1200mA； 3.3连续放电时间：搜索光≥4h，拍照光≥10h； 4、光通量：搜索光不低于650lm，拍照光不低于350lm； 5、电池充满电时间≤6h； 6、外壳防护等级IP65； 7、循环充电≥1000次； 8、重量≤1.5kg； 9、色温≥500k； 10、光束角度≤30°； 11、具备低电量警示功能； 12、电池具有内部保护功能； ★13、检验标准：投标人须提供具有国家认可的具备相应检测资质的第三方检测机构，出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告，检测报告复印件加盖投标人公章作为佐证； |
| 14 | 茚三酮（DFO）显现箱 | ★1、具备AIE聚集诱导发光技术；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 2、显现速度：非渗透客体≤6s；半渗透客体≤8s；渗透性客体≤15s； 3、尺寸（长宽高）：200mm（±10mm）*190mm（±10mm）*40mm（±5mm）； 4.重量≤1kg（含试剂盒）； 5、试剂盒：蓝光磁吸试剂盒，容量50ml；绿光磁吸试剂盒，容量50ml；可拆卸； 6、出光功率：蓝光5W，波长445±2nm；绿光2W，波长525±2nm； 7、显现效率：单个试剂盒可连续雾化150分钟； 8、续航时间：蓝光续航时间≥3.5小时；绿光续航时间≥5.5小时； 9、具备防风装置：安装快拆防风显现罩； 11、主机重量≤660克（含装满试剂的试剂盒）； #12、橙色镜片透过率：过滤掉激发光源（激发光源为450nm）≤0.01％，过滤掉激发光源（激发光源为540nm）≤1.5％；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 13、试剂盒雾化量连续可调。 |
| 15 | 0.1毫克分析天平 | 1.最大量程：220g，精度：0.1mg。 2.秤盘直径：80mm。 3.稳定时间：2s。 4.具备自动校正。 #5.具备网格秤盘。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #6.不少于四级用户管理，密码登录。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #7.彩色触摸屏，不少于10种操作语言。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #8.具备不少于8种应用程序。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #9.具备状态指示灯；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 10.具备水平调节助手 11.具备防风罩。 12.接口数量≥3个，包括但不限于USB-A、USB-C、以太网。 13.不低于IP54防护等级。 |
| 16 | 非接触式情感分析测试仪 | ★1.系统能够通过检测人声音和生理指标，采用专有算法和大数据相结合的测试策略。采集参数数量≥150种。具备能够识别被测人是否有吸毒、酗酒、精神类疾病等特殊情况的关键指标。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #2.测试结论≥20种类型（包括但不限于高风险、中风险、低风险、不准确、极度紧张、高压力、语音操控、兴奋、有嫌疑、冲突、高预期等）；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #3.具有软件著作权证书；（证明材料：提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章） #4.具备发现案件隐藏线索功能：可以通过指标实时分析，同步发现被测人是否有故意忽略或隐藏关键信息的行为，并给出“SOS”等实时报警提示，帮助测试人员迅速调整策略，深度挖掘、找到新的线索或者找到“事件”的突破口。(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) #5.系统至少包括深层语音分析和生理指标分析两个功能模块；生理指标至少包含：面温、呼吸、心率；(证明材料：提供公开发布的技术白皮书或产品规格书或使用说明书或产品彩页等技术支持材料加盖投标人公章佐证) 6.测试方式为完全非接触式，非文本相关，不分析语义，分析目标为说话人背后的异常情感状态和风险； 7.测试过程不受性别、种族和年龄等约束； 8.在测试中采用极低人员干预策略，测试过程不干扰流程和节奏； 9.测试过程中可以进行“静音”操作和“相关”问题标记。测试界面具有交互的数据表现形式、图表、报告和统计信息 |

1.2服务要求：

供应商应为本项目成立不少于5人的项目团队，负责现场安装调试等工作。

3. 验收标准

（1）到货及安装调试

①中标供应商应于合同签订后60个日历日内完成全部货物的到货及安装调试，达到约定的设备功能和性能等要求。

②中标供应商负责提供现场安装、集成、调试，并进行操作试验。应派遣技术人员7×24小时到现场进行技术服务，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人能够掌握操作方法和维护方法。

（2）初步验收

到货及安装调试完成后30个日历日内，采购人执行部门应组织中标供应商进行初步验收。验收合格后，双方签字认可，出具初步验收报告。

（3）最终验收

初步验收合格后进入至少为期30个日历日的试运行期，期间如发生问题，自发生问题之日起试运行期延长30个日历日。

延长期限内，再次发生问题的，采购人有权根据本合同第十条终止合同并追究中标供应商的违约及赔偿责任。

试运行期满无问题后30个日历日内，采购人执行部门与中标供应商共同组成验收小组，按照约定的验收标准和采购人装备项目管理相关规定进行最终验收。通过后出具最终验收报告。

最终验收不合格的，采购人有权根据采购合同第八条终止合同并追究中标供应商的违约及赔偿责任。

注：本采购需求书中，指标按重要性分为“★”、 “＃”未标注。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“＃”代表重要指标，不满足该指标项将导致扣分；未标注则代表一般指标。标注为“★”或“＃”的技术参数，如有明确要求需提供相应证明材料，须按技术参数的要求提供相应证明材料，没有明确要求提供何种证明材料的则提供技术参数响应承诺函，承诺函格式自拟，否则不予认可。