- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京小汤山医院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电子支气管镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 口腔数字印模仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 流式细胞仪 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 心输出量测量仪 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 血液透析机 | 6 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后30天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京小汤山医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

4.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

5.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：原厂保修，详见各包技术参数中售后服务和质保要求。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。

对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 第1包 品目1-1电子支气管镜系统

- 数量：1台

- 一、技术参数

1、图像处理器

▲1.1可输出分辨率：≥1920×1080P的高清视频图像。

1.2具有分光染色功能。

1.3轮廓强化：≥3档可调。

1.4结构强化功能：≥2档可调。

1.5具有电子放大功能，最大放大倍数2倍。

1.6可实时冻结图像，并对已冻结图像进行回放。

1.7具有USB存储功能，可随时保存视频和图像。

▲1.8可兼容电子支气管镜、电子鼻咽喉镜。

2、冷光源

2.1 LED光源，寿命≥20000h；

2.2调光模式：自动调光、手动调光，手动调光≥10档可选；

2.3色温： 3000K～7000K之间。

2.4气泵流量：40～90kPa范围内≥3档可调。

3、电子支气管检查镜：

3.1工作长度：≥600mm。

3.2视场角：≥120°。

3.3头端部外径：≤4mm。

▲3.4主软管外径：≤4mm。

3.5景深：3～50mm；

3.6弯曲角度：上≥160°，下≥130°。

3.7钳道孔径：≥1.2mm。

4、电子支气管治疗镜：

4.1工作长度≥600mm。

4.2视场角：≥120°。

4.3头端部外径：≤5mm。

4.4主软管外径：≤5mm。

4.5景深：3～100 mm。

4.6弯曲角度：上≥160°；下≥130°。

4.7钳道孔径：≥2.0mm；

5、报告工作站和监视器：

5.1 报告工作站：硬件配置：CPU ：i7或以上；硬盘≥1T；内存≥64G；

5.2彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率：≥1920×1080P。

6、便携式电子支气管镜：

6.1工作长度：≥600 mm；

▲6.2主软管外径：≤3mm；

6.3视场角：≥120°；

6.4弯曲角度：上≥210°；下≥130°；

▲6.5钳道孔径≥1.2mm；

6.6具备吸引功能；

6.7具备图像强化功能：≥3档可选。

6.8具有数字放大功能。

- 移动式电子气管插管喉镜：

7.1、软性插入管：

7.1．1插入管前端可控制弯曲，弯曲角度： Up 方向≥160°，Down 方向≥120°,插入管长度≥500mm；

7.1.2 吸引量≥ 500mL/min.；

7.1.3 视场角： ≥50°；

7.1.4 景深：6-80mm；

7.1.5 空间分辨率：≥10lp/mm；

7.1.6 插入管外径： ≤5.5mm；

7.1.7工作通道内径： ≥2.0mm；

▲7.1.8防水级别：IPX5，可采用浸泡冲洗方式反复消毒使用。

7.1.9 LED 最低照明≥400lux；

7.1.10 光源色温：≥2300K；

7.2、操作手柄：

▲7.2.1、采用聚氯乙烯高分子聚合材料设计，轻便更易于操作；

7.2.2、操作手柄与显示主机可分离；

7.3、主机：

7.3.1、彩色液晶显示屏≥7英寸。

7.3.2、具备拍照、录像、画面冻结、白平衡等功能；

7.3.3、具备防雾功能，无需预热。

二、主要配置：

1、医用内窥镜图像处理器：1台。

2、内窥镜冷光源：1台。

3、电子支气管检查镜：1条。

4、电子支气管治疗镜：1条。

5、便携式电子支气管镜：1套。

6、移动式电子气管插管喉镜：1套

7、高清监视器：1台。

8、标准内镜台车：1辆；

9、移动便携式内镜台车：1台

10、报告工作站（含彩色喷墨输出系统）：1套。

11、工作桌：1张。

12、清洗系统1套（包含清洗机、清洗槽、软化水机）。

三、售后服务

1、质保期：原厂质保，≥5年；

2、软件终身免费升级维护，系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。

3、质保期后免费整机性能、质控、计量检测，维修只收配件与材料费不收人工费。

4、全保金额不高于中标金额的5%。

- 第1包 品目1-2口腔数字印模仪

- 数量：1台

一、技术参数

1、口腔数字印模仪主机

1.1光源： LED。

▲1.2扫描精度：≤7μm。

1.3扫描深度：≥15mm。

1.4全口扫描时间：≤30 秒。

1.5数据传输方式：无线传输，最大传输距离：≥7m。

▲1.6常规、侧面、后牙扫描头可任选。

1.7扫描仪精度无需定期校准。

1.8电源：锂电池，容量≥3500mAh。

1.9重量：≤250g（含电池、含扫描头）

2、便携式工作站：CPU，i7或以上性能；内存，≥64G；硬盘，≥1T ；彩色液晶显示屏：≥15英寸。

3、软件系统

▲3.1完全开放系统，可直接导出STL、PLY、DCM格式数据。

3.2支持手势运动控制，可切换上颌、下颌、咬合以及缩放、旋转数据。

3.3具备口内相机功能。可独立拍摄也可从三维影像中选取。

3.4具备齿色匹配功能。并自动生成≥3个梯度色号的齿色报告。

3.5具备扫描质量检查功能。

3.6具备象限快照、咬合调整、绘制颈缘线、倒凹检查、距离计算。

3.7扫描方式：常规扫描、植体扫描、印模扫描、无牙颌扫描、预备体扫描、附加扫描。

3.8具备美颜滤镜功能，一键美白三维模型。

3.9可与技工端直连，扫描数据一键发送，可在线预览查看三维数据。

3.10可管理患者数据（含CBCT、全景、口内照片、龋探、口扫等）及诊断。

3.11可自动识别牙位并标记牙位编号，无需手动标记。

3.12软件可自动在缺失牙位上模拟牙体数据，并可显示牙冠、冠根及牙龈信息。

3.13具备智能图文报告功能，包括影像、口扫、临床诊断及治疗方案设计信息。

3.14可设计种植方案，可实现种植导板的输出。

二、主要配置：

1、口腔数字印模仪主机：1台

2、便携式工作站：2台。

3、扫描头：10个。

4、锂电池：2块。

5、推车：1辆。

三、 售后服务承诺

1、质保期：原厂质保，≥5年；

2、软件终身免费升级维护，系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接;

3、质保期后免费整机性能、质控、计量检测，维修只收配件与材料费不收人工费。

4、全保金额不高于中标金额的3%，

- 第2包 品目2-1流式细胞仪

- 数量：1台，

- 一、技术参数

（一）主机

1、激光器：

▲1.1配置三个激光器，至少包括包括蓝色激光器（488nm±5nm）、红色激光器（638nm），近紫外激光器（405nm±5nm）激光器，激光功率可由软件实时监控

1.2功率均≥50mW，设计寿命≥20000h。

2、检测部分：

▲2.1荧光检测通道≥11个，前向角散射光检测通道≥1个；侧向角散射光检测通道≥1个。

2.2检测器：光电二极管。

2.3线性动态范围：≥107。

2.4 A/D：≥24 bit。

▲2.5荧光灵敏度：FITC≤30MESF，PE≤10MESF，APC≤70MESF。

2.6荧光CV：≤2%（G0/G1期最高峰）。

▲2.7可以区分0.2μm和0.3μm的细胞或微粒。

3、自动进样器：

3.1配备32位自动进样器及96孔板进样器，具有自动混匀和内外管壁自动清洗功能；

3.2可支持多种常用的进样管，包括5 mL的聚苯乙烯和聚丙烯流式管、1.5 mL 和 2 mL EP管；

3.3携带污染率≤0.1%。

4、上样

4.1采用正压上样或者蠕动泵上样，非注射泵上样；

4.2最高进样速度≥29,000个/秒，进样速度≥3档可调；

4.3进样范围：10-240μL/min ，调节步长≤1μL。

(二)、数据采集、处理工作站：

1、硬件配置：CPU ：i7或以上；硬盘≥2T；内存≥64G；彩色液晶显示器≥24英寸；彩色喷墨输出系统。

2、内置自动化的液流系统维护程序，每日清洗、排气泡、反冲等全部由软件控制。

3、内置质控程序，可自动监测激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等。

4、具备荧光补偿功能，可脱机补偿，自动补偿；具备补偿库，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值。

5、具有批量处理报告功能，可将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上。

6、分析软件功能齐全，可以对血液病相关结果数据做图形分析以及导出。软件附带密码狗，可以在多终端安装使用。

7、可导出PDF、电子表格、矢量图文件。

8、具备双向LIS连接功能，可将样本ID和测试请求从LIS传输到流式细胞仪，并将结果发送回LIS。

（三）、试剂、耗材：

1、可提供具备医疗器械注册证的配套试剂≥10种。

2、可提供具备医疗器械注册证的配套质控品。

(四)、产品资质

★1、投标人提供的流式细胞仪须按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

2、投标品牌在国家卫健委临检中心已开展室间质评的项目必须具备独立仪器分组，且同一样本编码下通过室间质评实验室家数量≥80家，提供网站截屏。

二、主要配置：

1、流式细胞仪主机：1台；

2、数据采集、处理工作站：1套；

3、数据采集分析软件：1套；

4、装机用试剂：鞘液、清洗液、QC质控微球各1套；

5、标签条码输出系统：1台；

6、旋转混匀仪：1台；

7、多管涡旋混匀仪：1台；

8、PH酸度计：1台；

9、医用离心机：1台（采用金属机箱，电动自吸门锁，交流变频电机，配置：水平转子:10ml*32支）。

三、售后服务：

- 质保期：原厂质保≥5年。

- 软件终身免费升级维护，负责与采购人HIS、LIS等系统对接费用。

- 质保期出保后免费整机性能及校准检测。

4. 质保期出保后维保金额不高于中标金额的3%。

- 第3包 品目3-1心输出量测量仪

- 数量：1台，

- 一、技术参数

（一）、主机

▲1、无创经胸阻抗法，无创、连续、实时监测心输出量及相关血流动力学参数；

2、可用于成人、小儿。（提供注册证或说明书证明）

3、心输出量参数监测范围：

3.1每博输出量（SV）：1～200mL。

3.2每博输出量指数 (SI)：0.5～2500mL/m2。

3.3心排量（CO）：0.1～20L/min 。

3.4心排量指数（CI）：0.05～250L/min/m2 。

3.5HR（心率）：30-250bpm。

4、前负荷-容量参数监测范围：

4.1胸液体容积（TFC）：5～100 。

4.2每搏输出量变异（SVV）：1～50% 。

5.后负荷-血管阻力参数监测范围：

5.1外周血管阻力（SVR）：200～38000 dynes/sec/cm-5。

5.2外周血管阻力指数（SVRI）： 200～15000dynes/sec/cm-5/m2 。

6、心肌参数监测范围：

6.1收缩时间比例（STR）：0.1～0.9。

6.2心脏功能指数（CPI）：0.05～1 。

6.3预射血期（PEP）：：55～200ms 。

6.4左室射血时间(LVET)：120～400ms。

7、氧供参数监测范围：

7.1输氧量（DO2）：100～1500。 。

7.2输氧指数（DO2I）：0-3000。

8、测量过程不受体位变化影响；体位调整时，不需要在设备端重新选择体位。

9、可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测。

10、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；DC：充电电池，支持主机工作≥4小时。

11、主机重量≤1000g（含电池）。

▲12、传感器数量≤4片。

（二）工作站：

2.1、CPU：i5或以上性能；内存≥32G；硬盘≥1T；彩色液晶触摸屏≥24英寸；输出系统：黑白打印输出系统。

2.2、可手工输入血压、血氧饱和度、血红蛋白。

2.3、可提示信号强度、起搏器侦测、传感器脱落、电池电量、错误。

2.4、体表面积测量模式、体重模式测量可切换。

2.5、可设定信号放大倍数、SVV计算的平均周期等，能根据患者信息自动调整测量参数的参考正常值范围。

二、主要配置：

1、 主机：1台。

2、病人测量电缆线： 1套。

3、工作站：1套。

4、工作站软件：1套。

5、工作站台车：1辆。

三、售后服务：

1、质保期：原厂质保，≥5年；

2、软件终身免费升级维护，系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接;

3、质保期后免费整机性能、质控、计量检测，维修只收配件与材料费不收人工费。

4、全保金额不高于中标金额的5%。

- 第3包 品目3-2血液透析机

- 数量：6台,每台技术参数如下：

- 一、主要技术参数

1、治疗模式：血液透析、单纯超模式。

2、可进行透析液浓度曲线治疗，每种模式均可预存≥8条曲线。

3、可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种模式均可预存≥8条曲线。

4、可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线。

5、参数设置：

5.1透析液流速调节范围：300～700 mL/min；调节步长≤1mL/min。

5.2透析液温度调节范围：33.0～40.0℃。

5.3超滤速度调节范围： 0.10～4.00L/h；误差：不超过±30mL/h或不超过±0.1%。

5.4动脉血泵速度调节范围：40～600mL/min。

5.5肝素泵速度设置范围：0.1～9.9mL/h；适用注射器类型至少包含：20mL、30mL规格。

6、监测参数：

6.1动脉压监测范围： -200～+500mmHg。

6.2静脉压监测范围： -200～+500mmHg。

6.3TMP监测范围： -100～+500mmHg。

6.4透析液压监测范围： -400～+400mmHg。

6.5透析液浓度监测范围：10.0～20.0mS/cm。

6.6配置在线血压计组件，可联机测量患者血压，并在设备界面上查看。

▲6.7配置在线清除率监测组件，可实时监测计算尿素清除率（Kt/V）。

6.8配置在线血容计组件，无需额外耗材，可监测患者血容量变化。

6.9可同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压（滤器前压/泵后动脉压）和静脉压。

6.10具备漏血检测器，红绿双色光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液。

▲6.11空气监测器：超声波检测，检测精度≤0.03mL。

7、消毒

7.1消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高 ≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min，原液吸液管路可联机清洗消毒。

▲7.2药液消毒包括柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸。

▲8、动脉壶、静脉壶液位可电动调节。

9、具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体 。

10、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，可实时示包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等。

11、可同时监测显示泵前动脉压、透析器血液入口压（滤器前压/泵后动脉压）和静脉压。

12、具备消毒液吸空报警、透析液温度超温报警功能；报警方式：声、光报警。

13、具备后备电池，停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测、报警系统运行时间≥25min。

▲14、配备碳酸氢盐干粉接口、配备透析液过滤器支架组件、集中供液接口，支持集中供给透析A浓缩液。

15、具备网络接口，可用于数据传输。

16、机身宽度≤500mm，深度≤550mm。

17、供水压力范围：1.5～6bar；供水温度范围：5 ℃～30 ℃。

18、设备使用年限：≥10年（提供铭牌或说明书证明）。

二、主要配置：

1、主机：1 台,

2、透析液过滤器, 2个,

3、盐水挂件组件：1套,

4、袖带： 1套。

三、售后服务

1、质保期：原厂质保，≥5年；

2、软件终身免费升级维护，系统与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接;

3、质保期后免费整机性能、质控、计量检测，维修只收配件与材料费不收人工费。

4、全保金额不高于中标金额的3%