采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 软式内镜洗消机 | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 1 | 是 |
| 7 | 7-1 | 心肺流转热交换水箱 | 1 | 否 |
|  | 7-2 | 医用电动病床 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 旋磨介入治疗设备 | 1 | 是 |

- 商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：本合同签订之日起90日内完成交付

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

06包：5年

07包：心肺流转热交换水箱：5年；医用电动病床：6年

10包：5年

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

## 06包：

品目6-1：软式内镜洗消机

（一）主要用途：对软式内镜进行清洗消毒

（二）技术参数

▲1、可一次同时消毒≥1条内镜；内镜全部浸泡在清洗消毒舱中，并且全过程对内镜进行全自动渗漏检测，如发现渗漏，机器自动报警；

2、洗消内镜种类：包括各种品牌软式内镜，活检管道、抽吸管道及附加管道均可进行连接，可实现全管道灌流清洗消毒及酒精吹干。

▲3、化学试剂：全自动抽吸清洗剂及过氧乙酸消毒剂，一用一排（提供证明材料）。

4、渗漏检测，可检测到压力差≤35mbar。（提供证明材料）。

5、漂洗功能：通过过滤精度≤0.2μm的终末过滤芯过滤后对软式内镜进行漂洗。

6、干燥功能：通过过滤精度≤0.2μm的空气过滤塞过滤，产生无菌空气干燥内镜管腔，并可选用酒精干燥功能。

7、完成软式内镜的渗漏检测、预清洗、酶清洗、漂洗、消毒、无菌水漂洗、干燥、上下水等全部工作所需时间≤25min；

8、自身消毒

▲8.1、清洗消毒机具备一键自身消毒功能提供证明材料）

8.2、机器自身消毒时间≤20min。

▲8.3、完成一次自身消毒所需过氧乙酸用量≤110mL；（提供证明材料）

9、控制系统

9.1、液晶显示屏≥4英寸，可显示清洗消毒各个阶段的温度、时间、所使用的化学试剂，

9.2、具备自动故障诊断功能，机器自动显示故障信息。

9.3、直接与试剂桶相连，由机器全自动计量、注入清洗剂、消毒剂。

9.4、可追溯内镜操作者信息，打印消毒记录。

10、清洗舱门密封设计。

11、加热方式：内置加热装置，同时外部可直接供应热水。

（三）主要配置：

1、主机：1台。

2、内镜连接器：1套。

品目6-2：电子鼻咽喉内窥镜

（1）产品用途：

软镜，主要用于耳鼻喉各部位的常规检查。

（2）产品技术参数：

一、电子鼻咽喉内窥镜技术要求：

▲1.无内置光纤，视角≥120°，像素≥100万。

▲2.主软管部外径≤3.6mm，无内置吸引通道,长度≤360mm，允差10%。

3.软管弯曲部弯：向上≥180°，向下≥150°，弯曲角度支持定制。

4.照明：LED光源，光照度≥2000LX，不少于三档亮度调节，非光纤照明。

5.景深：不小于2～50mm。

6.可整体浸泡消毒。

7.具备图像预冻结功能：在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

8.具备手柄一键拍照、录像、调节亮度功能。

9.与主机之间采用一键插拔的航空接头连接，无需旋转。

10.吸引按键可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。

▲11.支持无线或有线两种方式连接多功能显示器，无需转接。

二：便携显示主机技术规格要求：

1.搭配软镜手柄使用无需转接。

2.可兼容喉镜手柄、软镜手柄等不同手柄。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，支持戴手套操作。

▲5.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

6.可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。

7.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

9.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。

10.主机与手柄连接后，旋转角度：前、后≥120º，左、右≥270º，以方便特殊体位的操作。

11：具备HDMI传输功能。

（3）产品配置要求：电子鼻咽喉镜1条；便携显示主机1台

## 07包：

品目7-1：心肺流转热交换水箱

（一）用途：心脏手术的体外循环。

（二）技术参数：

▲1.具备双路独立出水，可供氧合器及变温毯使用；

▲2.温度调节范围：2℃-41℃,精度≤±0.1℃;显示范围：2℃-44℃；

▲3.制热系统：电加热，功率2000W±0.5%；

▲4.升温速率：5℃/min；

5.制冷系统：储水罐温度15℃时，1600W±1%；

6.降温速率：3.5℃/min；

7.工作电压：AC220V,50Hz；

8.设定温度后制冷及加热系统自动调节温度；

9.具备双重升温极限温度保护装置，保证使用的安全；

10.具备升/降温模式自动转换功能；

11.具有在术后将管路水回收功能。

（三）配置要求：

1.人工心肺机-热交换水箱：1台；

2.水管路：4根。

品目7-2：医用电动病床

（1）用途：临床危重症患者救治

（2）技术参数：

- ▲1)规格：床板长≥1950mm，床面宽≥900mm（2）全长≥2200mm，全宽≥1000mm（3）自带隐藏式延长框架≥2330mm（4）安全载重≥200kg。

- ▲2)体位调节功能：背部上升0-75°；膝部上升0-45°；高低升降482-860mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

- ▲3)体位调节功能：背部上升0-75°；膝部上升0-45°；高低升降482-860mm；头高脚低0-16°，头低脚高0-16°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；电动/手动CPR。

- 配置要求：

- 1)五个护栏：护栏上设置电动CPR按钮。

- 2)全床具备3个控制，分别为：1个遥控器，2个护士操作面板；护士操作面板可锁定。

- 3)配蓄电池，在断电时供体位调节≥3小时。

- 4)配体重称1台，称重功能不受病床及病人体位影响、称重范围2-240kg，具备报警功能。

## 10包：

品目10-1：旋磨介入治疗设备

（1）用途：用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头的转速，并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息。

（2）技术参数：

1.旋磨介入治疗设备，转速范围：0-250000r/min，可调。

▲2.用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头的转速，向操作人员提供整个程序过程中的性能信息

▲3.具有每次操作时间和总体操作时间的记时功能

用户界面事件计时器00:00-59:59；用户界面过程计时器00:00-59:59

4.具备速度下降幅度过大提示功能

5.失速时会显示红色失速图标

6.工作电压:220V~,频率50/60Hz，功率：≥70VA

▲7.显示屏，实时显示磨头转速

▲8.具备光纤测定磨头转速

9.带有与气瓶连接的管路和控制阀门

10.控制面板上有速度旋钮，可调节磨头转速

11.旋磨磨头表面有镍涂层；

12.采用压缩空气或氮气为动力，压力：620.5-758.4kPa（90psi-110psi）

流量：额定压力时最低≥140l/min

13.运行模式：连续运行

14.控制面板具备三种连接接口：光纤接口，电连接器，气体管线连接器

15.控制台内部具备压力组件，用于控制输出给旋磨导管的压力恒定适配旋磨导管及磨头

16.支持冠状动脉旋磨磨头引导导管尺寸：1.25毫米、1.5毫米、1.75毫米、2.0毫米、2.15毫米、2.25毫米、2.38毫米和2.5毫米等。导管长135厘米。

（3）配置要求：

控制台：1个，空气软管：1个。