## 采购需求

1、硬件性能指标

★1.1检测原理：检测技术基于表面等离子共振，不需要处理标记，无分子量检测下限；

▲1.2 检测原理收录入中美日三国药典；

1.3检测范围：提供使用该品牌设备发表的检测蛋白质，化合物，金属离子，核酸，细胞，细菌，病毒颗粒，脂质体等的已发表文章；

1.4样品装载和注射：全自动，内置自动进样器；

1.5检测方式：持续流检测（非震荡式检测）；

1.6溶液脱气：全自动，在线脱气；

1.7背景扣除：全自动，在线扣除；

1.8样品仓与分析独立温控，芯片表面分析检测温控范围：4-40℃，温控精度：≤温控10-3℃；样品舱温控范围：4-40℃，温控精度：≤温控10-3℃；

1.9检测通道（Flow Cell）数：≥6，可单独、配对或串联使用；

1.10进样针数：≥1；

1.11信号参比：双参比系统，在线空白参比+零浓度参比；

1.12自动化程度：≥60小时无人监管作业；

1.13一次性载入微孔板数量：≥2；

1.14一次性载入样品数量：≥768；

1.15样品架：支持96孔板和384孔板。

2、检测性能指标

2.1检测折射率范围：1.33-1.39；

2.2基线噪声：＜0.02 RU(RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1μRIU))；

▲2.3基线漂移：＜0.3 RU/min；

2.4分子量检测限：对有机分子无分子量检测下限（需提供使用该品牌设备发表的文章）；

2.5结合速率常数(ka)范围：蛋白109M-1S-1以上；小分子107 M-1S-1以上；

2.6解离速率常数(kd)范围：10-6～1S-1；

2.7动力学检测方式包括但不限于多循环动力学、单循环动力学；

▲2.8样品浓度检测下限：1pM；

2.9样品最小检测体积：1μl；

3、耗材性能指标

3.1芯片使用重复性：≥100次；

3.2具有多种传感器芯片，芯片种类＞17种，偶联方法包括但不限于：氨基偶联、His标签捕获、Protein A捕获、生物素标签捕获等；

3.3有与仪器配套的检测试剂和耗材。有能够用于捕获人源/鼠源抗体、His标签、GST标签、生物素标签等样品的芯片和配套试剂盒。

4、软件性能指标

4.1能够实时检测和采集数据，并且运行过程中进样时间、进样位置、流速、流路等反应参数能够自由设置，能够实时显示样品名称、种类、体积，能够进行连续流控制，并自动扣减背景，使用灵活，能够在进样过程中暂停进样，用户可根据结果选择继续进样或放弃进样（需要提供软件截图）；

4.2具备药物筛选及排序、药物-靶点动力学/亲和力表征、竞争性结合、抗体表位分析、浓度检测等功能；

4.3具备队列运行功能，可将不同实验整合在队列中（需要提供软件截图）；

4.4队列运行中，软件可自动判断偶联结果，并根据结果判断是否执行队列中的后续实验（需要提供软件截图）；

4.5偶联实验中，除了设置偶联时间外，还可设置目标偶联量，软件可智能化控制进样时间以达到目标偶联量（需要提供软件截图）；

▲4.6可以模块化、批量分析动力学、浓度测定、筛选等结果，能够自由选择分析、拟合模式，并自动拟合分析。数据分析结果支持多种输出格式：Excel、PPT、JEPG等，可直接导入其他专业数据分析软件（需要提供软件截图），期刊文献发表实例不少于一万篇（提供NCBI数据库截图）；

▲4.7能够进行动力学、亲和力筛选数据分析，拟合分析，并且具有多种拟合模型可供选择，拟合模型种类≥5种，包括但不限于：1:1结合，1:1解离，Bivalent模型（抗体专用），Heterogeneous ligand（多聚体分析），Two-state(协同效应)（需提供官网或软件截图）；

4.8能够进行溶剂矫正分析，能够设置参比或对照通道，并且自动扣减背景或/和矫正系数；

▲4.9具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果，能够对结果自动进行统计学分析，并给出相应参数（需提供官网或软件截图）；

4.10能够自动进行PLA，EC50，IC50以及效价鉴定等检测。

5、交货期和交货地点

5.1交货期：合同签订后6个月内；

5.2交货地点：北京市心肺血管疾病研究所。

6、售后服务

6.1整机免费保修三年。生产厂家的维修工程师需根据采购人需求上门安装、调试，并在现场为采购人提供仪器操作培训。

6.2在仪器验收完成后，厂家需委派专业工程师到最终采购人现场，进行产品培训，培训内容应包括：仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等。