# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市眼科研究所配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 活细胞荧光显微成像系统 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 动物光学相干断层扫描血管成像系统 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后30天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市眼科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 活细胞荧光显微成像系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
| 2 | 2-1 | 动物光学相干断层扫描血管成像系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保4年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单(如涉及)。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。

对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

(三)培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包品目1-1活细胞荧光显微成像系统

数量：1台，技术参数如下：

一、主要用途：用于对活细胞进行长时间观察，获得细胞和组织样品图像，并可对细胞进行定量分析。

二、技术参数：

（一）、倒置荧光显微镜主机

▲1、光学系统：无限远校正光学系统，等焦距离：45mm。

▲2、观察方式：具备相差、荧光和彩色明场观察模式，可在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集。

3、载物台：

3.1、移动行程：≥120×80mm。

3.2、Z轴细调：自动聚焦级别，亚微米级（0.150 um）分辨率（单步精度）。

3.3、配有可更换的容器支架适配器，支持 6-384 多孔板、培养皿、培养瓶和荧光切片。

4、物镜转盘≥5位

5、物镜：

▲5.1、配置：≥4个，至少包括4×平场消色差相差物镜1个、10×平场半复消色差物镜1个、20×平场半复消色差物镜1个、40×平场半复消色差物镜1个。

5.2、4×平场消色差相差物镜：NA≥0.13，WD≥16mm。

5.3、10×平场半复消色差物镜：NA≥0.3，WD≥8mm。

5.4、20×平场半复消色差物镜：NA≥0.45，WD≥7mm。

5.5、40×平场半复消色差物镜：NA≥0.6，WD≥2mm。

6、相差环：适用于所配全部物镜

7、聚光镜： NA≥0.50，WD≥60mm。

8、透射照明装置：

8.1光强度可调节的LED光立方（使用寿命>50,000小时/光立方）。

8.2、可调节光源强度和曝光时间，调节后可自动记忆。

9、荧光照明装置

9.1、3色不同的LED荧光光源，每个 LED 荧光光源可独立开启关闭。

9.2、单个使用寿命≥5 万小时。

9.3、荧光激发模块：

9.3.1、荧光激发模块≥3个

9.3.2、荧光激发模块1：激发光带宽，340-370nm之间；发射光带宽，410-470nm之间。

9.3.3、荧光激发模块2：激发光带宽，460-480之间；发射光带宽，490-530之间。

9.3.4、荧光激发模块3：激发光带宽，510-550之间，发射光带宽，570-610之间。

10、检测器：

▲10.1、显微镜内置单色 CMOS，像素尺寸：≤3.5μm×3.5μm，成像图片分辨率≥2000×1500。

10.2、图片存储格式：16 位、8 位单色 TIFF 和 PNG；视频动态范围≥12 位。

11、图像采集控制系统及分析软件

11.1、控制系统内置显微镜主机内，自带防火墙,缓存空间≥10G, 可存≥1500 张 JPEG 图片。

11.2、彩色液晶显示器： ≥18 英寸，显示分辨率≥ 1900×1000 ，倾斜度可调

11.3、具备一键自动聚焦功能。

11.4、可一键采集和存储单通道体现和多通道叠加图像。

▲11.5、具备Z 轴层扫成像功能，可自动拍摄多层焦平面图像和合成投射图。

11.6、具备自动化时间序列成像功能，可合成动态视频

11.7、 Z 轴聚焦聚焦锁定功能，同一视野不同光通道之间可分别调整最合适的焦平面， 调节后可自动记忆。

11.8、可对活细胞进行连续动态成像和记录， 可延时成像生成视频文件。

11.9、可添加或取消标尺。

11.10、具备自动细胞计数、 自动荧光定量、自动汇合率计算功能，可测量ROI面积、周长。

▲12、可整体放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照，可定期进行紫外线照射消毒和灭菌。

第2包品目2-1动物光学相干断层扫描血管成像系统

数量：1台，技术参数如下：

一、技术参数

（一）、扫描主机：

▲1、可用于啮齿类、兔子、猪、犬等动物，实现无需任何造影剂、无标记的视网膜微血管成像。

2、激光光源

2.1、扫频光源，光谱宽度≥100nm，中心波长：1060±30nm；

2.2、光源输出功率≥15mW；

▲2.3、扫频速率≥150kHz；

3、探头输出功率≤700uW；

4、镜头：

▲4.1、配备小鼠镜头、大鼠镜头、大小鼠角膜镜头。

4.2、小鼠镜头：轴向分辨率≤5um，横向分辨率≤3.3um。

4.3、大鼠镜头：轴向分辨率≤5um，横向分辨率≤6.5um。

4.4、大小鼠角膜镜头：轴向分辨率≤5um，横向分辨率≤15um。

5、扫描振镜: 0.1°小角度响应时间≤120us。

▲6、扫描模式：具有线扫模式、十字扫描模式、三维扫描模式、环形扫描、放射状扫描模式、微血管扫描模式，并可以自定义线扫、自定义区域扫描（提供软件操作分析截图）。

▲7、视野角度：≥80°。

8、探头组织穿透深度：1.0mm～3.0mm。

9、空气中成像深度：≥3mm。

10、光电探测器：共模抑制比≥25dB；3dB响应带宽≥225MHz。

11、图像灵敏度：≥105dB；

12、数据传输速率：≥5GB/s；

13、模拟输出通道≥6路, 输出速率：≥1.25MS/s (单通道)，≥1MS/s (多通道)，分辨率≥16位。

14、模拟输入通道≥2路，输入速率≥2.5MS/s,分辨率≥16位。

（二）、图像采集处理工作站：

1、CPU：≥4核，主频≥4GHz；内存：≥128G；固态硬盘：≥512G ；机械硬盘：≥12T，

2、具备大小鼠视网膜（神经节细胞层除外）、脉络膜厚度分层分析功能，包括自动分层、半自动分层以及手动分层。

3、具备视网膜各层厚度曲线自动保存、统计比较功能；

4、具备点对点测量功能，可提供标尺。

5、具备不同层眼底组织的三维重建功能和视网膜组织三维定性及定量分析功能。

6、具备不同层眼底微血管三维重建、任意层视网膜微血管输出功能。

▲7、具备微血管量化功能，包含微血管面积、密度、微血管骨架密度、微血管平均直径、血管复杂度、视网膜和脉络膜血管流速测量等指标。（供软件操作分析及实验数据截图证明）。

8、文件保存格式：oct、tiff、jpeg、png、dcm；

（三）、支架：全自动参考臂调节系统，针对不同动物模型可快速切换。

（四）、小动物操作平台：

1、台面旋转微调精度≤10′；左右、前后微调精度≤0.01mm；上下微调精度≤0.5mm。

二、主要配置：

1、扫描主机：1台。

2、图像采集处理工作站：1套（含软件）。

3、支架：1套

4、小动物多维操作平台：1套。