**采购需求**

**一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求**

**(一)采购标的需实现的功能或者目标：**

本次招标采购是2025年北京天坛医院伽玛刀维保服务项目。

**（二）为落实政府采购政策需满足的要求**

1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

**二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

无。

**三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点**

**（一）采购标的的数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **标的名称** | **数量** | **是否接受进口产品** |
| 1 | 1-1 | 2025年北京天坛医院伽玛刀维保服务 | 1项 | 否 |

**（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：**

1、交货时间：自合同签订之日起1年。

2、交货地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点。

**四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

**（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求**

详见七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

**（二）采购标的需满足的服务期限要求**

自合同签订之日起1年。

**五、采购标的物验收标准**

详见采购需求及合同要求

**六、采购标的的其他技术、服务等要求**

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

**七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

1、保修设备：Leksell Icon 型伽玛刀1台；保修年限：1年。

▲2、除钴源的更换和安装服务外，投标报价包括伽玛刀的主机、床、控制系统、立体定向头架和伽玛计划系统等所有维修人工费用及所有更换配件费用；

3、最终服务商具备800或400客户服务专线电话；

▲4、最终服务商在本服务地区具有伽玛刀维修工程师3人，且持有伽玛刀设备经原制造商考核合格的相关证书；

5、最终服务商每年提供≥2次维护，包括对伽玛刀及立体定向头架进行硬件检查、保养；每年伽玛刀的放射剂量测定≥1次；并提供保养报告；

6、最终服务商在国内设有备件库，所有更换的零配件必须为原厂认证/检测合格件（提供备件来源的渠道证明材料）；

7、响应时间要求：

7.1、维修服务响应时间≤2h；

7.2、平均到达现场时间≤4小时。

8、开机率≥95%（365天计），停机超出部分应按1：2延长服务执行期；

9、最终服务商能够提供安全性升级服务FCO（Field Change Order）；

▲10、最终服务商具备合法来源的维修密匙，可完全使用维修软件；

11、最终服务商需定期对医院提供所保修设备的季度、年度设备分析报告；出保前2个月对设备做全面性能检测和评估，出具检测评估报告。

12、服务到期后，提供巡查服务总结和服务报告。