# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市结核病胸部肿瘤研究所配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 超高分辨激光共聚焦显微镜系统 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后60天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市结核病胸部肿瘤研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超高分辨激光共聚焦显微镜系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单(如涉及)。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。

对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

(三)培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1超高分辨激光共聚焦显微镜系统

一、主要技术参数:

1、激光器系统:

1.1 固体激光器：至少包括405nm、488 nm、561nm、638nm激光器，且405nm激光器功率≥50mW、488nm激光器功率≥20mW、561nm激光器功率≥20mW、638nm激光器功率≥30mW；

▲1.2 脉冲激光器：波长范围至少为485nm-685nm，且步进精度≤3nm，可自由选择激发谱线进行成像，同时输出脉冲激光谱线≥8条；

1.3多色分光系統控制方式:至少包括声光器件控制，且可同时调节至少8根激发谱线，每根激发谱线的强度均可独立调节，调节精度≤0.01%；

2、扫描检测系统：

2.1光谱检测方式:采用棱镜分光方式, 且发射光可调节，调节步进≤1nm, 连续检测荧光波长范围至少为410-850nm；

2.2最大扫描视场对角线：≥20mm；

2.3扫描振镜：

2.3.1扫描速度：≥10帧/秒，且分辨率≥512 x 512；

▲2.3.2双向扫描速度：≥5200线/秒；

▲2.3.3最大扫描分辨率：≥8192 x 8192；

2.3.4扫描速度调节步进：≤1Hz，且至少100档扫描速度可调节；

2.3.5光学扫描放大范围：至少为0.75-48X，且连续可调；

2.4光谱型荧光检测器：

▲2.4.1光谱型荧光检测器数量：≥4个。

2.4.2 检测器类型：至少为硅基阵列式雪崩型二极管混合型检测器或SCMOS高灵敏相机。

▲2.4.3 检测器在500nm处量子探测效率：≥50%；

2.5时间分辨成像功能检测器数量：≥3个，且采样频率≥10.3G Hz, 可实现荧光寿命分析；

2.6透射光明场PMT检测器：配备。

3、荧光寿命传感成像分析系统：

3.1荧光检测器数量：≥3个，且为单分子级别检测器，同时在500nm处量子探测效率≥50%，光子计数速度≥160 million counts/s，具有0、1、2三个维度检测光子。配备外部制冷设备；

▲3.2时间分辨率：≤90ps；

3.3计数速率：≥160 million counts/s；

3.4系统可以基于荧光寿命信息去除反射光和样品自发荧光，可以截取2个光子到达时间窗口来获取有效信号；

3.5系统可以通过测量平均荧光到达检测器的时间，得到荧光寿命信息，成像的结果可以直接包含平均荧光到达信息，一次成像得到多种数据，可用于组织自发荧光成像；

▲3.6系统可以通过测量平均荧光到达检测器的时间，利用荧光寿命信息直接对染料拆分, 能够有效区分光谱重叠而荧光寿命不同的荧光组分。

4、激光共聚焦高分辨率系统：

▲4.1成像分辨率：XY方向≤120nm，Z方向≤200nm，在高分辨率模式下支持在线大视野拼图；

4.2成像速度：≥10幅/秒（512×512分辨率）；

4.3同一个实验中至少可实现蓝、绿、红、红外4种颜色的高分辨率成像，通过线粒体膜蛋白标记，在XY层面能观察到线粒体为中空的腔体结构；能保证活细胞实验中，至少同时4色高分辨率成像；

4.4所有适合配置激光器激发的荧光样品均可进行高分辨率成像，无需选择特殊荧光抗体及试剂；

4.5同一样品具有与激光共聚焦相同的成像深度；

4.6高分辨率成像为线性成像，所有高分辨率成像均可用作定量分析，且定量分析至少包括荧光强度分析、荧光漂白恢复实验分析。

5、光学显微镜系统：

5.1研究级全自动倒置显微镜：具备明场、荧光、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过彩色触摸屏、遥控器、机身按钮、共聚焦软件来控制；

5.2显微镜透射LED光源：配备，且色温≥4500K；

▲5.3镜体电动Z轴调焦行程：≥10mm；

5.4具备电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑；

5.5长寿命白色LED荧光光源，光纤导光，对镜体无热辐射；

5.6至少电动6孔荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，分档荧光光强调节，至少12个可调视场光阑；

5.7至少配置如下荧光激发块：

5.7.1紫外激发单色滤块: 激发405/60nm; 阻挡455nm; 发射: 470/40nm；

5.7.2蓝色激发单色滤块: 激发480/40 nm; 阻挡505nm; 发射: 527/30 nm；

5.7.3绿色激发单色滤块: 激发546/10 nm; 阻挡560nm; 发射: 585/40 nm；

5.8宽视野双目观察筒，倾角45º，瞳距调节55-75mm，视场数25；

5.9宽视野平场目镜10倍，视场数25mm，屈光度可补偿调节；

5.10物镜：

5.10.1  10倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.4；

5.10.2  20倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.75；

5.10.3  40倍共聚焦专用水镜，数值孔径N.A.≥1.10；

5.10.4  63倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.≥1.40；

5.10.5  100倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.≥1.40；

5.11电动扫描式载物台：

5.11.1行程：≥80 x 125mm，配备至少适合直径24-68mm培养皿和长度≤120mm玻片的样品夹；

▲5.11.2最小步进：≤0.02µm，重复精度：≤ 1µm，外接控制器，可电脑控制或控制器移动载物台；

6、防震台：配备与共聚焦主机完全兼容的防震台；

7、工作站：至少配置如下CPU≥6核，内存≥64GB， 显卡≥3000个内核，显存≥16GB，液晶真彩21:9高清显示屏(1个) ≥35英寸，显示屏分辨率≥3840 x 1600，双固态硬盘256GB+1TB，硬盘≥6TB，16x DVD+/- RW刻录，Windows 11 Professional (64 位)操作系统。

8、软件系统：

8.1软件建立在Windows 11系统上，使用先进程序语言。整个系统程序包括控制、检测、分析功能；

8.2控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；

8.3可进行时间记录，可设置时间循环，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化；

8.4三维重构软件：具有最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件；

8.5多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图；

8.6能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加；

8.7具备荧光漂白恢复检测、光漂白中的荧光损失实验向导，可在荧光漂白恢复检测过程中进行选择性漂白以及设置漂白模式，在3D 荧光漂白恢复检测前进行多维图像采集或漂白后采集；

8.8具有专业的荧光共振能量转移、荧光漂白恢复实验、光漂白中的荧光损失分析软件模块。

二、整机质保期：自设备安装验收合格之日起至少5年并提供厂家承诺。

三、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。