# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市结核病胸部肿瘤研究所配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 流式细胞仪 | 1 | 否 |
| 1-2 | 长时程动态实时活细胞成像分析系统 | 1 | 是 |
| 1-3 | 样品破碎仪 | 1 | 是 |
| 1-4 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 否 |
| 1-5 | 活体/细胞电转仪 | 1 | 是 |
| 2-1 | 全自动病原体快速检测系统 | 1 | 是 |
| 2-2 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后60天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市结核病胸部肿瘤研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 流式细胞仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 1-2 | 长时程动态实时活细胞成像分析系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 1-3 | 样品破碎仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 1-4 | 倒置荧光显微镜 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 1-5 | 活体/细胞电转仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
| 2 | 2-1 | 全自动病原体快速检测系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 2-2 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单(如涉及)。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。

对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

(三)培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1流式细胞仪

一、用途：用于免疫功能研究、细胞周期和DNA倍体分析、干细胞研究、药物筛选、抗体研发、肿瘤相关研究等。

二、技术参数：

1、光学系统：

▲1.1、固态激光器：至少配置4个，且至少包括488nm、637nm、405nm、561nm或相近波长，全部激光器功率≥40mW,所有激光器平行排列。

▲1.2、独立光学检测器数量：≥16个：至少包括散射光检测器2个，荧光检测器14个；

1.3、采用插拔式滤光片设计，可根据实验需求定制、更换滤光片；

1.4、荧光信号收集采用光电倍增管检测器（PMT），PMT电压可调；

1.5、激光器无预热延迟，具有自动关闭功能；

1.6、每个激光器都有聚焦透镜，通过光纤连接到激光器接口。

2、液流系统：

▲2.1、采用注射泵定量进样，无需辅助微球直接进行绝对计数，支持样本回收；

2.2、进样体积范围：20 μL-4 mL；

▲2.3、进样速度：最高流速≥900μL /min ；

2.4、 进样方式：支持流式管以及各种规格的EP管进样；

2.5、仪器可放置在生物安全柜内，鞘液桶和废液桶内置，每天鞘液消耗量≤2 L；

2.6 、内置清洗液和关机液，一键式开关机，清洗消毒程序自动进行；

2.7 、仪器内储存溶液全部配置液位传感器，以监测液面位置。

3、性能检测指标：

3.1、荧光检测灵敏度：FITC ≤80 MESF, PE ≤30 MESF, APC ≤70 MESF；

▲3.2、数据获取速率：≥63,000 events/秒（提供软件截图）；

▲3.3、确保在≥500μL /min上样流速检测时，检测PI染色小鸡红细胞CV≤3.0%。

4、高通量自动进样系统(配置)：

4.1、获取时间：96孔板上样时间≤25分钟（Boost模式：1次清洗、1次混匀，≥900ul/min流速检测20ul样本量）；384孔板上样时间≤90min(Boost模式：1次清洗、1次混匀，≥900ul/min流速检测20ul样本量)；

4.2、上样板型：兼容96孔板/384标准孔板、深孔板及其对应的各种板型、1.5mL/2mL离心管；

4.3 、总装液量：鞘液桶、废液桶可容纳≤2L液量；

4.4 、蒸发保护功能：智能探针设计可减少堵塞和残留；

4.5、 混匀方式：通过抽吸混匀样本，可维持样本均匀性和活性；

4.6、模式切换：在同一实验，可自由在孔板和≥80根试管间自由切换，无需人工更换硬件模块；

4.7、稳定性：不同采集速率下结果数据一致。

5、软件系统（配置）：

5.1、最多收集事件单个样本：≥2千万个细胞或颗粒数据；

5.2、 每个参数可同时采集Area、Height和Width脉冲信号，可消除粘连细胞的干扰；

5.3、可同时设定≥4个阈值，阈值能设置在任意参数上，可去除非目标信号的干扰；

5.4 、数据输出FSC 3.0和FSC 3.1格式，兼容FlowJo等第三方分析软件。

6、工作站（配置）：

至少为Windows® 7 SP1操作系统， i7处理器以上，内存≥16 GB，显示屏≥23英寸。

7、可开放使用软件系统的人数：≥5人。

三、附件：

1、单细胞悬液制备仪：1套；

2、UPS电源：1台，且功率≥1200W；断电后工作时间≥30min。

四、整机质保期：自设备到货安装验收合格之日起至少5年并提供厂家承诺书。

五、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。

第1包 品目1-2长时程动态实时活细胞成像分析系统

一、主要用途和要求：

1、用于药物筛选、细胞迁移、干细胞分化、细胞凋亡、免疫肿瘤杀伤、细胞毒性、3D细胞球体、细胞吞噬、癌细胞转移、伤口修复、神经生长及退行、细胞共培养等大规模筛选与长时程生命科学问题的研究；

2、主要用于长时间的原位细胞实时动态监测与分析。可以同时对≥2块常用细胞培养板中细胞样本进行长时间自动成像，捕捉活细胞形态细节的实时改变；

3、可对细胞进行定量分析，捕捉细胞反应的峰值与时效。

二、主要技术指标：

1、光源：相差、荧光光源为LED光源；

2、成像系统：高灵敏cMOS成像系统；

▲3、显微成像模块：可在≥200L体积的细胞培养箱中运行，单台设备可至少同时拍摄2块标准384孔板，拍摄过程中样品固定不动，物镜自动逐孔移动实现整板拍摄，保证细胞培养状态下的实时稳定监测；

4、物镜（配置）：

4.1高清物镜：4倍（NA≥0.2）、10倍（NA≥0.3）、20倍（NA≥0.45）；

4.2物镜采集样本视野尺寸：4倍物镜≥4.34×3.25mm、10倍物镜≥1.75 ×1.29mm、20倍物镜≥0.89×0.65mm；

4.3配置三位物镜转盘，三种镜头可通过软件进行切换；

▲5、成像主机的样品仓要求：成像主机具备抽屉式的封闭样品仓，保证黑暗封闭的环境内对样本图像采集稳定清晰。提供机器实物照片或官方网站截图证明；

6、荧光光学模块（配备）：

6.1绿色、红色光学模块，兼容GFP、FITC、RFP、PE等荧光通道；

6.2绿色荧光激发光波长：≥440-480nm，发射光波长：≥510-540nm；

6.3红色荧光激发光波长：≥565-605nm，发射光波长：≥625-705nm；

7、成像速度：使用相差通道10倍物镜，≤2min/96孔板，须通过验收实测；

▲8、成像监测分析功能：能够进行全天候不间断长期成像监测并分析，实验全程中细胞无需反复进出培养环境。提供单个实验在同一培养环境中最长连续检测时间不短于40天的证明材料（文献材料优先）；

9、设备自身软件可导出图像视频，图像格式至少包含JPEG、PNG、TIFF和MetaMorphMulti Dimensional File v2.0等，视频格式至少包含WMV、AVI、MPEG-4等；

10、配置专门的服务器级别数据分析系统，适用于大规模数据分析及存储，存储系统为磁盘阵列结构以保证数据的安全，其中可用硬盘容量：≥26 TB；内存：≥60 GB；处理器：≥20核；

11、耗材：支持96/384孔板，配T25、T75、T150、T225培养瓶或部分载玻片的适配器；

12、不同通道指标间运算功能：无需借助第三方软件，可同时进行≥3个通道的数据采集与分析，可进行荧光通道间或荧光与相差通道之间的相除运算，提供软件功能截图佐证；

13、内置≥600种培养耗材的z轴聚焦参数，试验时无需校正调整焦距，提供软件功能截图资料佐证，须通过验收实测证明；

14、EC50值自动拟合功能：单个时间点可生成浓度反应曲线并拟合EC50值，支持生成不同时间点EC50曲线，无需借助第三方软件，提供软件功能截图佐证；

15、荧光共定位信号定量功能：可特异性分析红绿等荧光共定位信号，并计算共定位信号的百分比。提供软件截屏；

16、具备全孔成像功能：能够全视野观察细胞，不需要用户设置拼接参数，对于6、12、24、96和384孔板可自动获得全孔图像及分析，须通过验收实测；

17、药物梯度稀释时，仅需输入最高浓度和稀释比例即可实现该药物所有样本孔信息的一键录入，提供软件界面截图佐证；

18、归一化功能：各孔连续检测的数值均与各自特定时间点的值相除，在起始值均为一的情况下比较组间的差异，要求提供软件截屏佐证；

▲19、类流式分析：无需借助第三方软件，可在相差通道实现细胞的计数，可以根据细胞的面积、形态或荧光强度生成直方图或散点图进行类流式的亚群分析，实现实时的细胞周期和凋亡检测；

20、标准操作分析软件无安装限制：可安装在用户任意电脑中，可保证≥10人同时远程控制，实现远程数据查看及分析，无需借助第三方软件。

三、附件：

1、明场成像模块：≥1套；

2、荧光场成像模块：≥1套；

3、微孔板容器托盘：≥1个；

4、控制分析软件：≥1套；

5、培养箱：≥1台，且体积≥200L；

6、96孔划痕器及分析软件：≥1套。

四、整机质保期：自设备到货安装验收之日起至少5年并提供厂家承诺书。

五、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。

第1包 品目1-3样品破碎仪

一、技术参数：

▲1、运动方式：可以同时产生旋涡式、震荡式、抽吸式运动。

2、转速范围：至少4.0- 10.0 m/s，0.5 m/s递增。

3、达到最大速度≤3秒，减到停止≤3秒。

4、时间设定：≥120秒，每秒递增。

5、循环数：可设1-9个循环，每个循环之间可设1-300秒停顿时间。

▲6、内置推荐预设程序数量：≥60个。

7、具有≥10个客户个性化程序储存空间。

8、具备触摸屏操作。

9、具备USB 端口，可随时更新推荐程序。

10、具备数据导入输出功能。

▲11、可更换适配器规格：至少包括2.0mlx24、15mlx1、50mlx2、2.0mlx48、24 Xx4.5 ML、2.0mlx24冷冻（-80度）、6x15 ML冷冻（-80度）、2x50 ML冷冻（-80度）、24 x 2 mL QuickPrep™全金属、12 x 15 mL TeenPrep全金属、2 x 50 mL BigPrep全金属适配器。

12、每个适配器都可作为管架，放上样品直接放入-80度冰箱内，金属适配器可以高温高压灭菌。

13、具备声音警报功能。

14、安全装置种类：具有开盖检测、电动机过热检测、转子故障检测至少三种。

15、驱动系统：无碳刷电机驱动。

16、透明顶盖，频闪灯设计，可清晰观察整个样品破碎流程。

17、针对不同的样品有不同的优化配套抽提试剂盒。

18、能彻底的研磨动植物组织、血管、皮肤、骨、根、土壤、粪便等样品。

二、附件：

1、24x2mL 常温适配器：≥1套。

2、24x2mL 金属适配器：≥1套。

3、12x15mL 常温适配器：≥1套。

4、研磨珠：≥1000颗

三、整机质保期：自设备到货安装验收合格之日起至少3年并提供厂家承诺书。

四、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。

第1包 品目1-4倒置荧光显微镜

一、技术参数：

1、系统设计：

▲1.1、无目镜台式细胞成像系统，显示屏和主机一体，一键开关设备，通过鼠标屏幕操作完成采集和存储功能；

1.2、一体化集成系统，全套系统占地面积≤0.3m2；

1.3、可置于超净台或生物安全柜中对细胞进行观察操作，无需对超净台或生物安全柜进行改造，可进行紫外消毒和灭菌；

▲1.4、一体化LCD显示屏≥15英寸，分辨率≥4K ，倾斜0-45°可调节。

2、光学系统：

2.1、无限远校正光学系统，45mm齐焦距离的RMS螺纹物镜；

2.2、无需暗室，可在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集；

2.3、提供彩色可见光成像功能，用于组织化学等样品的观察成像，如HE、DAB染色；

2.4、提供相差成像功能，包括透射光源、聚光镜、多位置相差环等光学组件，用于无标记样品的观察成像；

2.5、物镜：

2.5.1、长工作距离平场消色差相差物镜：4x（NA≥0.13）；

2.5.2、长工作距离平场消色差相差物镜：10x（NA≥0.25）；

2.5.3、长工作距离平场消色差物镜：20x(NA≥0.4)；

2.5.4、长工作距离平场消色差物镜：40x(NA≥0.6)；

2.5.5、长工作距离平场复消色差：60X Oil(NA≥1.25)；

2.5.6、长工作距离平场荧光物镜：100X Oil(NA≥1.28)；

2.6、相差环适用于：4x、10x物镜；

2.7、聚光镜工作距离：≥60mm，聚光器≥4个位置，附带明场及相差光阑；

2.8、明场光源：高亮度透射光LED光源，寿命≥5万小时，可自由调节光源强度和曝光时间，调节后可自动记忆；

2.9、可同时配置≥4组荧光通道，支持现场升级，安装无需校准；

2.10、荧光系统采用高通透性硬质荧光滤片，激发波长光谱范围：345-700nm，配4组荧光激发块；

2.10.1、激发波长/带宽 365/40 nm，发射波长/带宽450/50 nm；

2.10.2、激发波长/带宽470/30 nm，发射波长/带宽 525/20 nm；

2.10.3、激发波长/带宽525-20 nm，发射波长/带宽595/45 nm ；

2.10.4、激发波长/带宽628-40nm，发射波长/带宽692/40nm；

2.11、LED荧光激发光源，单个使用寿命≥5万小时，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却；

2.12、每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭，激发光强线性化能量调节范围0-100%。

▲3、系统同时配置1个单色、1个彩色高灵敏度科研级≥320万像素CMOS，像素尺寸≤3.45μm。

4、载物台：

4.1、机械滑动载物台，可通过XY旋钮移动，可直接推动使用，可前后左右推动；

4.2、移动范围≥130x100mm，载物台可固定；

4.3、配有X-Y轴高精确定位控制，14 mm / rev。

5、配有可更换的容器支架适配器，实验室常用的6-384多孔板，35、50、60、100mm规格培养皿，T25、T75、T175培养瓶和荧光切片等可直接进行观察。

6、电动Z轴，可实现自动对焦、保存记忆，同时集成Z轴调节实体旋钮。

7、物镜转盘可同时安装6个物镜，前置拨轮控制，软件自动识别物镜参数信息。

8、软件获取的图像、图片输出支持常见格式，≥24位彩色PNG、TIFF、BMP和JPG。

9、输出端口：提供4个USB端口、1个HDMI端口、1个LAN接口，支持有线网络和无线网络连接；图像和数据支持直接输出至USB、投影仪和网络存储等。

10、电脑主机系统必须内置于显微镜主机内， 缓存空间≥240G，自带防火墙预防电脑病毒侵染系统。

11、荧光模块：至少配置DAPI荧光模块、GFP荧光模块、RFP荧光模块、Cy5荧光模块。

二、软件功能：

1、软件自带过曝提醒功能，支持8位（255）灰度范围的过曝检测；

2、支持细胞融合度计算，基于明场图像自动识别细胞覆盖面积并生成百分比结果；

3、图像采集：内置成像软件，可通过鼠标屏幕操作完成图像采集和存储功能，图像可调节亮度、对比度、饱和度、色调；可远程联机，终身免费升级；

4、一键自动聚焦，完成自动粗调和微调；

5、一键采集和存储单通道和/或多通道叠加图；

6、Z轴层扫成像，自动拍摄多层焦平面的图像，并合成高分辨率的投射图，具备两种投射图生成算法；

7、Z轴聚焦锁定功能，允许同一视野不同光通道之间分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆；

8、可添加或取消标尺功能，显示图像的放大比例关系；

9、软件具有添加网格线、图像测量和merge等功能。

三、附件配置：

1、通用适配器、载玻片适配器、T25瓶、T75瓶适配器及培养皿适配器：各1个。

2、单道移液器：8支（2支量程0.5-10μl、2支量程2 -20μl、2支量程100-1000μl，1支量程20 -200μl，1支量程0.1 - 2.5μl）。

3、12道移液器：2支（1支量程20 -200μl、1支量程0.5 - 10μl）。

4、8道移液器：1支（20 -200μl）。

四、整机质保期：自设备安装验收合格之日起至少5年并提供厂家承诺书。

五、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。

第1包 品目1-5活体/细胞电转仪

一、技术参数：

1、适用细胞：能对哺乳动物细胞，原代细胞或难转染的细胞，如神经细胞、干细胞、淋巴细胞进行快速、高效率的转染，转染过程为非病毒介导，不依赖细胞分裂直接将外源基因导入细胞核的过程；

2、可适用的转染物包括：质粒、RNA、蛋白及小分子化合物；

3、能提供转染的全套解决方案：

3.1、包括电极杯、电转缓冲液和阳性对照质粒；

3.2、针对不同的细胞类型，提供不同的配套试剂盒，包括细胞系试剂盒和原代细胞试剂盒；

3.3、试剂盒含有细胞特异性细胞核转染液；

4、具有全球共享的细胞转染数据库，内置可针对≥150种细胞有优化好的实验条件，具备国内外可参考文献；

5、转染体系：使用100ul电极杯进行电转；转染细胞数量≥1.8x107；

6、可实现外源基因直接入核；

7、最快转染GFP≤2小时即可观察到蛋白的表达情况，常规细胞≥95%转染效率，难转染悬浮细胞类≥90%转染效率。

二、附件：1、配套转染试剂盒：≥5盒。

三、整机质保期：自设备到货安装验收合格之日起至少3年并提供厂家承诺书。

四、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。

第2包 品目2-1全自动病原体快速检测系统

一、技术参数：

1、技术原理：兼容实时聚合酶链式反应（PCR）、高分辨熔解曲线、巢氏PCR等技术，可完成单管多重病原体快速诊断。

▲2、能实现样本前处理、核酸提取、扩增检测在同一个处理单元中自动完成，全程无需人工干预。

3、荧光信号激发及检测通道：FAM、Alx532、TxR、Alx647、CF1、CF6、CF7、CF8、CF9、CF10。

▲4、检测系统可独立控制模块，可同时在相同的仪器中进行相同或者不同的检测。

▲5、实现单样本独立质控，独立反应体系，可直接导出质控趋势报告。

6、温控系统：加热速度≥5℃/秒；冷却速度≥2.5℃/秒；温度维持时间准确度：≤±1.0秒。

▲7、能够一次性检测≥10种靶点，能够针对结核分枝杆菌及利福平耐药基因、异烟肼（INH）、氟喹诺酮（FLQ）、乙硫异烟胺（ETH）、阿米卡星（AMK）、卡那霉素（KAN）、卷曲霉素（CAP）耐药基因突变进行快速检测，可适配结核分枝杆菌、呼吸道病原体症候群、肠道病原体症候群、性传播病原体、肿瘤基因突变等检测。

8、试剂盒：独立包装试剂盒，全封闭设计，单人份检测，每个试剂盒可同时检测结核分枝杆菌及利福平耐药；可室温存储，无需冷藏或冷冻。

▲9、提供≥16模块预装空间，根据样本通量灵活增减所需要的检测模块，各个模块之间独立运行，互不干扰。

10、系统搭载专业实验分析软件，并通过软件集成分析实验数据，直接判读结果。

11、系统自带自检功能，提供一键式维护功能，按特定编码即时提醒仪器报错信息。

12、软件终身免费更新服务。

二、附件：

1、笔记本电脑：1套。

2、分析软件：1套。

3、备用机：1套。

三、整系统质保期：自设备安装验收合格之日起至少5年并提供厂家承诺书。

四、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。

第2包 品目2-2全自动分枝杆菌培养监测仪

一、技术参数：

▲1、可同时容纳≥960份样本。

2、检测原理：使用荧光检测原理，运用瓶外非侵入性连续检测技术，24小时连续监测，对培养结果进行自动判断。

3、能对痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本进行分枝杆菌检测。

▲4、提供至少五种一线抗结核药物药敏试剂盒：链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺。

▲5、可进行一线、二线抗结核药物药敏检测，采用液体培养法，药敏检测原理为比例法。且液体药敏试剂成分至少包括牛白蛋白、葡萄糖、过氧化氢酶、油酸等。

▲6、具备开放的二线药敏检测技术，可以根据临床及WHO对耐药结核病治疗二线药、新药需求提供药敏液体培养检测；且分枝杆菌培养管和分枝杆菌添加剂试剂盒的效期≥18个月。

7、平均阳性检出时间范围：至少4-11天；平均药敏时间：≤8天。

8、内置自动药敏分析软件，可直接产生药敏结果，无需人工分析。并可拓展单个药物敏感性实验数据管理功能，可监测多重耐药和广泛耐药。

9、进行药敏检测时无需磨菌，药敏检测样本放入仪器后，自动孵育培养、自动检测、自动报告药敏试验结果，药敏判读过程无需移动检测样本，无需手动判读。

10、系统具有自动校正功能，具有记录和分析连续动态结果功能。每1小时运行1次。

11、培养管为非玻璃材质，室温保存。具有螺纹盖。

12、采用移液枪加样，无需锐器。

13、内置电脑，图形操作界面。

14、具备条码扫描功能，输入样本信息。

15、具备打印功能，可直接打印出检测结果（包括：药敏实验结果）。

▲16、支持LIS联网，可通过智能化的数据管理系统进行互连，无需通过第三方软件系统即可实现与血培养仪器、微生物鉴定药敏仪器实现无缝连接，并且实现数据统计不同方法下分枝杆菌检出时间，溯源结核患者历史数据，自定义显示分枝杆菌生长曲线，分析并报告分枝杆菌的流行病学研究。

17、仪器及相关试剂具备NMPA认证证书。

二、附件：

1、稳压电源：1台。

三、整机质保期：自设备安装验收合格之日起至少5年并提供厂家承诺书。

四、证明材料：提供加盖公章的所投设备油印彩页。