- 采购标的

| 标的名称 | 数量 （套） | 项目最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表智慧检定装置 | 5 | 213 | 否 | 本项目为单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：签订合同后1个月内到货。

2.交货地点：北京市朝阳区安苑东里一区12号或买方指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保服务：

1.1质保期：仪器自验收签字之日起，保修期为1年，且提供终生维修服务。

1.2服务保障能力：供应商需在中国设有保税库、办事处和维修站，以保证长期、优惠、及时地提供零备件及优质、优惠的维修服务，并提供软件终生免费升级服务。

1.3维修响应时效：供应商在接到用户维修申请后，须于48小时内派维修工程师与采购人取得联系。

1.4供应商必须提供仪器的现场安装调试，并达到招标文件要求的和投标文件中提报的技术性能指标。

1.5服务电话：供应商应能提供联系电话，以便用户随时可以通过电话及时得到咨询和中文操作手册。

1.6供应商提供全套产品样本、使用、安装、调试、维修和质量认证书，提供仪器中文使用说明书。

1.7各仪器调试运行正常，经过买方按相关标准、技术规格检验合格签署检验报告后，视为验收合格。保修期以内，所有服务及零配件应全部免费。

1.8维修及更换零、部件的时限为：接到采购人及最终用户通知后不超过4小时内给予答复，不超过48小时内清除故障。

2.安装与调试要求​

2.1响应时效：供货商在接到采购人安装通知后，须于20个工作日内安排有经验的工程师抵达现场。​

2.2完成时限：工程师需在20个工作日内完成仪器的现场安装与调试工作。​

2.3操作讲解义务：安装、调试过程中，工程师须向用户讲解仪器的操作方法及注意事项；对于采购人提出的问题，须认真给予正确、完整的解答。

3.人员培训要求​

供货商须为使用人员提供不少于3个工作日的培训服务，培训地点由甲方指定。

4.货物与资料要求​

4.1货物品质与产权：供应商提供给采购人的货物，所有部件均须为原厂生产的最新、全新优质产品；且采购人在中国境内对货物拥有合法的产权和使用权。​

4.2资料提供：厂商须随机提供至少一套完整、详细的产品资料原件，资料需清晰易读，且买方合法拥有。资料内容须包括：产品操作手册、产品维修手册、产品原理框图、部件结构图、电气线路图、印刷线路板图、各类应用参数等与产品应用、操作、维护相关的资料。​

4.3软件要求：厂商提供的所有计算机软件均须为正版软件，且配备原始安装盘，买方对软件拥有合法使用权；须提供软件的操作、安装、维护手册；并为买方免费提供仪器使用期内的应用软件升级服务，优惠提供必要的硬件升级服务。

（五）采购标的的验收标准

验收标准、方法：设备到货时按合同清单、使用说明书和仪器装箱单由乙方和使用单位共同进行到货验收；到货验收后，按相关技术法规指标要求、合同文件、招投标文件及仪器使用说明书进行性能验收。产品到货验收和性能验收均合格的视为最终验收合格。

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

1.用途：用于压力表的自动化检定。

2.数量：5套

压力表智慧检定装置：测量范围（0～6）MPa ；

3.工作条件：

3.1电源：220V，50 Hz；

3.2工作环境温度：(15～35)℃；

3.3工作环境相对湿度：(25～85)%；

4.技术要求：

#4.1压力表智慧检定装置的技术指标必须满足JG52-2013弹性原件式一般压力表检定规程的要求；

★4.2可对最大量程为6MPa、精度等级为0.4/1.0/1.6/2.5级的压力表，实现自动化检定并自动生成原始记录；

#4.3检定装置控压范围：（0~7）MPa，控制速度：≤10秒/每个点，准确度：不低于读数的0.02%，，显示位数：6位显示；

#4.4每套装置均需配置量程分别为（0～0.6）MPa、（0～6.0）MPa，精度等级≤0.02级的压力模块；

★4.5装置检定能力：本采购项目包含5套压力表检定装置，其中2套装置要求同时检定2块压力表，其余3套装置要求同时检定3块压力表；所有装置适配量程相同、表盘大小及刻度类型不同的径向或轴向压力表。

★4.6视觉系统配置：每块被检压力表正前方须独立配置1套视觉系统,能够独立采集每个压力表的信息，并保证视觉系统中心点与压力表表盘几何中心重合；该系统需具备全自动运行能力，可完成表盘大小自动识别、CCD位置自动调节、自动对中、自动对焦功能，全程无需人工干预。

★4.7视觉采样功能与精度：视觉采样系统需在自然环境条件下稳定工作，具备两项核心功能，一是自动识别被检压力表实时示值，并将数据传输至检定软件；二是自动识别被检压力表最大量程，避免因过压过冲造成设备损坏。同时，视觉采样系统的自动读表精度需≤0.1分格。

★4.8轴径向表交替检定时，压力表须都是表面朝上安装到快速接头上；检定过程无需人工参与和更换快速接头即可完成自动检定工作，检完后自动恢复到水平状态以便卸表；

#4.9装置须具备自备高压供气功能，满足独立检定作业需求。造压能力：≥7 MPa；内置储压罐容量≥100ml；造压装置将储压罐内部压强从0 MPa加压至7 MPa的时间，≤40秒。

#4.10每套检定装置须配备与自身检定工位数量相匹配的压力表快速装卸机构，每个快速装卸机构需兼容不同规格的快换式快速接头，满足多样连接需求；快速装卸机构需支持程序控制，实现对不同螺纹规格被检压力表的自动夹紧与松开操作；同时，须确保检定全过程中快速接头稳固连接，无脱落风险，保障检定稳定性。

★4.11快换式快速接头可根据被检压力表的不同螺纹规格快速互换，采用气驱夹紧方式，并利用高压气体驱动内部浮动滑块顶住压力表底端，形成可靠密封，确保检定过程中介质无泄漏，接头材质须采用304不锈钢。

#5.隔膜表快速工装

隔膜表快速工装主要用于检测各类卫生型、法兰型隔膜压力表，被检法兰直径范围为φ50～φ185mm。工装应采用四立柱框架结构，具有快速调节高度的功能用于快速适配各类厚度的法兰，底部有气驱上浮顶块顶住法兰底部从而保障检定时的密封性，有加压、卸压旋钮。

★6.扫码功能

在装置的扫码器上扫描任务单、被检表的条形码或二维码,可自动从客户业务系统获取该表的所有信息，包括委托单号、送检单位、产品名称、规格型号、编号等样品信息。

★7.数采装置

7.1每套检定装置均配备一套数采装置，内嵌压力表检定测控系统，能实现自动控制、自动采集、自动传输、自动判别结果等功能。检定完成后系统根据委托单号、样品信息、标准器信息、环境条件、检定数据和检定结论等自动生成对应的检测记录，并根据业务类型分别自动上传到北京市强制检定管理系统和北京市计量检测科学研究院的业务系统中生成原始记录和检定或校准证书。

7.2数采装置主芯片主频：数采装置核心主频≥3.2GHz；动态加速频率≥5GHz；核心数量≥6核；线程数量≥12线程；三级缓存12MB；数据临时存储容量≥16G；数据永久存储容量≥16T，读取速度≥200M/s；显示装置≥21英寸。

★8.配置要求（包括但不限于）：

8.1压力表智慧检定装置 共5台 ；

8.2规格为（0～0.6）MPa/0.02级、（0～6）MPa/0.02级的压力模块各五块，提供法定计量技术机构出具的检定证书；

8.3 电源、配套部件和使用说明书5套；

8.4 快换式快速接头的规格及数量：13个规格为M14×1.5的接头，5个规格为G1/2的接头；

8.5隔膜表快速工装  三套；

8.6 现场检定管理系统展示大屏：200寸彩色显示大屏，且按甲方要求安装到指定地点。

8.7 现场检定管理系统（提供功能截图并加盖单位公章）

8.7.1大屏数据：通过图表形式实时展示器具不合格原因分析、客户到期提醒、生产厂家合格率分析、各行政区划合格率分析等。

8.7.2工作台：主要进行信息提示，包括当日新增器具，客户器具到期提醒等。

8.7.3客户管理：展示企业的基本信息查询，可以快速查看企业内的器具信息以及器具信息的操作等功能。

8.7.4器具台账：针对企业用户的器具信息进行展示，支持快速查询器具信息。器具到期预警等功能。

8.7.5记录管理：展示所有记录，可以对记录进行批量打印检定记录或者证书信息，也可以批量导出PDF格式的记录/证书信息。

8.7.6数据报表：可以通过客户、器具、检定信息三个维度自定义各维度统计信息。也可以统计年度总体信息，比如近三年的检定数量、各行政区划的检定合格率、本年度的行政区划占比统计。也可以从细小的维度统计数据，比如某一型号压力表，某个厂商的压力表检定的合格率等。

四、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.标注“#”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

2.对于技术规格中标注“#”和“★”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指备案的产品说明书或检测机构出具的检验报告（有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。