- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 冷冻治疗仪 | 1 | 是 |
|  | 1-2 | 高频喷射呼吸机 | 1 |  |
|  | 1-3 | 胃肠动力学检查系统 | 1 |  |
|  | 1-4 | 肢体康复训练设备 | 1 |  |
| 2 | 2-1 | 头戴式放大镜 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 体外膈肌起搏器 | 1 |  |
|  | 2-3 | 尿动力监测仪 | 1 |  |
|  | 2-4 | 上肢主被动运动康复训练器 | 2 |  |
|  | 2-5 | 下肢被动康复训练机 | 2 |  |
|  | 2-6 | 雾化器 | 12 |  |
|  | 2-7 | 下肢血液循环驱动仪 | 2 |  |
|  | 2-8 | 肺功能检测系统 | 1 |  |
|  | 2-9 | 神经肌肉刺激器 | 1 |  |
|  | 2-10 | 石蜡切片机 | 2 |  |
|  | 2-11 | 岩盐气溶胶治疗仪 | 1 |  |
|  | 2-12 | 肺功能测试系统 | 1 |  |
|  | 2-13 | 凝血和血小板功能分析仪 | 1 |  |
|  | 2-14 | Nd：YAG激光治疗机 | 1 |  |
|  | 2-15 | 胃肠镜视野清晰度增强仪 | 1 |  |
|  | 2-16 | 食道PH值和阻抗检测仪 | 1 |  |
|  | 2-17 | 紫外线消毒灯 | 1 |  |
|  | 2-18 | 红外线治疗仪 | 1 |  |
|  | 2-19 | 中频治疗仪 | 1 |  |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订之日起90个日历日内。

- 1.2 交货地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：

- 签订合同后，供方出具100%金额发票，需方取得全额发票后根据财政资金拨付情况向供方支付首款，首款占合同总价的25%，即人民币___________元；在货物到货且需方验收合格后，根据财政资金拨付情况向供方支付尾款，尾款占合同总价的75%，即人民币___________元。

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、质保期限：01包：5年；02包：品目2-14：Nd：YAG激光治疗机：8年，其余设备：5年。

提供设备售后服务承诺：承诺质保期内整机质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。（投标人和制造商需要同时提供承诺函并加盖单位公章）

整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起为质保期起算时间。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包

品目1-1：冷冻治疗仪

1.具有内镜冷冻功能。

2.具有直径1.1mm冷冻探针。

3.可与医院在用VIO200D氩气刀模块无缝衔接，用于呼吸介入冷热结合治疗。

4.冷冻主机技术参数：

4.1.冷冻计时：具备冷冻时长设置，到时自动提示功能。

4.2.器械自动识别：具有器械自动识别功能，主机界面可显示探针长度和型号。根据冷冻探针规格不同，自动设置参数。

4.3.制冷速度：探头达到最低温度用时≤5s。

4.4.冷冻复温：松开脚踏后自动复温，复温速度≤5s。

4.5.工作压力：45-65bar，主机具备压力表。

4.6.冷冻效果调节：根据器械不同，有效果值≥2种可调。

4.7.冷冻主机程序储存数量：≥8个。

5.冷冻探针技术参数：

5.1.软性冷冻探针种类：≥7种。

5.2.软性冷冻探针直径：2.4mm、1.9mm、1.7mm、1.1mm等。

5.3.软性冷冻探针：探头和手柄连线为一体化设计，不可拆分，保证气密性，探针可高温高压消毒。

6.配置要求：

6.1.冷冻治疗仪主机（含CO2钢瓶）                   1台

6.2.脚踏开关                                      1个

6.3.冷冻探针（可高温高压消毒重复使用）         ≥ 2根

6.4.冷冻探针                                   ≥ 2根

品目1-2：高频喷射呼吸机

一、 用途

1.1、适用于经气管、支气管的呼吸系统疾病的诊断和治疗通气

二、工作模式

2.1、通气方式：常频喷射通气、高频喷射通气、高频叠加喷射通气等

2.2、具备根据病人体重，自动启动相应初始通气设置功能

2.3、具备激光安全模式，呼吸机自动降低气道的FIO2

2.4、具备易接系统的管道组。

▲2.5 可根据需求，连接气管插管、喉罩、小儿喉罩、双腔导管使用。连接使用过程中机器可自带监测，且不影响手术视野。

三、技术参数

3.1、常频呼吸频率1-100次/min

3.2、常频I:E比 1：5—3：1

3.3、常频排放压力 0.1—3.5bar

3.4、高频呼吸频率50—1500次/ min

3.5、高频I:E比 1：5—3：1

3.6、高频排放压力0.1—2.0bar

3.7、偏流流量范围0、20、40、55LPM(+/-5%)

▲3.8、氧气浓度可调范围21%--100%

▲3.9、配一根硬镜镜鞘或喉镜鞘，含可放置硅酮支架推送器。

3.10、配可移动台车，具备刹车功能

四、监测值

4.1、气道压：0– 250mbar

4.2、间歇压：0 – 100mbar

4.3、供应压力 NF ：0 – 5 bar

4.4、供应压力 HF ：0 – 5 bar

4.5、FiO2 Jet ： 0 – 100%

4.6、PIP：0-250mbar

4.7、MAP：0-250mbar

4.8、PEEP：0-250mbar

4.9、图形监测：呼吸压力趋势曲线

五、报警

5.1、气道压报警高限：1-100mbar；低限：0-60mbar；间歇压：5-100mbar

5.2、设备气源压力报警

5.3、设备故障报警

六、显示屏

6.1、彩色触摸屏≥10英寸

6.3、分辨率：VGA≥ 640*480

七、设备气体供应

7.1、压缩空气 压力：4.0-8.0bar

7.2、氧气 压力：4.0-8.0bar

7.3、气体流速（空气、氧气）≥50L/min

7.4、气体消耗50L/min--200L/min

7.5、支持使用贮气罐进行气体支持

品目1-3：胃肠动力学检查系统

一．技术要求

1. 硬件系统：

1.1 具备高分辨率电容式固态环绕测压电极、表面光滑无隆起

1.2固态高分辨率测压电极：测压通道≥36个，每组通道环绕测压点≥12个。

1.3 肛肠电极：直径≤4.2mm，肛门内括约肌测压通道≥10个，直肠测压通道≥2个，每组通道 环绕测压点≥12个。

1.4可使用一次性电极导管防护套

1.5数据采集频率：≥100Hz (100次/秒)

1.6数据采集量

1.6.1固态高分辨率食道测压：≥216000个数据/分钟

1.6.2固态肛门直肠测压：≥60000个数据/分钟

1.7压力测量范围：0~300毫米汞柱

1.8压力校准范围：0~300毫米汞柱

1.9数据采集器：采用即插即用接口,压力校准接口

2.工作站：

2.1CPU≥2.0GHz 内存≥4G，硬盘≥1TB

2.2 液晶显示器≥20英寸

2.3打印机：激光彩色打印复印一体机

2.4专用台车：配压力校准装置

3.软件系统

  - 3.1食管测压采集软件：静态食管测压，动态食管测压，食管下括约肌(LES)                                            食管上括约肌（UES），食管体动力学评估，pH电极定位等

3.2食管测压分析软件：LES生理结构,PIP定位,静态LES/UES压力,裂孔疝评估,LES/UES残余压力,芝加哥分类数据(DL,CDP,BTT DCI,CFV,IBP,IRP)，芝加哥分类标准自动分析

3.3 肛门直肠压力采集软件：直肠运动模式，量化评估肛门、直肠的维持自制和排便的运动功能,分析肛门内括约肌功能、肛门外括约肌功能，直肠顺应性，肛门直肠抑制反射。

4.具备系统功能

  - 4.1显示模式：彩色轮廓图,传统线性图, 轮廓图/线形图混合模式

  - 4.2电子袖套：任意设定电子袖套的位置和长度

  - 4.3生理解剖图：实时动态压力显示图

  - 4.4等压线图：2条等压线，可任意设定压力强度

  - 4.5记录回放分析

  - 4.6压力反转点定位

  - 4.7智能鼠标功能

  - 4.8采集向导功能

  - 4.9分析向导功能

  - 4.10同患者数据追踪

  - 4.11温度自动校准功能（检测前）

  - 4.12压力自动校准功能（检测前）

  - 4.13温度自动补偿功能（检测后）

  - 4.14压力自动补偿功能（检测后）

  - 4.15HIS网络功能

  - 4.16 个性化报告生成：提供UES,LES以及食管体部≥80个测量值，支持医生自行设置

  - 4.17自动数据分析功能

  - 4.18具有国际高分辨率测压食道正常值

品目1-4：肢体康复训练设备

1、用途：成人对下肢进行被动性、主动性锻炼

2、具备对称训练功能，能显示双侧的肌力并分析

3、具备被动、助力、主动等≥3种运动方式，可自由转换，也可手动

4、机器能探测残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

5、具备痉挛控制功能

6、具备普通模式	具备

7、具备帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等≥8种专业训练程序

8、可进行协调能力训练：将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性

9、踏板转动方向可调：可定时自动改变，范围2—30分钟之间

10、速度范围：0—60转/分钟

11、阻力挡位范围：0-20，定时范围为0-120分钟

12、带小腿套的腿部保护装置, 对下肢有足够的支撑，可避免小腿在运动过程中晃动，可防止膝关节过伸或者运动阻塞。

13、配置：

1）主机 1 台

2）安全脚踏板 1 对

3）地面固定装置 1 套

4）腿部训练引导装置 1 对

02包

品目2-1：头戴式放大镜

1、医用放大镜镜片需采用镀增透膜光学玻璃材质；

2、放大倍数：≥3.5倍；

3、工作距离：330-520mm；

4、视野直径：≥φ110mm；

5、瞳距：42-72mm；

6、光斑最大直径：≥φ90 mm @420mm，光斑大小可调，光斑最小直径≥φ30 mm @420mm；

7、镜架材质：钛合金；

8、可以按需结合近视、散光、老花、瞳距等矫正参数配置双目手术放大镜，双目手术放大镜镶嵌在镜片上；

9、可以按需结合近视、散光、老花、瞳距等矫正参数配置眼镜镜片；

品目2-2：体外膈肌起搏器

- 1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。

- 2.脉冲宽度200—400μs，可调。

- 3.起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。

- 4.刺激强度：0-27V，可选择。

- 5.吸气时间：1-3秒可调，默认标准状态为1.7秒。

- 6.治疗时间：5-120min可选择。

- 7.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度≤30V。

- 8.开路测量，输出峰值电压≤ 500V。

- 9.适配器：AC 220V ，50Hz;  功率：≥20VA。

- 10.电源要求： DC 3.8V±10%（锂电池）。

- 11.波形：具备双向对称波。

- 12.充满电时间≤4小时, 满电后可持续工作≥10小时。

- 13.有电量提示功能。

- 14.主机重量≤500g，尺寸≤200mm×100mm×25mm。

- 15.理疗电极片的导电阻抗≤2000Ω。

- 16.工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。

- 17.具有贴片的示教指导功能。

- 18.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。

品目2-3：尿动力监测仪

一、基本要求：持续动态监测腹内压，监测每小时尿量及24小时尿量。

二、技术和性能参数：

1、具备独立支架，配备脚轮可移动。

2、操作模式：触摸屏和按键操作。

3、检查项目：实时监测膀胱压力、尿量、留置导尿尿流率、排尿点压力等。

4、功能：持续动态监测、实时显示腹内压力并绘制趋势图；

5、膀胱压力测量范围0-200cmH2O，测量精度≤±2%或±1cmH2O。

6、具备持续动态监测每小时尿量、24小时尿量；有多尿、少尿、无尿提示功能。

7、测量范围（0-2000）ml，测量精度≤±2%或±1mL。

8、具备激光水平调零。尿流率测量范围0-30ml/s。精度≤±2ml/s。

9、模式功能：具备分段定压模式，五个不同膀胱压力可对应的五个不同膀胱容量；

10、具备根据测量数据，绘制膀胱压力-容积关系趋势图；监测膀胱的顺应性，辅助医生判断膀胱储排尿功能是否正常。

11、报警模式：具备声光报警。

12、具备腹腔内高压预警功能，具有风险提示。

品目2-4：上肢主被动运动康复训练器

1、支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。

2、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差≤±5%。

3、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

4、训练时间：1min～60min可调，步进1min。

5、电机调档：≥3档。

6、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速。

7、高度具备电动调节，调节范围：0～150mm，允差≤±10%。

8、上肢臂伸长量电动调节，调节范围：0～150mm，允差≤±5%。

9、液晶触摸屏≥8英寸，屏幕水平方向0°～270°可调，允差≤±10%。

10、设备底部具有四个脚轮，脚轮具备锁止，可整机移动或固定。

11、主动运动过程中实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，具备两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

12、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

13、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

14、痉挛识别灵敏度设置：≥3档，痉挛暂停时间可调。

15、训练过程中显示的数据包括：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式、痉挛显示等。

16、训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

17、设备具有手动急停开关。

18、设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

19、具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

20、具备开机自动检测功能；故障时，显示故障信息弹窗。

品目2-5：下肢被动康复训练机

1、支持床旁操作方式，可将设备推至床旁，用于卧床患者的康复训练。

2、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差≤±5%。

3、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

4、训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。

5、电机等级分为高、中、低三档。

6、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速。

7、设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差≤±10%。

8、横向直臂长度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差≤±10%。

9、下肢配件可调节，护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。

10、液晶触摸屏≥8英寸，屏幕水平方向0°～180°可调，允差≤±10%。

11、机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止，方便整机移动或固定。

12、主动运动过程中实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性；具备两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

13、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

14、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

15、痉挛识别灵敏度设置≥3档，痉挛暂停时间可调。

16、训练过程中显示的数据包括：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式、痉挛显示等。

17、训练结束后显示：总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

18、设备具有手动急停开关。

19、设备可智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

20、具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

21、设备具备开机自动检测功能，当设备出现故障时，显示故障信息弹窗。

品目2-6：雾化器

1、具备2种雾化模式，持续模式、间歇模式，根据不同患者使用场景进行选择；

2、雾化速率≥6档调节，根据雾化需求选择；

3、喷雾粒径：中位粒径3.00μm±25%；

4、喷雾≤5μm雾粒所占比例≥65%；

5、最高雾化率≥0.6ml/min; 。

6、雾化杯容积8ml±0.2ml；雾化杯残液量≤0.2ml;

7、噪音≤50dB  ；

8、具备治疗结束后残液提示报警功能 ；

9、具备安全雾化保护功能；雾化结束报警1min后设备具备自动关机功能，不干烧，安全雾化；

10、无需连接氧气源、供氧系统、空气压缩泵等外部气源；

11、具备挂架固定器组件。

12、工作频率：110 kHz±10%；

13、具备一次性使用耗材：喷雾头组件、三通、咬口、小面罩、大面罩组成；

14、喷雾头组件装药腔内的温度≤60℃；

品目2-7：下肢血液循环驱动仪

1、主机：

1.1、空气压力波治疗，具有间歇脉冲加压抗栓功能。

1.2、治疗模式：梯度治疗、标准治疗、组合治疗等。

1.3、治疗压力调节范围：0mmHg-280mmHg，误差：≤±5mmHg。

1.4、治疗时间调节范围：0min-1400min。

1.5、静脉再充盈时间调节范围：20s-70s。

1.6、充气速度≥5级可调，最大充气速度下，单节气囊充气时间≤25秒。

1.7、具备双下肢治疗功能，双肢均可单独使用。

1.8、彩色液晶触摸显示屏≥4英寸。

1.9、具备压力检测、漏气检测、气密性检测、硬件检测等功能。

1.10、具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警功能。

1.11、电源：AC 220V， 50Hz；DC：锂电池，支持主机连续工作≥4h。

2、腿套采用医用级牛津布及TPU材料，每条腿套含≥3个独立气囊

3、台车：具备升降式移动台车。

品目2-8：肺功能检测系统

1、采用高精度压差式流量传感器技术原理；

2、符合 ATS/ERS 临床标准；

3、支持多种国际通用预计值并支持中国人预计值；

4、适用人群：适用于成人，儿童（不包括婴儿和新生儿）患者；

5、检测参数：

5.1用力肺活量主要参数：FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, MMEF, Vext, EXTime等；

5.2用力肺活量拓展参数：FEV1/VC, FEF25, FEF50, FEF75, FEV0.5,FEV0.5/FVC, ,FEV3, FEV3/FVC, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF,MIF50% 等；

5.3慢肺活量主要参数：VC_ MAX, ERV, IC等；

5.4慢肺活量拓展参数：VT, IRV等；

5.5MVV 主要参数：MVV、 VT_MVV, BF_MVV,等；

6、检测项：具备 FVC、SVC、MVV 、支气管舒张试验（BDT 测试）、支气管激发试验（BCT）等检测；

7、具备流速校准、零点校准功能，支持 3L 定标筒进行容量定标、线性验证；

8、支持对接医院 HIS/CIS 系统；

9、通过工作站连接打印机，可打印报告；

10、具备带有温度、 湿度、 大气压传感器，具备自动检测环境参数， BTPS 自动修正；

11、流量范围：0L～9L/s;

12、容量范围：0～14升/秒;

13、流量精度：≤5%或0.2升/秒；

14、最高阻力：14L/s 流量时，阻力≤ 0.15kPa/(L/s)；

15、电源：外部220V电源；具备内部供电电池；

16、具备肺功能检查分析工作站一套（含硬、软件）；

17、工作条件： 环境温度：5℃ ～ 40℃， 相对湿度 15% - 95%RH，大气压力 70kPa～ 106kPa；

18、支持通过 USB 线/蓝牙方式连接 PC 或平板使用；

19、具备通过显示屏显示呼吸状态，检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标；

20、可检测呼气、吸气指标，检测时可分别显示流量-容积曲线、时间-容积曲线等；

21、数据导出：可自动统计分析检测结果及报告导出；

22、质控管理模块：具备容量定标、线性验证；系统智能推荐符合 ATS/ERS 指南要求的曲线；

23、具备配套使用的耗材；（提供清单）

24、内置电池，实时无线同步检测，支持病患隔离检测；

25、检测者依从性质控： 根据 ATS/ERS 肺功能检查指南指导标准进行质控评级

品目2-9：神经肌肉刺激器

1.脉冲频率：1～110 Hz，允差≤±15%。

2.脉冲宽度：20～1000us，允差≤±15%。

3.脉冲幅度：负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度≤99V。

4.脉冲幅度增量：输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，增量≤1V。

5.输出电流：在500Ω负载阻抗下，最大输出电流有效值≤50mA。

6.输出电流稳定度：在规定的负载电阻内，输出电流变化率≤10%。

7.刺激时间:在5min～60min内可调，允差≤±10%。

8.不同模式频率和脉宽不同，且同一模式下的频率和脉宽规律变化。

9.治疗模式≥6种；含：废用性肌肉萎缩模式、运动功能障碍模式、感觉功能障碍模式、肌肉萎缩及疼痛模式、软瘫及疼痛模式、混合模式等；显示模式功能参考说明。

10.提醒和指示功能：开机时有声音及LED光提示功能。

11.倒计时和提示功能：有治疗结束倒计时声音提示和图文提示。

12.电量提示功能：具有电量提示功能。

13.主机重量≤300g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于单手操作和转移。

14.锂电池的充电和续航时间：内置充电池，DC3.7V（专用锂电池）±10%。充电≤4小时，满电后持续工作≥6小时。

15.电气安全：符合GB 9706.1-2020、YY 9706.210-2021的要求。

品目2-10：石蜡切片机

1. 切片方式：半自动轮转、手动轮转

2. 切片厚度范围0.5-100μm

3. 修块厚度范围：1-600µm

4. 切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式等

5. 水平进样行程≤ 24mm

6.垂直样品行程≥70mm

7.样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值5-100μm，可随时开启或关闭回缩功能

8. 最大样品尺寸≥68×46×15mm

9. 具有小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

10. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本

11. 具备可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能

12. 机顶带储物盘，方便放置常用工具

13. 刀架带有红色护手，确保操作者安全

14. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能

15. 手轮有2个独立的安全锁定系统

16.刀架压刀板及刀架锁杆采用钻石涂层设计，不易粘蜡，易清洁

17. 可选配背光照明及其外部电源装置

18. 配重方式：非铅块配重方式，采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿功能。

19. 可单手快速更换不同类型和大小的样本夹

20.适配样品夹≥6种；包含：通用样品夹、冷冻样品夹、超大样品夹、圆形样品夹等。

21.刀架适配≥5种；包含宽刀架、窄刀架、二合一刀架、N型刀架、NZ型刀架等，适用于一次性的宽、窄刀片、钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织

22. 粗进速度：≥3种可调，300μm/s，800μm/s、1800μm/s等

23.具备独立控制面板，具备图形化按键式操作，支持戴手套操作

24.具备可视信号和声音信号，提示剩余进样距离

25.刀架组件具有唯一编号，批量清洁时刀架组件不混淆

品目2-11：岩盐气溶胶治疗仪

1、环境要求和工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：30%～70%；大气压力：86kPa～106kPa；

2、电源电压：电压：AC 220V；频率：50Hz；额定功率：50W±5%；

3、通过研磨原理产生岩盐气溶胶；

4、工作时间：5-95min调节，步进5min；

6、岩盐气溶胶浓度调节≥10档，浓度≥3mg/m3（需提供检验报告）；

7、产生的岩盐气溶胶，规格5μm的颗粒数量占总颗粒数的比例≥80%；

8、适用范围：用以治疗呼吸系统疾病（需提供注册证含此功能）

9、具有研磨系统，研磨仓为316不锈钢材质；

10、具有设置记忆功能：开机时默认为上次设置的功能和时间；

11、档位：转速、风速≥5档调节；

12、具有倒计时功能，结束后自动停止工作；

13、显示方式:液晶显示屏，中文菜单；按键操作；

14、具备历史记录功能；

15、具备可查看最近一次治疗的时间和模式功能；

品目2-12：肺功能测试系统

一、主要用途：

1、设备用途：主要用于可配合完成指定呼吸动作的成人或者儿童的肺功能参数测量，为内科呼吸道疾病做辅助诊断、外科胸腹部手术术前安全评估、以及化疗药物及其他药物对肺的影响评价、职业性肺疾病劳动力鉴定等。

2、测试项目：

1）用力肺活量检查（流速／容量）

2）慢肺活量检查

3）分钟最大通气量MVV检查

4）支气管舒张试验检查

5）一口气法弥散残气测试

6）体积描计测试肺容量

二、主要技术要求

1、测试参数：

1）常规通气参数：最大吸气肺活量（VC IN)、最大呼气肺活量（VC EX)、最大肺活量（VC MAX)、补吸气量（IRV)、补呼气量（ERV)、潮气量（VT)、深吸气量（IC)、用力吸气、呼气肺活量（FVC IN,FVC)、呼气0.75s,1s,2s,3s,6s量（FEV.75,FEV1,FEV2,FEV3,FEV6)、分钟最大通气量（MVV)、呼气1秒量（FEV1）与最大肺活量（VC MAX）的比值（FEV1%VCmax)、呼气1秒量（F EV1）与用力呼气肺活量（FVC）的比值（FEV1%FVC)等

2）弥散残气测量参数：一氧化碳弥散量（DLCO)、一氧化碳弥散率（比弥散）(KCO)、残气量（RV)、肺泡量（VA)、肺总量（TLC)、功能残气量（FRC)、残总比（%)(RV/TLC)等

▲2、流量传感器：采用超声流量传感器

3、传感器结构：传感器内置，呼吸管路中空，没有共同回路

4、传感器要求：传感器无筛网压差片等易损件、无需加热功能，降低损耗

5、呼吸流量测试范围：0—±20L/S

6、呼吸容量测试范围：0—20L

▲7、弥散测试气体技术：使用ERS/ATS 推荐的 He（氦气）和 CO（一氧化碳）的检测技术作为弥散残气的检测

8、一氧化碳CO气体分析器采用快速红外线法，测量范围：（0～0.3）%、测量精度：±1%

▲9、氦气He气体分析器采用数字超声摩尔分子检测技术，测量范围：（0–20）%
▲10、体积描记功能模块

10.1体描测量参数包含：体描法肺总量 TLC、体描法功能残气 FRC、体描法残气量 RV、体描 法残总比RV/TLC、体描法功能残位 FRC/TLC、气道传导性 Gaw tot、体描法气道 阻力 Raw tot、特定气道阻力(sRaw tot)

11、体描箱体材料采用≥12 毫米含有PVB胶片的防爆钢化玻璃材质，可承受紫外线直射杀菌

12、体积描记标准箱容量：≥900L

13、箱压传感器测量范围：-1kPa~+1kPa，测量精度：±1%

14、设备校准定标要求：设备系统可自动校准定标，无需操作员每天手动容量及三流速定标

15、消毒方式：可在体描箱内增加紫外线灯实现内外消杀

16、质量控制：具有体描质量控制技术，箱内座椅底部内置电动的模拟肺盒全自动定标系统

17、软件能智能判断测试结果是否符合质控要求，并且可以自动质控分级，依据 ATS/ERS 自动计算质控评级 A、B、C、D、E、F，受检者检 查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确

18、软件具备Z得分（标准分数）辅助判断功能，避免漏诊或误诊

19、设备进行测试前无需预热，即可保证测试数据的准确性

品目2-13：凝血和血小板功能分析仪

- 1.采用国际血液粘滞度检测通用标准方法。

- 2.动态、准确、快速监测，监测对象为自然全血及抗凝全血的凝血全过程。

- 3.凝血功能检测时间≤15min ；凝血酶生成时间 ACT：≤160s；凝血速率CR:10-36 ；血小板功能PF≥1；

- 4.可检测显示内容：至少包括ACT CR PF TP PA。

- 5.采用二氧化硅内源性弱激活剂，检测多种Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂。

- 6.样本类型：自然全血和抗凝全血，使用自然全血即刻检测，也可使用枸橼酸钠抗凝后四个小时内检测。检测用血量≤0.36ml。

- 7.具备快速指导成分输血，降低血浆、纤维蛋白原、血小板的输注量。

- 8.具备快速、动态监测血栓与出血及恶性肿瘤等因素引起的临床病理综合症DIC（弥散性血管内凝血）。

- 9.用于检测和指导各类抗凝药物监测，对不同剂量肝素、低分子肝素、新型口服抗凝药以及活血化瘀中药药效的检测等。

- 10.具备单通道分析；可同时或单独完成各类检测工作。

- 11.质控：具有基准质控和标准质控功能，可提供质控过程曲线和质控结果。需连接医院LIS或HIS数据通讯功能。

- 12.软件功能：中、英文专用系统软件，具备自动记录、存储检测结果、打印报告等功能。

- 13.真彩触控屏≥7英寸；具备实时显示动态检测数据、记录显示曲线。

- 14.内置锂电池，满电在25℃环境，正常监测≥4个小时 。

- 15.具备数据存储，断电情况下设备可即时、自动、独立保存≥250个检测数据。

- 16.具备RFID读写装置，具备精准扫描电子标签质控检测试剂盒功能，可自动识别试剂型号，生产时间，判断效期，并对产品生产过程和使用溯源，确保检测有效性和安全性，具有提示功能。

品目2-14：Nd：YAG激光治疗机

- 具备中文操作页面；

- 功率：功率≥60W可调，步进1W；

- 工作模式：≥3种以上工作模式，包括连续照射、单次照射、重复照射等；

- 脉冲技术：具有脉冲发射技术

- 脉冲宽度：脉宽≥0.5ms

- 输出脉冲频率≥100Hz

- 安全级别：BF

- 临床应用范围：用于对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射等。

- 组织渗透深度：≥4mm，具备止血功能；

- 光束传输系统：标准SMA 905连接头；

- 提供光纤型号：≥2种，包括400微米、600微米等；

- 光纤可复用：可以

- 光纤手具：具备配套手具，适用于开放手术及内窥镜手术；

- 激光波长：1064nm±5nm

- 操作界面：彩色触摸屏≥8英寸；

- 吸收色基：水和血红蛋白同时吸收

- 冷却系统：封闭循环水冷及风冷双重冷却

- 安全功能：单次激光输出≥200J能量剂量时，具备提示；超过总设定的能量剂量，暂停激光发射。

- 外部环境安全：整机通过EMC，无辐射

- 具备功率校准系统

- 激光输出功率的不稳定度：≤4%

- 激光输出功率的复现性：≤3%

- 指示光工作方式：≥4种，包括出光时关、连续、闪烁、出光时开等；

- 温度显示：具备激光器实时温度显示；

- 具备能量监控功能：可实时显示设备电流、实时监控并调节激光能量；

- 具备手术累计能量输出总值功能。

品目2-15：胃肠镜视野清晰度增强仪

一、技术参数

1、具备加热恒温功能：冲洗液可加热至37℃恒温。

2、副送水口冲洗流量可调范围：30ml/min ~ 300ml/min

3、有磁力搅拌功能：用于冲洗液的自动配置

4、启动方式：脚踏开关

5、钳管口冲洗流量调节范围：100ml/min~900ml/min

6、冲洗管路（泵管+延长管）：复用品（硅胶）一次性用品（PVC）

7、容器：体积≥1800ml

二、配置

1、胃肠镜视野清晰度增强仪主机 1台

2、电源线 1件

3、脚踏开关 1件

4、容器 2个

5、磁力搅拌子 2个

6、冲洗管-泵管 3根

7、冲洗管-延长管 2根

8、冲洗包 1盒

9、钳管口连接器 2个

10、副送水口连接器 1个

11、易插易取连接器 2个

品目2-16：食道PH值和阻抗检测仪

一、硬件功能

1、具有阻抗和PH值监测功能；

2、阻抗传感器数量：≥8个

3、pH传感器数量：≥1个

4、电极导管直径：2.0mm；

5、导管pH测量范围：1.0 ~ 9.0；

6、导管pH测量精确度：pH导管的测量精确度≤0.5

7、记录仪阻抗测量范围：100Ω~10,000Ω；

8、记录仪阻抗测量精确度：精确度≤5%；

9、记录仪按键功能：自定义状态键，睡觉状态键、进食状态键，服药状态键，烧心状态键和咳嗽状态键等；

二、软件功能：

1、显示全部阻抗及PH曲线图；

2、可录入受检者信息，联机进行阻抗-PH电极导管校准；

3、向导式分析软件，指导整个操作步骤，

3、自动数据分析，自动扫描和统计反流次数，依据数据进行分析、诊断、出具报告；

5、具备DeMeester评分和SI、SAP反流症状分析；

6、支持新病人数据库的导入和导出；

7、患者日记编辑功能，反流统计手动编辑功能

三、配置清单

- 记录仪 1台；

- 校准套装1套（试管架，试管，校准液2瓶）；

- 记录仪挎包1个；

- 电极导管1根。

品目2-17：紫外线消毒灯

1.消毒范围：室内仪器、物体表面，及室内空气消毒（需提供卫生安全评价报告证明）

2.消毒效果评估检测报告，需提供表面灭活病毒模拟场景实验检测报告，表面灭活细菌、真菌模拟场景实验检测报告和表面消毒现场试验报告

3.消毒方法：通过紫外线UVC波长253.7nm照射破坏微生物的DNA和RNA的分子结构

4.具备磁共振兼容≥3T（需提供检测说明）

5.紫外线灯管性能（需提供卫生安全评价报告证明）

6. 紫外线灯管数量≥3根

7.紫外线灯管功率≥150W

8.具备紧急启停功能

9.系统配置功能：灯管工作状态，累计工作时间、安装状态、、控制延时等

品目2-18：红外线治疗仪

- 1、立式主机，可移动，带脚轮，安全脚刹；

2、治疗光谱波长：600-3400nm连续宽带光谱；（提供证明材料）

3、治疗头最大输出光功率：≥30W；

4、治疗头出光口光斑直径：Φ≥120mm；

5、操控方式：彩色液晶触摸屏≥7英寸 ；

6、治疗头调节支臂：万向阻尼支臂，臂长≥60厘米；

7、治疗时间控制功能：30s～60min范围可调节；

8、治疗输出控制模式：振荡模式；

9、振荡模式下，具备输出功率能在设定的大小功率之间随时间动态变化功能；（提供证明材料）

10、显示功能：实时显示治疗头型号、治疗参数、治疗时间进度及治疗功率强度动态变化曲线；

11、具有语音提示操作功能，语音大小可调节；

12、通过第三方检测机构抗干扰电磁兼容检测；（提供检测报告）

13、具有治疗头控温功能；

14、倾倒断电功能：具有；

15、手控急停开关：具有。

、

品目2-19：中频治疗仪

1、工作频率：基波工作频率为1kHz～10kHz，允差±10%。

2、输出电流：在500负载电阻下，最大输出电流≥50mA，输出电流极限≤100mA。

3、调制频率：调制频率范围0～150Hz。

4、调幅度：双极输出方式调幅范围0～100%，允差≤±5%。

5、调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波等。

6、差频频率：0～200Hz，允差≤±10%或±1Hz。

7、差频变化周期：差频变化周期为24s，允差≤±10%。

8、脉动直流输出电压：离子导入输出方式脉动直流输出电压≤100V。

9、治疗时间：0min～99min可调，步长1min，允差≤±5%。

10、电极加热温度：加热≥8档可调，热温度范围22～55℃。

11、安全类型：Ｉ类、BF型。

13、运行模式：连续运行。

14、输出通道数：四通道。双极中频输出四路，脉动直流输出四路，干扰电输出两路。

15、治疗方式：脉冲波调制中频电疗、干扰电治疗（同步或异步控制，多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电等）。

16、治疗处方数：内置治疗处方≥100种。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

- （3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。