# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 6-1 | 小动物麻醉机 | 2 | 否 |
|  | 6-2 | 动物监护仓 | 1 | 否 |
|  | 6-3 | 大动物呼吸机 | 1 | 否 |
|  | 6-4 | 体温维持仪 | 2 | 否 |
|  | 6-5 | 小动物旋转跑步机（转棒仪） | 2 | 否 |
|  | 6-6 | 社会交互（小动物三箱社交实验） | 1 | 否 |
|  | 6-7 | 温控水迷宫配分析软件摄像头及电脑 | 1 | 否 |
|  | 6-8 | 高架迷宫 | 1 | 否 |
|  | 6-9 | 八臂迷宫 | 1 | 否 |
|  | 6-10 | 巴恩斯迷宫配分析软件摄像头及电脑 | 1 | 否 |
|  | 6-11 | 冷光源 | 4 | 否 |
|  | 6-12 | 双目体式显微镜 | 2 | 否 |
|  | 6-13 | 小动物颅骨钻 | 2 | 否 |
|  | 6-14 | 小动物麻醉注射定位系统 | 2 | 否 |
|  | 6-15 | N2气瓶及气瓶架 | 1 | 否 |
|  | 6-16 | CO2气瓶及气瓶架 | 2 | 否 |
|  | 6-17 | 单通道微量注射泵 | 2 | 否 |
|  | 6-18 | 静脉注射显像仪 | 1 | 否 |
|  | 6-19 | 鼠尾无创血压测定仪 | 1 | 否 |
|  | 6-20 | 双极电凝 | 2 | 否 |
|  | 6-21 | 体重秤 | 2 | 否 |
| 07 | 7-1 | 激光超声联合成像脑微循环观察系统 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：进口产品为合同签订后90天内交付，国产为合同签

订后30天内交付

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）：三年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置科研设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日起36个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供36个月免费保修服务的产品，供应商应提供满足36个月的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。

质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

### 06包：

品目6-1：小动物麻醉机

- 采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，减少死腔；可用于大鼠、小鼠、

- 兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉；蒸发器输出压力波动范围P≤2.5kPa，内部可承受≥50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃；蒸发器容量≥120ml，带流量和温度自动补偿功能；流量计可控范围0-4L/min，圆柱形浮子指示。

- 2.具备独立诱导盒和面罩开关，支持同时开启完成双通道实验；

- 3.具备快速充氧开关；充氧速度≥10L/min；输出浓度可调，输出不受流量、

- 温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。具备温度和流量补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出;旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%：

- 废气回收器噪音≤50dB；风速可调节范围8～60L/min，流速连续可调并实

- 时显示于LED屏幕；具有称重功能，称量范围为1～2000g，分辨率≤1g。两级报警：饱和≥900g预警、超重≥1000g报警，报警声光提示，可一键报警静音，可进行称重显示数值归零；

- 5.空气泵噪音≤40db，进气口流量≥18L/min。

品目6-2：动物监护仓

- 1.触摸显示屏≥7英寸。

- # 2.具备智能温控系统，采用半导体元件均衡升温和制冷，温度可调节范围:15-40℃，控制精度≤±0.5℃。智能湿控系统，同时具备加湿和除湿功能；湿度可调节范围:40%-70%RH。

- ▲3.具备内置红外探头，可监控CO2浓度变化，CO2浓度监控范围：500-4000ppm。通过CO2吸收剂-内循环和外通风方式清除仓内CO2，防止监护仓内CO2蓄积；支持动物进行输氧疗法，氧气浓度控制范围：20%-60%；具备氧气浓度校准功能。

- 4.内置多重报警事件：温湿度、CO2浓度过高、传感器故障、控温故障等异常报警。

- 5.紫外线灯：高效254mm紫外线石英镀膜；时间调节范围：5-60分钟，分辨率≤1分钟，初始值30分钟。

品目6-3：大动物呼吸机

- 1.涡轮驱动，无需驱动气体。

- 2.最小潮气量≤4mL，潮气量可调节范围：4-1500mL；配呼气末正压(PEEP）功能，PEEP可调节范围：3-20cmH2O, OFF。

- ▲3.具备输入动物体重可自动匹配呼吸参数功能，适用动物体重范围：0.4kg-150kg。

- 4.开机自检：示意图指引，快速启动，确保涡轮功能、电源电压、传感器以及气密性等。具备多重报警：系统内置多重报警事件，具备处理提示；主界面显示：压力-时间波形图、气道峰压值、实时潮气量、分钟通气量等参数；配两个风箱：0-300mL、300-1500mL。气道压力可调节范围：5-50cmH2O。触摸屏≥7英寸，分辨率≥1024*600px。

- 5.具备三种工作模式：VCV、PCV和Apnea模式。

品目6-4：体温维持仪

- 1.LCD触摸屏，实时显示测量温度、设置温度、加温状态、运行状态、故障提醒等功能；

- 2.温度控制设置范围20-45℃，分辨率≤0.1℃，精度≤0.2℃，支持摄氏度和华氏度切换；

- 3.具备实时监测加热垫和探头温度功能；具备安全保护功能；具备显示双通道界面，可同时给两只动物保温，可独立操作；实时显示加热垫工作状态进度条；监测通道工作状态：空转、警示、和正常工作等；可设置报警提示信息：探头、加热垫、声音，指示灯等可选择开启与关闭，可选择一键式操作；具备硅胶材质加热垫； 具有 ≥3种不同规格加热垫,适应不同实验平台；配有相应的隔热层，防止金属台面的温度流失，影响保温效果。

品目6-5：小动物旋转跑步机（转棒仪）

- 1.转速范围：0-40转/分钟，调整度：≤2转/分；

- # 2.跌落光电流自动记录 ；

- 3.具备匀加速、匀减速、分段加速、分段减速等功能；

- 4.加速度可调节； 具有初始速度4转/分钟功能；

- 5.具备统计分析功能，实时统计每组数据的平均值和标准差；

- ▲6.支持小鼠、大鼠试验； 大鼠转棒直径：70±2mm，小鼠转棒直径：30±2mm； 每个通道可以独立计时，减小计时误差；

- 7.具备打印机； 有数据接口。

品目6-6：社会交互（小动物三箱社交实验）

- 1.用于评估自闭症行为的实验。中间两个挡板为透明材质，其余板材为不透

- 明材质；围栅笼笼柱为无色透明材质，尺寸约长*宽*高*≥60mm*40mm*20mm；

- 2.具备记录分析动物的移动轨迹、速度、距离、时间、起始点、停留时间、

- 时间的比例、头部朝向、身体延长、站立、潜伏期等多个实验指标；

- 3.针对实验室拍摄环境条件差异，具备视频探测工具，可调节阈值，获得最

- 佳的动物识别效果，各个区域的亮度和对比度能够独立调整；

- 4.USB相机；有效像素≥130W，分辨率≥1280*1024，帧率≥30FPS，画幅比例

- 4：3；

- 5.无需对动物进行颜色标记或染色处理，就能实现动物的轨迹跟踪和社会交

- 互行为识别。

品目6-7：温控水迷宫配分析软件摄像头及电脑

1.用于评价啮齿类动物空间学习记忆能力的行为学实验。采用模块化设计，包括实验模块和功能模块，选择不同的模块满足多种需求。

- 2.支持连接BNC模拟相机、Web相机和USB数码相机进行实时录制与采集分

- 析，支持直接加载前期录制好的视频进行数据分析。

- 3.支持实时摄像并同步采集分析，采集过程中可将原始数据录制成视频保存

- 并进行后续再分析。

- 4.可记录分析动物的运动情况，如轨迹、速度（平均/最大/最小速度）、距

- 离、时间等以及动物进入特定区域的潜伏期、停留时间和时间比例、动物进入特定区域的次数等；可记录动物的全局活动量，以及辨别动物某些精细动作如头部朝向、身体延长、站立等多个实验指标。

- 5.具备视频探测优化工具，针对实验室拍摄环境条件差异，可调节同一场景内各个区域的亮度和对比度，以及调节背景噪点以获得最佳的动物识别效果。

- 6.轨迹追踪记录分析具备≥4种检测模式：含中心点轨迹追踪、三点检测、手工记录检测、色彩识别检测等。

- 7.全局活动量监测模式用于强迫游泳、悬尾实验等，可监测动物包括局部肢体的全局活动情况和整体静止状态。具备多种方式自定义视频的分析时间：前期准备时间的扣除、截取中间的时间段进行特定分析、将一个视频拆分成多段视频分别进行分析等。

- 8.具备静态背景扣除法，可人工消除未留空白背景的视频中的追踪目标，也

- 可人工修正轨迹误差，可自动消除动物摆尾的影响。

- 软件支持安装多台工作站，可离线分析数据；支持批量分析多个轨迹。支

- 持自定义多个特殊事件（如舔足、起跳等）标记，通过热键快速标记动物某一时刻的特殊行为活动。分析的最终数据包含实验数据、实验信息、图像信息、动物数据库等信息，支持以文件格式保存。

▲10.软件具备水迷宫、旷场、T/Y迷宫、高架十字迷宫、条件位置偏好、社会交互、强迫游泳/悬尾等实验模块，提供实验区域规划模板以及数据报告模板。

11.无需对动物进行颜色标记或染色处理，即可记录动物轨迹以及动物之间的社会交互活动。利用分组进展图表可快速查看实验组别间的数据结果偏差,可输出组间对比图。

12.配：支架、下水配件、下水软管、侧面布帘等。自动恒定水温，含辅助加热系统，迷宫外圈直径≥150cm，内圈直径≥120cm，高≥50cm；支架占地直径≥1.7m，支架高度≥200cm。

13.数据处理工作站：INTEL CPU W-2245 4.7GHz, ≥64GB 内存, ≥11GB 独立显卡GDDR5 或以上,≥ 512GB SSD, ≥2TB 硬盘,DVD-RW,ATX CASE and POWER,≥1G 网卡,RS232 3 Axis interface,Win11 64位。

品目6-8：高架迷宫

1.具有量化动物焦虑的能力。

2.具备视频探测优化工具，针对实验室拍摄环境条件差异，可独立调节同一场景内各个区域的亮度和对比度，以及调节背景噪点以获得最佳的动物识别效果。

3.灰色有机玻璃材质，闭臂墙高长宽≥15cm*30cm*5cm。开臂墙高长宽≥1cm*30cm*5cm。高架高度≥50cm。

4.摄像系统方向可调整，有效像素≥130W，分辨率≥1280*1024，帧率≥30FPS，画幅比例约4：3，信噪比≤45db，动态范围＞68dB。

品目6-9：八臂迷宫

1.评估小动物的空间记忆能力。

2.灰色亚克力；配门，无支架，挡板装好后可拆卸。八臂(内腔)长宽高≥25cm×6cm×15cm，中间八边形对边距离≥20cm，整体直径约≥75cm。

3.软件支持实时摄像并同步采集分析，采集过程中可将原始数据录制成视频保存并进行后续再分析；采用静态背景扣除法，可人工消除未留空白背景的视频中的追踪目标，也可人工修正轨迹误差，可自动消除动物摆尾的影响。

品目6-10：巴恩斯迷宫配分析软件摄像头及电脑

1.用于评估大小鼠的空间学习和记忆。采用模块化设计，包括实验模块和功能模块，选择不同的模块以满足多种需求。

2.支持连接BNC模拟相机、Web相机和USB数码相机进行实时录制与采集分析，也可以直接加载前期录制好的视频进行数据分析。

3.软件支持实时摄像并同步采集分析，采集过程中可将原始数据录制成视频保存并进行后续再分析。可记录分析动物的运动情况，如轨迹、速度、距离、时间等以及动物进入特定区域的潜伏期、停留时间和时间比例、动物进入特定区域的次数等；也可记录动物的全局活动量，以及辨别动物某些精细动作如头部朝向、身体延长、站立等多个实验指标。

# 4.具备视频探测优化工具，针对实验室拍摄环境条件差异，可独立调节同一场景内各个区域的亮度和对比度，以及调节背景噪点以获得最佳的动物识别效果。

5.轨迹追踪记录分析包含≥4种检测模式：中心点轨迹追踪、三点检测、手工记录检测、色彩识别检测等。全局活动量监测模式用于强迫游泳、悬尾实验等，可监测动物包括局部肢体的全局活动情况和整体静止状态。可多种方式自定义视频的分析时间，包括前期准备时间的扣除，以及截取中间的时间段进行特定分析，或者将一个视频拆分成多段视频分别进行分析。

6.具备静态背景扣除法，可人工消除未留空白背景的视频中的追踪目标，也可人工修正轨迹误差，可自动消除动物摆尾的影响。软件允许安装多台电脑工作站，实现数据的离线分析；也可批量分析多个轨迹。

7.通过电脑热键快速标记动物某一时刻的特殊行为活动，如舔足、起跳等。可为每一只动物设定独特的数据信息，可批量导入Excel编辑好的动物信息；可详细设置需要显现和隐藏的所有相关参数以获定制化的数据报告。分析的最终数据包含实验数据、实验信息、图像信息、动物数据库等所有信息，并以统一的文件格式进行保存。

▲8.软件具备水迷宫、旷场、T/Y迷宫、高架十字迷宫、条件位置偏好、社会交互、强迫游泳/悬尾等多个常用的实验模块，具备实验区域规划模板以及数据报告模板。

9.无需对动物进行颜色标记或染色处理，即可在同一实验场景下同时记录1-8只动物的轨迹追踪以及动物之间的社会交互活动。利用分组进展图表工具可快速查看实验组别间的数据结果偏差,可输出组间对比图。

10.桌面直径≥92cm，孔径≥5cm，高≥77cm，20个孔，孔到桌面边缘的距离≥8cm；目标盒子底面≥45*82mm，上面是≥10*8cm，高约6cm；斜坡≥45度；其他孔下方的假盒子凹槽直径≥47mm，深度≥1cm；凹槽和孔是对应的，小鼠凹槽中心距离边沿距离≥8cm。

11. 数据处理工作站INTEL CPU W-2245 4.7GHz, ≥64GB 内存, ≥11GB 独立显卡GDDR5 或以上,≥ 512GB SSD, ≥2TB 硬盘,DVD-RW,ATX CASE and POWER,≥1G 网卡,RS232 3 Axis interface,Win11 64位。

品目6-11：冷光源

1.双光纤同轴照明，输出电压稳定；可连续调光，色温≥3200K。

2.灯泡：≥150W卤素灯，额定寿命≥200h。

3.冷却方式：风冷。

品目6-12：双目体式显微镜

1.目镜倍数：10X大视野平场目镜，视场直径≥φ20mm；物镜倍数：0.67X-4.5X物镜变倍比1:6.7；双目观察头：瞳距：55-77mm；视度调节：±5屈光度；倾斜≥45°；旋转360°；视场范围：30mm-5mm。

2.总放大倍数：6.7X-45X(10X目镜）；3.35X-22.5X(10X目镜+0.5X辅助镜）；

3.工作距离：(10X目镜）≥100mm；工作距离：(10X目镜+0.5X辅助镜）≥170mm；万向支架：旋转：360°，长短自由伸缩。

品目6-13：小动物颅骨钻

1.转速可达≥35,000rpm；

2.支持选择正向或逆向旋转；支持手动、脚踏方式控制；

3.配钻头：0.5mm（10）， 0.8mm（10），1.0mm（10）。

品目6-14：小动物麻醉注射定位系统

- ▲1.应用于小动物脑部精确定位，便于执行对脑区的注射、记录、破坏、刺激等实验操作，大鼠、小鼠适配器各一只；

- 2.可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、电极、套管等使用；

- 3.耳杆锁紧方式:压板方式；T型螺栓和角度锁定旋钮分离，保证任意角度的操作；双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动平滑；具备显示屏：实时显示三维坐标位置，并可在移动任意位置归零；

- 4.具备根据脑图谱直接进行定位功能；

- ▲5.具备独立的传感器及LCD显示屏，读数精度≥10μm；无电子噪声，便于电生理实验。

品目6-15：N2气瓶及气瓶架

- 1.材质：37Mn 高强度钢（适用于高压环境）；

- 2.容量≥40 L（常见标准容量）；

- 3.最高耐受工作压力： 150 ±5bar（15 MPa）； 试验压力：250±5 bar（25

- MPa）。

品目6-16：CO2气瓶及气瓶架

- 1.材质：37Mn 高强度钢（适用于高压环境）；

- 2.容量：≥40 L（常见标准容量）；

3.最高耐受工作压力：150±5 bar（15 MPa）； 试验压力：250±5 bar（25 MPa）。

品目6-17：单通道微量注射泵

- 1.具备锁屏功能，防止运行过程中误操作；四种组合工作方式：注射、吸收、注射/吸收、吸收/注射；恒定速率下具备定量或定时两种注射、吸收方式；支持于多品牌的进口注射器或国产微量注射器搭配使用；液晶触控面板设置参数；

- 2.夹持注射器量程范围0.5-1000μL；

- ▲3.皮升级注射精度，流量速率3.5 pL/min-3.8 mL/min；精确度≤±0.5%，重复性≤±0.05%。

品目6-18：静脉注射显像仪

- 1.李氏快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠（配两个鼠筒）；

- 2.放大镜≥5倍；

- 3.LED 黄光灯≥0.5W ；配有使鼠尾血管充盈的压块；带有注射角度调整机

- 脚和吸盘机脚，配带压块释放手动开关和脚踏开关；电源适配器：输入：AC100-220V 50Hz；输出：2V 2A。

品目6-19：鼠尾无创血压测定仪

- ▲1.采用光电容积脉搏法，通过加压后压力与脉波的对应关系间接无创伤的得到测量鼠的血压；测量参数：心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP 、平均压MBP等；

- ▲2.脉波范围0-1000BPM, 血压测定范围：40-350mmHg；

- 测量对象：大鼠与小鼠，包括新生鼠、老龄鼠（约10-1800g）；支持各品系

- 的及各种肥胖等模型；

- 具备鼠性化的设计，采用软固定的方式；采用帆布与鼠网结合方式，让测

- 量鼠在空间内保持安静状态；

- 5.可对麻醉及休克状态的动物进行无创血压检测；

- 6.主机有液晶显示屏，测试数据可存入SD卡；配有USB接口，支持连接电脑控

- 制测量，数据可存储、管理等；

- 7.具备自带温度设定功能，温度范围：30-40度，可调节；

- 8.具备智能化设计，可通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动开始测

- 量。结果自行统计输出；

- 9.系统软件具备编辑与统计功能；

- 10.数据处理方式：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告；

- 11.系统软件具备定时测量，自定时间表，可用于术中的血压监测。

品目6-20：双极电凝

- 1.双极自动电凝≥70W；主频≥450KHz；

- 2.具有双极自动功能及输出时间控制功能、双极脚控输出功能；

- 3.具有输出功率自动补偿功能。

品目6-21：体重秤

- 1.系统操作有：计数功能，百分比，自动校准，校准多点选择；内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备；

- 2.量程：≥6000g；

- 3.精度：≤1g；

- 4.验收具备首次计量合格。

### 07包：

品目7-1：激光超声联合成像脑微循环观察系统

一、技术参数

- 1.成像模式包含：超声成像、光声显微成像。

- 2.整机具备一体化设计；激光器、扫描单元、光路、探测器、样品仓、控制器等主要成像部分为一体化。

- ▲3.兼容多小鼠、大鼠、兔子等活体样品成像，样品空间≥600mm*250mm*400mm。

- 4.配置纳秒脉冲激光器≥4台

- ▲4.1纳秒激光器，波长532nm，脉冲宽度≤6ns，重复频率≥1MHz。

- ▲4.2纳秒激光器，波长515nm，脉冲宽度≤6ns，重复频率≥1MHz。

- ▲4.3纳秒激光器，波长730-870nm可调，脉冲宽度≤12ns，单脉冲能量≥800μJ。

- ▲4.4纳秒激光器，波长1064nm，脉冲宽度≤6ns，重复频率≥50kHz，单脉冲能量≥1000μJ。

- 4.5所有激光器均可以实现激光强度独立调节，不同波段激光器光路耦合扫描成像。

- 5.激光扫描成像单元

- 5.1扫描模式包括B-scan（X-Z）与C-scan（XYZ）。

  - 5.2高速高精度扫描：加速度≥49800mm/s2，扫描单元精度≤0.1μm。

  - ▲5.3 单轴最大扫描速度≥248mm/s

  - 5.4超大视野成像，单次扫描光声成像最大视野≥20mmx20mm（无图像拼接），可向下无级调整成像视野大小。

  - 5.5高速光声成像C-scan单次扫描，视野3×3mm下：XYZ三维成像时间≤42s@xy分辨率 5μm；视野20×20mm下：XYZ三维成像时间≤505s@xy分辨率20μm。

  - 5.6高速光声成像B-scan速度，单次扫描视野2mm下：≥20FPS@xy分辨率5μm，单次扫描视野5mm下：≥10FPS@xy分辨率5μm。

  - 5.7成像支持探测深度≥8mm。

  - ▲5.8光声成像XY最大成像分辨率≤1.0μm@532nm。

  - 5.9超声换能器中心频率≥48MHz。

  - ▲5.10  采样频率≥480MS/s

- 6.系统功能

- 6.1兼容激光器、扫描单元、探测模块、数模转换等硬件控制功能。

- ▲6.2 一键式光声成像模态电动切换：光学分辨率光声成像与声学分辨率光声成像通过软件控制实现不同模态之间电动转换。

  - 6.3可实现B-scan、C-scan等多种模式、不同成像速度、不同成像视野可调节。

  - 6.4数据可保存可导出，支持后续个性化数据分析。

  - ▲6.5血流动力学功能模块，包含：血氧饱和度成像、血流速度成像、氧代谢速率成像，支持ROI定量分析。

  - 6.6温度控制：具备独立的温度控制系统，保障激光器工作温度、样品仓温度、探测单元工作等温度。

  - 6.7软件终身免费升级。

- 7.大鼠、小鼠实验动物装置一套

- 7.1动物可倾斜角度≥28°，支持倾斜角度调节方向≥2。

- 7.2支持大小鼠脑固定与立体定位。

- 7.3支持动物底板与水槽独立温控，并稳定在37℃。

- 7.4支持心脏、肺、肾脏、肝脏等软组织固定，含固定吸盘。

- 8.小动物呼吸麻醉机一台，包含蒸发罐、麻醉诱导盒、空气泵、回收器、小动物圆锥面罩（包含小鼠、大鼠、面罩和麻醉面罩固定平台）。

- 9.图形工作站一台，CPU: Intel i7 13代以上；内存条：DDR4, 64GB以上；硬盘：≥2T SSD，≥2T HDD；高清显示屏≥24英寸；无线键盘及鼠标套装。

UPS电源一台，容量≥3000VA/2400W，输入电压范围115~300AC，输出电压220VAC。