采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 神经监护系统 | 1 | 否 | 三年 |
| 2 | 2-1 | 穿戴监护仪 | 26 | 否 | 三年 |
|  | 2-2 | 监护仪（1拖10） | 1 | 否 | 三年 |
|  | 2-3 | 监护仪（1拖15） | 2 | 否 | 三年 |
|  | 2-4 | 中央站 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 2-5 | 神经监护系统 | 1 | 否 | 三年 |
| 3 | 3-1 | 监护仪1 | 5 | 否 | 三年 |
|  | 3-2 | 监护仪2 | 15 | 否 | 三年 |
|  | 3-3 | 颅内压监护仪 | 2 | 否 | 三年 |
| 4 | 4-1 | 监护仪（1拖4） | 1 | 否 | 三年 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后90日内。

1.2 交货地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机（含所配探头）3年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。（投标人和制造商需要同时提供承诺函并加盖单位公章）

整机（含所配探头）3年质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的3年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

1.2、供应商还需要提供质保期结束后，维保费用最高不超过合同金额8%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 01包：

## 品目1-1：神经监护系统

## 数量：1套

1.项目用途

1.1 评估神经重症患者的脑功能状态和意识状态，评估脑供血情况，同步血流动力学和脑氧监测，为临床指导治疗提供全面综合解决方案

▲1.2 整体配置要求

具备脑血流监护模块、脑电功能监护模块、脑组织氧监测模块。要求所有检查模块用统一的数据库管理，具备病例查找、报告统计、数据导出科研分析等功能。

2.脑电采集放大器功能要求:

▲2.1放大器布局：电极插孔排列满足国际10-20脑电头模示意分布图，额、顶、枕、颞不同脑区的电极分布在头模上直观分布。放大器通道同时具备旧版国际10-20标准导联系统和新版10-10标准导联系统两种命名要求的标签符号（提供放大器实物照片）。

2.2放大器通道数：≥32导。脑电通道≥25个，≥4对多功能双极通道，≥3个心电专用通道，≥4个直流通道，≥2个地线通道，≥2个参考通道，1个血氧通道，1个事件标记通道

2.3放大器与主机传输方式：同时支持有线和无线传输（无需中继设备直接传输）

▲2.4输入阻抗：≥1000M

2.5共模抑制比：≥130dB

2.6噪音：≤1.0V pk-pk

▲2.7采样率：所有通道同时采集时，每个通道的采样率256、512、1024、2048、4096、8192、16384Hz可选

2.8灵敏度：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、300、500μV/mm可调

2.9高频滤波：10-2000Hz，多挡可调；

2.10低频滤波：0.01-320Hz，多挡可调；

2.11陷波滤波器：50/60Hz

2.12扫描速度：0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、12、15cm/s或6、8、10、15、30、60、120、240mm/s或0.5、1、1.5、2、3、6、10、15、20、30、60、80、100秒/屏

3. 脑血流监护模块功能要求:

3.1血流速度检测范围：2-1200cm/s

3.2 可调节过滤范围：50-2000Hz

3.3取样容积调节范围：2MHz:1-20mm；4MHz:1-15mm；

3.4穿透深度调节范围：2MHz:≥150mm;4MHz: ≥85mm;

3.5 高分辨率单侧M模：≥8000门深

3.6能量范围：≥720mw/cm2，具备能量保护功能

4. 脑部与区域组织氧饱和度监护模块

4.1测量参数≥5个：包括组织血氧饱和度(TOI)、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）、组织血红蛋白浓度指数（THI）

4.2通道数：≥2通道监测

4.3采样频率：每秒采集≥18个

4.4探测光源：三种波长的LED；算法：空间分辨算法（SRS）。

4.5发光峰值波长范围：760±20nm、810±20nm、850±20nm

5.脑电软件功能：

▲5.1量化脑电分析软件：≥30种量化分析软件，包括：aEEG，爆发抑制比，爆发间隔，每分钟爆发次数，包络图，DSA光谱图，频谱熵，中值频率，峰值频率，边缘频率，功率谱密度，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率，α/β，α/δ，（α+β）/δ，相对频带能量，绝对频带能量，α变异率，尖波个数，尖波比率，CSI脑状态指数（提供有效证明材料）

5.2振幅整合脑电自动测量功能：自动测量振幅整合脑电的上边界、下边界和睡眠周期

5.3癫痫发作指数：自动监测并提示癫痫发作，自动统计发作次数和发作频率；

5.4爆发与抑制自动分析功能(BS)：对大脑进行人工时域分期，可以监测给予镇静及麻醉药物后脑功能的状态；

5.5频谱熵和CSI昏迷及镇静指数：均为范围0-100的数值，实时显示，用于客观评价镇静深度和意识水平；

5.6α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1,2,3,4分

5.7脑电活动边界频率指数：具备频谱95%和90%边缘频率，可定量评估脑电波频率活动程度；

6.经颅多普勒脑血流软件功能要求：

6.1检测参数：PI、RI、S/D、HR、TIC、TIB、TIS、lindegaard指数、IWM指数

6.2IWM血红细胞数量评估：IWMmax、IWMmean和IWMmin三种

6.3具有脑死亡血流指数：通过软件测量，快速评估脑死亡。

6.4具备噪声抑制功能

6.5脑血流自动调节软件，具备脑血流自动调节功能评估指数MX

6.6具有Lindegaard 指数，用于血管痉挛风险评估

7.软件系统功能要求

7.1具备量化脑电评估指标、脑血流、近红外脑氧、心电、血氧等参数同步趋势和高颗粒度波形在线同步显示，并可生成唯一的数据文件，便于重症大数据管理；

7.2 整合、显示、记录从单个病人采集的脑电、脑氧和脑血流数据，同步通过计算出个体化的定性定量参数，解释生理信号之间的关系，提供临床事件的预测，指导干预；

7.3数据管理和科研支持：多模态数据同步采集后自动保存在指定文件夹中，并可导出为通用格式，应用于科研分析 ；

7.4具备人体模型图，实时直观显示脑电、脑氧、脑血流和颅内压及其它生命体征的数值；

7.5有开放式模拟输入功能，可同步显示接受多个外部设备输入给脑电的数字接口信号，组建多模态监测平台；

▲7.6具备CrCP（临界闭合压）、TPP（组织灌注压）、NICP（无创颅内压）、CO（心输出量）等指标计算功能，要求分析指标在线实时分析，不接受记录后再分析（提供证明材料）

7.7具备最优镇静镇痛滴定分析功能，实时分析脑电镇静指数SE与脑血流调节指数MX、脑氧调节指数COX的相关性

7.8具备自主神经功能评估：包括但不仅限于HR、RRI、HF、LF、LF/HF、RMSSD、SDNN、SDANN，要求记录时在线实时分析，不接受记录后再分析

7.9压力反射敏感性评估：BRS、BPV，要求记录时在线实时分析，不接受记录后再分析

7.10具备认知功能评估alpha弥散指数

▲7.11具备自动持续评估意识障碍程度功能（ABCD分型趋势，提供软件著作权或专利说明）

7.12 脑功能调节指数在线计算：实时计算分析脑血流调节指数MX，脑氧调节指数COX，TFA传递函数调节、最优动脉压U型曲线等；

7.13脑功能调节负荷评估（CFM Burden）：通过红、橙、黄、绿等不同的颜色提示脑功能调节指数是否处于正常范围。

8.视频系统：

8.1 摄像头分辨率：≥1920*1080

8.2 双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示

8.3 旋转范围：360°无死角拍摄

## 02包：

## 品目2-1：穿戴监护仪

## 数量：26套

1、整机要求：

  - 1.1监护系统可以直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动、上厕所时进行生命体征监测，保障患者的安全监测。

  - 1.2可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护。

  - ▲1.3心电监测的模块部分重量需要≤40g。

  - 1.4安全规格：ECG, SpO2 , RESP， NIBP监测参数防电击程度不低于CF型。

  - 1.5穿戴监护包含显示屏，分辨率≥240*240像素，至少支持一道波形显示。

  - 1.6续航：血氧、心电监测部分工作时间不小于48h，NIBP监测可至少完成600次测量

  - 1.7穿戴监护各主机部分支持的清洁消毒剂≥40种。

  - 1.8工作温度范围：0~40°C。

  - 1.9工作相对湿度范围；15~95%。

  - 1.10穿戴监护各主机部分防水等级支持IPX2或更高。

2、监测参数：

  - 2.1支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测。

  - 2.2心率测量范围：成人测量范围15-300bpm，小儿测量范围15-350bpm。

  - 2.3呼吸测量导联可选导联I和导联II。

  - 2.4呼吸测量范围：0-200rpm。

  - 2.5血氧饱和度在70%-100%范围内，运动状态下精度晓以大义±3%。

  - 2.6血氧饱和度支持PI监测，测量范围0.05%-20.0%。

  - 2.7支持指环式血氧附件。

  - 2.8NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg。

  - 2.9NIBP测量提供手动，自动，连续、序列和整点等测量模式。

  - 2.10可监测患者睡眠时间、运动时间。

  - ▲2.11至少支持患者4种状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒。

3、系统功能：

  - ▲3.1图形化提示心电、血氧附件脱落，帮助医护团队更直观了解附件情况。

  - 3.2支持不小于8小时的趋势数据存储。

  - ▲3.3可与中央站连接，中央站可显示穿戴模式界面，包括呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等。

  - 3.4支持≤2分钟向中央站发送显示生理参数；支持切换监护模式，可切换到连续波形和数值的监测与呈现。

## 品目2-2：监护仪（1拖10）

## 数量：1套

一、中央监护系统技术参数：

中央站（1套）：

1.CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸；

2.支持≥64床病人集中管理，可以控制监护仪接收、解除和转移病人、启动和停止NIBP测量、报警暂停和复位、调整报警级别和上下限、一键进入夜间模式和隐私模式。

3.中央站/工作站主机可支持连接至少3个显示屏，可以支持3840*2160的显示分辨率，单个显示屏可显示≥36个病人的数据。

4、中心监护系统可监测参数ECG、ST、QT/QTc、 RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2、TcGas等（提供证明材料）

5.中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式

6.支持HL7协议，可与医院信息系统连接。

7.具备≥240小时趋势数据存储，≥240小时全息波形数据存储，≥240小时ST片段数据存储，支持≥3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警前后≥15秒波形

8.支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据

9.支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出；

10.支持升级单病床监护仪、呼吸机、麻醉机、输注设备信息集中显示

11.可与医院护理系统互联互通，实时上传下载病人生命体征

二、中端监护仪（10台）

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

3.显示屏≥170度可视范围，提供证明材料。

4.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；

5.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

6.监护仪设计使用年限≥10年。

7.USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备，提供明材料

▲8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

9.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，提供说明书证明材料。

10.监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。

11.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

12.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

13.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

14.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

15.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供证明材料

16.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

17.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

18.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

19.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供证明材料。

20.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，提供证明材料。

21.具有图形化技术报警指示功能。

22.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

23.配备2.4G/5G无线WiFi，方便无线联网。

## 品目2-3：监护仪（1拖15）

## 数量：2套

（一）中央站（1套）：

1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸；

2、支持≥64床病人集中管理，可以控制监护仪接收、解除和转移病人、启动和停止NIBP测量、报警暂停和复位、调整报警级别和上下限、一键进入夜间模式和隐私模式。

3、中央站/工作站主机可支持连接至少3个显示屏，可以支持3840*2160的显示分辨率，单个显示屏可显示≥36个病人的数据。

▲4、中心监护系统可监测参数ECG、ST、QT/QTc、 RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2、TcGas等（提供有效证明材料）

5、中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式

6、支持HL7协议，可与医院信息系统连接。

7、具备≥240小时趋势数据存储，≥240小时全息波形数据存储，≥240小时ST片段数据存储，支持至少≥3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警前后≥15秒波形

8、支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据

9、支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出

10、支持升级单病床监护仪、呼吸机、麻醉机、输注设备信息集中显示

（二）高端监护仪（1台）：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个

2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

3.可内置锂电池，供电时间≥4小时

4.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

5.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8.ECG支持3/5导心电监测。

9.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析（提供有效证明材料）

10.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

11.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

12.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

13.无创血：压支持手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

14.NIBP测量：25～290mmHg

▲15.指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

16.支持双通道有创压IBP监测，支持≥6通道有创压监测

17.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50～360mmHg

18.支持≥6道IBP波形叠加显示

19.配备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数（提供有效证明材料）；

▲20.配备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

▲21.支持rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量。

22.支持ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量系统功能：

23.具有图形化报警指示功能；

24.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

25.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

26.配备具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能（提供有效证明材料）；

27.配备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化（提供有效证明材料）；

28.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

29.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

30.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

31.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

32.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

三、中端监护仪（14台）

技术参数：

1、主机基本参数：

1.1、一体化便携监护仪，彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800，波形显示通道≥10通道。

1.2、监护仪工作模式：夜间模式、待机模式。

1.3、具备USB接口，可导出数据。

1.4、内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4h。

1.5、主机防水等级：IPX1或以上。

2、参数监测：

2.1、具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉博和体温监测功能，适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.2、ECG、TEMP、SpO2、NIBP监测装置抗电击程度：防除颤CF型。

2.3、心电监测：

2.3.1、心电波形扫描速度：6.25mm/s～50 mm/s范围内≥4档可选。

2.3.2、心脏下壁、侧壁和前壁对应的多个ST片段可同屏实时显示。

2.3.3、心律失常分析≥25种,包括房颤分析。

2.3.4、可实时监测QT和QTc，测量范围：200～800ms。

2.3.5、具备心电多导同步分析功能。

2.3.6、呼吸频率测量范围：0～200rpm。

2.3.7、具备24小时心电概览报告查看与打印功能，包括心率统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果。

2.4、血氧监测：

2.4.1、具备SpO2、PR和PI参数实时监测功能。

2.4.2、PR测量范围：20～300bpm。

2.4.3、配备指套式血氧探头，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.5、无创血压监测：

2.5.1、监测模式：手动、自动、连续、序列。

2.5.2、成人收缩压测量范围：30～290mmH。

2.5.3、具备24小时血压统计结果。

2.6、体温监测：可监测双通道温差, 并可更改体温通道标名。

3、系统功能：

3.1、具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.2、具备MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）、NEWS2（英国早期预警评分2）评分功能，可定时自动EWS评分，支持动态刷新EWS和EWS报警。

3.3、所有监测参数报警限可一键自动设置。

3.4、事件回顾≥1000条，每条报警事件可存储≥30s三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。

3.5、NIBP测量结果回顾≥1000组。

3.6、监护仪设计使用年限≥10年（提供铭牌或说明书证明）。

## 品目2-4：中央站

## 数量：1套

1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸；

2、支持≥64床病人集中管理，可以控制监护仪接收、解除和转移病人、启动和停止NIBP测量、报警暂停和复位、调整报警级别和上下限、一键进入夜间模式和隐私模式。

3、中央站/工作站主机可支持连接至少3个显示屏，可以支持3840*2160的显示分辨率，单个显示屏可显示≥36个病人的数据。

▲4、中心监护系统可监测参数ECG、ST、QT/QTc、 RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2、TcGas等（提供有效证明材料）

5、中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式

6、支持HL7协议，可与医院信息系统连接。

7、具备≥240小时趋势数据存储，≥240小时全息波形数据存储，≥240小时ST片段数据存储，支持≥3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警前后≥15秒波形

8、支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据

9，支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出

10，支持升级单病床监护仪、呼吸机、麻醉机、输注设备信息集中显示

## 品目2-5：神经监护系统

## 数量：1套

（一）功能要求

通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、脑电图、TOF 等测试项目，为手术医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中大脑神经的活动，指导手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。

（二）技术参数

1 放大器

1.1、通道数：≥32 通道

▲1.2、放大器上每个电极输入孔都提供独立的检测指示灯，确保每个输入端的信号正常输入（需提供证明文件）

1.3、灵敏度：EP：0-25mV，≥40级可调；EMG：10、20、50、100、200、500、1000、2000 毫秒/分度, 10个分度

1.4、高频滤波：6或12dB/oct；1-500Hz；

1.4、低频滤波：12或24dB/oct；50-4000Hz；

1.5、共模抑制比：≥110dB；

1.6、输入阻抗：≥1000MΩ；

1.7、噪声水平：≤1.5 μV p-p；

1.8、A/D 转换：≥16 位；

1.9、采样频率：≥20kHz；

1.10、扫描速度： 0.1-1000ms/D，≥10 级可调；

1.11、具备电刀干扰检测功能（提供有效证明文件）；

2 电刺激器

2.1 具备恒流、恒压电刺激器；

2.2、刺激器脉冲串频率（1-10000Hz），脉冲宽度为25-1000μs；

2.3、≥16个高电流刺激端口，刺激频率最高100Hz，具备单向脉冲、双向脉冲等刺激模式。

2.4、高电流输出范围为：0-100mA，400Vmax；20mA 以下精度为≤0.1mA；20mA 以上精度为≤1mA；

2.5、脉冲持续时间：0.025-1.0ms；

2.6、安全限制：在参数超过安全限制时将会自动关机，重新刺激的最短时间≤5s；

2.7、恒压经颅电刺激器：支持快充模式和慢充模式；

▲2.8、高电流刺激器、低电流刺激器、恒压刺激器一体式设计；

2.9、经颅电刺激：≥4个恒压电刺激输出；输出范围为0-1000V，最大1000mA；脉宽：35-75uS；双脉冲在6ms至500ms最大可以连续刺激10个刺激脉冲；

3 声音刺激器

3.1、测试：左耳，右耳，或双耳；

3.2、刺激声强范围：刺激声强范围0-134dB，范围内分档可调，调节步长1dB

3.3、刺激频率为： 0.1pps‒100pps（脉冲/秒）；

4 视觉刺激器

4.1、左， 右或双侧视觉刺激；

4.2、波长：全光谱白色光源；

4.3、峰值发光强度：3×5500mcd用户核实

5 软件功能要求

5.1、监测项目:包括脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。

5.2、可多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测，全方位监测手术中处有风险的功能神经。

5.3、麻醉情况监测：通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接全自动测得各个波形衰减程度的数值，以直方图方式显示；

5.4、肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，通过编辑界面可以编辑每个电极的名称和进行通道的定义；

5.5、脑电图功能：原始脑电图显示及回访，具有 CSA 、DSA 、CDSA 等图谱及趋势显示，进行分析；

5.6、内置≥20种手术专业模块；

5.7、中文软件：原厂中文软件（提供有效证明文件） ；

5.8、在一个测试方案内可以定义≥8 个32通道的集合，电极组合≥32通道；

5.9  数据显示窗口可以被拆分以及移动， 自由编辑；

5.10 具有近神经探测功能（需提供证明文件）；

5.11 具备专业肌肉引导图；

5.12 诱发电位功能：支持实时显示波形数据≥三种方式：（1）数据绝对值；（2）每个波形与基线的差值；（3）每个波形与基线的百分比数据；

5.13 具备D波模式，用于测试脊髓的运动通路，使用硬膜外导管电极从脊髓硬膜外腔，记录 D 波反应；

▲5.14 设备可以和手术动力系统及导航系统连用，可实现在导航屏幕上同时观测电生理监测图像；（提供有效证明文件）

## 03包：

## 品目3-1：监护仪1

## 数量：5套

一、外观设计

1.1 产品为适用于成人、小儿、新生儿病房监护及床边监护的插件式监护仪；

1.2 ≥15英寸LED高清液晶显示屏，分辨率≥1920*1080像素；

▲1.3 多参数监测模块为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时显示与观察；

1.4 主机具有≥4个插件槽；

1.5 具有智能光感器，自动调节屏幕亮度功能；

1.6 具有触摸操作，软键盘可支持中文手写、拼音、英文3种输入法；

1.7 具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池；

1.8 具备通信网络接口，网络接口为千兆网络接口；

二、监测参数

▲2.1 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温及有创血压等基础参数，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿；

2.2 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

2.3耐极化电压：≥±850mV，系统噪声≤25μv；

2.4 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制比≥105dB；

2.5 可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿；

▲2.6 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

2.7 ≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

2.8 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV——+2.5mV;

2.9 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms；

2.10 具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；

▲2.11 可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；

2.12 血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；

2.13 NIBP测量范围：

成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；

小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg；

新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg；

2.14 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

2.15 具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

2.16 具有双通道体温监测，应支持CY和YSI两种体温探头类型；

三、软件功能

3.1 具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等；

3.2 用户可随意调节界面布局波形和参数功能；

3.3 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。

3.4 计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

3.5 支持≥160小时趋势图/表、≥2000组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾

3.6 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

3.7 记录仪实时记录事件：8s、16s、32s、连续可供选择；

3.8 临床辅助决策功能：具备脓毒症筛查、GCS评分、早期预警评分、起搏分析、CCHD筛查等

## 品目3-2：监护仪2

## 数量：15套

  - 1.适用于成人、小儿的监测。

  - 2.支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过80*140*30mm，重量＜360g，配备挂包，便于病人随身携带。

  - ▲3.防水防尘等级符合IP44要求。

  - 4.满足1.5米跌落测试要求。

  - ▲5.基线复位时间：≤3s。

  - 6.显示屏幕尺寸：≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

  - 7.采集盒使用时长：≥220小时（心电连续测量）。

  - 8.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

  - ▲9.呼吸具有来源于血氧与来源于胸阻抗法 2种方式可选。

  - 10.提供3/5导心电监护，支持选配升级6/12导心电监护。

  - 11.ECG显示精度支持：1.25mm/mV (×0.125)、2.5mm/mV (×0.25)、5mm/mV (×0.5)、10mm/mV(×1)、20mm/mV (×2)、40mm/mV(×4)、AUTO。

  - 12.波形扫描速度 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

  - 13.工频滤波支持：诊断模式滤波、监护模式滤波、运动模式滤波、运动加强模式滤波、ST 模式滤波：50Hz/60Hz 工频滤波

  - 14.心电算法：具有多导心电监护算法。

  - 15.支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能。

  - ▲16.主机支持袖带血压测量，测量时间≤18秒。

  - ▲17.支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测（非NIBP的连续测量模式）。

  - 18.具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

  - 19.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

  - ▲20.  脉率测量范围：20~300 bpm。

  - 21.心率范围，提供3/5导心电监护，心率范围：成人：15bpm ~300bpm，小儿：15bpm ~350bpm。

  - ▲22.支持≥30种实时心律失常分析，支持房颤报警。

  - 23.QT/QTc测量：具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

  - 24.ST值报警	具备单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

  - 25.设备工作模式：支持遥测、监护双模式。

  - ▲26.遥测设备支持30种以上消毒剂进行消毒。

  - 27.窒息报警时间设置：具备窒息报警时间设置。

  - 28.呼吸范围：呼吸范围：0rpm~200rpm。

  - 29.血氧测量范围：0%~100%。

  - 30.可显示弱灌注指数（PI）。

  - 31.报警显示与存储：遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警，中央监护系统支持20000组报警记录存储、回顾。

## 品目3-3：颅内压监护仪

## 数量：2套

1.≥7英寸液晶屏，可视角度≥120°，屏幕亮度6挡可调

2.操作控制：屏触摸控制，或按键控制

3.传感器校零：具备一键校零功能

4.压力显示:

4.1显示精度：1mmHg或0.1kPa。

4.2显示范围：-10mmHg～100mmHg或-1.33kPa~ 13.33kPa

4.3趋势波形显示平均压力值变化，量程自动调整

4.4显示时长可选30min、60min、2h、4h、 8h、24h

4.5可回顾≥14天压力历史趋势

4.6压力报警限设置范围：-10mmHg～100mmHg或或-1.0kPa~ 13.3kPa

5.温度显示：

5.1显示精度：0.1℃或0.2℉

5.2显示范围：25℃～45℃或77℉～113℉

5.3温度报警限设置范围25℃～45℃或77℉～113℉

5.4报警功能：具有电池电源低提示报警、传感器脱落报警、平均压力超限报警、平均温度超限报警等，报警音量≥4档可调。

5.5患者信息：可输入患者信息，并将患者信息存储在传感器中。

5.6数据存储：可存储≥7个患者连续14天压力/温度趋势数据，数据可导出。

5.7外部供电电压：220VAC±10%

5.8具备可充电锂电池，续航2小时以上。

## 04包：

## 品目4-1：监护仪（1拖4）

## 数量：1套

监护仪四台

1．主机功能

▲1.1 模块化、插件式监护仪，中英文操作界面；

1.2 主机：无风扇设计；

1.3电容彩色触摸屏≥15英寸，分辨率≥1280 x 800，屏幕显示波形通道数≥12，数字区≥4；

1.4  具备触屏及屏幕快捷键；

1.5 配置网络接口，可连接中央站；

1.6 具有≥7种预配置情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置；

1.7支持≥3个扩展模块，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作；

▲1.8 内置无线网卡。

1.9 可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节；

1.10 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

1.10.1大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察；

1.10.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换；

1.10.3 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置；

1.11 具有教学演示模式；

1.12 具有OxyCRG新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化；

1.13 具有高清分屏显示功能；

1.14 具有趋势存储及图表回顾168小时；

1.15 具有全息回顾72小时；

1.16 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储200幅快照；

1.17 报警功能：

1.17.1 具备四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置；

1.17.2 具有报警自动触发记录打印功能；

1.17.3 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警；

1.18内置式锂电池，续航时间≥4小时；

1.19 支持热敏记录仪，实现监护仪床旁打印；

1.19.1 具备软材质提手，记录纸有安装方向提示；

1.19.2 支持自选三通道记录打印，水平分辨率最小24点/mm，垂直分辨率最小8点/mm；

1.20 主机重量≤5.5kg （含电池）；

1.21 主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试，需提供证明材料；

1.22支持早期预警评分EWS，采用NEWS2/MEWS协议，并支持通过HL7直接输出EWS。

1.23支持二维码和传统条码的扫描仪；

1.24可设定显示屏和报警灯亮度根据环境光自动调节；

1.25支持夜间模式， 屏幕亮度和报警音量可单独设置；

▲1.26内置电子手册，可随时在线查看操作说明；

1.27支持报警灯360°可视，并可支持手势声音报警静音功能；

1.28支持多参数自定义通知功能，用户可自定义设置各个临床参数限制，突破限制可通知信息。

1.29中央站满足连接现有同品牌监护仪上传；

2．监测功能

▲2.1监测参数：包括心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创。

▲2.2双通道有创压力与双通道体温可同时监测，支持Masimo血氧算法；

2.3支持呼末二氧化碳、麻醉气体、心排量、熵指数、肌松（机械和电子）、BIS双频指数监测模块；

2.4心电监测 ECG；

2.4.1可选择3/5/10导联心电监测，支持级联导联监测，支持采集12导联心电波形；

▲2.4.2支持同步多导联心律失常分析≥3通道（提供有效证明材料）；

2.4.3支持心律失常分析≥20种；

▲2.4.4起搏器监测功能：支持单腔或双腔或多腔起搏器监测，通过显示各种彩色起搏器标记脉搏，在心电图上指示起搏器活动；

2.4.5支持ST段分析及趋势回顾≥168小时；

▲2.4.6 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，（提供有效证明材料）

2.4.7 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节；

2.4.8 图形趋势支持房颤（ A-fib）报警显示，提供有效证明材料。

2.4.9 心率测量范围：20-300bpm；

2.4.10 扫描速度：12.5或25或50 mm/s；

▲2.4.11、具备自动测量、波形分类与自动解释功能提供有效证明材料）。

2.4.12、支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童分析；支持男性、女性特异性分析。

2.5血氧饱和度监测 SPO2；

2.5.1 采用红外光吸收技术。

2.5.2 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。

2.5.3 脉率：30 ~ 250次/分；精度：± 2次/分。

2.5.4 支持PI灌注指数；

2.5.5 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。（提供白皮书支持）；

2.5.6测量响应时间可选，支持快速模式≤3s响应；

2.5.7 测量和显示范围：1 ~ 100 %；精度：成人± 2 %、新生儿± 3 %。

2.5.8 脉率：20 ~ 250次/分；精度：± 3次/分。

2.6无创血压监测 NIBP

▲2.6.1 支持双管路双脉冲步进式放气振荡法，充气及放气独立工作，STAT 模式下≤14S即可获取一组血压

2.6.2 测量模式：支持手动、自动、序列测量模式、STAT

2.6.3 支持静脉阻滞功能

2.6.4测量范围：

收缩压：成人/小儿：30-290mmHg

新生儿：30-140mmHg

平均压：成人/小儿：20-260mmHg

新生儿：20-125mmHg

舒张压：成人/小儿：10-220mmHg

新生儿：10-110mmHg

2.6.5 主界面同屏显示6组NIBP 历史测量结果

2.7呼吸监测 RESP

2.7.1测量方法：支持胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

2.7.2阻抗法监测导联：呼吸I、II、RL-LL导联自动识别且自动切换，识别胸式呼吸和腹式呼吸

2.7.3测量范围: 成人/儿童 4-120次/分，新生儿 4-180次/分

2.7.4测量精度：±5 % or ±5 次/分

2.7.5支持阻抗呼吸和CO2的呼吸频率RR的数值分别单独显示，并且有各自的报警限值（提供截图证明）

2.8体温监测 TEMP

2.8.1采用YSI温度测量技术

2.8.2 支持两道体温监测

2.8.3测量范围: 10℃-45℃

2.8.4测量精度: ±0.1℃

2.9有创压力监测 IBP

2.9.1测量范围: -40 to 320 mmHg

2.9.2测量精度: ±5 % or ±2 mmHg

2.9.3支持组合≥三道有创压波形

2.9.4支持≥三通道有创压力监测

▲2.9.5 监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率（SPV）和脉压变异率（PPV）。（提供截图证明）

2.9.6 支持自动优化最佳标度

3. 网络功能

3.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

3.2 配网口，支持与中央监护系统的数据传输。

3.3支持IEEE802.11 a/b/g/n协议

3.4具备WPA-Enterprise、WPA2-Enterprise加密认证

▲3.5 支持同网络内≥1000台设备隔床跨视，支持远程报警自动查看（AVOA），且自动提示隔床报警

3.6 支持Gateway等设备，可将数据传输到第三方系统

3.7支持电缆直接连接监护仪及同品牌麻醉机，并将麻醉机的监测参数及肺功能测定数据、通气、气体数据传输到监护仪上

4.中央监护系统一台：

4.1.支持参数：BIS、EEG、Entropy、NMT、RM、ScvO2、SPI、SPV、SVO2、能量代谢等。

4.2.如通过外设适配器连接呼吸机，可显示实时呼吸波形（压力、流速和二氧化碳浓度）以及其他呼吸机设置。

4.3. 全息回顾储存时间≥144个小时。含：ECG（ 12导联）、SPO2、RR、CO2、压力、流速及有创血压的高保真波形储存，。

▲4.4.监护仪心电数据可上传到同品牌心电信息网络系统。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少8年的备件供应。

4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。