采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 大孔径CT模拟定位机 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 大孔径CT模拟定位机 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订之日起60个日历日内。

1.2 交货地点：北京清华长庚医院：北京市昌平区立汤路168号

首都医科大学附属北京友谊医院：北京市西城区永安路95号

2.付款条件（进度和方式）：由成交人分别与北京清华长庚医院、首都医科大学附属北京友谊医院通过签订分合同确定。具体付款方式详见第六部分 采购合同。

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4、质保服务：

1.1、供应商所提供设备应为设备到货之日前6个月内生产，并提供设备由原厂出具的售后服务承诺：承诺整机5年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机5年质保指：由原厂工程师安装完成，经第三方检测及验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、供应商还需要提供质保期结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

- 三、技术要求

- 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市属医院配置大孔径CT模拟定位机设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

### 01包

- 品目1-1

- 一、标的名称：大孔径CT模拟定位机

- 二、数量：1台

三、用途（适用范围）：用于CT引导下穿刺等介入医疗需求与放射治疗模拟定位，为放射治疗计划设计提供影像资料。

四、主机系统技术规格及概述：

1、机架系统：

1.1 扫描架孔径≥85cm。

▲1.2 扫描架倾角：±30°。

2、高压发生器：

▲2.1 功率：≥80kW。

3、球管：

3.1 球管最大电流≥650mA。

3.2 球管最小电流≤10mA。

3.3 球管电压范围：70kV-140kV。

3.4 球管电压可调档位数量≥5档。

▲3.5 球管阳极等效热容量≥25MHU。

4、探测器：

4.1 探测器类型：时空探测器。

▲4.2 探测器Z轴物理排数：≥40排。

4.3 探测器Z轴覆盖宽度：≥22mm。

4.4 每排探测器单元数（X-Y轴）：≥900个。

4.5 探测器单元Z轴最薄物理厚度：≤0.6mm 。

4.6 最快转速时每圈数据采样率：≥4800views/360°。

4.7提供：内置三维激光定位系统。

5、扫描床系统：

5.1 扫描床可扫描垂直升降最低高度：55cm。

5.2 扫描床水平移动范围：≥210cm。

5.3扫描床水平可扫描范围：≥175cm。

5.4 扫描床水平移动速度：≥200mm/s。

5.5 扫描床承重量：≥300kg。

5.6 床水平定位精度：±0.25mm。

5.7 扫描床控制脚踏开关：具备。

6、扫描参数：

6.1 机架最快旋转扫描时间≤0.4秒/360°。

6.2 最薄图像层厚：≥0.55mm。

6.3 扫描采集视野：≥60cm。

▲6.4 扩展采集视野：≥80cm。

6.5 定位片扫描长度：≥175cm。

6.6 定位片扫描宽度：≥60cm。

7、图像质量：

7.1 X-Y轴空间分辨率：18.5LP/CM@0%MTF。

7.2 Z轴空间分辨率@0%MTF：19 LP/CM@0%MTF。

7.3 密度分辨率：2mm@0.3%。

7.4 CT值范围：-1024HU~ +32768HU。

7.5 标准图像重建矩阵：≥512×512。

7.6 最大重建矩阵：≥1024×1024。

8、主控制台计算机系统 不低于：

8.1 CPU：4核。

8.2 内存：24GB。

8.3 硬盘容量：1TB+960G。

8.4 图像存储量：1,830,000幅。

8.5 存储系统：DVD-RW。

8.6 液晶显示器：24英寸″,1920×1200。

8.7 图像格式：DICOM 3.0。

8.8 传输存储：具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能。

8.9 自动语言提示功能。

8.10 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D。

9、功能模块：

9.1 具备自动勾画软件。

▲9.2 具备介入扫描软件系统，可进行扩展升级。

9.3 具备高清图像重建算法、去金属伪影算法等高清成像平台。

▲9.4 具备4D扫描系统，并提供与医院现有光学体表系统的对接集成方案，具备前瞻性与回顾性扫描功能。

9.5 提供与医院现有加速器的呼吸门控系统对接联动方案。

9.6 具备双能减影扫描技术并可重建能谱图像。

9.7 具备多平面重建 MPR、最大密度投影(MIP)、最小密度投影(MinIP)、曲面重建(CPR)容积三维重建 (VR)、肺结节评估软件包、结肠高级应用软件包等15项临床应用软件。

- 10、放疗模拟定位：

- 10.1 放射治疗专用平床板及适配条。

- 10.2 放疗模拟定位扫描。

- 10.3 智能铅点自动识别。

- 10.4 复位图像自动匹配。

- 10.5 患者固定装置包，可适配模拟定位患者使用。

- 10.6 原厂质控模体及分析软件。

五、第三方配套设备

▲1、五轴移动激光定位系统。

2、高压注射器（双桶）。

3、提供模拟定位辅助用品一套：多功能恒温烤箱1套、楔形垫2组。（高密度泡沫或聚氨酯材质，每组至少4种型号）

▲4、提供CT辐射剂量及KV、mAs等参数质控设备1套，包括一体化测量探头、测量数据读取软硬件等。

▲5、提供质控设备1套：CT图像质量检测模体1套、人体仿真模体1套（腹部仿真呼吸运动模体）、激光灯质控模体1套。

6、提供激光水平仪1个、高精度电子水平尺1个。

7、提供RT数据管理系统1套并与his对接。

### 02包：

### 品目2-1

- 一、标的名称：大孔径CT模拟定位机

- 二、数量：1台

- 三、采购需求：

1 设备概况：

▲1.1 为保证设备稳定性，球管、探测器和高压发生器等核心影像链部件均为同一制造商原厂制造，并提供证明材料。

1.2 需满足基本放疗定位的需求，可实现多种肿瘤部位的定位等功能。

2 主要技术规格要求：

2.1 机架系统：

▲2.1.1 机架孔径≥85 cm。

2.1.2 滑环类型：低压滑环。

2.1.3 数据传输方式：射频信号传递。

▲2.1.4 探测器物理排数≥32排。

▲2.1.5 每排探测器物理通道个数≥900。

2.1.6 探测器单元总数≥29000。

2.1.7 冷却方式：风冷。

2.2 扫描床：

2.2.1 床面水平移动范围≥160cm。

2.2.2 最大扫描范围≥1350mm。

2.2.3 床面最大水平移动速度≥200mm/秒。

2.2.4 床面最大承重≥220KG。

2.2.5 具备放疗专用碳纤维模拟定位平板床面。

2.2.6 床板匹配医科达和瓦里安直线加速器。

2.2.7 水平进床精度≤1mm。

2.2.8 垂直升降精度≤1mm。

2.3 X线系统：

2.3.1 高压发生器功率≥75KW。

2.3.2 球管热容量（非等效）≥7MHU。

▲2.3.3 球管阳极最大散热率≥1700KHU/分钟。

2.3.4 球管小焦点：≤0.8×0.8mm。

2.3.5 球管大焦点：≤1.0×1.2mm。

2.3.6 最大球管电流：≥600mA。

2.3.7 球管电压70~140KV。

▲2.3.8 电压调节≥5档。

2.4 控制台：

2.4.1 计算机：CPU4核，硬盘>2T，操作系统10以上。

2.4.2 计算机内存≥32GB。

2.4.3 图像存储量：≥800,000幅。

2.4.4 一体化图像光盘存储系统CD-RW（DICOM兼容）。

2.4.5 液晶超薄平面显示器≥24寸：分辨率≥1920X1080。

2.4.6 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行。

2.4.7 可以独立完成MPR,SSD,MIP,三维容积等重建功能。

2.4.8 具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输。

2.4.9 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务。

2.5 扫描参数：

2.5.1 扫描速度：≤0.5sec/360° 。

▲2.5.2 扫描成像速度：≥64层图像/360°。

2.5.3 最薄螺旋扫描层厚：≤0.6mm。

2.5.4 图像重建速度：≥50幅/秒。（512X512矩阵）

▲2.5.5 最大扫描视野SFOV：≥60cm。

2.5.6 最大显示视野EFOV：≥85cm。

2.5.7 最小显示视野：≤5cm。

2.5.8 图像重建矩阵：≥512X512。

▲2.5.9 单次螺旋连续扫描时间：≥300秒

2.5.10 具备快速扫描协议集成方案: 肺部等组织结构的范围自动识别，将剂量降到最低。

2.6 图像质量：

2.6.1 空间分辨率(2%MTF)：≥15.0 LP/cm。

2.6.2 空间分辨率(10%MTF)：≥14.4 LP/cm。

2.6.3 空间分辨率(50%MTF)：≥11.5 LP/cm。

2.6.4 低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤12mGy, 20cm体模。

2.6.5 CT值范围：－1024~＋50000。

2.7 临床应用软件：

2.7.1 MPR，曲面重建MPR。

2.7.2 三维（3D、SSD）软件。

2.7.3 最大及最小密度投影(MIP, MinP)。

2.7.4 三维容积测量评估功能：出血量的评估；小结节容积，密度与内部结构的评估。

2.7.5 三维容积漫游软件和组织器官的彩色容积重建与显示(VRT)。

2.7.6 容积透明重建功能，用于肺和支气管，骨骼系统的显示。

2.7.7 造影剂自动跟踪软件，在血管内造影剂浓度达到设定值后自动触发个体化增强扫描。

2.7.8 儿童低剂量成像软件和扫描序列。

2.8 具备原厂双能量能谱扫描平台。

2.9 通过球管电压变化可辨别、分析不同的组织及病变。

2.10 主控台可以完成虚拟能谱重建功能。

2.11 有单独双能量扫描协议，单次进出床过程中即可完成两组条件的数据采集。

2.12 一次性模拟出多种虚拟能量的图像。

▲2.13 具备能谱纯化功能，≥5档能谱纯化扫描电压。

2.14 具备肿瘤同源性分析功能。

2.15 主控台具备模拟定位功能。

2.15.1 手动轮廓勾画，可以利用点对点的自动密度梯度跟踪方法进行勾画，具备传统击点连线法，手动连续画法,二维画法，三维画法，层与层之间拷贝轮廓，在照射野角部设置标记，自动识别器官几何等中心，手动设置等中心，设计多叶光栅。

2.15.2 可在任意角度产生DRR图像，DRR重建矩阵不小于CT矩阵(≥512×512)，DRR视图应同时包含BEV，同时在DRR上可显示靶区及其他组织，照射野大小形状及档块等，DRR的射线能量可由用户设定。

2.15.3 提供病人摆位，固定，参考点，体表标记，假体模型，DRR胶片输出等功能。

2.15.4 完整的轮廓勾画虚拟X光透视图像和虚拟模拟。

2.16 Dicom 3.0 接口，要求能实现DICOM图像的导入和导出及其它所有DICOM服务。

2.17 质控模体：

2.17.1 提供CT模拟定位设备校准专用原厂模体，具备CT质控软件，并可自动生成检测报告。

2.17.2 校准内置激光灯和扫描平面一致性。

2.17.3 可完成均匀性、噪声、层厚质控。

3 具备呼吸运动管理系统：

3.1 具备4D CT呼吸运动管理系统软件。

3.2 需同时支持时相和幅值两种重建方式。

3.3 具备呼吸门控系统。

4 负责接入医院pacs、his系统。

5 配套产品：

5.1 提供CT端光学体表1套

5.2 提供激光定位系统1套（波长520nm，定位精度±0.1mm，照射精度±0.5mm，移动范围≥700mm）

5.3 提供碳纤维一体化固定架2套(包含SBRT组件，可支持SBRT治疗)：

5.3.1 碳纤维一体化固定架2套。

5.3.2 手臂支撑架2套。

5.3.3 透明头枕2套。

5.3.4 膝部垫2套。

5.3.5 俯卧盆腔组件2套。

5.3.6 俯卧乳腺组件2套。

5.3.7 腹部加压组件2套。

5.3.8 腹部气囊加压装置2套。

5.3.9 适配条4个。

5.3.10 固定条4个。

5.4 定位膜和真空袋：

5.4.1 头部定位膜20张。

5.4.2 头颈肩定位膜20张。

5.4.3 俯卧位定位膜40张。

5.4.4 体部定位膜40张。

5.4.5 颈胸部定位膜20张。

5.4.6 头颈肩塑形垫20张。

5.4.7 体部真空袋10个。

5.4.8 乳腺真空袋10个。

5.4.9 四肢真空袋5个。

5.4.10 真空袋挂架2个。

5.4.11 真空泵1个。

5.5 铅衣、铅围脖、手套、眼镜、铅方巾2套。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求 4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （2）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （3）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （4）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

# 3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。

# 若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。