# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市创伤骨科研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 小动物活体Micro-CT | 1套 | 是 |
|  | 1-2 | 体视荧光显微镜 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起180天内完成供货

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市创伤骨科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.	投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.	投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.	投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.	投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.	投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.	在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：质保期≥3年。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

3.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包	品目1-1	小动物活体Micro-CT

（一）主要用途：对离体样本及小动物（小鼠、大鼠）全身进行活体实时X射线断层扫描及三维重构成像。

（二）技术参数：

1、X射线源：

▲1.1、射线源焦点尺寸：≤5µm；

1.2、最高电压：≥100kV；

1.3、功率：≥20W；

1.4、滤片数量：自动金属滤片转换器≥5位置，包括低剂量滤片。

2、X射线探测器：

2.1、探测器类型：CMOS；

2.2、探测器像素数量：≥1000万像素（提供证明材料）；

2.3、探测器像素合并：1×1～8×8；合并方式≥4种可选。

3、辐射保护：

▲3.1、具备实时放射剂量测定功能。可显示给与动物的应用剂量和剂量率（提供软件使用界面截图证明） ；

▲3.2、具备辐射自屏蔽机架，仪器表面X射线辐射剂量≤1µSv/h。

4、集成式生理监测系统：

4.1、具备呼吸门控系统；

4.2、具备心电图门控系统；

4.3、具备小动物运动实时显示和监测系统；

4.4、具备温度稳定控制系统；

4.5、具备气体麻醉接口。

5、动物床和样品台：

5.1、配备样品台、小鼠床和大鼠床；

5.2、动物床配备麻醉气体面罩和管路以及心电图电极和温度传感器的连接器。

6、图像质量：

6.1、最高扫描分辨率/最小像素尺寸：≤3µm；

▲6.2、低对比度分辨率 (10%MTF)/空间分辨率: ≤6µm（提供正交取向的图像假体扫描后的数据作为证明）；

▲6.3 分辨率可调。

7、扫描参数

7.1、扫描视野范围：扫描直径≥75mm；扫描长度≥300mm；

▲7.2、扫描方式：步进式扫描，连续式扫描和螺旋扫描模式；

7.3、扫描同步：支持时间解析4D呼吸门控扫描和心电图门控扫描；

7.4、最快扫描速度：≤4s。

8、断层重建

▲8.1、具备GPU加速重建功能和螺旋扫描重建算法；

8.2、单次扫描后重建最大体积：≥7800×7800×2500体素。

9、成像及分析工作站：

9.1、内存：≥128 GB ；显卡：≥20GB ；硬盘：≥8TB ；液晶显示屏≥24英寸；

9.2、具备扫描控制软件，可进行滤片转换、电压/电流选择和扫描控制选择；

9.3、具备GPU加速数据重建软件；

9.4、具备重建结果可视化软件；

9.5、具备2D/3D图片处理和分析软件；

9.6、具备表面重建可视化软件；

9.7、具备容积重建可视化软件；

9.8、可导出STL格式文件，支持3D打印机和有限元分析。

10、工作条件：

10.1、工作环境温度：18-25℃，工作环境湿度：＜85%；

10.2 电源: AC 100-240V，50-60Hz。

（三）主要配置：

1、小动物MicroCT成像系统：1套；

2、样品台、小鼠和大鼠动物床：1套；

3、骨密度假体：1套；

4、成像及分析工作站：1套；

5、预装扫描控制及分析软件：1套。

（四）售后要求：软件系统提供终身换代更新服务，产生的费用包含在投标总价中。

品目1-2	体视荧光显微镜

（一）用途：可用于观察宏观生物样品，进行镜下解剖操作。

（二）技术参数

1、变倍体：

1.1、复消色差电子变倍体，变倍比：0.8～15X，连续可调，变倍体数值孔径≥0.144；

1.2、可调节变倍速度；

1.3、具备放大倍率记忆功能。

2、体视荧光部分：

2.1、光源：LED冷光源，寿命≥50000h，光源亮度≥6000 lm，可通过控制器、触摸屏和软件控制；

2.2、色温可调节；

2.3、荧光转盘≥5孔；

▲2.4、荧光块≥3组。

3、目镜筒及目镜：

3.1、瞳距：55～75mm连续可调；

▲3.2、10×目镜：视野：≥23mm，双眼屈光度可调节；

▲3.3、1.0×物镜：平场复消色差物镜，工作距离≥60mm。

4、电动调焦机构及底座：

4.1、金属底座，尺寸（W×D×H）≥320×370×40mm；

4.2、电动调焦立柱，调节行程≥490mm；

4.3、防静电耐磨损耐腐蚀台面，带黑、白漫射板；

4.4、具备控制面板，可控制显微镜的电动对焦及电动变倍。

5、控制系统：液晶触摸显示屏≥5英寸，配备操纵杆，可以控制显微镜的电动部件，显示系统需实时呈现关键光学参数。

6、照明系统：

6.1、透射光底座，具备普通透射光明场照明、暗场照明、立体斜照明功能；

6.2、具备反射环形光照明功能。

7、显微镜专用彩色相机：

▲7.1、物理像素：≥2000万像素，像素点尺寸：≤2.8μm × 2.8μm；

7.2、制冷系统：半导体制冷；

▲7.3、图像采集速度：帧速率≥25幅/s@全幅分辨率≥4500×4500；

7.4、动态范围：≥1:4400@1×增益；≥1:25000@ HDR模式；

7.5、具备黑白、彩色模式。

8、图像采集、处理工作站：

8.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥1G；彩色液晶显示器≥27英寸；

▲8.2、软件可具备显微镜电动Z轴控制、多通道荧光自动叠加及自动聚焦功能，可进行Z轴景深扩展；

8.3、具备二维图像格式转化功能，可提供带标尺、长度、面积和荧光强度的报告，可显示灰度地形图；

8.4、具备平滑、中值滤波、边界锐化等图像处理算法；

8.5、具备AVI视频拍摄功能；

8.6、可将多个显微平台数据进行二维关联并校正位移；

8.7、具备3D图像可视化功能，可对3D图像进行动态渲染，并以颜色表示图像深度；

8.8、具备图像去模糊功能，基于最近邻算法的2D背景去除函数，可用于处理2D图片、

8.9、反卷积算法≥3种可选，每种方法采用默认的参数进行图像处理；

8.10、软件自带暗室适应功能。