# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 手术用头架及软轴牵开器 | 1 | 是 |
|  | 1-3 | 射频消融治疗仪 | 1 | 是 |
|  | 1-4 | 肾动脉射频消融仪 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。

3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

4.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1气压弹道式体外冲击波治疗仪

一、用途：供临床治疗骨骼附件软组织慢性疼痛。

二、技术参数：

1、主机、手柄、治疗头为同一品牌。

2、可移动式柜式主机系统：包括主机、台车、空气压缩机，主机与空气压缩机分离。

3、主机控制界面：采用触摸式设计，可调节治疗气压输出大小。

4、主机可调节治疗气压输出，工作压力范围：1.5-4bar连续可调。

5、工作频率范围：4-20Hz可调。

6、电源：AC100-240V，50±2Hz。

7、空气压缩机工作最大噪音：≤45dB。

▲8、空气压缩机具有三级过滤系统，滤芯过滤精度≤0.01μm。

9、空气压缩机最大气流量：≥50L/min。

10、气压弹道式手柄：

10.1手柄具备独立计数器，记录手柄累计使用次数；

10.2手柄具备开关；

10.3手柄有独立减震硅胶软握把。

11、手柄能流密度：≥1.7mJ/mm²。

12、手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度。

13、治疗头：至少包含10mm放散状治疗头、15mm标准放散状治疗头、15mm聚焦状治疗头、15mm放散状治疗头、36mm放散状治疗头。

▲14、冲击波治疗头最大工作脉宽≤5μs（需提供说明书或检测报告）

15、配置：系统主机：1台。独立空压机：1台。台车：1个。治疗手柄：1个。治疗头：5个。

三、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

第1包 品目1-2手术用头架及软轴牵开器

一、用途：用于神经外科术中头部的严格固定和脑组织牵开。

二、技术参数：

1、手术用头架：

1.1、材质：铝合金；

1.2、头夹：

1.2.1、固定：3钉式，３钉按等腰三角形分布；

1.2.2、双钉侧具有≥0-35kg压力指示计；

1.2.3、双钉侧摇杆臂可旋转，可根据颅型对固定的位置进行角度校正。颅钉钉与颅骨的固定角度为90度；

1.2.4、内置弹簧卡锁；

1.2.5、满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位。

1.3、万向轴连接器：

1.3.1、可三维立体空间各360度旋转；

1.3.2、球头关节结合紧密，球头表面光滑；

1.3.3、配合头夹能够满足各种手术体位要求。

1.4、底座：

1.4.1、具有绝缘垫；

1.4.2、固定方式：采用双凸轮动态安全锁，单手柄双锁定；

1.4.3、手柄为黄金把手设计；

1.4.4、端臂间距可调，可匹配任何型号手术床。

1.5、头钉：

1.5.1、成人型可重复使用头钉；

1.5.2、采用钢制材料。

1.5.3、具有阻尼垫。

2、软轴牵开系统：

2.1、头圈：

2.1.1、环式设计，由两个半圆组成，0-180°可调，可实现360°连续牵拉；

2.1.2、可以作为内置手架使用；

▲2.1.3、采用内燕尾槽设计；

2.2、软轴牵开器：

2.2.1、具有6”、9”、12”长度供选择，能够提供头架牵开、床旁牵开等牵开方式；

2.2.2、软轴固定硬度可以连续调节；

2.2.3、软轴球表面采用特殊工艺处理，增加摩擦力度，避免显微镜下反光；

2.2.4、和脑压板一键插入式设计，快速插入或释放脑压板；

2.2.5、蛇臂球节大小均匀一致，长度7mm。

2.3、脑压板：

2.3.1、规格:常规脑压板、显微脑压板、血管脑压板等；

2.3.2、采用快速卡入软轴牵开器端口；

2.3.3、表面采用特殊工艺处理，避免显微镜下反光；

2.3.4、材料易弯折定型；

▲2.3.5、脑压板必须与牵开器为同一品牌。

三、配置：

1、手术用头架：

1.1头夹：1个；

1.2可调节底座	：1个；

1.3万向轴：1个；

1.4成人头钉（可重复使用）：1套；

1.5儿童头钉（可重复使用）：1套；

2、软轴牵开器：

2.1头圈：1个；

2.2蛇形臂：3个；

2.3固定夹：2 个；

2.4支撑杆：2个；

2.5常规脑压板：2套；

2.6显微脑压板：1套；

2.7显微脑压板：1套；

2.8消毒盒：1个；

2.9头圈调节扳手：1个。

四、售后服务：
1、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

2、国内有厂家的售后服务中心，由厂家专业维修人员进行售后服务，而非代理机构进行维修保养。

第1包 品目1-3射频消融治疗仪

一、用途：用于疼痛治疗的射频毁损手术，包括不限于带状疱疹后神经痛、颈胸腰椎痛、关节痛、创伤后神经痛、手术后慢性疼痛、痛性缺血性疾病等各种神经病理性疼痛。

二、技术参数：

1、基本功能：实时阻抗显示、感觉/运动刺激模式，连续射频模式，脉冲射频模式，单极射频模式，双极射频模式，或可达到类似功能的操作模式。

2、感觉/运动刺激模式：

2.1、电压刺激模式：电压刺激幅度范围0-5.0V连续可调，步长精度＜0.1V；

2.2、电流刺激模式：电流刺激幅度范围0-10mA连续可调，步长精度≤0.1mA。

3、脉冲射频模式：能量发放可以从温度、电压、脉宽、频率、时间进行调节，峰值电极≤100V。

4、连续射频模式：不低于2种升温模式，温度设定范围：37-90℃。

▲5、自动升温速率设定功能：具备自动升温速率控制或类似功能的操作模式，升温速率范围：0.1-5℃/s。

6、输出功率：≤50W。

7、工作频率：480KHz±20%。

8、操控方式：手动旋钮/按键模式，支持手动和自动控制。

▲9、针对特殊感染病人和急诊病人，可提供原厂的一次性使用注射射频电极和一次性使用射频套管，长度包括不限于5cm、10cm、15cm，直径包括不限于0.36mm、0.6mm、0.9mm、1.2mm，有超声下加强显影的可选规格型号。

10、配置：主机：1台。电源线：1根。

三、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

第1包 品目1-4肾动脉射频消融仪

一、用途：用于难治性及药物不耐受性高血压患者的交感神经调控降压治疗。

二、技术参数：

1、射频输出：

1.1 单电极最大输出功率：≥5W；

▲1.2 最大测量阻抗：≥1000Ω；

1.3 射频模块总输出功率：≥25W；

1.4 射频工作频率：≤465kHz；

1.5 单次射频标准输出时间：≤90s；

▲1.6 电极材质：金；

1.7 主机以射频能量形式输出。

2、控制功能：

2.1 系统自动设定相关参数，无需手动输入；

2.2 治疗过程中可实时显示温度变化；

2.3 治疗过程中可实时显示阻抗下降百分比；

2.4 具备消融次数计数器功能；

2.5 左右肾可单独统计消融计数；

2.6 具备触控交互操作面板；

2.7 具备声音警报音量输出调节功能；

2.8 具备导管是否插入完成的提示功能。

3、模块交互：

3.1 具备自动识别已使用的重复导管提示功能；

3.2 主机具备可追溯既往使用记录功能；

3.3 系统导管兼容0.014英寸导引导丝；

▲3.4消融电极通道数量≥2个；

3.5 具备左侧、右侧肾动脉标记功能；

3.6 具有消融过程的可视化实时趋势图；

3.7 支持可快速交换消融导管系统；

3.8 系统导管兼容6F指引导管；

3.9 存储治疗报告的摘要数据≥200份。

4、临床应用：

4.1 具有不服药对照的随机对照临床研究证据；

4.2 可对肾动脉分支血管进行消融；

4.3 系统导管最小可消融血管直径≤3mm；

4.4 具备治疗过程过程中出现故障有代码提示。

5、配置：消融主机：1台。手控遥控器：1个。电源线：1根。DVI线：1根。配套推车：1个。

三、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年