采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | CRRT-1 | 3 | 否 | 三年 |
| 2 | 2-1 | CRRT-2 | 7 | 否 | 三年 |
| 3 | 3-1 | 透析机-1 | 3 | 否 | 三年 |
|  | 3-2 | 透析机-2 | 4 | 否 | 三年 |
| 4 | 4-1 | 水处理 | 1 | 否 | 三年 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后90日内。

1.2 交货地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机（含所配探头）3年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。（投标人和制造商需要同时提供承诺函并加盖单位公章）

整机（含所配探头）3年质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的3年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

1.2、供应商还需要提供质保期结束后，维保费用最高不超过合同金额8%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 01包：

## 品目1-1：CRRT-1

## 数量：3套

一、技术要求

1.用途：适用于对患者的连续性肾脏替代治疗

2.治疗模式包括：CVVH、CVVHD、CVVHDF、Ci-CaCVVHD、CiCa-PostCVVHDF、TEP等

3.具备一体化枸橼酸抗凝模式，可进行前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗

4.泵数量≥7个

5.彩色中文液晶触摸显示屏，屏幕可上下、左右旋转

6.具备智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案

7.自动预充管路，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识

8.事件储存：≥3500个

9.内置剂量计算器可实时结算，帮助操作者制定治疗处方，评估达成剂量

10.一体式管路，与滤器分离

二．参数要求

1.液体流量

1.1血流量：10～500ml/min

1.2置换液流量：10～80ml/min

1.3透析液流量：10～80ml/min

1.4滤过液流量：0～180ml/min

1.5枸橼酸流量：10～600ml/h

1.6钙流量：0或1～100ml/h

1.7肝素泵流量：持续流速：0.5～25ml/h

2.压力监测

2.1静脉压监测范围：-100～+500mmHg

2.2动脉压监测范围：-300～+300mmHg

2.3滤器前压监测范围：-50～+700mmHg

2.4跨膜压监测范围：-300～+500mmHg

3.平衡秤系统

3.1数量：≥4个

3.2每个秤分辨率：≤1g

4.加温系统

4.1特性：具备内置独立的加热系统，分别加热置换液和透析液

4.2加温范围：35～39℃，可调

三.安全要求

1.具备内置后备电源，断电后工作时间≥ 15min，并自动转移至紧急操作模式

2.电器安全

2.1防电击类型：Ⅰ类防护

2.2防电击等级：CF型

3.漏血探测器

3.1方式：光学方式，

3.2灵敏度：≤0.5ml/min

4.空气探测器

4.1方式：超声波传输；

4.2灵敏度：气泡、血液泡沫或微气泡

5.光学探测器：

5.1 测量方式：红外线传输

5.2 功能：探测血液/无血

6.安全监测

6.1 具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、跨膜压报警、温度报警、气泡报警、电源异常报警等

6.2.报警输出：零电位报警输出

## 02包：

## 品目2-1：CRRT-2

## 数量：7套

▲1．液晶触摸显示屏≥13英寸， 中文图文指引操作界面。

2.治疗模式包括：SCUF、CVVHDF、CVVH、CVVHD、HP 、TPE等。

3.具有超声气泡检测功能。

▲4.加热系统，具备血液加温，35～38℃。

▲5.具备驱动泵≥6个 。

▲6.一套管路及滤器可以完成SCUF、CVVHDF、CVVH、CVVHD模式，不需更换配套。

7、具有动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压。

8.可以调阅及下载病人治疗数据。

9.具备自动除气壶，可以自动去除治疗过程中置换液内的气泡。

10.其他：

▲10.1液体部分：血流速度：10～400ml/min；

置换液：10～7000ml/h；

透析液：10～7000ml/h；

净超滤：0～1850ml/h。

▲10.2秤：具有4个平衡称，能自动提示换袋时间；所有秤≥40kg

▲10.3压力：动脉压检测范围：-250mmHg～+400mmHg；

静脉压检测范围：-45mmHg～+330mmHg；

滤器前压力：-45mmHg～+400mmHg；

滤过液压力：-300mmHg～+350mmHg。

11．抗凝：

11.1肝素抗凝：抗凝器容量范围：20，50ml，连续模式：0，0.5～20ml/h，一次性追加0.5-9.9ml

11.2局部枸橼酸全自动一体化补钙：注射器容量范围：1～50 ml，连续输注范围：1-20 ml/h	钙浓度范围：1 mmol/l

11.3 应用SCUF 、CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE模式时，可以实现全自动枸橼酸模式。

12.具有内置电源，支持断电后治疗时间≥20min

▲13.使用CRRT同时支持除颤。

▲14.自动废液系统，减少临床60%换袋工作量；每日治疗时间增加30分钟。15、 软件智能调节废液泵转速，脱水量PFR自动补偿功能。

## 03包：

## 品目3-1：透析机-1

## 数量：3套

一、技术要求

1、具有：碳酸盐、醋酸盐、单超透析等透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉、浓缩液、也可连接中心供液系统。

2、 彩色液晶显示屏幕≥10英寸；中文、英文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、具备可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性、梯级自动调整程序，支持个体化透析治疗；可单独使用或与超滤程序组合使用。

4、具备可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性、梯型自动调整程序，支持个体化透析治疗；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

5、超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，能达到零超滤。

6、透析液温度控制范围：35℃～39℃，可调。

7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，配联机B粉接口。

▲10、清洗消毒程序：具备化学、热、脱钙等消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤30分钟。

11、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

12、支持使用通用型血路管和透析器等耗材。

13、有内置维修和故障诊断程序，具有治疗信号灯，有声光报警。

14、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

15、具有自动预冲程序。

16、具有动、静脉压力监测功能。

17、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

18、有透析液内毒素过滤器接口，可使用透析器滤过器（耗材）实现对透析液进行超纯滤过。

19、具备水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

20、具备数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

▲21、在治疗过程中，具备周期性压力测试功能。

▲22、透析液流量设定模式，根据有效血流量调整透析液流量，能在减少透析液消耗的情况下达到同等质量的透析。

二、其他功能要求：

1、血压监测组件：具备对血压、心率变化进行实时监测记录，数据可在屏幕显示。

2、在线清除率（Kt/V）监测组件：实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值；能够评估病人透析效果。

三、主要技术和性能规格要求

    - 1、血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。

    - 2、血泵管路可调：血泵泵管管径2-10mm可调，可开展小儿透析

    - 3、肝素泵：流量范围0-10ml/h 并有大剂量追加功能。

    - 4、静脉压力监测范围： -50mmHg～+500mmHg，精度±10mmHg

    - 5、动脉压力监测范围： -280mmHg～+200mmHg，精度±10mmHg

    - 6、空气探测器采用超声探测原理， ：≥1µL气泡无法通过，并具备液面调整功能。

    - 7、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

    - 8、跨膜压监测范围 -60mmHg～+500mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

    - 9、漏血探测器为光学检测，采用红绿光双重监测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量≤0.5ml/min（Hct=25）。

10、透析液流量范围0--300—500--800ml/min,每100ml可调；

11、电源：AC 220V  50Hz；具备连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰等功能。

12、在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

13、 内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15min。

四、其他

1.免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。

2.免费提供系统软件升级。

3.8年内保证仪器配件供应。

## 品目3-2：透析机-2

## 数量：4套

一、一般规格和要求

1.具有：碳酸盐、醋酸盐、单超透析等透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。

2.肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

3. 彩色液晶显示屏≥10英寸 ，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线。

4.具备固定及自由设定的钠曲线，可个体化透析治疗。

5.具备固定及自由设定的可调超滤曲线，可个体化透析治疗配方。

▲6.超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，能达到零超滤。

7.电导度检测为A/B液混合后总电导度检测。

8.透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。

9.清洗消毒程序：进行化学、热、脱钙等消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上持续10分钟以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤40分钟。

10.可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

11.有内置维修和故障诊断软件。

12.有数字化信息网络接口，支持联网远程诊断和维修。

13.有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

▲14. 配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时监测透析液进出端电导度值，计算出K值、并图形显示清除率Kt/V值和血浆钠值；能够评估病人透析效果。

15.配碳酸氢盐干粉接口。

16.具备用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

▲17.HDF治疗时具备自动设定置换液速率以匹配有效血流量功能。

18.准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可设定。

19.可根据血流量，自动调节透析液流量，可设定。

20.自动测试连接功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

21.具备漏液传感器系统：具备泄漏时自动报警功能，保证治疗安全性。

22.自动管路扭结和凝血报警；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接功能。

23.HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF≥4种治疗模式 。

24.配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。

▲25.配在线血压监测组件（注册证中有标注）。

▲26.在治疗过程中，具备进行周期性压力测试功能。

二、主要技术及性能规格要求

1.血泵：有效血流量30～600ml/min， 可调。

2.肝素泵0.5-10ml/h支持多种规格注射器，可设关泵时间.

3.静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg,精确度≤±7mmHg，分辨度≤5mmHg；

4.动脉压力监测范围 -300mmHg～+300Hg, 精确度≤±7mmHg,分辨度≤5mmHg

5.双重空气监测 ；

6.超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量等，精度≤±1%；可实现零超滤。

7.跨膜压监测范围-100～+400mmHg，分辨度≤5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

▲8.透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min。

9.电源：AC 220V  50Hz；具备连续工作，抗电磁冲击、电磁干扰功能。

10. 内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15min。

11.置换液生成系统：联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min）；精度为≤10%；使用两只同种规格的透析液过滤器。

三、其他

1.免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。

2.免费提供系统软件升级。

3.8年内保证仪器配件供应。

## 04包：

## 品目4-1：水处理

## 数量：1套

一．系统功能特点：

▲1.  水处理系统为血液透析专用单台一体化设计双级反渗系统，主机采用8040无死腔膜壳设计，膜壳数量≤4支。（提供 证明材料）

2. 单台双级主机产水量在水温15℃时，可达≥2500升/小时，水温6℃时，产水量≥2000升/小时， 水温每升高或降低1℃，产水量增加或减少≤3% 。（需提供 证明材料）

3.水质符合YY0572-2015透析用水标准或ISO13959国际标准水质要求。

4. 具备预处理、管路，反渗系统的控制系统。

二．设备配置：

  - 1、反渗主机配置：1台。包含：

▲(1)双级反渗主机一级高压泵入口和软水进水口之前配备缓冲水箱。（提供证明材料）

(2)反渗机整机管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀 316L不锈钢（1.4404）全自动焊接而成。

(3)二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用 。

(4)具备LCD 显示系统和信号灯指示系统。“故障”灯亮时，在显示屏上可显示故障类型信息。具备运行信息设置及查询功能，具备密码设置功能。

(5)单台双级反渗透具备无死腔膜壳设计。（提供证明材料）

(6)反渗透膜壳运行压力≥25bar。（ 提供证明材料）

▲(7) 单台双级反渗透主机具备≥3个多级离心泵，根据实际用水量自动关闭1组泵或关闭2组泵，自动组合工作。

(8)反渗主机 具备一键 自动化学消毒功能，反渗主机和反渗水输送管路，可以同步进行全自动化学消毒 。

(9)双级反渗透水处理系统具有脉动强冲技术，以脉动型流动冲洗主环路，通过周期性关闭和打开电磁阀门改变流速，避免和控制供水管道生物膜的形成。

(10)反渗机具备泄漏安全保护。 具备反渗主机和管道泄漏监测及报警。

▲(11)反渗机具备高温排放功能。当反渗水温度超过35℃（设定值 ：20-35℃）时，系统自动排水到温度达设定 温度以下。系统显示器上显示温度过高的报警，当超过设定温度持续≥3min时，系统关闭。（提供 证明材料）

▲(12)反渗机根据进水硬度具备预设系统回收率功能；全自动控制浓水排放，水利用率50%-90%。（提供 证明材料）

(13)水处理系统具有经济运行模式 ，最大化节水节电。

(14)水处理系统具备夜间自动待机定时冲洗不消耗市政自来水功能。

2、预处理配置：1套。每套包含

（1）预处理软水能力≥5000L/H。

（2）预处理配置可反冲洗免维护滤芯过滤器1套，。

（3）预处理配备漏水监测装置，

▲（4）预处理增压系统具备变频控制，PLC独立控制，触摸屏，动态稳压，全自动加压泵（包含气囊：2台。（需提供实际实物图）

（5）全自动砂滤（铁质）过滤器：1套，罐体规格：≥2100，带时间控制全自动/手动反冲装置，配置原厂多重滤料：锰砂，石英砂等。

▲（6）全自动除氯（活性炭）过滤器：2套，双罐体串联设计，一用一备，罐体规格：≥2100，带时间控制全自动/手动反冲装置， 活性炭滤料，活性碳碘值≥1050。

▲（7）全自动软水器：1套，罐体规格：≥1600，采用双罐体并联配置，带流量控制全自动/手动的反冲/再生装置， 原厂软化树脂，树脂的总交换容量≥2eq/L。

3、反渗水供水蒸汽灭菌管路（316L不锈钢材质）：1套。

（1） 反渗水管路采用 316L不锈钢材质， 全自动旋转焊接成型  ，外裹高保温性能的隔热材料，管道末端预留150℃蒸汽灭菌适配器接口，供水管道具有可注入150℃高温流动蒸汽灭菌功能。（提供 证明材料）

▲（2） 高温流动蒸汽运行压力0.3-0.4Mp。（提供实际运行压力温度曲线图）

（3）具有蒸汽灭菌接入适配器接口：1套，材质：316L不锈钢，可耐受150℃高温蒸汽（提供实物适配器接口图片）。

（4）透析供水管路取水点构造：死腔最小空间符合6-D规则（GMP）。

（5）供水环路最小压力阻抗10Bar。

（6）系统可独立进行注入蒸汽灭菌操作，能耐150℃高温，需提供流动蒸汽温度曲线图报告。

（7）焊缝光滑，需提供不锈钢弯头的宏观检验的检测报告。

▲（8）透析供水管道出水口采用316L不锈钢材质快速接头，具有单向逆止阀（无阀门）设计，检修时可在线插拔。（提供实际安装接头图片）

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少8年的备件供应。

4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。