# 安贞医院临床运行基础保障类医用设备购置项目招标公告和采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-254106071308

2.项目名称：安贞医院临床运行基础保障类医用设备购置项目

3.项目预算金额：288.04万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （套） | 采购品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 脑电图机 | 1 | 35 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-2 | 脑氧饱和度仪 | 1 | 25 | 详见第五章采购需求 |
| 2 | 2-1 | 轮椅 | 10 | 0.8 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-2 | 气垫床 | 10 | 5 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-3 | AED | 1 | 3 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-4 | 病床 | 62 | 16.74 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-5 | 采血设备 | 2 | 60 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-6 | 智能药柜＋副柜 | 1 | 40 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-7 | 轮椅称 | 1 | 3 | 详见第五章采购需求 |
| 3 | 3-1 | 心电图机 | 3 | 9 | 详见第五章采购需求 |
| 4 | 4-1 | ACT | 10 | 10 | 详见第五章采购需求 |
|  | 4-2 | 动态血压 | 20 | 36 | 详见第五章采购需求 |
|  | 4-3 | 除颤器 | 4 | 16 | 详见第五章采购需求 |
|  | 4-4 | 铅衣 | 10 | 3 | 详见第五章采购需求 |
|  | 4-5 | 手术床 | 3 | 25.5 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：详见《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2026年1月19日至2026年1月26日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件，并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年2月9日13点30分（北京时间）。

2.地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线   010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线      010-86483801

3.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的投标无效。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.本项目资金情况：财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、孙薇

电      话：010－81168492

# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为安贞医院临床运行基础保障类医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 脑电图机 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 脑氧饱和度仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 轮椅 | 10 | 否 |
|  | 2-2 | 气垫床 | 10 | 否 |
|  | 2-3 | AED | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 病床 | 62 | 否 |
|  | 2-5 | 采血设备 | 2 | 否 |
|  | 2-6 | 智能药柜＋副柜 | 1 | 否 |
|  | 2-7 | 轮椅称 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 心电图机 | 3 | 否 |
| 4 | 4-1 | ACT | 10 | 否 |
|  | 4-2 | 动态血压 | 20 | 否 |
|  | 4-3 | 除颤器 | 4 | 否 |
|  | 4-4 | 铅衣 | 10 | 否 |
|  | 4-5 | 手术床 | 3 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：原厂质保三年起。

- 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 承诺提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额的5%。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 投标人提供的设备必须是原厂出厂最新产品（合同签订时12个月以内生产的产品）。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1脑电图机

一、技术参数

1、脑电采集放大器：

1.1、脑电通道≥25个，心电专用通道≥3个，多功能双极通道≥4对，DC直流通道≥4个，地线通道≥2个，参考通道≥2个，血氧通道≥1个，事件标记通道≥1个

1.2、放大器与主机传输方式：网线、无线传输。

▲1.2、输入阻抗：≥1000MΩ。

1.3、共模抑制比：≥130dB。

1.4、 噪音：≤0.5μVpk-pk。

1.5、带宽：0.001～4000Hz。

1.6、模数转换：≥16bits。

▲1.7、每通道采样率（所有通道同时工作时）：最低≤256Hz；最高≥16384Hz；采样率≥6种可选（供检测报告证明）。

1.8、灵敏度：最高≤1μV/mm ，最低≥500μV/mm ；灵敏度≥15档可选。

1.9、高频滤波截止频率：最低≤10Hz，最高≥5000Hz；截止频率≥25种可选。10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、100、120、150、200、300、350、450、500、600、700、1000、1500、2000、3000、5000Hz

1.10、低频滤波截止频率：最低≤0.01Hz；最高≥500Hz；截止频率≥30种可选。

1.11、陷波滤波器：可开关，频率50Hz、60Hz可选。

1.12、扫描速度：最低≤0.5mm/s，最高≥240mm/s，扫描速度≥15种可选；或最低≤0.5秒/屏，最高≥100秒/屏，扫描速度≥10种可选。

2、视频系统：

2.1、摄像头：网络高清摄像头，最高分辨率≥1920×1080

2.2、单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示。

2.3、旋转范围：360°无死角拍摄。

3、采集、分析工作站：

3.1、一体式工作站，CPU：i5或以上性能，≥4核；内存：≥16G；固态硬盘：≥1T；彩色液晶显示器：≥21英寸，分辨率≥1920×1080；打印机：黑白激光打印机（核实）。

3.2、具备正版操作系统和中文办公软件。

3.3、脑电采集回放软件。

3.3.1、具有阻抗实时监测功能，可对病人阻抗进行实时监测，阻抗过高时系统自动标记并报警。

3.3.2、具备数据自动上传功能，放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里。

3.3.3、具备事件列表功能，可对各事件发生的时间、持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置。

3.3.4、具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内。

3.3.5、具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。

3.4、脑电图和脑功能监护软件：一体化设计，可在线显示脑功能趋势图。

3.5、数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。（提供软件截图证明）

▲3.6、定量脑功能分析软件：定量脑电分析可提供≥30种参数，至少包括：aEEG、爆发抑制比、爆发间隔、暴发次数/分钟、包络图、DSA光谱图、频谱熵、边缘频率、中值频率、峰值频率、总功率、绝对δ功率、绝对θ功率、绝对α功率、绝对β功率、绝对γ功率、相对δ功率、相对θ功率、相对α功率、相对β功率、相对γ功率、α/β、α/δ、（α+β）/δα变异率、CSI脑状态指数、尖波个数（SWC）、尖波比率（SWR）。

3.7、振幅整合aEEG脑功能监护软件：动态实时反应大脑背景活动及功能状态变化，可观察患者爆发抑制等脑功能状态。

▲3.8、振幅整合aEEG自动分析软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间、自动分析惊厥发作。

3.9、多个通道的aEEG可不同颜色。

3.10、FFT功率谱分析：可查看各个通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。

▲3.11、具备α变异率自动评分功能，可根据α波变异算法自动进行数值评分。

3.12、麻醉镇静评估指数：具备频谱熵和CSI脑状态指数，通过0-100数值评估镇静麻醉深度

3.13、脑电地形图：具备三维和二维、绝对和相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，图谱模式可选择颜色颜色图谱（≥10种）。

3.14、具备一键锁屏功能。

3.15、可一键生成脑功能报告，aEEG自动分析结果可导入报告中，报告模板可编辑。

3.16、界面布局可一键切换。

4．具有物联网监测设备和院内网接口。

第1包 品目1-2 脑氧饱和度仪

一、技术参数

▲1、监测通道≥2个；可同时监测2个部位；可中途增加或减少测量通道。

2、监测功能

2.1、具备局部组织血氧饱和度(TOI) 局部组织血氧饱和度相对变化量百分比监测功能

2.2、具备AUC监测功能，可监测TOI(低于阈值)和阈值之差与时间的积分。

2.3、具备TUT监测功能，可监测TOI低于阈值的累积时间；

2.4、具备AUT监测功能，可监测TOI低于阈值的累积时间与总监测时长的百分比。

2.6、TOI测量范围：20%～90%；误差：不超过±4% 。

3、监测部位设置包括：脑部、脸部、手臂、肩部、腹部、腿、脚底。

4、数据更新周期：1s、2s可选。

5、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义，事件类别≥5个，每个类别≥50种可选项.

6、具有窗口冻结功能。

▲7、具备视频录制功能、截图功能。

8、数据回顾：

8.1、可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。

8.2、具有历史回顾功能，可选择性导出所需的测量数据。

▲8.3、回顾模式：具备波形静态回顾、波形动态回顾以及数据表格回顾模式。

9、波形区具备切换显示功能，历史波形与实时波形可自由切换。

10、可设置TOI报警门限、各通道参数坐标轴、阈值(V-T)。

11、具有静音功能，静音时间可设置。

▲12、液晶触摸显示屏≥15英寸（补充）；具备中文输入和显示功能。

13、具备USB接口、RS232串口、RJ-45网口、HDMI接口。

14、交直流两用。AC 220V±10%；50Hz±2%，功率≤100W；DC：锂离子电池，容量≥6500mAh。

15、探头适用于成人、儿童、新生儿、早产儿。

16.具有物联网监测设备和院内网接口。

第2包 品目2-1 轮椅

一、技术参数：

1、车架材质：钢管。

3、打开总长≤1100mm，总宽≤650mm，总高≤900mm。

4、收合宽度≤300mm。

5、座宽：≥450mm；座深≥400mm。

6、座高：≥450mm；

7、扶手高度≥270mm，扶手间距≥400mm；

8、背高：≥440mm。

9、前轮≥7号；后轮≥24

10、承重：≥100kg。

11、净重：≤15kg。

12、静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥15°

13、驻坡性能：≥8°。

14、滑行偏移量：≤350mm。

15、最小回转半径：≤850mm。

16、最小换向宽度：≤1500mm。

第2包 品目2-2 气垫床

一、主要用途：用于压疮的预防

二、技术参数：

1、主机：

1.1、主机流量：≥4L/min。

1.2、波动交替时间：≥3.0min

1.3、压力调整范围：最小值≤30mmHg，最大值≥80mmHg。

1.4、主机面板可设置体重。

1.5、主机材质：防火型ABS。

1.6、噪音：≤40dB（A）。

1.7、具备可调式挂钩，可挂于病床边。

2、床垫：

2.1、最大载重：≥140kg。

2.2、具备CPR快速泄气功能，拉带式CPR可单手操作。

2.3、具备头枕，头部3管不交替；体部波动交替方式：三管交替。

2.4、床罩：

2.4.1、全覆拉链式，材质：Nylon/PU，可完全拆卸及清洗

2.4.2、通过细胞毒性、刺激性、皮肤过敏生物兼容性测试。

2.5、床垫尺寸(充气后长×宽×高)：≥190*80*10.2cm

2.6、可单管单独更换。

第2包 品目2-3  AED

一、技术参数

1、主机

1.1、整机重量（含电池）≤3kg

1.2、具备便携把手。

1.3、六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

1.4、防尘防水级别：IP55。

1.5、工作环境温度：0ºC～50ºC、

1.6、除颤

1.6.1、采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动调节。

1.6.2、输出能量：成人最大能量≥360J。

1.6.3、从开机到200J放电准备就绪所需时间≤7s。

1.7、CPR按压

1.7.1、按压模式：具备30:2、15:2和仅按压模式。

1.7.2、在CPR仅按压过程中可持续提供操作指导和提示剩余按压次数。

1.8、控制系统：

1.8.1、彩色液晶显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480，显示ECG波形，支持动画指导用户执行急救操作。

1.8.2、支持中、英文，包括界面显示和语音提示；可一键切换中英文。

1.8.3、成人/小儿患者类型可一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

1.8.4、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.8.5、具备智能语音播报，可提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。1.8.4、1.8.6、具有电极片有效期自检和电极片过期提示功能。

1.8.6、主机具备4G无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台。

1.8.7、内部存储容量≥1GB，可存储≥1000份自检报告。

1.8.8、可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR 持续时间、放电次数）。

1.8.9、具备录音功能，可保存≥60min抢救现场录音。

1.8.10、具备USB接口，可导出抢救记录数据至USB存储设备。

1.8.11、设备具有用户自检和设备自检功能，支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，可提示自检结。

1.8.12、设备使用时可实时自检和开机自检，可检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

2、除颤电极片

2.1、电极片具备粘贴方式示意图，粘贴无效时有语音提示。

2.2、有效期：≥5年或5年内免费更换失效的电极片。

2.3、在待机状态，电极片与主机预先连接，备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

3、一次性免维护电池：

3.1、在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年或5年内免费更换失效电池

3.2、可支持≥350次200J除颤治疗。

3.3、低电量报警后可持续工作时间≥30min和≥10次200J除颤充放电。

4、AED智能管理系统：

4.1、对所安装的AED信息维护、性能状况实时监控，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。

4.2、系统反馈：

4.2.1、根据自检结果示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者。

4.2.2、具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。

4.3、系统管理：中标方要通过远程管理系统做好监控管理，能将报警信息发送至相关（包括采购人\使用方\维护方）管理人员并在AED地图上显示状态；并根据采购方要求提供采购人独立的授权管理账号（PC端），开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。

4.4、物联网系统信息安全性：提供信息系统安全等级保护备案证明及信息安全等级保护评测结果通知书。

5、所投设备安装时，出厂日期不超过6个月。

第2包 品目2-4 病床

一、技术参数：

1、 外形尺寸： 长，2220±20mm；宽，1080±20mm；高，480±20mm。

2、承重：≥240kg。

3、体位调节功能：

3.1、具备背部升降、腿部升降调节功能。

3.2、背部升降角度调节范围：0～70°。

3.3、腿部升降角度调节范围：0～35°。

4、床体：

4.1、框架材质：冷轧矩形钢管，厚度≥1.5mm。

4.2、输液插孔：≥4个。

5、床面：

5.1、床面材质：冷轧钢板材质，厚度≥1.0mm；

5.2、抗菌粉末喷涂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌的抗细菌性能≥99%。（提供检测机构出具的检测报告）

5.3、床面结构：带透气孔，床体两侧配ABS通长凸起装置。床面尾部配有防滑装置。

6、护栏：

6.1、护栏材质：ABS材质。

6.2、4片分体式护栏，全覆式设计，每段护栏可单独使用。

6.3、阻尼辅助手动收放。

6.4、护栏离床面高度≥400mm；同侧护栏间距≤60mm

6.5、护栏强度：正常使用施加的力不发生安全方面的危险；边栏使用寿命≥20万次。

7、床头床尾,

7.1、床头床尾板材质： ABS材质，一体吹塑成型。

7.2、可拆卸式床头、床尾板，具有锁定装置，床尾配床头卡。

8、护栏及床面具有角度显示器（提供产品实拍照片）。

9、摇把摇杆系统

9.1、摇杆系统具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。

9.2、摇把材质： ABS材质，内置钢芯；可进行折叠式隐藏；不锈钢材质、铝合金或钢制材质联接摇把与丝杠。

10、 脚轮：

10.1、静音双面脚轮，直径≥120mm。

10.2、中控制动系统：床尾设有脚踏式中控制动系统。

10.3、中控刹车使用寿命≥5万次（需提供检测机构出具的检测报告）

11、床垫,

11.1、床垫材质, 半棕半绵；外罩面料：防水牛津布。

11.2、床垫厚度≥80mm，尺寸及分段与病床配套。

12、旋转餐板：

12.1、与床体一体连接。

12.2、收放方式：要时旋转立于床面上，不侧倒；不用时可收放在床尾，放下时可机械缓冲。

13、环保要求, 整床、床垫及旋转餐板检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等含量值时，均到室内空气质量合格标准（提供检测机构出具的检测报告）

第2包 品目2-5 采血设备

一、技术参数：

（一）、智能选管贴标机：

1、备管主机可按照相关采血信息自动选择采血管、自动打印标签、按照设定位置粘贴标签。

2、每一个或两个采血窗口中间放置一台备管主机，备管主机间并联运行互不干扰。

3、备管主机非落地式，直接放置于侧柜台面或采血桌面（提供实际用户使用场景图片佐证，并注明用户名称以及联系方式）

4、备管主机长度≤60cm，宽度≤25cm，高度≤45cm。（提供产品实物测量尺寸图佐证）

5、试管仓：

▲5.1、单台主机试管仓数量≥14个。（提供产品试管仓照片佐证）

5.2、同一种采血管可放置在多个试管仓；仓位上有采血管类型指引标识。

5.3、具备试管仓内余量检测功能，用完设备可报警。

5.4、备工作时无需打开试管仓即可随时观察试管仓内运行状态；试管仓有仓门。

5.5、支持装载的试管规格：直径，12～16mm；长度，75-120mm，兼容75mm末梢采血管。

5.6、试管装载：支持不停机加管。

6、处理能力：单台主机选管、打印粘贴标签的速度≥1400支/h。

7、控制系统

7.1、内置液晶触摸显示屏，可实时显示设备运行状态、试管帽颜色、报错信息。

▲7.2、备管防错系统：内置摄像头，可在工作状态下识别错误颜色试管，并进行报错提醒。

8、单人单盒：所有属于同一患者的试管、标签都自动集中在一个试管盒内。

9、支持特殊容器标签打印功能。

▲10、单台主机标签打印机≥2台且热敏打印机≥1台，热敏打印机可打印采血回执单。

11、可自动识别预制标签的位置，在预制标签的位置进行覆盖粘贴，保留观察窗口。

12、配备条码扫描器，可核对患者信息。

（二）、智能采血窗口：

1、护士工作站

1.1、每个智能采血窗口配置一台护士工作站

1.2、CPU：i3或以上性能；内存≥4G；硬盘≥120G；彩色液晶显示器≥15英寸。

1.3、具备操作人员登录功能，可根据工作量调节采血窗口开放数量。

1.4、与医院信息系统对接，护士可完成患者呼叫、采血、患者管理和数据管理等工作。

1.5、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间。

1.6、出现系统级的崩溃时，可一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为患者提供采血服务。

1.7、护士可使用扫描器识别条码，核对患者信息。

1.8、回执打印：采血完成后自动打印取报告回执单，显示取报告时间及地点。

2、每个窗口配置窗口显示屏：尺寸≥32英寸，可实时显示呼叫及预呼叫患者信息。

（三）、取号机：配备诊疗卡、身份证、条形码装置，可根据需求匹配取号方式。

（四）、系统软件

▲1、对接医院HIS/LIS等系统，可自动读取患者检验信息、安排队列、分配采血窗口，向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息。

2、排队叫号：

2.1、通过管理软件，实现取号机、队列显示屏、窗口屏等设备之间互通，根据医院要求制定队列分配、调度规则。

2.2、提供预叫号、重复叫号等多种叫号方式，叫号次数、模式可调；可按照医院需要设置过号处理原则。

2.3、语音系统支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可变更。

3、患者识别：

3.1、患者自助登记时自动识别患者类型、检验项目等，根据医院规则进行人员分流，自动打印排队号单；

3.2、根据需要设置优先级别以及规则，优先规则可分时段。可根据实际情况及时插入患者信息，完成特殊患者优先采血。

▲4、特殊项目：可设置能否取号以及限制时间取号，可以在软件界面提示特殊项目备注信息给采血人员。

5、工作人员登录功能：采血窗口具备操作人员登录功能，可根据工作量调节采血窗口开放数量。

6、实时联动统计：可显示工作人员所采患者、患者项目、每个项目状态等信息。7、数据管理：

6.1、用户操作终端可实时显示等待人数、已完成采血人数、过号患者信息。

6.2、可提供患者人数、采血工作量和耗材使用量的统计信息，并根据时间和特定区间进行分析。

6.3、可提供护理人员的出勤率和工作量统计数据。

6.4、具备标本追溯功能，可记录标本各节点位置与时间，向实验室实时提供标本数据，预测下一时段的标本接收情况。

7、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间。

▲8、排队信息实时推送：患者可实时扫描采血报道号票上的二维码查看采血等候信息，在即将采血时把信息推送给患者。

9、应急功能：在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式。

10、具备自助登记、预约采血、备管控制、队列调度、采血管理、后台管理、核收分拣软件著作权证书（提供相关证书复印件佐证）。

11.具有物联网监测设备和院内网接口。

第2包 品目2-6 智能药柜＋副柜

一、技术参数

（一）主柜：

1、单联柜体储药品种≥150种，且可同时存储单剂量 1mL、2mL、5mL 安瓿瓶和西林瓶、盒装大包装药品、瓶装输液药品、急救药品、耗材等。（要求提供实物照片证明）

2、柜体配置抽屉存储单元，当存储1mL和2mL药品时，每层抽屉的可配置最大药盒数量≥35个，每层最大存药种类数≥35种。（要求提供实物照片的图片证明和视频证明， 不提供或图片不清晰/不完整的判定为负偏离）。

3、柜体可配置≥10层抽屉，每层抽屉高度：≥80mm。（提供实物照片证明）。

▲4、存放 1mL/2mL 针剂药品的单支计数自动感应药盒孔位数≥6个；存放 5mL 针剂药品的单支计数自动感应药盒孔位数≥4；存放10mL针剂药品的单支计数自动感应药盒孔位数≥2。（提供照片证明）。

▲5、单层抽屉全部存放1mL/2mL针剂药品时，孔位数≥210。至少 1 层具备此单支计数功能的抽屉。

6、主体（框架、柜体、抽屉主体）采用钢构成，主体框架厚度≥2mm，其它部分≥1.5mm。柜体表面阳极氧化处理。

7、抽屉面板、隔板、受控药盒使用工程塑料，受控药盒面板使用透明聚碳酸酯。（提供相关证明文件）。

8、智能药柜主体外形尺寸（长×宽×高）：≤650×550×2050mm。（提供设计图纸证明）

（二）、控制系统：

1、硬盘容量≥120G，内存≥4G；液晶触摸显示屏≥13英寸，分辨率≥ 1080P。

2、全柜配有智能锁控系统，有权限的用户登录系统操作后才能开启柜锁，可设置多个不同级别的管控单元，对不同药品进行管理。

3、柜体配置一体式指纹仪。

4、登录方式：具备指纹、密码、ID卡等多种登陆方式。

5、指纹登录：系统金额采集≥10个用户指纹，可使用任何一个指纹进行系统登录。

▲6、可根据医院需求放置普通药品、精神药品及毒麻药品等，毒麻药品及精神药品支持双锁控制，取药时需第二人指纹/工号密码进行二次核对。

▲7、麻精药品管控：麻精药品存储药盒可自动记录药品数量、出库、入库等操作，即拿即记录。麻精药品过期后，软件提醒药品过期，临床用户无法打开药盒。只有药品管理员才能对该药盒中的过期药品进行调整（提供实物照片证明）。

8、单支计数功能：

▲8.1、药盒内部为每支药品配备独立的存储空间与传感器，可自动记录取药及填药数量，系统出现存取药品动作后，立即记录此动作。

8.2、药盒盒盖平时处于锁闭状态，点击取药界面时盒盖自动弹开，软件界面提示医生取药的药孔位置。

9、同一药盒内可同时存放多个批号药品，系统可分别记录盒内每支药品的批号和效期，可自动记录每一支药品在取用和填充时药品的批号的有效期。

10、每个抽屉及药盒带有指示灯，根据指令点亮和关闭，用于引导存、取药品。

11、药盒具备加减按键，可记录取用数量。

12、具备盘点功能，便于操作人员快速、准确进行盘点。

13、随抽屉拉动自动切换取药的软件界面，可根据打开抽屉的位置显示抽屉存储的药品目录。

14、柜体开关可一键开启整机。同时具备紧急开关，断电等异常情况下使用特定装置可一键打开药柜。

15、紧急开关：具备抽屉机械应急开关、抽屉药盒电子应急开关，紧急情况，具有授权的人员可打开所有的抽屉和药盒；支持一键可自动弹开所有药盒。

16、断网操作：断网后，可进行用户登录和取药操作，操作记录可以被系统记录并在联网后同步上服务器。

17、系统可拍摄每一次操作的视频记录，视频片段能够自动关联每一次取药记录。

18、具备语音提示功能。

19、具备USB接口和有线网口。

（三）辅柜：

1、外形尺寸：长度≤650mm，宽度≤600mm；高度≤2100mm。

2、单柜体储药品种≥40种，并可根据需求调整存储单元。

▲3、配有调整药品数量（加减+-按键）的计数单元。（提供实物照片证明）

4、能够作为智能药柜的辅柜运行。

5、与HIS接口、手麻系统对接，具备用户登录、药物核销等功能模块（核实辅柜是否有此功能）。

（四）软件功能：

1、接口：与医院HIS系统、手麻系统系统对接，同步手术信息、/科室信息、用户信息、患者信息、医嘱信息、耗材信息等。

2、用户登录：使用用户名密码、指纹、ID工卡登录。

3、自动计数：可智能实时监测并自动记录药品数量和规格。

4、计划取药：可根据术前访视情况提前指定取药计划。

5、手术取药：支持多种用药方式选择药品并记录，可按常用麻醉方案快速选用药品，可按药品分类选用药品，可根据药品首字母选用药品，可根据药品储存位置选用药品。

6、药物核销：支持药品与空安瓿审核核销功能。

7、紧急取药：可直接根据药名取药并记录数量，系统自动准确记录。

8、补药：可根据科室常备用量自动生成补药单，自动列出需补药物药品规格、数量清单。根据补药单智能引导用户按指定位置补足药物，补药数量与补药单数量不一致时，系统可提示。

9、退药：可配置将药物退回本系统或回收箱。

10、差异记录：可查询所有盘点不符记录，重新盘点。

11、库存更新：药品库存盘点后，可实时更新库存数量。

12、双人核对：支持对毒麻药品进行双人核对，录入第二人指纹/工号密码。

13、空瓶回收：支持对空瓶进行回收。

13、批号效期管理：可对药品批号及效期进行管理，自动打开近效期位置。

14、库存设置：可设置普通药品及特殊药品的库存基数、数量上限、数量下限；可设置普通药品及特殊药品的库存预警；可根据库存预警值提示不同的库存状态。

15、报警：具备药品异常操作状态提醒功能。

16、记录查询：可查询指定时间范围内的取药记录、指定时间范围内的补药记录、指定时间范围内的库存记录、指定时间范围内的盘点记录、指定时间范围内的所有操作记录。

17、虚拟库管理：可使用虚拟库的方式管理未存放在药车中的药品，持对虚拟库中的药品的取药，并记录取药操作

18、报表打印：可对药品管理报表进行打印。

19、可按照药品以及位置的操作记录追溯报表，提供详细操作时间、操作人、操作数量的详细报表 (提供软件截图证明)。

（五）具有物联网监测设备和院内网接口。

第2包 品目2-7 轮椅称

一、主要用途：用于透析病人安全称重使。

1、可站、坐或坐在轮椅上称体重。

2、量程范围：0～150 kg 和0～300kg；

3、检定分度值：≤50@量程0～150 kg 、≤100g@量程0～300kg.

4、准确度等级：Ⅲ或优于

5、具有去皮功能 、保持功能；

6、可提供体质指数。

7、配备轮椅上下的一体化坡道板。

8、平台尺寸(长×宽)：≥850×840mm；

9、具备RS232数据端口，提供通讯协议和数据线，协助医院实现计算机联网。

10、电源：交直流两用。AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：充电电池，容量≥2000mAh。

11、外形尺寸（长×宽×高）：≤1150×1150×1100mm。

12、配有稳固的扶手及可翻转的坐椅

第3包 品目3-1 心电图机

一、技术参数、

1、心电信号处理：

1.1、ECG输入：≥12通道同步采集。

▲1.2、输入阻抗：≥50MΩ@10Hz；具备抗除颤电击保护功能。

1.3、频率响应：0.05～150Hz。

1.4、抗极化电压：不少于±600mV。

▲1.5、共模抑制比：≥120dB。

▲1.6、采样率：≥500000次/s/通道。

1.7、A/D转换： ≥24bit

1.8、滤波器：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波器。

1.9、起搏检测：

1.9.1、脉宽检测范围，0.2ms～2ms；电压幅度检测范围：2mV～700mV。

▲1.9.2、起搏检测频率：≥70000次/s/通道。

1.10、心率测量范围, 30～200 BPM。

2、显示：

2.1、液晶触摸显示屏≥8英寸；分辨率≥800×480 。

2.2、显示通道：≥12通道，可同屏显示≥12导心电波形。

2.3、可显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等。

3、打印：

3.1、打印机：热敏式点阵打印机，打印纸宽≥200mm。

3.2、打印通道≥12通道。可同步打印≥12导心电波形。

3.3、分辨率：水平，≥40dots/mm@打印速度25mm/s；垂直：≥8dots/mm。

3.4、打印速度：最低≤6.25mm/s；最高≥50mm/s；打印速度；≥3档可选。

3.5、灵敏度：手动，最低≤5mm/mV，最高≥20mm/mV，灵敏度≥3档可选；10/5mm/mV自动。

3.6、记录模式：自动模式（12导联同步记录波形≥10秒）和手动模式

3.7、打印格式：1×10，2×5、2×10、4×2.5、4×10。

4、软件功能

4.1、中文操作界面

▲4.2、具备自动测量诊断软件（提供白皮书证明）

▲4.3、具备新生儿分析模模块、儿童分析模块。

▲4.4、具备性别分析模块, 可进行男性、女性特异性分析。

▲4.5、具备信号质量检测功能，可连续自动检测信号质量并可提示。

4.6、具备心率、QTc、ST段危机值报警，并可以在报告中打印结果。

4.7、心电图测量参数至少包括：心室率、心房率、P电轴、QRS电轴、T电轴、QT间期、QTC间期、每导联的P波时间、P波幅值、Q波时间、Q波幅值、R波时间、R波幅值、S波时间、S波幅值、T波时间、T波幅值。

4.8、QTC计算公式≥2种可选。

5、网络连接：具备LAN/以太网口，支持DCP、SFTP传输协议，可直连心电管理系统。

6、数据存储：

6.1、内置存储器可储存≥200份病人检查数据。

6.2、具备USB接口，可导出病人检查数据置USB存储设备；文件导出格式：XML、PDF

▲6.3、与心电网络无缝连接，传输原始心电数据报告。

7、电源：交直流两用；AC 110～220V，50Hz±1Hz；DC：锂离子电池，支持主机记录≥100份心电图或监测≥2h。

8、尺寸：350×300×120mm；重量≤3kg。

第4包 品目4-1  ACT

1、肝素监控浓度：可检测0～10单位肝素。

2、测量时间范围： 0～2000s。

3、试管井内温度：37℃±0.5℃。

4、检测角度：0～90°。

5、最小采血量：≤1mL。

6、血液凝固时测试管停止转动，可声音报警。

7、具备中文输入功能。

8、内置打印机，可打印报告。

9、内置存储器，可查询、打印≥50个病例检测结果。

10、具有物联网监测设备和院内网接口。

第4包 品目4-2 动态血压

一、技术参数

1、动态血压监测盒：

1.1、测量方法：振荡示波法

1.2、测量范围：收缩压，60-260mmHg；舒张压：20-195mmHg、心率：40-200bpm

1.3、测量精度: 不超过±3mmHg。

1.4、记录时间设置范围： 1～3天。

1.5、测量方案：具备睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置功能，可设置时段起止时间。

1.6、测量间隔：最短≤5min，最长≥120min，测量间隔：≥8种可选。

▲1.7、具备体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。

1.8、具备液晶显示屏，可显示收缩压、舒张压和心率，可查看电池电量。

1.9、具备自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测。

▲1.10、可记录血压脉搏波原始波形

1.11、电池：碱性电池，支持连续记录≥72h。

1.12.、数据传输：配备内置4G物联网模块，可数据线和4G传输数据

1.13、主机重量≤200g。

1.14、纯棉袖带，内带防滑纯棉内衬，内囊可换洗，弹扣式插拔。

2、数据分析工作站：

2.1、CPU：i3或以上性能；内存≥4G；硬盘≥120G；彩色液晶显示器≥15英寸；打印机：黑白激光打印机。

2.2、中文界面，支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。

2.3、每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态，可辅助分析。

▲2.4、软件具有独立的脉搏波分析模块，显示每组血压原始脉搏波及包络图，支持二次编辑和修正。

2.5、内置儿童动态血压参考标准，可根据性别、身高等信息自动调整儿童血压分析标准。

2.6、可提供RPP、血压变异系数、动脉硬化指数、血压晨峰等分析参数。

2.7、具备错误值自动剔除、设定范围筛选显示和统计、血压对照分析等功能。

2.8、可提供总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图、脉搏波等报告页。

2.9、具备报告定制功能，可根据分析内容自动输出诊断结论，无需手工录入。

2.10、具备电子签名功能，包括操作医生、分析医生和审核医生电子签名。

第4包 品目4-3 除颤器

一、技术参数：

1、除颤：

▲1.1. 双相波，可根据病人接触阻抗调整除颤波形。

1.2. 除颤能量：最小能量≤1J，最高能量≥200J；除颤能量可调节。

1.3、 充电到最大除颤能量时间：≤6s。

1.4、具备成人、儿童一体化除颤电极板，可提示胸壁阻抗接触转态。

1.5、具备手动除颤和AED除颤模式。

1.6、AED除颤模式：成人、婴幼儿、儿童模式可一键切换，可自定义AED除颤能量。

▲1.7、具有同步心脏电复律功能。

2、心电监护：

2.1、具备3导或5导心电监护功能。

2.2、可进行持续心电监护，具备心率/心律失常报警功能，至少包括：HR过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.3、心电图交流滤波：50Hz、60Hz可选。

2.4、心电图显示：频段≥3档可选。

2.5、心电图打印：频段≥4档可选。

3、主机

3.1、彩色液晶显示屏：≥7英寸；波形显示通道≥3道。

3.2、具备标记事件功能。

3.3、具备生命体征趋势回顾功能。

3.4、数据存储：

3.4.1、内部事件总结：可在每份事件总结中存储≥8h的连续ECG波形（≥2条）。

3.4.2、最多可存储≥50个的事件概要（时长≥30min）。

3.4.3、数据可导出至USB存储设备。

3.5、自检

▲3.5.1、主机具备关机自检功能，可每小时、每天、每周定期自检，定期自检内容包括检测电池、内部电源和内存等；可提示自检、待机状态。

3.5.2、可以打印自检报告结果。

4、打印机

4.1. 配备热阵列打印机，打印纸宽≥50mm，走纸速度：25mm/s±5%。

4.2、可实时和延迟打印主要ECG 导联和第二波形，包括事件注释和测量值。

4.3、可设置每逢“标记事件”、“充电”、“电击”或“报警”时自动打印。

5、电池

5.1、可充电锂电池，可提示电池容量状态。

5.2、满电量电池可进行≥100次全能量放电；提示电池电量低以后，支持至少≥10min持续监护和≥6次200J能量释放。

5.3、充电至80%电量所需时间≤2h，完全充满所需时间≤3h。

6、整机重量≤6.5kg（包括主机、电极板和电池）。

7、防尘、防水等级：IP54。

8、工作环境温度：0～45℃； 环境湿度：15%～95%。

9.具有物联网监测设备和院内网接口。

第4包 品目4-4 铅衣

一、技术参数：

1、生产厂家通过 ISO9001 质量管理体系认证、13485 医疗器械管理体系认证并提供证书复印件。

2、提供所投产品第三方检测报告。

3、射线防护服(分体无袖)：一套

3.1、规格：男、女款可选，且每种款式具有≥ 20个尺寸可选或支持量身

定制。

3.2、铅当量：正面≥0.5 mmpb，后面≥ 0.25mmpb。

3.3、面料：

3.3.1、纳米技术聚酰胺印花面料，内衬和表面材料均有双面防水涂层，面料防水指数≥1000，表面抗沾湿性≥4级(提供防水、沾水检测报告)。;

3.3.2、抗撕裂、耐磨，人体穿戴不过敏(提供面料耐磨检测报告)。

3.3.3、穿脱无静电(提供面料防静电检测报告)。

3.3.4、面料抗菌（提供抗菌检测报告）。

3.4、核心防护材质:

3.4.1、多层含铅复合材料组合而成，分布均匀。

3.4.2、提供符合Y0318-2000标准、 GBZ130-2020标准的检测报告。

3.5、裙子后背有松紧，双层腰带护腰设计

3.6、肩部带有柔软衬垫，在无人协助的情况下，方便穿上和脱下。

3.7、卡扣：万次试验不变形，不断裂终身免费更换。

3.8、魔术贴毛刺：可通过 5 万余次粘连，终身保修。

3.9、包边条不漏针跑边。

4、铅围领：一个

4.1、大领异型 、异型、高领异型可选。

4.2、铅当量：≥0.5mmpb。

4.3、围脖针眼处双层防护。

4.4、甲状腺部位双层防护，铅当量≥0.75mmpb。

第4包 品目4-5 手术床

一、主要用途：可用于普外科、骨科牵引手术。

二、技术参数：

1、结构、材质

1.1、床身：≥5段，至少包括头、背、腰、臀、腿段。

1.2、手术床底座导轨及配件均为不锈钢材料。

1.3、腿板：

1.3.1、气动腿板，可展开。

1.3.2、可拆卸式设计，拆卸后可同骨科牵引架配合使用。

1.4、头板可拆卸

1.5、床面：纤丝板，可透过X光。

1.6、床垫：记忆海绵垫，具有抗静电、减压作用。

1.7、台面尺寸（长×宽）：≥2060 mm×550mm。

▲2、驱动方式：电机驱动。

▲3、可电动调节台面高度、台面左右倾、台面前后倾、纵向水平移动、背板上折。

4、调节范围

4.1、台面高度调节范围：700 mm～1000mm。

4.2、台面左右倾调节范围：0°～15°

4.3、台面前后倾调节范围：0°～25°

4.4、台面纵向水平移动行程调节范围：0～300mm。

4.5、头板上折调节范围：0°～45°；头板下折调节范围：0°～90°。

4.6、背板上折调节范围：0°～75°；背板下折调节范围：0°～20°。

4.7、腿板上折调节范围：0°～15°；腿板下折调节范围：0°～90°；腿板调节范围：0°～90°

4.8、肾桥上升行程调节范围：0～110mm。

5、控制系统：具备触摸式手控器和立柱控制器。

6、电源：交直流两用。AC 220V±10%，50Hz±10%；DC：可充电电池，支持手术床连续工作≥2h。