采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	电子鼻咽喉镜系统1
	1
	是

	
	1-2
	电子鼻咽喉镜系统2
	1
	是

	
	1-3
	电子鼻咽喉镜系统3
	1
	是

	2
	2-1
	电子鼻咽喉镜系统4
	1
	是


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各参与医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各参与医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京市属医院2026年医用设备集中带量采购内镜组（电子鼻咽喉镜），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包	品目1-1	电子鼻咽喉镜系统1、品目1-2	电子鼻咽喉镜系统2、品目1-3	电子鼻咽喉镜系统3
1、技术参数：
1.1、电子影像处理器和冷光源： 
1.1.1、电子影像处理器：
★1.1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像，兼容硬镜摄像头。
1.1.1.2、具备液晶触摸显示屏，可调节参数。
▲1.1.1.3、可对不同波长范围的照明光成像（≥2种，包括白光和415～540nm之间的照明光）。
1.1.1.4、染色模式：≥3种。
1.1.1.5、最大电子放大倍数：≥2倍；调节档位≥3档。
1.1.1.6、染色图像与白光图像可同屏显示。
1.1.1.7、具备USB接口，可录制视频、直接存储高清镜下图像及相关数据。
▲1.1.1.8、具备画中画功能，冻结图像的同时，具备动态小画面窗口。
1.1.1.9、内镜图像大小可选择，内镜画面可进行180°旋转。
1.1.1.10、具备自动增益控制功能，光线不足时，图像信号自动放大。
1.1.1.11、具备图像色彩调节功能。
1.1.1.12、具备网络接口，可与院内网络连接。
1.1.1.13、自动测光模式：平均测光、峰值测光。
1.1.2、冷光源：
1.1.2.1、主灯：氙灯，备用灯：LED。
1.1.2.2、调光方式：自动、手动。
1.2、电子鼻咽喉镜（超细检查镜）：
1.2.1、遥控按钮：≥3个。
1.2.2、视野角度：≥80°。
1.2.3、视向角：0°（直视）。
1.2.4、景深：3.5～50mm。
▲1.2.5、先端部外径：≤2.6mm。
1.2.6、插入部外径：≤2.9mm。
1.2.7、弯曲角度：上≥130°，下≥130°。
1.2.8、镜身全长：≤550mm。
1.2.9、有效长度：≥300mm。
1.2.10、可连接频闪光源。
1.2.11、与内镜主机连接处可180°旋转。
1.2.12、内镜可低温等离子消毒，达到无菌使用要求。
1.2.13、成像矩阵：≥1280×720。
1.3、电子鼻咽喉镜（检查镜）：
1.3.1、遥控按钮：≥3个。
1.3.2、视野角度：≥80°。
1.3.3、视向角：0°（直视）。
1.3.4、景深：5～50mm。
▲1.3.5、先端部外径：≤3.5mm。
1.3.6、插入部外径：≤3.6mm。
1.3.7、弯曲角度：上≥130°，下≥130°。
1.3.8、镜身全长：≤550mm。
1.3.9、有效长度：≥300mm。
1.3.10、可连接频闪光源，连接处可180°旋转。
1.3.11、可低温等离子消毒。
▲1.3.12、成像矩阵：≥1920×1080。
1.4、电子鼻咽喉镜（治疗镜）：
1.4.1、遥控按钮：≥3个。
1.4.2、视野角度：≥80°。
1.4.3、视向角：0°（直视）。
1.4.4、景深：5～50mm。
1.4.5、先端部外径：≤4.8mm。
1.4.6、插入部外径：≤4.9mm。
▲1.4.7、钳道内径：≥2.0mm。
1.4.8、弯曲角度：上≥130°，下≥130°。
1.4.9、镜身全长：≤650mm。
1.4.10、有效长度：≥300mm。
1.4.11、可连接频闪光源，连接处可180°旋转。
1.4.12、可低温等离子消毒。
1.4.13、成像矩阵：≥1280×720。
1.5、摄像头：
1.5.1、光学变焦≥2倍。
1.5.2、控制按键≥3个。
1.6、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率：≥3840×2160。
1.7、台车：
1.7.1、多层设计，可放置电刀及视频打印机等。
1.7.2、具备监视器吊臂，可调整监视器观看角度。
1.8、图文报告工作站：
1.8.1、CPU：≥4核，主频≥3.5GHz；内存：≥8G；硬盘≥1T，独立显卡，显存≥1G；彩色液晶显示器：≥21英寸；图文输出设备：彩色喷墨；具备DVD刻录功能。
1.8.2、具备图像采集报告软件。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、品目1-1：
2.1.1、电子影像处理器和冷光源：1套。
2.1.2、电子鼻咽喉镜 (检查镜）：1条。
2.1.3、电子鼻咽喉镜（治疗镜）：：1条。
2.1.4、监视器：1台。
2.1.5、台车：1辆。
2.1.6、图文报告工作站：1套。
2.2、品目1-2：
2.2.1、电子影像处理器和冷光源：1套。
2.2.2、电子鼻咽喉镜（超细检查镜）：2条。
2.2.3、电子鼻咽喉镜（检查镜）：2条。
2.2.4、摄像头：1个。
2.2.5、监视器：1台。
2.2.6、台车：1辆。
2.2.7、图文报告工作站：1套。
2.3、品目1-3：
2.3.1、电子影像处理器和冷光源：1套。
2.3.2、电子鼻咽喉镜（超细检查镜）：3条。
2.3.3、电子鼻咽喉镜（治疗镜）：1条。
2.3.4、监视器：1台。
2.3.5、台车：1辆。
2.3.6、图文报告工作站：1套。


第2包	品目2-1	电子鼻咽喉镜系统4
1、技术参数：
1.1、电子影像处理器和冷光源： 
1.1.1、电子影像处理器：
★1.1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。
1.1.1.2、可连接软性电子鼻咽喉镜、且可连接硬件摄像头。
1.1.1.3、具备普通内镜模式和电子快门频闪模式，适用音频：80～1000Hz。
1.1.1.4、电子快门频闪，适用音频：80～1000Hz；慢速频率：0.5- 2Hz；固定相位显示：0°～360°。
▲1.1.1.5、具备动态喉镜功能，可连接喉声门电极(EGG)，显示电声门电图。
▲1.1.1.6、主机具有频闪麦克风接口，连接电子鼻咽喉镜和普通光学硬管镜或纤维镜可进行动态喉镜检查。
1.1.1.7、具有自动白平衡功能。
1.1.1.8、具备自动曝光亮度控制功能。
1.1.1.9、具备电子染色功能。
1.1.1.10、记录、储存全高清影像及图片。
1.1.1.11、可保存用户设置≥3组。
1.1.2、内窥镜冷光源：
1.1.2.1、光源： LED；使用寿命≥3万小时。
1.1.2.2、色温：≥5500K。
1.1.2.3、光纤接口≥2个；拔出光纤，自动切断光源。
1.1.2.4、具备自动调光功能。
1.2、导光束：直径，4.5～5mm之间，长度≥2300mm。
1.3、摄像头：
1.3.1、可编程按键：≥2个。
★1.3.2、分辨率：≥1920×1080。
1.3.3、重量：≤230g。
1.4、电声门电极：
1.4.1、频率范围60～1000Hz。
1.4.2、配备固定带。
1.5、电子鼻咽喉镜：
1.5.1、插入管前端内置LED光源，与摄像主机连接，可进行动态喉镜和吞咽的检查。
1.5.2、视野：≥85°。
1.5.3、景深：3～100mm。
1.5.4、成像矩阵：≥1920×1080。
1.5.5、枪式手柄，可左右手交替操作。
1.5.6、主软管外径：≤4mm。
1.5.7、弯曲角度：上≥130°；下≥130°。
1.6、硬管喉镜：
1.6.1、带操作手柄。
1.6.2、视角：≥70°。
1.6.3、插入管直径：≤10mm；长度≥190mm。
1.7、监视器：彩色液晶显示器≥26英寸，分辨率≥1920×1080。
1.8、咽喉功能数据处理工作站：
1.8.1、CPU：≥4核，主频≥3.5GHz；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥24英寸；配备高清真彩图像采集卡、彩色喷墨输出图文装置、DVD刻录机。
1.8.2、具备耳鼻喉图文编辑分析软件。
1.8.3、具备音频视频同步录制功能。
1.8.4、支持双镜联合功能。
1.8.5、具备吞咽检查模块，屏幕上显示检测视频的同时，也可同步显示评价表。
1.8.6、配备嗓音分析专用麦克风，用于嗓音分析。
★2、主要配置（应提供配置清单并加盖投标人公章）：
2.1、电子影像处理器和冷光源：1套。
2.2、摄像头：1个。
2.3、导光束：2条。
2.4、EGG电极：1个。
2.5、电子鼻咽喉镜；1根。
2.6、硬管喉镜：1根。
2.7、监视器：1台。
2.8、咽喉功能数据处理站：1套。


[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无。
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