[bookmark: _Toc240007613][bookmark: _GoBack]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套/件）
	是否接受进口

	13
	13-1
	三维心脏电生理标测系统
	1
	否

	
	13-2
	心脏脉冲电场消融仪
	1
	否

	14
	14-1
	高频治疗机
	1
	否

	
	14-2
	角膜内皮显微镜
	1
	否

	15
	15-1
	磁振结肠水疗机
	2
	否

	16
	16-1
	皮肤色素检测仪
	1
	否

	17
	17-1
	宫腔镜冷刀系统
	1
	否

	18
	18-1
	心电图机
	20
	否

	19
	19-1
	靶控输注系统
	5
	否

	20
	20-1
	点阵二氧化碳激光治疗仪
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
本次采购是为北京老年医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订之日起45天内。设备交货时，出厂日期不得＞3个月。
2、交付地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。
（二）付款条件（进度和方式）
详见本项目招标文件“第六章拟签订的合同文本”“买卖合同书”中的约定
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]（四）售后服务（质保期）（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于60个月的原厂保修，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备及配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。设备和医院His等信息化系统接口费由供应商承担。设备如搭载软件系统的，需在设备使用有效期内终身免费升级。该设备注册证变更后，卖方及时提供变更后有效注册证，如有注册证变更特殊事项及时通知买方。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、投标人还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
（五）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方式）、包装和运输、售后服务（质保期）等其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为北京老年医院医用设备购置采购项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]包号13  品目号13-1  三维心脏电生理标测系统
一、数量：1台套
二、设备用途：用于在心脏电生理手术中发出电刺激信号和记录心电信号，进行心脏的电生理标测、三维建模，并显示导管位置。可测量心腔和血管内压力。
三、技术要求：
1、具有影像化快速建模功能，能快速建立心脏三维模型。
2、具备回收站功能，可恢复所有误操作丢失的信息。
▲3、具备呼吸补偿和门控两种技术。
4、能提供三维电激动图，不同颜色实时显示激动传导顺序。可选择单个或多个心腔进行标测，提供整体的激动信息。
5、能提供三维电解剖图，立体彩色显示心脏的解剖结构和位置。
6、能提供三维电压图，能直观显示心肌疤痕区域、低电压区域和正常心肌组织。
7、具有模型裁剪、模型切口、模型复制重构功能。
8、具有模型擦除和模型擦除恢复功能，可恢复模型误擦除丢失的模型信息。
9、模型测量工具：可以测量模型的距离、表面积、容积。
10、具备CT图像三维融合功能。
11、具备有创血压通道，有创血压测量范围≥0～300 mmHg。
▲12、具有刺激功能,具压刺激和电流刺激两种模式。
▲13、刺激仪电压刺激范围：1V～8V，采用步进 0.5V调节。
▲14、刺激仪电压刺激的触发模式：连续触发、RS2感知触发、R波感知触发可选。
▲15、刺激仪电流刺激范围：≥0.5mA～20.0mA，步进为0.2mA。
16、消融控制：系统可显示消融过程中从消融仪接收的阻抗、功率、温度和时间数据，能在三维标测系统上对心脏射频消融仪进行远程显示和控制。
▲17、模拟输出：可选任意体表、心内和有创压力通道作为输出。
▲18、模拟输出：≥2路模拟信号输出。
19、具备密集点（高密度）标测功能。
20、具有回溯采点记录功。
21、集成完整电生理记录系统，系统每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等;并提供模板保存功能，保存以上设置。
22、采用磁场和电场混合定位原理, 多导管可视化，无扭曲变形，定位精度≤1mm。
▲23、具有磁定位通道≥50个。
24、图文工作站：
24.1、CPU：i7同等或以上性能；
24.2、内存：≥8G×2；
24.3、硬盘：≥2T；
24.4、图像显示终端尺寸：≥23英寸；
24.5、数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
四、主要配置：
1、前置放大器：1台。
2、隔离电源：1套。
3、图文工作站：1套。
4、有创压力导联线：2根。
5、心内输入盒：2个。
6、系统定位盒：1个。
7、体表导联线：2套。
8、体表参考连线：2根。
9、显示器：4台。
10、输出终端：1台。
11、磁定位板：1个。

包号13  品目号13-2  心脏脉冲电场消融仪
一、数量：1台套
二、设备用途：用于治疗药物难治性复发性症状性阵发性房颤和阵发性室上速。
三、技术要求：
▲1、脉冲幅度包含1800V，最大脉冲输出电压不低于2400Vp，脉冲组间期包含400ms，脉冲上升时间≤400ns。
▲2、单个脉冲能量：≤0.3J。
▲3、脉冲宽度：至少包含2μs和3μs。
4、单个脉冲输出电流：≤70A。
▲5、脉冲组数范围：≥5组。
6、输出脉冲波形：由正脉冲和负脉冲组合而成。
7、可以通过操作显示面板、主机按键或脚踏开关实现脉冲输出。
8、脉冲启动方式：
8.1、实时启动方式：直接输出脉冲能力；
8.2、触发启动方式：在感知到模拟输入端口输入的R波信号后，才能输出脉冲能力；
8.3、同步启动方式：在感知到同步输入的同步信号后，才能输出脉冲能量。
9、配套脉冲导管形态显示：消融导管头端≥3个磁体传感器，配合同品牌三维标测系统使用时，三维标测系统可全程、实时显示导管形态。
10、具备防除颤功能：在治疗房颤的手术中，只需一种脉冲消融导管配合即可完成手术治疗，除颤恢复时间≤5s。。
11、显示器：≥23英寸。
12、数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
13、设备使用年限：≥8年。
14、安全性能：I类设备，CF型应用部分。
四、主要配置：
1、主机：1台。
2、输出盒：1个。
3、输出盒连接电缆：2根。
4、ECG连接电缆：4根。
5、串行连接电缆：4根。
6、电位均衡导线：2根。
7、输出终端：1台。

包号14  品目号14-1  高频治疗机
一、数量：1套
二、设备用途：用于肿瘤患者配合放化疗的辅助治疗。
三、技术要求：
1、电源：AC220V±22V，50±1Hz，输入功率≤2000VA。
▲2、工作频率：27±0.4MHz。    
3、输出波形：等幅连续正弦波。
4、射频源：RF波振荡源集成模块，具备电流异常检测保护系统。
5、定时装置：1min～5h59min范围内设定。按设定时间自动停机并提醒。
6、正常工作下的患者漏电流：≤0.1mA。
7、单一故障状态患者漏电流：≤0.5mA。
8、保护接地阻抗：≤0.2Ω。
9、介质强度：治疗应用部分（输出器）与机器机身之间应能承受交流 4000V、50Hz试验电压1min 无闪烁击穿现象。
10、具有功率伺服功能 。  
12、具有过载保护功能。
13、噪声：≤ 65dB。
▲14、测温系统：6通道光纤测温，测温范围：37℃～45℃，误差≤±0.3℃；控温范围：37℃～45℃，误差≤±0.5℃。
15、测温系统具备超温检测报警功能。
16、温度数据可以同时以测温曲线和热场图进行显示。
17、具有温度自动控制系统，基于功率、温度自适应调节。
▲18、机械臂：三维空间机械臂，机械臂左右动态位移≥950mm；高度空间位移≥130mm；转移角度≥90°。
19、触摸屏工业控制机；控制软件采用多点触摸操作模式。
20、智能治疗平台：电动机械结构，配备辅助定位标尺；配备分布式重力传感器；配备风冷循环高导热复合床面，床面具有主动散热功能。
▲21、穿透深度：全透。
▲22、可根据患者影像数据识别治疗靶区，并根据肿瘤靶区临床数据设定治疗参数。
23、储存病历：≥10000份。
24、数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
25、设备有效使用年限：≥8年
▲四、资质要求：具备国家药品监督管理局审批的三类医疗器械产品注册证书。设备需符合北京市医保收费。
五、主要配置：
1、治疗主机：1套。
2、测控温系统：1套。
3、三维空间机械臂：1套。
4、智能控制台：1台。
5、智能治疗床：1张。
6、治疗系统：1套。
7、治疗系统软件：1 套。
8、热场模拟/显示系统：1套。
9、屏蔽体（包含屏蔽体、屏蔽门、屏蔽窗）：1套。
10、报告输出终端：1台。 

包号14  品目号14-2  角膜内皮显微镜
一、数量：1套
二、设备用途：用于患者做眼角膜内皮细胞显微放大检查、摄像诊断及角膜厚度测量。
三、技术要求：
1、拍摄方式：非接触式成像。
2、拍摄点位：≥13个角膜拍摄点位，基础标准点位≥7个（鼻、颞、上、下、中心）。
3、屏显摄影放大率：≥150X。
4、摄影裂隙宽度：≤0.3mm，满足角膜内皮细胞清晰成像需求。
5、闪光时间：≤1s，支持连续多幅拍摄并自动筛选最优图像。
▲6、工作模式：全自动、半自动双模式。
7、全自动功能：具备自动找眼、自动对准、自动拍摄、自动分析、一键操作功能。
8、图像拍摄完成后自动分析时长≤2s，完整输出全部测量参数。
9、手动分析功能：可手动选定分析区域，系统依据选定区域重新计算核心测量参数。
▲10、自动输出全套分析参数：细胞数量、细胞密度、细胞平均面积、细胞面积标准差、细胞面积变异系数、最大细胞面积、最小细胞面积、六边形细胞比例、中央角膜厚度。
11、统计图表：可生成细胞面积分类直方图、细胞形态分类直方图。
12、报告输出终端：内置热敏打印机，同时支持外接各类外置打印机。
13、数据接口与系统对接：配备USB接口、LAN网口；支持DICOM3.0标准协议，可对接医院HIS、PACS系统，数据可长期归档存储，无需依赖U盘传输。
14、显示屏：彩色液晶触摸显示屏≥10英寸。
15、电源：AC220V，50Hz，功率≤100VA。
16、工作站：
16.1、CPU：i5或以上性能；
16.2、内存：≥8G；
16.3、硬盘：≥1T；
16.4、显示器：≥23英寸
16.5、输出终端：激光打印机。
17、设备有效使用年限：≥8年。
四、配置：
1、主机：1台。
2、保险管：4个。
3、触摸笔：1个。
4、电源线：1条。
5、遮光布：1个。
6、标准工作台面：1台。
7、输出终端：1台。
8、工作站：1套。

包号15  品目号15-1  磁振结肠水疗机
一、数量：2台
二、设备用途：用于习惯性便秘、慢性结肠炎的治疗以及手术、肠镜检查的肠道准备。
三、技术要求：
1、电源：AC220±22V，50±1Hz，功率≤2000W。
2、液路系统无液体泄漏现象。	
3、磁振功能：
3.1、支持磁振辅助功能，阻抗范围：3-10Ω；
3.2、输出电压稳定（基准负载6±2Ω)，满足设备正常工作及安全标准要求（24V、12V，允差≤±2V）；
3.3、表面磁感应强度范围：10-200mT；
3.4、磁场输出频率：50±10Hz；
3.5、磁场空间安全范围：≥20cm；
3.6、振动面尺寸：≥90mm；
3.7、径向振幅：≤5mm；
3.8、振动时间范围：1-99min 可调。
4、灌注速度：1000±100mL/min。
5、水温控制范围：35-39℃, 温控误差≤±2℃。
6、药液加注：支持药液加注，进药量可控可调。
7、恒温基准：37℃左右范围可调节；温差允差≤±2℃。
8、储液容量：储液桶容量≥5L；药液杯容量≥500ml。
9、时间控制：
9.1、给液时间范围：1-10s可调；
9.2、停液时间范围：0-20s可调；
9.3、可连续工作时长：≥24 小时。
10、液量控制：灌水液量范围0-40000ml，允差≤±10%；灌药液量范围：0-500ml，允差≤±10%。
11、灌注压力：55kPa，允差≤±5kPa。
12、排泄压力：10±2kPa。
13、操作界面：嵌入式液晶触摸屏。
14、自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质。
15、管路双进双出，具备独立的灌注管路和排泄管路，实现进出水分离。
16、肠道压力实时监测、实时显示，具备压力感应装置。压力值超过设定值自动报警，停止工作。
17、治疗床承重≥150kg。带有排泄盆座。
18、内置排污系统和冲洗按钮开关，使用者可自行冲洗排出物。
19、外置冲水水枪。
20、蠕动泵:双泵控制（具备独立的注液和排液动力控制系统）。
21、超温超压自动断电保护。
22、内置摄像系统。
23、机器内置恒温装置，采用水电隔离式加热方式。余液不足自动停止加热。
24、外置刻度药杯，药液定量加入，可控可调。
25、给液过程超流量、超时、液尽、温度过低自动停止注液。
26、设备可搭配已获得医疗器械注册证的一次性使用无菌肠导管使用。
27、设备标配隐私帘。
28、数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
29、噪音：≤65 dB。
30、设备使用年限：≥8年。
四、主要配置：
1、主机：2台。
2、遥控器：2个。
3、净水器：2台。
4、排污阀：2个。
5、连接软管：2根。
6、花洒三件套：2套。
7、防爆软管：2根。 
8、排污管：2根。
9、电源线：2根。
10、靠背：2个。
11、喉箍：4个。
12、遥控器挂件盒：2个。
13、配套耗材：200套（含磁振套、一次性肠镜检查裤、一次性床单）。
14、输出终端：2台。

包号16  品目号16-1  皮肤色素检测仪
一、数量：1台/套
二、设备用途：用于对人皮肤、毛发的病变组织（脂溢性角化病、色素痣等）进行拍照和观察。
三、技术要求：
1、微观摄像机成像分辨率：≥2592x1944，像素≥500万。
▲2、支持非偏振、偏振、浸润模式，偏振光角度范围0-90°可调。
3、放大倍率：20-50×、200×；具有变倍和倍率锁定功能，变倍时无需更换镜头。
▲4、一次性隔离垫：隔离垫通过生物相容性检测。
5、具有实时显示、采集、图像对比、皮肤分析、毛发分析、病历管理、报告打印等功能。
6、显示：具有图像高清实时动态显示、高清冻结观察功能。
7、图像处理：具有图像亮度对比度调节、标注、测量、增强滤波等图像处理功能。
8、专业分析模块：三分法、七分法、模式法、ABCD法、Menzies分析法等分析模块，支持对黑素瘤、色素痣、血管、鳞屑类皮损等病变的分析。
9、风险提示：分析结果具有多种颜色风险提示功能。
10、具有银屑病PASI评分和白癜风VETFa、VASI、VIDA评分功能。
11、支持图像3D展示功能。
12、具有终毛、中毛、毳毛分类自动识别和自动分析功能。
13、自动计算毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比。
14、自动计算视野内的毛发平均直径。
15、具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单。
16、毛发分析数据以饼图、柱状图方式展现，并自动植入报告单。
17、具有单根毛囊、两根毛囊及三根以上毛囊计数和分析功能。
▲18、支持同一位置不同时期检查的宏观、微观图像对比分析功能。
19、具有不同时期检查数据的趋势分析功能，可以生成趋势分析报告。
20、自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板。
21、报告格式：具有多种毛发专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。
22、病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能。 
23、扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。
24、偏振光探头：像数≥500万。
25、图文工作站：
25.1、CPU：i7同等或以上性能；
25.2、内存：≥8G×2；
25.3、硬盘：≥2T；
25.4、图像显示器：液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1280×1024；
25.5、数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
26、设备使用年限：≥10年。
四、主要配置：
1、医用操作台：1台。
2、主机：1台。
3、手持显微探头：1台。
4、输出终端：1台。
5、电子皮肤镜软件：1套。
6、图文工作站：1 套。
7、一次性隔离垫：1盒。

包号17  品目号17-1  宫腔镜冷刀系统
一、数量：1套
二、设备用途：用于子宫内疾病治疗、宫腔整复。可实现宫腔内异常病变组织清除等。
三、技术要求：
（一）、内窥镜手术动力系统（刨削系统）
1、主机具有触摸屏，通过电动手柄连接控制刀头，手柄和多功能脚踏都可连接于主机前面。
2、主机开关和脚踏开关都可实现顺时针、逆时针、往复式切割模式切换。
3、可通过主机调节转速，控制刀头的切割速度；调节范围：正转、反转≥1000-12000转/分钟，往返转≥500-7500转/分钟。
▲4、主机带有自动控制吸引装置，可控制切割和吸引同步进行。 
5、主机具有电动手柄识别功能和记忆功能，可记忆上一次参数。 
6、刨削刀头为钝性无创头端设计；直径≤4.0mm；卵圆形开口，开口外斜（开口兼顾顶部和侧方）。
▲7、刀头为内、外切割刀管，切割方向可 360°旋转。 
8、刀头配有便捷式锁扣装置，可360°安装。 
（二）宫腔镜
▲1、镜体为Y型设计，最大插入部外径≤8.0mm，器械通道≥4mm，有单独进水和出水通道，蓝宝石镜面。
2、视向角 12°，视场角≥60°，有效景深范围≥3-100mm。
▲3、目镜系统：目镜和镜体呈45度角。
▲4、循环灌流功能：可在手术过程中，持续灌注和冲洗。
5、内窥镜手术动力系统和宫腔镜（冷刀系统）为同一制造商,以确保系统功能稳定。
（三）、宫腔镜（冷刀系统）		
▲1、宫腔镜（冷刀）：镜体外径≤8.0mm，视向角 12°、视场角≥60°，有效景深范围≥3-100mm。蓝宝石镜面。
2、镜体为Z型或Y型设计，器械通道≥4mm，器械通道为独立环闭式，防漏密闭。
3、镜体具备不带外鞘操作模式，独立循环灌流功能。外鞘可 360°旋转出水阀体，可行多种循环灌流操作。单独进水和出水通道，可在手术过程中，持续灌注和冲洗。
▲4、可配合进行曼月乐宫腔内缝合。
5、可配合宫腔镜器械通道使用的器械：工作外径≤4.0mm。包括剪刀、活检钳、分离钳、异物钳、电钩、电棒。（器械手柄、钳杆、钳芯可拆卸，360°可旋转手柄）。
（四）、诊断治疗宫腔镜
▲1、主体镜：最大插入外径≤4.0mm，视向角30°，视场角≥85°，光学工作距离≥40mm，有效景深范围≥3-100mm。
2、可分别配5Fr手术器械和7Fr手术器械。
3、镜体采用蓝宝石镜头。主镜和进出水通道可360°旋转。
4、手术器械：5Fr（直径1.6mm）、7Fr（直径2.0 mm），包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒。可360°旋转操作，器械可拆卸手柄和钳杆。
（五）数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
四、主要配置：
1、内窥镜手术动力系统（刨削系统）主机：1套。
2、脚踏控制开关：2个。
3、电动手柄 （刨削手柄）：1个。
4、刨削刀头：1个。
5、宫腔镜（包括镜体、鞘套、闭孔器）：2套。
6、诊断治疗宫腔镜：2套。
7、手术器械（包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒等）：1套。
8、手术器械（包括5Fr，7Fr手术器械）：各1套。
9、电缆线：2条。
10、曼月乐宫腔内缝合器械（包括持针钳、推结器、冲洗器）：2套。
11、配备消毒盒：4个。
12、数据输出终端：1台。

包号18  品目号18-1  心电图机
一、心电图机一
（一）、数量：18台
（二）、设备用途：用于患者常规心电图检查，采集12 导联心电信号，完成心电图分析、记录与报告输出。
（三）、技术要求：
1、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。
2、导联选择：手动/自动可选，标准12导联。
3、输入阻抗：≥100 MΩ。
4、频率响应范围：0.05-150 Hz，提供交流滤波器、基线漂移滤波器、肌电滤波器、低通滤波器等滤波器可供选择。
5、定标电压：1mV±1%。
6、耐极化电压：≥±550mV。
7、时间常数：≥3.2s。
8、共模抑制比：≥100dB。
9、A/D转换：≥18bit。
10、采样率：≥16000Hz。
▲11、起搏器检测：独立起搏通道。
12、灵敏度选择：5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV等分档可选。
13、走速：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s等分档可选。
14、心率计算范围：30-300 bpm，精度±1 bpm。
15、液晶显示屏≥7.0英寸，分辨率≥800×480。
18、标准键盘物理按键设计，具备独立功能键按键。
19、具备隐藏式提手。
20、内置一体化热敏式点阵打印机；并支持通过USB口外接激光打印机打印12导联的A4报告。
21、采用交直流两用供电模式，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时
22、设备使用年限：≥10年
（四）、系统功能：
1、具有信号质量指示功能。
2、支持显示背景网格。
3、根据不同的临床使用场景，可提供手动、自动工作模式可选。
4、支持R-R间期检测，将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出。
5、自动模式下可以支持10-60s时间的采集、记录、存储、传输。
6、支持手动、自动采样模式。
▲7、提供自动心律失常检测。
8、具备波形冻结功能，对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。
9、自动分析功能：具有12导联同步自动分析功能。
10、提供≥4种QTc算法可供选择。
（五）、配置：
1、主机：18台。
2、采集盒：18个。
3、心电导联线：18套。
4、胸电极：18盒（6只/盒）。
5、肢电极：18盒（4只/盒）。
6、记录纸：18本/卷。
7、锂电池：18个。
二、心电图机二
（一）、数量：2台套
（二）、设备用途：用于患者常规心电图检查，采集 18 导联心电信号，完成心电图分析、记录与报告输出。
（三）、技术要求：
▲1、输入通道：18 导联同步采集。
2、导联选择：手动、自动，支持 Cabrera、NEHB 导联体系。
3、输入阻抗：≥100MΩ。
4、频率响应范围：0.5-500Hz。
5、噪声：≤20μVp-p。
6、耐极化电压：≥±550mV。
7、时间常数：≥3.2s。
8、共模抑制比：≥100dB。
9、除颤保护：具有抗除颤电击、导联线内附抗除颤电击保护功能。
10、A/D 转换：≥18 位。
11、采样率：≥30000Hz。
12、灵敏度选择：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV。
13、测量诊断功能：具有自动测量和自动诊断功能。
14、内置存储：可存储 ≥500 例病历数据。
15、数据传输与扩展：可通过 USB 口导入导出数据，支持外接 U 盘和 SD 卡扩展存储空间。
16、彩色液晶屏：≥8英寸，分辨率≥800×400。
17、键盘：一体化防水防尘硅胶键盘。
18、显示信息：同屏显示18、15、12导心电波形，主界面显示病人 ID、姓名、性别、年龄电极状态等信息。
19、背景网格：可设置屏幕背景网格显示。
20、打印机类型：热敏式点阵打印机热敏记录。
21、走纸速度：12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s。 
22、记录通道：
22.1、12 导：12×1、3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R；
22.2、18 导：6×3+1R，6×2+6×1，12×1+6×1，6×2+6×1+2R。
23、打印方式：实时同步或连续 18 导心电波形。
24、记录内容：心电波形、分析结果以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等。
25、电源：
25.1、交直流两用：支持交直流自动转换；
25.2、直流电源：内置可充电锂离子电池可正常工作≥3 小时；
25.3、交流电源：220V±10％,50±2Hz。
26、图文工作站：
26.1、CPU：i7同等或以上性能；
26.2、内存：≥8G×2；
26.3、硬盘：≥1TBSSD+2TBHDD。
26.4、图像显示器：≥23英寸。
26.5、数据输出终端：A4黑白激光打印机；标配USB2.0接口；打印分辨率≥1200×1200dpi，能清晰打印含曲线图的检查报告；标配≥250页进纸盒，支持自动双面打印。
27、设备使用年限：≥10年。
（四）、软件功能：
1、电极反转提示：具备左右手电极反转检测提示功能.
2、记录比较功能：可对同一病人不同时间采集的心电图进行比较。
3、支持180 s的波形采集、存储、回顾、冻结和传输。
▲4、异常波形标记：能自动识别 QRS 波异常波形并颜色标记。
5、导联信号检测：可对每个导联信号质量、导联脱落等状态进行提示。
▲6、ST - VIEW 功能：支持查看各导联 ST 段幅值与形态，快速判断 ST 抬高/压低情况。
7、外接打印：可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 15 导心电波形和报告。
8、QTc 公式选择：支持≥ 4 种 QTc 公式选择。
9、文件格式支持：支持 DAT、PDF、BMP、JPG、及选配文件格式输出。
（五）、主要配置：
1、主机：2台。
2、采集盒：2个。
3、心电导联线：2套。
4、胸电极：2盒（6只/盒）。
5、肢电极：2盒（4只/盒）。
6、记录纸：2本/卷。
7、锂电池：2个。
8、图文工作站（含数据输出终端）：2套。

包号19  品目号19-1  靶控输注系统
一、数量：5套
二、设备用途：整合输注泵，进行统一供电、通信、数据采集和监控。
三、技术要求：
1、具有输液给药相关信息的分析和储存功能。
2、输液信息采集系统设备互联。
3、输液信息采集系统数据管理。
4、输液信息采集系统电源管理：需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。
5、输液采集系统采用多通道设计。
6、靶控泵注射模式：至少包含TCI模式、速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量和间断给药模式。
7、TCI诱导方式：≥4种，包括但不限于自动诱导、定时诱导、平滑诱导和分段诱导等。
8、TCI模式支持药物：丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型，支持丙泊酚新一代通用型模型。
9、压力报警：阈值≥12档可调，最低75 mmHg。
10、速率范围：0.1-2200 ml/h, 调节步长0.01 ml/h。
11、注射精度：误差≤±2%。
12、支持注射器规格：至少包含1 ml、2ml、3ml、5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml。
13、彩色显示屏≥3.5英寸。
14、注射器安装方式：注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。
15、感控设计：泵体两侧无导轨设计。
16、报警及安全指标：可实现声光报警提示，显示具体报警信息。
四、主要配置：
1、靶控泵：30个。
2、信息采集系统：5套（可放置40个泵）。
3、台车：5台。

包号20  品目号20-1  点阵二氧化碳激光治疗仪
一、数量：1台/套
二、设备用途：用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。
三、技术要求：
1、激光器类型：二氧化碳（CO2）激光器。
2、带扫描工作头，具有图形、大小、速度、打点方式等选择。
3、激光模式：准单模。
4、输出激光波长：10600nm。
5、激光功率：≥35W可调, 功率不稳定度≤±5%。
6、最高频率：≥1000Hz。
7、焦点光斑直径：≤0.1mm。
8、同光路指示：采用半导体激光，波长635±10nm，功率≤5mw。
9、关节臂：7关节重锤式导光关节臂。
10、冷却系统：水冷加风冷。
11、操作和控制：≥10英寸触摸屏和微电脑控制。
12、液晶显示：
12.1、功率、工作方式、工作状态、参数设置；
12.2、单点模式：根据频率和脉冲数决定；
12.3、扫描模式:扫描范围20x20mm,扫描图形6个。
12.4、扫描方式：有序扫描和无序扫描，扫描频率0.1ms步进。
13、具有参数记忆功能。
▲14、点阵光学图形扫描应具备国家药监局的注册认证。
15、可升级私密激光。
16、设备使用年限：≥10年。
四、主要配置：
1、主机：1台。
2、手具（含超脉冲手具、点阵手具、私密手具）：4套（8个）。
3、关节臂：1套(包括f=50mm,f=100mm聚焦镜）。
4、光学图形扫描：1套。
5、脚踏开关：2个。
6、激光防护眼镜：2副。
7、保险丝：4个。
8、整机防尘罩：1套。

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
无。
