[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _GoBack]市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（第二批）-招标公告
项目概况
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（第二批）的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台注册下载电子版招标文件，并于2026年11月17日08点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK32]一、项目基本情况
1.招标编号/包号：0701-2641060701098
2.项目名称：市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（第二批）
3.项目预算金额：18721万元、项目最高限价（如有）： / 万元
4.采购需求：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	采购包分品目预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	[bookmark: _Hlk219202749]1
	1-1
	医用核磁共振成像设备（MR）1
	1
	3500
	详见第五章《采购需求》

	2
	2-1
	医用核磁共振成像设备（MR）2
	1
	2200
	详见第五章《采购需求》

	3
	3-1
	医用核磁共振成像设备（MR）3
	2
	1592
	详见第五章《采购需求》

	4
	4-1
	X线电子计算机断层扫描装置（CT）2
	1
	3890
	详见第五章《采购需求》


5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：
投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；
投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。
三、获取招标文件
1.时间：2026年10月27日至2026年11月3日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年11月17日08点00分（北京时间）。
地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：鼓励节能、环保政策：
（1） 依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（2） 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（3） [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。
（4） 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。
2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为 / 万元、当年安排数为 / 万元。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
4.本项目资金情况:财政资金，资金已落实。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市医院管理中心
地    址：北京市通州区达济街6号院1号楼
联系方式：010-55532433
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010-81168492
3.项目联系方式
项目联系人：姚玮、强文晓、吴萍、韩峰
电      话：010-81168492、81168541


采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	医用核磁共振成像设备（MR）1
	1
	否

	2
	2-1
	医用核磁共振成像设备（MR）2
	1
	否

	3
	3-1
	医用核磁共振成像设备（MR）3
	2
	否

	4
	4-1
	X线电子计算机断层扫描装置（CT）2
	1
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（第二批），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：由中标人分别与各市属医院通过签订分合同确定。
2、交付地点：各市属医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
1、履约保证金：最高缴纳比例不超过合同金额的10%，项目验收结束后及时退还。
2、首付款支付：首付款支付比例不低于合同金额的30%;对于中小企业、民营企业，首付款支付比例不低于合同金额的50%。
3、采购资金支付：在收到发票后10个工作日内将资金支付到中标供应商账户。
4、其他内容详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为市属医院2026年医用设备集中带量采购项目放射组（第二批），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
★2.4、第4包：投标人和制造商具有有效期内的《辐射安全许可证》。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖投标人单位公章）。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

第1包 品目1-1 医用核磁共振成像设备（MR）1

★一、总体要求：中标商按院方要求提供医院所需的全部标配及选配的软、硬件。质保期内提供免费软、硬件升级服务。
1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
2.响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）
4. 所有配套线圈若采购单位需要均应按照各医院实际需求免费提供(包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
5. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术、所有序列及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
6. 整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
8. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的精密空调、水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）
9.配备铁磁性金属探测系统（双根立柱十分区式）、配无磁床、无磁轮椅；不间断电源ups，具备断电后可继续运行≥1h。
二、技术参数：
1、磁体系统
★1.1、超导磁体。磁场强度, ≥3.0T
1.2、屏蔽方式：主动屏蔽、被动屏蔽。
1.3、匀场方式：主动匀场+被动匀场。
1.4、磁场稳定度：≤0.1ppm/h
1.5、磁场均匀度（VRMS典型值）
1.5.1、50cmDSV：≤2.3ppm
1.5.2、40cmDSV：≤0.33ppm
1.5.3、30cmDSV：≤0.05ppm
1.5.4、20cmDSV：≤0.01ppm
1.5.5、10cmDSV：≤0.001ppm
1.6、裸磁体长度(不含外壳)：≤175cm；整机长度(含外壳), ≤190cm
1.7、磁体孔径(患者检查孔道内径)：≥60cm。
1.8、五高斯磁力线： X轴≤3m，Y轴≤3m，Z轴≤5m
1.9、磁体重量(含液氦)：≤5.5kg
1.10、液氦容量：≤1600L
1.11、液氦年消耗量(正常使用零液氦消耗)： 0升/年
1.12、可自动监控液氦水平。
2、梯度系统：
★2.1、最大单轴梯度场强≥100 mT/m；且最大单轴梯度切换率：≥200 T/m/s。
2.2、梯度线圈及梯度放大器冷却：水冷。
3、射频系统, 
3.1、具备通道或多源射频发射技术，独立射频放大器（或射频发射通道数）个数：≥2个
▲3.2、最大射频总功率：≥40kW。
★3.3、最大射频通道数：≥200个。
3.4、各通道最大接收带宽：≥1MHz。
3.5、射频发射带宽：≥500kHz。
4、射频线圈：
▲4.1、配置：≥7个，至少包括头颈联合线圈1个、全脊柱线圈1个、全神经（头颈脊柱一体化）组合线圈1个、体部线圈1个、乳腺专用线圈1个、多功能大柔性线圈1个、多功能小柔性线圈1个。
4.2、头颈联合线圈：≥20通道。
4.3、全脊柱线圈： ≥32通道。
4.3、全神经（头颈脊柱一体化）组合线圈：≥52通道
4.4、体部线圈, ≥18通道
4.5、乳腺专用线圈：≥18通道。
4.6、多功能大柔性线圈：≥18通道。
4.7、多功能小柔性线圈, ≥18通道
5、静音平台, 
5.1、具备系统硬件静音技术。
5.2、具备静音扫描技术, 可用于T1、T2、Darkfluid对比、 SWI对比、DWI对比、SE、TSE、GRE序列。
6、主控计算机：
6.1、CPU主频：≥3.5GHz；内存：≥64GB；硬盘容量：≥1TB；彩色显示器≥24英，图像分辨率：≥1920×1200。
6.2、图像存储数(256×256), ≥2000000幅.
7、重建系统
7.1、主频：≥2.8 GHz；内存≥96 GB；硬盘≥1TB    
7.2、最大重建矩阵：≥1024×1024
7.3、图像重建速度（2D傅立叶变换、256×256矩阵、100% FOV、100%数据重建）：≥70000幅/s
8、后处理功能：
8.1、具备3D、MPR、SSD及MIP重建功能。
8.2、具备电影回放及图像评价软。
8.3、可提供ADC-map、时间信号曲线。
8.4、具备图像减影、叠加功能。
8.5、具备软件控制照相技术。
8.6、具备DICOM3.0接口，开放Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist协议；与PACS 网络连接，中标商承当相关接口费用。
9、扫描床及环境调节系统, 
9.1、垂直移动时扫描床最大承重：≥250kg
9.2、扫描床水平移动误差：不超过±0.5mm。
9.3、扫描床垂直最底高度：≤55 cm 。
9.3、扫描床最大扫描范围：≥200cm
9.4、磁体双侧具备扫描控制面板, 
9.5、具备紧急制动系统。
9.6、具备患者防磁耳机及紧急呼叫装置。
9.7、具备无线心电门控、呼吸门控、外周门控装置。
9.8、具备非门控式呼吸信号感知系统、非门控式心跳信号感知系统。
9.9、具备磁体间摄像头和监视器。
9.10、具备SAR实时连续监控显示装置。
10、全景一体化成像系统：, 
10.1、一次摆位完成全部线圈扫描功能。
10.2、具备线圈组合扫描功能，同时采集线圈数≥6个
10.3、具备自动定位技术。
10.4、脊柱线圈整合于床面。
10.5、全中枢神经成像无缝连接。
11、扫描参数：
11.1、最薄2D层厚：≤0.1mm。
11.2、最薄3D层厚：≤0.05mm。
11.3、扫描视野调节范围：0.5cm～55cm。
11.4、2D快速自旋回波（TSE/FSE）最短TR（256×256矩阵）：≤5.5ms
11.5、2D快速自旋回波（TSE/FSE）最短TE（256×256矩阵）：≤1.9ms
11.6、快速自旋回波最大回波链长度ETL：≥512。
11.7、EPI最大因子：≥600
11.8、最大采集矩阵：≥1024×1024
11.9、弥散加权B值：≥10000
12、成像序列和技术包括
12.1、自旋回波（SE）序列。
12.2、反转恢复（IR）序列。
12.3、梯度回波(GRE) 序列。
12.4、平面回波(EPI)序列。
13、体部成像包括
13.1、肝脏T1加权3D高分辨动态成像功能。
13.2、脂肪铁双定量成像技术。
14、神经系统成像包括：
14.1、弥散张量成像（DTI）：方向数≥255。
14.2、灌注成像功能。
14.3、磁敏感成像功能。
14.4、脑功能成像功能。
14.5、自动在线拟合高b值弥散图像技术：可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000 s/mm2。
15、心血管成像包括
15.1、自动心肌活性成像：可自动选择TI时间。
15.2、不打药冠状动脉成像功能。
15.3、心肌定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）功能。
15.4、流量定量成像功能。
16、具备波谱成像功能
17、具备骨关节成像功能。
18、具备并行采集技术。
19、具备伪影校正技。
20、其他先进技术包括：
20.1、4D-flow成像技术 
20.2、同时多层成像技术：
20.2.1、可用于DWI、BOLD、TSE序列；可用于高清弥散成像。
20.2.2、同时多层成像技术加速倍数：≥8。
20.3、压缩感知全身成像技术：可用于心脏、颅脑、体腹部脏器成像；可与并行采集成像同步使用
20.4、具备深度学习和重建平台, 
★20.5、提供科研功能软件和硬件（供应商须提供承诺函，格式自拟）。
21、多核成像平台
★21.1、成像核素：≥3个，至少包括氢核、钠核、磷核。
21.2、提供多核头颅线圈及后处理软件。 
21.3、提供多核体部线圈及后处理软件。 
21.4、射频放大器输出功率：≥8kW
22、原厂高级图像后处理工作站, 
22.1、CPU：主频≥2.0GHz；内存：≥8 GB；彩色液晶显示器≥24英寸
22.2、具备MIP、MPR、SSD重建功能
22.3、具备三维动脉自旋标记技术（3D ASL）。
22.4、DICOM图像可转换成JPG格式。
22.5、具备图像分析系统（包括测量、反转、滤波）。
22.6、工作站具备照相功能。
22.7、具备Dicom3.0接口并负责连接PACS系统。
23、第三方设备
23.1、提供磁共振兼容高压注射器。
23.2、多核后处理工作站。


第2包 品目2-1 医用核磁共振成像设备（MR）2

★一、总体要求：中标商按院方要求提供医院所需的全部标配及选配的软、硬件。质保期内提供免费软、硬件升级服务。
1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
2.响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）
4. 所有配套线圈若采购单位需要均应按照各医院实际需求免费提供(包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
5. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术、所有序列及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
6. 整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
8. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的精密空调、水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）
9.配备铁磁性金属探测系统（双根立柱十分区式）、配无磁床、无磁轮椅；不间断电源ups，具备断电后可继续运行≥1h。
二、技术参数：
1、磁体：
★1.1、超导磁体，磁场强度≥3.0T。
1.2、中心共振频率：≥127MHz
1.3、匀场方式：主动匀场＋被动匀场＋动态匀场。
1.4、磁体长度（不含外壳）：≤175cm
▲1.5、磁体内径（患者检查孔道内径）：≥70cm。
1.6、磁体重量（含液氦）：≤6吨。
1.7、磁场稳定度：≤0.1ppm/h
1.8、磁场均匀度(VRMS典型值) 
1.8.1、50cmDSV：≤1.75ppm。
1.8.2、40cmDSV：≤0.35ppm。
1.8.3、30cmDSV：≤0.06ppm。
1.8.4、20cmDSV：≤0.02ppm。
1.8.5、10cmDSV：≤0.005ppm。
1.9、液氦消耗：零液氦消耗。
1.10、5高斯磁力线轴向范围：≤5.2m ；径向≤3.0m。
2、梯度系统：
2.1、梯度线圈冷却方式：水冷；梯度放大器冷却方式, 水冷
▲2.2、最大单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴）：≥80mT/m。
2.3、最大单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴）： ≥200T/m/s
2.4、最大梯度场强和最大梯度切换率在同一序列中可同时达到。
2.5、梯度控制系统,：数字实时发射接收
3、射频系统, 
3.1、多源射频发射技术平台。
3.2、射频功率：≥30kW。
3.3、独立射频放大器或射频发射通道数：≥2个。
#3.4、最大接收通道数： ≥140。
3.5、每个通道皆有一一对应的模数转换器。
3.6、发射带宽, ≥500kHz
3.7、采样模式：直接数字化采样。
3.8、射频线圈：
▲3.8.1、配置：≥6个，至少包括一体化头颈组合成像线圈1个、腹部成像线圈1个、一体化全脊柱线圈1个、多用途关节线圈1个、多用途心脏线圈1个、乳腺专用线圈1个。
3.8.2、所配线圈免调谐, 均具备相控阵线圈技术。
3.8.3、具备线圈组合扫描技术：
3.8.4、一体化头颈组合成像线圈：≥35通道。
3.8.5、腹部成像线圈：≥30通道
3.8.6、一体化全脊柱线圈：≥45通道。
3.8.7、多用途关节线圈：≥16通道。
3.8.8、多用途心脏线圈：≥16通道。
3.8.9、乳腺专用线圈：≥8通道。
4、静音技术：具备静音扫描技术，可实现Zero TE（TE=0），Zero TE可以应用于血管成像，关节成像等。
5、病人床与环境调节系统, 
5.1、垂直运动时扫描床最大承重：≥250kg。
5.2、扫描床水平运动最大速度：≥20cm/sec
5.3、具备病人触控定位系统。
5.4、具备一键定位功能，无需激光灯。
5.5、磁体具备双侧扫描控制面板，可控制进床距离、进床速度
5.6、磁体具备液晶显示系统。
5.7、具备扫描床自动步进功能。
5.8、具备足先进扫描模式, 
5.9、病人通道具备环境照明、通风、通话装置。
5.10、操作间具备紧急制动装置。
5.11、磁体间具备患者摄像头和显示器。
6、主控计算机
6.1、CPU：≥4核，主频≥3.5GHz；内存：≥64GB；硬盘：≥1.6TB；彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率, ≥1920×1200。
6.2、具备同步扫描和创建功能, 可实时显示
6.3、具备实时MIP、实时MPR、三维表面重建（SSD）、自由感兴趣区MIP重建功能。
6.4、具备图像减影、电影回放功能。
6.5、具备实时互动多平面重建功能。
6.6、动态定量分析软件：可提供t-test、ADC-map、 时间信号曲线、时间峰值；具备T1、T2 值计算、减影、叠加功能。
6.7、实时显示心电波形、呼吸和脉搏波形。
6.8、具备软件控制照相技术。
6.9、具备DICOM3.0接口，开放打印、传输、接收、存储、查询、Worklist协议；连接
RIS、PACS系统，中标商承担相关接口费用。
7、重建计算机：
7.1、内存：≥128GB
7.2、最大重建矩阵：≥1024×1024
7.3、重建速度（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）：≥70000幅/秒（请附Data Sheet证明）,
8、扫描参数, 
8.1、FOV调节范围：5mm～500mm。
8.2、二维最薄扫描层厚：≤0.5mm。
8.3、三维最薄扫描层厚：≤0.05mm。
8.4、最大采集矩阵：≥1024×1024。
8.5、 EPI 最大回波链, ≥512
8.6、 EPI最短TR时间（256矩阵）： ≤3.5ms；EPI最短TE时间（256矩阵）： ≤1.3ms
8.7、2D梯度回波最短TR（256×256矩阵）：≤0.91ms；2D梯度回波最短TE（256×256矩阵）, ≤0.18ms
8.8、3D梯度回波最短TR（256×256矩阵）： ≤0.85ms；3D梯度回波最短TE（256×256矩阵）, ≤0.18ms。
8.9、EPI最短EPS时间（256矩阵）： ≤0.55ms。
8.10、弥散加权系数B值：≥10,000s/mm2。
9、扫描技术与序列包括：
9.1、自旋回波序列：
9.1.1、 具备2D/3D自旋回波序列。
9.1.2、 具备组织弛豫时间测量自旋回波序列。
9.1.3、具备单次激发SE/FSE序列。
9.1.4、具备反转恢复（IR）序列。
9.1.5、具备快速IR(脂肪、 水抑制）技术。
9.1.6、具备快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）技术。
9.1.7、具备压脂序列。
9.1.8、具备单次激发快速IR序列。
9.1.9、具备常规反转恢复序列。
9.1.10、具备脂肪/水激发技术。
9.1.11、具备频谱特异式大范围脂肪抑制技术。 
9.2、梯度回波(GRE) 序列：
9.2.1、具备2D/3D 快速稳态进动梯度回波技术
9.2.2、具备同反相位技术。
9.2.3、具备梯度多回波序列。
9.2.4、具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）。
9.2.5、具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）。
9.2.6、具备单次多平面梯度回波序列。 
9.2.7、具备多回波梯度回波序列。
9.2.8、具备磁化传递技术。
9.2.9、具备重T2 加权高对比序列。
9.3、 EPI 序列, 
9.3.1、具备单次激发EPI序列。
9.3.2、具备多次激发EPI序列。
9.3.3、具备自旋回波EPI序列。
9.3.4、具备梯度回波EPI序列。
9.3.5、具备反转EPI序列。
9.4、K空间成像技术：
9.4.1、具备并行采集技术。
9.4.2、具备部分扫描采集技术。 
9.4.3、具备矩形视野采集技术。 
9.4.4、具备三维重叠连续采集技术。 
9.4.5、具备预备相位极小化扫描技术。 
9.4.6、具备压缩感知技术。
9.4.7、具备K空间放射状填充技术、螺旋状填充技术、放射状3D填充技术、笛卡尔填充技术。
9.5、全身成像技术： 
9.5.1、具备神经系统成像技术。 
9.5.2、具备基于FSE的全脑不打药灌注成像技术。
9.5.3、具备定量图谱技术，单序列扫描定量图谱种类≥5种。
9.5.4、单序列扫描成像后可动态调节TR/TE/TI。
9.5.5、具备小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴 三平面成像。
9.5.6、具备各向同性高分辨解剖成像功能。
9.5.7、具备各向同性采集、各向异性采集功能。
9.5.8、具备灰白质成像功能，
9.5.9、具备磁敏感加权成像技术，可提供磁敏感成像相位图、磁敏感成像原始图像、磁敏感成像mMIP图像。
9.6、脑灌注成像技术：
9.6.1、可计算平均通过时间（MTT）到达峰值时间（TTP）。
9.6.2、可提供血流图（rCBV图）、负积分图（局部脑血容量）、检索图（局部脑血容量）、 血流动态图
9.6.3、具备彩色灌注分析软件。
9.6.4、具备脑功能成像功能（fMRI）。
9.6.5、具备皮层激发成像功能。
9.6.6、具备弥散张量成像（DTI）功能。
9.6.7、弥散张量成像（DTI）的弥散方向数、弥散张量方向个数可以连续选择
9.6.8、具备三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）技术。
9.6.9、具备多b值弥散技术 ，一次成像最多采集b值≥32
9.6.10、可提供指数化表观弥散系数图（eADC MAP）。
9.6.11、3D ASL 标记时间可自定义。
9.7、体部成像技术： 
9.7.1、具备水脂分离技术, 
9.7.2、具备脂铁定量技术。
9.7.3、具备膈肌导航技术、呼吸触发技术、自由呼吸技术。
9.7.4、具备频域饱和体部大范围成像技术。
9.7.5、具备体部多期动态扫描技术，可实现多个期相供血血管的显示。
9.7.6、具备体部弥散成像技术。
9.7.7、具备MR结肠造影技术。
9.7.8、具备MR胰胆管造影技术。
9.7.9、具备动态肾脏成像技术、肾脏灌注成像技术、肾脏弥散成像技术、MR尿路造影技术。 
9.7.10、具备肝脏动态增强成像技术、肝脏灌注成像技术、肝脏弥散成像积水
9.7.11、具备乳腺灌注成像技术、乳腺弥散成像技术。
9.8、血管成像技术, 
9.8.1、具备2D/3D时飞法技术。
9.8.2、具备门控2D血管技术。
9.8.3、具备2D/3D相位对比法技术。
9.8.4、具备可变反转角射频技术。
9.8.5、具备动静脉分离成像技术。
9.8.6、具备实时透视造影剂追踪血管成像技术。
9.8.7、具备全身血管成像技术。
9.8.8、具备区域饱和技术。 
9.8.9、具备全身不打药血管成像技术。
9.8.10、具备磁化对比技术。
9.8.11、具备自动移床造影剂跟踪技术。
9.8.12、具备外周血管成像技术。
9.9、心脏成像技术
9.9.1、具备心脏成像亮血技术、心脏成像黑血技术。
9.9.2、具备延迟法心肌灌注成像技术。
9.9.3、具备首过心肌灌注成像技术。
9.9.4、具备心脏电影技术.
9.9.5、具备心脏梯度快速成像技术。
9.9.6、具备心脏并行采集技术。
9.9.7、具备心电触发技术。
9.10、肌骨关节成像：
9.10.1、具备三维各向同性容积成像序列。
9.10.2、具备高分辨率颈髓成像功能。
9.10.3、具备高分辨率内耳三维成像功能。
9.10.4、具备全脊柱成像功能。
9.10.5、具备图像无缝拼接软件包。
9.10.6、具备关节软骨成像、骨皮质成像、骨膜成像功能。
9.10.7、具备去金属伪影成像功能。
9.10.8、具备头氢频谱、肝脏氢频谱、乳腺氢频谱成像功能。
9.10.9、具备频谱(MRS)采集及分析功能柜
9.10.10、具备单体素波谱成像功能。
9.11、多核平台：
★9.11.1、成像核素：≥3个，至少包括氢核、钠核、磷核。
9.11.2、提供多核头颅线圈及后处理软件。 
9.11.3、提供多核体部线圈及后处理软件。
10、深度学习重建平台 
10.1、具备基于Raw Data原始数据的深度学习技。
10.2、 深度学习技术可以应用于神经成像、体部成像、心脏成像、关节成像、脊柱成像。
10.3、深度学习技术可以应用于2D成像、3D成像、4D成像。
10.4、深度学习技术可以应用于定量成像。
10.5、深度学习技术可以兼容并行采集加速技术、压缩感知成像技术、多层采集加速技术。
10.6、深度学习可以应用于单次激发EPI序列、多次激发EPI序列。
10.7、深度学习技术可以应用于平扫及增强成像。
11、原厂独立后处理工作站：
11.1、CPU：≥16核，主频≥3GHz；内存：≥128GB；硬盘：≥3TB；彩色液晶显示器≥19英寸，数量≥
台。
11.2、图像存储量：≥6,000,000幅@图像矩阵256×256。
11.3、具备MR自动拼接软件。
11.4、具备脑灌注成像后处理软件。
11.5、具备 SSD、MIP、MPR等后处理软件。
11.6、具备血管成像软件。
11.7、具备内窥镜成像软件。
11.8、具备高级神经后处理功能软件包， 
11.8.1、具备弥散成像后处理功能。
11.8.2、具备皮层功能区分析软件。
11.8.3、具备动态EPI软件。
11.8.4、具备动态图像的量化分析功能，可提供参数图。
11.8.5、可提供弥散成像的表观弥散系数图。
11.8.6、具备弥散张力(DTI)成像后处理软件，可提供部分各向异性图RA、相对各向异性图FA、ADC，eADC、容积比例图、各向异性图；可提供平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。
11.8.7、具备磁共振灌注分析软件。
11.8.8、具备MRS波谱后处理分析功能。
11.9、DICOM图像可转换成JPG格式。
11.10、具备图像融合功能。
11.11、具备三维动脉自选标记技术（3D ASL），可提供脑血流量（CBF值）。
11.12、具备DICOM3.0接口，开放DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage协议。
12、第三方设备
12.1、提供磁共振兼容高压注射器。
12.2、多核后处理工作站。




第3包 品目3-1 医用核磁共振成像设备（MR）3

★一、总体要求：中标商按院方要求提供医院所需的全部标配及选配的软、硬件。质保期内提供免费软、硬件升级服务。
1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
2.响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）
4. 所有配套线圈若采购单位需要均应按照各医院实际需求免费提供(包含且不限于头部、全脊柱、体部、乳腺、大小柔等)（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
5. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术、所有序列及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
6. 整机（含磁体、线圈、液氦以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
7. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
8. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的精密空调、水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）
9. 双针筒式或蠕动泵高压注射器（提供至少两个品牌产品供采购方选择），耗材开放 ；铁磁性金属探测系统（双根立柱十分区式）、配无磁床、无磁轮椅；不间断电源ups，具备断电后可继续运行≥1h；
二、技术参数：
1、磁体系统：
1.1、超导磁体，磁场强度≥1.5T。
1.2、屏蔽方式：主动屏蔽
1.3、匀场方式：主动+被动
1.4、磁场稳定度：≤0.1ppm/h
★1.5、磁体通道孔径：≥70cm。
★1.6、磁体重量(含液氦)：≤4吨
★1.7 磁体液氦填充量≥200L
#1.8 磁体长度（含外壳）：≤180cm 
2、梯度系统
2.1、单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）, ≥33mT/m  
▲2.2、单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）：≥125 T/m/s 
3、射频系统, 
#3.1、射频发射功率（体部）：≥16 kW 
3.2、射频发射带宽：≥500kHz
3.3、各通道接收带宽：≥1MHz
▲3.4、单个扫描野内一次扫描最大通道数（以产品Datasheet中数值为准）：≥ 32
4、射频接收线圈：
▲4.1、配置：≥9个；至少包括头颈联合线圈1个、脊柱线圈1个、体部线圈1个、乳腺线圈1个、心脏线圈1个、关节大柔软线圈1个、关节小柔软线圈1个、膝关节专用线圈1个、足踝专用线圈1个。
4.2、头颈联合线圈：≥20通道。
4.3、脊柱线圈：≥24通道。
4.4、体部线圈：≥12通道。
4.5、乳腺线圈：≥16通道。
4.6、心脏线圈：≥12通道。
4.7、关节大柔软线圈：≥16通道。
4.8、关节小柔软线圈：≥ 16通道
4.9、 膝关节专用线：≥16通道.
4.10、足踝专用线圈：≥16通道
5、主控计算机系统, 
5.1、内存：≥64GB，彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率：≥1920×1200。
5.2、具备图像后处理功能。
6、扫描床及环境调节系统：
6.1、扫描床最大承重：≥250kg
6.2、患者床最低床位高度：≤55cm
6.3、最大扫描范围：≥ 200cm
6.4、具备病人监视系统，照明、通风、通话、患者专用防磁耳机、呼叫按钮, 具备
7, 扫描参数, 
7.1、最小二维层厚：≤0.1mm。
7.2、最小三维层厚：≤0.05mm。
7.3、扫描野调节范围：5mm～50cm
8、成像序列和技术包括：
8.1、自旋回波（SE）序列：
8.2、反转恢复（IR）序列。
8.3、梯度回波(GRE) 序列。
8.4、平面回波(EPI)序列。
8.5、全静音降噪技术, 具备
8.5.1、 全静音平台可以应用于颅脑成像、髋关节成像、腰椎成像,
8.5.2、静音成像可用于T1对比、T2对比、FLAIR对比。
8.6、并行采集技术。
8.7、伪影校正技术。
8.8、深度学习成像技术。
9、成像功能包括：
9.1、全神经系统成像。
9.2、弥散成像。
9.3、灌注成像。
9.4、磁敏感成像。
9.5、心血管成像。
9.6、波谱成像。
9.7、肌骨关节成像。
9.8、全脊柱成像：可自动脊柱椎体标记
9.9、图像无缝拼接。
9.10、膝关节成像。
9.11、压缩感知血管成像。
9.12、3D ASL成像
9.13、拟合高b值弥散成像。
10、原厂影像后处理工作站：1套



第4包 品目4-1 X线电子计算机断层扫描装置（CT）2

★一、总体要求：中标商按院方要求提供医院所需的全部标配及选配的软、硬件。质保期内提供免费软、硬件升级服务。
1. 响应的产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
2. 响应报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、安装调试后的计量质控检测、外贸代理费（若有）、关税（若有）、保险增值税发票等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。需考虑到合同中可能出现的索赔和变更。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章）。
3. 响应的产品具备有效期内的《医疗器械注册证》（投标人须提供医疗器械注册证复印件并加盖投标人单位公章）。（注：注册证型号需与分项报价表中的规格型号一致，否则作无效投标处理。）
4. 响应产品经NMPA(CFDA)注册的所有后处理技术及其他技术、功能和配置等若采购单位需要均应免费提供。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。
5. 整机（包括不限于球管、探测器以及所配置的第三方产品等）免费维保≥5年。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
6. 响应的产品终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施（购买后5年内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施），并对招标文件中要求的软件功能终身免费开放。（投标人须提供售后服务承诺函并加盖投标人单位公章）。
7. 按照各医院实际需求提供与响应产品相匹配的水冷机等。（投标人须提供承诺函和技术白皮书等相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章）。注：如第三方产品属于医疗器械还应提供有效期内的医疗器械注册证和生产厂家的医疗器械生产许可证（国产产品提供）。（投标人须提供有效的证书复印件并加盖公章）
二、技术参数
	1
	数据采集系统

	★1.1
	探测器类型 ：半导体探测器，直接读取X射线信号，无需可见光转换（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	1.2
	探测器材料：碲质材料，碲锌镉或碲化镉（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	1.3
	探测器z轴物理排数：≥192排（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	#1.4
	单圈单次曝光最大重建层数：≥288层（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	1.5
	单圈单次曝光z轴覆盖宽度：≥4cm

	#1.6
	探测器每排单元数≥2100（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	2
	扫描机架系统

	2.1
	机架孔径：≥82cm

	#2.2
	机架最快旋转速度：≤0.25秒（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	2.3
	驱动方式：电磁直接驱动

	2.4
	机架数字倾角：≥±30°

	3
	检查床系统

	3.1
	检查床最大水平移动速度 ： ≥310mm/s

	3.2
	检查床最小水平移动速度 ： ≤2mm/s

	3.3
	床面可降至离地面最低距离 ： ≤560mm

	3.4
	检查床承重 ：≥310 kg

	4
	扫描与重建参数

	4.1
	断层扫描最薄采集层厚：≤0.28mm

	4.2
	螺旋扫描最薄采集层厚：≤0.28mm

	4.3
	最小扫描视野FOV ：≤5cm

	4.4
	最大扫描视野FOV：≥50cm

	4.5
	最小重建视野FOV：≤4cm

	4.6
	最大重建视野FOV ：≥50cm

	4.7
	最大扩展视野FOV：≥50cm

	4.8
	图像重建速度 ： ≥60幅/秒

	#4.9
	最大图像重建矩阵 ：≥ 1024×1024 

	4.10
	单次曝光连续扫描时间 ：≥120秒

	4.11
	定位片最大长度 ：≥2000mm

	4.12
	最小重建层厚 ：≤0.21mm（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	4.13
	最小扫描螺距  ：≤0.1

	4.14
	最大扫描螺距：≥2.0

	4.15
	X-Y平面空间分辨率： ≥44lp/cm@2%MTF（提供检测报告或技术白皮书等证明材料）

	4.16
	密度分辨率 ：≤2mm@0.3％ ,≤30mGy

	5
	X线及高压发生器系统

	5.1
	具备液态金属轴承技术

	5.2
	球管阳极热容量 ：≥30MHU

	5.3
	阳极最大散热率 ：≥1600KHU/min

	5.4
	球管焦点数量≥3个

	5.5
	高压发生器功率： ≥100kW

	5.6
	最低输出管电流： ≤10mA

	5.7
	最高输出管电流（不含等效）：≥800mA

	5.8
	最低管电压： ≤70kV 

	5.9
	最高管电压：≥140kV

	5.10
	球管电压选择档位 ：≥5档

	6
	主控制台计算机系统

	6.1
	主机内存 ： ≥32GB

	6.2
	硬盘：≥4TB

	6.3
	24英寸液晶平板彩色无闪烁显示器：2台

	6.4
	显示器分辨率： ≥1920×1200

	7
	重建计算机

	7.1
	内存 ： ≥1024GB

	7.2
	硬盘 ： ≥10TB

	8
	智能自动摆位系统

	8.1
	具备智能摄像头采集系统

	8.2
	具备智能识别患者身体特征点位置信息，可根据所选扫描协议和识别到的患者初始位置自动控制移床

	9
	临床应用

	9.1
	基础软件功能：3D、MPR多平面重建、CPR曲面重建、最大密度投影MIP、最小密度投影MinIP、平均密度投影AIP、表面遮盖显示SSD、三维容积显示VR、透明显示骨骼功能、模拟手术刀技术

	9.2
	2048大矩阵重建： 用于清晰的显示内耳等精细结构，及小病变

	9.3
	轮廓分割功能 ： 能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来

	9.4
	仿真内窥镜功能

	9.5
	低剂量扫描：肺癌筛查、儿童检查、60kV 大范围血管检查

	9.6
	各厂家提供最新的深度学习AI重建技术

	9.7
	具备AI深度学习CT重建算法

	9.8
	基于生数据域的AI图像重建

	9.9
	高级扫描技术

	9.9.1
	智能扫描野功能：基于深度学习技术，结合定位相图像自动获取适合目标扫描部位的扫描视野，提高图像质量。

	9.9.2
	具备自动扫描范围划定的功能

	9.9.3
	具备智能等中心的功能

	9.9.4
	多层面追踪扫描技术 

	9.9.5
	多位置扫描融合功能

	9.10
	齿科分析软件

	9.11
	虚拟结肠镜功能

	9.12
	肺密度分析软件

	9.13
	肿瘤评估软件

	9.14
	三维脂肪分析软件

	9.15
	去伪影技术

	9.16
	心脏成像功能

	9.16.1
	心脏扫描（Cardiac Imaging）

	9.16.2
	内置心电监护装置

	9.16.3
	心脏成像时间分辨率 ：≤125毫秒

	9.17
	钙化积分分析软件

	9.18
	AI冠脉分析软件

	9.19
	心功能分析

	9.20
	胸痛三联征专用分析

	9.21
	骨密度测量功能

	9.22
	骨科测量

	9.23
	创伤分析功能

	9.24
	能谱成像平台

	9.24.1
	能谱物质成像种类不小于10种

	9.24.2
	具备CTA血管检查可以提供去除碘的图像

	9.24.3
	具备CTA血管检查显示血管结构时可以去除钙化成分

	9.24.4
	能够产生40-190keV单能量图，并支持伪彩显示

	10
	高压注射器：2台

	11
	外部扩展存储系统






[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。
2.2采购标的需满足的服务期限要求
2.2.1、质量保证期（保修期）及服务要求：本项目质量保证期（保修期）自设备（含第三方）验收合格之日起计算，详见各包技术参数。
2.2.2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
2.2.3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.2.4、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.2.5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。投标人应保证全年开机率达到95%（按一年365天计算），未达到该开机率将按设备停用时间的双倍时长对质保期进行顺延。
2.2.6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.2.7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
★2.2.8、第1、2、3、5、7、8、9、10包承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同6%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
★2.2.8、第4、6包：承诺质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价，其中设备（含所有零配件）出保后维保费用最高不超过合同7%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。


3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK201]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、2.	投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号、“★”号、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK203]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
4.4、验收标准：
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。
4.5、其他要求
无


