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一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期

	01
	心电遥测
	238
	否
	3年



二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc24278]1.1 交货时间：合同签订后三个月内。
[bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc30936]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
4.1 质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日3年。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供3年免费保修服务的产品，供应商应提供满足3年的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。
质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。
供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
4.2 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置血栓泵，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
01包：心电遥测
（一）遥测监护系统
1.整机要求
★1.1遥测发射盒重量≤170克（含电池）。
▲1.2遥测发射盒具备彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸。
1.3屏幕分辨率≥320*240像素。
1.4遥测发射盒尺寸≤110（高）×65（宽）×30（厚）mm。
★1.5抗跌落测试通过1.5米跌落测试。
1.6遥测发射盒屏幕可同时显示≥2个参数和≥1道波形。
1.7遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，电击防护等级CF。
2.监测参数
2.1配3/5导心电监护，提供HR，ST测量值（ST在中央站上显示）。
2.2心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。
2.3具有多参融合算法、抗运动算法等。
2.4心电滤波模式：监护模式、ST模式、运动模式。
2.5中央站上显示:具备ST段分析，具备ST值和每个ST的模板;具备ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化;具备单个、多个ST值报警，支持报警限设置。具有QT/QTc测量功能，具备QT，QTc和ΔQTc参数值。
2.6具备QTc计算公式 ：Bazett，Fridericia，Framingham，Hodges等。
2.7具备起搏分析功能。
2.8支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。
3.系统功能
3.1支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。
3.2支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。
3.3支持给患者发送消息。
3.4提供≥1块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池工作时间≥160h。电池低电量报警功能 。
3.5具备锂电池集中充电器，能同时充电≥10块电池 ，每个充电位都有电池充电状态指示灯。
（二）遥测中心监护系统
1.基本功能
1.1.中心监护系统支持中央站、工作站、 浏览站、远程查询系统等多种形式互联。
1.2.支持EWS看板功能。
1.3.主机可支持连接≥4个显示屏，显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920X1080，并且主机可支持分辨率≥3840*2160的显示器。
1.4.系统整体确保医疗数据存储时间≥10天。
1.5.支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出。
1.6.中央站兼容同品牌的所有监护仪、遥测产品、除颤（MED）等设备的信息集中显示，并可显示所有的参数及波形。
2.系统功能
2.1.可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准。
2.2.具备报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音。具备报警集中设置功能。
2.3.具备全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据。
2.4.具备中央站全局静音功能。
2.5.中央站配置管理，可定制科室默认配置，并将科室默认配置应用至所有床。
2.6.重点观察床支持趋势与实时参数波形同时显示，互不遮挡。
▲2.7.具备≥240小时趋势数据存储。
2.8.具备≥240小时全息波形数据存储。
2.9.具备≥240小时ST片段数据存储。
2.10.支持≥3000条事件存储，可存储报警事件发生时刻的参数和报警前后≥16秒波形。2.11.支持≥240小时长趋势回顾和≥4小时短趋势回顾，≥240小时全息波形回顾，≥240小时的ST片段回顾，≥720条报警事件回顾等。
2.12.支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。
▲2.13.提供病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印。
2.14.具备心律失常统计，回顾一段时间内心律失常统计结果。要求支持表格及图形回顾方式。
2.15.支持升级对病人24小时心电数据进行统计分析，提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看相关细节。
2.16.支持升级连续血压分析功能，可对监护仪NIBP测量结果，进行综合分析。
2.17.支持升级对病人室性心律失常事件和室性类心电活动的进行统计，支持查看典型心电图，并支持报告打印。
2.18.支持升级病人的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，并支持报告打印。
2.19.中央站可显示参数：ECG、ST、QT/QTc、 RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2等。
2.20.设备应具备开放数据接口，承诺配合完成医院相关信息系统对接，软件终身免费升级。
（三）配置单
1、遥测发射盒：238 个
2、3/5导心电导联线：238 套
3、心电电极：2380 套
4、背带：238 个
5、遥测中央站（单屏）：26套（软硬件）
6、遥测中央站（双屏）：2 套（软硬件）
7、遥测查看站（单屏）：9 套（软硬件）
8、锂电池：238 个
9、中央充电站：26套
10、备用背带：160 个
11、备用锂电池：48个

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc7740][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc14175]  （3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
