[bookmark: _Toc99301424][bookmark: _GoBack]第五章   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	手术动力系统
	1
	否

	
	1-2
	耳鼻咽喉头颈外科器械组套
	1
	否

	2
	2-1
	LED分娩台
	2
	否

	3
	3-1
	生物刺激反馈仪
	1
	否

	4
	4-1
	3D腹腔镜系统
	1
	否

	
	4-2
	电子肠镜
	2
	否

	5
	5-1
	高频手术系统
	1
	否

	
	5-2
	全自动内镜清洗消毒器（双缸）
	1
	否

	
	5-3
	内镜清洗工作站
	1
	否

	6
	6-1
	双能X射线骨密度仪
	1
	否

	
	6-2
	等离子手术设备
	1
	否

	7
	7-1
	射频控温热凝器
	1
	否

	8
	8-1
	全自动生化免疫流水线
	1
	否

	9
	9-1
	半导体激光
	2
	否

	
	9-2
	Er:YAG激光治疗仪
	1
	否

	
	9-3
	根管预备机
	5
	否

	
	9-4
	牙周袋深度探测仪
	1
	否

	
	9-5
	牙科综合治疗台
	6
	否

	10
	10-1
	二氧化碳激光治疗机
	1
	否

	11
	11-1
	高频电灼仪
	1
	否

	12
	12-1
	数字化X射线摄影透视系统
	1
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。
2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。
3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。
（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。
（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。
（4）维修响应速度：
①两小时内做出维修方案决定；
②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。
（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。
（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。
（7）提供维修手册、软件等服务类资料。
（8）提供免费软件升级更新。
4.备件及技术服务。
（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料：
①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。
②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务：
在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	


第1包  品目1-1  手术动力系统

一、用途：用于耳鼻喉头颈外科手术中对软组织骨组织进行切削、磨削、吸除、清理操作。
二、技术参数：
1、主机：
1.1显示：液晶显示转速、转向(顺、逆时钟旋转、摆动)；
1.2操作：菜单式，具有多种手术模式选择；
1.3泵：可提供刀头注水冲洗；
1.4手术模式设定：手术模式选择，可自由控制程序；
1.5冷却泵：采用水冷式冷却手柄，保持手柄长期低温运行；
1.6可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻等。
2、多功能脚踏开关：
2.1带有翼片的脚踏控制装置；
▲2.2可控制手柄无极变速范围50-60000转/分钟、注水泵冲水速度。
3、M4鼻咽喉吸切手柄：
▲3.1转速：往复最大转速≥5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≥12000RPM；最低转速≤60PRM；扭矩≥90mNm； 
▲3.2材质：钛金属，重量≤250克；
3.3设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线；
3.4握笔式设计，可自由改变方向和方位；
▲3.5可刀头及钻头≥100种，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术；
3.6手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒；
▲3.7手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转；
3.8手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽；
3.9手柄颏部具有刀头旋转锁定装置。
4.鼻科、喉科刀头、钻头：
4.1钻头刀头可以注水和吸引；
4.2 12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割；
▲4.3种类：≥100种；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]4.4  0°刀头:长度≥10cm；
4.5 40°刀头：长度≥10cm；
4.6 60°刀头：长度≥10cm；可进入上颌窦内；
4.7 120°上颌窦刀头；
4.8 鼻中隔刀头：带有剥离子；
4.9 下鼻甲刀头：带有剥离子，直径2.9-2.0mm，长度≥10cm；
4.10 咽喉部切割刀头：可用60RPM的速度吸切声带上病变；
4.11 腺样体和扁桃体刀头：45°刀口向外，直径4.5-4.0mm，长度≥10cm，头端弯曲外向开口；
4.12 钻头：直径2.9-5mm:0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻;视神经减压钻，多种整形刀头。 
5、高速耳科电钻耳手柄：
▲5.1转速：≥60000转/分钟，扭矩≥38Mn-m；
5.2附件：配备直型和角度附件；
▲5.3马达重量：≤150g ；
5.4外观：冲洗套管夹与手柄头端凹槽连接的冲洗剖面，可在钻头或骨上持续冲洗；
5.5手柄类型：高速耳钻,耐高温高压消毒；
5.6开关类型：多功能脚踏开关，无级变速；
5.7消毒方法：预真空或常规蒸气高温高压消毒或环氧乙烷消毒；
5.8控制温度：环境温度20℃，马达6万转/分20秒开20秒关，持续25分钟马达表面温度≤40℃；
▲5.9电马达不需水冷却；
三、配置要求：
1、动力系统主机1台。
2、多功能脚踏1个。
3、鼻咽喉吸切手柄 1个。
4、一次性使用刀头 10个。
5、使用手册1本。
四、质保期：主机质保 5年，每年保证保养和巡检≥2 次。

第1包  品目1-2  耳鼻咽喉头颈外科器械组套

一、用途：用于耳鼻喉科临床手术。
二、技术参数：
1、窥视管：小号 总长175mm
2、灯芯：φ3.5mm×160mm
3、固定器：配大号、小号窥视管用
4、支撑架：涡轮
5、喉内窥镜：15°φ4×185mm F
6、显微喉钳：杯口双片动 左弯 2.0*230mm  360°旋转
7、显微喉钳：圆口 45° 2.0mm  杆子上弯22°
8、显微喉钳：三角 45° 2.2mm   杆子上弯22°
9、显微喉剪：45°   杆子上弯22°
10、显微喉剪：0°
11、显微喉钳：圆口  0°  2.0mm
12、喉粘膜钳：抓式三角 45°
13、显微喉钳：圆口  45° 2.0mm
14、显微喉剪：左弯
15、显微喉剪：右弯
16、显微喉刀：三角尖头（带手柄）
17、显微喉刀：镰状刀  （带手柄）
18、吸引管：φ3×230
19、吸引管：φ2.5×230
20、鼻筛窦钳：0° 3.5mm×130mm
21、鼻筛窦钳：45°3.5mm×130mm
22、鼻筛窦钳：0° 3.0mm×130mm(长圆口）
23、鼻咬切钳：0° 3.0mm （卵圆口）
24、鼻咬切钳：45°3.0mm （卵圆口）
25、鼻咬切钳：45°3.0×130
26、鼻咬切钳：0°3.0×130
27、鼻咬切钳：3.3mm
28、蝶窦咬骨钳：30° 3.0mm
29、上颌窦探针：双头
30、鼻冲吸切钳：φ3.5*140
三、配置要求：
1、窥视管：1支
2、灯芯：1支
3、固定器：1支
4、支撑架：1套
5、喉内窥镜：1支
6、显微喉钳：5把
7、显微喉剪：4把
8、喉粘膜钳：1把
9、显微喉刀：2把
10、吸引管：2支
11、鼻筛窦钳：3把
12、鼻咬切钳：5把
13、蝶窦咬骨钳：1把
14、上颌窦探针：1支
15、鼻冲吸切钳：1套
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于1年


第2包  品目2-1  LED分娩台

一、技术参数： 
▲1、床面高度、背板、座板、搁手板、辅助台均可调节，采用≥8电机控制。能适用仰卧，侧卧， 坐，蹲，趴，跪,站等多种产姿。
2、刹车系统采用电动控制一键操作，脚轮采用中控脚轮。
3、护栏采用高强度塑料成型。内外侧均镶嵌操作按钮。护栏使用时即可当握把抓握又起到侧边保护作用。不用时可向下隐藏。 
▲4、坐板两侧装有搁手板，可以进行双侧电动上升下降，也能配合不同体位单侧升降。 
▲5、辅助台可上下升降，可上折角度，并且可以在分娩时隐藏到背板下方。 
6、床垫采用可脱卸式全防水皮垫，可以拆下床垫清洁床面。 
7、隐藏式污物盆在不使用时可以隐藏在坐板下方，使用时旋转摆出，污物盆位置前后亦可调节。 
8.脚板能一键操作外摆与上折，同时脚板下方装有搁腿架可以上翻搁腿使用。 
9、配有 CPR 快速释放功能与特伦伯格急救体位。 
10.皮垫整体防水并且可以自由脱卸方便清洁。
11.坐板角度可向上抬升，腿板能调节各个角度。
12.床 面 尺 寸：长度≥2000mm，宽度≥880mm 。
13.护栏升降距离：≥ 270mm 。
14.床面高度： 最低≤550mm ，最高≥815mm(不含皮垫) 。
15.背板最大折转角度： 下折≥12 °，上折≥66 ° 。
16.臀板最大上折角度： ≥12°。
17.搁手板升降行程：≥ 270mm 。
18.辅助台面行程：≥175mm 。
19.床面后倾角度：≥12° 。
20.脚板外摆角度：≥90°。
21.脚板上折角度：≥90° 。
22.拉手折转角度：≥80°。
23.使用年限≥10年。
24.通过FDA 认证。
二、配置要求（每套）：
1.产病床 1 台
2.床头板 1 件
3.小扶手 1 件
4.床头推手 1 对
5.输液架 1 件
6.污物盆 1 件
7.头枕 1 件
8.防水布 1 件
9.电源线  1根
三、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年




第3包  品目3-1  生物刺激反馈仪

一、用途：对患者表面肌电信号、压力信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。脑电近红外模块：用于人体脑电生理信号、血流动力学响应变化的血红蛋白浓度生理参数的监测，通过动态图像显示脑部状态数据。
二、技术参数：
1、主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。
▲2、注册证适用范围必须包含“生物反馈”描述，保证设备合规收费使用。
3、主机电源：AC220V，50Hz，主机内不含内置电池供电。
4、主机采用键盘鼠标操作，可打字录入信息，非触摸屏操作。
5、肌电采集测量范围：≥5-2500μV。
6、分辨率：≤1μV。
▲7、通频带范围：≥20-520Hz。
8、低频刺激强度范围：0-100mA。
▲9、电刺激电流最小调节精度：≤0.1mA。
10、最高输出电刺激频率：≥2000Hz。
11、输出脉冲宽度范围：100-2000μs可调。
12、电刺激基础输出波形：≥3种。
13、压力模块测量范围：≥0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。
▲14、使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均具备独立的旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激调节。
15、具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中测试值指标≥14项。
16、系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。
17、具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。
18、具备数据统计功能。
19、可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图。
三、配置要求： 
1、推车主机（含软件）1台。
2、显示器（含单屏支架*1）1套。
3、电源线1根。
4、电极线4根。
5、导气管1根。
6、肌电压力传导阴道电极1个。
7、一次性使用阴道电极1个。
8、一次性使用直肠电极1个。
9、阴道电极1个。
10、直肠电极1个。
11、理疗用体表电极16对。
12、体腔器械导入润滑剂1个
13、一次性电极转接线	1根。
14、盆底肌肉康复器1套。
15、打印机	1台。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年





第4包  品目4-1  3D腹腔镜系统

一、用途：集合4K超高清、3D立体景深、双荧光通道（ICG+亚甲蓝），微创术中导航，显示两种荧光信号。用于肝癌切除，荧光标定肿瘤边界、肝段界限，保证切缘阴性，胆道显影，分清胆管与血管，降低胆瘘风险，肝移植术中评估血管吻合后血流情况。
二、技术参数：
1、图像处理器
1.1全数字化4K 3D超高清影像平台，具备荧光及3D图像处理能力。
1.2可连接摄像头种类≥6种。
▲1.3 可连接荧光摄像头，可支持ICG及MB两种荧光显影剂的信号处理。
1.4 可连接三维摄像头，处理双路白光及荧光图像信号，实现3D白光及3D荧光功能。
1.5主机具备 4K 图像输出，能够输出 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。支持 16:9 和 17:9 图像比例，逐行扫描。
1.6主机具备3D图像输出，能够输出3840*2160和1920*1080像素影像。
1.7触摸屏可显示移动存储录制状态。
1.8视频输出帧率60帧/秒和50帧/秒可选，画面无闪烁及干扰。
1.9主机至少具备4类能够输出4K及高清视频信号接口，包括：12G-SDI、4×3G-SDI、HDMI2.0及DVI。
1.10摄像主机支持2D及3D视频录制，录像分辨率3840*2160和1920*1080可选，录制格式MP4、MKV及TS格式可选。
1.11 3D视频录像支持上下格式，左右格式及逐行格式可选。
1.12 配合ICG造影剂使用时，显示三维或二维荧光，摄像主机至少具备以下4种模式：4K超高清白光，4K标准荧光，4K彩色荧光，4K多模荧光（该模式下四图不可重复显示）。
1.13 摄像主机具有图像增强及优化功能≥4种，其中至少包含去雾除烟功能。
1.14具有多 种色调切换功能，其中至少包括自定义色调功能。
1.15支持白平衡记忆功能。
1.16连接3D内窥镜摄像头时，具有2D/3D图像切换、3D图像180°翻转及自适应旋转回正功能。
1.17摄像主机通过控制线连接冷光源，实现自动或手动控制白光亮度和荧光亮度。
1.18 功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语。
1.19 触控屏设计，具有锁定防误触功能，在锁定状态仍可拍照和录像。
1.20 图像处理器功能平台化，支持升级4K、3D4K、白光、荧光、双荧光等多种组合功能。
1.21 使用寿命≥10年。
2、医用内窥镜冷光源
▲2.1冷光源具有白光、ICG荧光、MB荧光及双荧光4种输出模式。
2.2 具有805nm激光光谱波段输出，为ICG等荧光造影剂提供激发光。
2.3 具有660nm激光光谱波段输出，为MB等荧光造影剂提供激发光;
2.4 总激光功率≤2.5W。
2.5 激光分类：3R。
2.6 冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。
2.7 具备0-1000档自动调光功能。
2.8 具有待机功能，手术过程中可短时关闭光源。
2.9 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光。
3、三维内窥镜荧光摄像头
▲3.1全数字化超高清4K CMOS组件，分辨率3840*2160及1920*1080可选，图像比例16:9，可实现3D4K双荧光摄像。
3.2具有调焦旋钮，可手动调节最佳焦距。
3.3摄像头功能按键3个，可实现一键白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换、3D图像180°翻转及自适应旋转回正等功能。
3.4摄像头与3D胸腹腔镜可拆卸设计。
3.5 与前述主机可通过快捷接口相连，采集并处理双路白光和荧光（ICG＋MB）图像。
3.6 荧光探测灵敏度：可探测ICG造影剂浓度≤300nmol/L或≤0.23ug/mL。
3.7荧光探测灵敏度：可探测MB造影剂浓度≤1000nmol/L或≤0.32ug/mL。
3.8 摄像头支持低温等离子消毒灭菌。
3.9 防护程度分类：IPX7。
3.10 防电击程度分类： CF型。
4、气腹机
4.1采用触摸屏设计，流量调节范围0.1-50L/min；
4.2 压力设定范围：1-30mmHg，最小调节步长1mmHg，气压显示准确性±2mmHg；
4.3具有声音和文字或图标提醒的双重报警功能，气压过高时自动启动排气功能
4.4具有少儿模式、成人模式、肥胖模式、气腹针模式以及后腹腔模式；
4.5具备气体加温功能，加热温度为37℃；
4.6具有气压及流量设定记忆功能，开机显示上一次关机前设定的气压及流量值；
4.7防电击程度分类为：I类，CF 型应用；。
5、三维胸腹腔内窥镜
5.1 双光路光学胸腹腔镜，兼容白光及荧光功能；
5.2 直径≤10.1mm，工作长度310±10mm；
5.3 独立3D光学镜，可与摄像头拆分，便于内镜消毒及手术连台
5.4 胸腹腔镜可高温高压灭菌或低温等离子灭菌 。
6、医用4K 3D监视器
6.1分辨率≥3840×2160 。
6.2 尺寸规格≥32英寸。
6.3 最大背光亮度≥1750cd/m2 
6.4 具有≥178°可视角度
7、专用设备台车
7.1 主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成。
7.2 活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≤21kg。
7.3 抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：≥400*390*80MM(长深高)；
7.4 载物托架可升降调节高度；
7.5 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能；
三、配置要求：
1、图像处理器		          1台
2、三维内窥镜荧光摄像头		1个
3、医用内窥镜冷光源		   1台
4、气腹机		          1台
5、导光束		          1条
6、液晶监视器		       1台
7、三维胸腹腔内窥镜		1条
8、医用台车		       1台
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

第4包  品目4-2  电子肠镜

一、用途：产品需要具有高清、高亮、电子染色能力，能够实现下消化道精细检查及治疗需求
二、技术参数：
1、电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜）：2条     
2、图像传感器：百万像素CMOS 图像传感器，兼容HDTV全高清输出；
3、能够实现正常光观察和≥3种特殊光观察；
4、视野角度：0°(直视)；
▲5、视野范围：≥170°；
6、观察范围：2mm-100mm；
7、先端部直径： ≤12.0mm；
8、弯曲部直径：≤12.0mm；
9、有效长度：≥1330mm；
10、全长：≥1650mm；
11、弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°；
▲12、钳道直径：≥3.8mm；
13、辅助送水功能：具有前射水功能。
14、具备肠镜插入技术：硬度可调
15、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年
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第5包  品目5-1  高频手术系统

一、用途：用于对人体组织进行切割和凝血。临床用于经支气管镜对气道内的病变进行切割及凝血。
二、技术参数：
1、工作频率：单极≥512kHz
2、输出功率：≤350W
3、额定负载：单极400Ω、双极50Ω
4、屏幕显示：两个7.0英寸LED液晶可触摸显示屏
5、输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。
6、功能模式：开放模式、腔镜模式及内镜模式（间歇加载连续运行）。
7、工作模式:≥9种。其中专用内镜切模式≥2种，每种内镜切模式分别有≥4种内镜切效果可用。
8、自动保护装置：开路、短路自动保护功能。
9、断线自检：具备。
10、NEMSY中性极板检测系统：具备。
11、功率自动补偿系统：具备。
▲12、分体式、模块化设计。
13、氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，最小流量控制步长为0.1L/min。
14、具备开机自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。
15、输出功率调节模式最小可以1W为步进。
▲16、智能程序存储功能：多种临床常用术式参数模块；支持≥10组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定。
17、PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量。
▲18、设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。
19、具有氩气冲洗功能，流量不足时会有界面提示、报警，并停止输出。
20、浮地CF型，双反馈自动控制。
▲21、使用年限≥8年。
三、配置要求：高频手术器 1台；氩气控制器 1台；高频氩气刀台车 1台；防水三联脚踏 1个；氩气瓶 2个；氩气刀减压阀 2个；氩气高频手术电极 5根；
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年


第5包  品目5-2  全自动内镜清洗消毒器（双缸）

一、用途：用于软式内镜的清洗消毒。
二、技术参数：
1.设备电源：AC220V，50Hz，功率≤4 kVA。
2.设备尺寸：≤L 670× W 1220× H 1330mm。
3.槽体设计：采用左右双槽设计，可同时清洗2条胃肠镜或2～4条纤维支气管镜，左右槽可独立、同时工作。
4.槽体密闭：全封闭槽体设计，双向密封模式。
5.清洗槽体材料：清洗槽体选用耐腐蚀的PMMA材料，材料厚度≥8mm。
6.节约槽设计：采用液态模式，单个运行过程清洗液或消毒剂使用量≤10L。
▲7.操作模式：采用触摸屏和前置触摸面板操作模式，触摸屏采用≥15英寸彩色屏，分辨率≥1920x1080，能动态的显示设备各个阶段运行状态、消毒剂使用信息，可显示故障信息。
8.运行流程：清洗流程应符合YY0734.1和GB30689中性能指标的要求，流程应至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、最后漂洗和干燥过程。
9.泄漏测试：设备在运行过程中，全程对内镜进行泄露测试，测试压力可设置为内镜制造商的要求。设备检测到内镜泄漏时，将持续提供正向压力，防止水进入内镜。
▲10.运行程序：可预置PAA消毒程序、OPA消毒程序、PAA清洗消毒程序、OPA清洗消毒程序、自消毒程序、自定义消毒程序；可自定义编辑组合模式程序，可实现快速程序、标准程序、增强程序等模式，可独立运行清洗、消毒、漂洗等模式。
11.自消毒程序：设备应满足GB30689的要求，具有自消毒运行程序。
▲12.双模消毒：设备可同时运行两种消毒因子消毒模式，左右槽体同时工作时可采用不同的消毒剂。程序选择可自由选择消毒剂，如左槽为PAA，右槽为OPA，也可左右槽同时为一种消毒剂。
▲13.开门模式：可采用脚踢、触摸屏操作和触摸面板模式开门。
14.门结构：采用电动推杆作为开关门的驱动装置，门结构应符合YY0734.1标准的要求，当设备运行过程中断电或发生故障，可不借助任何工具将门打开。
15.化学助剂残留：内镜在经设备漂洗后，漂洗水中无有害物质残留，试验对特定元素甲醛、总砷、铅及荧光剂指标进行检测，结果应符合相关标准的要求。
16.喷淋清洗：设备顶部设有旋转喷淋装置，喷射水流横向、纵向360°流出。
▲17.喷淋灌流：设备具有喷淋和灌流两种清洗模式，并能独立运行或组合运行，喷淋清洗可快速对内镜表面、槽体及门盖进行清洗和消毒，灌流对内镜的管腔进行清洗消毒。
18.吹扫模式：设备在清洗转换漂洗、漂洗转换消毒、消毒转换最后漂洗、最后漂洗转换干燥转换过程时，采用洁净的气体对内镜管腔、腔体和喷壁中的残留液体进行吹扫，拒绝残留水对消毒剂进行稀释，延长消毒剂的使用周期。
19.内镜通道清洗监测：内镜管腔所有通道设有独立的流量监测传感器，能够持续监测所有通道是否堵塞。
20.酒精灌流：最后漂洗完成后，设备可通过灌流装置对内镜管腔注入酒精进行管腔的干燥，注入酒精的时间可进行设置，也可关闭该功能。
21.无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后可使用过滤器过滤的无菌水漂洗。
22.消毒剂管理：可设置消毒剂名称、消毒剂效期、消毒剂运行周期、消毒剂到期提醒、消毒剂使用记录等功能。
23.消毒剂更换：具有消毒剂更换人机交互模式，消毒剂更换的每个阶段能自动提示。
24.主控制系统：采用工业级PLC可编程逻辑控制系统；具有故障自动检测、显示功能，非代码显示。运行过程能实时监控设备的运行的温度、时间、压力等功能。
25.安全保护：设备具有漏电断路装置、过载保护装置、过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、化学助剂缺少保护装置、门安全防护装置等。
26.记录方式：采用非热敏打印机，可自动打印各个过程的运行数据，并可打印内镜信息和消毒剂的信息；在不使用 U 盘等外接存储装置，可存储最近≥3000条运行记录，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供设备打印记录并加盖鲜章。
27.消毒验证：提供疾控中心内镜清洗消毒器使用邻苯二甲醛和过氧乙酸对ATCC9372(枯草芽孢杆菌黑色变种)和铜绿假单胞菌杀灭效果的检测报告。
28.内镜注册：可通过设备预留记录装置和触摸屏，将内镜的信息录入到控制系统中，也可通过追溯系统实现一键同步，实现内镜、设备、运行的闭环追溯。
三、配置要求：
1、内镜清洗消毒器主机1台。
2、ID卡2个。
3、操作指南1份。
4、说明书2份。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年


第5包  品目5-3  内镜清洗工作站

一、用途：用于内窥镜可清洗部件的清洗、消毒、干燥。
二、技术参数：
1、结构及组成：产品由清洗槽、漂洗槽、消毒槽（浸泡槽）、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统组成。
2、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。
3、台面、清洗槽、功能背板、干燥台：
▲3.1材料要求：采用高分子复合材料（PMMA+ABS）整体热合吸塑一次成型，无任何接缝。材料的拉伸强度≥35MPa；拉伸断裂伸长率≥5.5%；简支梁无缺口冲击强度≥10C kJ/m2；10%应变时的压缩应力≥52MPa。提供投标品牌符合参数要求的第三方检测报告。
3.2耐酸碱性能：高分子复合材料具备耐酸碱、耐腐蚀性能，符合GB/T 11547中“耐化学试剂”的要求。
3.3清洗槽形状要求：采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，能够防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面。
3.4清洗槽容量标识：槽体内部有容量标识，容量标示的分度值≤1L，误差值≤15%。
3.5功能背板要求：采用与清洗槽相同的材质，背板采用倾斜式平面。
3.6浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm。
[bookmark: _Hlk138691209]4、规格尺寸：
4.1清洗槽：台面高度≤880mm，前后宽度≤785mm（内径420-470mm），槽体深度≤200mm，误差≤±1%。
4.2功能背板：高度≤1820mm。
4.3干燥台：台面高度≤880mm，前后宽度≤785mm，长度≥1000mm。
5、一体式吊柜及柜体：
▲5.1吊柜材质：吊柜采用SUS304不锈钢；
5.2开门方式：采用平行开门设计；
5.3操作方式：吊柜与触摸屏一体化设计；
5.4柜体形状：分段式柜体，柜体底部离地高度≤70mm，造型采用倾斜式设计，柜体底部向内缩进≥85mm；
5.5柜门材质;彩色钢化玻璃(颜色可选)；
5.6柜门设计：柜门采用上挡板和下柜门分体，非整体柜门；
5.7开门方式：柜门与把手柜门由阻尼饺链实现自动闭合。
6、控制系统：
6.1显示与操作：采用≥7英寸彩色电容防水触式液晶显示屏。
6.2功能要求：可设置作业时间0秒-99分59秒，计时准确误差≤0.1%，工作时注液、注气、脉冲、自动转换一次完成，工作结束有声音提示。
7、其他功能：
7.1泄漏检测装置：配置活接头，接头可拆卸；可通过人机界面设置测漏压力、测漏时间等参数；
7.2测漏报警：通入≤0.03MPa空气时，若产生泄漏，泄漏检测装置提供可视或声讯信号；
7.3灌流装置：配置活接头，接头可拆卸，具有过滤功能，过滤网孔径≤106μm(≥150目)；
7.4灌流用水要求：灌流时采用流动水灌注,不从槽内使用循环水或直接吸取暴露在空气中的水源进行灌注；
7.5加酶系统：清洗剂自动添加，添加数量可设置；系统可通过清洗剂比例自动计算清洗剂的进液量；
▲7.6消毒液回收装置：具有自动回收消毒液的功能，具有排放功能；
7.7消毒液过期报警器：消毒液过期自动报警。
▲8、消毒型过滤器：过滤器上材料能杀灭水中细菌和病毒。提供对大肠杆菌去除率为100%的检测报告、提供过滤器消毒因子残留检测报告、提供过滤器产水后水质为实际无毒级的检测报告；
▲9、流量监测：能够对日使用流量、累计使用流量及剩余流量进行监测记录。具有流量上限报警提示功能，当累计流量抵达临界提醒或使用限额流量时，警告指示灯亮起，蜂鸣器发出报警声提示更换滤芯。
▲10、资质要求：提供内镜清洗工作站产品注册证。
11、管路耐腐性：内镜清洗工作中的相关管路、弯头、三通等通过常用灭菌剂（邻苯二甲醛、过氧乙酸以及戊二醛）的耐腐性测试，持续浸泡≥480小时无可视变化。提供第三方机构出具的耐腐性检测报告。
12、追溯系统：追溯及信息管理系统能追溯各流程的信息，并记录各清洗流程的操作时间、操作人员、内镜信息、就诊病人姓名等信息。
三、配置要求：
1、一体式吊柜内镜清洗工作站1套。
2、自动侧漏系统1套。
3、酶液自动添加系统1套。
4、消毒液隐藏回收系统1套。
5、消毒型水过滤器1套。
6、追溯系统1套。
7、操作指南1份。
8、说明书2份。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年


第6包  品目6-1  双能X射线骨密度仪

一、用途：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析，骨质疏松诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。
二、技术参数：
1、高压发生器：	
▲1.1最大输出功率≥220W；
1.2	管电压：固定管电压≥75kV；
1.3	管电流范围：≥0.15-2.6mA，≥3档调节。	
2、X射线源：	
2.1	双能产生方式：K缘过滤，同时产生高低双能X线，非高低压切换；
2.2	X射线束：窄角扇形线束，扫描角度≤25°；
2.3	靶角：≥10°。
▲3、具备光子计数探测器，材质为硅酸钇镥或碲锌镉。
4、扫描：	
4.1	扫描部位：正/侧位腰椎、单侧/双侧股骨、前臂、全身；	
▲4.2扫描时间：腰椎扫描时间≤30s，股骨扫描时间≤30s，全身标准模式扫描时间≤300s；
4.3	扫描定位器套件≥6个；
4.4	扫描床：	
▲4.4.1适用于全身的固定式扫描床：长度≥260cm，宽度≥109cm；
4.4.2最大有效扫描视野：≥195x60cm；
4.4.3最大承重：≥155kg；
4.4.4球管焦点到影像接收器的距离：≤70cm；
4.5	扫描剂量：	
4.5.1脊柱扫描：≤37μGy；
4.5.2全身扫描：≤0.4μGy；
4.6	扫描技术：	
4.6.1腰椎、双侧股骨每个部位具有≥3种扫描模式；	
4.6.2一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测；	
4.6.3扫描之系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，给出提示和纠正建议；
4.6.4智能自动确定骨边缘；	
4.6.5可与前一次扫描结果对比分析；	
4.6.6异常骨密度区域或金属自动排除软件。
5、质量控制：	
5.1	具备自动质控测试程序，具备自动质控趋势分析；	
5.2	具备质控模块：含大、中、小骨密度校准。	
6、报告系统：	
6.1	检测结果趋势分析；	
6.2	提供多种预设的报告模板供用户选择，可自定义报告模板；
6.3	多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在报告上进行联合评估。	
7、参考数据库：	
7.1	NHANES III骨密度参照数据库；	
7.2	中国人中轴骨骨密度参考数据库，基于投标品牌设备采集的腰椎和髋部骨密度数据所建立，所用数据库发表权威文献（请提供文献证明）。	
8、软件功能：	
8.1	正位腰椎、单侧股骨、双侧股骨的骨密度扫描、评估；
8.2	前臂测量和分析；	
8.3	全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量；	
8.4	全身肌肉/脂肪成分分析；	
8.5	静息代谢率；	
8.6	相对骨骼肌质量指数；	
8.7	腹部臀部脂肪分析，自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比；
8.8	WHO体重指数评估；	
8.9双能脊柱评估功能，双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度，自动对所有的椎体进行分类，能够将骨折分为轻度、中度和重度，计算机辅助标定椎体畸形；
8.10侧位腰椎骨密度扫描、评估；	
8.11人工髋关节置换后的自动扫描、评估，用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估，人工髋关节周围划分的评估区个数≥18个；	
8.12 FRAX十年骨折风险评估软件；	
8.13计算机自动辅助诊断分析软件；	
8.14具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出，可将患者数据导出txt文档或者excel文件；
8.15具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具；		
8.16具备T值和Z值分析软件。	
9、主机工作站：	
9.1	CPU：≥4核，≥3.3GHz；	
9.2	内存：≥16GB；	
9.3	硬盘：≥1TB；	
9.4	DVD光驱；	
9.5	显示器：≥23英寸液晶显示器；	
9.6	彩色打印机。
三、配置要求：
1.扫描床: 1套。
2.扫描定位器：6个。
3.工作站：1套（含彩色打印机）。
4.具备质控模块：1套。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于2年

第6包  品目6-2  等离子手术设备

一、用途：与内窥镜配合使用，用于关节、椎间盘等软组织的汽化、切割、凝血。用于骨科骨科微创手术，例如UBE手术、髓核成型手术、关节镜手术等。
二、技术参数：
1.设备主机注册证：具有国家药品监督管理局批准的三类医疗设备注册证。
2.主机和电极必须为同一品牌。
3.电源：交流220V，50Hz 
4.峰值系数：1.8±0.35
5.待机噪声：产品在待机状态下的噪声应≤50dB(A) 
6.额定输出功率：≤330W（可实现多级分段功率输出）
7.工作频率：100KHz±10% 
8.脚踏开关线缆长度：≥4m
9.安全可控：
9.1工作温度40-70℃。
9.2消融作用在靶组织表面，离子作用≤100微米。
10.具有消融切割(ABLATE)、凝固止血(COAG)两种模式
11.等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调
12.关闭力≥10N  
13.脚踏开关控制切割消融和凝固止血，标配脚踏开关调节档位功能 
▲14.脚踏连线具备屏蔽层，防止其他设备电磁干扰 
▲15.具有内镜下消融切割和止血功能。
16.配置要求：
16.1等离子手术设备主机，1台；
16.2脚踏开关，         1台；
16.3电源线，           1根；
16.4 UBE椎管外刀头，   1支；
16.5 UBE椎管内刀头，   1支；
17、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年




第7包  品目7-1  射频控温热凝器

一、用途：用于三叉神经痛、腰椎间盘突出疼痛的射频消融髓核成形术治疗；脊神经根疼痛（颈椎神经、腰椎神经）。
二、技术参数：
1、连续热凝射频：温控热凝，用于三叉神经半月节热凝、髓核成形、脊神经后支热凝等；4路通道可独立设置温度、时间。
2、脉冲射频：低温脉冲模式，可做颈、腰椎脊神经根脉冲射频，调节神经，治疗神经源性疼痛（需配套对应射频电极）。
3、神经刺激定位：阻抗监测、感觉、运动电刺激，术中鉴别神经位置。
4、支持单极、双极电极，4路可同时工作，适合骨科微创介入手术。
5、电阻抗测量范围: 30-2999Ω，4路使用时可分别同时显示每一路的阻抗值。
6、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能，恒定电压刺激幅度范围0-10V，恒定电流刺激幅度范围0-10mA。
7、具有双相刺激波，单相刺激波，双相交替波形。
8、可同时接入4根手术电极，4路可同时升温同时射频治疗，可以分别设置4个不同温度和时间。可同时做2个双极、1个单极1个双极射频模式。
9、脉冲射频模式具有温度模式、电压模式和脉宽模式。
10、脉冲射频设定温度范围：30-95℃。
▲11、脉冲射频电压：峰值电压≥140V，支持高压脉冲射频。
12、连续射频具有标准模式、阶跃模式和功率模式。
13、在连续射频和脉冲射频时，支持独立设定每根电极的热凝温度和治疗时间，并支持工作过程中温度可直接调节，无需停机。
▲14、射频输出功率：≥70W。
▲15、热凝工作频率：488±5 KHz。
16、中性电极粘贴质量检测CQM脱落电阻值：165Ω±20Ω。
17、支持病案管理系统录入，支持治疗报告打印，支持图像导入和查看。
18、全触摸屏模式：≥12英寸全触摸屏操控。
19、刺激界面通过柱状图显示，射频界面实时显示温度曲线。
20、储存功能：可存储≥20组常用电刺激和射频参数。
21、具有开机自测功能，可以对主机及电极针进行检测，测试正常方可工作。
22、镍钛手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式。
23、一次性射频套管针具有尖针、弯钝针、平口针型（以注册证为准）。
▲24、一次性射频手术电极(镍钛合金)，具有单独的Ⅲ类注册证，脊神经根疼痛（颈椎神经、腰椎神经）。
25、治疗附件配置射频套管针。
26、配置全中文操作软件及治疗方案预设系统。
27、环境条件：温度范围10-40℃，相对湿度范围15-90%。
28、供电电源：AC220V±10％，50±2Hz，配备稳压器及漏电保护装置。
三、配置要求：
1、射频主机1台。
2、射频控温热凝设备1台。
3、专用治疗推车1台。
4、射频消融电极2支。
5、射频套管针8支。
6、高温消毒盒2个。
7、中性电极2片。
8、一次性使用中性电极3个。
9、电极适配电缆2条。
10、中性电极连接电缆1条。
11、等电位电缆线1个。
12、操作手册及维修保养资料1套。
13、设备校准工具1套。
四、售后服务： 
1、质保期：≥6年。
2、原厂售后保障服务：含安装调试、人员培训、质保。




第8包  品目8-1  全自动生化免疫流水线

一、用途：用于生化常规、甲状腺功能、肿瘤标志物等项目的检测。
二、技术参数：
全自动生化免疫流水线包含进样及出样模块、离心模块、去盖模块、全自动生化分析模块、全自动发光分析模块、后处理加盖去盖模块、低温存储模块、轨道传输系统以及数据信息管理系统，以上模块均使用同一品牌，满足医院统一服务的需求。具体需求参数如下：
1、进样及出样模块：
▲1.1具备架式进样功能，单模块进样容量：≥700管（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
1.2	可倾倒式进样：进样仓位：≥2个，倾倒进样总容量：≥800管；
1.3 单个出样模块处理速度：≥1000管/小时；
2、离心模块：
2.1	单台离心模块处理能力：≥500管/小时；离心机总处理能力：≥1000管/小时。（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
2.2	离心机最大转速：≥4500RPM；
2.3最大离心力：≥4100g；
2.4	离心时间可调范围：2-20min；
2.5	具备急诊标本优先离心、优先处理的功能；
3、前处理去盖模块：
3.1	单个去盖模块处理速度：≥1000管/小时；
▲3.2具备去盖后紫外消毒和空气过滤双重技术（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）。
4、全自动生化分析模块：
4.1	生化单分析模块测试速度：≥2000测试/小时；
4.2	单个电解质模块测试速度：≥600测试/小时；
4.3	单分析模块总试剂仓位：≥140个；
4.4	最小样本量：≤1.5µL；调节步长：≤0.1μL；
4.5	最小反应体积：≤80µL；
4.6	比色杯：石英玻璃比色杯，可以单杯更换（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
4.7	比色杯孵育方式：干式孵育方式；
4.8	支持测试过程中不停机加载试剂；
4.9	光源灯寿命：≥2000小时；
▲4.10	检测波长范围：340-850nm；可选波长：≥13个（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
4.11实现在线检测全血糖化血红蛋白。
5、全自动免疫分析模块：
5.1	免疫单分析模块速度：≥500测试/小时（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
5.2	免疫单模块试剂位：≥36个；
▲5.3免疫可以检测项目：甲状腺功能检测（包括反三碘甲状腺原氨酸测定等）、肿瘤标志物检测（包括CA50、CA242等）、心肌标志物（包括高敏心肌肌钙蛋白I和高敏心肌肌钙蛋白T等）、肝纤维化、高血压、Torch检测等。TSH检测满足功能灵敏度≤0.01μIU/mL（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
5.4	采用钢针加样、无需TIP头，样本针携带污染：≤0.1PPM。
6、后处理加盖去盖模块：
▲6.1加盖模块采用非封膜模式（提供生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或技术白皮书或承诺书并加盖投标人公章）；
6.2	可实现二次去盖。
7、在线低温存储模块：
7.1	存储温度范围：2-8℃；
7.2	单模块容量：≥10000管；
7.3	可实现存储标本智能管理，自动归档、自动提取、自动复检、到期自动丢弃等；
7.4	具备全自动质控功能，且能实现质控品自动混匀。
8、轨道系统：
8.1	运输主轨道为多轨道设计；
8.2	轨道速度：≥3600管/小时；
8.3	可实现二次去盖。
9、信息处理系统：
9.1	可传输与处理设备检测数据及其他数据；
9.2	具备自动复查、质控、存储功能，可管理移动均值质控数据，能够自动判断失控项目，具备移动均值分析报警功能；
9.3	能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监测样本的实时状态以及仪器运行状态、试剂信息；
9.4	开放数据窗口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档；
9.5	具备检验样本自动审核功能，可自定义实验室审核规则；
9.6	危急值管理功能；
9.7	具备离线标本管理定位查找功能；
9.8	具备样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态；
9.9	可以结合后处理的功能，自动完成智能比对工作；
9.10具备智能辅助报告审核系统：具备AI大模型的检验报告智能审核和报告解读功能。
三、配置要求：
1、进样及出样模块：1套。
2、离心模块：2套。
3、前处理去盖模块：1套。
4、全自动生化分析模块：1套（含两个分析模块）。
5、全自动免疫分析模块：3套。
6、后处理加盖去盖模块：1套。
7、在线低温存储模块：1套。
8、轨道系统：1套。
9、信息处理系统：1套。
10、UPS电源：1套 (功率≥80KW、续航≥0.5小时)。  
11、纯水机：1套（产水量≥200L/小时）。
四、质量保证期：为调试验收合格后终身保修




第9包  品目9-1  半导体激光

一、用途：用于对口腔软组织进行汽化和凝固，达到治疗口腔软组织病变的目的。
二、技术参数：
1、激光类型: 4类激光 
2、激光波长工作光束： 810nm±10nm
3、工作模式：连续模式、脉冲模式
4、瞄准光：配有瞄准光瞄准光束：650nm±20nm，瞄准光功率：≤3mW，瞄准光强度可调
5、激光输出功率：0.5W—5W，增幅0.1W
6、脉冲宽度: 0.05s±0.005s，脉冲频率：10Hz±1Hz；
7、脉冲工作循环：脉冲模式50%，脉冲波强度100%；
8、一次性使用牙科输送头：可以根据使用需求选择（直头和弯头）
9、脚踏连接：无线脚踏连接，避免电线缠绕
10、传输方式：光导纤维并配有光导纤维管理系统，按键控制光导纤维伸缩，使用时从光纤盒伸出，用毕可收回至光纤盒
11、激光使用的光导纤维单根长度6.4m±0.5m
12、具有故障报警功能
13、安全保护措施：紧急停止按钮：可在紧急情况下立即停止激光工作
▲14、配有遥控联锁连接系统
▲15、设备使用年限≥10年
三、配置要求（每套）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	激光治疗仪主机（含光纤盒4个）
	1
	台

	2
	无线脚踏
	1
	个

	3
	激光电源
	1
	个

	4
	光纤剥纤钳
	1
	把

	5
	激光器钥匙
	1
	把

	6
	光纤切割刀
	1
	个

	7
	激光手柄
	2
	个

	8
	美白手柄
	1
	个

	9
	理疗手柄
	1
	个

	10
	9V电池
	1
	节

	11
	脚踏开关电池盖
	1
	个

	12
	电池后盖螺丝
	2
	个

	13
	激光防护眼镜
	3
	副

	14
	一次性使用牙科输送头A型
	2
	盒

	15
	一次性使用牙科输送头B型
	1
	盒

	16
	遥控联锁连接线
	1
	根

	17
	遥控联锁插头
	1
	个

	18
	产品合格证
	1
	张

	19
	激光说明书
	1
	张

	20
	警示牌
	1
	张


四、质量保证期：为调试验收合格后不少于10年

第9包  品目9-2  Er:YAG激光治疗仪

一、用途：可对口腔组织实现汽化、碳化、凝固，用于牙周炎治疗；适用于口腔科牙体去腐备洞、牙体脱敏、牙周软组织修整、骨组织微创处理、根管辅助治疗等微创诊疗项目。
二、技术参数：
1、激光波长：≤2950nm
2、激光用途：用于口腔软、硬组织及牙周疾病的治疗
▲3、激光介质：Er:YAG晶体
4、最大输出功率：≤7W （提供检测报告并加盖公章）
5、激光模式：脉冲模式
6、冷却方式：水冷却
7、脉冲能量：100-700mJ，可调，步进10mJ（提供检测报告并加盖公章）
8、脉冲频率：10-50Hz，可调，步进1Hz（提供检测报告并加盖公章）
▲9、脉宽调节保护：具备
10、激光传输方式：非光纤、非关节臂传输，采用手柄内置激光直接能量传输技术
11、激光发生器：直接内置于手柄内，非置于设备主机内部
12、激光操作手柄：激光操作手柄需包含转向关节，转向关节具备120°旋转调节范围，手柄主体可绕自身轴线实现0°-360° 全周向连续旋转，支持高温消毒
▲13、工作尖寿命：灭菌次数≥450次
▲14、激光手柄寿命：灭菌次数≥450次
15、工作尖设计：吸附锁式设计，即插即用
▲16、工作尖型号：≥5种型号，Φ0.6-1.3mm可选
17、报警系统：配备智能故障报警系统，可对水位不足、水压过低、水温过高等情况进行提示
18、紧急激光终止器：设有紧急激光终止器
19、遥控联锁：设有联动开关端口
20、操作方式：触控屏操作
21、彩色液晶屏：≤8英寸彩色液晶屏。液晶屏支持自由调节，可旋转≥80度
22、系统自检：自动进行故障自检
23、预存适应症治疗参数，可直接调用，可预设治疗参数
24、参数设置：能量、频率、喷水量均支持界面操作与调节
▲25、喷水量调节范围：多挡可调
三、配置要求：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	台

	2
	激光发射器（含手柄连线）
	2
	条

	3
	可消毒激光手机（弯手机）
	10
	支

	4
	激光护目镜
	3
	个

	5
	工作尖（1.3×17毫米）
	20
	支

	6
	工作尖（1.0×17毫米）
	20
	支

	7
	工作尖（0.8×17毫米）
	20
	支

	8
	工作尖（0.6×17毫米）
	20
	支

	9
	工作尖（1.3×0.35×17毫米）
	20
	支

	10
	备用镜片套件
	10
	个

	11
	脚踏控制器
	1
	个

	12
	耐压气管
	1
	条

	13
	镜片拆卸工具
	4
	个

	14
	系统钥匙
	1
	把

	15
	安全锁
	1
	把

	16
	220V电源线
	1
	条

	17
	说明书
	1
	份

	18
	警示牌
	1
	张


四、质量保证期：为调试验收合格后不少于10年
第9包  品目9-3  根管预备机

一、用途：用于根管扩大治疗，并具备根管长度测量功能。
二、技术参数：
1、采用一体机设计。
2、搭载了根管测量仪和根管马达两个主要功能。
3、根管测量仪功能：
3.1根尖报警点可以在刻度2到APEX之间调节。
3.2随着根管锉接近根尖，提示音和液晶屏颜色会发生相应的改变。
3.3使用前无需校对，机器随机配有检测根测是否正常的检测插头。
4.根管马达功能：
4.1 CW功能，马达360°正转，达到反转扭矩时开始反转。可选转速，100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000（rpm）。可选反转扭矩0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0（N•cm）和无反转扭矩。
4.2 CCW功能，马达360°反转。可选转速，100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000（rpm）。
4.3 OGP功能，马达往复旋转。可选转速：100、300、500（rpm）。可选往复角度：1）90：正转90°——反转90°——正传90°——反转120°。2）180：正转180°——反转180°——正传180°——反转270°。3）240：正转240°——反转240°——正传240°——反转330°。
4.4 OTR功能，马达360°正转，到达指定扭矩时，开始往复旋转。可选：100、300、500（rpm）。可选扭矩：0.2、0.4、0.6、0.8、1.0（N•cm）。可选往复角度：1）180：180°正传、90°反转。2）240：240°正传、120°反转。
5.搭载≥8个存储器，可以独立存储≥8组功能和参数。
6.根管马达和根管测量仪联动功能：
6.1马达的根管锉到达根管内部时，根测会同时显示根管锉在根管内的位置。
6.2自动开始/停止功能，马达的根管锉进根管后会自动开始旋转，离开根管后会自动停止旋转。
6.3根尖联动功能，当根管锉到达预设的报警点后马达会做出相应动作：
6.3.1停止：马达停止转速。
6.3.2反转：马达反转。
6.3.3 OAS：马达会先反转半圈到一圈，然后停止。
7.手机头采用内置时电极。
8.采用锂电池供电。
三、配置要求（每套）：马达手机一个、弯机头一个、电源适配器一个、充电器一个、测试线一个、根管针支架三个、口角挂钩三个
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

第9包  品目9-4  牙周袋深度探测仪

一、用途：用于探测牙周袋深度。
二、技术参数：
1、测量过程中探针工作尖端探诊压力为15gf±2gf。
2、支持2018年牙周病国际新分类智能诊断。
3、深度测量范围：0mm-12mm。
4、测量显示精度：0.1mm。
5、探针直径：≥0.5mm,
6、探针材料：钛合金（可探测种植体）。
7、测量结果显示方式：探针手柄上的OLED屏幕和电脑同步显示。
8.探针手柄与电脑连接方式：无线连接。
9、支持智能语音输入功能；检查过程中通过语音输入可以自动记录：牙龈出血、溢脓、松动度、菌斑、根分叉病变等信息。
10、针对系统性牙周检查而设计。具备牙周袋深度，牙龈退缩或增生，出血，溢脓，根分叉，牙结石，菌斑，松动度、咬合创伤等测量与记录。同时能够自动制图，自动生成报告，风险因素评估，导出PDF文件、邮件分享等功能。
11、支持多个探针手柄共用电脑系统。
12、可显示全口菌斑分布及临床指标阳性阴性比例，进行菌斑评定。
13、记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体、乳牙滞留等。
14、探诊过程支持语音播报。
15、可手动触屏编辑牙周袋深度值和牙龈增生/退缩值。
16、支持记录出血指数、菌斑指数、咬合关系。
三、配置要求：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	探针手柄
	1
	台

	2
	电子牙周探针系统V1.0
	1
	套

	3
	工作站电脑-医用级触控一体机
	1
	套

	4
	脚踏开关（含充电器）
	1
	个

	5
	探针头
	10
	盒

	6
	彩色打印机
	1
	台


四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年


第9包  品目9-5  牙科综合治疗台

一、用途：用于口腔科的诊断和治疗。
二、技术参数：
1、整机塑料件使用注塑工艺，ASA材质（提供检测报告并加盖公章）
2、患者椅结构：操作台与患者椅连体式设计，治疗台随病人椅升降。
3、患者椅椅架为互动补偿式设计。靠背运动角度最小≤115°，最大≥165°。当患者椅高度不变的前提下，靠背在移动的过程中，坐垫的角度变化≥10°,坐垫脚部位置的位移量≥20cm（提供检测报告并加盖公章）
4、牙椅整体升降及靠背俯仰驱动方式：液压驱动。（提供液压系统实物照片并加盖公章）
5、病人椅工作时噪音≤50分贝。
6、病人椅下降时遇障碍停止运动并反方向回升。
7、承重范围≥185kg。
8、双关节头枕，具有颈部支撑功能，伸缩可调。头枕可承受≥275N垂直于头枕平面的向下压力。
9、椅位高度最高位≥700mm，最低位≤420mm。
10、病人椅右侧扶手水平旋转角度≥130°，座椅扶手处于固定位时，可承受垂直向下压力≥600N和水平向内/向外拉力≥400N。
11、分体式地箱。
12、手术灯控制方式为手动和感应，灯臂上下可移动范围≥600mm，三转轴灯头，灯头水平转动范围≥±150°，灯头上下旋转范围≥180°，滚动轴提供左右各180°的调节范围。
13、手术灯采用LED冷暖混合三档光源，光斑焦距≥680mm，光斑范围≥70X115mm。
13.1光强：8000LUX—28000LUX，色温：3000K——5000K。
13.2发光二极管数量白光发光二极管≥4个，黄光发光二极管≥2个。
▲14、多功能脚踏：可启停高速手机，电马达，洁牙机工作，通过改变脚踏板的位移量控制电马达转速及洁牙机功率。（马达踏板最大位移量测量照片并加盖公章）
15、漱口杯感应式注水，注水时间可预设，水杯供水具备恒温加热功能。
16、助手位器械臂为多关节结构，牙椅高度不变时，器械臂可水平、垂直方向移动，垂直方向移动时可通过档位调节并锁定位置，档位调节≥5档。（提供检测报告并加盖公章）
17、助手位有器械平台，器械平台含≥3组器械挂架。助手位触控面板可控手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水、牙椅记忆位。
18、痰盂旋转角度≥150°（提供测量照片并加盖公章）
▲19、负压功能采用≥2通道负压发生器控制且负压发生器具有自动管路清洗功能。（负压发生器的实物照片并加盖公章）
20、助手位通用型强吸头，弱吸头1套，在氯化钠溶液，柠檬酸溶液，硫酸铜液的环境里不变形。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）
21、医生侧多功能控制面板，可设置≥1组医生，≥4个记忆位，可控制椅位升降、痰盂冲洗等功能。
22、医生单元中央控制的液晶显示屏，可显示牙椅工作的实时参数。
23、器械盘尺寸：长≥70cm。
24、医生侧器械盘锁止方式：电控气锁。
25、医生侧器械挂架连体设计，每个挂架位采用独立的电子微动开关控制方式。
▲26、医生侧器械盘内中央水气控制组阀的阀体材质为金属材质且组阀层数≥4层膜片数≥3片，集中控制驱动气、雾化气、供水，无需分立阀件。（金属材质的中央水气控制组阀照片并加盖公章）
27、配备消毒系统，可进行手机导管、漱口杯消毒，对牙椅进行全方位消毒，消毒时间≤35min。消毒后水路内每毫升菌落数≤100。
28、管路冲洗功能，可同时对手机管线、洁牙机管线、三用枪管路的日常自动冲洗。
29、椅垫皮革：无缝工艺。
30、牙椅坐垫和靠背填充的填充物为高回弹海绵。
三、单台配置要求（每套）：
1.医生位下挂式器械台（含5个器械搁架）1套
2.医生位标准触摸面板1套
3.医生位三用喷枪1套
4.四孔手机管线 2根
5.大号托盘台1个
6.漱口盆1套
7.侧箱支架系统1套 
8.标准助手器械盘触控面板1套
9.助手位三用喷枪1套 
10.助手位器械搁架1套
11.助手位强吸（可遥控开关负压泵）1套
12.助手位弱吸（可遥控开关负压泵）1套
13.中央负压湿吸制式系统1套
14.病人椅1套
15.皮垫1套
16.双关节头枕1套
17.双扶手1套
18.脚控开关1套
19.LED手术灯1套
20.独立供水系统1套
21.管道卫生消毒系统1套
22.医生椅1把 
23.护士椅1把
24.高速气涡轮手机5支
25.马达（含直手机1支，弯手机1支）1套
26.超声洁牙机1套
27.光固化机1套
28.内窥镜1套
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年



第10包  品目10-1  二氧化碳激光治疗机

一、用途：用于人体病灶组织的汽化、碳化、切割和凝固。
二、技术参数：
1、激光器：封离式直流激励二氧化碳激光器；
2、激光波长：10.6µm；
3、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂；
▲4、调制脉冲输出功率：0.3～15w；
▲5、连续输出功率：0.3～25 W；
6、最小光斑直径：≤0.2mm；
7、最小脉宽：≦0.1ms，且脉宽可调；
▲8、调制脉冲输出模式：功率可调和能量可调两种模式；
▲9、脉冲重复频率：2Hz～1600Hz可调；
10、治疗手具：f=50mm  f=100mm 聚焦头；
11、保护系统：断水、过载双重保护；  
12、冷却系统：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却； 
13、控制系统：彩色触摸屏 （中英文界面），配参数修正功能及升级接口，设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能；
14、激光工作方式：具有连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲四种输出方式；
15、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能；
16、开机自检功能：具有激光功率电流监测功能；
17、瞄准光系统：650~670nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强可调。
三、配置要求：
1、二氧化碳激光治疗机主机 1台；                                                     2、七关节导光臂  1套；                                                                 3、治疗手具  1套；                                                                       4、脚踏开关  1个；                                                                    5、钥匙开关  2把；
6、烟雾净化器 1台
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年

第11包  品目11-1  高频电灼仪

一、用途：用于面部皮肤相关的治疗。
二、技术参数：
▲1.具备NMPA第三类医疗器械注册证（注册证证明）；
2.输出功率：2-50W可调；
3.输出频率：1MHz；
4.输出模式：连续输出；
5.脉宽：10ms-400ms连续可调，步进10ms；
▲6.治疗模式：≥三种模式可选，至少包括单极模式、双极模式；
7.治疗深度：0.5-2.5mm可调；步进为0.1mm；
8.耗材具备独立医疗器械注册证；
9.治疗电极：≥3种治疗电极可选，至少包括面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极；
▲10.具备负压功能，负压吸力可手动调节
11.具有能量累计自动计数功能；
12.	工作噪声不大于65dB（A计权）；
13.	具有系统可升级功能；
14.	具有独立过滤器接口；
15.	脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8；
16.具备多种治疗技术。
三、配置要求：
	1
	主机
	1台

	2
	手持件挂杆组件
	1套

	3
	手持件1
	1个

	4
	手持件2
	1个

	5
	电源线
	1根

	6
	钥匙
	2把

	7
	钥匙扣
	1把

	8
	脚踏开关组件
	1套

	9
	玻璃保险管
	4只

	10
	说明书
	1套

	11
	简易操作指导
	1份

	12
	保修卡
	1份

	13
	合格证
	1份

	14
	装箱单
	1份

	15
	设备验收单
	3份

	16
	高频手术电极
	150个

	17
	高频手术电极
	2盒

	18
	13寸Apple air iPad 512G 配蓝牙键盘
	1台

	19
	手提电脑联想512G
	1台

	20
	活动硬盘2T
	1个


四、质量保证期：为调试验收合格后不少于6年



第12包  品目12-1  数字化X射线摄影透视系统

一、用途：用于ERCP手术中的透视、摄影和数字减影血管造影检查，提供透视实时显影功能、介入功能。
二、技术参数：
1、X线发生及控制系统：
1.1高压发生器功率：≥80kW；
1.2	最大管电流：≥950mA；
1.3最大管电压：≥130KV；
1.4具备全自动控制、管电压自动适应功能。
2、X线球管及附件：
2.1	3球管焦点：≤0.4、0.6、1.0mm；
▲2.2具备栅控球管；
▲2.3阳极热容量：≥1000KHU；
2.4	最短曝光时间：≤1ms；
2.5	透视脉冲频率：≤1fps；；
2.6	剂量调整过滤器：≥3种金属
▲2.7球管类型为下球管。
3、成像系统：
3.1	平板尺寸：≥40x40cm；
3.2	可变视野：≥4种；
3.3	平板像素尺寸：≤150微米；
3.4	DQE（量子检出率）：≥60%；
3.5	平板材质：为CsI（非晶硅）结构。
4、床及球管、C臂运动系统：
4.1	要求可倾斜床面遥控检查床，床面可升降，采用低吸收剂量的高强度碳纤维床板；
▲4.2床面倾倒范围≥±85度；
4.3	床面横向移动范围≥45cm；
4.4	床面和球管相对纵向移动范围≥160cm；
4.5	诊断床面可升降，距地面最低高度≤55cm；
4.6	SID（X线焦点到影像接收器距离)可调范围：≥30cm；
4.7	具有密度补偿滤过片；
▲4.8 C臂旋转范围：RAO（右前斜位）≥85度，LAO（左前斜位）≥35度；
4.9 C臂旋转范围：CRA（头位）/CAU（足位）≥45/45度。
5、数字化图像采集系统：
5.1	最大数字采集分辨率：≥3070x3070、16bit；
5.2	数模转换：≥14bit；
5.3	矩阵：≥1024×1024，连续摄片采集速度≥15fps；
5.4	隔室遥控操作系统和遥控台桌，能控制设备机械运动、拍片、透视等功能；
5.5	手术室具有医用监视器；
5.6	图像传输网络：DICOM接口；
5.7	隔室图像监视器：液晶显示器2台，≥19英寸，亮度≥1000cd/m2。≥20英寸，亮度≥300cd/m²。分辨率≥1248×1024。      
6、图像处理功能：
6.1	动态采集图像回放功能：空间滤过功能、窗宽窗位调整功能、自动窗口功能、正反像切换功能、漫游放大图像旋转功能、电子光圈处理功能、文字标注、比例尺显示、测量功能、箭头指示功能、散射校正、对比强化功能；同一视野可显示图像≥35幅（6X6）；
6.2	采集图像电影回放：回放速度任意可调1-7.5fps；
6.3	血管直径、病变大小测量等功能；
6.4	数字滤过补偿功能：实时透视时候调整图像质量，可以使图像过黑或者过白区域的图像得以重建；
6.5	降噪软件功能:实时图像处理技术和低剂量技术，提供高画质的同时降低球管发射剂量。
7、ERCP专用配置功能：
7.1	具备床侧端防护帘；
7.2	具备平板防护帘；
7.3	具备ERCP专用图像优化协议系统；
7.4	具有床旁透视/摄影双功能脚闸；
7.5	具备床旁智能操作手柄，床旁控制手柄可在术中实时控制设备的机架运动，可移动、放大、缩小平板的视野；改变C型臂的X线投照方向切换观察角度；升高、降低设备及床面的位置；开启、调整、关闭缩光器；开启、调整、关闭密度补偿板；一键执行设备预存工作位置；一键还原设备初始位置等功能。
三、配置要求：
1、多功能检查床 1台。
2、平板探测器安全触控组件1套。
3、遥控操作台 1台。
4、X线发生控制装置 1台。
5、3焦点组件 1套。
6、X线管球1个。
7、高压电缆1副。
8、平板探测器 1个。
9、数字图像采集处理工作站1套。
10、实时透视图像优化组件 1套。
11、降噪锐化器组件 1套。
12、21英寸医用彩色LCD监视器1台。
13、19英寸医用单色LCD监视器2台。
14、遥控台桌 1张。
15、床旁控制手柄 1只。
16、透视、摄影双功能脚闸 1个。
17、监视器电缆（手术室监视器用） 1根。
18、媒体存储播放组件（光盘自带浏览器）1套。
19、DICOM MPPS 组件(含MWM) 1套。
20、剂量计接口组件1套。
四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年
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