					
采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
(一)采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
[bookmark: _GoBack]（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
6. 实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产
   品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在  
   中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
   且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评
   审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符
   合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购
   项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》，否
   则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实
   的，应承担相应的法律责任。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。
★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
★4.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量 
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	质保期

	1
	1-1
	麻醉机
	4
	否
	≥5年

	
	1-2
	中央监护系统
	1
	否
	≥5年

	
	1-3
	中央监护系统
	1
	否
	≥5年


 （二）采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内
2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。
3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。
（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。
（3）维修响应速度：在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（4）提供维修手册、软件等服务类资料。
（5）提供免费软件升级更新。
4.备件及技术服务。
（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料：
①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。
②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务：
在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的物验收标准
1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
3.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]
（二）供货及安装要求
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


品目1-1：麻醉机
1   技术规格：
1.1 工作条件及基本配件：
1.1.1 工作环境，温度：10°～40°C，湿度：≤95%。
1.1.2 电源：220V，50Hz。
1.1.3 配后备锂电池，使用时间≥150min。
1.1.4 具有RJ45接口、USB接口、RS232C接口等连接功能。
1.1.5 机架：具备中央刹车系统，脚轮配有防缆线缠绕功能，工作台带侧栏杆推车，≥3个抽屉。
1.1.6 具备后备触摸板配置。 
1.1.7 配顶光灯，亮度可调 。
▲1.1.8 配≥4个辅助电源接口；具有独立的LED报警灯，三种不同颜色指示报警级别
1.1.9 主机具备≥10s延迟关机功能。 
1.2 气源：
1.2.1 配氧气、空气两气源。
1.2.2 具备机械的笑气、氧气保护装置，不受停电影响，任何流量下氧浓度≥25%。
1.2.3 快速充氧范围：35 L/min -50 L/min。
1.2.4 辅助高压氧输出口：支持连接外部设备（如喷射式呼吸机等）的高压氧气出口。
1.3 流量计：
1.3.1 具备电子流量计，屏幕可显示电子虚拟流量管，显示总流量和氧浓度等。
1.3.2 具备机械总流量计。
1.3.3 具备氧气空气辅助吸氧流量计。
1.4 挥发罐：
1.4.1 配同品牌挥发罐， 具备压力、流速和温度补偿。
1.4.2 配双罐位，具有安全互锁功能。
1.5 呼吸回路：
1.5.1 回路部件支持≥134℃高温高压消毒。 
1.5.2 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。
1.5.3 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。
1.5.4 具有回路加温功能。 
1.5.5 配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需
关停机械通气 。
1.5.6 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
▲1.5.7 一体化集成回路，回路整体可旋转。 
1.6 呼吸机：
1.6.1 气动电控呼吸机，全中文操作、显示。
1.6.2 提供辅助/控制通气，通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、
SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气、SIMV-VG、CPAP/PS等。
1.6.3 潮气量范围：容量控制：20ml-1500ml 压力控制：5ml-1500ml。
1.6.4 吸气压力设置范围：5cmH2O-70cmH2O。
1.6.5 呼吸频率：4-100 次/分钟。
1.6.6 吸呼比：4:1～1:8。
1.6.7 压力限制范围：10cmH2O -100cmH2O。
1.6.8 电子PEEP，显示屏可设置，范围：OFF，3cmH2O-30cmH2O。
1.6.9 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间。
1.6.10 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态。 
1.6.11 具备吸入端，呼出端双流量传感器，具备动态潮气量实时自动补偿功能 。具备内置第三基准流量传感器，可校准吸入和呼出端流量。
1.6.12 具备可选肺保护工具：支持多周期PEEP递增法肺复张。
1.7 具备数字、波形监测，报警和自检等功能：
1.7.1 具备三级声光报警功能，有红黄蓝报警灯显示。
1.7.2 彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示≥3通道波形和呼吸环图。
1.7.3 内置插件槽，支持热插拔插件。
1.7.4 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。
1.7.5 支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,等麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测，BISx4等。
1.7.6 同屏幕≥3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形等）。
1.7.7 潮气量监测范围：0～3000ml。
1.7.8 PEEP监测范围：0－70cmH2O。
1.7.9 报警：报警具备文字和图形提示、可视报警日志、报警限 可 设置 等。
1.7.10 智能自检：具备图示化手动检测功能， 具备文字和图示显示检测结果功能。
1.8 麻醉工作站功能：
1.8.1 支持连接同 品牌监护仪。 
1.8.2 支持连接具备HL7协议的设备。
1.8.3 可通过监护仪，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出。
2   配置要求
2.1 麻醉系统主机4个；
2.2 麻醉系统软件4套；
2.3 同厂同品牌柒氟醚挥发罐4个；
2.4 主动排污系统4套；
2.5 二氧化碳吸收罐4个；
2.6 一次性成人附件包4套；
2.7 国标电源线1根。

品目1-2：中央监护系统（1拖8）
一、技术规格：
（一）中央监护站  数量：1套
1 中央监护系统：
1.1 具备预览功能。
1.2 配显示器：≥30英寸。
1.3 分辨率：DP≥ 2560x1600 ；VGA≥ 1280x1024。 
1.4 配UPS不间断电源。 
1.5 配激光报告打印机。
1.6 具备HL7输出端口。
1.7 床旁监护和遥测监护在同一 网络中。
1.8 支持双屏显示。
2 中央监护系统要求：
2.1 中文操作界面。
2.2 内置信息中心的"在线帮助"功能。
2.3 单屏最大病人数≥32床（分辨率≥2560x 1600）。
2.4 单屏最多显示≥96个实时波形。
2.5 每个病人屏区最多可显示≥12道实时波形。
2.6 病人窗口最多显示≥18道波形。
2.7 病人窗口最多显示≥50个参数。
2.8 远程访问单屏显示≥32床病人。
2.9 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能。
2.10 支持中央站启动/停止床边NBP测量。
2.11 中央站支持显示"早期预警评分"。
2.12 中央站支持显示"ST 段分布图"和"ST抬高图"。
2.13 中央站支持 放大、缩小"病人屏区"，或 将其最小化等功能。
3 中央监护系统心律失常分析：
3.1 心律失常分析的种类≥25种。
3.2 具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能。
3.3 具备ST段分析和趋势：储存≥24小时ST段和变化趋势。
3.4 每床病人具备12导联ST段分析功能，ST拓扑图等。
3.5 ST测量点可调节。
4 中央监护系统数据存储和回顾：
4.1 对每个病人存储所有病人监护数据（全息波形、参数、报警、事件）≥7天。
4.2 图形和表格式的趋势存储≥7天。
4.3 12导联ECG波形，显示和存储≥8个ECG波形和≥8个其他波形。
4.4 报告临床审计日志可 存储报警和事件日志≥90天。
4.5 报告的类型：趋势、报警、事件、波形、护理单元等。
4.6 报告输出格式：PCL5/6，PDF，PNG等。
（二） 病人监护仪 数量：4
1 监护仪硬件结构：
1.1 插件式监护仪，主机显示器一体化设计，无风扇等散热装置。
1.2 显示器：彩色触摸屏≥12英寸，  分辨率≥1280*768， 支持≥6通道波形显示。
1.3 电源：AC  220V，50Hz。
1.4 机器上具备三色报警显示灯 。
1.5 配RJ45网络接口， 配USB 2.0 接口等。
2 模块化设计：
2.1 基本参数测量模块：测量参数： 心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、灌注指数、心率、脉率等。
2.2 主机内置≥3插槽。  
3 界面：
[bookmark: OLE_LINK3]3.1 监护仪支持临床专科应用场景预置显示视图（如 ICU、急诊、CCU 等），内置专科显示界面≥8种，同时支持用户自定义界面。
▲3.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和参数报警。
3.3 联网情况下支持在任意床边机上显示≥2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]3.4 动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕 可包含“动态波形”区域，在此区域中，波形可自动 调整大小。
4 心电：
4.1 配12导联心电监护。
▲4.2 心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。 
4.3 诊断级心电监护带宽 0.05 Hz -150Hz。
4.4 具备>24种心律失常分析 。
4.5 导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。
▲4.6 导联ST 数值可以环形图形 标记，实时更新，并可显示≥4环 ，显示≥4个时间段的ST段趋势变化等。 
▲4.7 实时自动分析 QT及QTc，并显示ΔQTc数值及 提示QT变化趋势。
4.8 提供ST 指数值 （基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），可预见心脏侧壁ST段变化情况，12导ST段抬高部分可以根据性别特异性设置报警限并以图形 标记，实时更新。 
5 呼吸：
5.1 阻抗法。
5.2 范围成人/小儿：0-120 rpm，新生儿：0-170 rpm。
5.3 精准度在 0-120rpm 时≤±1 rpm；在 120 - 170 rpm 时≤±2 rpm。
5.4 分辨率≤1rpm。
6 无创血压：
6.1 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。
6.2 具备自动、手动、序列、STAT等≥4种模式测量。
6.3 序列测量模式可设定测量次数与间隔时间的组合。
7 血氧：
7.1 以数值及图形显示灌注指数，指示外周小动脉充盈状态等。
7.2 每台监护需配智能延迟报警功能 。
7.3 实时显示双SpO2差值ΔSpO2。
8 体温：
8.1支持一次性和可重复使用体温探头。
9 储存：
9.1 监护仪可储存≧48小时趋势，并可以表格和图形回顾。
10 临床决策支持：
10.1 可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度。
10.2 可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估。
10.3 具备环状图显示ST段抬高和压低趋势。 
10.4 具备柱状图查看监护参数按时间分布情况等。
（三）病人监护仪  数量：4
1 软硬件结构：
▲1.1 多功能病人监护设备，可作为独立的病人监护仪，也可作为病人监护仪的一个多测量模块 (MMS)。
1.2 作为基本测量模块插入主监护模块卡位后，可显示波形和数值，并实现监护仪参数前后双向可视及操作（提供证明材料）。
1.3 可储存≥40小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并可上传趋势数据、病人个人资料等至主机，从而实现连续监护。
1.4 适用于成人、小儿和新生儿病人，单机 可同时监测ECG（使用3、5、6或10导联组，包括心律失常和ST监护）、呼吸、SpO2、NBP等参数。
  1.5 配备触摸屏，参数要求如下：
▲1.5.1 配触摸屏显示器≥6英寸，支持多点触控；
1.5.2 具备一键式关闭触摸屏或开启触摸屏功能。
1.5.3 分辨率≥640x480。 
1.5.4 监护仪具备自适应水平或垂直旋转 显示。 
1.5.5 触屏具备 意外状况 自动锁屏功能。 
1.5.6 监护屏幕上的可显示电池状态信息，显示电池剩余电量。
1.6 配可充电锂电池，测量基础参数情况下供电时间≥4h：
1.6.1 当电池剩余电量≤10min 时，电池指示 闪烁提醒。 
1.6.2 充满电时间≤2.5h。 
1.7 具备报警功能、三色报警灯及单独的报警暂停状态指示灯，支持以下功能：
1.7.1 具备颜色辨识的的报警灯。 
1.7.2 具备单独的报警暂停/关闭状态提示灯，可显示报警处于关闭状态，醒目提示医护人员报警关闭情况。
1.7.3 具备报警限值显示窗口。 
1.7.4 对测量参数可实现在较宽报警设限范围与较窄报警设限范围间一键切换。 
2 支持配置扩展模块，可实现主机与扩展模块的连用。 
3 用户界面：
3.1 监护仪支持临床专科应用场景预置显示视图（如 ICU、急诊、CCU 等），内置专科显示界面≥8种，同时支持用户自定义界面。
3.2 动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，，波形可自动调整大小 （提供证明材料）。
3.3 具备大字体显示界面，可同时呈现趋势图形。 
3.4 波形冻结功能，可分别冻结所有单个波形。 
4 测量性能：
4.1配12导联心电监护：
4.1.1 支持3、5、6或10导联组进行ECG监测，包括心律失常和ST监护。
4.1.2 具备5导联12导联心电监护。
4.1.3 心电监测可用≤5个电极获得实时的同屏12导联心电。 
4.1.4 配≥27种心律失常分析，含房颤分析。
4.1.5 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。
4.1.6 12导联ST 数值可以环形图形形式标记，实时更新，并且可显示≥4环 ，显示≥4个时间段的ST段趋势变化，辅助临床动态评估患者病情变化。
4.1.7 12导ST段抬高部分可以根据性别特异性设置报警限值，并以图形 及高亮颜色标记，实时更新提示医护人员患者ST段异常情况及严重程度。
4.1.8 基于V2、V5 和 aVF 的绝对值的总和以数值显示ST段变化情况，提早预见心脏ST段变化情况。
4.1.9 实时自动分析 QT及QTc，并显示ΔQTc数值，并且以箭头形式提示QT变化趋势。
4.2 呼吸：阻抗法。
4.3 无创血压：
4.3.1 具备示波法 （振荡法）测量 NBP，可适于电外科手术环境下，及心脏除颤器放电期间的血压测量。	
4.4 脉搏血氧饱和度：
4.4.1 以数值及图形 显示灌注指数，指示外周小动脉充盈状态。 
4.4.2 每台监护 配智能报警延迟技术，可过滤无意义报警。
▲5 完成病区中央监护网络布线工程（提供承若）
二、 配置要求：
6.1 中央站 1套；
6.2 30英寸显示屏  1个； 
6.3 分屏显示器  1个；
6.4 激光报告打印机 1台；
6.5 床边监护1   主机+基础监测模块 4台；
6.6 床边监护2   主机+充电盒 4台；
6.7 心电附件  8套；
6.8 无创血压附件 8套；
6.9 血氧饱和度附件 8套；
6.10 台车或墙架 8个；
6.11 血压袖带及连接管8套。

品目1-3：中央监护系统（1拖15）
一 、技术参数：
（一）中央监护系统软件参数：
▲1 中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、连续心排（CCO）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。
2 软件界面显示适应≥19英寸、≥22英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行 配置。
▲3 支持全院各科室的中央站信息 相互访问，可实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室 流通。
4 在护士站，中央站单屏支持接入≥32台床边机，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量≥120床。
5 采用无线等方式联网通讯，支持和同品牌遥测设备共用一套网络联网通讯。
6 系统具备基于用户名、密码等用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。
（二）监护仪参数
1 一体机监护仪，主机具备一体化提手设计。
2 彩色触摸屏≥5英寸，支持多点触控手势操作。
3 分辨率≥1280 x 720像素，支持≥12通道显示。
4 监护仪主机的进液防护程度符合IP44要求。
5 通过1.2米跌落测试。
6 内置锂电池组≥2500mAh，供电时间≥5小时。
7 配心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温等同时监测。
8 配5导心电监测，支持房颤心律失常分析功能，支持≥32种实时心律失常分析。
9 具备智能导联脱落监测功能 。
10 具备手动、自动、整点、连续、序列等≥5种无创血压测量模式。
11 无创血压成人测量范围：25 mmHg -290mmHg（收缩压），10 mmHg -250mmHg（舒张压），15 mmHg -260mmHg（平均压）。
▲12 无创血压具有≥2种测量算法，典型测量时间≤16秒。
▲13 可连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。 
▲14 呼吸率可来源于SpO2。
15 提供监护模式、隐私模式、夜间模式、转运模式、待机模式、演示模式等 工作模式。
16 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等 显示界面。
17 符合EN 1789公路救护车设备标准，符合EN 13718-1:2014 + A1:2020航空医疗设备标准，通过RTCA DO-160G航空电子设备环境试验标准。
二、 配置要求：
18.1 中央站 1套;
18.2 主机 15台;
18.3 成人手指血氧传感器 15台;
18.4 血压套袖（成人）15个;
18.5 血压套袖（儿童）1个;
18.6 锂电池组15个;
18.7 监护心电导联线15条;
18.8 血压气管延长管15条;
18.9 无线WiFi功能模块（内置）15个;
18.10 台车15个。
18.11打印机1台
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