采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	[bookmark: RANGE!J9]包号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品
	质保期

	1
	蒸汽发生器
	2台
	否
	4年


二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc14802]1.1 交货时间：合同签订后30天内。
[bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc6107][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc30936]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：
详见“拟签订的合同文本”。
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：
[bookmark: _GoBack]1）整机质保期4年，质保期内免费维修及配件更换（更换的配件必须是全新的），到达使用现场开始服务时限≤4小时，365天、7×24小时接听服务电话。
2）质保期内，供应商每季度上门进行一次检查回访。在检查中发现的问题，及时予以校正；每季度对洁净蒸汽发生器设备、水处理设备进行一次维护和保养。
3）供应商建立服务档案，对设备型号、运行状况、维护保养情况有详细的记录，定期委派相关人员对设备的维护保养等运行状况进行检查。
4）服务范围：本项目的全部产品。
5）供应商需承诺质保期后，设备年度维护保养费用不超过购置金额的5%，维保范围与免费保修期相同。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院购置蒸汽发生器，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(1)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（1）主要功能：洁净蒸汽发生器使用工业蒸汽为热源加热纯水，产生洁净蒸汽，用于提供灭菌等级的洁净蒸汽。具备内置的给水预热及脱气系统；
（2）技术参数
1、压力控制阀系统：通过控制进入主换热器的加热蒸汽量实现洁净蒸汽压力控制；
2、洁净蒸汽疏水阀组：内置空气排放阀，在启机时能自动排除系统内残存空气，并增大启动时的疏水量，疏水阀推荐采用浮球热静力式；
▲3、液位控制系统：可根据蒸汽消耗量自动控制洁净蒸汽侧汽水分离器中的水位，比例调节；
4、蒸汽进汽系统：蒸汽源侧，根据洁净蒸汽消耗量，自动比例调节蒸汽入口阀门开度；
▲5、排污控制系统：具有水质自动检测分析功能和表面排污功能，在杂质超限时将分离罐中超标水自动排出；
6、脱气装置：材质：316L不锈钢及以上；具备纯水预热系统脱气功能；
7、干度控制：蒸汽发生器配置汽水分离装置，蒸汽干度≥95%；
8、PLC 控制：机组采用PLC控制，触摸屏可显示运行状态、压力、TDS值、水泵开度、进汽开度等信息，可以直观了解机组的运行状况；屏幕分辨率: 不低于800 x 480可以实现自动、手动、远程的控制；
9、蒸汽压力及温度限制：
9.1工业蒸汽最大操作压力：1.3 MPa；
9.2工业蒸汽最大操作温度：195℃；
9.3二次侧最大操作压力： 0.8 MPa；
9.4二次侧最大操作温度：175℃；
10、洁净蒸汽输出：
10.1当工业蒸汽压力为0.9 MPa，洁净蒸汽产生量≥750kg/h（0.3 MPa蒸汽）；
10.2当工业蒸汽压力为0.8 MPa，洁净蒸汽产生量≥650kg/h（0.3 MPa蒸汽）；
10.3当工业蒸汽压力为0.7 MPa，洁净蒸汽产生量≥500kg/h（0.3 MPa蒸汽）。
11、外形尺寸和重量：
11.1机组的外形尺寸：长×宽×高≤2400×850×1850mm；
11.2机组的净重≤1300kg；
12、洁净蒸汽要求：
12.1干度：≥95%（质量比）；
12.2不凝性气体含量：≤3.5%（体积比）；
12.3过热度：≤25℃；
12.4冷凝水品质：蒸汽冷凝水达到纯水等级，冷凝水需满足《ws310》中的相关规定；
12.5压力波动≤10%；
12.6灭菌蒸汽到达灭菌器设备时，应满足《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》的要求：符合表B.1和表B.2的要求。
13、设备具备超压、欠压、高水位、低水位、缺水等报警功能，配备安全阀；
▲14、数字化解决方案：
14.1具备抗干扰的无线数据收发网关硬件；
14.2具备云服务平台；
14.3具备数字化远程数据监控能力和云服务能力；
14.4配备笔记本电脑1台。CPU：≥6核，主频≥2.0GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥512GB ；屏幕：≥14英寸，分辨率≥1920*1080，IPS；接口：USB、HDMI、耳机口；
（3） 单台设备管道连接要求：
1、（接口参数作为基础要求；如设备本体接口与本文件口径不一致，投标人须在投标文件中列明差异，并承诺免费提供适配转换接头，满足现场管路对接。）
	连接
	类型
	口径

	工业蒸汽入口
	法兰PN25
	DN50

	洁净蒸汽出口
	法兰PN40
	DN80

	冷凝水出口
	法兰PN25
	DN25

	不凝性气体排气口
	法兰PN16
	DN15

	给水入口
	法兰PN40
	DN25

	排污口
	法兰PN40
	DN25

	压缩空气
	尼龙管
	1/2”

	安全阀排放口
	法兰PN16
	DN50

	工业蒸汽主管路疏水
	法兰PN40
	DN15

	TDS排污口
	法兰PN40
	DN15

	取样点（冷却水接口-取样口）
	螺纹
	1/2”


2、电气要求： 
	电压：380VAC，总用电功率：10KW。


（4）其他要求：
1、工业蒸汽与洁净蒸汽发生器蒸汽进口端的连接，洁净蒸汽发生器出口端与高压灭菌器进口端的连接，洁净端管路采用304不锈钢材质。
2、所安装的蒸汽管路管线符合《 特种设备使用管理规则 》（TSG 08—2026）、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）、《工业管道安全技术规程》（TSG 31—2025）等相关安全技术规范和国家标准，负责办理设备及管路管线的特种设备（如果是）登记注册使用等手续。
3、承担洁净蒸汽发生器安全阀、疏水、排气（汽）、排污等管线接至锅炉房或指定安全位置。
4、承担洁净蒸汽发生器设备间的洁净防护、装饰隔断。
5、承担洁净蒸汽发生器所需的空气压缩气气动系统满足使用要求的安装改造。
6、承担纯水设备的供应，产水量满足洁净蒸汽发生器所需用水。用水标准符合国家的规范及标准（《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS310.1-2016）、《大型压力蒸汽灭菌器技术要求》（GB8599-2023））等。
7、负责所有水、电、蒸汽、排放、通风等管路对接到医院基建铺设（或指定）的管路、连接到需求蒸汽的灭菌器。
8、负责原管道连接清洗机部分的蒸汽管道改造连接。
9、负责安装冷凝水管道至锅炉房。
10、水、电、蒸汽需要装有能源计量装置（校验合格）并留有远传接口。
11、负责提供一套同规格备用安全阀、压力表。
12、新做蒸汽管道达到特种设备（压力管道）标准时，需要承担办理特种设备使用登记证。
13、将现有工业蒸汽管道更换为DN100工业管道，工业蒸汽供应到洁净蒸汽发生器时需≥7公斤。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。
5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。
（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。 
（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。  
3.采购标的的验收标准
3.1、采购标的的验收标准
（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
[bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc14846][bookmark: _Toc14175]  （3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
