[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: OLE_LINK9]1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113]6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购标的的数量：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	全自动核酸检测分析仪
	4
	否

	
	1-2
	结核分枝杆菌显微扫描系统
	1
	否

	
	1-3
	微生物药敏分析仪
	1
	否

	
	1-4
	全自动医用PCR分析系统
	2
	否

	
	1-5
	全自动核酸提取仪
	1
	否

	
	1-6
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	否

	
	1-7
	全自动染色机
	1
	否

	
	1-8
	核酸扩增检测分析仪
	1
	否

	
	1-9
	低温冰箱
	2
	否

	
	1-10
	胸部电阻抗断层成像仪（EIT）
	1
	否

	
	1-11
	动态心电分析系统（一拖六）
	1
	否

	
	1-12
	电动电控心肺复苏机
	1
	否

	
	1-13
	呼吸肌评估训练仪
	1
	否

	
	1-14
	上下肢主被动康复训练仪
	1
	否

	
	1-15
	抗血栓泵
	6
	否

	
	1-16
	动态心肺功能数据分析设备（6分钟步行监测分析系统）
	1
	否

	
	1-17
	传染病模拟实训示教系统
	1
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30天内。
2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：
本项目所供设备的质量保证期。
	包号
	品目号
	标的名称
	保修期

	1
	1-1
	全自动核酸检测分析仪
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-2
	结核分枝杆菌显微扫描系统
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-3
	微生物药敏分析仪
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-4
	全自动医用PCR分析系统
	整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-5
	全自动核酸提取仪
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-6
	全自动化学发光免疫分析仪
	整机质保期：终身，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-7
	全自动染色机
	整机质保期：终身，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-8
	核酸扩增检测分析仪
	整机质保期：≥10年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-9
	低温冰箱
	整机质保期：≥8年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-10
	胸部电阻抗断层成像仪（EIT）
	整机质保期：≥6年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-11
	动态心电分析系统（一拖六）
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-12
	电动电控心肺复苏机
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-13
	呼吸肌评估训练仪
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-14
	上下肢主被动康复训练仪
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-15
	抗血栓泵
	整机质保期：≥8年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-16
	动态心肺功能数据分析设备（6分钟步行监测分析系统）
	整机质保期：≥5年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等

	
	1-17
	传染病模拟实训示教系统
	硬件质保：≥5年，软件技术服务：≥8年，生产厂家提供免费的安装、调试、培训等


保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。
2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。
3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。
（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。
（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。
（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。
（4）维修响应速度：
①两小时内做出维修方案决定；
②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。
（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。
（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。
（7）提供维修手册、软件等服务类资料。
（8）提供免费软件升级更新。
4.备件及技术服务。
（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。
（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。
（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。
（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。
（6）资料：
①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。
②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
（7）技术服务：
在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。
（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。
五、采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）技术证明支持材料
1. 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK188]（二）供货及安装要求	
1. [bookmark: OLE_LINK8]投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
（三）培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
[bookmark: _GoBack]七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	
第1包  品目1-1  全自动核酸检测分析仪
1.核酸提取方法：磁珠法（适配市场上通用型病毒保存液）
2.激发光源：四色 LED 光源；
3.检测方式：实时动态监测
▲4.适用样本类型：至少包含咽拭子等
5.操作方式：仪器和操作屏一体化设计，主机具备扫码功能，无需外接扫描枪即可完成实验的全流程。同时可以外接扫描枪，也可外接电脑
▲6.检测通道：≥4个荧光通道，包括FAM/SYBR Green、 HEX/VIC、ROX/TEXAS RED、CY5
7.检测通量：≥4个，单样本检测孔位模块可独立升降温控制，单样本检测孔位可单独设定不同核酸检测项目反应程序。各单样本检测孔位检测孔模块互相不干扰，可实现单样本随到随检且检测时间一致。
8.检测全流程时间（含加样、磁珠核酸提取、PCR扩增、自动化报告等检测全流程）≤30分钟
▲9.升温速度：≥14℃/s (50℃-90℃)
10.降温速度：≥14℃/s (90℃-50℃)
▲11.软件与通信：具备数据查询、导入、导出等功能，实现医院lis系统，进行双向LIS传输
12.可同时检测≥3 种病原体，至少包括新型冠状病毒 2019‑nCoV、甲型流感病毒和乙型流感病毒，呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒，并且采用内源性内标，其中新冠核酸最低检测限：≤100 拷贝 /ml。
13.样本处理：具备自动磁珠法核酸提取纯化，在同一仪器内部全自动完成核酸提取、逆转录、扩增、结果输出，无需手动干预
14.加样方式：可实现采样拭子可直接折断到试剂卡盒的样本腔内，实现现场采检一体检测，同时兼容一次性加样吸管加样，无需移液枪加样









第1包  品目1-2 结核分枝杆菌显微扫描系统

一 、适用范围：对金胺 O 荧光染色样本和萋尼氏抗酸染色样本的结核分枝杆菌全自动扫描读取 、智能识别与分析 ，提供辅助诊断依据。
二 、主机技术参数：
2.1  光学系统：至少包括显微镜 、物镜 、相机等核心光学部件且适配40倍物镜，100倍油镜；
2.2  LED光源功率：≥5W，波长范围：至少为460~490nm，且连续可调。
2.3  上片系统装片量：≥50 片/批，且可实现单次连续扫描；
2.4 相机像素数：≥230万 ，且感光芯片尺寸≥0.5 英寸；
2.5 扫描视野与区域选择：有多种扫描视野和扫描区域可供用户自由选择与设定，也可实现涂片区域全覆盖扫描 ，调整设定后的参数自动记忆；
2.6 扫描时间：
2.6.1荧光单玻片扫描时间≤3 分钟（50 个视野精密扫描） ，
2.6.2标准扫描时间≤2 分钟（50 个视野精密标准）； 
2.6.3明场单玻片扫描时间≤2分钟（300 个视野标准）；
2.6.4扫描耗时≤1分钟（快扫模式300个视野） ；
2.7 安全性：全程自动化 ，无需专人值守 ，单玻片扫描完成后 ，系统自动拼接完整扫描区域图像，支持全视野图与疑似病灶图同屏展示；配备数码定位+外置双目镜双重复核机制 ，确保判读精准可靠。
2.8 外置电脑工作站：至少配置如下 Windows10 以上版本 ，处理器≥Core  i7 ，内存≥16GB ，硬盘≥4T ，显示器≥24 寸；
三 、 配置清单参数
3.1 结核分枝杆菌显微扫描系统主机（荧光型） ：一台
3.2 集成玻片盒（50 片/个） ：一个
3.3 主机控制单元（工作站） ：一套







第1包  品目1-3 微生物药敏分析仪
1. 适用范围：适用于 48 孔或 96 孔结核分枝杆菌药敏检测板的结果判读。具有自动扫描分析传输等功能。
2. 操控方式：全自动扫描，仪器自动完成微孔板的扫描、图像采集及结果判读。
3. 报告方式：自动生成分枝杆菌药敏报告单；支持连接 LIS 系统，实现检验数据双向传输。
4. 信息存档：具备完善的数据保存和查询功能，支持按样本编号、检测日期、患者信息等多维度检索。
5. 结果判断方式：采用底部扫描或拍照方式采集菌体沉淀图像，系统自动判读并保存结果图片，支持人工复核。
6. 药敏结果报告单：支持根据实验需求自定义报告单格式，包括药物排布顺序、药物种类及浓度的灵活修改。
7. LED光源寿命：≥5年。
8. 对照体系：判读结果应包含对照孔，符合微量肉汤稀释法药物敏感性试验相关专家共识要求，确保药敏结果判定的准确性。
9. 药物覆盖范围：至少包含 15 种抗结核药物，须涵盖传统一线、二线药物及新型抗结核药物。
10. 配套试剂资质：设备配套的分枝杆菌药敏检测板及试剂须持有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》，并在投标文件中提供注册证复印件。
11. 单个孔板完成判读的时间：≤3分钟；图像采集分辨率≥300dpi，。
12. 配套主机：至少配置如下 处理器不低于Intel Core i5；内存：不低于16GB；存储：不低于512GB固态硬盘+不低于1TB机械硬盘；显示器尺寸：不低于20英寸，分辨率不低于1920×1080。
13. 配套前处理染色附件
13.1具有革兰氏染色、抗酸染色（萋尼氏发或冷染法）和抗酸染色（荧光法）模式。
13.2染色速度：革兰氏染色≥140片／小时，抗酸染色（萋尼氏法）≥190片／小时，抗酸染色（冷染法）≥140片／小时，抗酸染色（荧光法）≥140片／小时。
13.3一次装载标本量：≥45个标本。

第1包  品目1-4 全自动医用PCR分析系统
1.设备用途
基于荧光聚合酶链式反应原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上对来源于人体样本中的靶核酸进行定性或定量检测，包括致病性病原体核酸和人类基因检测相关的项目。
2. 配置及技术参数
2.1.样本容量:≥96孔；
2.2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；
2.3.检测通道:≥6；
2.4.适用荧光素：
 FAM，SYBR Green I；VIC，HEX，TET，JOE；ROX、Texas Red；Cy5；Alexa Fluor 680；FRE探针等
2.5.反应体系：0-100μl；
2.6.光源：LED光源，寿命≥3000小时；
2.7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器；
2.8.检测时长：≤10秒内完成所有荧光通道96个孔位的全部检测；
2.9.模块控温范围：0～100℃；
2.10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术；
2.11.温度均匀性：≤±0.1℃；
2.12.温度速率：最大升温速度：≥6.0℃/s,最大降温速度：≥5.0℃/s；
2.13.温度梯度：温度范围：1℃～40℃,温度梯度：12阶。
2.14. 操控方式：
2.14.1单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行；
2.14.2 远程：：可通过电脑上的应用软件实现仪器的实验设置、运行监控、数据分析等操作；
2.14.3局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作；
2.15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭；
2.16. 软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；
2.17.LIS可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；
2.18.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；
2.19.断电保护：实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；



第1包  品目1-5 全自动核酸提取仪
1. 设备用途配合试剂盒使用，实现样品中核酸的分离提取
2. 配置及技术参数
2.1.处理能力：一次性完成≧96个样本的提取；
2.2.处理体积：30-1000ul
2.3.推荐样本量：200ul
2.4.适用耗材：96孔深孔板、定制化单条六联管
2.5.旋转速度：≦3000rpm
2.6.温控范围：裂解加热：室温～120℃  洗脱加热：室温～120℃
2.7.操控方式：≧7英寸全彩液晶屏触控或扫描枪操控；
2.8.混合方式：旋转混匀；
2.9.运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝；
2.10.程序管理：仪器内置最大可存储10000个程序，且用户可进行新建、编辑、删除程序等操作；
2.11.二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；
2.12.磁珠残余量：≦1%
2.13.断电保护：意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行试验
2.14.污染防控：具备外排式HEPA过滤独立风路
2.15.自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动；
2.16.数据接口：USB


第1包  品目1-6 全自动化学发光免疫分析仪

1、分析原理：磁微粒固相载体，化学发光法。 
2、测试速度：≥200T/H。 
3、匹配项目：G 试验、GM 试验、曲霉半乳甘露聚糖 IgG、念珠菌甘露聚糖 IgG、念珠菌甘露聚糖、烟曲霉 m3 特异性 IgE、隐球菌荚膜多糖检测等。 
4、G、GM 测速：首个样本结果≤40min，后续结果≥45T/H。 
5、GM 样本类型：血清、肺泡灌洗液。 
6、试剂位：≥25 个。 
7、试剂冷藏温度：2‑8℃。 
8、在机试剂防蒸发：具有自动密封功能。 
9、试剂混匀：磁珠试剂腔可实现旋转混匀。 
10、试剂加样量：每个组分 10‑200 μL。 
11、反应管装载：料仓，容量≥500 个，支持随时添加。 
12、孵育器：≥90 个孵育位。 
13、样品位：≥60 个。 
14、携带污染率：<10ppm。 
15、数据传输：支持双向 LIS 链接。
16、其它附件
16.1 20-200ul单道可调移液器数量：≥9个
16.2 100-1000ul单道可调移液器数量：≥6个
16.3 混匀装置数量：≥1套

全自动化学发光免疫分析仪配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	全自动化学发光免疫分析仪主机
	1
	台

	2
	电源线
	1
	根

	3
	手持式条码仪
	1
	个

	4
	外置条码扫描通讯线
	1
	根

	5
	保险管
	2
	个

	6
	PVC 管
	1
	根

	7
	网纹硅胶管
	1
	根

	8
	鲁尔母接头
	1
	个

	9
	一次性反应杯
	1
	袋

	10
	废杯盒
	2
	个

	11
	棕色底物瓶
	1
	个

	12
	本色底物瓶
	1
	个

	13
	样本架
	6
	个

	14
	新版试剂盒组件 (棕色)
	25
	个

	15
	试剂瓶口胶塞 (棕色)
	75
	个

	16
	磁珠瓶硅胶盖 (白色半透)
	25
	个

	17
	手柄胶塞
	4
	个

	18
	产品使用说明书
	1
	份

	19
	简明操作流程卡
	1
	份

	20
	产品保修卡 (YK 中文)
	1
	份

	21
	合格证 (YK)
	1
	张

	22
	废液桶
	1
	个

	23
	废液桶盖组件
	1
	根

	24
	清洗液桶
	2
	个

	25
	清洗液桶盖组件
	1
	套

	26
	清洗液桶盖
	1
	个

	27
	采样针
	1
	根




第1包  品目1-7 全自动染色机
1.适用范围：用于临床微生物标本的革兰氏染色，抗酸染色及荧光染色。
2.工作原理：至少包括定量滴染技术、微量浸泡技术对标本进行染色。
3. 检测范围：
3.1 一机实现革兰氏染色、抗酸染色等多种染色功能切换
3.2 抗酸染色有Kinyoun冷染法、改良萋-尼氏热染法、金胺O荧光染色法三种模式可供选择。
4.仪器功能：
4.1仪器自动识别涂片数量，自动染色，无需设置染片厚薄程度。
4.2仪器可直接使用自来水进行自动冲洗，无需特殊处理水。
5.仪器容量：单次染色数量≥32片；
6.染色时间：≤20分钟
7.仪器设计：
7.1加液头直径：≥3.9mm垂直滴加染液。
7.2染色转速：转盘速度≥200RPM；脱水转速≥300 RPM。
7.3仪器外置染色液，染色液放置托盘具备剩余液量测定功能，染液不足时仪器自动提示。
7.4独立卡槽设，标本着色均匀。
7.5液晶触摸式显示屏。
7.6双层染色盘，配备独立可拆卸的玻片固定装置，。
7.7可兼容使用不同品牌染色液。
8.配备同品牌玻片烤片装置，每次可同时加热≥30片。
配置清单
1、全自动染色机 1 台
2、玻片烤片装置 2 台
3、电源线 2 条
4、使用说明书 1 份




第1包  品目1-8 核酸扩增检测分析仪

1、检测原理：基于荧光聚合酶链反应原理
2、检测通量：≥16
3、适用样本类型：咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液等样本
4、检测模式：核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；原始样本加样后上机至结果报告过程，无需任何手工操作。
5、检测时间：甲乙流/肺支/合胞检测时间≤25分钟
6、独立检测模块：可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务。
7、核酸提取方式：离心柱或磁珠法提取
8、可支持多样本混合检测
9、可查其他传染病项目(新冠、结核、甲乙流、肺支、合胞、鼻病毒、腺病毒、偏肺、副流感、结核分枝菌群、分枝杆菌、沙眼衣原体、淋球菌、生殖支原体、B族链球菌，单纯疱疹病毒，解脲脲原体等检测试剂等)
10、配套试剂2~8℃储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心
11、荧光强度检测重复性：CV值≤3％
12、荧光强度检测精密度：≤5%
13、结果判读及报告：可实现自动判定并报告检测结果。
14、所列配套试剂具有NMPA认证。
15、溶解加热速率：0.1~1℃/S
16、检测过程中不涉及试剂管外液体转移过程，液体不与空气接触，避免交叉污染。



第1包  品目1-9 低温冰箱


1.有效容积≥820L，整机冻存盒容量≥600个；1.5-2ml样本管存放量≥60000支。
2.整机宽度≤1180mm（宽度包括把手、箱体、铰链）。
3.温度控制范围：-40℃～-86℃，控温精度0.1℃。
4.采用变频压缩机，不少于2台；风机，不少于2台；采用独立两套变频系统，单套系统可保持-80℃的状态下稳定运行。
5.温度设定范围:-40℃ ～ - 86℃；噪音值≤50dB(A)
6. LCD屏≥10寸，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯。
7. 标配远程报警接口、5V供电接口、RS-485接口；标配单机样本库管理系统，。。
8.安全系统：
8.1故障报警：高低温报警、门开报警、冷凝器脏报警、断电报警、电池电量低报警、环温高报警；
8.2报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
8.3安全保护：开机延时保护可设定时间、显示面板密码保护功能；
9.保护系统：开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护等。
10.标配4扇内门；测试孔，不少于2个；稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤12Kw.h/24h；
11.断电保温时间：箱内特性点温度从-81℃回升到-50℃的时间≥300 分钟
12. 配备蓄电池，保证冰箱断电后，冰箱能正常显示温度，异常报警。
13.标配整冰箱冻存架和冻存盒；
14质保期≥8年；


第1包  品目1-10 胸部电阻抗断层成像仪（EIT）

1． 可适用于35-150cm不同胸围患者使用
2． 电极带需至少适配9种型号
3． 彩色触摸屏尺寸≥18英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右旋转，亮度可调。
4． 具备移动台车
5． 主机重量（含台车）≤40kg
6． 通讯接口： USB 接口≥2个、HDMI视频接口≥1个及RJ45网络接口≥1个
7． [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]具备内置锂电池，电池使用时间≥60分钟。
8． ROI至少具备层状、象限、自由等模式。
9． 阻抗波形至少具备全局阻抗曲线、分区阻抗曲线、灌注阻抗曲线等。
10． 具备WIFI或蓝牙无线功能，可通过有线或无线方式与呼吸机自动传输参数或波形等相关数据
11． 最高帧速率≥50帧/秒，且支持20-50Hz范围可调
12． 具备参比电极或参考电极线。
13． 具备电极监测功能，并可实时检测电极的接触状态，具备接触不良报警功能。
14． 具备电阻抗比较分析功能，并可显示肺容量短期变化信息。
15． 具备实时在线显示每次肺通气区域通气延迟图像功能
16． 具备通气动态图像、通气状态图像、灌注动态图像、灌注状态图像、历史平均图像，实时阻抗波形、呼吸频率、全局潮气量百分比、分区潮气量百分比等。
17． 具备V/Q匹配分析功能，分析结果至少包括通气-血流匹配分数、死腔通气分数、肺内分流分数、V/Q匹配图像等
18． 具备PEEP滴定功能，可通过无线数据传输方式与呼吸机进行联动
19． 具备独立的肺复张工具及复张评估功能，可在肺复张前评估患者肺复张治疗效果。
20． 具备区域通气延迟RVD监测，并至少提供2种RVD计算及显示方式(RVD比率、RVD SD),且可设置RVD阙值及RVD切点值。
21． 具备序贯治疗功能
22． 至少包括CoV-俯卧位通气、ODCL-PEEP滴定、EELI PEEPweaning、通气钟摆导向自主呼吸PEEP等功能
23． 具备GI/COV工具：可查看任意时刻阻抗分布情况，并提供GI（全局不均一指数）；反映肺内通气在空间分布上的均匀程度；COV（通气中心）：用于量化通气在腹背方向（重力轴）的分布特征。
24． 具备事件记录及图像冻结功能，并可导出。
25． 具备滤波功能，滤波设置范围：0-300/Min
26． 具备报警功能,单电极接触不良报警，多级接触不良报警，线缆/电极脱落报警，电池电量报警，内容空间不足报警，报警音量可调
27． 设备主机防尘防水≥IPX2。
28． 主机保修8年
29． 配置要求：
 主机1台，台车1套，储物箱1个 缆线2套，绑带16根（适用范围35cm-150cm）



第1包  品目1-11 动态心电分析系统（一拖六）

一、总体要求
1.设备组成：至少包括1套动态心电分析工作站和6台动态心电记录器。
2.设备用途：用于24小时动态心电采集，辅助心律失常临床分析诊断。
二、硬件技术要求
1.采样率：≥10000HZ。
2.记录时间：≥24小时。
3.灵敏度误差：≤±10%。
4.记录器显示屏：至少为LED彩色液晶屏，可实时查看及显示电量状态、记录时长、各导联心电图等多类信息。
5.体位运动记录：至少可显示立位静态、立位运动、卧位静态和卧位运动状态。
[bookmark: _Hlk16500070]6.数据回放方式：支持USB及SD卡回放器读取两种方式进行。
7.睡眠呼吸波采集：具备。
8.晚电位及向量数据采集：具备。
9.特殊事件按钮：具备。
三、分析软件技术要求
1.动态心电分析软件注册证：提供。
2.连续心率减速力分析功能:具备。
3.可读入同品牌动态血压数据并形成心电、血压对应报告：具备。
4.数据传输：需无缝对接医院HIS及PACS，实现从HIS调取患者数据，报告传输到PACS。
5.12导联ST段三维趋势图分析功能：具备。
6.呼吸暂停查看功能：可观察患者在睡眠期间呼吸波形，并可放大查看呼吸波形，进行呼吸波形与心电波形的同步对比。
7.时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能：具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。
8.Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。
9.散点图面积比率分层编辑功能：可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。
10.T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。
11.室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。
12.频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。
13.起搏器分析功能：适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。
14.数据库管理功能：多种条件进行病例查询和检索。
15.三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。
16.人工智能(AI)分析引擎，自动识别各种疑难HOLTER病例。
17.新生儿波形的人工智能识别算法：具备。
18.自主神经功能评价ANS检测：至少包含深呼吸测试、瓦尔萨瓦测试、卧立位测试。
四、配置需求
1. 动态心电记录器：6台
2. 心电导联线：6条
3. 数据传输线：6根
4.背包：6个
5. 动态心电分析工作站及配套打印设施



第1包  品目1-12 电动电控心肺复苏机
一、主机
1. 驱动方式：电动电控。
2. 按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。
3. 按压频率：≥100次／分钟。
4. 按压深度范围：35-50mm。
5. 按压释放比: 1：1或50%。
6. 至少包括连续按压模式、 30:2模式等按压通气模式。
7. 采用硬质背板，能够快速进行装配。
8. 最大工作倾斜度≥50°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。
9. 电池最长运行时间≥50分钟。
10. 电池最大充电时间≤2小时。
11. 外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。
12. 具备电量指示功能，低电量指示灯闪烁警示后，仍可至少连续工作时间15分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。
13. 主机（含电池）重量：≤4Kg。
14. 防水防尘等级：≥IP44。
15. 通过跌落试验：跌落高度≥1米。
二、数据模块
16. 具有蓝牙无线传输模块。
17. 具有USB接口,用于软件维护与升级。
18. 内存≥8G
19.具备与呼吸机进行蓝牙连接功能，实现按压与通气同步联动。



第1包  品目1-13 呼吸肌评估训练仪
1. 可容量定标，三流速定标
2. 内置含最新中国人预计值的多种肺功能预计值
3. 可检测 MIP，MEP 指标
4. 内置肺功能检查指南，自动分析检测结果
5. 检测结果智能质控提示
6. 渐减式流阻呼吸肌力训练
7. 振动正压通气排痰
8. 配有医生管理平台
9. 支持建立区域数据中心，设备能与区域数据中心平台实时对接，互联互通，实现筛查、转诊、康复管理
10. 肺通气功能主要检测指标包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV4、FEV5、FEV6、FEV8、FEV1/FEV6、FEV3/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC max、VC max、FEV130、FEV135、MEP、PEF、FEF10、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、ELA（肺年龄）、FET、Vexp、Vexp% FVC、BMI、VC/Weight、BSA 等呼气指标；FIVC、MIP、PIF、FIV0.5、FIV1、FIV1/FIVC、FIV1/FVC、FIV2、FIV2/FIVC、FIV3、FIV3/FIVC、FIF10、FIF25、FIF50、FIF75、MMIF、FIF50/FIF25、FEF50/FIF50、FIT、Vins、Vins% FIVC 等吸气指标；VC（肺活量）：VC max、VC‑EX、VC‑IN、ERV、IRV、VT、IC、TLC、BF、MV、TIN、TEX、TTOT、TIN/TTOT、TEX/TTOT、TIN/TEX；
11. 可进行支气管舒张试验和激发试验；
12. 可进行最大分钟通气量 MVV 评测，指标参数：MVV、MVV1、MVV6、T‑MVV、VT‑MVV、BF‑MVV；
13. 可检测呼吸肌力 MIP，MEP 指标，检测时可分别显示流量容积曲线（F‑V 曲线）、时间容积曲线（V‑T 曲线）；具备中国人预计值和医院肺功能仪检测通用的预计值；
14. 可进行呼吸肌力训练，具备手动和自动设置阻抗模式，训练阻抗 3‑100cmH2O 可调，训练次数 6‑30 次可调；
15. 可进行振动正压通气排痰，提供自动、手动两种模式，自动模式下，振动排痰阻力≥7 段可调；手动模式下阻力、频率均可设置，振动频率范围 10‑32Hz；（提供说明书或检验报告佐证。）
16. 便携式设计，可连接平板电脑使用，也支持与 PC 电脑、智能电视等屏幕扩展使用， 
17. 具备交叉感染防控措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器连接件，或使用一次性传感器或呼吸过滤器等；
18. 肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、第 1 秒用力呼气容积（FEV1）、第 6 秒用力呼气容积（FEV6）量程：0.000～8.500L，误差：±3% 或 ±0.05L，取其大者，分辨率：0.001L；最大分钟通气量（MVV）量程：0～250L/min，误差：±5% 或 ±10L/min，取其大者；呼气峰值流量（PEF）量程：0.000～17.000L/s，误差 ±5% 或 ±0.17L/s，取其大者，分辨率：0.001L/s。（提供说明书或第三方机构出具的检验报告）



第1包  品目1-14 上下肢主被动康复训练仪
1． 可用于改善患者上下肢肌力，维持上下肢关节活动度，改善脑卒中导致偏瘫的患者上下肢运动功能，促进脑卒中导致偏瘫的患者上下肢运动功能恢复。
2． 至少具备主动训练，被动训练，主被动训练、助力训练、等速训练等5种训练模式
3． 至少具备上肢水平训练、上肢垂直训练、下肢训练、上下肢协同训练等4种训练方式
4． 具备彩色只能触摸显示屏，显示屏≥21英寸
5． 上肢训练部件调节具备水平旋转与轴向旋转模式
6． 具备多角度上肢训练功能，至少包括垂直训练、水平训练、倾斜训练等
7． [bookmark: OLE_LINK7]上肢臂水平可旋转范围≥180°
8． 上肢臂轴向可旋转范围旋转≥-90°～+90°
9． 上肢臂可前后调节前后调节范围≥0～150mm 
10． 高度电动调节范围≥0～150mm。
11． 训练时间调节范围≥1min～120min。
12． 被动模式转速可调节范围≥2～55r/min。
13． 转速变化率≤0.5r/s²。
14． 具备正转与反转功能 
15． 阻力调节档位≥20档
16． 训练过程中具备运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛等显示功能。
17． 具备智能检测患者肢体用力情况功能，并可自动切换主动模式或被动模式。
18． 具备训练信息显示功能
19． 具备手动急停、痉挛保护和超速报警功能。
20． 具备痉挛控制功能，可自动识别，并可自动反转运动方向缓解
21． 痉挛灵敏度至少三档可调。
22． 具备上肢训练手柄、手臂支托、下肢护腿板等训练配件，并可快速更换、高度可调
23． 具备多种情景互动游戏。
24． 具有训练方案、病例档案存储查询管理功能，并可进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果等。
25． 具备中文操作界面。




第1包  品目1-15 抗血栓泵
1、治疗时间范围：1--240min，可调节；
2、压力范围：40--180mmHg,可调节；
3、压力保持时间：1s--6s，可调节； 
4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；
5、显示方式：彩色全触摸屏显示、中文菜单操作;              
6、治疗模式:≥16种，至少包含静脉模式、水肿模式、动脉模式、足底泵模式；
7、手足泵功能：可单独用于足部和手部；
8、连接套筒：可同时连接2个4腔套筒，同时治疗2个肢体；
9、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；
10、治疗部位跳过功能：可设置加压腔体的任一气囊工作压强为0；
11、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；
12、记忆功能：当设备供电短时中断后又恢复时，设置参数保持不变，一键启动；
13、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；
14、内部电源：具有内部电池；
15、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；
16、具有床头可伸缩悬挂装置；
17、设备有效期：≥10年；
18、主要配置：至少包括4腔下肢套筒6条、足套12个；




第1包  品目1-16 动态心肺功能数据分析设备（6分钟步行监测分析系统）

1． 至少可同时实时监测并记录7导心电、血压、血氧、心率、呼吸率等生理参数
2． 监测数据无线传输距离：≥30 米
3． 心率监测范围：15 次/分～300 次/分，允许误差±1bpm；
4． 血压测量范围：收缩压：30~255mmHg，舒张压：15~220mmHg，测量精度： ≤5mmHg ，分辨率：1mmHg；
5． 具备血压预警后的手动测量及数值手动填写记录功能
6． 具备生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义功能
7． 血氧测量范围：30%~100%；分辨率：1%，精度≤3%；
8． 具备自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能
9． 具备六分钟步行试验过程中显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看等功能
10． 具备异常心电的实时自动及手动记录功能
11． 工作站软件可实时显示七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；
12． 具备自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方功能，至少包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，具备多种靶心率计算方式。
13． 具备统计步数、计圈及测算距离的功能 
14． 具备身份识别读取及信息自动录入功能功能
15． 具备疲劳/呼吸等级自评定功能；
16． 具备可触控的医疗监测工作站
17． 具备六分钟步行试验工作站软件，
18． 具备非康复管理系统或心电管理系统软件
19． 具备智能语音指导提示功能
20． [bookmark: OLE_LINK10]具备紧急停止功能，并出具试验报告。报告内至少包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因等
21． 具备6 分钟步行试验实时检测测量评估等功能
22． 具有肺功能检测仪，支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，测量容量范围为≥0-10L、容量精度≤±0.05L,流速范围≥0L/s-16L/s、流速精度为≤±0.2L/s；
23． 具备六分钟步行试验前后患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数检测值的对比及数据分析功能
24． 具备T-V容积图、F-V流量图运动前后对比功能
25． 工作站软件具备一键式获取患者六分钟步行试验前后肺功能各项指标（前述各项指标）的测试数据功能，并生成试验报告
26． 具备手动记录异常事件功能
27． 具备心电图自动识别功能，异常心电识别至少包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获等。
28． 具备自动生成 6 分钟步行试验报告功能
29． 支持工作站对监测1拖多（≥3）管理模式
30． 数据主机储存≥32G
31． 主机可储存报告≥15000份，并报告可生成pdf格式
32． 具备可触摸显示器，显示器分辨率≥1920*1080，尺寸≥21英寸



第1包  品目1-17 传染病模拟实训示教系统
 
一、技术要求
本软件系统为传染病防控技能培训示教中心专属智能化配套系统，需适配三间专业化功能教室（科普宣教教室、远程教学会诊教室、实操技能示教培训教室）全场景应用，严格遵循传染病诊疗、院感防控、公共卫生应急处置相关行业规范，实现科普宣教、远程会诊教学、实操示教培训、智能考核、全程数据溯源、设备联动管控全业务闭环。系统需与86寸示教一体机、6路实训监控摄像头、移动式示教车、科普展示配套硬件深度适配联动。
二、系统架构与基础配置
1.系统采用B/S架构，前后端分离设计，无需客户端安装部署，支持浏览器、一体机内置PC、移动终端多端自适应访问。
2.可无缝适配86寸示教一体机、6路高清实训监控摄像头、移动式示教推车等所有硬件设备，支持硬件信号接入、画面投屏、设备联动、视频录制等协同功能。
3.支持多角色分级权限管理，可精准配置新增、编辑、删除、查询、导出、投屏、录像管理等操作权限。
4.支持数据加密留存、防篡改，支持关键词检索、分类筛选、批量导出。
5.支持后期新增教学模块、更新防控规范资源、拓展考核项目、对接上级公共卫生培训平台。
三、系统功能模块技术要求
（一）传染病科普宣教模块
1.资源库功能：内置标准化传染病科普资源库，支持图文、视频等展示。
2.内容管理：支持后台自主上传、编辑、更新、下载科普课程及专题内容，可针对新型传染病、突发公共卫生事件搭建专属科普专栏，支持内容分类归档、标签检索。
3.一体机适配功能：支持科普展示、课件投屏、动画演示，兼容环境光补偿显示效果，支持屏幕批注、电子白板联动科普教学。
（二）远程教学会诊模块
1.高清交互功能：支持多人同时在线接入，满足院际远程教学、跨科室授课、疑难病例会诊、行业学术交流场景。
2. 教学辅助功能：支持屏幕共享、课件投屏、线上实时批注、分组研讨、云端课堂录制、远程画面抓拍等功能。
3. 资源库：支持存储实操视频。
（三）实操技能示教培训模块
1. 标准化示教功能：内置全套传染病防控实操标准化教程。
2. 实时监控联动：可联动6路实训监控摄像头，支持350°水平旋转、90°垂直调节、4倍光学变倍+16倍数字变倍控制，实时采集学员实操全过程高清画面。
3. 多模式考核功能：支持日常实训考核、阶段性测评、等级技能考核三种模式。
4. 移动适配：支持移动式示教车设备快速接入，适配灵活转运、多点位实操实训、移动示教考核场景。
四、硬件技术要求
（1）86寸示教一体机，整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点，最小识别物≤3mm，书写高度≤3mm，触摸分辨率：32768×32768，响应时间≤10ms（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
1.有效屏幕尺寸：≥86 寸
2.像素：≥8MP
3.分辨率：≥3840×2160（4K）
4.最大亮度：≥350cd/m²
5.对比度（典型值）：≥4000:1
6.色域（典型值）：≥90%
7.纵横比：≥16:9
8.可视角度：≥178°
9.环境光补偿：具备环境光补偿功能。
▲10.设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小至少包含三个字号可选（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
▲11.输入端口：整机除OPS模块外，前置面板至少包含1个Type-C、2个USB Type-A接口，侧面至少包含1个Touch、2个HDMI in、1个HDMI out、1个RS232、一个USB、1个RJ45 in、1个Audio out接口（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
▲12.扬声器：采用2.2声道缝隙发声单元，内置2个4W以上高音扬声器和2个16W以上中低音扬声器，频响范围180Hz-20kHz，具备多种声音播放模式，如会议模式、影院模式，实现空间自适应模式播放（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
▲13.摄像头：内置的单个摄像头位于整机正面上方居中位置，可拍摄≥5000万像素数的照片，可拍摄清晰度不低于3840×2160（4K），帧率不低于25fps的视频（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
14.麦克风：不低于8 阵列麦克风
15.输入电源：100-240V~50/60Hz，额定电流 3.5A
16.待机功耗：≤0.5W
17.传屏模式：支持通过超声波发现近场设备并进行传屏；用户在客户端传屏码输入框输入连接码，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码（提供国家级检验检测中心出具带CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章）
18.触摸功能：红外不少于40点触摸
19.曲线校正：支持Gamma灰度校正
20.白板功能：具备电子白板功能
21.批注功能：具备屏幕批注功能
22.认证要求：产品需具备 CCC 认证。
23.PC 模块：内置 PC 模块
（2） 实训监控系统
1.支持H.265高效压缩算法。
2.支持最大1920×1080@30fps高清画面输出。
3.≥400万像素，CMOS传感器。
4.支持350°水平旋转，垂直方向0°-90°，选择速度可设置。
5. 内置麦克风，音频输入≥1路音频输入，音频输出≥1路音频输出.
6. 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍。
7.电源:DC12V±25%,支持POE供电。
8.视场角：100°~25°。
9.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据。
10.支持SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡。
11.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。
12.支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描。
13.支持定时抓图与事件抓图功能。
14.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。
15.内置扬声器，可无须外接音频设备实现双向语音对讲。
16.内置≥1路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能。
17.存储不少于2T
（3）移动式示教车
1、移动教学推车万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板，高度可跟具需求任意安装，满足移动万向拍摄需求;
2、专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁。
3、可水平360度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸≥1.1米，可自行调节承重，承重范围:0.5-2KG
4、万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装。移动
5、示教主机固定架大于等于10kg，俯仰大于等于30度、左右大于等于90度的摆动可满足不同视角角度需要。
6、台面把手一体化，带键盘托，台面及把手无缝一体成型，舒适手感
7、立柱高度可调节，车身高度不低于1.8米;使用高强度的铝合金，内部中空设计，可隐藏走线，线材不外漏。
8、车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能。
9、配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关;配备电量显示模块，低压报警，可显示箱内温度，实时查看电池电量情况，方便及时充电
10、标配箱体≥高500mm*宽450mm*深420mm;检修门设计，美观大方;两侧多点散热孔设计。
11、键盘托尺寸≥600(长)x400(宽)MM带抽屉
12、底盘:流线型设计，造型美观，易于清洁维护;内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻，具有高承载能力和稳固性强。
13、示教车电池≥30000毫安，待机不少于10小时。
14、至少一台示教车配备摄像头，800万像素。
（4）展示配套产品
▲配套产品为定制化产品，投标人须依据采购人书面确认的功能需求清单进行设计、打样及生产，定制方案须经采购人审核通过后方可批量供货。
五、硬件配置
（1）86寸示教一体机3台
（2）实训监控系统6台
（3）移动式示教车2台
六、硬件质保5年，软件技术服务八年。

