[bookmark: _Toc225498656]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	全自动细胞计数仪
	1
	否

	
	1-2
	高速台式冷冻离心机
	1
	否

	
	1-3
	真空吸液器
	2
	否

	
	1-4
	旋转蒸发仪
	1
	否

	
	1-5
	低温冷却液循环泵
	1
	否

	
	1-6
	耐腐蚀真空隔膜泵
	1
	否

	
	1-7
	超声波细胞粉碎机
	1
	否

	
	1-8
	荧光分光光度计
	1
	否

	
	1-9
	低速冷冻离心机
	1
	否

	
	1-10
	医用冷藏冷冻冰箱
	2
	否

	
	1-11
	纳米粒度及电位分析仪
	1
	否

	
	1-12
	高效液相色谱仪
	1
	否

	
	1-13
	微孔板孵育器
	1
	否

	
	1-14
	加热型磁力搅拌器及配套设备
	1
	否

	
	1-15
	多功能旋涡混合器
	1
	否

	
	1-16
	手动单道可调式移液器，0.5-10 µl
	2
	否

	
	1-17
	手动单道可调式移液器，2-20 µl
	2
	否

	
	1-18
	手动单道可调式移液器，10-100 µl
	2
	否

	
	1-19
	手动单道可调式移液器，20-200 µl
	2
	否

	
	1-20
	手动单道可调式移液器，100-1000 µl
	3
	否

	
	1-21
	手动单道可调式移液器，500-5000 μL
	2
	否

	
	1-22
	手动八道可调式移液器，30-300 µl
	2
	否

	
	1-23
	手掌离心机
	2
	否

	
	1-24
	玻璃珠灭菌器
	1
	否

	
	1-25
	厌氧/低氧工作站
	1
	否

	
	1-26
	医用冷藏箱
	3
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为2026年研究型病房实验室设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：签订合同后90日内。
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、质保期：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为2026年研究型病房实验室设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★1.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★1.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★1.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（不适用的情况除外）。
★1.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
1.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第1包 品目1-1 全自动细胞计数仪
数量：1台（套）
一、技术参数
▲1、光学通道：≥6通道，包含明场，台盼蓝、AO、PI、GFP和RFP通道，可用于明场细胞总数计数、活细胞和死细胞荧光计数台盼蓝染色计数、原代细胞计数。
2、明场照明：白光LED。
3、对焦方式：自动聚焦、手动聚焦，且可每孔独立聚焦。
4、曝光模式：台盼蓝和AOPI模式下，可自动调整曝光度，无需人为干预。
★5、物镜倍数：4倍或10倍显微物镜。
6、成像元件：≥600万像素CMOS相机。
7、样品台具有纳米涂层，直接加样，无需细胞计数板。
★8、样品体积：5μL、20μL、40μL至少两种加样体积可选。
[bookmark: OLE_LINK1]9、检测浓度范围：1×103～ 3×107个细胞/ml。
▲10、可检测细胞直径范围：1～250um。
11、一次可检测≥4个样品。
▲12、检测视野：≥5个。
13、每个样本检测速度：明场&荧光≥5秒。
14、控制系统：
14.1、液晶触摸显示屏≥7英寸；内存：≥120G。
14.2、可导出结果包含：实验名称、样本ID、活细胞数/ml、死细胞数/ml、活率、直径分布图、结团细胞数量直方图、结团率、细胞稀释比例、细胞图等；导出格式包括：pdf、excel。





第1包 品目1-2高速台式冷冻离心机
数量：1台（套）
一、技术参数
1、主机：
1.1、转速调节范围：100r/min～25000r/min；误差：不超过±10r/min。
▲1.2、最大相对离心力：≥50000×g。
1.3、最大容量：≥6×100ml。
▲1.4、温度设置范围：-20℃～+40℃；调节步长≤1℃；误差：不超过±1℃。
1.5、定时范围：1min～99h59min。
1.6、加速曲线≥10档可选；加速曲线≥10档可选；可自定义升速、降速时间曲线。
1.7、控制系统：
1.7.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，设置参数、实时运行参数可同屏显示。
1.7.2、具备转头自动识别功能。
1.7.3、计时模式：具备启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式。
1.7.4、可自定义编辑运行程序，具备阶梯离心功能。
1.7.5、具备用户管理功能。
1.7.6、具备不平衡、超速、门盖保护功能。
1.8、离心腔采用316L不锈钢。
2、转子
2.1、转子、吊篮采用铝合金。
2.2、12×15ml尖底角转子：最高转速≥14000r/min，最大相对离心力≥21000×g。
3、整机噪声：≤65dB（A）。
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、24×1.5ml/2.2ml角转子：1个。




第1包 品目1-3真空吸液器
数量：2台（套）
一、技术参数：
1、真空度调节范围：0～600mbar。
2、抽气速率（额定值）：≥15L/min(空气)。
▲3、吸液速率：≥15mL/s。
4、收集瓶：
4.1、具备提手，容积：≥4L。
4.2、具备溢液感应装置。
4.3、使用旋钮方便地调节真空度，并带有真空度指示灯，适用于不同应用场景。
5、管路连接采用具备快插拔自锁插头。
6、收集瓶、吸液管、操作手柄可高温高压灭菌。
7、噪音：≤55dB（A）。
8、可调功多种尺寸适配器与不同规格的吸管、多孔板和培养皿相适配。
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、八道200μL吸头管嘴推出器：1个。
3、单道200μL吸头管嘴推出器：1个。
4、单道1mL吸头推出器：1个。
5、直径1.5mm八针针头组件：1个。
6、直径2.5mm单针针头组件（长度≥40mm）：1个。
7、直径2.5mm单针长针针头组件（长度≥120mm）1个。
8、直径1.5mm单针针头组件（长度≥40mm）：1个。
9、直径1.5mm单针长针针头：1个。
10、真空吸液器手柄支架：1个。
11、真空吸液器墙壁挂架：1个。





第1包 品目1-4旋转蒸发仪
数量：1台（套）
一、技术参数：
1、结构、材质：
1.1、支架材质：铝合金。
1.2、锅胆材质：不锈钢（PTFE）；尺寸≥230×130mm。
1.3、旋转瓶：容积≥1L，可正反转。
1.4、收集瓶容积：≥1L。
1.5、密封方式：特氟隆、氟胶密封。
1.6、冷凝面积：≥0.15㎡。
2、控温范围：室温～99℃；控温误差：不超过±1℃。
▲3、旋转速度调节范围：20～300rpm。
4、锅胆全封闭加热，加热功率：≥1kW。
5、控制系统：
▲5.1、触摸显示屏≥5英寸，可显示真空度、转速、编程。
5.2、控温方式：PID控温。
▲5.3、内置真空控制器，可全自动控制真空，可一键泄气。
5.4、具备过热保护：超过设定温度5℃时自动停止加热。
▲6、主机自动升降，升降行程：≥120mm。




第1包 品目1-5低温冷却液循环泵
数量：1台（套）
1、空载最低温度：≤-20℃。
2、制冷量调节范围：200～1600W。
3、制冷媒：R404A。
4、处理器温控系统，分辨率≤0.1℃；控温精度：不超过±0.5℃。 
▲5、设备功率 ≥650W。 
6、循环泵功率：≥100W。
7、流量：≥20L/min。
8、扬程：≥15m。 
9、循环密闭系统。
10、储液槽材质：不锈钢304。
11、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%。





第1包 品目1-6耐腐蚀真空隔膜泵
数量：1台（套）
▲1、电机直驱干式无油真空泵，全程免维护。
▲2、气路、泵头、接头及膜片均采用防腐材质（PTFE防腐）。
3、额定功率：≥120W；额定转速：≥1400RPM。
4、泵头类型：双级泵（PTFE防腐）。
5、具备真空调节阀。
▲6、极限真空度：≤6mbar。
7、最大操作压力：≥1bar。
8、最大流量：≥20L/min。
▲9、噪音：≤55dB（A）。
10、内置过热保护装置，温度异常过高时自动停机保护，降温后可自动恢复运行。
11、工作条件：
11.1、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%。
11.2、电源：AC 220V±10%,50Hz±2%。







第1包 品目1-7超声波细胞粉碎机
数量：1台（套）
一、主要用途：可破碎各类动植物组织、细胞、细菌；可用于乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等。
二、技术参数：
1、主机：
1.1、超声频率调节范围：20～25kHz。
1.2、超声功率调节范围：20～1000W。
1.3、处理量：0.1mL～600mL。
1.4、可手动搜索最佳频率，可自动追踪频。
1.5、占空比调节范围：0.1～99.9%。
1.6、工作模式：连续超声模式、间隙性超声模式。
1.7、间隙性超声模式：超声时间设置范围，0.1～99.9s；间隙时间设置范围：0.1～99.9s。
▲1.8、连续超声模式：可进行不同参数设置的连续多段超声，前一段超声结束后自动启动下一段超声；最长超声时间≥999min。
1.9、样品控温范围：0～99.9 ℃。
▲1.10、超声探头材质：钛合金材质。
1.11、控制系统：
1.11.1、微处理器控制系统，彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示时间、温度、功率、工作模式、超声频率。
1.11.2、测试功能，可空载运行。
1.11.3、可存储≥20组预设工作程序。
1.11.4、具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警功能。
1.11.5、具备温度保护。
1.12、具备观察窗，可观察反应过程。
▲2、直径6mm变幅杆振幅：≥80μm。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、隔音箱：1台。
3、变幅杆：1根。  


第1包 品目1-8荧光分光光度计
数量：1台（套）
一、主要用途：用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱。
二、 技术参数：
1、可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光。
▲2、工作模式：三维扫描、波长扫描、三维时间扫描、时间扫描测量；具备定量分析功能。
3、灵敏度：S/N ≥1200（RMS）@峰值噪声；S/N ≥20000（RMS）@背景最低噪声。▲4、标准荧光池（10mm方形样品池）：≤0.6mL。
5、光源：氙灯，≥150W 。
6、测光方式：单色光检测器比值计算法。
7、单色器：激发侧闪耀波长，300nm±3nm；发射侧闪耀波长：400nm±4nm。
8、测量波长范围（EX/EM）：200～750nm。
9、激发侧、发射侧光谱通带调节范围：1～20nm；调节档位≥5档。
▲10、光谱分辨率：≤1.0nm。
11、波长准确性：≤1nm。
12、波长扫描速度调节范围：30～60000nm/min；调节档位≥8档。
13、响应时间调节范围（0升至98%）：0.002～4s；调节档位≥8档。
14、光度计显示范围：-9999～9999。
▲15、具备自动预扫描功能，可优化未知样品的测量条件。
16、测量及数据处理：
16.1、发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可实时显示。
16.2、具备储存数据的运算功能，包括四则运算、平滑功能、1－4阶导数、求面积、求峰值等。
17、具备固体样品支架（包括粉末样品池、固体样品夹具），样品最大厚度≥13mm。18、配备10mm标准比色皿1支。




第1包 品目1-9低速台式冷冻离心机
数量：1台（套）
一、技术参数
1、主机：
1.1、电机：直流无刷电机。
1.2、最高转速：≥5300r/min；误差：不超过±30r/min。
1.3、最大相对离心力：≥5000×g。
1.4、变频制冷系统；温度设置范围：-20～+40℃；误差：不超过±1℃@设置温度4℃。
1.5、定时范围：1min～99min。
1.6、加速曲线：≥9档可选；减速曲线≥10档可选。
▲1.7、最大容量：≥4×250mL。
1.8、适配多种管架、挂架、适配器，一次性可分离不少于16支50ml、32支15ml尖底离心管。
1.9、控制系统：
1.9.1、可自动计算及设置离心力RCF值。
1.9.2、可编程操作，可存储多个常规程序。
1.9.3、具备超速、超温、门盖保护功能。
2、8×50mL水平转子：最高转速≥4500r/min，最大相对离心力≥3500×g。
3、生产商通过IS09001认证及ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、8×50mL水平转子：1个。





第1包 品目1-10医用冷藏冷冻冰箱
数量：2台（套）
一、技术参数：
1、结构、材质：
▲1.1、立式双门，冷藏室容积≥125L；冷冻室容积≥75L。
1.2、外壳材质：0.5mmPCM板；内胆材质：吸附内胆。
1.3、门：发泡门，具备锁扣。
1.4、柜内具备LED照明灯。
1.5、冷藏室内搁架间距可调节；
1.6、冷冻室抽屉材质：ABS。
2、制冷系统：
2.1、制冷方式：风冷。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]2.2、冷藏温度控制范围：2～8℃，冷冻室温度控制范围：-10～-26 ℃；调节步长≤1℃。
2.3、冷藏室均匀性：≤3℃，波动性≤4.5℃。
3、控制系统：
[bookmark: OLE_LINK10]3.1、微处理器控制系统，可同时数字显示冷藏、冷冻室温度，显示精度≤1℃。
3.2、具备实现高低温报警、传感器故障报警功能；报警方式：声、光报警
4、制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证并提供证书复印件。
二、主要配置：
1、冰箱：1台。
2、搁架：3个。
3、抽屉：4个。





第1包 品目1-11纳米粒度及电位分析仪
数量：1台（套）
1、 用途：用于测试LNP、脂质体、纳米粒、胶束等的粒径大小和Zeta电位分布。
二、技术参数：
▲1、Zeta电位测量技术: 电泳光散射（ELS）+混合模式相位分析（M3-PALS）+恒流模式。
★2、光源：He-Ne激光器，波长：633nm±3nm，功率≤4mW。
3、温度控制范围：0℃～120℃；误差：不超过±0.1 ℃。
4、冷凝控制：干燥空气吹扫（需外接气源）。
5、相关器：
5.1、数字相关器，信号处理通道≥4000个。
5.2、动态线性范围≥10¹¹。
5.3、最短采样时间间隔≤25ns。
6、检测器：光电二极管(APD)，量子效率(QE≥80%)。
7、粒径测量
▲7.1、最小样品体积：≤3μL （微毛细管样品池）。
▲7.2、测量角度：≥3个。13角度，90角度，173角度。
7.3、粒度测量范围：0.3nm～15μm (取决于样品)。
7.4、重复性误差：≤1%（取决于样品）。
▲7.5、测量时间：≤1.7s。
8、Zeta电位测量：
▲8.1、最小样品体积：≤20μL。
8.2、样品最大电导率: ≥260mS/cm。
8.3、迁移率测量范围：-20μ.cm/V.s～+20μ.cm/V.s。
9、分析算法：支持累积量法、分布法解析多分散样品。
10、可提供实时数据质量反馈和结果优化指导。
▲11、具有兼容GMP 21CFR Part11的用户权限、审计追踪、电子签名等管理功能。

第1包 品目1-12高效液相色谱仪
数量：1台（套）
一、技术参数：
1、在线脱气机：
1.1、真空脱气流路数：≥3路。
1.2、最大操作流速：每个流路≥10 mL/min。
2、自动进样器：
▲2.1、样品瓶数目：≥110个(1.5mL样品瓶)。
★2.2、具备冷却、加热、除湿功能。
2.3、控温范围：4～40℃。
2.4、最高耐受压力：≥130Mpa。
2.5、进样量范围：0.1L～50L；进样精度: ≤0.25%RSD；进样量准确度：≤1%。
2.6、进样针清洗：进样前、进样后可任意设定，具备内壁、外壁清洗功能。
▲2.7、交叉污染(典型值): ≤0.001%。
2.8、自动进样器清洗液：≥4路，支持清洗液脱气。
2.9、具备自动排气功能，可自动冲洗系统。
2.10、具备独立控制面板，可脱离工作站独立操作。
3、泵系统：
3.1、双柱塞往复并联泵，柱塞体积≤10µL。
▲3.2、流速调节范围：0.0001～10.0000mL/min；调节步长≤0.1µL /min；精确度：≤0.06%；准确度：≤1%。
[bookmark: _Hlk176972771]★3.3、最高耐受压力：≥120Mpa。
3.4、溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行。
3.5、梯度调节范围：0.0～100.0%；调节步长≤0.1%；梯度混合精度：≤0.1%RSD。
3.6、具备独立控制面板：可脱离工作站独立操作，具备高压报警、低压报警、漏液报警功能。
4、柱温箱：
▲4.1、容量：可放置≥6根4.6×300mm的色谱。
4.2、控温方式：强制空气循环式。
4.3、温度控制范围：室温+10℃～80℃；温度稳定性：不超过±0.1℃。
4.4、独立控制面板：可脱离工作站独立操作。
5、紫外检测器：
5.1、光源：氘灯；波长范围：190～700nm；具备波长校正功能。
5.2、波长准确度：≤1nm；波长精密度：不超过±0.1nm。
▲5.3、流通池温控范围：室温＋5～50℃。
▲5.4、具备双波长检测、停泵UV光谱图扫描功能，支持比例色谱。
5.5、噪音：≤0.5 ×10-5AU。
5.6、漂移：≤0.5×10-4 AU/0.5h。
6、系统控制器：
6.1、控制单元数：≥4个单元。
6.2、采样时间：≤500ms。
6.3、每次分析时间：≤24h。
7、色谱工作站：
7.1、CPU：≥6核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥1G；彩色液晶显示器≥21.5英寸；配备激光图文输出装置。
二、主要配置
1、在线脱气机：1台
2、自动进样器：1台。
3、泵系统：1套。
4、柱温箱：1套。
5、紫外检测器 ：1套。
6、系统控制器：1套。
7、色谱工作站：1套。
8、色谱柱 ：1根。



第1包 品目1-13微孔板孵育
数量：1台（套）
一、技术参数：
★1、可用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）在适当温度下进行细胞的培养孵育。
▲2、控温范围：室温+5℃～80℃；精度：≤0.5℃；升温时间：≤10 min钟@25℃升温到 80℃）。
▲3、容量：≥4 块酶标板或者深孔板。
4、转速调节范围：300～1300rpm。
5、定时范围：1min～100h。
6、控制系统：
6.1、具备数字显示功能。
6.2、具有断电恢复功能，可按原设定程序自动恢复设定值运行。
6.3、具备自动故障检测及声音报警功能。
7、防尘防水等级：IP21。
8、工作条件：
8.1、电源：AC 220V±10%；50Hz±2%；功率≤300W。
8.2、工作环境温度：5～50℃。





第1包 品目1-14加热型磁力搅拌器
数量：1台（套）
一、技术参数
（一）磁力搅拌器：
1、驱动方式：磁力驱动。
★2、最大搅拌量（H20)：≥20L。
3、搅拌速度调节范围：100～1500rpm。
4、搅拌点位：≥1。
5、加热温度控制范围：室温～340℃，调节方式≤1℃；具备快速升温模式。
6、定时范围：1min～99h59min，倒计时结束停止加热，不停止搅拌。
7、工作盘：陶瓷涂层铝盘面；直径≥130mm，可耐受≥400℃高温。
8、具备过热报警功能并停止加热；短路时机器自动切断电源。
（二）磁力搅拌器平行反应模块
1、磁力搅拌器平行反应模块可和加热型磁力搅拌器配套使用。
2、1/4圆，直径：≥65mm。
（三）磁力搅拌器扇形加热模块固定环
1、与加热型磁力搅拌器配套使用，固定环直径：133～137mm之间。
（四）磁力搅拌器外置温度传感器
1、外置温度传感器，和加热型磁力搅拌器配套使用。
2、外置温度传感器探头长度：≥20cm。
3、测温范围：-200℃至+600℃之间；分辨率：≤1℃；误差：≤0.2℃。
二、主要配置：
1、加热型磁力搅拌器：1台。
2、磁力搅拌器平行反应模块：4个。
3、磁力搅拌器扇形加热模块固定环：1个。
4、磁力搅拌器外置温度传感器：1个。



第1包 品目1-15多功能旋涡混合器
数量：1台（套）
1、工作方式：连续、点触、调速。
2、转速：2800rpm±200rpm。
3、工作台：碗型、平板型可调换。






第1包 品目1-16手动单道可调式移液器0.5-10 µl
数量：2台（套）
★1、量程：0.5～10μL；
2、移液误差：不超过±0.10μL；重复性：不超过±0.04μL。
3、具备量程锁定功能。
4、四位数字视窗。
5、铜材质的螺杆。
▲6、整支可高温高压灭菌。
7、配备校准工具，支持在线校准。





第1包 品目1-17 手动单道可调式移液器，2-20 µl
数量：2台（套）
★1、量程：2～20μL。
2、移液误差：不超过±0.20μL；重复性：不超过±0.06μL。
3、具备量程锁定功能。
4、四位数字视窗。
5、铜材质的螺杆。
▲6、整支可高温高压灭菌。
7、配备校准工具，支持在线校准。





第1包 品目1-18手动单道可调式移液器，10-100 µl
数量：2台（套）
★1、量程：10～100μL。
2、移液误差：不超过±0.80μL，重复性：不超过±0.2μL。
3、具备量程锁定功能。
4、四位数字视窗。
5、铜材质的螺杆。
▲6、整支可高温高压灭菌。
7、配备校准工具，支持在线校准。






第1包 品目1-19手动单道可调式移液器，20-200 µl
数量：2台（套）
★1、量程：20～200μL；
2、移液误差：不超过±1.20μL，重复性：不超过±0.40μL。
3、具备量程锁定功能。
4、四位数字视窗。
5、铜材质的螺杆。
▲6、整支可高温高压灭菌。
7、配备校准工具，支持在线校准。






第1包 品目1-20手动单道可调式移液器，100-1000 µl
数量：3台（套）
★1、量程：100～1000μL；
2、移液误差：不超或±6.00μL，重复性：不超过±2.00μL。
3、具备量程锁定功能。
4、四位数字视窗。
5、铜材质的螺杆。
▲6、整支可高温高压灭菌。
7、配备校准工具，支持在线校准。





第1包 品目1-21手动单道可调式移液器，500-5000 μL
数量：2台（套）
★1、量程：500～5000μL；
2、移液误差：不超或±30μL，重复性：不超过±10μL。
3、具备量程锁定功能。
4、四位数字视窗。
5、铜材质的螺杆。
▲6、整支可高温高压灭菌。
7、配备校准工具，支持在线校准。






第1包 品目1-22手动八道可调式移液器，30-300 µl
数量：2台（套）
★1、量程：30～300μL。
2、移液误差：不超或±3μL，重复性：不超过±0.5μL。
3、具备量程锁定功能。
4、各种量程均适用于标准的96孔板。
5、下半支可以360°自由旋转。
6、四位数字视窗。
7、铜材质的螺杆。
8、内置滤芯。
▲9、整支可高温高压灭菌。





第1包 品目1-23手掌离心机
数量：2台（套）
一、主要用途：用于样品快速甩液、微量过滤、PCR实验前后处理、细胞分离及常规实验室样品预处理等应用。
二、技术参数
1、主机：
1.1、最大转速：7000rpm±300 rpm。
1.2、最大相对离心力：（2680±30）×g。
1.3、合盖即转、开盖即停。
1.4、整机重量：≤0.5kg。
2、转子：
2.1、卡扣式转子，可徒手拆装。
▲2.2、转子：8孔水平转子，兼容0.2mL、0.5mL、1.5mL、2.0mL离心管。 




第1包 品目1-24玻璃珠灭菌器
数量：1台（套）
▲1、温度控制范围：100～300℃；误差：不超过≤5℃。
▲2、加热到最高温度所需时间：≤25min。
3、容器尺寸：直径≥40mm，高度≥80mm。	
4、电源：AC 200～240V；50Hz±1Hz；功率≤150W。




第1包 品目1-25厌氧/低氧工作站
数量：1台（套）
一、主要用途：可根据实验要求任意设定氧气含量、二氧化碳含量、氮气含量。提供各种细菌的连续培养、传代、培养基转换和观察。
二、技术参数： 
1、腔体结构、材质：
▲1.1、透明丙烯酸板制造，厚度≥10mm。
1.2、具备前置抽屉式样品转移仓，可传递≥8个培养皿。
1.3、容量：≥100个培养皿。
1.4、上盖可整体取下。
▲1.5、具备长袖套和真空泵，可脚动开关控制长袖套抽真空和充氮气。
1.6、内置LED灯、紫外灭菌灯、电源插座、催化剂和脱毒系统。
2、具备定时进气系统，进气时间可设定。
▲3、O₂控制范围：厌氧模式，≤5ppm；低氧模式：0～25%。
4、CO₂控制范围：0～30%。
5、具备≥6段O2和CO2气体循环功能，可设置不同气体浓度目标值、时间及循环次数；可进行阵发式缺氧、高低氧波动、极限高氧、间歇性缺氧等实验。
[bookmark: OLE_LINK9]▲6、温度控制范围：室温+3℃～52℃；温度均一性：不超过±0.3℃（提供检测报告）。
7、湿度控制范围：室内湿度～85%RH。
8、控制系统：
8.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示进气时间。
8.2、具备数据记录系统，可记录O2浓度、CO2浓度、温度、湿度、进气时间，数据记录时间≥30天。
8.3、具备高低温报警、湿度报警功能；具备厌氧混和气、氮气、CO2、压缩空气低压报警、漏气报警功能。





第1包 品目1-26医用冷藏箱
数量：3台（套）
一、技术参数：
1、结构、材质：
★1.1、立式对开门设计，有效容积≥1000L。
1.2、外形尺寸（宽×深×高）：≤1250×800×2000mm。
1.3、温度测试孔：≥2个。
1.4、门：
1.4.1、三层钢化镀膜玻璃门，全角度可自关门。
1.4.2、边框电加热结构，具备自动除露功能，32℃、80%湿度下无凝露。
1.4.3、配备门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理。
1.5、箱内内置LED照明灯，开门灯自动点亮，关门灯自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。
1.6、具备四个万向脚轮、两个固定底角。
2、制冷系统：
▲2.1、变频压缩机，环保制冷剂；制冷方式：风冷。
2.2、箱内控温范围：2～8℃；温度均匀度：不超过±1.5℃。
2.3、控湿范围：35～75%Rh。
3、控制系统：
3.1、微处理器控制系统，可数字实时显示箱内温度、湿度；温度显示精度≤0.1℃；湿度显示精度≤0.1%RH。
3.2、传感温度控制≥7路，至少包括上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿传感器。
▲3.3、配备WIFI物联模块，通过手机APP程序远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
3.4、具备高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警功能；报警方式：声、光报警、远程报警。
3.5、具备后备电池，断电后可报警并显示箱内温度≥24h。
4、整机噪音：≤40dB(A)。
二、主要配置：
1、医用冷藏箱：1台。
2、蘸塑搁架：12个。
 







2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。
2.2投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2.3保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
2.4在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
2.5投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2.6投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
4.1投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料）。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料并按照招标文件要求加盖相应公章，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料并按照招标文件要求加盖相应公章。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK8]4.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.4投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.5工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.6培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准）。

（三）验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
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