采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	3
	3-1
	放射治疗计划系统
	1
	套
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订后接到采购人通知后30天内交付。
2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
要求投标人在合同签订后30日内向采购人提供合同总价款10%的银行履约保函。
本项目涉及北京市财政资金，应按照北京市财政资金支付程序向投标人支付合同款项，第一期合同款支付金额不低于合同总价款的50%，余款在采购人收到北京市财政的后续拨款后的30日内支付。如北京市财政未全额拨款或者未拨款的，则由采购人支付余款。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：整机原厂全保≥5年。
2、维护保养：按照说明书要求定期进行维护保养，记录维护保养报告留采购人备案。
3、维修响应：提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。
4、完好率≥95%，超出天数按1：3延长保修期。
5、升级交互：免费开放所有数字通讯接口及协议。终身免费提供系统软件升级服务。
6、售后力量：制造商设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上供应。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京肿瘤医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: _GoBack]第3包 放射治疗计划系统
1.1、硬件平台
1.1.1、物理师工作站硬件
1.1.1.1、中央处理器：主频≥3.2 GHz
1.1.1.2、主机内存≥64 GB，硬盘：≥1TB 
1.1.1.3、显卡/适配器：显存 ≥4GB 
1.1.1.4、终端显示器：≥27英寸液晶显示器
1.1.1.5、GPU：≥24GB
1.1.2、医生工作站硬件
1.1.2.1、中央处理器：主频≥2.1GHz
1.1.2.2、主机内存≥16 GB，硬盘：≥512GB
1.1.2.3、终端显示器：≥27英寸液晶显示器
1.2、软件功能要求
1.2.1、影像配准
1.2.1.1、提供CT、MRI、CBCT、PET影像的配准
1.2.1.2、提供刚性配准功能，提供影像的刚性配准
1.2.1.3、提供影像的形变配准
1.2.1.4、提供配准结果评估，提供自动评估工具
1.2.2、结构勾画
1.2.2.1、提供涂抹/勾勒的方式绘制或者调整勾画轮廓功能。
1.2.2.2、提供方形/圆形的方式绘制或调整勾画轮廓功能。
1.2.2.3、提供外扩/缩小已有的勾画轮廓功能。
1.2.2.4、提供对已有的勾画轮廓一键生成外扩环功能。
1.2.2.5、提供对两个选定结构进行交集和差集的修剪功能。
1.2.2.6、提供对现有结构进行并集、交集、差集、非集等布尔运算来创建新的勾画轮廓功能。
1.2.2.7、可删除ROI的所有切片上面积小于指定面积阈值的所有轮廓。
1.2.2.8、提供自动SUV勾画功能
1.2.2.9、提供多模态影像勾画功能
1.2.2.10、提供4D影像数据处理功能
1.2.2.11、提供生成MIP、AIP和MinIP图像功能
1.2.2.12、提供合成照射靶体积ITV功能
1.2.2.13、提供刚性、形变的4D结构派生功能
1.2.2.14、提供浏览呼吸幅度曲线功能
1.2.2.15、提供4D体积统计，评估质心和体积变化功能
1.2.2.16、提供勾画和计划射野上播放4D电影功能
1.2.2.17、支持临床协议模板
1.2.3、计划设计
1.2.3.1、提供野中野技术
1.2.3.2、提供补偿器计划设计
1.2.3.3、提供电子线放疗计划
1.2.3.4、提供光子线放疗计划
1.2.3.5、提供正向放疗计划设计
1.2.3.6、提供逆向调强放疗计划设计
1.2.3.7、提供对固定野调强放疗计划（IMRT）的优化过程GPU加速
▲1.2.3.8、提供容积旋转调强放疗技术
1.2.3.9、提供对容积旋转调强放疗计划(VMAT)的优化过程GPU加速
1.2.3.10、提供适形弧计划设计
1.2.3.11、提供自动优化射野衔接剂量分布功能
1.2.3.12、提供加载计划模板
1.2.3.13、提供单次优化过程的最大迭代次数不需人工设定干预限制
1.2.3.14、提供在优化过程中实时显示函数罚分曲线功能
1.2.3.15、提供在计划优化过程中可同时显示对比计划的DVH功能
1.2.3.16、提供在单个计划中同时优化多个等中心的计划，并在射野重叠的地方创建平滑的剂量梯度功能
1.2.3.17、提供多中心计划自动平滑功能，提供手动打开和关闭此功能
1.2.3.18、提供计划目标设定比较表：至少支持设定最大剂量（Dmax）、最小剂量(Dmin)、平均剂量(Dmean)、体积剂量、剂量体积、CI(适形指数)、梯度指数（或梯度测量）；
▲1.2.3.19、提供自动非共面容积调强技术
▲1.2.3.20、提供MLC、剂量率、机架、准直器连续动态调整的调强技术
1.2.4、剂量计算
1.2.4.1、提供蒙特卡洛精度的光子剂量计算算法
1.2.4.2、提供电子线剂量计算应支持蒙特卡洛精度算法
1.2.4.3、提供GPU对IMRT和VAMT计划剂量计算加速功能
▲1.2.4.4、提供GPU快速蒙卡或类蒙卡计算
1.2.5、计划评估
1.2.5.1、提供并排计划剂量分布比较功能
1.2.5.2、提供多个结构、多个计划的DVH比较功能
1.2.5.3、提供外照射计划的叠加和相减功能
1.2.5.4、提供外照射计划的鲁棒性评估功能
1.2.5.5、提供电子计划批准功能
1.2.5.6、提供后装与光子计划的剂量叠加评估功能
1.2.5.7、支持对单一计划进行评估功能；
1.2.5.8、提供对2个计划同时进行比较和评估功能；
1.2.5.9、提供在同一张图表中可同时显示两组DVH功能；
1.2.5.10、提供获取DVH线上任意一点的坐标功能；
1.2.5.11、提供等剂量线和剂量云等方式可视化剂量分布功能
1.2.6、应用程序接口（API）
1.2.6.1、提供官方API程序编写文档
1.2.6.2、支持计划、DVH、剂量、结构和图像数据的访问
1.2.6.3、提供优化目标、参数和通量数据的访问功能
1.2.6.4、提供射野、附件参数的数据访问功能
1.2.6.5、提供可视化编程功能
★1.3、配置清单（投标人针对★条款以下配置应提供加盖投标人公章的配置清单）：
1.3.1、物理师工作站3套；
1.3.2、医生工作站2套。
2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、验收期限：全部货物到齐后30天内完成验收。
2、到货验收：供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。
3、质量验收：根据医院要求免费向医学工程处提供检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。
4、技术手册：提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册
（四）其他要求
1、培训要求：设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

