采购需求

1、 采购标的
（一）采购标的
	序号
	标的名称
	项目最高限价（万元）
	数量（套）
	简要技术需求

	1
	献血方舱
	150
	1
	1.规格尺寸：长为11米，宽为3.5米，高为3.1米。
2.投标人按照采购人确认的图纸、技术参数、配置清单，完成献血方舱设计、生产制造、出厂检验、包装、运输。
3.包含内容：主体钢结构、围护板材、门窗、地板、吊顶、强弱电布线、照明、插座、空调机位、设备、密封、防腐、涂装等配置。


（二）项目概况
为进一步优化无偿献血服务环境、改善献血者捐献体验、提升采血服务质量与献血人群满意度，贴合无偿献血公益服务标准化、人性化、现代化建设要求。补齐老旧采血设施短板，优化无偿献血服务环境，提升献血者捐献体验与服务满意度，依托硬件换新、布局优化、设施升级、流程提质，全方位升级献血者暖心服务。新献血屋投入使用后，从硬件设施、服务环境、采血流程、人文关怀、安全保障五大维度补齐原有短板，全方位优化献血全流程服务，切实为广大无偿献血者打造舒适、便捷、安全、暖心的献血服务空间，服务效能与献血者体验实现跨越式提升。 
献血方舱外观设计要借鉴使用传统与现代相结合的元素和配色，采用航空铝板加节能门窗为主体材质，经阳极氧化工艺处理后具有抗防腐蚀性好、耐用性强的特点。顶部采用双层隔热保温处理，并与灯箱标识融于一体，实现功能性与景观性的和谐统一。
献血方舱内部装饰风格要将医学元素与现代元素有机融合，兼顾工业美学与功能实用性。舱内遵循献血流程动线合理分区，设置健康检查区、血液采集区、献血者休息区、血液存放区、物料存放区、工作人员休息区等区域。配备中央空调、地暖与空气消毒机等设备，满足献血场所温湿度及空气质量相关要求。
以上设计内容需提供效果图，室外效果图不少于2张，室内按照不同空间划分设计，室内效果图不少于4张。
献血方舱布局符合业务流程要求，应急供电、消防器材和疏散安全等设施均符合献血场所配置行业标准，献血方舱内部根据使用需求设计不同功能空间，采用一体化设计，包括：吊顶与空调风口及照明灯具一体化，墙体与吊柜、储藏柜一体化，地板与采暖模块一体化，液压装置与底盘一体化，外窗与展示屏一体化等，使献血方舱可装配设计与一体化设计有机结合。为献血者全方位营造安全、舒适的献血环境。
依据《集装箱模块化组合房屋技术规程》T/CECS334-2013，《20J910-3:模块化钢结构房屋建筑构造》建造一个长为11米，宽为3.5米，高为3.1米，重量不大于10吨，功率不小于18kw，适应温度在-20℃至+45℃之间的可拼装可拆卸献血方舱。
二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后45个日历日内完成交货。
安装调试：到货后5个日历日内完成安装、调试工作。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章《拟签订的合同文本》
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
（四）质保期：方舱主体及方舱设备货物质保期为 36 个月，医用设备质保期为72个月。

三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“献血方舱购置”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1生活冰箱、饮水机、微波炉须取得中国强制性产品认证证书（提供3C认证证书复印件加盖投标人单位公章）
★2.2全自动生化仪、医用血液冷藏箱、离心机应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。
★2.3如供应商为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件加盖单位公章。
★2.4投标产品属于消毒产品的，则投标产品制造厂商应具有有效的消毒产品生产企业卫生许可证，提供证书复印件加盖单位公章（不适用的产品除外）。
★2.5投标产品属于消毒产品的，应完成卫生安全评价报告且卫生安全评价为合格，提供有效的卫生安全评价报告和备案凭证（网站截图等证明文件）复印件加盖单位公章（不适用的产品除外）。
2.6投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准、国家及行业现行标准、双方确认的技术协议、图纸要求。如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品及其制造商必须符合相应规定或要求，且投标人须提供相关证明文件的复印件加盖投标单位公章。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）设计要求
献血方舱外观设计要借鉴使用传统与现代相结合的元素和配色，采用航空铝板加节能门窗为主体材质，经阳极氧化工艺处理后具有抗防腐蚀性好、耐用性强的特点。顶部采用双层隔热保温处理，并与灯箱标识融于一体，实现功能性与景观性的和谐统一。
献血方舱内部装饰风格要将医学元素与现代元素有机融合，兼顾工业美学与功能实用性。舱内遵循献血流程动线合理分区，设置健康检查区、血液采集区、献血者休息区、血液存放区、物料存放区、工作人员休息区等区域。配备中央空调、地暖与空气消毒机等设备，满足献血场所温湿度及空气质量相关要求。
以上设计内容需提供效果图，室外效果图不少于2张，室内按照不同空间划分设计，室内效果图不少于4张。
献血方舱布局符合业务流程要求，应急供电、消防器材和疏散安全等设施均符合献血场所配置行业标准，献血方舱内部根据使用需求设计不同功能空间，采用一体化设计，包括：吊顶与空调风口及照明灯具一体化，墙体与吊柜、储藏柜一体化，地板与采暖模块一体化，液压装置与底盘一体化，外窗与展示屏一体化等，使献血方舱可装配设计与一体化设计有机结合。为献血者全方位营造安全、舒适的献血环境。
（三）技术规格要求
一）舱体主体结构
1.献血方舱外形：长为11米，宽为3.5米，高为3.1米，总重量≤10吨，总功率不小于18kw，适应温度在-20℃至+45℃之间的可拼装可拆卸。
2.主体框架：钢架主材厚度≥6mm,与钢架链接辅材厚度≥3mm，所有钢材均需具备防腐及防锈性能，焊接处均做防腐处理。本体坚固耐用不变型，结构设计牢固安全，使用寿命≥10年，抗风等级≥10级，抗震烈度达到8度及以上，整体为复合钢结构。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.舱体：外表采用航空铝板，内外双层；单层厚度≥2.5mm，氧化工艺/烤漆，漆面厚度≥250um；舱体中间≥100mm聚氨酯发泡工艺，防火等级不低于B1级；隔热层铺设；舱体采用整体铝板工艺。
4.底盘：使用电动平衡支撑系统，静态时底盘保证稳固。
二）舱体表面装置
1.照明LED灯（≥30个）：设置箱体照明、“北京市红十字血液中心”发光LOGO。
2.窗户：
2.1舱体两侧铝合金落地窗共：≥5扇，双层节能落地窗。
2.2山墙铝合金窗：≥1扇，双层节能窗。
3.电动门：
配置电动门1樘，配置防蚊防蝇设施；采用铝合金节能门，符合气密性（50秒内压差≤1.5kPa）和水密性要求，确保开关寿命≥10万次。经项拉伸强度：≥5700N/5cm，纬向拉伸强度≥5100N/5cm，撕裂强度：主方向≥900N，次方向≥80N；使用温度：-30℃- 70℃，防火等级不低于B1级。
[bookmark: OLE_LINK4]4.窗帘：≥6套（与窗体数量匹配），具备防紫外线、隔热功能，紫外线遮光率≥97%，隔热系数≤0.2，‌厚度‌：0.52±5%毫米，克重440g/㎡±5%，‌防火等级‌：不低于B1级，耐光色牢度不低于4.5级。
三）献血方舱内装
1.内墙：航空铝板安装，航空铝板吊顶；隔断定制，空间分隔采用平移电动门3樘。
1.1  航空铝板：吊顶厚度0.8–1.2mm，墙板厚度0.8–1.5mm。
2.舱内照明（1套），LED灯带，定制棚灯，筒灯等。
2.1光源功率：单颗LED功率：≥5-15mW；输入电压：一般为3.0-3.4V。
2.2发光角度：10°-120°。
2.3可调角设计‌色温‌：普通照明≥6500K‌，显色指数（Ra）：常规照明≥80，高要求场景（采血位）≥99。
2.4平均寿命：普通LED≥60,000小时，新型阵列≥50,000小时（有效寿命≥10,000小时），具有环保性：不含汞等有害物质，光污染低≤45cd/m²。
3.地板（1套）：采用蜂窝板（三层，上下均为铝板）+石英砂地板革。
3.1蜂窝板：
3.1.1面板层：采用双层高锰合金铝板，厚度0.8–1.5mm，表面处理阳极氧化蜂窝芯层：厚度10–25mm，由铝合金箔（厚度0.04–0.06mm）构成六边形阵列，边长5–6mm，密度3.6–7kg/m³，孔隙率≥95%。
3.1.2背板层：厚度0.6–1.0mm，与面板同材质，需具备防潮防锈处理。
3.1.3表面处理：氟碳喷涂，三涂两烤工艺。
3.1.4物理性能：抗压强度≥270MPa，密度6-7kg/m³，平整度≤0.1mm。
3.2石英砂地板革应满足：GB/T 4085-2015（PVC卷材地板）、JG/T 547-2017（防滑地板）标准。厚度：2-3mm，需与蜂窝板结合紧密，避免脱落。‌‌
4.石墨烯电热膜地板采暖系统（1套）
4.1电热转换效率：≥95%。
4.2热导率：石墨烯材料热导率≥5300 W/(m·K)。
4.3升温速度：通电后10-30分钟地面温度≥30-40℃。
4.4功率范围：270W至1400W。
4.5使用寿命：设计寿命≥10年。
4.6防水：不低于IPX7级、防漏电、防过热三重保护，支持智能断电系统。
4.7安装特性，厚度：模块化设计厚度≤15cm，适配层高受限空间；裸膜厚度≤1mm，总系统厚度可控。 
5.全舱智能控制系统（1套）：
5.1智能门锁：支持远程开锁、指纹识别、密码输入、蓝牙配对等多种开锁方式，可联动灯光、空调等设备，智能开关支持远程控制照明设备开关状态。 
5.2顶部空调/暖气设备：调节温度、风力、模式（如制冷/制热）等。
5.3智能窗帘：控制开合比例、定时开关。
5.4照明系统：亮度调节、开关控制。
5.5安防系统：实时监控画面查看、报警阈值设置等。
5.6环境监测：温湿度显示及调节目标值设定。
5.7远程可控。
6.内装材料及辅材（1套）：内装材料必须符合材料环保标准，所用材料必须符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。甲醛释放量在饰面人造板材≤0.124mg/m³。水性涂料TVOC含量≤80g/L，溶剂型涂料≤20g/L。内部电线，网线，五孔插座/三孔插座/USB开关面板/室外防水插座电源/配电箱等均应符合国标。
7.集成家具（1套）：投标人承诺按照采购人方舱设计方案要求，提供配套集成家具，并结合内装完工后的剩余空间进行量身定制，分别满足采血作业、献血人员休息使用需求。
四）献血方舱设备
1. 空气消毒机：1台，壁挂式，动态连续消毒，消毒时无味无辐射，不腐蚀设备，适用体积≥120m3。
2.生活冰箱（1台）：电压：220v，频率：50Hz,防触电，保护类别：不低于I类，总容积：≥100L，冷冻室容积：≥20L，冷藏室容积：≥80L。
3.微波炉（1台）：电压：220v，频率：50Hz,额定输入功率：≥1200W，微波输出功率：≥700W，额定微波频率：2450MHz。
4.饮料柜（1台）：电压：220v，频率：50Hz，容量≥40L,温度范围：≥35-55℃。
5.饮水机（1台）：额定电压：220v，频率50Hz，制热功率≥550W，制冷功率≥70W，制冷水能力≤15℃（0.5L/h）,使用环境温度10℃-50℃，使用环境湿度≤90℃，制热水能力≥90℃（5L/h）。
6.中央空调及新风系统（1套）：额定电压：220V或380v，频率50Hz，额定制冷容量≥20KW,额定制热量容量≥22.4KW。
7.监控系统：
7.1企业级模块化路由器（1台）：
7.1.1固定接口：3×GE（含1×Combo光电复用接口），≥2个USB 2.0端口，≥1个Mini-USB控制台端口，≥1个串行辅助。
7.1.2扩展插槽：SIC插槽≥4个，支持FE、GE、EPON/GPON、3G/LTE等多种接口模块。
7.2硬盘录像机（1台）：
7.2.1前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别功能。
7.2.2周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）。
7.2.3人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）。
7.2.4接入路数：≥8路。
7.2.5分辨率：支持12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF等。
7.2.6报警输入：≥4路；报警输出：≥2路。
▲7.2.7硬盘接口：≥4个；SATA，单盘：≥20T。
7.2.8网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。
7.3半球摄像机（≥8个）
7.3.1传感器类型：1/3英寸CMOS。
7.3.2像素：≥400万。
7.3.3最大分辨率：≥2560×1440。
7.3.4补光灯：1颗红外灯。
7.3.5镜头类型：定焦。
7.3.6镜头焦距：≥3.6mm。
7.3.7镜头光圈：F2.0。
7.3.8智能编码：支持H.264；支持H.265；支持宽动态；支持内置MIC。
7.3.9报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常。
7.3.10预览用户数：≥6个（总带宽：≥24M）。
7.3.11供电方式：DC12V/PoE。
7.3.12防护等级：不低于IP67；外壳防护等级：不低于IK10。
7.4机械硬盘（2块）：单盘容量：≥4TB；缓存：≥256MB；转速：≥5400RPM；硬盘接口：SATA。
7.5 POE交换机（1台）：
7.5.1交换容量：≥128Gbps。
7.5.2包转发率：≥30Mpps。
7.5.3业务端口：≥16个10/100BASE-T电口(PoE)、≥2个10/100/1000BASE-T电口(Combo)、≥2个1000BASE-X SFP端口环网协议支持STP、RSTP。
7.5.4支持VLAN功能。
7.5.5链路聚合。
7.5.6设备管理：WEB管理、APP管理。
7.5.7供电方式：100～240VAC。
7.5.8空载功耗：≤6W。
7.5.9散热方式：内置风扇散热。
7.5.10安装方式：桌面式、机架式安装。
7.6网卡（1个）：三网通,支持APP控制，无线速率：≥150M，卡插卡，非机卡绑定,含一年流量每月≥2000G。
8.宣传拼接屏
8.1室内宣传拼接屏（1套）：
8.1.1观看距离：3-5米。
8.1.2亮度范围：300-1000cd/㎡，对比度：≥10000:1。
8.1.3功耗：平均12-350W/㎡。
8.1.4散热设计‌：压铸铝合金箱体，无风扇静音结构。
8.1.5防护等级：不低于IP20（仅防尘）。
8.1.6寿命：≥100,000小时。
8.1.7盲点率：出厂时＜0.0003%。
8.2室外宣传拼接屏（1套）
8.2.1亮度与可视性：白平衡亮度≥5000cd/㎡，可视角度水平。≥100°-170°，垂直≥100°-140°，最佳视距离≥3米。
8.2.2全屏为全彩屏，色彩与刷新：支持16.7M全彩显示，灰度等级不低于256级，对比度≥6000:1。
8.2.3电气与环境适应性：功耗与电压，峰值功耗≤800W/㎡，平均功耗≤240W。
8.2.4防护等级：防水防尘不低于IP65，工作温度范围-20℃至+60℃。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]9.外接电源：设置16A电源插座，用于户外照明及音响等设备用电，电源盒嵌入舱体，外开盖板门有安全锁。
五）血液采集设备
1.身份证自动识别器（1套）
1.1血液采集过程中献血者身份信息录入， 自动识别二代身份证真伪，核查献血员身份信息,身份证异常情况可提示报警。
1.2二代身份证识别系统结合采购人现使用的业务系统使用，能够实时将体检、采血信息回传至数据库，中标人负责系统接入及因此产生的相关费用。
1.3身份证自动识别系统适用于站内采血、站外采血车以及固定采血点多种采血模式。
1.4 5秒内即可识别、录入、保存身份证全部信息。
1.5能够自动识别数据端口，无需另配电源的产品。
1.6不用工具就可进行安全模块拆卸和更换。
1.7加入电源保护开关设置的二代证阅读（验证）产品。
1.8检测安全模块状态，获取安全模块 ID 号、获取身份证芯片SN号。
2.扫码枪（2把）
2.1扫描精度：3-4mil。
2.2抗震能力：1-1.5M。
2.3像素≥30万。
2.4扫描介质：纸质、屏幕、薄膜。
3.PDA手持终端（6台）
3.1处理器：八核处理器，频率≥2.3GHZ。
3.2 内存：运行内存≥4GB  RAM，储存内存≥64GB  ROM，支持用户存储扩展。
3.3续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh ，工作时间≥10 小时，Type-C 接口，支持OTG。
3.4屏幕尺寸≥5.0英寸， 电容多点触控，支持戴手套/带水触摸；分辨率≥1280*720。
3.5支持扫描二维码自动连接进入采购人现有使用系统的服务地址，中标人负责系统接入及因此产生的相关费用。
3.6支持扫码，核对献血者基本信息（照片、性别、血型、证件号等信息）。
4.打印机(存折证书针式打印机）（1台)
4.1无故障使用≥10000小时。
4.2速度：≥3英寸/秒。
4.3接口：USB接口。
4.4列宽：≥50列。
4.5支持尺寸为：≥75mm（L）*100mm（H）
5.全血采血椅（4个）
具备良好的人体工程学设计，下方腿部可以抬起，两侧扶手设计需符合人体工程学，支持高度、角度调节，实现半卧位、侧卧位采血。稳固性强，座位承重≥180kg，且在使用过程中无晃动、位移现象。材质应易清洁、消毒，防止交叉感染，表面皮革舒适柔软，符合人体工程学原理，采用防水、抗菌的皮革材质。电源电压：AC 220V 50Hz，电源需配备防触电保护装置，电机电压≤24V，确保操作安全，功率：≤250W，带USB插口。
6.全自动生化仪（1台）
6.1测试范围：丙氨酸氨基转移酶(ALT)活性、血红蛋白(HB)浓度、乳糜血(CB)程度和溶血率（HR），同时具备全自动生化分析仪各项检测功能。
6.2分析方法：一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法、免疫透射比浊法等。
6.3检测通道：8通道，具备8个独立检测通道，可同时完成ALT、HB、CB、HR等项目检测。
6.4波长：340nm～600nm。
★6.5一次性比色杯、分立式比色，无交叉污染。
6.6检测样本类型：末梢血、静脉血。
6.7加样系统：具备液面感应功能。加样针采用防粘涂层，抗酸碱、耐热，具有极佳的疏水性。采用立体内外壁清洗技术，自动维护清洗。
6.8操作系统：全中文图形化界面，≥7英寸彩色触摸屏。中、英文显示界面，具有查询功能，全程反应曲线监测和数据显示功能；中英文报告单；
6.9恒温系统:37±0.1℃，温度实时显示。
★6.10质控分析：检测结果可自动形成质控图，具备统计分析功能。
6.11数据处理：具备条码扫描、显示、储存、传输、打印功能，可保存≥10万个检测结果、随时查询；具备数据统计功能，选择时间区间，可查看统计图。
6.12报警提示功能：具备少样本、纯水不足等报警提示功能。
6.13配套试剂盒
配套ALT、HB试剂盒，试剂包装采用热压封膜预分装单包装试剂，密封性好，无挥发，无泄漏。
7.自动采血系统（1套）
▲7.1设备总宽度尺寸≤350mm，符合献血屋和献血车的安装空间要求。
7.2系统支持采血位一体化模式，也可支持两台单个全血采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。 
7.3系统具备集条码核对、导管热合、针头处理、信息登记等一体功能。 
7.4设备具备对献血登记码、血袋标签码、各留样管码的标签进行自动核对功能。 
7.5设备具备主针头自动留样功能与无遮挡横排试管架，试管架横排放置≥4支标本管，同时具备灯光辅助判别标本管留样是否足量功能，支持4mL-8mL留样标本管。
 7.6设备具备机械手自动抓取、自行拉断分离针头，自动丢弃针头到锐器盒功能。7.7系统具备可视化自动摇匀标本管功能。
 7.8系统自动留样过程中，具有自动控制血液留样速度功能。
 7.9系统具有采血登记信息数据存储管理功能，储存容量支持≥100万条采血登记信息。
 ▲7.10采血主针头自动热合断离过程中，具备对连接主针头的血袋导管进行连续两道自动热合功能，两个热合口的间距≤4cm。（提供第三方检测机构出具的功能检测报告）
▲7.11设备提供开放数据接口，可实现与血站业务系统对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至业务系统，中标人负责系统接入及因此产生的相关费用。（提供承诺书并加盖投标人公章）
▲7.12系统具备锐器盒盒盖自动开启和关闭功能，具有监测其容纳情况及提醒功能。
7.13设备支持系统主屏幕对采血秤的工作控制。采血秤放置平台可兼容体积适宜的其他品牌采血秤使用。
7.14设备具备机械手，可自动打开和关闭一次性塑料针头回收盒盖，无需手动加盖锐器盒，无暴露风险，同时具备针头回收盒针头容纳数量的统计及更换提醒功能。 
7.15设备具备伸缩采血秤放置平台，放置平台长宽尺寸≥400*230mm。 
7.16质保期内提供全面的原厂售后服务，问题响应时间≤2小时，到现场时间≤48小时。
7.17提供科室工作人员培训≥2次。 
8.献血征询体检一体机（1台）
8.1设备具有一体化设计，具备测量血压、健康征询及血容量测评的功能。
8.2血压计测量范围：0mmHg～300mmHg ，测量精度： ±2mmHg；脉搏测量范围：30～200(次/分) ，测量精度： ±2%。
8.3.设备具有液晶触摸屏，屏幕尺寸≥15英寸。
8.4设备具有读取身份证信息及扫描献血预约二维码功能，对接采购人现使用的业务系统，自动填入献血征询表。
8.5设备具有屏幕填写献血征询表问答题功能，开放数据接口，可对接采购人现使用的业务系统， 自动填入献血征询表，可匹配采购人现使用业务系统升级，中标人负责系统接入及因此产生的相关费用。
8.6设备具有右臂袖筒式血压计可自动前后移动≥15cm。
8.7设备具有右臂袖筒式血压计可自动升降移动≥10cm。
8.8设备右臂袖筒式血压计可水平旋转≥20 °,自适应人体坐姿状态下手臂角度。
8.9设备整机具备称重与座椅一体化设计，满足体重测量功能，无需额外连接称重模块或座椅。
8.10设备具有一体化称重座椅具备导轨式前后移动收纳的功能，收纳后设备深度尺寸≤850mm。
8.11设备具有打印功能，可打印献血登记表等。
8.12设备具有内置标签打印机，可打印献血排队号等。
8.13设备实现与采购人现使用的业务系统无缝对接，自动提取相关信息，并能上传采血数据至现使用的业务系统。
9.医用血液冷藏箱（1台）
9.1具有数字显示功能；
9.2箱内温度2℃-8℃；
9.3有效容积：≥140L；
9.4电压：220v；
9.5频率：50Hz；
9.6具备断电报警功能；具备高低温报警功能；
9.7配备≥4层搁架。
10.离心机（1台）
10.1转速：≥6000转/分 。
10.2最大相对离心力：≥2000×g 。
▲10.3容量：1.5ml×6或1.5ml×8或1.5ml×10。
▲10.4翻盖开关功能，开盖即自动停止、外盖坚固不易破碎。
10.5有定时功能。
10.6噪音≤60dB运行。






六）基本配置清单
	序号
	标的名称
	数量
	★是否需要医疗器械注册证/备案凭证
	★是否需要提供3C认证证书
	备注

	1
	舱体主体结构
	1套
	否
	否
	

	2
	舱体表面装置

	2.1
	照明灯
	≥30个
	否
	否
	

	2.2
	窗户

	2.2.1
	舱体两侧铝合金落地窗
	≥5扇
	否
	否
	

	2.2.2
	山墙铝合金窗
	≥1扇
	否
	否
	

	2.3
	电动门
	1樘
	否
	否
	

	2.4
	窗帘
	≥6套（与窗体数量匹配）
	否
	否
	

	3
	献血方舱内装

	3.1
	内墙
	1套
	否
	否
	

	3.2
	舱内照明
	1套
	否
	否
	

	3.3
	地板
	1套
	否
	否
	

	3.4
	石墨烯电热膜地板采暖系统
	1套
	否
	否
	

	3.5
	全舱智能控制系统
	1套
	否
	否
	

	3.6
	内装材料及辅材
	1套
	否
	否
	

	3.7
	集成家具
	1套
	否
	否
	

	4
	献血方舱设备

	4.1
	空气消毒机
	1台
	否
	否
	消毒产品

	4.2
	生活冰箱
	1台
	否
	是
	

	4.3
	微波炉
	1台
	否
	是
	

	4.4
	饮料柜
	1台
	否
	否
	

	4.5
	饮水机
	1台
	否
	是
	

	4.6
	中央空调及新风系统
	1套
	否
	否
	

	4.7
	监控系统

	4.7.1
	企业级模块化路由器
	1台
	否
	否
	

	4.7.2
	硬盘录像机
	1台
	否
	否
	

	4.7.3
	半球摄像机
	≥8个
	否
	否
	

	4.7.4
	机械硬盘
	2块
	否
	否
	

	4.7.5
	POE交换机
	1台
	否
	否
	

	4.7.6
	网卡
	1个
	否
	否
	

	4.8
	宣传拼接屏

	4.8.1
	室内宣传拼接屏
	1套
	否
	否
	

	4.8.2
	室外宣传拼接屏
	1套
	否
	否
	

	5
	血液采集设备

	5.1
	身份证自动识别器
	1套
	否
	否
	

	5.2
	扫码枪
	2把
	否
	否
	

	5.3
	PDA手持终端
	6台
	否
	否
	

	5.4
	打印机(存折证书针式打印机)
	1台
	否
	否
	

	5.5
	全血采血椅
	4个
	否
	否
	

	5.6
	全自动生化仪
	1台
	是
	否
	

	5.7
	自动采血系统
	1套
	否
	否
	

	5.8
	献血征询体检一体机
	1台
	否
	否
	

	5.9
	医用血液冷藏箱
	1台
	是
	否
	

	5.10
	离心机
	1台
	是
	否
	


注：本配置清单为基本配置要求，不得减少配置，投标人可根据设计方案自行增加配置，以满足采购人实际使用需求。
（三）售后服务
献血方舱主体及方舱设备质保期≥36个月，医用设备质保期≥72个月，自验收合格之日起计算。投标人应保证其提供的合同设备是全新的、未使用过的，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其提供的合同设备经过正确安装、维护保养，在产品寿命期内一切性能达到国家法律、法规、部门规章、政策性文件、本合同的要求。在合同规定的质量保证期内，投标人应对由于设计、制造工艺或材料的缺陷而造成的任何产品缺陷或故障负责。
投标人应保证在合同约定的质量保证期内提供合同内及国家法律、法规、部门规章、政策性文件规定的保修、维修服务。若未按以上要求提供相关服务而造成的损失，不论直接或间接的损失及其他相关索赔均由投标人承担。
在质量保证期内，采购人将尽快以书面形式通知投标人所发现的缺陷。投标人收到通知后应在合同规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的合同设备或部件。如果投标人收到通知后在合同规定的时间内（48小时）没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由投标人负责，采购人根据合同规定对投标人行使的权利不受影响。
投标人接到采购人报修通知后，应在12小时内响应，不能远程处理的需48小时内到达现场完成维修工作。
（四）验收标准：详见第六章  拟签订的合同文本
（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（三）技术规格要求中标注“▲、★”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“▲、★”号的技术指标可提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或检验/检测报告等。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予认可，并可认为该技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”中“（三）技术规格要求”所列的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，投标人对该项指标的响应为“负偏离”。
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